## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Špecifikácia predmetu zákazky
MRI prístroj
Položka č. | Technický parameter/požadovaná hodnota | Požadovaná hodnota/prípustná hodnota * pozn. pod tabuľkou | Hodnota parametra ponúknutého zariadenia (vyplní uchádzač) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra | Poznámka
1 | Intenzita magnetického poľa, T min.3 | ÁNO
2 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode, min. 69 cm | ÁNO
3 | Max. FOV v osiach XYZ v cm3, min. 50x50x45 | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
4 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť, mT/m min. 60 | ÁNO
5 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť, T/m/s min. 200 | ÁNO
6 | Efektívna amplitúda min. 100 mT/m | ÁNO
7 | Efektívny slew rate min. 320 T/m/s | ÁNO
8 | Schopnosť súčasného využitia požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | ÁNO
9 | Duty cycle (%) min. 100% | ÁNO
10 | Max. výkon RF-systému v kW, min. 30 | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
11 | Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | ÁNO
12 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov, min. 120, pričom tento paramter musí byť preukázaný počtom fyzických konektorov pre cievky a celkovým počtom cievkových elementov dodaných k zariadeniu, ktoré môžu byť súčasne pripojené pre potreby celotelového vyšetrenia | ÁNO
13 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV 50x50x50 - potenciál prístroja definovaný datasheetom, min. 64 | ÁNO
14 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. | ÁNO
15 | V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. | ÁNO
16 | Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. | ÁNO
17 | Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. | ÁNO
18 | Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie, min. 64 | ÁNO
19 | Dodanie cievkovej výbavy
20 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu a angio s počtom elementov minimálne 48 (skutočný počet elementov samotnej cievky) | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
21 | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elementov 48 | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
22 | Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky s maximálnym počtom elementov 30 (skutočný počet elementov samotnej cievky), min. 20 | ÁNO
23 | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elementov min.20 (max. 30) | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
24 | Naklápanie uhla aspoň na 1 z hlavovcých cievok, pre zvýšenie pohodlia pre pacientov s deformitami chrbtice | ÁNO
25 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky ), min. 40 | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
26 | Zabudovaný senzor dýchania v chrbticovej cievke | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
27 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z), min. 46 | ÁNO
28 | Zabudovaný senzor EKG v telovej cievke, pre elimináciu jednorázových EKG elektród do MR prostredia | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
29 | Dedikovaná cievka pokrývajúca nohy (Peripheral vascular) - počet cievkových elementov - (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou). Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín. Počet elementov musí byť min. 30, umožňuje sa aj splnenie dvoma flexibilnými cievkami so schopnosťou obopnutia dolných končatín s minimálne 60 elementami | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
30 | Dodanie flexibilnej cievky s min. 30 kanálmi o rozmere min. 45cmx55cm (nie je možné splniť cievkou z parametra abdominálneho vyšetrenia ani z parametra o felxibilných cievkach) | ÁNO
31 | Dodanie telových cievok s min. 16 kanálmi o rozmere min. 38cmx50cm 2ks | ÁNO
32 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | ÁNO
33 | Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok , min. 205 cm | ÁNO
34 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť min. 18 a Tx/Rx | ÁNO
35 | Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) min. 16 | ÁNO
36 | Špeciálna cievka s minimálne 4 kanálmi pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je karotída s rozmerom plochy aktívnej minimálne 9x9 cm | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
37 | Vlastnosti magnetu
38 | Stabilita v ppm/h, max. 0,1 | ÁNO
39 | Aktívne tienenie | ÁNO
40 | Zaručená homogenita ppm 50cm, max. 4ppm | ÁNO
41 | Zaručená homogenita ppm 10cm, max. 0,008 ppm | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
42 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm, max. 0,2 | ÁNO
43 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm, max. 0,1 | ÁNO
44 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov (áno/nie) | ÁNO
45 | Optický penos signálu od rf-systému (áno/nie) | ÁNO
46 | Redukcia hluku (áno/nie) | ÁNO
47 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | ÁNO
48 | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | ÁNO
49 | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | ÁNO
50 | Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | ÁNO
51 | Ročná spotreba hélia v litroch 0 | ÁNO
52 | Dodanie pacientskeho stola
53 | Pacientsky stôl, výškovo polohovateľný, plne odnímateľný vrátane základne s nosnosťou minimálne 227 kg s možnosťou KPR priamo na stole | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
54 | Dodanie rekonštrukčného počítača
55 | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača, min. 12 | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
56 | RAM, min. 128 GB | ÁNO
57 | Úložný priestor, min. 1T SSD | ÁNO
58 | Akvizičná stanica
59 | min.1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly, min. 23 inch | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
60 | Min. 10 jadrový procesor | ÁNO
61 | Frekvencia min. 3,5 GHz | ÁNO
62 | RAM, min. 96 GB | ÁNO
63 | Úložný priestor min. 1T | ÁNO
64 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | ÁNO
65 | USB konektor pre archiváciu | ÁNO
66 | Dodanie vyšetrovacích sekvencií
67 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | ÁNO
68 | Balík aplikácií pre kardio MR vyšetrenia | ÁNO
69 | Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | ÁNO
70 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia | ÁNO
71 | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | ÁNO
72 | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | ÁNO
73 | Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | ÁNO
74 | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | ÁNO
75 | Najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja | ÁNO
76 | Korekcia pohybových artefaktov | ÁNO
77 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | ÁNO
78 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | ÁNO
79 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | ÁNO
80 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | ÁNO
81 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | ÁNO
82 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | ÁNO
83 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | ÁNO
84 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe | ÁNO
85 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | ÁNO
86 | Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov pre celú chrbticu. Automatické navrhovanie polohovania pre sagitálne, koronálne a dvojité šikmé axiálne rezy v chrbtici. Automatické určenie veľkosti FOV, počtu vrstiev pre pokrytie C, T alebo L chrbtice | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
87 | Paralelné akvizičné techniky | ÁNO
88 | Paralelné skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
89 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | ÁNO
90 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | ÁNO
91 | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | ÁNO
92 | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | ÁNO
93 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | ÁNO
94 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | ÁNO
95 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | ÁNO
96 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | ÁNO
97 | Sekvencie so supresiou tuku | ÁNO
98 | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | ÁNO
99 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | ÁNO
100 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | ÁNO
101 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy) | ÁNO
102 | Akceleračná technika pre T1, T2,T2*, FLAIR a DWI kontrasty s použitím umelej inteligencie a multishot EPI akvizície. Akceleračná technika musí umožňovať získavanie T2 a T2* simultánne. Do 2 minút musí akceleračná technika poskytnúť všetkých 5 typov kontrastov: T1, T2,T2*, FLAIR a DWI kontrasty. Metóda musí zahŕňať korekciu statického poľa a minimalizáciu geometrického skreslenia | ÁNO
103 | Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení. Automaticke nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu pouzitim AI s cielom zrýchlenia vyšetrenia, Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počet vrstiev | ÁNO
104 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | ÁNO
105 | SWI | ÁNO
106 | Akceleračná technika dedikovaná len pre SWI snímkovanie, ktorú je možné kombinovať s minimálne 1 ďalšou akceleračnou technikou. Technikou musí byť dosiahnutá zvýšená rýchlosť snímkovania a vyššia kvalita snímok | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
107 | DWI | ÁNO
108 | DCE | ÁNO
109 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | ÁNO
110 | 3D elastická korekcia pohybu predovšetkým pre vyšetrenie abdoménu pre elimináciu nerigidných pohybových artefaktov | ÁNO
111 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | ÁNO
112 | Vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | ÁNO
113 | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom | ÁNO
114 | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačania artefaktov sposobenych metalickými implantátmi | ÁNO
115 | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | ÁNO
116 | Akceleračná technika pre zrýchlenie snímkovania a zvýšenia kvality založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami.Technika min. pre sekvencie typu RESOLVE, BOLD, TSE, TSE Dixon. | ÁNO
117 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | ÁNO
118 | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | ÁNO
119 | 4D MR angiografia | ÁNO
120 | Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | ÁNO
121 | Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | ÁNO
122 | Bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | ÁNO
123 | Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | ÁNO
124 | Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | ÁNO
125 | Bezkontrastná angiografia založená na TE časoch kratších ako 2 ms s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom | ÁNO
126 | Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF | ÁNO
127 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov | ÁNO
128 | Sekvencie na tvorbu pseudo zafarbených obrazov prietoku na neinvazívne vyhodnocovanie krvi a cerebro-spinálnej tekutiny | ÁNO
129 | 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu | ÁNO
130 | Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomén, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky po detekcii bolusu. Možnosť vizualizácie arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus . Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta a automaticky určených anatómií. | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
131 | Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Bezproblémová integrácia použitie pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou a pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE. | ÁNO
132 | Rekonštrukčná metóda s použitím umelej inteligencie pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE. | ÁNO
133 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii raw dát na zrýchlenie času akvizície pre vyšetrenia celého tela. Metóda musí mať v sebe zakomponovaný konzistenčný krok, ktorý zabráni strate informácií zakódovaných v obraze. Minimálne 3 úrovne nastavenia odšumenia obrazu. Musí byť kompatibilná minimálne s 1 akceleračnou technikou a 1 AI technikou pre vylepšenie obrazu. | ÁNO
134 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | ÁNO
135 | Pulzné sekvencie pre snímovanie celého srdca | ÁNO
136 | Sekvencie s vysokým rozlíšením pre snímkovanie chlopne | ÁNO
137 | Zmena z karteziánskej na radiálne vzorkovanie jedným klikom pri snímkovaní srdca | ÁNO
138 | Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | ÁNO
139 | Retrospektívny gating počas cine snímkovania | ÁNO
140 | Sekvencie pre potlačenie pohybových artefaktov počas snímkovania srdca | ÁNO
141 | Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | ÁNO
142 | Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | ÁNO
143 | Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | ÁNO
144 | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | ÁNO
145 | Možnosť užívateľom definovaných mapovacích schém T1 ako alternatívy k preddefinovaným „natívnym“ alebo „vylepšeným“ schémam pre neinvazívne hodnotenie charakteristík tkaniva myokardu pomocou komplexných grafov a pixel-based analýz. | ÁNO
146 | Segmentované snímkovanie LGE vrátane LGE snímkovania počas voľného dýchania, Charakteristika myokardiálneho tkaniva pomocou 3D LGE | ÁNO
147 | Automatická korekcia pohybu pre perfúzne štúdie a LGE snímkovanie pre kardio vyšetrenia s voľným dýchaním pacienta | ÁNO
148 | 3D MRA celého srdca s respiračným gatingom | ÁNO
149 | Sekvencie pre hodnotenie charakteristiky myokardiálneho tkaniva | ÁNO
150 | Vizualizácia a analýza regionálnych pohybových defektov stien | ÁNO
151 | Sekvencie pre 3D snímanie srdca bez použitia kontrastu počas voľného dýchania | ÁNO
152 | Sekvencia pre 3D snímkovanie aortopatie počas voľného dýchania | ÁNO
153 | Zmena z 2D na 3D snímanie srdca jedným kliknutím | ÁNO
154 | Compressed Sensing technika s použitím iteratívnych rekonštrukcií pre kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd, aj pre pacientov s arytmiou. Automatický výpočet funkčných parametrov srdca min. ejekčná frakcia, srdcový výdaj, end- diastolický a end-systolický objem. | ÁNO
155 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. Automatická detekcia 5 anatomických bodov (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca s vizuálnymi a hlasovými prvkami navádzania. Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra. Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie. Automatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií. Automatické zarovnanie pomocou umelej inteligencie pre štadardizovaný postup pri vyšetrení. Automatická segmentácia ľavej komory počas všetkých cine fáz a všetkých sliceov. | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
156 | Vyšetrenie srdca do 15 minút na vyšetrenie LGE a funkcie srdca | ÁNO
157 | Vyšetrenie srdca do 35 minút na vyšetrenie funkcie srdca, LGE, stresovej perfúzie, vrátane mappingu | ÁNO
158 | Individuálny shimming jednotlivých slicov, nie objemov, v prípade vyšetrovania chrbtice a krku pre elimináciu deformácií (tzv. broken spine artifacts) umožňuje presnú fúziu obrazu napr. celotelového DWI vyšetrneia MR s inými modalitami | ÁNO
159 | Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch. | ÁNO
160 | Vybavenie na snímanie EKG, pulzu | ÁNO
161 | Systém a sekvencie pre dychový gating | ÁNO
162 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na pracovných staniciach na baze server-klient
163 | Nový server pre paralelné vyhodnocovanie na 12 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 12 diagnostických staniciach bez obmedzenia. Server v minimalnej HW konfigurácii: Procesor 2x 16 core, min. 2,5 GHz RAM: min. 384GB GPU: min. 16GB HDD: min. NVMe SSD Ulozisko min. 10TB Sieťová karta: min: 10 Gbit-s | ÁNO
164 | 4 klientské pracovné staníce pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne šesťjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 4.1 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 32 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB SATA SSD, 4) grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja 5) sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača 9) Grafická karta 8GB a 2500 CUDA cores s 3 monitorovým výstupom 10 Diagnostický, certifikovaný monitor s uhlopriečkou min 23“, s rozlíšením min. 2 megapixel 2ks pre každú stanicu 11 Popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS pre každú stanicu 1ks, rozlíšenie min. FullHD a uhlopriečka min. 23" | ÁNO
165 | 4x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť | ÁNO
166 | Obstarávateľ umožňuje upgrade jestvujúceho riešenia pri splnení podmienky dodania nového HW a presunu všetkých doteraz zakúpených licencií do nového riešenia | ÁNO/NIE
167 | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov | ÁNO
168 | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja, akceptuje sa aj vyhľadávanie štúdií v PACS | ÁNO |  |  | Bodovaný parameter
169 | Kardiologické softvérové vybavenie: (3 licencie počas celej doby životnosti prístroja)
170 | - Plne automatická segmentácia ľavej komory a poloautomatická segmentácia pravej komory - Objemovo-časové krivky - Kvantifikácia myokardu na základe pixelov - 4D vizualizácia - Jednoduché navádzanie používateľa s grafickým výberom ED, ES, bazálnych a apikálnych rezov - Objemová a regionálna analýza pohybu stien - Export obrázkov výsledkov obsahujúcich príslušné kontúry | ÁNO
171 | - Segmentácia ciev jedným kliknutím - Farebné zobrazenie hodnôt rýchlosti - Výpočet parametrov prietoku a rýchlosti (napr. maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, prietok, integrálny prietok), regurgitačná frakcia - Inverzia polarity smeru kódovania prietoku (zrkadlové krivky prietoku) - Export obrázkov výsledkov obsahujúcich príslušné kontúry | ÁNO
172 | - Plne automatizovaná korekcia pohybu perfúznych sérií - Špecifická synchronizácia pokojových a záťažových sérií - Generovanie parametrických máp: TTP, AUC, Slope - Interaktívna analýza časového priebehu na základe pixelov - Vyhodnotenie času do vrcholu, vrcholovej hodnoty, sklonu absorpcie, plochy pod krivkou - Grafické zobrazenie výsledkov v parametrickom grafe | ÁNO
173 | - Zobrazenie pomocou VRT, MPR alebo MIP režim - Preformátovanie CPR pozdĺž osi cievy - Poloautomatická detekcia segmentov ciev - Kvantitatívne hodnotenie cievnych lézií (napr. stupeň stenózy) - Integrácia do pracovných postupov Angio | ÁNO
174 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR- 4 licencie počas celej doby životnosti prístroja | ÁNO
175 | Kardiologické softvérové vybavenie: (1 licencia na obdobie min. 60 mesiacov)
176 | Nástroje umožňujúce zostaviť 3D objem (kardio)vaskulárnej štruktúry, má poskytovať viacero možností na vizualizáciu prietoku krvi, ktoré možno vizualizovať pomocou prúdnic, časovo rozlíšených 3D dráh alebo ako farebne kódované vektory | ÁNO
177 | Nástroje na vizualizáciu a meranie prietoku v srdcových komorách a cez všetky štyri srdcové chlopne počas srdcového cyklu, možnosť vizualizácie prúdu krvi prúdnicami nad srdcovými chlopňami, automatizované sledovanie chlopňovej roviny umožňujúce multichlopňový prietok pre rovnaký srdcový cyklus, prekrytia rýchlosti k dispozícii na základe údajov 4D toku, výsledky majú zahŕňať dopredný a spätný prietok a regurgitačnú frakciu | ÁNO
178 | Nástroje na kvantifikáciu napätia myokardu v ľavej komore pomocou snímok SSFP s krátkou a dlhou osou, opis deformácie myokardu - skrátenie, zhrubnutie a predĺženie - počas srdcového cyklu, poskytnutie globálnych parametrov deformácie - globálne pozdĺžne napätie (GLS), globálne obvodové napätie (GCS) a globálne radiálne napätie (GRS), asistencia pri diagnostike a monitorovaní dilatačnej kardiomyopatie (DCM), hypertrofickej kardiomyopatie (HCM), reštriktívnej kardiomyopatie (RCM) a pacientov s chlopňovým ochorením srdca | ÁNO
179 | Kardiovaskulárny postprocesingový softvér (1x licencia) na prezeranie a analýzu snímok MRI srdca s minimálnymi funkciami: 4D prietokové MRI využívajúce pohyb Meranie rýchlosti vo všetkých priestorových smeroch Poloautomatická segmentácia PC-MRA, komplexná vizualizácia krvného toku s pokročilými možnosťami pre WSS, tlak a strata energie a kvantitatívne volumetrické hodnotenie. | ÁNO
180 | Všetky nástroje a funkcie integrovateľné do jedného systému bez potreby ďalšieho HW na ich prevádzku. Všetky funckie prístupné z jedného užívateľského rozhrania. | ÁNO
181 | Podmienky dodania
182 | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 120 kalendárnych dní dní odo dňa písomného oznámenia kupujúceho, že stavebné úpravy z jeho strany na umiestnenie predmetu dodania boli vykonané (v súlade so súťažnými podkladmi) | ÁNO
183 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | ÁNO
184 | Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | ÁNO
185 | Špeciálna zvuková izolácia dverí a stien aj stropu pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | ÁNO
186 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | ÁNO
187 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | ÁNO
188 | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 20 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 1 roka od inštalácie | ÁNO
189 | Školenie pred inštaláciou zariadenia (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom: - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - školenie pre rádiológov (minimálne 2 rádiológovia ) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska - školenie pre rádiologických technikov (minimálne 2 technici) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska. | ÁNO
190 | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky | ÁNO
191 | Núdzové vytiahnutie hélia -quench rúra v rámci Faradayovej klietky. Quench rúra mimo Faradayovej klietky je predmetom stavebných úprav, ktoré nie sú sučasťou dodávky technológie MR. | ÁNO
192 | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | ÁNO
193 | Okno do faradayovej klietky o min. Rozmere 2mx1m, spĺňajúca zvukovú izoláciu, špeciálna zvuková izolácia dverí a stien aj stropu pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | ÁNO
194 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky a MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | ÁNO
195 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. | ÁNO
196 | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | ÁNO
197 | Chladenie MR systému pomocou externého chladiča. | ÁNO
198 | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | ÁNO
199 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | ÁNO
200 | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)(uchádzač uvedie názov aplikácie) | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
201 | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov a link na vzdelávaciu platformu) | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
202 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku (uchádzač uvedie telefónne číslo a názov aplikácie) | ÁNO/NIE |  |  | Bodovaný parameter
203 | Doplnkové vybavenie
204 | 1x nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | ÁNO
205 | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | ÁNO
206 | Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | ÁNO
207 | MR kompatibilný automatický injektor Automatický injektor na aplikáciu kontrastných látok Programovateľná rýchlosť dávkovania 0,1 - 10 ml/s v krokoch po 0,1 ml Bezdrôtová komunikácia s ovládacou konzolou Možnosť súčasného použitia dvoch rôznych kontrastných látok v originálnych obaloch bez potreby výmeny spotrebného materiálu po dobu minimálne 24 hodín Bezdrôtová prevádzka (batériové napájanie) Možnosť umiestnenia ovládacej konzoly mimo vyšetrovaciu miestnosť Použitie a uchytenie rôznych veľkostí fliaš s kontrastnou látkou (10 ml – 500 ml) Dotykový ovládací displej na injektore Plne MRI kompatibilný so skenermi do 1,5 T a 3 T | ÁNO
208 | Nemagnetický hasiaci prístroj | ÁNO
209 | Hardware výbava pre funkčné MR vyšetrenia: - Monitor vitálnych funkcií - kompatibilný pre 3T Kompatibilita do 3.0 T, do 5.000 Gauss bez akýchkoľvek obmedzení Pre monitorovanie pacientov všetkých vekových kategórií Transportný monitorovací systém Bezdrôtové 3 a 5-zvodové EKG Bezdrôtové Masimo SpO2 Neinvazívne meranie krvného tlaku (NIBP) Bezdrôtové invazívne meranie krvného tlaku (IBP) - Detektor kovov pri vstupe na MR pracovisko. | ÁNO
210 | Ventilátor pre umelú pľúcnu ventiláciu kompatibilný pre 3T - povolená vzdialenosť k MR - 50mT, Integrovaný Tesla Spy gaussmeter, Manuálny režim dychania, obohatenie O2, pohotovostný režim, záložná ventilácia pri apnoe, zadržanie nádychu, dotyková obrazovka, odsávací nástroj, stmievateľná obrazovka, konfigurovateľné nastavenie rýchleho spustenia, nastavenia spustenia podľa charakteristiky pacienta výška a pohlavie, integrovaný pneumatický nebulizér, O2 zobrazenie spotreby | ÁNO
211 | Infúzny dávkovač (pumpa, injektor) pre 3T s vzdialeným ovládaním z MR ovládača, Rozsah prietokov: 1 až 99,9 ml/hod.so stupňovaním od 0,1 ml/hod. 100 až 1400 ml/hod.so stupňovaním od 1 ml/hod. Rozsah prietoku zobrazený na displeji: 1,0 až 99,9; 100 až 1400 ml/hod. Presnosť prietoku: +/- 10% (0,1 až 0,9 ml/h), +/- 5% (1 až 1400 ml/h) Rozsah nastavenia objemu (VTBI): 1 až 1400 ml Rozsah udržovacieho prietoku (KVO): nastaviteľný, 1 – 5 ml/hod. Uzáver (Downstream Occlusion): 1 až 10 psi, nastaviteľná užívateľom, +/-10% detekcie. Čas detekcie uzáveu (oklúzia): obvykle < 30 sec., závisí na prietoku. Detektor vstupného tlaku: detekuje postrannú oklúziu na vstupe a vyprázdnený zdroj. Detekcia vzduchu v žilnej linke: ultrazvukový bublinový detektor, > 100 μl. | ÁNO
Súčasťou dodávky musia byť nasledovné služby:
1 | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.
2 | Kompletizácia a inštalácia prístroja.
3 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia.
4 | Zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja.
5 | Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia s príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsolu v listinnej a elektronickej podobe v úradom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia.
6 | Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania.
7 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný.
V [●], dňa [●] |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]