| všetkým záujemcom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka |  | Bratislava |
|  | S19333-2025-OZZ-24/ Z048981-2025 | Mgr. Fedor Ščitov/ kl. 253 |  | 23.6.2025 |

Vec:

Zmena a doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky; predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW“, v ktorom Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S 106/2025 pod č. ozn. 359955-2025 dňa 04.06.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2025 zo dňa 05.06.2025 pod značkou 9217–MST (ďalej len „Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania rozhodol o spresnení a doplnení nižšie uvedených informácií potrebných na vypracovanie ponúk. V súvislosti s doplnením informácií verejný obstarávateľ rozhodol o primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk, ako aj v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovné informácie potrebné na vypracovanie ponúk, vrátane informácie o lehote na predkladanie ponúk a lehote na otváranie ponúk, a to tak, ako je uvedené nižšie:

I.

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 22.1 v súťažných podkladoch z pôvodnej lehoty 07.07.2025 do 09:00 hod. na novú lehotu stanovenú do 28.07.2025 do 09:00 hod.

II.

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na otváranie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 24.1 v súťažných podkladoch z pôvodnej lehoty 07.07.2024 do 09:30 hod. na novú lehotu stanovenú do 28.07.2025 do 09:30 hod.

III.

Verejný obstarávateľ upravuje Prílohu č. 10 súťažných podkladov -  Zápis z prípravných trhových konzultácií tak, že vzhľadom na doteraz zverejnené relevantné informácie, na koniec danej prílohy verejný obstarávateľ dopĺňa ďalšie informácie poskytnuté účastníkom PTK alebo informácie prijaté verejným obstarávateľom.

IV.

Verejný obstarávateľ týmto rozhodol, že upravuje Prílohu č. 4 súťažných podkladov -  Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, z dôvodu opravy textu tak, ako je uvedené nižšie.

Verejný obstarávateľ upravuje v Prílohe č. 4 súťažných podkladov -  Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny / Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (pôvodné znenie zmeneného textu je vyznačené v dokumente červeným):

1)

V Prílohe č. 4 SP - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (zo dňa 23.6.2025), v hárkoch všetkých 13-tich častí predmetu zákazky, v sekcii Digitálny celosklíčkový skener, Minimálne parametre a špecifikácia je upravený parameter, a to nasledovne:

| Pôvodné znenie parametra | Nové znenie parametra |
| --- | --- |
| Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) | Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente |

2)

V Prílohe č. 4 SP - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (zo dňa 23.6.2025), v hárkoch častí zákazky

Časť č. 3 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy)

Časť č. 8 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Časť č. 13 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Univerzitná nemocnica Bratislava)

v sekcii Digitálny celosklíčkový skener, Minimálne parametre a špecifikácia bude upravený parameter, a to nasledovne:

| Pôvodné znenie parametra | Nové znenie parametra |
| --- | --- |
| Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) | Skenovací výkon za hodinu : 60 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm) |

3)

V Prílohe č. 4 SP - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (zo dňa 23.6.2025), v hárkoch častí zákazky

Časť č. 5 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín)

Časť č. 7 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.)

v sekcii Digitálny celosklíčkový skener, Minimálne parametre a špecifikácia budú upravené parametre, a to nasledovne:

| Pôvodné znenie parametra | Nové znenie parametra |
| --- | --- |
| Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) | Skenovací výkon za hodinu : 20 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm) |
| Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x | Rýchlosť skenovania: menej ako 100 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 160 sekúnd s objektívom 40x |

4)

V Prílohe č. 4 SP - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (zo dňa 23.6.2025), v hárkoch všetkých 13-tich častí predmetu zákazky, v sekcii Server + Diskove pole, Minimálne parametre a špecifikácia je upravený parameter, a to nasledovne:

| Pôvodné znenie parametra | Nové znenie parametra |
| --- | --- |
| Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová využiteľná kapacita min. XXX TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB | Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová využiteľná kapacita min. XXX TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB |

Parameter XXX je definovaný pre každý predmet zákazky samostatne a ostáva nezmenený.

Iné zmeny, než tie vyššie uvedené, neboli v súťažných podkladoch vykonané. Nové znenie Prílohy č. 4 súťažných podkladov -  Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny / Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, Prílohu č. 10 súťažných podkladov -  Zápis z prípravných trhových konzultácií tvorí prílohu aktualizovaných súťažných podkladov, ktoré budú zverejnené súčasne s týmto záznamom v profile k predmetnej zákazke v systéme JOSEPHINE.

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ vykonal redakčnú opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vyššie uvedenom vestníku.

S pozdravom,

.......................................................................

Tomáš Lorenc, MBA

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

Prílohy:

Aktualizované súťažné podklady vrátane prílohy č. 4 a 10   (ostatné prílohy č. 1 až 3, 5 až 9 SP ostávajú v pôvodnom znení)