## Sumár
Názov pracoviska | Celková suma za navrhované riešenie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 0
Nemocnica Poprad, a.s. | 0
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie | 0
Univerzitná nemocnica Martin | 0
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín | 0
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 0
NsP Ilava, n.o. | 0
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 0
Fakultná nemocnica Trnava | 0
Fakultná nemocnica Nitra | 0
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky | 0
Univerzitná nemocnica Bratislava | 0
Národný onkologický ústav | 0
Navrhovaná cena spolu v EUR bez DPH | 0
Sadzba DPH v %
Výška DPH v EUR
Navrhovaná cena spolu v EUR vrátane DPH | 0

## UNLP Košice
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 10 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 20 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 4 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 4 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 9 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 9 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 9 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 7 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 7 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 300TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 300TB : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Poprad
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 12 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 16 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Automatická selekcia predplneného zásobníka
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 6 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 6 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 6 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 4 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 4 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 300TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 300TB : |  |  | 0
Záložný zdroj | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
záložná doba pri 100% záťaži min. 7 minút, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive |  | 1 | 0
| SUMA ZA Záložný zdroj : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 6 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 8 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Automatická selekcia predplneného zásobníka
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 1 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 250 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Pôvodné znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) Nové znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 60 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov : DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 6 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 6 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 6 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 2 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 200TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 200TB : |  |  | 0
UPS - Záložný zdroj | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
UPS pre Server+Diskove pole 200TB: racková UPS, skutočný a zdanlivý výkon min 1800 W / 2000 VA, záložná doba pri 50% záťaži 15min a viac, komunikačný port RJ-45, USB |  | 2 | 0
| SUMA ZA UPS - Záložný zdroj : |  |  | 0
Zariadenie na digitalizáciu hlasu s príslušným hardware a software vybavením | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Software pre digitalizáciu hlasu s vybavenie pre excidačné zariadenie |  | 1 | 0
všeobecný slovník, odborná patológia, histopatológia
slovenčina
kvalitné slúchadlá s kvalitným mikrofónom s vysokým dosahom, diktovací headset, bezdrôtový prenos
Základné ovládacie funkcie (spustenie/zastavenie nahrávania, prehrávanie, hlasitosť...) priamo na dokovacej stanici a na slúchadle, nožný pedál na ovládanie audio nahrávky, prípadne diktátu (voľné ruky)
Dokovacia stanica s bezdrôtovým nabíjaním
Ľahko vymeniteľné náušníky a hlavové vankúšiky
1 licencia diktovacieho programu (s možnosťou použitia na ľubovoľnom počte počítačov) bez časového obmedzenia
Dodávateľ zaručuje hardware a software kompatibilitu s obstarávaným LIS počas celej doby záruky
Výrobok spĺňa požiadavky CE certifikácie, čo potvrdzuje jeho súlad s európskymi normami bezpečnosti a kvality.
| SUMA ZA Zariadenie : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## UN Martin
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 15 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 26 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 4 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 900 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 100 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 10 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 10 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 10 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 6 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 6 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 600TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 600 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 600 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 600TB : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## DONsP Dolný Kubín
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 6 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 6 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 1 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 3 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 125 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Pôvodné znenie parametra - Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x Nové znenie parametra - Rýchlosť skenovania : menej ako 100 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 160 sekúnd s objektívom 40x
Pôvodné znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) Nové znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 20 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 5 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 5 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 5 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 2 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 200TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 200TB : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FNsP Žilina
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 4 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 16 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 1 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 3 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 7 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 7 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 7 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s AI nástrojmi : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 5 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 5 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Ilava
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 8 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 10 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 1 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 4 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : 50-75 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Pôvodné znenie parametra - Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x Nové znenie parametra - Rýchlosť skenovania : menej ako 100 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 160 sekúnd s objektívom 40x
Pôvodné znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) Nové znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 20 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov : DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 5 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 5 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 5 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 3 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 3 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 200TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 200TB : |  |  | 0
Záložný zdroj | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži |  | 3 | 0
| SUMA ZA Záložný zdroj : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Bojnice
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 10 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 10 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 3 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 250 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Pôvodné znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) Nové znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 60 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov : DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 5 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 5 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 5 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 2 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 300TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 300TB : |  |  | 0
Makroskopický stôl | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Rozmery: 1800 (š) x 850 (h) x 1700 (v) mm – výška pracovnej plochy 900 mm |  | 1 | 0
Stôl so spodným odťahom formalínových výparov so vstavaným regulovateľným ventilátorom, k pripojeniu na odsávací systém v strope
Pracovná odsávaná plocha (od 1000 x od 600 mm)
Konštrukcia nerez ocele s nastaviteľnými nohami
Drez o rozmeroch od 340 x od 400 x 200 mm (voliteľná strana vpravo/vľavo)
Integrovaný oplachový systém pod pracovnou plochou
Drezová batéria s výsuvnou koncovkou
PE krájacia doska od 400 x od 250 mm
Integrovaná nadstavba s osvetlením a dvomi výškovo nastaviteľnými policami
integrovaný ventilátor - TD-1000/200 SILENT s plynulým ovládaním otačiek VRS 1A, priemer výstupného hrdla – 200 mm
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Makroskopický stôl : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FN Trnava
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 7 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 18 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 1 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Automatická selekcia predplneného zásobníka
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 3 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 3 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 9 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 9 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 9 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 7 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 7 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 300TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 300TB : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FN Nitra
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 9 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 21 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 1 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Automatická selekcia predplneného zásobníka
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 1 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 9 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 9 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 9 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 7 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 7 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 300TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1800 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 300 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 300TB : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FNsP Nové Zámky
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 4 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 11 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 1 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 4 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 80 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov: DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Prioritné skenovanie
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 6 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 6 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 6 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 4 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 4 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 200TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 200TB : |  |  | 0
Makroskopický stôl | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Rozmery: 1800 (š) x 850 (h) x 1700 (v) mm – výška pracovnej plochy 900 mm |  | 1 | 0
Stôl so spodným odťahom formalínových výparov so vstavaným regulovateľným ventilátorom, k pripojeniu na odsávací systém v strope
Pracovná odsávaná plocha (od 1000 x od 600 mm)
Konštrukcia nerez ocele s nastaviteľnými nohami
Drez o rozmeroch od 340 x od 400 x 200 mm (voliteľná strana vpravo/vľavo)
Integrovaný oplachový systém pod pracovnou plochou
Drezová batéria s výsuvnou koncovkou
PE krájacia doska od 400 x od 250 mm
Integrovaná nadstavba s osvetlením a dvomi výškovo nastaviteľnými policami
integrovaný ventilátor - TD-1000/200 SILENT s plynulým ovládaním otačiek VRS 1A, priemer výstupného hrdla – 200 mm
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Makroskopický stôl : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NOÚ
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 7 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 8 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 2 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 6 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 400 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov : DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Kompatibilita so zásobníkmi : SAKURA, LEICA
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 10 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 10 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 10 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
Server + Diskove pole 600TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 600 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 600 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 600TB : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 1 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 1 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## UN Bratislava
PC zostava All-In-One - Dotykový | Jednotková cena bez DPH | Požadovaný počet | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W |  | 8 | 0
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
| SUMA ZA ALL-In-One - Dotykový : |  |  | 0
Čítačka čiarových kódov | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ skenera : Ručný |  | 25 | 0
Typ pripojenia : drôtový USB
Typ snímania : CCD, LED alebo laser
Ochrana : IP42
Snímanie : 1D, 2D
Typ čiarového kódu : Code 128, GS1 DataBar / DataMatrix, UPC/EAN, PDF417, Composite Codes, QR Code, Aztec, DataMatrix, MicroQR
Záruka : 5 rokov
Stojan - možnosť použitia handheld aj hands-free
| SUMA ZA Čítačku čiarových kódov : |  |  | 0
Fotodokumnetačné zariadenie (Macrostation) | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Digitálna kamera : |  | 1 | 0
Rozlíšenie obrazu : 20 megapixelov
Rozlíšenie snímača CMOS : 20 megapixelov
Rozlíšenie videa : 720p (HD), 30fps
Automatické zaostrovanie
Automatické vyváženie bielej
Optický zoom : Optical Zoom 8.3x, Digital Zoom 4x - combined 33x
Napájanie : 100-240V 50-60Hz 1-0.5A
Dĺžka napájacieho kábla : 4 m
PC Terminal:
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 24 239 bodov, výkon CPU 4.8GHz, minimalny počet jadier 14, Typicka sporeba 35W
Typ monitora : Antireflexný dotykový IPS displej s uhlopriečkou 60,45 cm (23,8"), WLED podsvietením a Full HD rozlíšením (1920 × 1080), 300 nits (cd/m2), 99% sRGB, Low Blue Light
Pamäť : 16 GB DDR5 4800 MHz, (1x16GB), 2x SoDIMM,
Pevný disk : 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Grafická karta : Integrovaná,
Webová kamera : 5 MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálnymi digitálnymi mikrofónmi, max.rozlíšenie 2592 x 1944
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000, Bezdrôtová WiFi karta WiFi 6E (2x2) s Bluetooth 5.3
Porty a konektory : 1× USB-C 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 3× USB 3.2 Gen 2 (prenosová rýchlosť signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (prenosová rýchlosť signálu 5 Gb/s) 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 1.4 - vstup 1× HDMI 2.0 - výstup
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Nastavenie polohy : Náklon - 5 až + 20°, Výškovo nastaviteľný stojan
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Software vybavenie :
Ovladací software s plnou licenciou
Vyhotovovanie digitálnych fotografií vo formáte JPG, TIFF, PNG
Snímanie videa vo formáte MP4
Môže použiť externý server pre uloženie
Softvér pre manažment a nastavenie kamery
Prídavné zariadenia a vybavenie :
Nožný pedál USB ovládacie zariadenie s min. 3 nožnými prepínačmi (Zoom in, Zoom out, Fotiť)
Milestone USB vodotesná klávesnica umývateľná IP68
Záruka : 5 rokov na mieste na celok
| SUMA ZA Fotodokumnetačné zariadenie s vybavením : |  |  | 0
Tlačiareň na bločky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač tkanivových kaziet na báze laserovej potlače |  | 2 | 0
Počet aktívnych zásobníkov na kazety : 1 zásobník
Počet predplnených zásobníkov : min 3 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 70 kaziet na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 700 kaziet/hodina
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Kazeta obsahuje špeciálnu prímes, ktorá sa zafarbí pri kontakte s laserovým lúčom.
Vysoká čítateľnosť čiarových a 2D čiarových kódov a ich odolnosť voči chemikáliám
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Integrácia s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na bločky : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 1 | 0
Počet zásobníkov na skla : 2 zásobníky
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost automatickej selekcie zásobníkov alebo manuálného zvolenia pred každou požiadavkou k tlači
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na sklíčka | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Zariadenie na potlač laboratórnych skiel na báze termálneho transferu pigmentu z termotlačovej pásky - "thermal print" |  | 3 | 0
Počet zásobníkov na skla : 1 zásobník
Kapacita zásobníkov : min 50 skiel na zásobník
Rýchlosť tlače : minimálne 5 sekúnd
Rozlíšenie tlače : minimálne 300 dpi
Tlač lineárnych aj 2D čiarových kódov
Zabudovaná čítačka čiarových, 2D čiarových kódov
Možnost prenosu informacií z čítačky čiarových kódov priamo do PC
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Možnost manuálného vkladania jednotlivých skiel alebo tlač zo zásobníkov
Prihlásenie užívateľa pomocou ID karty/čiarového kódu, iniciály uživateľa sa môžu automaticky vytlačiť na sklo - identifikácia spracovateľa
Možnost tvorby tlačových zostav, prednastavených IHC panelov a kombinacií bez nutnosti pripojenia na externé PC alebo pri nefunkčnsti LIS
Ukazovateľ spotreby tlačová pásky
Možnosť pripojenia externej klávesnice
Pripojenie : LAN, USB
Možnosť pripojenia a komunikácia s LIS( Image i text file)
Vstavné kontrolné PC s riadiacím softvérom
Vstavaný farebný LCD dotykový displej
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Tlačiareň na sklíčka : |  |  | 0
Tlačiareň na lepiacke štítky | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Technológia tlače : Termotransferová tlač |  | 2 | 0
Rozlíšenie : 300 dpi
Zaťaženie : minimálne 1000 etikiet/deň
Rýchlosť potlače (mm/sec) : 152
max. Celkový priemer kotúča (mm) : 127 mm
max. Šírka TTR pásky (mm) : 110
max. dĺžka TTR pásky : 300 m
Pripojenie : USB/USB host/Ethernet/RS232
Záruka : 5 rokov
Podporované typy kódov : 1D kódy: (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, atď.), 2D kódy: Aztec, Codablock, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417
| SUMA ZA Tlačiareň na lepiacke štítky : |  |  | 0
Digitálny celosklíčkový skener | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Kapacita skiel : min 250 |  | 1 | 0
Vhodné na sklá s krycím sklíčkom
Vhodné na sklá s krycou páskou
Kontinuálne/automatické nakladanie, zásobníkový system
Kontinuálne skenovanie počas neprítomnosti celého zásobníka
2 objektívy : 20x a 40x (v prípade 40x postačuje jeden objektív)
Automatizovaný menič objektívov v prípade ak v rámci dodávaného riešenia sú 2 objektívy
Pôvodné znenie parametra - Rozlíšenie : 0,25 µm/pixel (20x), 0,12 µm/pixel (40x) Nové znenie parametra - Rozlíšenie: 0,26 µm/pixel pri 40x zväčšení alebo ekvivalente, 0,12 µm/pixel pri väčšom ako 40x zväčšení alebo ekvivalente
Rýchlosť skenovania : menej ako 50 sekúnd – skenovaná plocha 15x15mm s objektívom 20x, 90 sekúnd s objektívom 40x
Pôvodné znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 70 skiel/hod pri 40x (15 x 15 mm) Nové znenie parametra - Skenovací výkon za hodinu : 60 skiel/hod pri 40x zväčšení (15 x 15 mm)
Viacvrstvové skenovanie : (Z-track)
Fokus : automatický/manuálny s funkciou automatickej úpravy zaostrenia v rôznych častiach preparátu - adaptívne priradenie bodov zaostrenia
Akceptovateľné sklá : štandardná veľkosť
Formát obrázkov : DICOM, alebo možnosť exportu na formát DICOM
Identifikácia skiel : čiarový kód/QR kód, DATA MATRIX
Kalibrácia vyváženia bielej
Funkcia "rescan" - Detekcia chýb pri skenovaní s funkciou automatického opakovaného, opravného skenovania s označním a informovaním o chybnom sklíčku
Automatická detekcia tkaniva
Rozpoznávanie AOI (ROI) pre oblasť záujmu
Skenovanie na HDD, lokálne úložisko, lokálnu site
IVDR
Možnosť 5x12h vzdialenej online údržby s predikciou výmeny mechanických súčastí skenera
Kompatibilita s LIS
Záruka : 5 rokov na mieste
Digitálny celosklíčkový skener - Menežment PC/Server - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 92914 bodov, výkon CPU 2.7 GHz, minimalny počet jadier 64, Typicka sporeba 280W
Pamäť : 256 DDR4-3200MHz ECC (8 × 32 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 2 x 2TB M.2 Gen 4 Performance NVMe 4 x 10TB 3.5" SATA HDD RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10
Grafická karta : 4GB pamäte
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10Gb Ethernet
Porty a konektory, Predná strana : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Microphone/Headphone Combo Jack Zadná strana : 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 2 x PS/2 RJ45 10Gb Ethernet Audio in Audio out Microphone in
Video konektory : 3× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4
Klávesnica + Myš : Nabíjateľná sada bezdrôtovej klávesnice a myši
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Digitálny celosklíčkový skener - Displej - volitelný ak je súčasťou dodávaného riešenia
Veľkosť : 23,8"
Rozlíšenie : 1920 x 1080 @ 60Hz
Typ panela : Active matrix - TFT LCD
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,2745 mm x 0,2745 mm
Jas (typický) : 300 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : sRGB 99%
Kontrastný pomer (typický) : 1000:1
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Video konektory : 1x HDMI port version 1,4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080@60Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, HBR, Power Delivery PD up to 90W) 2x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1x USB 3.2 Gen1 with BC 1.2 charging capability (up to 10W, 5V/2A) 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (Power Delivery up to 15W, 5V/2A) 1x audio line out (3.5 mm jack) 1x RJ45 port
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Zabudované Reproduktory 3W x 1
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
Softvér pre manažment prípadov
CE IVDR
Manažment jednotlivých prípadov s funkciou reportingu
Vstavaný výkonný SW pre prezeranie skenov
Podpora viacerých vstupných zariadení: myš, 3D myš, klávesnica
Vstavaný AI algoritmus pre analýzu IHC farbení: ER, PR, Ki67, PDL-1, HER2
Integrovateľný s LIS
Požadovaná funkcionalita:
Web based riešenie pre spravovanie a reportovanie prípadov
Špecifické triedenie prípadov podľa lokálneho pracovného postupu "work-flow"
Musí obsahovať funkciu archivácie prípadov a digitálnych preparátov
Funkcia automatického vymazania digitálnych preparátov po čase určenom správcom pre uvoľnenie miesta
Funkcia na ochranu vybraných digitálnych preparátov pred automatickým vymazaním
Barcode reading licencia
DICOM file format licencia
Funkcia zobrazenia viacvrstvového skenovania (tzv. Z-track)
Záruka : 5 rokov na mieste
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Min. 7 paralelných pripojení/licencií
Technické špecifikácie – nástroje AI
Nástroj umelej inteligencie pre asistovanú diagnostiku - Softvér pre analýzu obrazu detekciou, kvantifikáciou nádorových buniek s IHC farbením v oblastiach záujmu AOI (ROI) vybraných užívateľom |  | 7 | 0
Kompatibilný so skenerom
Licencia pre minimálne 7 paralelných užívateľov
Užívateľské rozhranie v Slovenskom jazyku
Požadovaná funkcionalita:
Softvér musí obsahovať panel prehľadu pre ľahšiu navigáciu
Softvér musí obsahovať pokročilú sadu nástrojov na anotáciu s anotáciami s pevnou veľkosťou a meniteľnou veľkosťou vo všetkých možných tvaroch a formách: min. obdĺžnikové, lineárne, kruhové, šípka, úplne voľná ruka
Používateľ musí byť schopný zostaviť vlastné sady nástrojov na anotácie pre rôzne úlohy
Softvér musí zaznamenať, kto a kedy vytvoril anotáciu
Práca so softvérom musí byť viazaná na klinický prípad - kvôli minimalizovaniu omylov, tj. zabráni prezeraniu digitálného preparátu prípadu/pacienta A a písaniu správy do iného prípadu/pacienta B
Analýza musí byť spustiteľná na vopred definovaných oblastiach (napr. H&E praparátu), alebo na inom digitálnom preparáte prípadu (synchronizované vzorky)
Analýza musí byť reproducibilná na rovnakej vzorke, v rovnakej oblasti s rovnakým algoritmom
Výsledky analýzy musia byť vizualizované na digitálnom snímku a numericky na štatistickej úrovni
Užívateľské rozhranie musí obsahovať funkciu predfiltrovania vhodného algoritmu pri konkrétnom IHC farbení
Výsledky prípadu musia byť vizualizovateľné simultánne - min. 6 paralelne zobrazených digitálnych preparátov
Algoritmy musia mať možnosť adaptácie na protokol farbenia, nesmú byť viazané na konkrétny typ, klon a výrobcu protilátky
Funkcia real-time zmeny výsledkov počas interakcie používateľa so softvérom
Analýza viacerých oblastí rovnakej vzorky musí byť možná ako jedna akcia
Výsledky musia byť upraviteľné (odstránenie alebo preklasifikovanie jednotlivých buniek z počítania)
Výsledky musia mať možnosť prijatia alebo odmietnutia
Algoritmy musia byť uložené centrálne, s centrálnou správou a zaznamenávaním zmien
Výsledky musia byť uložiteľné do klinického prípadu s možnosťou vloženia do konečnej správy
Požadované algoritmy, s minimálne CE-IVDD (Directive 98/79/EC IVD MD) certifikáciou:
ER
PR
HER2
Ki-67
PDL-1
Záložný zdroj : Záložná doba pri 100% záťaži 7,8 min, záložná doba pri 50% záťaži 20 min, skutočný a zdanlivý výkon 900 W / 1500 VA, line interactive, ochrana sieťového kábla, 97% účinnosť pri 100% záťaži, 97% účinnosť pri 50% záťaži
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Digitálny celosklíčkový skener s vybavením : |  |  | 0
PC zostava - Lekárska pracovná stanica | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Procesor : výkon v benchmarku Passmark CPU "Average CPU Mark" (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 32301 bodov, výkon CPU 4.6 GHz, minimalny počet jadier 10, Typicka sporeba 175W |  | 5 | 0
Pamäť : 32 GB DDR5 4800 MHz ECC (2 × 16 GB)
Pamäťové sloty : 8 RDIMM
Maximálna pamäť : Možnosť zvýšenia na 512 GB
Pevný disk : 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC
Grafická karta : (16 GB vyhradenej pamäte GDDR6)
Sieťové rozhranie : Integrovaná sieťová karta 10/100/1000
Porty a konektory : 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (prenosová rýchlosť signálu 20 Gb/s) 8× USB 3.2 Gen 1 1× kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón 1× zvukový vstup/výstup (line in/out) 1× RJ-45 (LAN)
Video konektory : 4× mini DisplayPort 1.4
Rozširujúce sloty : 1× PCIe x16 Gen5 2× PCIe x16 Gen4 2× PCIe x4 Gen4 1× Flex IO port
Klávesnica : USB klávesnica
Myš : USB myš
Požiadavky na napájanie : napájací zdroj s účinnosťou až 90%
Záruka : 5 rokov na mieste
Operačný systém : s grafickým používateľským rozhraním kompatibilný s aplikáciami pre platformu Windows s podporou práce s doménovým radičom
PC zostava - Lekárska pracovná stanica - Displej | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Veľkosť : 30" |  | 5 | 0
Rozlíšenie : 3840 x 2160
Typ panela : Nano IPS
Pozorovací pomer : 16:9
Rozteč pixelov : 0,18159 mm x 0,18159 mm
Jas (typický) : 450 cd/m²
Zobrazovací gamut (typický) : DCI-P3 98% (CIE1976)
Kontrastný pomer (typický) : 1300:1
Odozva (typická) : 14 ms (vypnuté nastavenie), 5 ms (rýchlejšie nastavenie)
Uhol pohľadu : (CR≥10) 178° (L/P), 178° (V/D)
Ochrana proti odleskom : Antireflexná úprava 3H
Špeciálne funkcie : BLS (ALS) Black Stabilizer DICOM Calibrated Flicker safe HDR10 HDR Effect HW Calibration 2PBP Pathology Smart Energy Saving Super Resolution + Uniformity Dual Controller On Screen Control
Obrazový mód : (SDR )Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR )Custom, Vivid, Standard
Video konektory : Display Port - Version 1.4 HDMI - Version 2.0 USB Downstream Port - Version 2.0 USB Upstream Port YES - Version 2.0
Štandardy : (EU) 2017/745 (MDR) alebo (EU) 2017/746 (IVDR) IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) ISO13485 CE(EU) RoHS REACH
Nastavenia polohy displeja : Naklonenie/Výška/Pivot
Záruka : 5 rokov na mieste
Požiadavky na napájanie : Externý napájací zdroj s účinnosťou 89%
| SUMA ZA Lekársku pracovnú stanicu : |  |  | 0
Server + Diskove pole 200TB | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Typ riešenia : Škálovateľné riešenie vhodné pre dátovu analýzu a archiváciu veľkého objemu dát |  | 1 | 0
Možnosť osadenia minimálne 2 procesorov s podporou minimálne 24 core/CPU
Typ procesora x-86 (64-bit support)
Požaduje sa výkon CPU benchmarks podľa Passmark minimálne 20000 bodov
Počet jadier na procesor: Min. 16
Min. 256 GB pamäte rozširitelných min. na 1,5 TB DDR5
Podpora minimalne 80 x 3.5" hot-plug diskových pozícií SAS/SATA (SSD/HDD) možnosť NVMe cache
Pôvodné znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1500 TB Nové znenie parametra - Min. 2 samostatné diskové pozície pre OS typu SAS/SATA/NVMe. Pre dátové disky sa požaduje cieľová výužiteľná kapacita min. 200 TB s možnosťou rozšírenia na 1200 TB
Nezávislý RAID kontroler pre OS disky a pre dátove disky
RAID radič s podporou RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 12Gb/s SAS
Min. 4 GB cache zálohovaná batériou alebo kapacitorom
Min. 2x 1Gbps LOM Ethernet + pridavna PCIe karta NIC s možnosťou vyberu rychlosti 1 Gb/10Gb/25Gb/100Gb
Možnosť min. 4x PCIe slotov
Minimálne dva hot-swap/hot-plug napájacie zdroje, min. 800W
Rackové prevedenie s možnosťou inštalácie do 19" racku, vysúvateľné koľajnice, rameno na manažment kabeláže.
On-board embeded management modul pre podporu vzdialenej správy a virtuálnych médií s 1 Gbit/s RJ45 manežment portom.
Možnosť TPM 2.0, UEFI Secure Boot
Podprora OS: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere
Inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení na mieste určenom obstarávateľom.
Konfiguračné a inštalačné práce : Zarakovanie v mieste inštalácie, inštalácia, oživenie a testovanie, konfigurácia
Základna instalacia 1 x OS Windows Server 2022 alebo vyšší spolu s licencniou v cene alebo ekvivalent
Záruka : 5 rokov na mieste
| SUMA ZA Server + Diskove pole 200TB : |  |  | 0
Zariadenie na digitalizáciu hlasu s príslušným hardware a software vybaveím | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Software pre digitalizáciu hlasu s vybavenie pre excidačné zariadenie |  | 1 | 0
všeobecný slovník, odborná patológia, histopatológia
slovenčina
kvalitné slúchadlá s kvalitným mikrofónom s vysokým dosahom, diktovací headset, bezdrôtový prenos
Základné ovládacie funkcie (spustenie/zastavenie nahrávania, prehrávanie, hlasitosť...) priamo na dokovacej stanici a na slúchadle, nožný pedál na ovládanie audio nahrávky, prípadne diktátu (voľné ruky)
Dokovacia stanica s bezdrôtovým nabíjaním
Ľahko vymeniteľné náušníky a hlavové vankúšiky
1 licencia diktovacieho programu (s možnosťou použitia na ľubovoľnom počte počítačov) bez časového obmedzenia
Dodávateľ zaručuje hardware a software kompatibilitu s obstarávaným LIS počas celej doby záruky
Výrobok spĺňa požiadavky CE certifikácie, čo potvrdzuje jeho súlad s európskymi normami bezpečnosti a kvality.
| SUMA ZA Zariadenie : |  |  | 0
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (skener,makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu |  | 1 | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami (Image Management Software, menežment prípadov) v rozsahu kooperácie a súčinnosti s dodávateľom LISu
| SUMA ZA Nevyhnutné integračné práce : |  |  | 0
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0