Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Analytické, technické váhy a predvážky (laboratórne váhy) pre rôzne rozpätie a presnosť váženia“

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je zakúpenie presných meradiel pre stanovenie hmotnosti látok. V prípade analytických váh je zámerom použitie v podmienkach laboratória, v prípade technických váh a predvážok aj v podmienkach výjazdu. Analytické váhy sú určené pre stanovenia na princípe gravimetrie s analytickou presnosťou alebo prípravu návažky malého množstva chemickej látky. Predvážky sú určené na stanovenie hmotnosti väčšieho množstva látky alebo vzorky pri ich spracovaní a príprave na analýzu alebo pri dokumentovaní malospotrebiteľských balení in natura s určením hmotnosti brutto. Tri kusy technických váh sú určené pre stanovenie hmotnosti objemných predmetov a veľkých balení (napr. bandaska a podobné objemné nádoby) s určením hmotnosti brutto.

V predmete zákazky ide o nákup a obmenu zastaraných alebo nefunkčných pomocných laboratórnych prístrojov.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 9 kusov laboratórnych váh podľa nasledovného rozpisu:

- analytické váhy v počte 3 kusy

- technické váhy v počte 3 kusy

- predvážky v počte 3 kusy

pre každé jedno pracovisko kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to po jednom kuse z každého typu váh.

Hlavný kód CPV:

38000000-5	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

38300000-8	Meracie prístroje

38311100-9	Elektronické analytické váhy

38311200-0	Elektronické technické váhy

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

- Požiadavky na technickú špecifikáciu predmetu zákazky

  - Analytické váhy

- laboratórne váhy s presnosťou stanovenia hmotnosti na jednu desatinu miligramu (0,0001 g), s opakovateľnosťou s odchýlkou ±0,0001 g, linearitou s odchýlkou ±0,0002 g a časom stabilizácie najviac 2 sekundy;

- umožňujú váženie v rozsahu najmenej od 0,1 gramu a najmenej do 200 gramov;

- disponujú funkciou upozornenia na preťaženie pri návažku nad maximálne povolené zaťaženie;

- umožňujú základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (gram, miligram), stanovenie podielu v percentách, stanovenie hustoty, a počítanie kusov;

- umožňujú stabilizáciu váh do rovnováhy pomocou ukazovateľa vodováhy s podsvietením a disponujú funkciou upozornenia na nerovnomerné nastavenie rovnováhy;

- disponujú funkciou tarovania v úplnom rozsahu maximálnej kapacity zaťaženia;

- disponujú rozhraním na pripojenie prostredníctvom USB a RS-232 umožňujúcim prenos/export údajov alebo pokročilé funkcie/nastavenia;

- disponujú automatickou kalibráciou s možnosťou metrologického overovania presnosti;

- ovládanie prostredníctvom dotykového displeja s podsvietením;

- vyrobené z chemicky odolných materiálov pre ochranu pred váženými a čistiacimi látkami;

- materiál váhovej platne musí byť vyrobený z nerezovej ocele s priemerom najmenej 9 cm a komora na váženie musí disponovať možnosťou osvetlenia;

- kryt váhovej platne musí byť otvárateľný z dvoch protiľahlých bočných strán a z vrchnej strany, a musí umožňovať jednoduchú demontáž pre potreby dôkladného vyčistenia;

- súčasťou balenia musí byť napájací AC adaptér;

- súčasťou balenia musí byť kryt pre ochranu proti usadzovaniu prachu alebo aerosólu prekrývajúci celé teleso váh, vrátane ochrany displeja, tlačidlového panela a pripájacích portov.

  - Predvážky (laboratórne váhy)

- váhy s prevádzkovým rozsahom, ktorý umožňuje stanovenie hmotnosti najmenej do 5 kg;

- požaduje sa presnosť stanovenia hmotnosti najmenej na 0,005 kg;

- požadujú sa najmenej dva základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (kilogram, gram) a stanovenie počtu kusov;

- požaduje sa ukazovateľ vodováhy a výškovo nastaviteľné nožičky umožňujúce stabilizáciu váh do rovnováhy na nerovnom povrchu;

- požaduje sa funkcia tarovania a nulovania;

- požaduje sa prachotesnosť a vodotesnosť najmenej na úrovni IP67 a konštrukcia z materiálov  umožňujúcich dôkladné čistenie celého telesa váh pod tečúcou vodou;

- veľkosť plochy váhovej platne musí mať rozmery najmenej 20 cm v dĺžke aj šírke;

- konštrukcia váh musí umožniť umiestnenie predmetov na váhovú platňu s rozmermi presahujúcimi veľkosť váhovej platne (napr. tácky);

- požaduje sa funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti;

- požaduje sa zobrazenie stavu prostredníctvom displeja s podsvietením;

- požaduje sa možnosť napájania váh cez sieťový adaptér aj prostredníctvom vymeniteľných batérií alebo nabíjateľného akumulátora;

- s možnosťou metrologického overenia.

  - Technické váhy

- váhy s prevádzkovým rozsahom, ktorý umožňuje váženie hmotnosti najmenej do 60 kg;

- požaduje sa presnosť stanovenia hmotnosti najmenej na 0,02 kg;

- požadujú sa najmenej dva základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (kilogram) a stanovenie počtu kusov;

- materiál váhovej platne musí byť vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, materiál a konštrukcia telesa váh musí umožniť čistenie a oplachovanie vodnými roztokmi;

- veľkosť plochy váhovej platne musí mať rozmery najmenej 40 cm v dĺžke aj šírke;

- požaduje sa zobrazenie stavu prostredníctvom displeja s podsvietením;

- požaduje sa funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti;

- požaduje sa možnosť napájania váh cez sieťový adaptér aj prostredníctvom vymeniteľných batérií alebo nabíjateľného akumulátora.

- Ďalšie všeobecné požiadavky

- dodávané zariadenia musia mať certifikát CE o zhode s európskymi technickými normami;

- od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie merania;

- požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ;

- cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu, montáž a záruku po dobu 2 roky od dodania meradiel;

- požaduje sa overenie správnosti meradla pri dodávaných váhach;

- dopravu prístrojov na miesto plnenia zabezpečuje dodávateľ;

- požaduje sa zaškolenie obsluhy pre 2 osoby na každom mieste plnenia;

- dodávané prístroje nemôžu byť repasované, recyklované alebo opravované, požaduje sa dodanie nových nepoužívaných prístrojov plne funkčných a v kompletnom stave;

- návod na používanie bude poskytnutý v slovenskom alebo v českom jazyku.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.