|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zn.** | **Ilustrativní foto** | **Popis** | **Počet ks** | **Splnění technické specifikace dle popisu (ANO/NE)** |
| S07 |  | **Zdravotní masážní vana**   * šířka vany min. 750 mm * délka vany ve sklopené poloze min. 1855 mm, ve vodorovné poloze min. 1960 mm * stupeň ochrany dle normy EN/ISO 60601-1 (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) * výškově nastavitelná vana * boční vstup otevíratelnými dvířky * možnost naklápění ze sedící polohy do ležící a obráceně * maximální hlučnost 61dBA * nejvyšší možné zatížení (klient + voda) min. 300kg * rozsah zdvihu min. 120 mm * obsah vody do úrovně automatického napouštění max. 96 litrů * doba napouštění vany (96 l) při tlaku 3 bary max. 100 vteřin IP podle IEC 60529 - IP X4 * ovládací panel digitální * možnost zablokování: zámek s funkcí ZAP/VYP * LED indikátory desinfekčního prostředku zap/vyp, a nedostatku dezinfekčního prostředku * komfort pro klienta a obsluhu: opěrka hlavy a zádové opěry, výškově nastavitelné nohy vany, nouzový vypínač, madla a polštář pod hlavu * desinfekce vany: integrovaná s mechanickým uzamčením dezinfekčního roztoku, včetně možnosti desinfekce vnitřní vzduchové soustavy a trysek * napouštění vany: automatické napuštění nožní části vany, tlačítko automatického napouštění vany s indikací LED diodou na určenou úroveň * dvě čidla hladiny vody v systému automatického napouštění * sprcha s aretací pro nepřetržitý proud vody při sprchování * sprchová hlavice s tlačítkovým (pistolovým) ovládáním a tlačítkem zámku, umožňujícím, aby voda tekla nepřetržitě bez držení spouště sprchy * dezinfekční hlavice s tlačítkovým (pistolovým) ovládáním a tlačítkem zámku, umožňujícím, aby voda tekla nepřetržitě bez držení spouště sprchy. Hlavice ve žluté barvě, barevně odlišená od hlavice k mytí pacientů * rukojeť dezinfekční sprchy uschována pod krytem vany, aby nemohlo dojít k její záměně za sprchu * Kanystr s dezinfekčním roztokem uschován v uzamykatelné přihrádce mezi nohami vany * pohyb vany: možnost náklonu vany do polohy v leže * ruční ovladač pro zdvih a náklon vany * směšovač vody zajišťující správné nastavení teploty vody * pojistka proti otevření a opaření: blokovací madlo, ochrana proti opaření * zabudovaná nouzová bezpečnostní baterie umožní bezproblémové ukončení koupání včetně závěrečného osprchování klienta * zabudovaná desinfekční sprcha umístěná vně korpusu vany uzavíratelnými dvířky * zabudovaný akumulátor * integrované termostatické ventily pro napuštění a pro sprchování s dvojím digitálním displejem monitorující teplotu napuštěné vody a sprchy i teplotu vody ve vaně s ochranou proti opaření * termostat pro nastavení teploty vody při napouštění a při sprchování s pojistkou proti nadměrně teplé vodě – 45°C * samostatně digitální ukazatel teploty vody ve vaně a samostatně digitální ukazatel teploty vody při sprchování * nouzový vypínač pro všechny funkce * automatické vypínání sprchy po 9 minutách jako ochrana před náhodným vytopením * třída IP ručního ovladače a ručního ovladače systému – IP X7   Barva: bílá  Poznámka:  01.PP 1x 01.07 | 1 | Zvolte položku.. |