## Príloha č. 1 KZ
Príloha č. 2. - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
Obchodné meno uchádzača: |  |  |  | Kontaktná osoba uchádzača:
Sídlo a miesto podnikania: |  |  |  | Kontakt:
IČO:
IČ DPH:
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Typ zariadenia , výrobca
1. | Dávkovacie zariadenie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Modul na meranie elastických vlastností | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Celková hodnota predmetu zákazky | [5 empty] | 0 | 0

## Špecifikácia položiek
Opis predmetu zákazky - technické požiadavky k jednotlivým položkám |  | Do tohto stĺpca ("C") uvedie uchádzač ku každému produktu v prvom riadku názov značky, model produktu a produktové číslo (PN) a do ďalších riadkov uvedie parametre, ich presné hodnoty - v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť, nie rozsah ("min.", "max." a pod.) ním ponúkaného produktu - ktorými chce poukázať, že spĺňa verejným obstarávateľom požadované parametre.
Dávkovacie zariadenie | 1 kus
Presný volumetrický dávkovač práškov, ktorý možno použiť ako samostatnú jednotku alebo integrovaný do systému na termické striekanie, laserové pokovovanie, procesy práškovej aditívnej výroby.
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Technické požiadavky | Systém s dvoma zásobníkmi využívajúci volumetrickú metódu regulácie rýchlosti podávania.
Prietok prášku musí byť konzistentný, opakovateľný a bezimpulzný.
Zariadenie musí využívať na dopravu prášku hadicou do miesta aplikácie nosný plyn.
Zásobníky musí byť možné prevádzkovať a ovládať nezávisle od seba. Táto flexibilita musí umožniť vstrekovanie prášku v režimoch: - jeden materiál pomocou jedného alebo oboch zásobníkov, - dva rôzne materiály súčasne, - dva rôzne materiály pre systém vrstvenej alebo spojovacej vrstvy / vrchnej vrstvy.
Ovládanie pomocou grafického používateľského rozhrania prostredníctvom palubného dotykového displeja.
Riadenie prietoku nosného plynu pomocou digitálneho regulátora hmotnostného prietoku s vysokou mierou presnosti.
Ako nosný plyn možno zvoliť argón alebo dusík.
Zariadenie musí umožniť prácu v minimálne v týchto režimoch:
a) Samostatný režim: - Všetky nastavené body, nastavenia a príkazy sa nastavujú prostredníctvom zabudovaného dotykového panela a ovládajú sa podávačom. - Obsluha manuálne spúšťa a ukončuje podávanie prášku na podávači.
b) Režim diaľkového zapnutia/vypnutia: - Všetky nastavovacie body, nastavenia a príkazy sa nastavujú na podávači ako v režime Standalone. - Podávanie prášku sa spúšťa a ukončuje na diaľku prostredníctvom digitálneho príkazu na zapnutie/vypnutie z procesného regulátora alebo robota.
c) Úplný diaľkový režim: - Nastavené body, nastavenia a príkazy sa nastavujú na riadiacej jednotke termického striekania, laserového pokovovania alebo aditívnej výroby a posielajú sa do podávača. - Výmena údajov medzi riadiacou jednotkou a podávačom musí prebiehať pomocou protokolu UDP/IP cez sieť Ethernet. - Odoslané nastavenia sa musia zobrazovať na dotykovom paneli zariadenia. - Podávanie prášku sa musí iniciovať a ukončiť na stránke prostredníctvom protokolu UDP/IP.
d) Režim PROFIBUS: Tento režim má podobnú funkčnosť ako Úplný diaľkový režim s tým rozdielom, že výmena údajov medzi riadiacou jednotkou a podávačom prášku prebieha pomocou protokolu PROFIBUS (Process Field Bus) prostredníctvom kábla PROFIBUS.
Zariadenie musí byť schopné pracovať ako samostatná jednotka alebo je plne riadená prostredníctvom systémového regulátora.
Dávkovanie práškov musí prebiehať s veľmi vysokou presnosťou.
Zariadenie musí zabezpečiť reprodukovateľný tok prášku počas dlhých prevádzkových období.
Rýchlosť podávania prášku a nosného plynu musí byť možné nastaviť nezávisle od seba.
Zariadenie musí byť necitlivé na vonkajšie rušivé vplyvy.
Výberom mechanického miešadla musí zariadenie zabrániť segregácii prášku.
Umožňuje nakonfigurovať a prevádzkovať každý zásobník samostatne.
Umožňuje vizuálne monitorovanie podávacieho mechanizmu počas prevádzky.
Umožňuje výber zásobníkov prášku s rôznymi veľkosťami.
Umožňuje široký rozsah rôznych typov práškov s rôznymi charakteristikami podávania alebo špeciálnymi vlastnosťami.
Umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu výmena práškov.
Umožňuje široký rozsah rýchlostí podávania vrátane veľmi nízkych rýchlostí.
Umožňuje jednoduché čistenie, málo opotrebiteľných dielov, nenáročnú údržbu.
Umožňuje jednoduchú výmena voliteľných komponentov na dávkovanie rôznych práškov
Technické parametre | Napájanie: 200 – 240 VAC ±2 %, 48 – 62 Hz
Príkon (bez ohrievačov): max. 0,3 kW
Príkon (s ohrievačmi): max. 1,5 kW
Miešadlá - Príkon max. 40 W (3 A)
- Presnosť ± 3 %
- Nominálna regulácia 3300 ot/min (22 / 24 V x 3600 ot/min)
Merací disk:
Výkon motora max. 70 W(5A)
Presnosť ± 0. 08 %
Čas do dosiahnutia menovitých otáčok max 7 s
Rozsah regulácie otáčok (2,5 až 100 % plných otáčok)
- otáčky pri minimálnej nastaviteľnej rýchlosti - max 0,2 otáčky za minútu
- otáčky pri maximálnej nastaviteľnej rýchlosti - min. 9 otáčok za minútu
Presnosť podávania prášku ± 1 % - max. odchýlka od nastavenej hodnoty
Ohrievače:
Rozsah nastaviteľnej teploty:
Minimálna nastaviteľná teplota: max. 45 °C
Maximálna nastaviteľná teplota: min. 75 °C
Presnosť regulácie teploty: ± 3 °C (alebo ± 5,4 °F)
Nosný plyn:
Argón alebo dusík (prepínateľný používateľom)
Pracovný tlak: 3 bar až 10 bar
Minimálny vstupný prietok plynu pre režimy:
- APS/LC/AM - min. 15 NLPM
- HVOF-LF - min. 95 NLPM
Výstupný prietok (max. na linku) pre režimy:
- APS, LC, AM (argón alebo dusík) - min. 15 NLPM
- HVOF-LF (dusík) - min. 15 NLPM
Dávkovanie prášku:
Minimálna veľkosť častíc: Max. 20 μm
Maximálna veľkosť častíc: Min. 190 μm
Rýchlosť podávania
- Minimálna nastaviteľná rýchlosť: Max. 2 g/min
- Maximálna nastaviteľná rýchlosť: Min. 140 g/min
- Presnosť dávkovania: ± 1 % od nastavenej hodnoty
Trieda ochrany - IP 54 IEC 60529
Súčasťou dodávky musia byť dva náhradne zásobníky s objemom min.1.1L každý
Inštalácia | Zariadenie musí byť dodané na miesto inštalácie, odborne nainštalované.
Dodávateľ musí zabezpečiť odborné zaškolenie obsluhy zariadenia.
Súčasťou dodávky musí byť aj podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.
Dodávateľ musí zabezpečiť servisného technika so skúsenosťami so servisom ponúkaného zariadenia a pracovníka na odbornú prípravu celého procesu dávkovania.
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov
Modul na meranie elastických vlastností | 1 kus
Slúži na meranie elastických vlastností metódou merania akustickej emisie (AE) pozostávajúci z paralelných meracích kanálov, ktorý možno použiť na detekciu, meranie a lokalizáciu zdrojov AE, ako sú poruchy materiálu na mikroskopickej úrovni, korózia, únik, čiastočný výboj, trenie a opotrebenie, ako aj náraz častíc.
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Požadovaná minimálna technická špecifikácia | Viackanálový systém na meranie akustickej emisie (AE) pozostávajúci z paralelných meracích kanálov na detekciu, meranie a lokalizáciu zdrojov AE,
Modul musí mať rôzne vstupné rozhrania.
Front-end modul beží na externom PC prostredníctvom rozhrania USB 3.1 Gen 1 - Riadi a inicializuje merací systém a ukladá výsledky
Analytický softvér typu VisualAE, VisualTR a VisualClass (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov) možno prevádzkovať on-line, aby sa dosiahol systém on-line merania a analýzy
Výkonnostné parametre nastavenia modulu:
- Maximálny počet AE-kanálov so záznamom alebo bez záznamu prechodových javov minimálne 250
- Maximálny počet parametrických vstupných kanálov v nastavení s viacerými modulmi min. 16
Základné vybavenie modulu:
- procesory akustického signálu
- parametrické kanály
- ovládací panel a vstupy pre rôzne rozhrania
Merací systém musí byť je v súlade s normou EN 13477-1, „Nedeštruktívne skúšanie - Skúška akustickej emisie
Merací systém musí byť schopný pracovať s rôznymi typmi snímačov vo frekvenčnom rozsahu od 500 Hz do 2,4 MHz.
Údaje o funkciách AE sa musia ukladať do primárneho súboru databázy údajov
- Do tohto súboru sa musia ukladať aj parametrické údaje, stavové údaje a vstupné údaje používateľa.
- Paralelne sa musia ukladať do samostatného súboru aj priebežné údaje.
- Pred zápisom údajov na pevný disk sa tieto musia triediť podľa času ich akvizície
Údaje o prvkoch AE a priebežné údaje sa musia ukladať do databázy, ktorá musí spĺňať štandard SQLite3.
K údajom uloženým do týchto databázových súborov musí mať možnosť pristupu akákoľvek externá aplikácia, ktorá podporuje SQLite3, napr: LabVIEW, Matlab, Python atď.
Dodávané komponenty systému | 1. Hlavné šasi – 1 ks
24 V napájanie, stolová verzia
Sloty – 2 sloty pre 4 dvojkanálové signálne procesory (min. 4 AE kanály)
Ovládací panel – min. 4 parametrické vstupy, min. 17 stavových LED.
Rozhrania – USB 3, audio konektor, testovací pulzný generátor, výstup pre alarm.
Povolené vstupy pre akvizičný softvér, zásuvku pre napájací zdroj, kábel USB a na pripojenie ďalších voliteľných šasi a kariet
2. Napájací zdroj pre chasy so zástrčkou CEE – 1 ks
Vstupné napätie 100-240 VAC
50-60 Hz,
Max. 380 W
3. USB kábel (USB 3.0, 2 m, zástrčka A/B) - 1 ks
4. Dvojkanálový signálny procesor AE – 1 ks
min. deväť konfigurácií pásmovej priepuste :
- 25-45 kHz, 25-300 kHz, 25-850 kHz, 50-300 kHz, 50-850 kHz, 95-300 kHz, 95-850 kHz, 230-850 kHz, bypass, s možnosťou výberu pre každý kanál
- Voliteľné nahrávanie priebehov s voliteľným záznamníkom prechodových javov
- Možno použiť v kombinácii s pokročilejším signálovým procesorom AE v rovnakom šasi
5. Modul záznamníka prechodových javov pre dvojkanálový signálový procesor AE – min. 256 MB na kanál - 1 ks
6. Senzor AE, 100-450 kHz, s rezonanciou pri 150 kHz, keramická plocha, mikrotlačidlový konektor - 2ks
7. Kábel od snímača k predzosilňovaču - 2 ks
dĺžka min. 1,2 m, do min. 80°C, konektory: mikrobod a BNC
8. AE predzosilňovač – 2 ks
rozsah 2,5 kHz – 2,4 MHz, jednosmerný vstup, min. zosilnenie 32 dB
9. Koaxiálny kábel RG-58 - 2 ks
Dĺžka min. 5m, samec, priamy, BNC- konektory. Na pripojenie predzosilňovača k dvojkanálovému signálnemu procesoru AE
10. Softvér - 1 ks
na analýzu údajov AE a priebehov AE,
vrátane rozsiahlej a kontextovo orientovaného online návodu
s rozšírenou funkcionalitou typu VisualAE™ (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov).
licencia musí umožniť používanie analytického softvéru až na 5 samostatných počítačoch.
SW musí obsahovať tieto softvérové moduly:
- softvér na analýzu údajov AE + TR - rozširujúci modul typu VisualAE™ (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov) - Filter Processor - User Processor - Polygon Processor - ECP-User - Konvertor: dta na pri+tra súbory - Alarmový softvér na monitorovanie činností AE v lineárnych lokalizačných klastroch
11. Modul typu VisualAE™ (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov) Lineárna poloha - 1ks
12. Rozšírenie ECP-User o funkciu ECP-programátora, umožňuje písať a ladiť ECP-kód vo VisualAE™ (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov) -1 ks
13. Softvérový balík na efektívnu analýzu a správu údajov z prechodových záznamníkov (priebehov) - 1ks
typu VisualTR™ (alebo ekvivalent rovnakých technických parametrov) + nástroje: TR-Copy, TR-Combi, TRIndexer, Feature extractor, FFT Averager
Inštalácia | Zariadenie musí byť dodané na miesto inštalácie.
Súčasťou dodávky musí byť aj podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov