Príloha č. 1b

Technická špecifikácia obstarávaného zariadenia vrátane parametrov

| Hybridný hmotnostný spektrometer s vysokým rozlíšením a robotickým dávkovačom so systémom automatickej úpravy vzorky v in-line konfigurácii SPE/LC s programovým vybavením a záložným zdrojom napájania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stručný popis: | Hybridný hmotnostný spektrometer s vysokým rozlíšením a robotickým dávkovačom so systémom automatickej úpravy vzorky v in-line konfigurácii SPE/LC vrátane počítača, softvéru a záložného zdroja napájania |  |
| Požadovaná záruka: | minimálne 24 mesiacov |  |
| Ďalšie požiadavky (servis, zaškolenie a pod.): | Školenie na mieste po inštalácii v trvaní minimálne troch dní s možnosťou rozdelenia kapacity školenia podľa potrieb prevádzkovateľa |  |
| Požadované technické parametre |  |  |
| Minimálne požadované technické parametre |  | Technické parametre ponúkané uchádzačom |
| Hmotnostný spektrometer |  | Uchádzač uvedie typ zariadenia/výrobcu |
| Hybridné usporiadanie (kvadrupólový alebo iný MS na izoláciu iónov pre následnú MS2) s hmotnostným spektrometrom s vysokým rozlíšením (HRMS) pracujúci na princípe orbitálnej pasce |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Rozlíšenie HRMS minimálne 200 000 FWHM na m/z 200 |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Programovo nastaviteľná šírka izolačného okna v rozsahu minimálne od 0,4 do 1000 m/z |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Rozsah meraných hmôt minimálne 50-6000 m/z pre HRMS |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Presnosť merania hmoty (ako posun kalibrácie presnej hmoty za 24 hodín) < 1 ppm s internou kalibráciou a <3 ppm s externou kalibráciou |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Možnosti akvizície dát v módoch plného skenu a SIM v MS1, paralelných MS2 experimentov s izoláciou definovaných iónov, kombinácie MS1 s rôznymi akvizičnými módmi, ako sú dátovo závislé nebo nezávislé MS2 i v móde top (N) |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie možnosti |
| Prepínanie medzi negatívnym a pozitívnym „full scan“ módom pri rozlíšení min. 50000 FWHM s frekvenciou cyklu oboch módov > 1,4 Hz |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Dusík ako kolízny plyn |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Zdroj ESI s prietokom v rozsahu minimálne 0,001 - 1 ml/min. |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Kvapalinový chromatograf |  | Uchádzač uvedie typ zariadenia/výrobcu |
| Kvartérna pumpa s nízkotlakovým gradientom (2 ks) |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Minimálny dosahovaný tlak 1000 bar |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Rozsah prietokov minimálne 0,001-8 ml/min s krokom 1 µl |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Presnosť prietoku: viac ako 0,05 RSD |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Možnosť tvorby rôznych gradientových profilov – lineárny, konvexný, konkávny, atď. |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie možnosti |
| Vstavaný vákuový odplyňovač mobilnej fázy |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Pracovný rozsah pH: minimálne 2-11 |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Kolónový termostat pre analytickú kolónu: pre kolóny s dĺžkou minimálne 150 mm vrátane predkolóny, s minimálnym rozsahom teplôt 25-100 °C |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Robotický dávkovač vzoriek |  | Uchádzač uvedie typ zariadenia/výrobcu |
| Možnosť dávkovania pre konvenčné LC (min. rozsah 5-100 µl), ako aj in-line SPE LC (min. rozsah 0,5-5ml) bez nutnosti výmeny hardvérových prvkov (dávkovacia slučka, striekačka), len programovým nastavením |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Zásobník na vzorky s kontrolovanou teplotou v rozsahu minimálne 4-40°C s minimálnou kapacitou vialiek s objemom 1,5-2 ml: 60 alebo vialiek s objemom 10 ml: 50 |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE a uvedie skutočnú hodnotu |
| Tri dávkovacie a prepínacie ventily, z toho minimálne jeden desaťcestný |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Dávkovacie slučky 20 µl, 100 µl, 1 ml a 5 ml |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Ovládanie a nastavenie dávkovača z ovládacieho softvéru LC/HRMS |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Minimálne dva prepínacie ventily (1 šesť- a 1 desaťcestný) umožňujúce prácu s veľkými objemami vzoriek |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Možnosť vytvorenia metódy pre in line SPE/LC alebo 2D LC |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Prídavné zariadenia |  |  |
| Záložný on-line UPS zdroj s kapacitou, ktorý pokryje minimálne 15 minút prevádzky celého systému |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE, typ/výrobca |
| PC dátová stanica s výkonom a kapacitou dostatočnou na prevádzku systému |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE |
| Programové vybavenie, ktoré umožňuje ovládanie všetkých prvkov zostavy, tvorbu metód a ich ukladanie a vyhodnotenie dát |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE, typ/výrobca |
| Programové vybavenie pokročilých nástrojov na spracovanie a interpretáciu známych aj neznámych molekúl. Program musí zefektívniť identifikáciu zlúčenín, porovnávacie analýzy s možnosťami filtrovania a vizualizácie údajov. Požadované je intuitívne programové vybavenie s integrovanými pracovnými postupmi, integrovanými knižnicami, databázami a nástrojmi štatistického spracovania dát |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE, typ/výrobca |
| Generátor dusíka s kapacitou potrebnou na prevádzku hmotnostného spektrometra s integrovaným kompresorom |  | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE, typ/výrobca |

Uchádzač okrem technického listu vyplní aj tento dokument a predloží ho ako súčasť svojej ponuky.