## Lôžka
Názov predmetu zákazky:
Lôžka
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.1
Položka č. 1 - Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť požadovaný počet: 8 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks lôžko intenzivistické typ 3) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Nosnosť lôžka min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
2 | Ložná plocha : Výška min. 32 cm |  | uveďte hodnotu
3 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Ložná plocha: Dĺžka min. 200 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami max. 105 cm |  | uveďte hodnotu
7 | Nastavenie výšky ložnej plochy 'elektricky |  | áno/nie
8 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice |  | áno/nie
9 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom |  | áno/nie
10 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek |  | áno/nie
11 | Elektrické polohovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
12 | Elektrické polohovanie stehenného dielu |  | áno/nie
13 | Polohovanie lýtkového dielu mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky) |  | áno/nie
14 | Rozsah polohovania chrbtového dielu min. (0°- 60°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-60) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15 | Rozsah polohovania stehenného dielu min. (0°- 20°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-20) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16 | Rozsah polohovania lýtkového dielu min. ( 0°- 10°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-10) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17 | Priemer koliesok min. 150 mm |  | uveďte hodnotu
18 | Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálneho brzdenia koliesok (min. 3 kolieska) |  | áno/nie
19 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie |  | áno/nie
20 | Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52 |  | áno/nie
21 | Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba |  | áno/nie
22 | Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
23 | Funkcia autoregresie |  | áno/nie
24 | Pohon TR náklonu elektricky |  | áno/nie
25 | Pohon ATR náklonu elektricky |  | áno/nie
26 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou |  | áno/nie
27 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm |  | uveďte hodnotu
28 | Zálohová batéria |  | áno/nie
29 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach |  | áno/nie
30 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
31 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií |  | áno/nie
32 | Ložná plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti so systémom na uchytenie RTG kazety |  | áno/nie
33 | Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele |  | áno/nie
34 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo |  | áno/nie
35 | Hrazda + hrazdička |  | áno/nie
36 | Infúzny stojan |  | áno/nie
37 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) |  | uveďte hodnotu
38 | Držiak infúznych púmp |  | áno/nie
39 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton |  | áno/nie
40 | Rozmery matraca rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  | áno/nie
41 | Výška matraca min. 16 cm |  | uveďte hodnotu
42 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické |  | áno/nie
43 | CPR mód |  | áno/nie
44 | Nosnosť matraca min. 180 kg |  | uveďte hodnotu
45 | Počet vzduchových vrstiev min. 1 vrstva |  | uveďte hodnotu
46 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko |  | áno/nie
47 | Technológia spojených ciel 2-1 alebo 3-1 |  | uveďte hodnotu
48 | Pracovné režimy matraca min. 3 režimy, jeden z režimov musí byť transportný mód, učinný po dobu min. 4 hodín od odpojenia napájania |  | uveďte hodnotu
49 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca |  | uveďte hodnotu
50 | Paropriepustnost poťahu min. 350 g/m2/24 h |  | uveďte hodnotu
51 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický |  | áno/nie
52 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám |  | áno/nie
53 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný |  | áno/nie
54 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo |  | áno/nie
55 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču |  | áno/nie
56 | Dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
57 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
58 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.2
Položka č. 2 - Lôžko intenzivistické typ 2 pre kritickú starostlivosť s later. náklonom požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks lôžko intenzivistické typ 2) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Nosnosť lôžka min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
2 | Ložná plocha : Výška min. 32 cm |  | uveďte hodnotu
3 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Ložná plocha: Dĺžka min. 200 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami max. 105 cm |  | uveďte hodnotu
7 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický |  | áno/nie
8 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice |  | áno/nie
9 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom, RTG transparentná minimálne pre chrbtovú časť so systémom na uchytenie RTG kazety |  | áno/nie
10 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek |  | áno/nie
11 | Elektrické polohovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
12 | Elektrické polohovanie stehenného dielu |  | áno/nie
13 | Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu |  | áno/nie
14 | Rozsah polohovania chrbtového dielu min. (0°- 60°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-60) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15 | Rozsah polohovania stehenného dielu min. (0°- 20°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-20) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16 | Rozsah polohovania lýtkového dielu min. ( 0°- 10°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-10) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17 | Priemer koliesok min. 150 mm |  | uveďte hodnotu
18 | Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálneho brzdenia koliesok (min. 3 kolieska) |  | áno/nie
19 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie |  | áno/nie
20 | Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52 |  | áno/nie
21 | Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba |  | áno/nie
22 | Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
23 | Funkcia autoregresie |  | áno/nie
24 | Pohon TR náklonu elektricky |  | áno/nie
25 | Pohon ATR náklonu elektricky |  | áno/nie
26 | Predné, zadné plastové čelá |  | áno/nie
27 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou |  | áno/nie
28 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm |  | uveďte hodnotu
29 | Zálohová batéria |  | áno/nie
30 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel (bližšie špecifikovaný v položke 34) určené pre personál |  | áno/nie
31 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
32 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií |  | áno/nie
33 | Laterálny náklon ložnej plochy min. (0°- 20°) |  | uveďte hodnotu
34 | Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR" |  | áno/nie
35 | Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele |  | áno/nie
36 | Laterálny náklon (ložná plocha alebo matrac) so systémom stabilizácie polohy pacienta (napr. podporné vankúše) |  | áno/nie
37 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo |  | áno/nie
38 | Hrazda + hrazdička |  | áno/nie
39 | Infúzny stojan |  | áno/nie
40 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) |  | uveďte hodnotu
41 | Držiak infúznych púmp |  | áno/nie
42 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton |  | áno/nie
43 | Rozmery matraca zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  | áno/nie
44 | Výška matraca min. 16 cm |  | uveďte hodnotu
45 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické |  | áno/nie
46 | CPR mód |  | áno/nie
47 | Nosnosť matraca min. 180 kg |  | uveďte hodnotu
48 | Počet vzduchových vrstiev min. 1 vrstva |  | uveďte hodnotu
49 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko |  | áno/nie
50 | Technológia spojených ciel 2-1 alebo 3-1 |  | áno/nie
51 | Pracovné režimy matraca min. 3 režimy, jeden z režimov musí byť transportný mód, učinný po dobu min. 4 hodín od odpojenia napájania |  | uveďte hodnotu
52 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca |  | uveďte hodnotu
53 | Paropriepustnost poťahu min. 350 g/m2/24 h |  | uveďte hodnotu
54 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický |  | áno/nie
55 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám |  | áno/nie
56 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný |  | áno/nie
57 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo |  | áno/nie
58 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču |  | áno/nie
59 | Dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
60 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
61 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.3
Položka č. 3 - Lôžko transportné RTG transparentné požadovaný počet: 3 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks lôžko transportné RTG transparentné) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Nosnosť lôžka min. 170 kg |  | uveďte hodnotu
2 | Ložná plocha: Šírka min. 65 cm |  | uveďte hodnotu
3 | Ložná plocha: Dĺžka min. 190 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami max. 100 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Mechanické alebo hydraulické(pneumatické) nastavenie výšky ložnej plochy |  | áno/nie
7 | Sklopné zábrany pri transporte |  | áno/nie
8 | Ložná plocha min. 2 diely |  | uveďte hodnotu
9 | Madlo na tlačenie lôžka |  | áno/nie
10 | Bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch ložnej plochy min. 4 ks |  | uveďte hodnotu
11 | Stojan alebo držiak na infúziu |  | áno/nie
12 | Odkladací košík alebo priestor na odkladanie pod ložnou plochou |  | áno/nie
13 | Priemer koliesok min. 150 mm |  | uveďte hodnotu
14 | Centrálne brzdenie koliesok ovládané zo všetkých rohov lôžka |  | áno/nie
15 | Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
16 | TR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebohydraulicky (pneumaticky) |  | uveďte hodnotu
17 | ATR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky) |  | uveďte hodnotu
18 | RTG ložná plocha vhodná pre vyšetrovanie za pomoci C ramena a RTG kaziet. |  | áno/nie
19 | Zakladanie RTG kaziet z každého miesta pod ložnou plochou tak, aby bolo možné snímkovať všetky časti tela pacienta |  | áno/nie
20 | Ložná plocha s odnímateľným matracom s bočnými transportnými úchytmi a povrchom z vodovzdorného materiálu |  | áno/nie
21 | Výška matraca min. 6 cm |  | uveďte hodnotu
22 | Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo |  | áno/nie
23 | Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
24. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
25. | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.4
Položka č. 4 - Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť, s integ.váhami, later. náklon) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Nosnosť lôžka min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
2 | Ložná plocha : Výška min. 34 cm |  | uveďte hodnotu
3 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Ložná plocha: Dĺžka min. 200 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami max. 105 cm |  | uveďte hodnotu
7 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický |  | áno/nie
8 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) |  | áno/nie
9 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom |  | áno/nie
10 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek |  | áno/nie
11 | Elektricke polohovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
12 | Elektricke polohovanie stehenného dielu |  | áno/nie
13 | Elektricke polohovanie lýtkového dielu |  | áno/nie
14 | Rozsah polohovania chrbtového dielu min. (0°- 60°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-60) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15 | Rozsah polohovania stehenného dielu min. (0°- 20°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. 0-20) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16 | Rozsah polohovania lýtkového dielu min. ( 0°- 10°) | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0-10) musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17 | Priemer koliesok min. 150 mm |  | uveďte hodnotu
18 | Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálneho brzdenia koliesok (min. 3 kolieska) |  | áno/nie
19 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie |  | áno/nie
20 | Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52 |  | áno/nie
21 | Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba |  | áno/nie
22 | Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
23 | Funkcia autoregresie |  | áno/nie
24 | Pohon TR náklonu elektricky |  | áno/nie
25 | Pohon ATR náklonu elektricky |  | áno/nie
26 | Predné, zadné plastové čelá |  | áno/nie
27 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou |  | áno/nie
28 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm, dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy |  | uveďte hodnotu
29 | Zálohová batéria |  | áno/nie
30 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel (bližšie špecifikovaný v položke 37) určené pre personál |  | áno/nie
31 | Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu. |  | áno/nie
32 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu |  | áno/nie
33 | Ložná plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti so systémom na uchytenie RTG kazety |  | áno/nie
34 | Integrovaná váha s možnosťou ukladania nameraných hodnôt |  | áno/nie
35 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií |  | áno/nie
36 | Laterálny náklon ložnej plochy min. (0°- 20°) |  | uveďte hodnotu
37 | Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR" |  | áno/nie
38 | Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele |  | áno/nie
39 | Laterálny náklon (ložná plocha alebo matrac) so systémom stabilizácie polohy pacienta (napr. podporné vankúše) |  | áno/nie
40 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo |  | áno/nie
41 | Hrazda + hrazdička |  | áno/nie
42 | Infúzny stojan |  | áno/nie
43 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) |  | uveďte hodnotu
44 | Držiak infúznych púmp |  | áno/nie
45 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton |  | áno/nie
46 | Rozmery matraca rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  | áno/nie
47 | Vonkajšie rozmery: Výška matraca min. 20 cm |  | uveďte hodnotu
48 | Nastavavenie tlaku v matraci s ochranou proti nechcenému nastaveniu |  | áno/nie
49 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické |  | áno/nie
50 | CPR mód |  | áno/nie
51 | Nosnosť matraca min. 180 kg |  | uveďte hodnotu
52 | Počet vzduchových vrstiev min. 1 vrstva |  | uveďte hodnotu
53 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko |  | áno/nie
54 | Technológia spojených ciel 2-1 alebo 3-1 |  | áno/nie
55 | Pracovné režimy matraca min. 3 režimy, jeden z režimov musí byť transportný mód, učinný po dobu min. 4 hodín od odpojenia napájania |  | uveďte hodnotu
56 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca |  | uveďte hodnotu
57 | Paropriepustnost poťahu min. 350 g/m2/24 h |  | uveďte hodnotu
58 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický |  | áno/nie
59 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám |  | áno/nie
60 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný |  | áno/nie
61 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo |  | áno/nie
62 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
63 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
64 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis