## Príloha č. 1A Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Dezinfekčná umývačka s programom sušenia
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Dezinfekčná umývačka s programom sušenia vrátane príslušenstva | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného prístroja
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Dezinfekčná umývačka | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2A Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Dezinfekčná umývačka s programom sušenia
1.2 CPV:
33191000-5-Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia 1 ks dezinfekčnej umývačny s programom sušenia
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Dezinfekčná umývačka s programom sušenia | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
Všeobecná charakteristika:
1. | jednodverové prevedenie, kapacita | DIN/sít | 6 |  | požaduje sa
2. | prevádzka prísroja s jednoduchými sklápacími dverami |  |  |  | požaduje sa
3. | rozmer prístroja max.(š x h x v) |  |  | 650x690x1900mm
4. | elektrický ohrev vody aj sušiaceho vzduchu |  |  |  | požaduje sa
5. | termodezinfekcia s monitoringom času a hodnoty A0 |  |  |  | požaduje sa
6. | min. 2 dávkovacie čerpadlá s elektronickou kontrolou dávkovania detergentov a s možnosťou doplnenia na min. 4 dávkovacie čerpadlá |  |  |  | požaduje sa
7. | každý detergent v 5 l kanistroch umiestnený v skrini prístroja pod komorou |  |  |  | požaduje sa
8. | presklené dvere pre vizuálnu kontrolu, min. manuálne otvárané vyklápaním dopredu a výjazdom umývacieho koša na dvere |  |  |  | požaduje sa
9. | min. 3 rotačné striekacie ramená upevnené v hornej, strednej a spodnej časti komory |  |  |  | požaduje sa
10. | MIS príslušenstvo automaticky pripojiteľné k vode a sušiacemu vzduchu, aby vyčistilo a vysušilo vnútro tubulárnych nástrojov |  |  |  | požaduje sa
11. | dátové rozhranie min. RS232 + RS485 pre extérnu tlačiareň |  |  |  | požaduje sa
12. | Osvetlenie umývacej komory |  |  |  | požaduje sa
13. | sušiaca jednotka s kondezátorom pár a energeticky úsporným výmenníkom tepla s predohrevom sušiaceho vzduchu z výstupného vzduchu |  |  |  | požaduje sa
14. | min.hepa 14 filter sušiaceho vzduchu s kontrolou funkčnosti monitoringom tlakového diferenciálu |  |  |  | požaduje sa
15. | príkon | kW |  | 10
16. | zabudovaná tlačiareň v čelnom paneli |  |  |  | požaduje sa
17. | ovládací panel v slovenskom resp. českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
18. | garancia dočasného uloženia dát v prístroji aj v prípade výpadku počítačovej siete |  |  |  | požaduje sa
19. | prístroj pripojiteľný na SW pre monitoring procesov |  |  |  | požaduje sa
20. | možnosť vzdialeného pripojenia servisu cez internet |  |  |  | požaduje sa
21. | min.príslušenstvo: |  |  |  | požaduje sa
21.1. | 4-úrovňový umývací vozík s kapacitov 6DIN/sít/proces, |  | 1
21.2. | odnímateľné police a striekacie ramená |  | 1
21.3. | nerezové DIN sito na nástroje s min. rozmermi 480x250x50mm |  | 1
22. | prístroj musí byť certifikovaný a vyrobený v súlade s technickou normou min. STN EN ISO15883 |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie prístroja na strane verejného obstarávateľa (napájenie vody, elektrina a pod...)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1B Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného prístroja
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2B Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky
1.2 CPV:
33192230-3 Operačné stoly
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia mobilného operačného stola vrátane nevyhnutného príslušenstva, ktorý je určený pre operačné zákroky
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Mobilný operačný stôl určený pre chirurgické operačné zákroky |  |  |  | požaduje sa
2. | Plne otočné zdvojené kolieska operačného stola pre ľahšiu manipuláciu alebo plne otočné koliesko |  |  |  | požaduje sa
3. | Plošne usadená základňa stola na podlahe pre vyššiu stabilitu so zahnutými kolieskami |  |  |  | požaduje sa
4. | Operačný stôl umožňujúci používanie v normálnej aj v reverznej polohe |  |  |  | požaduje sa
5. | Hlavná doska operačného stola posuvná tak, aby sa zvýšil voľný priestor u pacienta pre ideálny prístup operatéra, bez prekážok, t.j. bez priestorového obmedzenia podvozku stola |  |  |  | požaduje sa
6. | Hlavná operačná doska stola s gynekologickými výrezmi na oboch stranách a s identickým rozhraním pre možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj v reverznej polohe |  |  |  | požaduje sa
7. | Rozhrania pre pripojenie jednotlivých segmentov (nožné podpery, chrbtové podpery, hlavové podpery) tvoriace operačnú dosku stola musia byť rovnaké, tzn. umožňujúce okrem štandardnej a reverznej polohy pacienta aj skrátenie alebo predĺženie operačnej dosky bez obmedzenia v prípade nekompatibilných rozhraní |  |  |  | požaduje sa
8. | Vyžaduje sa možnosť elektrického polohovania nožných gynekologických kolenných podpier diaľkovým ovládačom |  |  |  | požaduje sa
9. | Diaľkový ovládač operačného stola s farebnou obrazovkou zobrazujúcou aktuálnu polohu jednotlivých dielov stola. Požaduje sa bezkáblový a aj káblový diaľkový ovládač ku stolu |  |  |  | požaduje sa
10. | Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednastavených polôh jedným ovládačom, bez potreby polohovania samostatných segmentov stola a to min. pre: nulovú polohu, polohu v kresle, polohu flex a polohu reflex |  |  |  | požaduje sa
11. | Možnosť uloženia aspoň päť nastavení vlastných polôh stola do pamäte diaľkového ovládača |  |  |  | požaduje sa
12. | Display zobrazujúci presné, ľahko dokumentovateľné uhly sklonov, aby sa zabezpečilo presné polohovanie stola |  |  |  | požaduje sa
13. | Na displeji diaľkového ovládača sú farebne odlíšené-hlavový diel, nožný diel a noha operačného stola a rovnaká farba jednotlivých dielov je aj pri ovládacích tlačidlách a zároveň možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola alebo na displeji diaľkového ovládača je farebne odlíšená možnosť prepnutia v prípade reverzného vyskladania operačného stola |  |  |  | požaduje sa
14. | Operačný stôl vybavený antikolíznym systémom za pomoci zabudovaných senzorov do jednotlivých dielov hlavnej dosky stola |  |  |  | požaduje sa
15. | Zobrazenia na displeji ovládača min.: stav batérií stola ako aj pre stav batérií ovládača, chybové hlásenia, upozornenia kolízneho stavu so zvukovým upozornením |  |  |  | požaduje sa
16. | Matrace hlavnej dosky a nožných, chrbtových a hlavových segmentov stola sú z peny s antidekubitným pamäťovým efektom a poťah je z vodeodolného, paropriepustného a tepelne izolujúceho materiálu |  |  |  | požaduje sa
17. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola |  |  |  | požaduje sa
18. | Nosnosť operačného stola v štandardnej polohe min.450 kg |  |  |  | požaduje sa
19. | Nosnosť operačného stola v reverznej polohe je min. 250 kg |  |  |  | požaduje sa
20. | Celková dĺžka dosky stola vyskladaná z min. 5 modulov min. 2 040 mm |  |  |  | požaduje sa
21. | Celková dĺžka samotnej hlavnej dosky stola je max. 860 mm |  |  |  | požaduje sa
22. | Výška hlavnej dosky stola v najnižšej polohe max. 600 mm |  |  |  | požaduje sa
23. | Výška hlavnej dosky stola v najvyššej polohe min. 1 050 mm |  |  |  | požaduje sa
24. | Šírka operačného stola max. 550 mm bez eurolišty |  |  |  | požaduje sa
25. | Trendelenburgova poloha min. 25 ° |  |  |  | požaduje sa
26. | Antitrendelenburgova poloha min. 35 ° |  |  |  | požaduje sa
27. | Obojstranné laterálne sklápanie hlavnej dosky stola min. 20° |  |  |  | požaduje sa
28. | Polohovanie chrbtového dielu min. +70 / -40 ° |  |  |  | požaduje sa
29. | Polohovanie nožných dielov v min. rozsahu min. +80°/ -90° |  |  |  | požaduje sa
30. | Posun hlavnej dosky stola je min. 300 mm |  |  |  | požaduje sa
31. | Výdrž zabudovanej batérie operačného stola pri bežnej operačnej prevádzke je min. 5 dní |  |  |  | požaduje sa
32. | Zostava operačného stola : |  |  |  | požaduje sa
32.1. | Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou. Základňa rovného tvaru, bez úzkych priestorov pre ideálne čistenie. Nečlenitá základňa, nakoľko pri výkonoch na operačnej sále dochádza k častému kontaktu s tekutinami — 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.2. | Diaľkový, bezkáblový a káblový ovládač s farebným dotykovým displejom — 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.3. | Indukčná nabíjacia stanica, prenosná, pre bezkáblový diaľkový ovládač. Napájanie 240Vac/50Hz - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.4. | Pár nožných segmentov, 4-dielny, samostatne oddeliteľné všetky 4 časti, využívateľné aj pre artoskopir kolena - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.5. | Hlavový diel slopný a výklopný v 2 pároch kĺbov s identickým rozhraním ako nožné diely resp. predĺžovací sedací diel pre možnosť reverzného vyskladania operačného stola pre lepší prístup C ramena k pacientovi - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.6. | prdĺžovací chrbtový diel - 1ks |  |  |  | požaduje sa
32.7. | exténzný systém s vozíkom pre obe dolné končatiny, celonerezový s navážacím vozíkom v zostave, ktorá obsahuje min.: |  |  |  | požaduje sa
32.7.1. | min. 1 vozík s košom |  |  |  | požaduje sa
32.7.2. | min. 1 pár adaptérov |  |  |  | požaduje sa
32.7.3. | teleskopické tyče- 1ks krátka, 1ks dlhá |  |  |  | požaduje sa
32.7.4. | min. 1 skrutkovacie napínacie zariadenie |  |  |  | požaduje sa
32.7.5. | min. 1 držiak na nohu |  |  |  | požaduje sa
32.7.6. | min. 2 podperné tyče |  |  |  | požaduje sa
32.7.7. | min. 2 radiálne nastavovacie svorky |  |  |  | požaduje sa
32.7.8. | min. 1 protiťahový stĺpik |  |  |  | požaduje sa
32.7.9. | min. 1 polstrovaný valec pre protiťahový stĺpik |  |  |  | požaduje sa
32.7.10. | min. 1 predĺženie bočnej lišty |  |  |  | požaduje sa
32.7.11. | pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na položenie nôh - min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.12. | rotačná a sklopná svorka k extenzii - min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.13. | nerezová nožná platňa - dospelný pacient min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.14. | trakčné kožené topánky - dospelý pacient min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.15. | nerezová nožná platňa - detský pacient - min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.16. | trakčné kožené topánky - detský pacient min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.17. | 3-dimenzované rameno s min. 6timi spojmi ovládané jednou rukou, vrátane adaptéra, držiaka preklaktia s mäkkým rukávom, fixátora dlane a palcov a hygienickým poťahom. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok:retraktora, laparoskopického inštrumentu - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.18. | chrbtová - bočná podpera s min. rozmerom d.200 x š. 100mm - min.1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.19. | gélová podložka hlavy - min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.20. | pás uchytenia tela pacienta s min. rozmerom d.1500 x š.120mm - min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.21. | radiálne svorky na príslušenstvo - min. 4 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.22. | anestéziologický rám - min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.23. | podpera ruky - infúzna - min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.24. | fixácia rukyx s integrovanou svorkou - min. 2 ks |  |  |  | požaduje sa
32.7.25. | 3-dielne rameno pre mäkké bočné podpery tela pacienta, ovládanie v 1bode pre min. 3 kĺby -min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie prístroja na strane verejného obstarávateľa (napájenie vody, elektrina a pod...)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom tovarupodľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1C Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného prístroja
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Elektro-generátor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Prístrojový vozík | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2C Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
1.2 CPV:
33161000-6 Elektrochirurgické jednotky
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry, ktorý pozostáva z generátora a prístrojového vozíka vrátane nevyhnutného príslušenstva
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
A. min. požiadavky - Elektro-generátor |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár |  |  |  | požaduje sa
2. | Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne |  |  |  | požaduje sa
3. | Všetky zásuvky musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne), opcionálne ručným spínačom |  |  |  | požaduje sa
4. | Bipolárne zásuvky musia umožňovať automatický štar pre bipolárne nástroje |  |  |  | požaduje sa
5. | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárny zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku. |  |  |  | požaduje sa
6. | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku. |  |  |  | požaduje sa
7. | Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená |  |  |  | požaduje sa
8. | Do zásuviek je možne zapojiť min. nasledovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“ |  |  |  | požaduje sa
9. | Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja |  |  |  | požaduje sa
10. | Ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja |  |  |  | požaduje sa
11. | Displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu |  |  |  | požaduje sa
12. | Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškriabaniu |  |  |  | požaduje sa
13. | Displej s nastaviteľnou perspektívou, s priemerom min. 22 centimetrov, s možnosťou nastavenia jasu, vybavený samokalibráciou za účelom zabezpečenia správnej citlivosti a reakcie na dotyk, uhol pohľadu min. 175 stupňov |  |  |  | požaduje sa
14. | Sprievodné video nastavenia a ovládania generátoru |  |  |  | požaduje sa
15. | Interaktívne piktogramy na pomoc užívateľovi |  |  |  | požaduje sa
16. | Možnosť upgradu |  |  |  | požaduje sa
17. | Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou |  |  |  | požaduje sa
B. min.požiadavky programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru
1. | Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru |  |  |  | požaduje sa
2. | Min.1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy |  |  |  | požaduje sa
3. | Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení najmenej 99 |  |  |  | požaduje sa
4. | Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium |  |  |  | požaduje sa
5. | Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu |  |  |  | požaduje sa
6. | Sprievodné menu programov nastavenia |  |  |  | požaduje sa
7. | Prepojenie na PC |  |  |  | požaduje sa
8. | Možnosť individuálne okomentovať programy vložením textu |  |  |  | požaduje sa
9. | Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu |  |  |  | požaduje sa
C. min.požiadavky -ochranné funkcie elektro-generátoru
1. | Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel) |  |  |  | požaduje sa
2. | Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy |  |  |  | požaduje sa
3. | Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu |  |  |  | požaduje sa
4. | Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu |  |  |  | požaduje sa
5. | Automatické sledovanie aktivačného času |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatické sledovanie nesprávnej dávky |  |  |  | požaduje sa
7. | Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky |  |  |  | požaduje sa
8. | Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb |  |  |  | požaduje sa
D. min.požiadavky - monopolárne a bipolárne rezanie
1. | Požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu |  |  |  | požaduje sa
2. | Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatívy až po najsilnejšiu vaporizáciu |  |  |  | požaduje sa
E.min.požiadavky - monopolárne a bipolárne koagulačné režimy
1. | Musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu. |  |  |  | požaduje sa
2. | Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu |  |  |  | požaduje sa
3. | Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie |  |  |  | požaduje sa
4. | Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom" s dvoma nástrojmi. |  |  |  | požaduje sa
5. | Jemné nastavovanie výkonov |  |  |  | požaduje sa
6. | Separátne nastavovanie sily a výkonu. |  |  |  | požaduje sa
F.min.požiadavky - Štandardný rez
1. | Monopolárne rezanie v režime Štandardný rez |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 350 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Automatická regulácia účinku |  |  |  | požaduje sa
4. | Automatická podpora incisie |  |  |  | požaduje sa
5. | Nastaviteľný výkon vo wattoch |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp |  |  |  | požaduje sa
7. | min. 8 rozličných hemostatických výkonov |  |  |  | požaduje sa
G. min.požiadavky - Laparoskopický rez
1. | Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 200 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Automatická regulácia účinku |  |  |  | požaduje sa
4. | Automatická podpora incisie |  |  |  | požaduje sa
5. | Nastaviteľný výkon vo wattoch |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp |  |  |  | požaduje sa
7. | min. 8 rozličných hemostatických výkonov |  |  |  | požaduje sa
H. min.požiadavky - Suchý rez
1. | Monopolárne rezanie v režime Suchý rez |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 200 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľná výkon vo wattoch |  |  |  | požaduje sa
4. | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp |  |  |  | požaduje sa
5. | min. 8 rozličných hemostatických výkonov |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatická regulácia sily |  |  |  | požaduje sa
I. min.požiadavky - Precízny rez
1. | Monopolárne rezanie v režime Precízny rez - zvlášť jemne regulovaný rez |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 50 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľná výkon vo wattoch |  |  |  | požaduje sa
4. | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp |  |  |  | požaduje sa
5. | Vyhovujúci pre jemnú operatívu |  |  |  | požaduje sa
6. | min. 8 rozličných hemostatických výkonov |  |  |  | požaduje sa
7. | Automatická regulácia sily |  |  |  | požaduje sa
J.min. požiadavky - Štandardný bipolárny rez
1. | Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 200 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon vo wattoch |  |  |  | požaduje sa
4. | vf napätie neprekročí (ani špičkove) hodnotu 400 Vp |  |  |  | požaduje sa
5. | Automatická regulácia napätia |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatická regulácia sily |  |  |  | požaduje sa
K. Spoločná požiadavka pre režimy - štandardný rez, laparoskopický rez, suchý rez, precízny rez, štandardný bipolárny rez
1. | Všetky režimy rezania môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek. |  |  |  | požaduje sa
L. min.požiadavky: Ľahká koagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Ľahká koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | vf napätie nižšie ako 250 Vp |  |  |  | požaduje sa
5. | min. 3 rozličné hemostatické výkony |  |  |  | požaduje sa
M. min.požiadavky - Forsírovaná koagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | min. 3 rozličné hemostatické výkony |  |  |  | požaduje sa
5. | vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp |  |  |  | požaduje sa
N. min.požiadavky - Iskrivá koagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 80 W |  |  |  | požaduje sa
3. | vf napätie 3500 Vp maximum |  |  |  | požaduje sa
O. min.požiadavky - Bezkontaktná - sprejová koagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | min. 4 rozličné hemostatické výkony |  |  |  | požaduje sa
5. | vf napätie vyššie ako 3000 Vp, maximum 5000 Vp |  |  |  | požaduje sa
P. min.požiadavky - Laparoskopická koagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácie |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | vf napätie 1800 Vp maximum |  |  |  | požaduje sa
R. min.požiadavky - Dvojkoagulácia
1. | Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | Súčasná aktivácia min. 2 nástrojov |  |  |  | požaduje sa
5. | min. 3 rozličné hemostatické výkony |  |  |  | požaduje sa
6. | vf napätie vyššie ako 2000 Vp, maximum 4600 Vp |  |  |  | požaduje sa
S. min.požiadavky - Vysokovýkonná koagulácia
1. | Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou |  |  |  | požaduje sa
2. | Vysokoprúdová koagulácia |  |  |  | požaduje sa
3. | Nominálny vf výkon najmenej 200 W |  |  |  | požaduje sa
4. | Nástroje na opätovné použitie |  |  |  | požaduje sa
5. | Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play) |  |  |  | požaduje sa
6. | vf napätie nižšie ako 195 Vp |  |  |  | požaduje sa
7. | Deaktivácia automatickým zastavením |  |  |  | požaduje sa
T. min.požiadavky - Bipolárna štandardná koagulácia
1. | Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 120 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | vf napätie nižšie ako 155 Vp |  |  |  | požaduje sa
5. | Aktivácia automatickým štartom |  |  |  | požaduje sa
6. | Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením |  |  |  | požaduje sa
7. | Deaktivácia možná aj automatickým zastavením |  |  |  | požaduje sa
U. min.požiadavky - Bipolárna forsírovaná koagulácia
1. | Bipolárna forsírovaná koagulácia - režime Forsírovaná koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 90 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Nastaviteľný výkon |  |  |  | požaduje sa
4. | vf napätie nižšie ako 560 Vp |  |  |  | požaduje sa
V. min.požiadavky - Bipolárna simultánna koagulácia
1. | Bipolárna simultánna koagulácia |  |  |  | požaduje sa
2. | Nominálny vf výkon najmenej 60 W |  |  |  | požaduje sa
3. | Vf napätie nižšie ako 560 Vp |  |  |  | požaduje sa
Z. Spoločná požiadavka pre režimy - ľahká koagulácia, forsírovaná koagulácia, iskrivá koagulácia, bezkontaktná - sprejová koagulácia, laparoskopická koagulácia, dvojkoagulácia, vysokovýkonná koagulácia, bipolárna štandardná koagulácia, bipolárna forsírovaná koagulácia, bipolárna simultánna koagulácia
| Všetky koagulačné režimy môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek |  |  |  | požaduje sa
| Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu |  |  |  | požaduje sa
Príslušenstvo ku generátoru
1. | min. 1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácii v rámci systému |  |  |  | požaduje sa
2. | min. 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový |  |  |  | požaduje sa
3. | min. 1x uzemňovací kábel |  |  |  | požaduje sa
Prístrojový vozík -min.požiadavky:
1. | vozík pre medicínske využitie |  |  |  | požaduje sa
2. | min. 4 kolieska, z toho min. 2 brzdené |  |  |  | požaduje sa
3. | ochrana proti prepätiu |  |  |  | požaduje sa
4. | antistatická úprava |  |  |  | požaduje sa
Príslušenstvo ku generátoru-min.požiadavky:
1. | min. 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový |  |  |  | požaduje sa
2. | min. 1x uzemňovací kábel |  |  |  | požaduje sa
3. | min. 1x kábel k neutrálnej elektróde, min. 4.5 metra |  |  |  | požaduje sa
4. | Neutrálne elektródy 110cm2, (min. 100 ks) |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie prístroja na strane verejného obstarávateľa (napájenie vody, elektrina a pod...)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom tovarupodľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1D Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Operačná lampa
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Operačná lampa s dvoma svietidlami a prídavným ramenom pre uchytenie monitora | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného prístroja
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2D Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Operačná lampa
1.2 CPV:
31524110-9 Lampy pre operačné sály
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry, ktorý pozostáva z generátora a prístrojového vozíka vrátane nevyhnutného príslušenstva
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Operačná lampa s dvoma svietidlami a prídavným ramenom pre upevnenie monitora | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Počet samostatných ramien operačnej lampy - min. 3 ks vrátane prídavného ramena pre uchytenie monitora, prídavné rameno upevnené na totožnej suspenznej rúre, ako ramená operačnej lampy |  |  |  | požaduje sa
2. | Hlavná os lampy - 3-prvková, umožňujúca montáž ramien do min. 3 vstupných otvorov tak, aby sa minimalizovalo zníženie svetlej výšky v miestnosti: od podlahy k ramenám lampy |  |  |  | požaduje sa
3. | Stropná inštalácia suspenznej rúry na mieste inštalácie dokomponovanie až štyroch ramien - od min. 2 ks do min. 4 ks |  |  |  | požaduje sa
4. | Životnosť LED zdrojov svietidiel | hodín | 60000
5. | Výkon prvého hlavného svietidla | lux | 160000
6. | Výkon druhého hlavného svietidla | lux | 160000
7. | Výkon svietidiel v režime počas endoskopických výkonov max. 500 lux |  |  |  | požaduje sa
8. | Intenzita svietidiel s plynulou reguláciou jasu oboch svietidiel v rozsahu | % | 10-100
9. | Priemer ktorejkoľvek kupoly svietidla | mm |  | 700
10. | Hmotnosť ktorejkoľvek kupoly svietidla s ramenom | kg |  | 15
11. | Rozsah nastavenia ovládania výkonu a svetelného poľa | stupňov | 5
12. | Farebná teplota svietidla | Kelvin | 4200
13. | Index farebnosti | Ra | 95
14. | Svetelný kužeľ L1+L2 pri výkone max.20% min. 1 000 mm |  |  |  | požaduje sa
15. | Percento UV žiarenia z celkového žiarenia lampy 0,01 – 0,03 % |  |  |  | požaduje sa
16. | Tepelný výkon/vyžarovanie tepla (studené svetlo) max. 3,5 mW/m2.lx |  |  |  | požaduje sa
17. | Rotácia všetkých ramien min. 360 stupňov |  |  |  | požaduje sa
18. | Spotreba kupoly | VA |  | 90 | požaduje sa
19. | Stupeň ochrany kupoly voči prieniku prachu a kvapalín | IP | 44 |  | požaduje sa
20. | Nastavenie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom na operačnom svietidle |  |  |  | požaduje sa
21. | Operačné svietidlo s LED svetelnými zdrojmi, integrovaným uchytením do stropu, s možnosťou zmeny polohy svietidiel kedykoľvek počas prevádzky s otočnými ramenami v rozsahu viacnásobnej rotácie o 360° |  |  |  | požaduje sa
22. | Svietidlá musia mať dvojkardanové prevedenie pre maximálnu manévrovateľnosť, bez obmedzenia |  |  |  | požaduje sa
23. | Endoskopické jemné svietenie zabudované v oboch svietidlách (kupolách) |  |  |  | požaduje sa
24. | LED čip rozdelený na klastre, ktoré zabezpečujú svietenie čipu aj po vypadnutí jedného klastra |  |  |  | požaduje sa
25. | Energetická klasifikácia v ochrannej trieda I |  |  |  | požaduje sa
26. | LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové s funkciou automaticky riadeného svetelného výkonu na kontinuálny konštantný svetelný výkon |  |  |  | požaduje sa
27. | Systém operačnej lampy s integrovanou technológiou pre stabilitu svetla počas celej doby bez farebných tieňov |  |  |  | požaduje sa
28. | Systém operačnej lampy automaticky vyhodnocuje a kompenzuje iluminácie, ktoré nastanú v dôsledku pohybu časti tela operatéra v smere toku svetla tak, aby miesto výkonu operácie bolo stabilne osvetlené |  |  |  | požaduje sa
29. | Svietidlá operačnej lampy vybavené funkciou automatickej regulácie výkonu jednotlivých LED zdrojov svietidla v prípade zatienenia časti svietidla, pre kontinuálny konštantný svetelný tok na pracovnom poli chirurga. t.j. zabudované senzorické riadenie LED zdrojov |  |  |  | požaduje sa
30. | Operačná lampa, plne funkčná s existujúcim systémom riadenia osvetlenia ( Maximalizácia využitia osvetlenia z lampy a minimalizáciu oslepovania chirurga z odrazeného svetla od miesta dopadu svetla. Systém využíva snímač a elektronicky nastavuje výkon jednotlivých LED zdrojov |  |  |  | požaduje sa
31. | Obe svietidlá operačnej lampy musia byť pripravené pre integráciu Full HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu s možnosťou jednoduchého premiestnenia kamery medzi svietidlami |  |  |  | požaduje sa
32. | Sterilizovateľné rukoväte v strede operačnej lampy zabezpečujú fokusáciu a priame nastavenie veľkosti pracovného poľa |  |  |  | požaduje sa
33. | Ovládací panel pre svietidlo umiestnený na stene operačnej sály |  |  |  | požaduje sa
34. | Centralizované informácie sú prístupné a ovládateľné z nástenného panela:
34.1. | Prístup k nastaveniam svetiel a kamier |  |  |  | požaduje sa
34.2. | Synchronizácia svietidiel |  |  |  | požaduje sa
34.3. | Predvoľby na ukladanie obľúbených položiek lekárom alebo špecialistom |  |  |  | požaduje sa
34.4. | Pomoc pri preventívnej údržbe vrátane zálohovania |  |  |  | požaduje sa
34.5. | Testovanie napájacieho zdroja |  |  |  | požaduje sa
34.6. | Autodiagnostika |  |  |  | požaduje sa
35. | Držiak pre medicínske monitory/displeje: 1x pre dva monitory vedľa seba s uhlopriečkami minimálne do 28" alebo 1x pre samostatný monitor o uhlopriečke 32" |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru. Inštaláciu zabezpečí dodávateľ, objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1E Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Digitálny turniket
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Digitálny turniket | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny tovaru vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného tovaru
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2E Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Digitálny turniket
1.2 CPV:
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia digitálneho turniketu, ktorý je určený na dočasné zablokovanie prietoku krvi počas chirurgickýh zákrokov.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Operačná lampa s dvoma svietidlami a prídavným ramenom pre upevnenie monitora | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Prerušenie prietoku krvi v končatinách |  |  |  | požaduje sa
2. | Integrovaný kompresor umožňuje rôzne nastavenie tlaku v minimálnom rozsahu 0- 500 mmHg |  |  |  | požaduje sa
5. | Predlžovacia hadica pre spojenie manžety s prístrojom | m | 2 | 5
6. | Viacnásobné manžety sterilizovateľné pri | °C | 130 | 140
7. | Hmotnosť prístroja | kg |  | 10
8. | Výdrž batérie | hod. | 7
9. | Veľkosť displeja | palec | 7
11. | Jednorazové alebo viacnásobne použiteľné manžety |  |  |  | požaduje sa |  | uvedie uchádzač, ktorý tyo manžiet ponúka
12. | Prístroj musí byť nezávislý na tlakových rozvodoch vzduchu a elektrickej siete- pri prevádzke je napájaný zo zabudovanej batérie |  |  |  | požaduje sa
13. | Jednokáblový systém |  |  |  | požaduje sa
14. | Automatický test všetkých funkcií pri každom spustení prístroja |  |  |  | požaduje sa
15. | Akustická a vizuálna signalizácia pri vybití batérie |  |  |  | požaduje sa
16. | Plynulý prechod z režimu batérie na sieťové napájanie bez poklesu tlaku v manžete |  |  |  | požaduje sa
17. | Možnosť dovybavenia prístroja o vstavanú tlačiareň, umožnenie dokumentácie procesu |  |  |  | požaduje sa
18. | Ovládanie všetkých funkcií a nastavení pomocou dotykovej obrazovky ( tlak v manžete, nastavenie doby použitia) |  |  |  | požaduje sa
19. | Prístroj s mobilným vozíkom s aretovateľnými kolieskami a s odkladacím priestorom |  |  |  | požaduje sa
20. | Plne automatická regulácia tlaku v prípade poklesu alebo zvýšenia tlaku v manžete |  |  |  | požaduje sa
21. | Možnosť meniť tlak v manžete počas použitia v priebehu operácie cez dotykový display |  |  |  | požaduje sa
22. | Pripájanie manžiet bez závitov |  |  |  | požaduje sa
23. | Napájanie - z verejnej siete 100-240VAC |  |  |  | požaduje sa
24. | Režim IVRA |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru. Inštaláciu zabezpečí dodávateľ tovaru, objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1F Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Stropné statívy
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Strojný statív anestéziologický | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Stropný statív chirurgický | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny tovaru vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného tovaru
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2F Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Stropné statívy
1.2 CPV:
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia strojných statívov na operačnú sálu.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Stropný statív anestéziologický | [5 empty] | komplet | 1
2. | Stropný statív chirurgický | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Min. požiadavky - Stropný statív anestéziologický |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Stropný statív s otočným ramenom ukončený modulom na zdvihovom ramene s pneumatickým/mechanickým zdvihom |  |  |  | požaduje sa
2. | Prevedenie: malé rozmery, zaberajúce minimálny priestor v miestnosti. |  |  |  | požaduje sa
5. | Ergonimocká rukoväť pre ovládanie |  |  |  | požaduje sa
6. | Konštrukčné prevedenie schopné integrácie rýchlospojek pre médiá: elektrické (slaboprúd/silnoprúd/komunikačné), plynné (kyslík, med.vzduch, vákuum, odsávanie anest.plynov) |  |  |  | požaduje sa
7. | Otočné rameno statívu, pod stropom o dĺžke | mm | 900 |  | požaduje sa
8. | Otočné rameno statívu -rotácia | ° | 330 |  | požaduje sa
9. | Modul pre médiá na pneumaticky/mechanicky zdvihovom ramena v rozsahu | mm | 900
10. | Výškové polohovanie min. 400 mm s min. výškou od podlahy - 1800 mm |  |  |  | požaduje sa
11. | Stropná modulárna kotviaca sada pre medzistrop (konečný strop miestnosti - betónová konštrukcia stropu, hĺbka min. 600 mm. s možnosťou upravenia na nižšiu hĺbku |  |  |  | požaduje sa
12. | Spojovacie prvky pre spojenie hadíc, elelektrických káblov k privedeným rozvodom |  |  |  | požaduje sa
13. | Estetické a hygienické prekrytie spojov: min. rúry, spojovacie kĺby, spojovacie prvky panelov modulu a pod. |  |  |  | požaduje sa
14. | Prekrytie stropnej kotviacej sady s gumeným tesnením |  |  |  | požaduje sa
15. | Vybavenie: |  |  |  | požaduje sa
15.1. | - elektrické: 6x VDO zásuvka so signalizáciou, 5xPA, 2x dvojzásuvka RJ46 |  |  |  | požaduje sa
15.2. | - plynné: 2x kyslík O2, 2x medicinálny vzduch AIR(5bar), 1x VAC, 1x AGSS s reguláciou podtlaku |  |  |  | požaduje sa
15.3. | - rezervné: 2x voľné zásuvky s krytom |  |  |  | požaduje sa
Min. požiadavky - Stropný statív chirurgický |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Stropný statív s otočnými 2 ramenami ukončenými zvislým modulom |  |  |  | požaduje sa
2. | Prevedenie: úzky zvislý modul s rozmermi strán do 30 cm, zaberajúce min. priestor v miestnosti. Dĺžka modulu min. 1200 mm |  |  |  | požaduje sa
3. | Otočné ramená s rotáciou min. 330° s integrovanou pneumatickou brzdou a ovládacou rukoväťou pre uvoľnenie oboch bŕzd jednotlivých ramien. |  |  |  | požaduje sa
4. | Konštrukčné prevedenie modulu schopné integrácie rýchlospojek pre médiá: elektrické (slaboprúd/silnoprúd/komunikačné), plynné (kyslík, med.vzduch, vákuum, odsávanie anest.plynov) |  |  |  | požaduje sa
5. | Min. 4 zvislé koľajnice modulu umožňujúce výškové rozloženie pripojeného príslušenstva: police, držiak monitora a pod. Koľajnice po celej dĺžke spojené s telesom modulu, pre ľahkú údržbu a čistenie. |  |  |  | požaduje sa
6. | Stropná modulárna kotviaca sada pre medzistrop (konečný strop miestnosti - betónová konštrukcia stropu, hĺbka min.600 mm, s možnosťou upravenia na nižšiu hĺbku |  |  |  | požaduje sa
7. | Spojovacie prvky pre spojenie hadíc, elektrických káblov k privedeným rozvodom |  |  |  | požaduje sa
8. | Estetické a hygienické prekrytie spojov: rúry, spojovacie kĺby, spojovacie prvky panelov modulu a pod. |  |  |  | požaduje sa
9. | Ľahko rozoberateľný modul aj na mieste, kde bude inštalovaný pre doplnenie o ďalšie vývody médií. |  |  |  | požaduje sa
10. | Prekrytie spojovacích prvkov samotného modulu, dezinfekčným látkam odolným flexibilným gumeným tesnením, uzatvárajúce akýkoľvek otvor/priezor pre zamedzenie vniku tekutín a predmetov. |  |  |  | požaduje sa
11. | Spojovacie prvky pre spojenie hadíc, elektrických káblov k privedeným rozvodom |  |  |  | požaduje sa
12. | Vybavenie: |  |  |  | požaduje sa
12.1. | - elektrické: 8x VDO zásuvka so signalizáciou, 5xPA, 2x dvojzásuvka RJ46 |  |  |  | požaduje sa
12.2. | - plynné: 2x kyslík O2, 2x med. vzduch AIR(5bar), 1x VAC |  |  |  | požaduje sa
12.3. | - rezervné: 2x voľné zásuvky s krytom |  |  |  | požaduje sa
12.4. | - 3 police s bočnými eurolištami |  |  |  | požaduje sa
12.5. | - 1 polica s bočnými eurolištami a integrovaným madlom s ovládaním bŕzd |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru. Inštaláciu zabezpečí dodávateľ tovaru, objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1G Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Anesteziologický prístroj s modulárnym monitorom
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Anesteziologický prístroj s monitorom | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny tovaru vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného tovaru
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Anesteziologický prístroj | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Modulárny monitor | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2G Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Anesteziologický prístroj s modulárnym monitorom
1.2 CPV:
33172100-7 Prístroje na anestéziu
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia anesteziologického prístroja s modulárnym monitorom
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Anesteziologický prístroj s modulárnym monitorom | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Anesteziologický prístroj |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Anestéziologický prístroj vhodný pre všetky kategórie pacientov od novorodencov po dospelých |  |  |  | požaduje sa
2. | Anestéziologický prístroj schopný podávania anestézie s min. prietokmi pre zvýšenie efektivity a ekonomiky prevádzky. | ml/min |  | 150
3. | Min. prietok čertvej zmesi v manuálnom alebo plne automatickom režime. |  |  |  | požaduje sa
4. | Anestéziologický prístroj schopný cieľovo riadenej, plne automatickej anestézie s automatickým nastavením koncentrácie a prietoku čerstvej zmesi plynov podľa užívateľom navolených cieľových hodnôt koncentrácii v inspíriu a expíriu so zohľadnením rýchlosti dosiahnutia požadovaných parametrov. | minúta | 45
5. | Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s prevádzkou z batérie | cm | 38
6. | Prehľadný farebný dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja s uhlopriečkou minimálne | ml | 20 - 1 500
7. | Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch v rozsahu | cmH2O | 3 - 60
8. | Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách v rozsahu | pomer | 1:4 - 4:1
9. | Nastaviteľný pomer I:E v minimálnom rozsahu | dych/min. | 4 - 80
10. | Maximálne nastaviteľná frekvencia dychov v rozsahu | mbar | 3 - 35
11. | Nastaviteľný Peep v rozsahu | l/min | od 0 - 12
12. | Prístroj vybavený integrovaným doplnkovým systémom podávania kyslíka s výstupom na hadičku, v prietokoch minimálne |  |  |  | požaduje sa
13. | Anestéziologický prístroj vo vyhotovení na pojazdnom podvozku s antistatickými centrálne brzdenými kolieskami |  |  |  | požaduje sa
14. | Kompaktný prístroj s integrovaným dýchacím systémom a absorbérom CO2 do samotného prístroja. Absorbér CO2 vymeniteľný aj počas plného chodu prístroja, bez vplyvu na ventiláciu pacienta. |  |  |  | požaduje sa
15. | Prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov na základe nastavenej koncentrácie kyslíka s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov |  |  |  | požaduje sa
16. | Vyžaduje sa automatický komplexný test prístroja pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov, bez zásahu užívateľa pri bezproblémovom priebehu autotestu |  |  |  | požaduje sa
17. | Požaduje sa v dodávke - dávkovač anestetika Sevoflurane s elektronickým riadením dávkovania s plnou kontrolou presnosti dávkovania pre každý anestéziologický prístroj |  |  |  | požaduje sa
18. | Dotyková farebná obrazovka anestéziologického prístroja min. 15" umiestnená na otočnom ramene s možnosťou jeho polohovania a sklápania. |  |  |  | požaduje sa
19. | Ovládanie z dotykovej obrazovky: všetkých hlavných parametrov pre podávanie anestézie (min.ventilačné parametre, koncentráciu a prietok čerstvej zmesi ako aj nastavenie koncentrácie dávkovačov anestetika) |  |  |  | požaduje sa
20. | 1. Prídavný otočný držiak/rameno ukončené sklopným systémom univerzálneho držiaka pre anestéziologický hemodynamický monitor |  |  |  | požaduje sa
21. | 2. Prídavný otočný držiak/rameno ukončené sklopným systémom univerzálneho držiaka pre samostatné zariadenie sledujúce regionálnu oxigenáciu tkanív |  |  |  | požaduje sa
22. | Anestéziologický prístroj musí byť vybavený postrannými lištami/koľajnicami pre umiestnenie vyššie uvedených otočných držiakov/ramien s možnosťou ergonomického umiestnenia na ktorúkoľvek stranu prístroja. |  |  |  | požaduje sa
23. | Anestéziologický prístroj s prípojmi pre plyny z centrálnych rozvodov (minimálne O2,AIR) a tlakových záložných fliaš (minimálne O2 a N2O) s kontrolou stavu napájacích plynov, správnosti ich pripojenia a alarmom pri ich nedostatku. |  |  |  | požaduje sa
24. | Odkladacie priestory pre pomôcky ako aj písacia plocha pre personál, zásuvka pre pomôcky integrovaná do podvozku |  |  |  | požaduje sa
25. | Prístroj s integrovanou odsávacou jednotkou s regulovateľným podtlakom a s nádobou na sekréty 1L |  |  |  | požaduje sa
26. | Anestéziologický prístroj so zabudovaným systémom pre odvádzanie prebytočnej zmesi anestéziologických plynov s integrovaným farebným identifikátorom prietoku odsávania pre správne nastavenie odťahu anest. zmesí plynov |  |  |  | požaduje sa
27. | Anestéziologický prístroj vybavený integrovaným monitorom koncentrácie plynov : O2, N2O, Anestetikum a CO2 v inspíriu a exspíriu s automatickou detekciou anestetika. Senzory všetkých plynov čerstvej zmesi musia byť nie spotrebného charakteru. |  |  |  | požaduje sa
28. | Anestéziologický prístroj s vyhodnotením parametra MAC u pacienta s korekciou na vek a s prepočtom vplyvu anestetika v mozgu pacientaMACbrain alebo je možné dodanie prístroja s relaxometriou (BISx, EEG, a pod) |  |  |  | požaduje sa
29. | Režimy min. manuálna a spontánna ventilácia, objemová ventilácia VC , tlaková ventilácia PC , tlakovo podporná ventilácia PS, synchronizovaná intermitentná ventilácia SIMV a možnosť doplnenia o režim objemovej garancie s tlakovou limitáciou |  |  |  | požaduje sa
30. | Prístroj vybavený automatickou kompenzáciou únikov, bez potreby zásahu užívateľa |  |  |  | požaduje sa
31. | Prístroj vybavený automatickou ochranou-doplnením hypoxickej zmesi plynov kyslíkom pre zabezpečenie vysokobezpečnej anestézie, bez potreby zásahu užívateľa |  |  |  | požaduje sa
32. | Prístroj vybavený automatickým vedením anestézie. Automatické vedenie anestézie - prístroj automaticky riadi nastavenie koncentrácie anestetika a prietoku čerstvej zmesi plynov na základe cieľových hodnôt zložiek plynov v čerstvej zmesi alebo vydychovaných hodnôt koncentrácie plynov. Automatické vedenie musí byť možné v celej fáze riadenej ventilácie pacienta, t.j. od prechodu z manuálnej ventilácie na mandatórnu už s režimom automaticky vedenej anestézie až po ukončenie anestézie. Systém musí umožniť obsluhe nastaviť požadovanú rýchlosť dosiahnutia cieľových koncentrácii |  |  |  | požaduje sa
33. | Prístroj musí umožniť dovybavenie o plne automatický krokovým recuritment so spätnoväzobným recuritmentom pre určenie ideálneho Peep a riadiaceho tlaku. |  |  |  | požaduje sa
34. | V základe sa vyžadujú funkciounality: zadržanie inspíria, zadržanie expíria, manuálny vdych, pamäť trendových údajov a záznamník udalostí. |  |  |  | požaduje sa
35. | Vyžaduje sa zobrazenie kriviek, slučiek a volumetra s vyhodnotením využitia zmesi v okruhy pre bezpečné vedenie minimálne prietokovej anestézie |  |  |  | požaduje sa
36. | Prístroj so systémom alarmov deleným do priorít s farebným vizuálnym odlíšením a akustickým odlíšením pre akútne, kritické a oznamovacie alarmy |  |  |  | požaduje sa
37. | Prístroj musí mať rozhrania min. pre ukladanie a prenos údajov anestézie, spotrebe plynov, histórie udalostí, trendov a zmenách v nastavení vedenia anestézie. |  |  |  | požaduje sa
38. | Prístroj vybavený záložným systémom pre ventiláciu pacienta v prípade úplného zlyhania prístroja s prietokom kyslíka 0 - 10 l/min a nastavením tlakovej limitácie v min. rozsahu 0 - 60 mbar |  |  |  | požaduje sa
39. | Zostava musí obsahovať videolaryngoskop s lyžicami využiteľný od novorodencov po dospelých. Min 4 veľkosti, integrovaná full HD kamera so zdrojom studeného svetla LED do ramienka pre lyžicu. Ramienko nastaviteľné bez nutnosti jeho výmeny pre detského a dospelého pacienta. Súčasťou laryngoskopu je dotykový min. 3,5 palcový displej. Rozlíšenie displeja min. 640 x 480 pixelov, možnosť natáčania do strán min. o 200° a naklápanie min. o 120°. Integrovaná batéria s min. prevádzkou 4 hod., možnosť pripojenia externého displeja bezdrôtovo a taktiež káblom a max. hmotnosť kompletu 280g. Výkon svetelného zdroja min. 1000 LUX a snímač kamery je CMOS 300 000. Lyžice vhodné pre endotracheálne trubice od 2,5 do 11 mm. V dodávke sa požaduje dodať minimálne 10 ks štyroch rôznych veľkostí jednorazových lyžíc XS, S, M, L). |  |  |  | požaduje sa
40. | Zostava obsahuje kompletné príslušenstvo (min. hadice, káble, senzory) podľa uvedenej špecifikácie pre uvedenie prístroja do prevádzky pre dospelého pacienta |  |  |  | požaduje sa
41 | Jednorázový Absorber CO2 s minimálnym počtom kusov 12 |  |  |  | požaduje sa
Min. požiadavky - modulárny monitor |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Anestéziologcký modulárny monitor hemodynamických parametrov |  |  |  | požaduje sa
2. | Monitor umožňujúci uchytenie na nástenné rameno s adaptérom typu "Slide-in" (GCX) alebo ekvivalent |  |  |  | požaduje sa
3. | Monitor s uhlopriečkou dotykovej farebnej obrazovky | cm | 30
4. | Obrazovka prístroja s jasným kontrastom a automatickým nastavením jasu podľa osvetlenia v prostredí, v ktorom sa bude nachádzať (pr. Otvorená chirurgia, Endoskopia,...) |  |  |  | požaduje sa
5. | Hmotnosť modulárneho monitora | kg |  | 5
6. | Modulárny monitor so základným modulom s monitorovaním parametrov: min. EKG - vrátane vyhodnotenia arytmií a ST segmentu, SpO2, perfúzneho indexu PI, neinvazívneho tlaku krvi NiBP, teploty, 2x invazívny tlak krvi, parameter variability pulzného tlaku PPV alebo SPV |  |  |  | požaduje sa
7. | Základný modul anestéziologického modulárneho monitora v prevedení ako zásuvný modul do hlavného monitora alebo ako samostatná jednotka s káblovým resp. bezkáblovým prepojením a s držiakom pre uchytenie na rameno. |  |  |  | požaduje sa
8. | Možnosť doplnenia o zásuvný modul na meranie parametrov BIS ( Bispektrálny index ) |  |  |  | požaduje sa
9. | Monitor umožňujúci prepojiteľnosť so snímačmi rôznych výrobcov. |  |  |  | požaduje sa
10. | Modulárny monitor umožňujúci rozšírenie o zásuvný modul pre vyhodnotenie relaxácie svalstva pacienta pod anestéziou NMT (TOF) |  |  |  | požaduje sa
11. | Modulárny monitor umožňujúci rozšírenie o zásuvný modul sledovania hĺbky anestézie bispektrálnym indexom, o zásuvný modul analyzátor AA plynov a zásuvný modul sledovania regionálnej saturácie tkaniva kyslíkom |  |  |  | požaduje sa
12. | V rámci dodania sa vyžadujú senzory a káble pre dospelých pacientov pre modulárny monitor min. : EKG - 3/5 zvodové káble a štartovacia sada elektród, SpO2 kábel a prstový snímač, NiBP hadica a manžety v 3 veľkostiach, Teplota - dutinková sonda, IBP - minimálne 5 ks snímačov pre uvedenie prístrojov do prevádzky. |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru na strane verejného obstarávateľa (ak je to relevantné)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1H Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Odsávačka
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Odsávačka | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny tovaru vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného tovaru
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2H Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Odsávačka
1.2 CPV:
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodanie a inštalácia kompaktnej stojanovej elektrickej odsávačky
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Odsávačka | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Odsávačka | ks |  |  | 1
2. | Sací výkon – dosiahnuteľný prietok | L air/min | 90-+10%
3. | Hlučnosť odsávačky | dB |  | 43
4. | Hmotnosť odsávačky so stojanom | kg |  | 26
5. | Hmotnosť odsávačky | kg |  | 11
6. | Max vacum | mmHg |  | .-700 (+-5%)
7. | Stabilný pojazdný stojan vybavený štyrmi fixovateľnými dvojitými kolieskami otočnými o 360 stupňov |  |  |  | požaduje sa
8. | Eurolišta (nemocničná lišta) ako súčasť stojana pre uchytenie min.2 nádob súčasne |  |  |  | požaduje sa
9. | Elektrický nožný spínač pre zapnutie a vypnutie prístroja bez použitia rúk |  |  |  | požaduje sa
10. | Optická, svetelná indikácia chodu |  |  |  | požaduje sa
11. | Neobmedzená doba prevádzky |  |  |  | požaduje sa
12. | Bezúdržbový, bezolejový sací agregát |  |  |  | požaduje sa
13. | Regulovateľná/meniteľná rýchlosť sania |  |  |  | požaduje sa
14. | Citlivý regulátor podtlaku pre presné nastavenie podtlaku |  |  |  | požaduje sa
15. | Manometer zobrazujúci úroveň podtlaku |  |  |  | požaduje sa
16. | Elektrický snímač hladiny odsávacej tekutiny (ochrana proti presatiu) |  |  |  | požaduje sa
17. | Trojnásobná ochrana proti presatiu formou plavákových ventilov, elektrického snímača a predradeným bakteriálnym filtrom chrániacim proti presatiu |  |  |  | požaduje sa
18. | Držiak odsávacieho okruhu, držiak/nádoba na odkladanie katétrov |  |  |  | požaduje sa
19. | Možnosť použitia jednorazového zberného systému pre zníženie rizika infekcie |  |  |  | požaduje sa
20. | Súčasné uchytenie min.4 zberných nádob, poistnej nádoby a nádoby na preplach |  |  |  | požaduje sa
21. | Sučasné zapojenie min. 2 odsávacích nádob |  |  |  | požaduje sa
22. | Manipulačné madlo na hornej strane prístroja pre ľahkú manipuláciu |  |  |  | požaduje sa
23. | Súčasťou odsávačky - autoklávovateľné zberné nádoby |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru na strane verejného obstarávateľa (ak je to relevantné)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1I Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Defibrilátor
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Defibrilátor vrátane príslušenstva | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny tovaru vrátane príslušenstva - uchádzač uvedie všetky položky (príslušenstvo), ktoré je možné oceniť jednotkovou cenou a zároveň uvedie počet ks, ktorý bude dodaný v rámci dodaného tovaru
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Platnosť ponuky (min. 3 mesiace odo dňa jej predloženia) - uchádzač uvedie presný termín dokedy je ponuka platná:
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2I Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie operačnej sály septického oddelenia KÚCH-Defibrilátor
1.2 CPV:
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
1.5.Finančné prostriedky z kapitoly MZ SR - štátny rozpočet (kapitálové výdavky)
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom je nákup, dodaniedefibrilátora pre KÚCH
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | Defibrilátor | [5 empty] | komplet | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Veľkosť farebného dotykového displeja | " | 8
2. | Zobrazenie kriviek + obraz vizuálnej nápovedy, resp. energie výboja |  | 5
3. | Hmotnosť defibrilátora s batériou | kg |  | 4.5
4. | Externé defibrilačné pádla s ovládaním na pádlach, vhodné pre deti a dospelých |  |  |  | požaduje sa
5. | Ovládanie na pádlach pre výber energie, nabitie a výboj |  |  |  | požaduje sa
6. | Odolný pádu z výšky | mm | 750
7. | Čas nábehu defibrilátora po zapnutí | sekunda |  | 3 | požaduje sa
8. | Univerzálne nalepovacie elektródy použiteľné pre transkutánnu stimuláciu ako aj defibriláciu |  |  |  | požaduje sa
9. | Voliteľná energia výboja |  | min. 1 - 270 J
10. | Maximálna energia výboja | J | 270
11. | Typ výboja |  | bifázický
12. | Rýchlosť nabíjania na energiu 200 J | sekunda |  | 4 | požaduje sa
13. | Synchronizovaný režim s QRS signálom a prípadne s externým sync. pulzom |  |  |  | požaduje sa
14. | AED režim s vizuálnou a akustickou nápovedou a nastaviteľným výstupným výkonom v rozsahu |  | min. 100 - 200 J
15. | CPR režim |  |  |  | požaduje sa
16. | Režim externej kardiostimulácie vrátane kábla - kardioverzia |  |  |  | požaduje sa
17. | EKG monitoring , detekcia arytmií |  |  |  | požaduje sa
18. | Rýchlosť obnovy EKG krivky | sekunda |  | 3. | požaduje sa
19. | EKG krivka s odfiltrovaním artefaktov počas podávania CPR |  |  |  | požaduje sa
20. | Meranie respirácie |  |  |  | požaduje sa
21. | Monitorovanie SpO2 so zobrazením krivky a parametrov SpO2 a PI |  |  |  | požaduje sa
22. | Možnosť softwarovej podpory | min. GCS, NEWS, CQI
23. | Monitorovanie kvality KPR v reálnom čase, bez potreby pripojenia ďalšieho zariadenia |  |  |  | požaduje sa
24. | Detekcia odpojenia defibrilačných elektród |  |  |  | požaduje sa
25. | Kapacita internej batérie - na počet výbojov s maximálnou energiou min. 200 |  |  |  | požaduje sa
26. | Kapacita internej batérie - na monitoring parametrov | hod. | 6
27. | Interná pamäť s kapacitou pre uloženie 24 hodinového záznamu EKG, 72 tabuľkových trendov a min. 1000 udalostí |  |  |  | požaduje sa
28. | Integrovaná tlačiareň s tlačou na termopapier o šírke min. 50mm |  |  |  | požaduje sa
29. | Integrovaný bezdrôtový modul: WLAN/WiFi a/alebo 3G/4G pre prenos údajov do externých zdravotníckych systémov, podpora protokolu HL7 |  |  |  | požaduje sa
30. | Stupeň ochrany |  | minimálne IP55
31. | Defibrilátor vhodný aj pre dlhodobé monitorovnie pacienta |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar")
2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom
2.7. | do 14 kalendárnych dní je povinný úspešný uchádzač (ďalej len "dodávatel") doručiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu potrebnú k príprave miesta inštalácie tovaru na strane verejného obstarávateľa (ak je to relevantné)
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní tovaru komplexnú záruku na dodaný tovar v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady na tovare, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na tovar
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení tovaru odporúčaných a predpísaných výrobcom tovaru podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov (ak je to relevantné)
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií tovaru(resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu (ak je to relevantné)
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k tovaru, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania tovarua, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovné dni od 08:00 - 16:00 hod. pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie/dodania tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín, najneskôr však do 72 hodín
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu tovaru.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na tovare prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom tovaru.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný tovar počas min. 10 rokov odo dňa riadneho dodania tovaru
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný tovar. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania tovaru.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov pre r. 2026, program 07A040G (aj zároveň aj z vlastných finančných prostriedkov, ak táto povinnosť objednávateľovi vznikne)
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Objednávateľ je oprávnený takýto súhlas vydať dodávateľovi len v prípade, ak objednávateľ obdrží zo strany MZ SR písomný súhlas na takýto úkon.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK sme uviedli pravdivé a úplné informácie o nami ponúkanom tovare.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: