Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky, vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie pre komplexnú liečbu urolitiázy a operatívu mäkkých tkanív v urológií

Prístrojové vybavenie pre operatívu mäkkých tkanív v urologickom trakte a komplexnú liečbu urolitiázy (Laserový systém,  intrakorporálny USG litotriptor a morcelátor)

- prístrojové vybavenie umožňujúce enukleáciu prostaty všetkými dostupnými metódami holmiovým laserom a jej následné odstránenie  z močového mechúra

- systém umožňujúci operatívu nádorov obličkovej panvičky, močovodu a mechúra  tenkým vláknom s nízkym riziko perforácie - okolitých štruktúr holmiovým laserom

- súbor prístrojov pre efektívnu miniinvazívnu liečbu  urologickej litiázy laserovou technológiou a intrakorporálnym litotriptorom s možnosťou voľby a striedania operačných technológií počas jedného výkonu

| Identifikačné údaje uchádzača |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný v registri: |  |
| V mene ktorého koná: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| IBAN: |  |
| Uchádzač je MSP: MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. (Mikropodniky, podniky ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR). Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a /alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) | *uchádzač uvedie do ktorej kategórie patrí |

| 1. | Laserový systém, v zmysle špecifikácie | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| 2. | Intrakorporálny ultrazvukový litotriptor, v zmysle špecifikácie | 1 ks |
| 3. | Morcelátor, v zmysle špecifikácie | 1 ks |

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Laserový systém, cena za 1 kus v EUR bez DPH |  |
| Intrakorporálny ultrazvukový litotriptor, cena za 1 kus v EUR bez DPH |  |
| Morcelátor, cena za 1 kus, v EUR bez DPH |  |
| Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH |  |
| Sadzba DPH 23% |  |
| Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH |  |

| Medicínsko – technická špecifikácia prístroja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický parameter |  |  | Hodnota technického parametra/charakteristika | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia ( Uchádzač vyplní áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) |  | Uchádzač uvedie ku každej požiadavke: presný názov predloženého dokladu a číslo strany v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci Technické vlastnosti, ( napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenie od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) |
| - L A S E R |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Technológia požadovaného laseru CTH: YAG laser - kombinácia technológií Chromium, Thulium, Holmium | áno |  |  |  |
| 2. |  | Určenie laseru pre endoskopickú litotripsiu, stonedusting, enukleáciu prostaty procedúrou HoLEP, HoLAP, HolVAP, ureterotómie a iné | áno |  |  |  |
| 3. |  | Systém umožňujúci operatívu nádorov panvičky tenkým vláknom s nízkym rizikom perforácie okolitých štruktúr | áno |  |  |  |
| 4. |  | Minimálny dosiahnuteľný pulzný výkon lasera | min. 100W |  |  |  |
| - 5. |  | Rozsah výkonu min. | min.1-105W |  |  |  |
| - 6. |  | Upravenie výkonu laseru po krokoch alebo v prednastavených režimoch. V krokoch po hodnote | 0,1 W |  |  |  |
| 7. |  | Minimálna dosiahnuteľná energia jednéhu pulzu | min.5J |  |  |  |
| 8. |  | Energia pulzu nastaviteľná v rozsahu minimálne | min. 0,2-5J |  |  |  |
| 9. |  | Minimálna dosiahnuteľná vlnová dĺžka laserového žiarenia | min.2100nm |  |  |  |
| 10. |  | Rozsah dĺžky trvania pulzu min. v rozsahu | min. 50-1100μs |  |  |  |
| - 11. |  | Minimálny počet sterilizačných cyklov životnosti vlákna | 10ks |  |  |  |
| 12. |  | Kmitočet pulzov v rozsahu minimálne | min. 3-80Hz |  |  |  |
| 13. |  | Dĺžka aplikovaných Holmiových vlákien dodávaných k laseru | min.3m |  |  |  |
| 14. |  | Zameriavacia dióda pre presnú aplikáciu - výkon | 5Mw |  |  |  |
| 15. |  | V dodávke prístroja požadované okuliare na ochranu personálu operačnej sály pre výkony s použitím Holmiového lasera | 5 ks |  |  |  |
| 16. |  | Počet repair setov na opravu vlákna | 2 ks |  |  |  |
| 17. |  | Počet vlákien v balení 272μm | 5 ks |  |  |  |
| 18. |  | Počet vlákien v balení 200μm typu ball typ - s guľatým koncom | 5 ks |  |  |  |
| 19. |  | Počet kusov prístupového kľúča | 2 ks |  |  |  |
| 20. |  | Počet kusov ochranných okuliarov pacienta | 5 ks |  |  |  |
| 21. |  | Počet kusov nožného pedála s ochranným krytom proti spusteniu | 1 ks |  |  |  |
| 22. |  | Počet programovateľných tlačidiel na nožnom pedáli | min.3 ks |  |  |  |
| - 23. |  | Prepínanie medzi ready a stand-by režimom pomocou nožného pedálu | áno |  |  |  |
| 24. |  | Maximálna váha laseru - celej konzoly | max. 200kg |  |  |  |
| - 25. |  | Možnosť upravovať parametre lasera pomocou zmeny výkonu, energie pulzu alebo frekvencie pulzov | áno |  |  |  |
| 26. |  | Programovateľné tlačidlá nožného pedála | áno |  |  |  |
| 27. |  | Možnosť aplikácie dvoch rôznych režimov pomocou dvoch tlačidiel nožného pedála bez nutnosti prepnutia režimov na konzole | áno |  |  |  |
| 28. | Rozsah možnosti aplikovaných vlákien min. 200-1000μm |  | áno |  |  |  |
| - 29. | Stabilizačný mód pre redukciu retropulzného efektu - stabilizácia pohybu konkrementu vzduchovou bublinkou na distálnom konci vlákna simultánne s dustingom |  | áno |  |  |  |
| - 30. | Stabilizačný mód - modulovaný dlhý pulz pozostávajúci z dvoch pulzov, krátky pulz vytvára bublinu pre pridržanie konkrementu a dlhý pulz prenáša energiu pre dusting efekt |  | áno |  |  |  |
| - 31. | Prednastavené operačné výkony v ponuke lasera pre základné typy nálezov konrementov: min. 3 pre litotripsiu, 3 pre operatívu mäkkých tkanív a 3 pre BPH |  | áno |  |  |  |
| - 32. | Módy pre litiázu minimálne: dusting, fragmentácia, popcorn efekt, stabilizačný mód |  | áno |  |  |  |
| - 33. | Vlákna s distálnym koncom guľatého tvaru pre bezpečné zavádzanie vlákna do pracovného kanála ohnutého flexibilného endoskopu - vlákna 200, 272μm |  | áno |  |  |  |
| - 34. | Laser umožňujúci pri operáciach mäkkých tkanív minimálne koaguláciu, vaporizáciu a rez |  | áno |  |  |  |
| - 35. | Endoskopická litotripsia bez vedľajšieho akustického a nadbytočného termického efektu |  | áno |  |  |  |
| 36. | Zameriavacia dióda |  | áno |  |  |  |
| - 37. | Bezpečný medzikrok spustenia laseru so zobrazením zameriavacej diódy a zobrazením pripravenia laseru na displeji |  | áno |  |  |  |
| 38. | Chladenie vodou bez nutnosti prídavného chladenia |  | áno |  |  |  |
| - 39. | Obrazová a zvuková odozva laseru pri zmene nastavenia, pri zmene kvality vlákna, pri automatickom vypnutí systému a pod |  | áno |  |  |  |
| 40. | Možnosť operácie s rigidnými a flexibilnými endoskopmi |  | áno |  |  |  |
| 41. | Napájanie štandardne zo siete 400V 50/60Hz |  | áno |  |  |  |
| - I N T R A K O R P O R Á L N Y U S G L I T O T R I P T O R |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Duálna technológia kombinujúca vysokofrekvenčnú ultrazvukovú dezintegráciu konkrementu s rázovou pulznou technológiou | áno |  |  |  |
| - 2. |  | Obe technológie sú prenášané simultánne jednou sondou a jedným pripojením | áno |  |  |  |
| 3. |  | Obe technológie bez nutnosti pripojenia na tlakové rozvody | áno |  |  |  |
| 4. |  | Použitie na fragmentáciu konkrementov v močových cestách | obličky, močovod, mechúr |  |  |  |
| 5. |  | Intrakorporálny USG litotriptor - dosiahnuteľný výkon USG energie | min.100W |  |  |  |
| 6. |  | Frekvencia pulzov USG vĺn | min. od 19500 do 21500 Hz |  |  |  |
| 7. |  | Resterilizovateľné sondy bez počítadla použití | áno |  |  |  |
| 8. |  | Resterilizovateľné príslušenstvo pri teplote | min. 134°C |  |  |  |
| 9. |  | Menič pre dodanie spotrebnej energie | 1 ks |  |  |  |
| 10. |  | Sondy použiteľné na URS, PEK a mini PEK | áno |  |  |  |
| - 11. |  | Sondy s integrovaným odsávacím kanálom | áno |  |  |  |
| 12. |  | Farebne odlíšené typy sond | áno |  |  |  |
| - 13. |  | Sonda pre PEK priemeru 10,2 Fr ( +-0,5Fr ) | 2 ks |  |  |  |
| 14. |  | Sonda pre URS priemeru 4,5 Fr | 2 ks |  |  |  |
| 15. |  | Momentový kľúč pre aretáciu sond na menič | 2 ks |  |  |  |
| 16. |  | Ovládanie prístroja priamo na meniči - rukou operatéra bez nutnosti použitia nožných ovládačov | áno |  |  |  |
| 17. |  | Funkcie ovládané operatérom priamo v meniči: štart/stop, regulácia výkonu, regulácia odsávania | áno |  |  |  |
| 18. |  | Možnosť pripojiť nožný pedál | áno |  |  |  |
| - M O R C E L Á T O R |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | výkonný morcelátor využívajúci princíp peristaltickej pumpy vhodný na odstránenie prostatického tkaniva z močového mechúra potrebný na ukončenie výkonu enukleácie prostaty | áno |  |  |  |
| - 2. |  | prístroj využíva systém zabraňujúci nežiadúcej oklúzii odsávania | áno |  |  |  |
| 3. |  | prístroj v kompaktnom vyhotovení vrátane pojazdného stolíka s priestorom pre uloženie príslušenstva | áno |  |  |  |
| 4. |  | kompatibilita sond s bežne využívanými resektoskopmi | áno |  |  |  |
| 5. |  | tvar čepele noža umožňuje bezpečné použitie v priestore mechúra bez rizika perforácie steny mechúra, nezvyšuje riziko sukcie samotnej steny | áno |  |  |  |
| 6. |  | sondy aj rúčka sú kompletne resterilizovateľné | áno |  |  |  |
| 7. |  | peristaltická pumpa a generátor fyzicky umiestnené v jednom prístroji | áno |  |  |  |
| - 8. |  | ovládanie a nastavovanie parametrov možné pomocou farebnej dotykovej obrazovky s uhlopriečkou | áno |  |  |  |
| 9. |  | oddelené ovládanie úrovne sukcie a morcellácie | áno |  |  |  |
| 10. |  | ovládanie pomocou nožného bezdrôtového pedálu 2 samostatnými tlačidlami | áno |  |  |  |
| 11. |  | otáčky rotácie čepele noža nastaviteľné v rozsahu | min. 500 - 3000 otáčok za minútu |  |  |  |
| 12. |  | oscilačná frekvencia zmeny smeru otáčania čepelí noža nastaviteľná v rozsahu | min.0 - 5 Hz |  |  |  |
| 13. |  | aktívne chladenie prístroja vzduchom | áno |  |  |  |
| - 14. |  | zachytávanie resekovaného tkaniva do separátnej zbernej nádobky mimo sekrečnej nádoby | áno |  |  |  |
| - 15. |  | dĺžka prívodného kábla rúčky morcelátora | min.3m |  |  |  |
| 16. |  | súčasťou dodávky je sada odsávacích hadičiek | áno min. 10 ks |  |  |  |
| - 17. |  | súčasťou dodávky je set odpadových nádobiek | áno min. 10 ks |  |  |  |
| 18. |  | súčasťou dodávky sú morcellačné sondy s dĺžkou 350mm | min. 2 ks |  |  |  |
| - 19. |  | súčasťou dodávky je čistiaca sada pre sondy | áno |  |  |  |

| Ďalšie požiadavky kladené na predmet zákazky: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný, podľa technickej špecifikácie. |  |  |  |
| Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt, alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, teda za ekvivalent nebude môcť byť považovaný každý ekvivalentný produkt, ale len taký, ktorý bude rovnakej, alebo vyššej kvality, ako požadovaný predmet zákazky. |  |  |  |