OPIS PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť. č. 1

Predmetom zákazky sú: Elektrochirurgické generátory vrátane príslušenstva, súvisiacich služieb a spotrebného materiálu pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

Časť č. 1

Prístrojová technika a spotrebný materiál musia byť nové, nepoužívané, nerepasované s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky a spotrebného materiálu, ktoré sú schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktoré majú pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika a spotrebný materiál musia spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie a spotrebný materiál bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie a spotrebný materiál určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky a spotrebného materiálu na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- uvedenie techniky do trvalej prevádzky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku.

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky a spotrebného materiálu tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky  a spotrebného materiálu za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Predpokladané množstvá MJ jednotlivých položiek, ktoré však nie sú záväzné, sú uvedené v cenovej ponuke.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia:

| P.č. | Elektrochirurgické generátory vrátane príslušenstva, súvisiacich služieb a spotrebného materiálu Časť č. 1 |  |  |  |  | Požadovaný parameter FNsP FDR BB |  | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodný názov zriadenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Prístroj umožňujúci efektívne monopolárne a bipolárne chirurgické aplikácie, aplikácie tkanivovej fúzie a utesnenia ciev pomocou vysokofrekvenčnej (RF) energie s možnosťou využitia pokročilej bipolárnej technológie |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.2 | Monopolárna a bipolárna koagulácia |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.3 | Prednastavený režim monopolárnej koagulácie |  |  |  |  | min. 8x |  |  |  |
| 1.4 | Prednastavený režim bipolárnej koagulácie |  |  |  |  | min. 3x |  |  |  |
| 1.5 | Autobipolárny režim s možnosťou odloženého štartu |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.6 | Režim monopolárnej zdieľanej koagulácie medzi 2 súčasne aktivované monopolárne nástroje |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.7 | Bipolárny režim pre resekciu vo fyziologickom roztoku |  |  |  |  | áno/nie |  |  |  |
| 1.8 | Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja alebo svetelného indikátora |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.9 | Maximálny výstupný výkon pre rez |  |  |  |  | min. 300 W |  |  |  |
| 1.10 | Maximálny výstupný výkon pre koaguláciu |  |  |  |  | min. 120 W |  |  |  |
| 1.11 | Automatická úprava výstupného výkonu s ohľadom na typ tkaniva |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.12 | Pokročilá bipolárna koagulácia so spätnou odozvou dostatočnej koagulácie - AUTOSTOP (zvukový signál) |  |  |  |  | áno/nie |  |  |  |
| 1.13 | Ovládací dotykový displej |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.14 | Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátora |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.15 | Ovládanie ručným a nožným spínačom pri monopolárnej, bipolárnej a pokročilej bipolárnej koagulácii a pri bipolárnej resekcii |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.16 | Porty pre monopolárne nástroje |  |  |  |  | min. 2 |  |  |  |
| 1.17 | Porty pre bipolárne nástroje |  |  |  |  | min. 2 |  |  |  |
| 1.18 | Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 2 bipolárne nástroje súčasne |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.19 | Možnosť spojenia a komunikácie generátora s argónovou jednotkou |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.20 | Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.21 | Súčasné pripojenie 2 nožných spínačov (1 monopolár a 1 bipolár) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.22 | Striedavé použitie monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuálnej zmeny nastavenia generátora pri prechode z jedného režimu na druhý |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.23 | Rozhranie umožňujúce pripojenie odsávačky dymu |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.24 | Audio-vizuálna signalizácia nefunkčnej neutrálnej elektródy |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.25 | Automatické nastavenie generátora podľa RFID čipu nástroja |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.26 | Pamäť na min. 60 programov (prednastavené a voľne programovateľné) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.27 | Musí umožňovať pripojenie 2 neutrálnych pacientskych elektród (delenej aj nedelenej) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.28 | Monitorovací systém kvality pripevnenia neutrálnej elektródy k pacientovi |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.29 | Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.30 | Indikácia chybových stavov, stavové hlásenia |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.31 | Musí umožňovať nahranie programu na pamäťové médium pre použitie v inom generátore rovnakého typu |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.32 | Ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.33 | Možnosť pripojenia nástroja pokročilej bipolárnej technológie pre uzáver ciev a separáciu tkanív v miniinvazívnej a otvorenej chirurgii |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2 | Príslušenstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dvojšľapadlový nožný spínač (monopolárny) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2.2 | Jednošľapadlový nožný spínač (bipolárny) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2.3 | Napájací kábel pre zapojenie do elektrickej siete v dĺžke podľa potreby |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2.4 | Kábel bipolárny |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2.5 | Kábel monopolárny |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2.6 | Prístrojový vozík na kolieskach |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3 | Monopolárne a bipolárne režimy rezu a koagulácie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nominálny vf výkon pri štandardnom monopolárnom reze |  |  |  |  | min. 300 W |  |  |  |
| 3.2 | Nominálny vf výkon pri monopolárnom zmiešanom reze |  |  |  |  | min. 200 W |  |  |  |
| 3.3 | Nominálny vf výkon pre monopolárnu koaguláciu v režime jemnej koagulácie |  |  |  |  | min. 120 W |  |  |  |
| 3.4 | Nominálny vf výkon pre monopolárnu koaguláciu v režime zdieľaná koagulácia |  |  |  |  | min. 120 W |  |  |  |
| 3.5 | Nominálny vf výkon pre monopolárnu koaguláciu v režime sprej |  |  |  |  | min. 120 W |  |  |  |
| 3.6 | Nominálny vf výkon pri štandardnom bipolárnom režime |  |  |  |  | min. 70 W |  |  |  |
| 4 | Spotrebný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Neutrálna jednorázová elektróda |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kábel k neutrálnej jednorázovej elektróde |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Elektrochirurgické pero s tlačítkami (opakovane použiteľné) |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Elektrochirurgické pero s tlačítkami jednorázové |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Monopolárna elektróda čepeľová s celkovou dĺžkou 9,5-12 cm a aktívnou dĺžkou 2-3 cm |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Monopolárna elektróda čepeľová s celkovou dĺžkou 6-7 cm a aktívnou dĺžkou 2,5-3 cm |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Monopolárna elektróda čepeľová s celkovou dĺžkou 15-18 cm a aktívnou dĺžkou 2-3 cm |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Monopolárna elektróda čepeľová s celkovou dĺžkou 6,5-8 cm a aktívnou dĺžkou 5-6 mm |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Monopolárna elektróda rovná mikrochirurgická s celkovou dĺžkou 4,5-6 cm a aktívnou dĺžkou 2-5 mm |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód MZ SR (ak je relevantné): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Školenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5.2 | Návod v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Záručná doba |  |  |  |  | min. 24 mesiacov |  |  |  |
| 6.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy |  |  |  |  | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |  |  |
| 6.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste |  |  |  |  | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |  |  |
| 6.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov |  |  |  |  | max. do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |  |  |
| 6.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov |  |  |  |  | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |  |  |
| 6.7 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6.8 | Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje |  |  |  |  | áno/nie |  |  |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................................................. (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................................................ (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača