## Špecifikácia-časť 3
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: RTG mobilné prístroje s C-ramenom
č. III - Mobilný RTG prístroj s C-ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia s príslušenstvom (pre potreby ERCP/EURCP)
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
51410000-8 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávať rozhodne o rozdelení premetnej zákazky na časti na základe ponúk predložených v rámci PTK
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena
1. | Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia
2025-01-01 | Počet detektorov 1
2025-02-01 | Detektor s technológiou CMOS alebo IGZO
2025-03-01 | Csl scintilátor
2025-04-01 | Rozmer plochy detektora min. 300 x 300 mm (výška x šírka)
2025-05-01 | Veľkosť pixelu max. 142 µm
2025-06-01 | Rozlíšenie - rozsah šedi min. 16 bit
2025-07-01 | Výstupný výkon generátora pri kontinuálnej skiaskopii min. 25 kW
2025-08-01 | Prevedenie generátora a rentgenky - monoblok
2025-09-01 | Rozsah kV pri 1 kV v krokoch min. (40 - 120) kV
2025-10-01 | Rozsah prúdu pri pulznej skiaskopii min. (2 - 250) mA
2025-11-01 | Rozsah prúdu pri kontinuálnej skiaskopii min. (2 - 15) mA
2025-12-01 | Rozsah pulzného skiaskopického módu min. (1 -25) pulzov/sekundu
1.13 | Veľkosť ohniska/ohnísk max. 0,6 mm pre najväčšie ohnisko
2014-01-01 | Aktívne kvapalinové chladenie rentgenky (nie vzduchové integrované do generátora) s kapacitou min. 5.0 milión HU
2015-01-01 | DAP meter so zápisom dávky k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u
2016-01-01 | Laserové zameriavanie zabudované v paneli detektora
2017-01-01 | Hĺbka C-ramena min. 650 mm
2018-01-01 | Orbitrálny pohyb C-ramena min. 150°
2019-01-01 | Angulačný pohyb C- ramena min. ± 200°
2020-01-01 | Horizontálny pohyb C-ramena min. 20 cm
2021-01-01 | Motorizovaný vertikálny pohyb min. 40 cm
2022-01-01 | Rozlišovacia schopnosť pri max. zväčšení min. 3,5 lp/mm
2023-01-01 | Automatická regulácia dávkového príkonu pri skiaskopii
2024-01-01 | Nastaviteľné virtuálne clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku bez použitia žiarenia
2025-01-01 | Asimetrický a IRIS kolimátor
2026-01-01 | Digitálna rotácia obrazu
2027-01-01 | Dotyková konzola pre nezávislý obraz a ovládanie prístroja obsluhou na C-ramene
2028-01-01 | Synchronizované a identické dotykové ovládanie prístroja na C-ramene a monitorovom vozíku
2029-01-01 | Antirozptylová mriežka min. 70 lamiel/cm
1930-01-01 | Automatická detekcia pohybu v snímanom poli
1931-01-01 | Predvolené anatomické programy pre kostný skelet, endoskopické vyšetrenia, mäkké tkanivá a deti
1932-01-01 | Multifunkčný WI- Fi nožný spínač s možnosťou pripojenia cez kábel v prípade vybitia batérií
1933-01-01 | Zabudované USB rozhranie s USB kľúčom min. 16 GB
1934-01-01 | Pamäťová kapacita min. 100 000 obrazov v DICOM formáte
1935-01-01 | DICOM verzia 3.0 s funkciami DICOM Worklist s MPPS, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, Dose report
1936-01-01 | Konektivita do PACS prostredníctvom ethernetového kábla aj Wi-Fi konektivita (vysielač a prijímač)
1937-01-01 | Vozík s TFT split monitorom min. 31" (80 cm) s rozlíšením min. 3840 x 2160 pixelov
1938-01-01 | Jas monitora min. 650 sd/m²
1939-01-01 | Všesmerové rameno monitora s možnosťou nastavenia ľubovoľnej stranovej a predo-zadnej polohy, výšky a náklonu monitora pre vhodné polohovanie pri pozične náročných operáciách
1940-01-01 | Farebné označenie ovládacích prvkov pre všetky pohyby C-ramena
1941-01-01 | Video výstup DVI pre externé monitory (L/R)
1942-01-01 | Emergency stop tlačidlo
1943-01-01 | Kinoslučka min. 8 obrázkov/sekundu s možnosťou úpravy a spracovania videosekvencie
1944-01-01 | ZOOM zväčšenie min. 2 úrovne
1945-01-01 | Šírka prístroja max. 82 cm
1946-01-01 | Hmotnosť prístroja max. 430 kg
1947-01-01 | Napájanie prístroja 220 - 240 VAC/ max. 16 A
1948-01-01 | Pripojenie do PACS a Worklist (modalitu a informácie zabezpečí verejný obstarávateľ)
1949-01-01 | Rozhranie pre 2D navigáciu
1950-01-01 | Doživotná/trvalá licencia (nie update)
1951-01-01 | Modulárny systém prístroja s možnosťou doplnenia funkcií (DSA, Roadmaping, Meranie uhlov a vzdialeností, Označovací anatomický nástroj - kreslenie na obrazovku, cievna vizualizácia, ....)
1952-01-01 | Kinoslučka s hodnotou min. 25 obrázkov/sekundu
1.53 | Bezpečnostný (softvérovo chránený) prístup obslužného personálu do prístroja
1954-01-01 | Zobrazenie snímky na aktívnej obrazovke a možnosť trvalého nastavenia požadovanej snímky na referenčnej obrazovke
1955-01-01 | Ochranná zástera - umývateľný povrch, veľkosť M 110/60 cm, Ekv. Pb 0,35 mm - 2 ks
1956-01-01 | Ochranný golier Ekv. Pb 0,5 mm - 2 ks
1957-01-01 | Ochranné okuliare - 1 ks
2. | Závesný stropný statív pre ochranný štít
2.1 | Redukcia na zníženie stropu podľa výšky miestnosti inštalácie
2.2 | Stropný jednoramenný statív pre uchytenie ochranného štítu
2.3 | Možnosť všesmerovej regulácie ramena
2.4 | Ochranný transparentný štít Ekv. Pb min. 0,5 mm s rozmerom min. 600 x 700 mm a uchytením na rameno
3. | Závesný stropný statív pre diagnostický monitor
3.1 | Redukcia na zníženie stropu podľa výšky miestnosti inštalácie
3.2 | Stropný jednoramenný statív pre uchytenie medicínskeho monitora s hmotnosťou max. 50 kg
3-3 | Možnosť všesmerovej regulácie ramena
3.4 | Medicínsky monitor s veľkosťou uhlopriečky min. 54 cm
3.5 | VESA 200x200 mm alebo 400x400 mm alebo 600x600 mm pre uchytenie monitora
3.6 | Externý medicínsky monitor min. 54" vhodný pre zobrazenie endoskopického obrazu
3.7 | Video vstupy pre monitor min. DVI 4x, Display port 1.2 4x
3.8 | Možnosť delenia obrazovky na min. 4 nezávislé obrazy
3.9 | Rozlíšenie 3840x2160 pixelov
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované min. osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
2.4. | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu prístroj riadne prevziať.
5. | Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku, Vyhlásenie o zhode, ŠÚKL kód záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja.
8. | Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
11. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu.
12. | Predávajúci poskytuje na predmet plnenia a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. kupujúci a predávajúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny prístroja vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu plnenia a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch prístroj, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporučenia výrobcu prístroja, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14. | Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsaťštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.
15.3 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.4 | Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný prístroj počas min. 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie prístroja.
16. | Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán (dotknutá osoba). Súhlas dotknutej osoby je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny pre časť III
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
podpis a pečiatka

## Kalkulácia ceny-časť 3
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny pre časť III
Názov predmetu zákazky: RTG mobilný prístroj s C-ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia
Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH
RTG mobilný prístroj s C-ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Položkovitý rozpočet ceny:
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov | Názov výrobcu |  | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH
RTG prístroj | ks | 1
Ochranná zástera | ks | 2
Ochranný golier | ks | 2
Ochranné okuliare | ks | 1
Závesný stropný statív pre ochranný štít | ks | 1
Závesný stropný statív pre diagnostický monitor | ks | 1
Cena celkom | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : | [6 empty] | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : | [7 empty] | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky

## Špecifikácia-časť 4
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: RTG mobilné prístroje s C-ramenom
Časť IV: Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom pre urologické intervenčné zákroky 1 ks
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
51410000-8 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ rozhodne o rozdelení zákazky na časti na základe ponúk predložených v rámci PTK
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
1. | Mobilný RTG prístroj s C-ramenom pre urologické intervenčné zákroky
2025-01-01 | Počet detektorov - 1
2025-02-01 | Detektor s technológiou CMOS alebo IGZO
2025-03-01 | CsI scintilátor
2025-04-01 | Rozmer plochy dektora (výška x šírka) min. 30x30 cm
2025-05-01 | Veľkosť pixelu max. 150 µm
2025-06-01 | Rozlíšenie – rozsah šedi min. 16 bit
2025-07-01 | Výstupný výkon generátora pri „kontinuálnej skiaskopii“ min. 25 kW
2025-08-01 | Prevedenie generátora s rentgenkou - monoblok
2025-09-01 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch min. 40 - 120 kV
2025-10-01 | Rozsah prúdu pri pulznej skiaskopii min. 2 - 250 mA
2025-11-01 | Rozsah prúdu pri kontinuálnej skiaskopii min. 2-15 mA
2025-12-01 | Rozsah pulzného skiaskopického módu min. 1 - 25 pulzov/sek
1.13 | Veľkosť ohniska/ohnísk: max. 0,6 mm pre najväčšie ohnisko
1.14 | Aktívne kvapalinové chladenie rentgenky (nie vzduchové integrované do generátora) s kapacitou min. 5.0 milión HU
1.15 | DAP meter so zápisom dávky k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u
1.16 | Laserové zameriavanie zabudované v paneli detektoru
1.17 | Voľný priestor medzi detektorom a rentgenkou min. 800 mm
1.18 | Hĺbka C-ramena min. 650 mm
1.19 | Orbitálny pohyb C-ramena min. 160°
1.20 | Angulačný pohyb C-ramena min. ±220°
1.21 | Horizontálny pohyb C-ramena min. 20 cm
1.22 | Rozlišovacia schopnosť pri max. zväčšení min. 3,3 Ip/mm
1.23 | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii
1.24 | Nastaviteľné virtuálne clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku bez použitia žiarenia
1.25 | Asymetrický a Iris kolimátor
1.26 | Digitálna rotácia obrazu
1.27 | Akustická a optická signalizácia žiarenia
1.28 | Dotyková konzola pre nezávislý obraz a ovládanie prístroja obsluhou na C-ramene
1.29 | Synchronizované a identické dotykové ovládanie prístroja na C- ramene a monitorovom vozíku
1.30 | Antirozptylová mriežka min. 70 lamiel/cm
1.31 | Automatická detekcia pohybu v snímanom poli
1.32 | Predvolené anatomické programy pre kostný skelet, urologické APR, mäkké tkanivá a deti
1.33 | Multifunkčný nožný spínač a ručný spínač
1.34 | Zabudované USB rozhranie s USB kľúčom min. 16 GB
1.35 | Pamäťová kapacita: minimálne 100.000 obrazov v DICOM formáte
1.36 | DICOM - verzia 3.0 s funkciami Dicom Worklist s MPPS, Dicom Query/Retrive, Dicom Storage, Dose report
1.37 | Konektivita do PACS prostredníctvom Ethernetového kábla a WIFI konektivita
1.38 | Vozík s TFT monitorom min. 2x19“ alebo min. 1x 31“
1.39 | Jas monitora min. 650 cd/m2
1.40 | Všesmerové rameno monitora/ov s možnosťou nastavenia ľubovoľnej stranovej a predo-zadnej polohy, výšky a náklonu monitora/ov pre vhodné polohovanie pri pozične náročných operáciách
1.41 | Farebné označenie ovládacích prvkov pre všetky pohyby C - ramena
1.42 | Video výstup DVI pre externé monitory (L/R)
1.43 | Emergency stop tlačidlo
1.44 | Kinoslučka min. 8 obr./s s možnosťou úpravy a spracovania videosekvencie
1.45 | ZOOM zväčšenie min. 2 úrovne
1.46 | Šírka prístroja max .80 cm
1.47 | Hmotnosť prístroja max. 430 kg
1.48 | Napájanie prístroja 220-240 VAC/ max.16 A
1.49 | Pripojenie do PACS a Woklist (modalitu a informácie zabezpečí verejný obstarávateľ)
1.50 | Rozhranie pre 2D navigáciu
1.51 | Doživotná licencia na softvér (nie update)
1.52 | Modulárny systém prístroja s možnosťou doplnenia funkcií (DSA, Roadmaping, Meranie uhlov a vzdialeností, Označovací anatomický nástroj - kreslenie na obrazovku, cievna vizualizácia, ....)
1.51 | Nožný programovateľný spínač s káblovou konektivitou
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované min. osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
2.4. | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu prístroj riadne prevziať.
5. | Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku, Vyhlásenie o zhode, ŠÚKL kód záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja.
8. | Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu.
12. | Predávajúci poskytuje na predmet plnenia a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. kupujúci a predávajúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny prístroja vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu plnenia a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch prístroj, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporučenia výrobcu prístroja, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14. | Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsaťštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.
15.3 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.4 | Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný prístroj počas min. 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie prístroja.
16. | Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán (dotknutá osoba). Súhlas dotknutej osoby je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny pre časť IV
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
podpis a pečiatka

## Kalkulácia ceny-časť 4
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny pre časť II
Názov predmetu zákazky: RTG mobilný prístroj s C-ramenom pre urologické intervenčné zákroky
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
RTG mobilný prístroj s C-ramenom pre urologické intervenčné zákroky | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : | [6 empty] | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : | [7 empty] | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky