## Titul.list
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA |  |  | V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Predmet zákazky: | USG PRÍSTROJE
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov
Technická a medicínska špecifikácia
"USG prístroje"
V Bratislave jún 2018
Súť.podklady – Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky |  | * jún 2018 | listov: 16

## Kat.1
Časť I. 1. kategória: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 209.648,20 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 6 ks (lineárna sonda 5-13 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (konvexná sonda 2-5 MHz) :
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
1. kategória: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
Typ prístroja | prenosný
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 12"
Dynamický rozsah | min. 170 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 500 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 15 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 270 mm
Hmotnosť prístroja | max. 8,00 kg
Prevádzka na integrovanú batériu | min. 40 minút
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | max. 50 sekúnd
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
vozík | áno
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-13 MHz
konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## Kat.2
Časť II. 2. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 085.949,96 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 22 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 20 ks (lineárna sonda 7-16 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 15 ks (lineárna sonda 4-9 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 21 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 4 ks (vaginálna sonda 4-9 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 3 ks (mikrokonvexná sonda):
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (sektorová sonda):
Cena v EUR bez DPH / 10 ks (endorektálna sonda):
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
2. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 17"
Dynamický rozsah | min. 210 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 498 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 18 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
Ovládanie pomocou trackballu | áno
USB porty | min. 2
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
M-mód | áno
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
Harmonické zobrazenie | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
Dual Live zobrazovací mód | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-16 MHz
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz
abdominálna konvexná sonda | sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHZ
mikrokonvexná sonda | áno
sektorová sonda | áno
endorektálna sonda | áno
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## Kat.3
Časť III. 3. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 366.629,11 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (lineárna sonda 4-11 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 1 ks (mikrokonvexná sonda):
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 4 ks (2D TEE sonda 3-7 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 5 ks (sektorová sonda):
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
3. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 19"
Dynamický rozsah | min. 205 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 498 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 12 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
Ovládanie pomocou trackballu | áno
USB porty | min. 2
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
M-mód | áno
Anatomický M-mód | áno
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
Kontinuálny CW doppler | áno
Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno
Harmonické zobrazenie | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
Dual Live zobrazovací mód | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain | áno
Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | áno
EKG modul | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-11 MHz
mikrokonvexná sonda | áno
abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
2D TEE sonda | s frekvenčným rozsahom min. 3-7 MHz
sektorová sonda | áno
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## Kat.4
Časť IV. 4. kategória: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 302.012,31 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 7 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 6 ks (lineárna sonda 5-10 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 4 ks (konvexná sonda 2-6 MHz) :
Cena v EUR bez DPH / 10 ks (Transezofag.echokard.sonda) :
Cena v EUR bez DPH / 6 ks (Transtorakálna echokard.sonda):
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
4. kategória: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21"
Dynamický rozsah | min. 230 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 950 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 15 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | áno
Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
Ovládanie pomocou trackballu | áno
USB porty | min. 2
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
M-mód | áno
Anatomický M-mód | áno
Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekv. | áno
Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
Kontinuálny CW doppler | áno
Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno
Harmonické zobrazenie | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
Dual Live zobrazovací mód | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain | áno
Stress echo | áno
Softvér pre automat. výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pri dopplerovskom zobrazení | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Rozšírenie o kardio strain - založené na speckle trackingu
Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | áno
Technológia umožňujúca 3D / 4D TEE kardio vyšetrenie | áno
Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriacy bod. | áno
Kvantifikačné programy pre analýzu objemových dát srdca | áno
Softvér pre automat. meranie karotickej intimy a médie (IMT) | áno
EKG modul | áno
Technológia umožňujúca 3D / 4D TTE kardio vyšetrenie | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-10 MHz
konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz
Transezofageálna echokardiografická sonda | áno
Transtorakálna echokardiografická sonda | áno
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## Kat.5
Časť V. 5. kategória: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 286.599,89 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 9 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 7 ks (lineárna sonda 7-18 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 8 ks (lineárna sonda 4-9 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 9 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 2 ks (mikrokonvexná sonda):
Cena v EUR bez DPH / 3 ks (sektorová sonda):
Cena v EUR bez DPH / 8 ks (endorektálna sonda):
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
5. kategória: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21"
Dynamický rozsah | min. 230 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 1.000 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
Ovládanie pomocou trackballu | áno
USB porty | min. 2
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
M-mód | áno
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
Energetický doppler | áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
Kontinuálny CW doppler | áno
Harmonické zobrazenie | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
Vyšetrenie kompresnou elastografiou | áno
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
Dual Live zobrazovací mód | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde | áno
Elastografia typu shear wavev 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) | áno
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno
Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-18 MHz
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz
abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
mikrokonvexná sonda | áno
sektorová sonda | áno
endorektálna sonda | áno
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## Kat.6
Časť VI. 6. kategória: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 303.905,01 DPH
pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 3 ks (USG prístroj) :
Cena v EUR bez DPH / 2 ks (lineárna sonda 7-12 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 2 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 1 ks (vaginálna sonda 4-9 MHz):
Cena v EUR bez DPH / 3 ks (vaginálna sonda 3D/4D):
Cena v EUR bez DPH / 1 ks (endorektálna sonda):
Cena v EUR bez DPH spolu :
DPH v EUR :
Cena v EUR bez DPH spolu :
6. kategória: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobrazenie a diagnostika rizikovej gravidity)
I. Technické špecifikácie USG prístroja
Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21"
Dynamický rozsah | min. 210 dB
Snímková frekvencia na 2D | min. 1.000 Hz
Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
Ovládanie pomocou trackballu | áno
USB porty | min. 2
Ethernetový konektor | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu | áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
M-mód | áno
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
Energetický doppler | áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
Harmonické zobrazenie | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
Dual Live zobrazovací mód | áno
Simultánne módy zobrazenia | áno
Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
Podpora matrixovej technológie | áno
Semi-automatické merania rozmerov pri pôrodníckych vyšetreniach (HC,AC, FL, BPD) | áno
Fetal Echo STIC | áno
Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
II. Sondy
Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-12 MHz
abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHZ
vaginálna sonda 3D/4D | áno
endorektálna sonda | áno
III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
V ..........................................dňa: ................. 2018
............................................................
pečiatka a podpis predkladateľa