## Hárok1
Základný prístroj JIS s turbínou
(opis totožný s I.kategóriou, s rozdielom že táto kategória má možnosť pripojenia mimo centrálnych rozvodov)
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Ventilátor - Stredná trieda, turbínový pohon
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control | áno | zarátané v cene prístroja
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control | áno
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support | áno
Positive end-expiratory pressure | áno
Objemová garancia v tlakoch riadených režimoch | áno
Nastavenie koncentrácie O2 | áno
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy | áno
Monitorovanie kapnometrie aspoň metódou sidestream | áno
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia
Aktívne zvlhčovanie - aspoň manuálne stanovenie parametrov | áno
Nebulizačná jednotka - pneumatická alebo ultrazvuková | áno
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)
Tlaky v dýchacích cestách : špičkový; stredný; na konci expíria; plató alebo alveolárny (Paw, Pmin, Pmean, PEEP, PA, PAe, PEEPi, Pmin, Pd atď.) | áno
Objemy : dychový objem, minútový objem | áno
Frekvencia dychov celková | áno
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie | áno
Únik v % alebo l/min | áno
Frakcia kyslíka | áno
Parametre pľúcnej mechaniky: rezistencia dýchacích ciest, poddajnosť pľúc, časová konštanta | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Sklopná farebná obrazovka | áno
Prístroj na mobilnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi | áno
Prevádzka na batériu min. 1 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
USB rozhranie pre stianutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod. | áno
Uhlopriečka monitora min. 12" | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti
Podržanie inspíria | áno
Funkcia odsávania | áno
Funkcia preoxygenácie pred odsávaním | áno
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou nápovedou | áno
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Integrovaný kyslíkový snímač | áno
Automatická kompenzácia úniku, alebo možnosť nastavenia max úniku v % počas NIV | áno
Pohon bez potreby prívodu stlačeného vzduchu (turbínový pohon), alternatívne možnosť pripojenia na nízkotlakový zdroj 02 (vrátane generátora prívodu stlačenehó vzduchu s konštantným prietokovým výkonom). | áno
Zostava pre dodanie:
Nebulizačné príslušenstvo (hadičky, káble, komôrky, spojky a pod) - sada | 10 ks
Minimálne 10 ks dýchacích okruhov pre dospelých a 2 ks dýchacích okruhov pre detských pacientov na prístroj, kompatibilných s aktívnym zvlhčovačom a ventilátorom - sada | 10 ks
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno