## Hárok1
Základný prístroj ARO
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Ventilátor vhodný pre kategóriu pacientov: deti (od 5 kg) až po dospelých
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy a vlastnosti: | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Objemovo riadené; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control VC-AC, VC-SIMV | áno | zarátané v cene prístroja
Tlakovo riadené; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control PC-AC, PC-SIMV | áno
Podporné: Continuous positive airway pressure CPAP ; Pressure support PS ; Continuous positive airway pressure + Pressure support CPAP+PS a SIMV(VC)+PS, SIMV(PC)+PS | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support (/BiLevel + PS) | áno
APRV (Airway pressure release ventilation) + PS | áno
Objemová garancia (režim minimalizujúci tlak, automaticky riadeným inspirovaným prietokom pre dosiahnutie požadovaného dychového objemu) | áno
Ventilačný režim umožňujúci automatický prechod medzi riadenou a spontánnou ventiláciou s kontrolou minútovej ventilácie | áno
Ventilácia invazívnou formou s vyššie uvedenými typmi režimov | áno
Ventilácia neinvazívnou formou s možnosťou podpornej ventilácie PS ako aj riadenej ventilácie a CPAP | áno
Ventilácia počas apnoickej pauzy s nastaviteľným časom apnoe min. od 5s do 30s | áno
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia
Aktívne zvlhčovanie
Nebulizačná jednotka - pneumatická alebo ultrazvuková
Požadované funkcie ventilátora:
Funkcia pre hygienu dýchacích ciest s preoxygenáciou, odpojením (bez ventilácie a alarmov), automatickou detekciou znovupripojenia pacienta, postoxygenáciou a prechodom do ventilácie. Požaduje sa užívateľom nastaviteľný čas pre a post oxygenácie pacienta s voliteľnou výškou koncentrácie O2. | áno
Funkcia O2 fllush (s nastaviteľnou dobou a veľkosťou FiO2) | áno
Manuálny vdych | áno
Inspiračné a expiračné podržanie | áno
Parameter P0.1 | áno
Vysokoprietoková kyslíková terapia s prietokom O2 pacientovi min. do 35 l/min zvlhčenej zohriatej zmesi O2+vzduch | áno
Aktívne zvlhčovanie s automatickým nastavením teploty v okruhu pre pacienta | áno
Integrovaná funkcia nebulizátora - pneumatická (bez vnášania dodatočného objemu) alebo ideálne ultrazvuková | áno
Kompenzácia únikov s automatickým prispôsobením citlivosti trigeru. | áno
Ventilátor zobrazujúci pľúcnu mechaniku formou grafických slučiek, kriviek a hodnôt. | áno
Monitorované parametre: objemy, tlaky, prietoky, frekvencia, odpor a poddajnosť. | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti:
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou nápovedou a s možnosťou prerušenia pre urgentnú potrebu spustenia ventilácie | áno
Prístroj s možnosťou prednastavenia ventilačných parametrov - voľbou kategórie pacienta, typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Integrovaný kyslíkový snímač | áno
Integrovaný snímač prietoku - resterilizovateľný. | áno
Rozsahy nastaviteľných ventilačných parametrov (minimálne rozsahy)
Dychový objem Vt: 20 - 2 000 ml | áno
Inspiračný tlak Pinsp: 0 - 60 cmH2O (ponad PEEP) | áno
Tlak PEEP: 1 - 35 cmH2O | áno
Tlaková podpora PS: 0 - 60 cmH2O (ponad PEEP) | áno
Frekvencia dychov f: 1 - 80 dych/min | áno
Inspiračný čas Ti: 0,2 do 10 s | áno
Prietokový triger: 0,5 do 15 l/min | áno
Ukončenie inspíria: 10 - 70% hodnoty špičkového inspiračného prietoku | áno
Pomer I:E 4:1 do 8:1 | áno
FiO2: 21 - 100 % | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Sklopná farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkoou min. 12" | áno
Prístroj na mobilnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
Prevádzka na batériu min. 1 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
USB rozhranie pre stianutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod. | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Ventilátor s integrovanou tichou turbínou, t.j. bez potreby prívodu stlačeného vzduchu s výkonom: max. inspiračný prietok minimálne 200 l/min. | áno
Z dôvodu minimalizovania nozokomiálnych infekcií resp. prenosu baktérií/vírusov sa vyžaduje možnosť užívateľom odobratia inspiračnej a expiračnej vetvy prístroja pre sterilizáciu | áno
Hmotnosť ventilátora s displejom(obrazovkou) a integrovanou turbínou: max. do 20 kg, pre jeho potrebu prenosu s lôžkom pacienta, bez nutnosti využitia podvozku. | áno
Zostava pre dodanie:
Nebulizačné príslušenstvo (hadičky, káble, komôrky, spojky a pod) - sada | 10 ks
Minimálne 10 ks dýchacích okruhov pre dospelých a 2 ks dýchacích okruhov pre detských pacientov na prístroj, kompatibilných s aktívnym zvlhčovačom a ventilátorom - sada | 10 ks
Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno