## Hárok1
Transportný, dlhodobo ventilovaní, JIS
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Ventilátor - Stredná trieda (transportný, dlhodobo ventilovaní, JIS)
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control | áno
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control | áno
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support | áno
Positive end-expiratory pressure | áno
Objemová garancia v tlakoch riadených režimoch | áno
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy | áno
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)
Tlaky v dýchacích cestách : napríklad špičkový; stredný; na konci expíria; plató, alveolárny (Paw, Pmin, Pmean, PEEP, PA, PAe, PEEPi, Pmin, Pd atď.) | áno
Objemy : dychový objem, minútový objem | áno
Frekvencia dychov celková | áno
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie | áno
Únik v % alebo l/min | áno
Frakcia kyslíka | áno
Parametre pľúcnej mechaniky: poddajnosť pľúc, časová konštanta | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Prevádzka na batériu min. 4 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti
Integrovaná funkcia odkašlania pomocou tlakovej špičky | áno
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Kyslíkový snímač na meranie frakcie O2 | áno
Automatická kompenzácia úniku, alebo možnosť nastavenia max úniku v % počas NIV | áno
Zostava pre dodanie:
Minimálne 10 ks dýchacích okruhov pre dospelých a 2 ks dýchacích okruhov pre detských pacientov na prístroj, kompatibilných s aktívnym zvlhčovačom a ventilátorom - sada | 10 ks
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno