## Konzola
Robotická konzola, virtuálny trenažér, AR vizualizácia - minimálna technická špecifikácia
| Technické parametre | Uchádzač
Názov ponúkanej technológie
Výrobca
Pol.č. | Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzačom uvedená hodnota
1 | Konzola operatéra | 1 ks
| Vhodná pre odbory urológia, gynekológia, všeobecná chirurgia, hrudná chirurgia | Áno
| Ovládanie- Ergonomické joysticky a nožný pedál/ergonomické joysticky bez nožných pedálov | Áno
| 3D vizualizácia bez nutnosti 3D okuliarov | Áno
| Rozlíšenie obrazovky | Min. 1920 x 1080p
| Latencia systému | Max. 70 ms
| Hmatová spätná väzba | Áno
| Záznam a prehrávanie operácie | Áno
| Force sensing frekvencia | Min. 4000 Hz
| Možnosť ukladania užívateľských profilov | Áno
| Rozlíšenie sily | Áno
| Rozmery konzoly (š × h × v) | Max. 90 x 125 x 145
| Možnosť tele‑chirurgického ovládania | Áno
| 5G telechirurgická podpora | Áno
| Dosah vzdialenej operácie | Áno
| Latencia vzdialenej operácie | Max. 50 ms lokálne, Max. 150 ms interkontinentálne
| Režim obraz v obraze | Áno
| Záložná batéria | Áno
2 | 5G telechirurgický modul
| Typy podporovaných sietí | Vyhradená linka, 5G, optické pripojenie, Wi-Fi, 4G, káblová LAN a iné nemocničné siete
| Typ riešenia | Multi-sieťová integrácia
| Maximálna vzdialenosť pre tele-chirurgiu | min. 17 000 km
| Celková chirurgická latencia (end-to-end) | Max. 200 ms
| Požadovaná šírka pásma | max. 10 Mbps
| Bezpečnostný pohotovostný režim | Áno
| Priemerná miera straty paketov | max. 0,1 %
| Šifrovanie prenosu údajov | Áno – zabezpečený prenos dát
3 | Virtuálny trenažér | 1ks
| Základný režim robotického ovládania | Áno
| Modul základných chirurgických zručností | Áno
| Modul šitia a uzlovania | Áno
| Modul radikálnej prostatektómie | Áno
Uchádzač nevypĺňa vyškrtnuté položky.

## Ramená
Pacientské robotické ramená, Augmentovaná realita, Videozobrazovacia veža - minimálna technická špecifikácia
| Technické parametre | Uchádzač
Názov ponúkanej technológie
Výrobca
Pol.č. | Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzačom uvedená hodnota
4 | Pacientské robotické ramená | 1ks
| Typ robotickej časti- 4 ramenný systém | Áno
| Možnosť vloženia endoskopu do každého ramena | Áno
| Motoricky pohon pre jednoduchší presun | Áno
| Záložná batéria | Áno
| Presnosť pohybu | Max. 1 mm
| Automatické bezpečnostné režimy | Áno
| Senzorika na ramenách- sledovanie pozície inštrumentov | Áno
| Možnosť ovládania na diaľku pomocou 5G telechirurgického modulu | Áno
| Vzdialenosť umožňujúca pripojenie konzoly a ovládania pacientskej časti | Min. 17 000 km
| Možnosť škálovania pohybu | Áno
| Antitremor filter | Áno
5 | Augmentovaná realita
| Napájanie AC 100–240 V, 50/60 Hz | Áno
| Rozlíšenie obrazu headsetu | min. 1280 × 720 p
| Jas displeja | Min. 4000 nitov
| Real time prenos latencia | Max. 200 ms
| Podpora viacerých používateľov | Min. 4 headsety súčasne
| Oblasti použitia | Laparoskopia, endoskopia
| Kompatibilita s 3D endoskopickými systémami | Áno 3D stereoskopická vizualizácia v reálnom čase
6 | Videozobrazovacia veža
| Videoprocesor | Min. 3D FullHD/ 3D obraz vytváraný dvomi synchronizovanými 2D výstupmi s HD rozlíšením
| Sekundárny monitor | Min. 24"
| Digitálne otočenie obrazu o 180° | Áno
| Filter na elimináciu dymu | Áno
| Funkcia vaskulárneho zvýraznenia | Áno
| Rozsah pozorovacieho poľa endoskopu | Min. 80°
| Insuflátor s prietokom min. 40l | Áno
| Počet monopolárnych režimov | Min. 6
| Počet bipolárnych režimov | Min. 2
| Ultrasonický skalpel | Áno
| Počet kompatibilných inštrumentov | Min.13
| Počet druhov voľnosti inštrumentu | Min. 6
| Mobilný vozík | Áno

## Servisná podpora
Servisná podpora - minimálna technická špecifikácia
Technické parametre | Uchádzač
Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzačom uvedená hodnota
Servisná podpora - pozáručný servis | 1ks
Operačná konzola | Áno
5G telechirurgický modul | Áno
Virtuálny trenažér | Áno
Pacientské robotické ramená | Áno
Augmentovaná realita | Áno
Videozobrazovacia veža | Áno
Záručná doba a servisná podpora | Min. 24 mesiacov
Predĺženie záručnej doby a servisnej podpory | Min. o 36 mesiacov