Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Nákup novej generácie prenosných prietokových analyzátorov plynov.

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je zakúpenie prenosných analyzátorov plynov, ktoré budú slúžiť ako náhrada za existujúce zariadenia pre detekciu piatich druhov plynných látok, pre ktoré už nie je poskytovaná servisná podpora. Prenosné detektory budú slúžiť pre potreby Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany sekcie krízového riadenia MV SR pri výjazde k mimoriadnym udalostiam, kde dochádza k úniku chemických látok do ovzdušia. Zámerom použitia prístrojov je vyhľadávanie zdroja látok a kontrola expozície chemickým faktorom pri práci.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 3 ks pre každé jedno pracovisko Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Hlavný kód CPV:

38431100-6 Detektory plynu

38432100-3 Analyzátory plynu

38543000-3 Zariadenie na detekciu plynov

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet/rozsah |
| --- | --- |
| Analyzátor plynov pre detekciu piatich druhov plynných látok s príslušenstvom | 3 ks |

Jedna zostava analyzátora plynov zahŕňa nasledujúce komponenty:

| Názov komponentu/ príslušenstva | Predpokladaný počet/rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- |
| Detekčný prístroj | 1 | Prenosné zariadenie na prietokovú analýzu plynov schopné analyzovať min. 5 druhov toxických a výbušných plynov v ovzduší. |
|  |  | Detektor musí byť prispôsobený na použitie do výbušného prostredia a musí mať schopnosť detekcie výbušnosti prostredia. |
|  |  | Musí mať dostatočne veľký displej s podsvietením umožňujúci zobrazenie stavu získavaných údajov aj pri nízkej viditeľnosti a chránený vymeniteľným ochranným krytom. |
|  |  | Musí disponovať funkciou alarmu pri prekročení limitných hodnôt koncentrácie nastavených užívateľom, alarm musí byť zvukový, vibračný aj svetelný. |
|  |  | Musí mať ochranu pred prachom a vodou na úrovni IP68. |
|  |  | Samostatný prístroj musí mať kapacitu batérie postačujúcu pre najmenej 16 hodín nepretržitej prevádzky. |
|  |  | Musí obsahovať nabíjaciu stanicu s káblovým AC adaptérom. |
|  |  | Hmotnosť prístroja max. do 1 kg. |
|  |  | Musí disponovať módom pre vyhľadávanie zdroja látky, buď priamo zabudovaným alebo vo forme pumpy s adaptérom, ktorá musí byť dodaná spolu s prístrojom. |
|  |  | Musí umožňovať tvorbu protokolov/záznamov o výsledkoch merania a zároveň ich dátový prenos do počítača vrátane bezdrôtového prenosu. |
| Senzory | 1 | Senzor pre detekciu prchavých organických látok veľkého rozsahu s hornou hranicou detekčného limitu min. 1000 ppm. |
|  | 1 | Senzor na princípe IR na detekciu oxidu uhličitého s hornou hranicou detekčného limitu min. 4 obj. % CO2. |
|  | 1 | Senzor pre detekciu kyanovodíka s rozsahom od 0 ppm do min. 48 ppm s rozlíšením pod 0.5 ppm. |
|  | 1 | Senzor pre detekciu chlóru s rozsahom od 0 ppm do min. 18 ppm. |
|  | 1 | Senzor na detekciu fosgénu s rozsahom od 0 ppm do min. 9 ppm. |
| Kalibračná stanica | 1 | Stanica na kalibráciu kompatibilná s prístrojom. |
|  | 1 | Sieťový zdroj vhodný pre utiahnutie aspoň 3 modulov. |
|  | 1 | Redukčný ventil. |
|  | 1 | Hadica vyrobená z materiálu odolného voči chemikáliám s dĺžkou min. 5 m s adaptérom. |
|  | 1 | Kalibračné technické plyny vhodné pre kalibráciu všetkých požadovaných senzorov. |
|  | 1 | Držiak na kalibračný plyn. |
|  | 1 | Licenčný softvér na spracovávanie výsledkov. |
|  | 1 | USB kábel a adaptér na prepojenie prístroja s počítačom. |
| Príslušenstvo | 1 | Podstavec na prístroj |
|  | 1 | Prenosný kufrík/taška |
|  | 1 | Ochranný gumový návlek |
|  | 1 | Úplný nosný popruh |
|  | 3 | Ochranný kryt displeja |
|  | 1 | Sada prachových a vodných filtrov v počte min. 20 ks |
|  | 1 | Držiak predradnej trubičky |
|  | 1 | Balenie predradných trubičiek pre vlhkosť v počte min. 10 ks |
|  | 1 | Otvárač na trubičky |
|  | 1 | Absorbér pre senzor (PID) |
|  | 1 | Teleskopická sonda z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou min. 150 cm |
|  | 1 | Hadica pre spojenie prístroja so sondou s dĺžkou min. 5 m |
| Ďalšie požiadavky |  | Požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ. |
|  |  | Cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu na miesta dodania a záruku po dobu 2 roky od dodania predmetu zákazky. |
|  |  | Dopravu predmetov zákazky na miesta dodania zabezpečuje dodávateľ. |
|  |  | Dodávaný predmet zákazky nemôže byť repasovaný, recyklovaný alebo opravovaný, požaduje sa dodanie nového nepoužívaného prístroja s príslušenstvom v kompletnom stave. |
|  |  | Požaduje sa zaškolenie 6 osôb na obsluhu prístroja na každom mieste plnenia, ktorá je zahrnutá v cene. |
|  |  | Požaduje sa návod na použitie v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.