Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie transportného lôžka – stretcher – 1 ks vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu  pre potreby Kliniky detí a dorastu.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| Transportné lôžko – stretcher – 1 ks | Uveďte obchodný názov / typové označenie |
| - ložná plocha 2-dielna, umiestnená na 2 stĺpových hydraulických jednotkách s ovládaním z oboch bočných strán lôžka |  |
| - výškovo nastaviteľný |  |
| - polohovanie chrbtového dielu minimálne 0 - 85° |  |
| - Trendelenburgova (TR) a Antitrendelenburgova (aTR) poloha minimálne +15°/-15° |  |
| - zdvih ložnej plochy nožnou pumpou v rozsahu minimálne 58 – 85 cm |  |
| - bočnice sklopné, nepresahujúce ložnú plochu |  |
| - 4 sklopné transportné madlá, 2 za hlavou a 2 pri nohách pacienta |  |
| - 4 kolesá s priemerom minimálne 20cm, min. 1 antistatické. |  |
| - 5. koleso pod lôžkom na lepšiu manipuláciu a smerové riadenie |  |
| - kompletné prekrytie podvozku s úložným priestorom pod ložnou plochou, s možnosťou uloženia kyslíkovej fľaše a osobných vecí pacienta |  |
| - brzdový/riadiaci pedál na podvozku pri hlave a nohách pacienta |  |
| - nastavenie výšky lôžka, TR/aTR poloha pomocou pedálov umiestnených na oboch stranách lôžka |  |
| - 4 integrované otvory pre infúzny stojan, vrátane 1 ks teleskopického, pevne inštalovaného, sklopiteľného infúzneho stojana a 1 vertikálneho závesného držiaku kyslíkovej fľaše alebo 2 integrované otvory na infúzne stojany pri hlave, vrátane 1 ks teleskopického pevne inštalovaného sklopiteľného infúzneho stojana a 1 vertikálneho závesného držiaku kyslíkovej fľaše a integrované otvory/technická možnosť pre inštalovanie iného príslušenstva pri nohách pacienta (rôzne držiaky, prístrojov a príslušenstva ako defibrilátor, monitor vit. funkcií, drenážne fľaše, trakčné rámy, vertikálny závesný držiak kyslíkovej fľaše a iné), |  |
| - matrac umývateľný, antistatický, výška minimálne 8 cm – polyuretánová pena, hustota: 32 kg/m3, rozmer minimálne 193x62cm |  |
| - ložná plocha min. 190 x 60cm |  |
| - celkové vonkajšie rozmery maximálne 219 x 80cm |  |
| - bezpečná prevádzková nosnosť (hmotnosť pacienta, matraca a príslušenstva) minimálne 245 kg |  |
| - pacientske fixačné pásy - 3ks |  |