## Príloha č.1 RD
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Drenážne katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
1. | Veľkosť drénu: 24 - 25 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,10 cm
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2
1. | Veľkosť drénu: 27 - 28 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
1. | Veľkosť drénu: 30 - 32 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +0,2/- 0,4 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +0,2/- 0,3 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý Položka musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 4 - Drenážny katéter, typ 4
1. | PVC katéter dĺžky 45 cm s vonkajším diametrom 9,3 mm (28CH)
2. | Priehľadný
3. | Termosenzitívny
4. | Vysoko hemokompatibilný a s vynikajúcou biokompatibilitou
5. | Katéter obsahuje RTG kontrastné čiary, ktoré napomáhajú presnému umiesteniu katétra so stupnicou s 2 cm škálovaním
6. | Eliptické bočné otvory a otvorený distálny koniec pomáhajú minimalizovať oklúziu a podporujú evakuáciu tekutín
7. | Proximálna časť katétra obsahuje modrý kontektor, ktorý sa môže formovať do požadovaného tvaru (napr. lievik)
8. | Sterilne balené, súčasťou balenia je bikónická spojka na pripojenie k hrudným drenážnym systémom
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2 RD
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Sortiment položky č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ na 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | [10 empty] | 1980
2.
3.
Sortiment položky č. 2 - Drenážny katéter, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ na 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | [10 empty] | 1815
2.
3.
Sortiment položky č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ na 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | [10 empty] | 90
2.
3.
Sortiment položky č. 4 - Drenážny katéter, typ 4
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ na 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | [10 empty] | 1239
2.
3.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označiť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.3 RD
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ - práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ - fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač