## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Zariadenia počítačovej tomografie vrátane príslušentva a súvisiacich úkonov
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Typ zariadenia (označenie uvádzané výrobcom)
Výrobca
ŠÚKL kód (ak je v čase predkladania ponúk udelený)
Trieda zdravotníckej pomôcky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
| Počítačová tomografia |  | parametre |  |  |  | Uchádzač uvedie buď informáciu či ponúknuté zariadenia/príslušentvo/softvér spĺňa požadovaný parameter (pri položkách, kedy berejný obstarávateľ uvádza ako parameter "áno") a/alebo uvedie presnú hodnotu parametra (pri položkách,kde verejný obstarávateľ uvádza požadovaný parameter ak vyjadrení konkrétnou jednotkou a počtom jednotiek) | Uchádzač uvedie názov dokumentu, v ktorom v rámci svojej ponuky prukazuje, že ním ponúknuté zariadenie daný parameter spĺňa s uvedením čísla strany dokumentu, na ktorej je predmetný dôkaz uvedený
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Otvor gantry | cm | 80
| 2. | Fyzický alebo digitálny náklon gantry | ° (stupeň) | ± 24
| 3. | Počet RTG žiaričov | ks | 1
| 4. | Absolútny výkon generátora | kW | 100
| 5. | Rýchlosť chladenia anódy žiariča | kHU/min | 1300
| 6. | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: lowest | kV |  | 70
| 7. | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: highest | kV | 135
| 8. | Hodnota voľby maximálneho anódovéhoo prúdu | mA | 800
| 9. | Súbor fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | 64
| 10. | Počet nasnímaných rezov počas jednej 360° rotácie | počet | 128
| 11 | Počet rekonštruovaných rezov počas jednej 360 rotácie | počet | 256
| 12 | Aktívna kolimácia v smere osi Z v izocentre | mm | 38
| 13. | Najtenšia nasnímaná hrúbka rezu vo všetkých vrstvách | mm |  | 0.625
| 14. | Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF | lp/cm | 12
| 15. | Maximálna veľkosť FOV | cm | 50
| 16. | Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku (360° otočka) | s |  | 0.35
| 17. | Veľkosť rekonštrukčnej matice | px .px | 512 x 512
| 18. | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matici 512 x 512 | obr/s | 60
| 19. | Veľkosť zobrazovacej matice | px.px | 1024 x 1024
| 20. | Automatické sleodvanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície po dosiahnutí optimálneho nasýtenia |  |  |  | áno
| 21. | Filtrácia kovových objektov |  |  |  | áno
| 22. | Automatická selekcia vyšetrovacích protokolov |  |  |  | áno
| 23. | EKG gating + monitor |  |  |  | áno
| 24. | Automatické nastavenie kV podľa habitu pacienta, pred skenovaním |  |  |  | áno
| 25. | Systém musí mať možnosť snímania duálnou energiou s ľubovoľnou separáciou (napr. technológie kV switching, dual energy, TwinBeam, dual layer detektor alebo ekvivalentné riešenie.) |  |  |  | áno
| 26. | Automatická rekonštrukcia sagitálnych, koronárnych a zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov do protokolu |  |  |  | áno
| 27. | Orgánová modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase |  |  |  | áno
| 28. | Oznámenie a upozornenie o prekročení nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetrovanú oblasť |  |  |  | áno
| 29. | Rekonštrukčné techniky využívajúce technológie deep neural network alebo iné |  |  |  | áno
| 30. | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát |  |  |  | áno
| 31. | Nosnosť pacientskeho stola (pri zachovaní pozície) | kg | 300
| 32. | Vertikálny posun stola v rozsahu | cm | 38
| 33. | Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálovej akvizícii v osi Z | cm | 185
| 34. | Výška dosky stola pri najnižšej pozícii | cm |  | 58
| 35. | Musí mať možnosť manuálneho vysunutia stola s pacientom v urgentnom prípade |  |  |  | áno
| 36. | Nožný spínač na ovládanie pohybov pacientskeho stola |  |  |  | áno
| 37. | 3D kamera alebo hardvérový ekvivalent s nasledujúcimi minimálnymi požiadavkami: 1) umiestnenie pacienta do izocentra, 2) sledovanie potenciálnej kolízie pacienta s gantry, 3) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry umožňuje zobraziť pacienta v reálnom čase, 4) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry je schopná navrhnúť obsluhe zoznam protokolov na základe vyšetrovanej oblasti |  |  |  | áno
| 38. | 3 laserové lúče (sagitálny, axiálny, koronárny) pre určenie izocentra |  |  |  | áno
| 39. | Displej, integrovaný na gantry pre zobrazenie identifikačných údajov pacienta a základných parametrov |  |  |  | áno
| 40. | Funkcia bolus tracking |  |  |  | áno
| 41. | Skenovanie perfúzie mozgu plynulým skenovaním, nie sekvenčným, pre kvantitatívne výsledky v rozsahu | mm | 80
| 42. | Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene, nie sekvenčným skenovaním, s použitím jedného bolusu kontrastnej látky do rozsahu | mm | 80
| 43. | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie do rozsahu | mm | 300
| 44. | Intuitívne vizuálne zobrazovanie pokynov na zadržanie dychu |  |  |  | áno
| 45. | Počítačová jednotka akvizičnej stanice s počtom jadier | ks | 6
| 46. | Farebný monitor akvizičnej stanice: - 2 ks ak min.19" a viac alebo - 1 ks ak min. 27" a viac |  |  |  | áno
| 47. | Myš a klávesnica k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 48. | Príslušná grafická karta k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 49. | RAM akvizičnej stanice | GB | 32
| 50. | SSD akvizičnej stanice | TB | 1
| 51. | Operačný systém akvizičnej stanice min. Windows 10 alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 52. | USB konektor pre externé pamäťové médiá k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 53. | DVD archivačné zariadenie k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 54. | Sieťové rozhranie ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami |  |  |  | áno
| 55. | Záložný zdroj akvizičnej stanice (UPS) |  |  |  | áno
| 56. | Softvér pre rekonštrukciu a úpravu 2D, 3D, MIP, min.IP, VRT, MPR, axiálna projekcia |  |  |  | áno
| 57. | Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností |  |  |  | áno
| 58. | Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov |  |  |  | áno
| 59. | Zoom, text, anotácia v obraze, vyznačenie ROI |  |  |  | áno
| 60. | Zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosť práce s jednotlivými zobrazenými oknami |  |  |  | áno
| 61. | Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly min. v smere hore a dolu, a dovnútra /von |  |  |  | áno
| 62. | Musí umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu |  |  |  | áno
| 63. | Audio systém pre hlasové pokyny (intercom) pre komunikáciu s pacientom a jeho kontrolu |  |  |  | áno
| 64. | Automatické meranie dávky (DAP meter alebo iné riešenie) |  |  |  | áno
| 65. | DICOM: Send/StC, print,Query/Retrieve,Worklist/MPPS, Dose Structured Report |  |  |  | áno
| 66. | Komunikácia s ovládacou konzolou a ovládanie CT ovládača prostredníctvom dotykového panela/tabletu umiestneného na gantry |  |  |  | áno
| Popisná stanica + softvér | Špecializovaný softvér | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 67. | Počítačová jednotka popisnej stanice s minimálne 6-jadrovým procesorom (prípustné aj serverové riešenie) |  |  |  | áno
| 68. | Dva diagnostické farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice, svietivosť min. 400 cd/m2 (hardware) | palce | 21.3
| 69. | Kancelársky monitor popisnej stanice na pripojenie k NIS/RIS (hardware) | palce | 23.4
| 70. | Operačný systém popisnej stanice min. Windows 10 alebo ekvivalent (software) |  |  |  | áno
| 71. | RAM popisnej stanice (hardware) | GB | 64
| 72. | SSD popisnej stanice (hardware) | TB | 1
| 73. | Myš a klávesnica (hardware) |  |  |  | áno
| 74. | Príslušná grafická karta podporujúca pripojenie min. 3 monitorov (hardware) |  |  |  | áno
| 75. | USB konektor pre externé pamäťové médiá popisnej stanice |  |  |  | áno
| 76. | DVD archivačné zariadenie popisnej stanice |  |  |  | áno
| 77. | Sieťové rozhranie ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami popisnej stanice |  |  |  | áno
| 78. | Serverové riešenie umožňujúce pripojenie 20 simultánne pracujúcich užívateľov (softvér) |  |  |  | áno
| 79. | Záložný zdroj pre server a popisnú stanicu (hardware) |  |  |  | áno
| 80. | Požadovaná je plná kompatibilita všetkých dodaných komponentov s PACS a NIS používaných v nemocnici (software) |  |  |  | áno
| 81. | Export dát vo formáte DICOM, AVI, JPEG (software) |  |  |  | áno
| 82. | Plná DICOM 3.0 a vyšší kompatibilita (software) |  |  |  | áno
| 83. | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) (software) |  |  |  | áno
| Rozšírené softvérové vybavenie popisnej a akvizičnej stanice | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 84. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. |  |  |  | áno
| 85. | Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach: -podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, -meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, -rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, -možnosť fúzie obrazov počas plánovania s obrazmi s MR. |  |  |  | áno
| 86. | Softvér pre zobrazenie perfúzie mozgu |  |  |  | áno
| 87. | Softvérový balík na všeobecnú vaskulárnu analýzu, podpora 4D vaskulárnej analýzy s výpočtom časovo-intenzitných kriviek a vizualizáciou trombu |  |  |  | áno
| 88. | Softvér pre detekciu intrakraniálneho krvácania |  |  |  | áno
| 89. | CT pokročilá angiografia alebo ekvivalent - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov |  |  |  | áno
| 90. | Softvérový balík pre vizualizáciu prekrvenia jednotlivých orgánov |  |  |  | áno
| 91. | Softvérový balík pre multimodálne prezeranie na zobrazenie súborov údajov CT a MRI |  |  |  | áno
| 92. | CT spektrálne vyšetrenia s min. funkcionalitami: -prezeranie spektrálnych snímok, -zobrazenie jódových máp, -zobrazenie VUE (virtual unenhanced), -zobrazenie nekontrastného obrazu VNC (virtual non-contrast), -materiálová dekompozícia pre odlíšenie vápnika a kostnej drene, -zobrazenie elektrónovej hustoty a efektívnej Z mapy, -zobrazenie perfúzie PBV a jódovej mapy v pľúcach, -zobrazenie chemických rozdielov v zložení materiálu pre odlíšenie obličkových kameňov, -farebné odlíšenie močoviny, kosti, kostnej drene a kontrastnej látky, -odlíšenie kontrastnej látky od vnútrolebečného krvácania |  |  |  | áno
| 93. | Softvér pre hodnotenie telových objemových perfúzií |  |  |  | áno
| 94. | Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene |  |  |  | áno
| 95. | CT kolonoskopia s min. funkcionalitami: -automatického vyhľadávania polypov, -automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom, -automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice, -zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom |  |  |  | áno
| 96. | CT bronchoskopia s min. funkcionalitami: -automatické sledovanie pľúcnych nodulov, -automatizovaná segmentácia pľúc a dýchacích ciest, -nástroje na segmentáciu a kvantifikáciu pľúcnych nodulov, -kvantifikácia výsledkov pľúcnej hustoty, |  |  |  | áno
| 97. | Onkologický softvér s min. funcionalitami: -vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz z viacerých časových úsekov -podpora hodnotenia lézií podľa RECIST kritérií (napr. automatizovaný návrh cieľových lézií, výpočet najväčšieho priemeru a sledovanie zmien v čase) |  |  |  | áno
| 98. | Softvér pre automatické vyhodnotenie ASPECT skóre |  |  |  | áno
| 99. | DSA – odstránenie kostných štruktúr z CTA snímok pre zobrazenie mozgových ciev bez prekážok |  |  |  | áno
| 100. | Automatická detekcia a označenie oklúzií veľkých ciev (LVO) na urýchlenie triáže a podporu rýchlej diagnostiky pri cievnych mozgových príhodách |  |  |  | áno
| 101. | Softvér pre hodnotenie pečene s min. funkcionalitami: - predspracovanie pre segmentáciu pečene - poloautomatická segmentácia lézií - poloautomatická segmentácia cievneho riečiska - virtuálne disekčné roviny |  |  |  | áno
| Príslušenstvo k zariadeniu počítačovej tomografie | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 102 | CT fluoroskopia vrátane príslušenstva (monitor min. 19", nožný spínač pre spustenie fluoroskopie, ovládanie pohybu stola počas intervencie, stropný záves) |  |  |  | áno
| 103 | Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Laserový systém: Zobrazenie vstupného bodu ihly a presného uhla vpichu, pod ktorým má byť ihla zasúvaná, pomocou laserom zobrazeného 3D kríža pri prístupe obsluhy z oboch strán stola. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly. Navigačný systém: HW+SW na plánovanie intervenčného zákroku, kontrola pohybov pomocou markerov umiestnených na pacientovi, možnosť plánovať viacero ihiel (uchádzač uvedie či ponúka integrovaný laserový alebo navigačný systém) |  |  |  | áno
| 104 | 3-valcový injektor: - s uchytením na stropnom závese, prípustné aj telo stola - s programovateľným prietokom (krok 0,1ml/s) - maximálna hodnota pre nastavenie tlakového limitu (min. 300 psi) - vstrek kontrastnej látky a fyziologického roztoku súčasne v rôznych pomeroch - čítačka čiarových kódov na fľašiach s kontrastnou látkou (umiestnená na injektore) | ml/s | 1.5-8
| 105 | Fixačné pomôcky pre polohovanie pacienta, opora zdvihnutých paží, opora hlavy a fixačná pomôcka pre uloženie batoľaťa |  |  |  | áno
| Náhradné diely | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 106 | RTG žiarič/lampa |  |  |  | áno
| 107 | Detektorový modul |  |  |  | áno
| 108 | Slip ring brushes |  |  |  | áno
| 109 | Napätová doska k RTG žiariču/lampe |  |  |  | áno
| 110 | AP kolimátorové filtre |  |  |  | áno
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač