Opis predmetu zákazky

Zdravotnícke vybavenie - časť 1

Predmetom zákazky je zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia útvarom MV SR z rozpočtových prostriedkov MF SR resp. iných prostriedkov operačných programov/projektov/finančných mechanizmov spolufinancovaných z iných zdrojov spolufinancovaných útvarmi MV SR.

Záručná doba resp. exspiračná doba sa riadi podľa podmienok výrobcu, alebo dátumom spotreby (záručná, exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná (exspiračná) doba bola maximálna a najmenej 90% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami, originálne  balenie od výrobcu dodržanie podmienok distribúcie.

Návod na obsluhu (štítok/vonkajší obal produktu) musí byť v štátnom jazyku, v slovenskom alebo v českom. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia zdravotníckej pomôcky nie sú údaje v slovenskom jazyku, je možné označenie zdravotníckej pomôcky v slovenskom jazyku predložiť a na zdravotníckej pomôcke doplniť na samolepiacom štítku s písomným súhlasom výrobcu/EC REP.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke - Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.

Vzhľadom k povahe a použitiu niektorých položiek, ktoré sú určené pre sanitné vozidlá HaZZ, položky musia spĺňať osobitné požiadavky na kompatibilitu s vybavením sanitného vozidla HaZZ (položka č. 6 - Držiak do vozidla pre AED a položka č. 45 - Skrinka do sanitky ) musí byť kompatibilná s používaným závesným systémom sanitných vozidiel HaZZ systémom INTRAXX a na extrémne podmienky, v ktorých HaZZ pracuje (odolnosť voči nárazu, vibráciám, klimatickým podmienkam a pod.).

Výsledná ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky na miesto dodania vrátane dopravných nákladov, vynesenie na miesto určenia.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť s ponukou k položkám č. 1 – Poloautomatické AED I.  a č. 15 - Zásahový prístroj AED II:

- oprávnenie ( certifikát ) vystavené výrobcom ponúknutého produktu na poskytovanie servisu na ponúknutý produkt na území SR, poprípade dohodu so spoločnosťou, ktorá takýmto oprávnením disponuje,

- potvrdenie výrobcu o kumulatívnom splnení technickej špecifikácie ponúkaného zariadenia.

Zdravotnícke vybavenie – časť 1

| P. č. | Druh tovaru | Opis predmetu zákazky - Minimálne požiadavky na predmet plnenia | Merná jednotka | Predpokladané množstvo | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (doplní uchádzač) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Druh tovaru | Podrobný popis |
| 1 | Poloautomatické AED I. | Poloautomatický externý defibrilátor pre účely MV SR; podanie bifázického výboja s možnosťou použitia u dospelých a detských pacientov; čas podania výboja po prerušení KPR menej ako < 10s max. čas od zapnutia po podanie výboja menej ako < 15s; kompenzácia odporu; vyhodnotenie správnej hĺbky a frekvencie kompresií pri KPR; piktogramy s hlasovými pokynmi pre jednoduchšiu obsluhu a použitie prístroja; hlasová navigácia v slovenskom alebo v českom jazyku; nezávislé hlasové nahrávanie; automatický test funkčnosti prístroja; zobrazenie stavu zariadenia, batérie a elektród ; pamäť min. 5 hod; prevádzková teplota min. od -10 °C až +55 °C; ochrana pred prachom a vodou min. IP55 ; bezúdržbová batéria, životnosť minimálne 4 roky; výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 5 hod monitorovania; zobrazenie EKG krivky a HR na displeji prístroja; prístroj musí umožňovať použitie na; mokrej alebo vodivej podlahe ; hmotnosť prístroja vrátane batérie maximálne 2,5 kg; odolný voči; vibráciám a nárazom podľa DIN EN1789 ; odolný voči pádu z min. 1,2 m; musí umožňovať; telemetrický systém vzdialeného dohľadu nad aktuálnym stavom prevádzky AED pre centrálny; monitoring, vrátane monitorovania, stav batérie, exspirácia elektród; musí umožňovať telemetrický upgrade a zmenu nastavených parametrov; musí umožňovať prenos dát o zásahu z pamäte prístroja cez telemetrický systém vzdialeného dohľadu; výrobcom vydané potvrdenie o splnení technickej špecifikácie; súčasťou dodávky musí byť: AED prístroj, ochranná taška, 1ks jednorazová nalepovacia defibrilačná elektróda pre deti a dospelých, návod na obsluhu v slovenskom jazyku; možnosť vzdialenej kontroly prístroja a diagnostiky porúch. Príslušenstvo k prístroju musí spĺňať požiadavky kladené na príslušenstvo viď nižšie. Výrobcom potvrdené kompletnej technickej vrátane požiadaviek obstarávateľa špecifikácie s prekladom. | sada | 500 |  |  |
| 2 | Defibrilačné elektródy pre dospelých k AED r.1 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu dospelých a detí od 8 rokov alebo > 20 kg musia obsahovať terapeutický kábel, ktorý je možné pripojiť bez otvorenia balenia | sada | 700 |  |  |
| 3 | Defibrilačné elektródy pre deti k AED r.1 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu novorodencov a detí min. do 20 kg | sada | 350 |  |  |
| 4 | Batéria k AED r.1 | Bezúdržbová lítiová batéria do AED so životnosťou minimálne 4 roky min. rozsah prevádzkovej teploty: –10 °C až +55 °C; výdrž batérie v režime monitorovania min. 10 hod, v štandardnom režime AED s KPR min. 4,5 hod, min. 200 výbojov pri 200J s plne nabitou batériou | ks | 300 |  |  |
| 5 | Nástenný držiak pre AED | Držiak, skrinka na AED pre bezpečné umiestnenie na stenu odolný voči vibráciám a nárazom podľa DIN EN1789 vhodný pre umiestnenie AED v ochrannej taške | set | 30 |  |  |
| 6 | Držiak do vozidla pre AED | Držiak na AED pre bezpečné umiestnenie vo vozidle odolný voči vibráciám a nárazom podľa DIN EN1789 fixačný popruh pre bezpečnosť AED počas transportu vhodný pre umiestnenie AED v ochrannej taške kompatibilný s fixačným systémom INTRAXX | ks | 30 |  |  |
| 7 | Batoh pre AED | Prenosný batoh s možnosťou umiestnenia AED v prednej časti s priehľadným priezorom pre viditeľnosť AED priestor na materiál prvej pomoci v samostatnej priehradke batohu batoh v červenej farbe s popruhmi na chrbát | ks | 50 |  |  |
| 8 | Ochranná taška pre AED r.1 | Ochranná taška pre AED s úložným priestorom na umiestnenie defibrilačných elektród s priezorom pre viditeľnosť stavu a pripravenosti prístroja bez nutnosti vyberať AED z tašky | ks | 10 |  |  |
| 9 | Prepojovací kábel k snímaču kvality KPR pre AED r.1 | Prepojovací kábel k jednorazovým snímačom kvality KPR dĺžka min. 1,2 m | ks | 10 |  |  |
| 10 | Jednorazový snímač kvality KPR pre AED r.1 | Jednorazový snímač kvality KPR frekvencia kompresií v min. rozsahu 70 - 140/min hĺbka kompresií v min. rozsahu 1 až 8 cm min. rozsah prevádzkovej teploty: –10 °C až +55 °C ochrana pred prachom a vodou min. IP55 | ks | 30 |  |  |
| 11 | Tréningová batéria k AED r.1 | Tréningová dobíjateľná batéria a/alebo iného baterkového zdroja s kapacitou 100 výbojov na plne nabitú batériu | ks | 40 |  |  |
| 12 | Napájací adaptér pre tréningovú batériu k AED r.1 | Napájací adaptér pre tréningovú batériu k AED r.1 alebo nabíjacieho adaptéra pre baterkový zdroj | ks | 40 |  |  |
| 13 | Simulátor na kontrolu funkčnosti AED a simuláciu | Simulátor na kontrolu funkčnosti AED a simuláciu nasledovných scenárov: VT, asystólia, sínusový rytmus STEMI, VF, bradykardia | ks | 40 |  |  |
| 14 | Sada tréningových elektród | Sada tréningových elektród | sada | 100 |  |  |
| 15 | Zásahový prístroj AED II | Poloautomatický externý defibrilátor pre účely MV SR podanie bifázického výboja s možnosťou použitia u dospelých a detských pacientov čas podania výboja po prerušení KPR menej ako < 10s max. čas od zapnutia po podanie výboja menej ako < 10s kompenzácia odporu automatická detekcia kardiostimulátora hlasové pokyny pre jednoduchšiu obsluhu prístroja vrátane pokynov k resuscitácií dospelých a pokynov pre pediatrickú resuscitáciu automatický denný test funkčnosti prístroja zobrazenie stavu zariadenia hlásenie odpojených alebo poškodených elektród, nesprávnej aplikácie elektród na pacienta prevádzková teplota min. od -10 °C až +55 °C ochrana pred prachom a vodou min. IP55 bezúdržbová batéria, životnosť minimálne 4 roky výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 4 hod monitorovania prístroj musí umožňovať použitie na mokrej alebo vodivej podlahe počas liečby pacienta pomocou defibrilátora musí AED umožňovať použitie mobilného telefónu alebo vysielačky hmotnosť prístroja vrátane batérie maximálne 2,5 kg odolný voči pádu z min. 1,2 m výrobcom vydané potvrdenie o splnení technickej špecifikácie súčasťou dodávky musí byť: AED prístroj, ochranná taška, 1ks jednorazová nalepovacia defibrilačná elektróda pre deti a dospelých, návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Príslušenstvo k prístroju musí spĺňať požiadavky kladené na príslušenstvo viď nižšie. Výrobcom potvrdené kompletnej technickej vrátane požiadaviek obstarávateľa špecifikácie s prekladom. | sada | 500 |  |  |
| 16 | Defibrilačné elektródy pre deti a dospelých k zásahovému AED r. 15 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu dospelých a detí vrátane novorodencov kompatibilné so zásahovým AED musia obsahovať terapeutický kábel, ktorý je možné pripojiť bez otvorenia balenia dodávané v ochrannom púzdre | sada | 600 |  |  |
| 17 | Batéria k zásahovému AED r.15 | Bezúdržbová batéria do AED so životnosťou minimálne 4 roky kompatibilná so zásahovým AED min. rozsah prevádzkovej teploty od -10 °C až +55 °C výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 4 hod monitorovania | ks | 300 |  |  |
| 18 | Ochranná taška pre AED r.15 | Ochranná taška pre AED s úložným priestorom na umiestnenie defibrilačných elektród s priezorom pre viditeľnosť stavu a pripravenosti prístroja bez nutnosti vyberať AED z tašky | ks | 20 |  |  |
| 19 | Kľúč pre defibriláciu novorodencov a detí | Vhodný na aktiváciu detského režimu v defibrilátore pre deti mladšie ako 8 rokov a menej ako 25 kg automaticky zníži defibrilačnú energiu a prepne hlasovú navigáciu do režimu defibrilácie detí kompatibilný so zásahovým AED a/alebo ekvivalentné riešenie aktivácie detského režimu | ks | 10 |  |  |
| 20 | Tréningové AED | AED s možnosťou simulácie funkcie poloautomatického alebo automatického módu; postup navádzania záchrancu pri použití AED – v slovenskom alebo v českom jazyku; možnosť dokúpiť verziu v anglickom jazyku; vyberateľný modul obsahuje inštrukcie podľa aktuálnych smerníc; jednoduchá zmena Softwaru v prípade zmeny Guidelines pri poskytovaní prvej pomoci; prístroj obsahuje predzapojenú sadu tréningových elektród, batérie, návod k použitiu, transportnú brašňu a diaľkový ovládač; päť vstavaných scenárov; voľba scenára stlačením tlačidla. • výboj, výboj, výboj • výboj, bez výboja, bez výboja • bez výboja, bez výboja, bez výboja • výboj, bez výboja, výboj • výboj, výboj, bez výboja ovládanie hlasitosti reči simulátora; elektródy možno použiť opakovane, univerzálne pre deti aj dospelých; tréningové elektródy, rovnako ako reálne je nutné pred použitím vybrať z ochranného púzdra a odlepiť z podložky; elektródy sú bez elektrického potenciálu - simulátor je možné bezpečne použiť na figurantoch a figurínach; AED s funkciou automatickej detekcie nalepenia elektród na figuranta alebo resuscitačný simulátor; bez detekcie nalepenia elektród scenár nebude pokračovať do kroku vyhodnotenia rytmu EKG; výmena elektród bez nutnosti meniť prívodné káble elektródy sú predzapojené; lepidlo na silikónovej báze nanesené na penové podušky zabezpečuje jednoduché pripevnenie i odstránenie elektród AED s nastavením metronómu – zapnúť/vypnúť AED s nastavením hlásenia ventilácie – 30:2, alebo len kompresie Diaľkový ovládač pre ovládanie AED trénera Tlačidlá pre ovládanie : • simulácia zle pripevnených elektród • upozornenie na príliš plytké kompresie hrudníka • pozastavenie prebiehajúceho scenára • voľba scenára • ovládanie hlasitosti Kompatibilné s každou tréningovou figurínou; možnosť prepnúť do detského režimu jednoduchým stlačením tlačidla rozmery : max 25x30x10cm hmotnosť : maximálne 1kg ± 0,1kg | sada | 150 |  |  |
| 21 | Tréningové elektródy k tréningovému AED r. 20 | Náhradné tréningové elektródy kompatibilné s tréningovým AED a spĺňajúce všetky parametre požadované na tréningové elektródy u tréningového AED | sada | 300 |  |  |
| 22 | Elektródy k AED ZOLL 3 - univerzálne pre deti aj dospelých | Univerzálne elektródy pre deti aj dospelých so senzorom sily a rytmu dodávaných kompresií pri KPR je ich možné použiť pre defibriláciu a monitorovanie EKG vhodné pre defibrilátory AED 3 príslušenstvo: rukavice, dýchacia rúška, dezinfekčný obrúsok, nožničky, holiaci strojček a malý uteráčik na osušenie pacientovej pokožky | sada | 400 |  |  |
| 23 | Elektródy k AED ZOLL+ dospelý | Defibrilačné elektródy pre dospelých so senzorom sily a rytmu dodávaných kompresií pri KPR je ich možné použiť pre defibriláciu a monitorovanie EKG vhodné pre defibrilátory AED Plus príslušenstvo: rukavice, dýchacia rúška, dezinfekčný obrúsok, nožničky, holiaci strojček a malý uteráčik na osušenie pacientovej pokožky | sada | 300 |  |  |
| 24 | Elektródy k AED ZOLL+ deti | Multifunkčné dvojdielne elektródy pre deti k AED ZOLL + | sada | 200 |  |  |
| 25 | Batéria k AED ZOLL 3 | Nenabíjacia batéria pre AED ZOLL 3 | ks | 200 |  |  |
| 26 | Sada batérií k AED ZOLL+ | Sada 10ks batérií pre AED ZOLL+ | sada | 200 |  |  |
| 27 | Sada batérie a elektród k Lifepak AED CR+ | Sada batérie a elektród k Lifepak AED CR+ | sada | 100 |  |  |
| 28 | Jednorazový senzor na meranie SpCO, SpO2 | Neonatálny adhezívny senzor pre použitie s pulzným co-oximetrom Masimo Rad-57 alebo defibrilátorom corpuls3 s koncovkou typu RD, ktorý podporuje meranie parametrov : SpCO, SpMet, PVi, RRp, Pi, PR, SpO2; určený na použitie u jedného pacienta, hmotnosť pacienta: < 3 kg alebo > 30 kg. Balenie 10ks | bal | 10 |  |  |
| 29 | EKG elektródy dospelí | Jednorazové penové EKG elektródy pre dospelých na krátkodobé diagnostické testy, ako sú rutinné EKG, záťažové testy a sledovanie pacientov počas lekárskych zákrokov, balenie: 50 ks | bal | 200 |  |  |
| 30 | EKG elektródy deti | Jednorazové penové EKG elektródy pre deti na krátkodobé diagnostické testy, ako sú rutinné EKG, záťažové testy a sledovanie pacientov počas lekárskych zákrokov, balenie: 50 ks | bal | 100 |  |  |
| 31 | Gél pod elektródy EKG aj na EEG diagnostiku | Gél na EKG, EEG, EMG a defibriláciu, iba na vonkajšie použitie, nedráždivý a nerozpustný vo vode, v plastovom obale, min. objem min. 250g | ks | 40 |  |  |
| 32 | Laryngeálna maska supraglotická s nenafukovacou termosenzitívnou manžetou pre dospelých | Laryngeálna maska musí zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest počas resuscitácie a pri ventilácii počas transportu a musí spĺňať : termosenzitívna manžeta, ktorá sa prispôsobí anatómii bez nutnosti nafukovania manžety pre jednoduché a rýchle použitie integrovaná protiskusová ochrana maska musí byť kompatibilná s MRI musí obsahovať blokátor epiglotisu musí obsahovať stabilizátor polohy musí obsahovať gastrický kanálik musí obsahovať kyslíkový port jednorazová, sterilne balená súčasťou balenia musí byť intubačný gél, fixačná páska a odsávací katéter veľkosť pre všetky hmotnostné kategórie dospelých pacientov od 30 kg, od 50 kg, od 90 kg | bal | 50 |  |  |
| 33 | Laryngeálna maska supraglotická s nenafukovacou termosenzitívnou manžetou pre deti a novorodencov | Laryngeálna maska musí zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest počas resuscitácie a pri ventilácii počas transportu a musí spĺňať : termosenzitívna manžeta, ktorá sa prispôsobí anatómii bez nutnosti nafukovania manžety pre jednoduché a rýchle použitie protiskusová ochrana maska musí byť kompatibilná s MRI musí obsahovať blokátor epiglotisu musí obsahovať stabilizátor polohy jednorazová, sterilne balená veľkosť pre všetky hmotnostné kategórie detí – novorodenci od 2 kg, dojčatá od 5 kg menšie deti od 10 kg a väčšie deti od 25 kg | bal | 40 |  |  |
| 34 | Nebulizačný prístroj | Možnosť tracheálnej, tracheobronchiálnej a alveolárnej nebulizácie inhalačného liečiva umožňuje všestranné použitie v intenzívnej a urgentnej medicíne i sanitnom vozidle generovanie dávky prostredníctvom vibračnej membrány vhodný pre použitie u novorodencov, detských aj dospelých pacientov možnosť použitia pri všetkých typoch ventilačných režimov vhodný pre spontánne dýchajúcich pacientov priemerná veľkosť generovaných častíc v min. rozpätí 1 - 5 µm reziduálny objem liečiva: ≤ 0,1 pre 3ml dávku ml objem nebulizačnej nádoby min. 6 ml možnosť použitia bez potreby prívodu kyslíka alebo vzduchu vhodný pre všetky typy liečiv bez ohrievania liečiv počas nebulizácie tichá prevádzka Nebulizačná zostava musí obsahovať: - nebulizačný ovládač so zabudovanou batériou, univerzálnym držiakom a ochrannou taškou s príslušenstvom pre pacienta (aerosólový nebulizátor, t-kus pre napojenie do ventilačného okruhu, tracheostomickú kanylu, náustok pre spontánne dýchajúceho pacienta, nebulizačná maska v dvoch veľkostiach) | bal | 10 |  |  |
| 35 | Aerosólový nebulizátor 1bal/10ks | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 náhradná nebulizačná nádobka s integrovanou vibračnou membránou určená na inhaláciu liečiva priemerná veľkosť generovaných častíc v min. rozpätí 1 - 5 µm reziduálny objem liečiva: ≤ 0,1 pre 3ml dávku ml objem nebulizačnej nádoby min. 6 ml vhodný pre všetky typy liečiv Počet ks v balení - 10ks | bal | 20 |  |  |
| 36 | Spojka do ventilačného okruhu pre nebulizátor 1bal/10ks | Kompatibilná s nebulizačným prístrojom r. 34 spojka musí umožňovať napojenie nebulizačnej nádobky do dýchacieho okruhu Počet kusov v balení - 10ks | bal | 20 |  |  |
| 37 | Spojka pre tracheostomickú kanylu 1bal/10ks | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 spojka musí umožňovať napojenie nebulizačnej nádobky priamo na tracheostomickú kanylu Počet kusov v balení - 10ks | bal | 20 |  |  |
| 38 | Adaptér pre spontánne dýchajúcich pacientov 1bal/10ks | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 musí umožňovať nebulizačnú liečbu pre spontánne dýchajúcich pacientov pomocou náustku kompatibilný s nebulizačnou maskou integrovaný port pre pripojenie kyslíka s prietokom min. 5l/min Počet kusov v balení - 10ks | bal | 20 |  |  |
| 39 | Nebulizačná maska pre dospelých | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 kompatibilná s adaptérom pre spontánne dýchajúcich pacientov mäkká manžeta umožňuje dokonalé tesnenie a prispôsobenie rôznym typom tváre | ks | 20 |  |  |
| 40 | Nebulizačná maska pre deti | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 kompatibilná s adaptérom pre spontánne dýchajúcich pacientov mäkká manžeta umožňuje dokonalé tesnenie a prispôsobenie rôznym typom tváre | ks | 10 |  |  |
| 41 | Izotermická taška na transport vzoriek a liekov | Izotermická profesionálna chladiaca taška pre transport vzoriek a liekov s teplomerom pre prevoz biologických vzoriek, liečivých látok a iného zdravotníckeho materiálu. Taška je certifikovaná podľa UN 3373 a spĺňa tak požiadavky na transport biologických látok triedy B. Vlastnosti: - digitálny teplomer na vonkajšej strane vrecka, ktorý ukazuje vnútornú teplotu - 2 x priehľadné vrecko na dokumentáciu na hornej a bočnej strane tašky - rukoväte a ramenný popruh - štyri odnímateľné izotermické kryty (1x horizontálny, 3x vertikálny) - každý rukáv má absorpčnú špongiu na absorbovanie rozliatej kvapaliny a chladiacu vložku • 3x izotermické puzdro pre skúmavky (spolu až pre 3x 100 skúmaviek) • 1x. izotermické puzdro na odber moču (pre 24 liekoviek) - priechodka v zadnej časti kufra ako možnosť pripevnenia kufra k vozíku (vozík nie je súčasťou dodávky) - stohovateľné - farba: modrá - Rozmery: 29 × 39 × 44 cm - objem: približne 50 l - hmotnosť: 5 kg ± 0,5kg - maximálna hmotnosť: 10 kg | sada | 10 |  |  |
| 42 | Izotermická taška na transport vzoriek a liekov - MINI | Izotermická taška – MINI je určená na prepravu liekov, biologických vzoriek a iného zdravotníckeho materiálu. Izotermická taška je plne otvárateľná a na prednej strane má veľké priehľadné vrecko na uloženie dokumentov alebo súpisu obsahu. Na pohodlné prenášanie sa používa buď rukoväť, alebo odnímateľný ramenný popruh. Izotermická taška má integrovaný teplomer so sondou, ktorého displej je umiestnený na hornej strane tašky, čo umožňuje kontrolovať vnútornú teplotu bez toho, aby ste museli tašku otvárať, a tým narušiť stabilitu teploty. Vo vnútri tašky sú dve vrecká na umiestnenie chladiaceho gélu, ktorý nie je súčasťou balenia. Taška je vyrobená z materiálu (vnútri s izotermickou úpravou), ktorý je z oboch strán potiahnutý polyesterom, vďaka čomu je vodotesný, ľahko sa čistí a dezinfikuje. Súčasťou sú dva penové stojany pre približne 100 skúmaviek. rozmery: 25 cm × 25 cm × 15 cm ±1cm hmotnosť: 1 kg ±0,1kg nosnosť: min. 5 kg objem: 10 l | sada | 5 |  |  |
| 43 | Chladiaci sáčok s gélom na opakované použitie | Opakovane použiteľný chladiaci sáčok s gélom je schopný udržať teplotne citlivé materiály počas prepravy v chlade pri plánovaných aj mimoriadnych výjazdoch. Chladiace gélové vrecko je možné použiť aj na priamu aplikáciu na zranenie, ak je vyžadované ochladzovanie postihnutého. Rozmer vrecka 14,5 cm × 9,5 cm, rozmer plochy gélu 12,5 cm x 7,5 cm. Kompatibilné s izotermickou taškou. Vlastnosti: opakovateľne použiteľný rozmer vrecka: 14,5 cm x 9,5 cm rozmer plochy gélu: 12,5 cm x 7,5 cm hmotnosť cca 0,12 kg | ks | 100 |  |  |
| 44 | Prenosný chladiaci box na vakcíny | Prenosný chladiaci box disponuje špeciálnou izoláciou z veľmi hustej polyuretánovej peny, ktorá zaisťuje udržanie nízkej teploty. Súčasťou balenia je 8 chladiacich vložiek s objemom 400 ml, ktoré sa plnia vodou. Ak ich pred transportom vložíte do mrazničky, dokážu zaistiť chlad (spolu s izoláciou) v boxe po dobu až 41 hodín pri vonkajšej teplote až 43°C v prípade neotvárania boxu. Pokiaľ máte možnosť chladiace vložky iba vychladiť (na 5°C), tak za rovnakých vonkajších podmienok (a neotvárania boxu) udrží chlad až 12 hodín. Na uložený materiál sa ešte z bezpečnostných dôvodov pokladá penová vložka. Chladiaci box má zosilnené a veľmi dobre padnúce tesnenie, aby veko doliehalo tesne k hlavnej nádobe. Box má rukoväť, ktorej presunutím sprava doľava box uzavriete/otvoríte. Vlastnosti: pre transport vakcín a liečiv udrží chlad až po dobu 41 hodín aj pri vysokej vonkajšej teplote 8 chladiacich plniteľných vložiek súčasťou balenia špeciálna izolácia z veľmi hustej PU peny jednoduché zatváranie pomocou rukoväte penová vložka pod vekom padnúce a zosilnené tesnenia vonkajšie rozmery: 28 cm × 25 cm × 32 cm ±0,5cm vnútorné rozmery: 22 cm × 18 cm × 24 cm ±0,5cm hmotnosť: 2 kg ±0,1kg objem: 2,5 l ±0,1l | sada | 5 |  |  |
| 45 | Skrinka do sanitky | Skrinka na zdravotnícky materiál s minimálnymi rozmermi 280x300x400mm (š-v-d) skrinky musia byť modulárne s možnosťou vzájomného spájania a zväčšovania ich objemu Modulárna hliníková skrinka s uchytením do systému INTRAXX, prednú čas tvoria dvierka otvárané nahor z číreho plexi skla. Boky skrinky su vypolstrované. | ks | 2 |  |  |
| 46 | Bočnica ku skrinke | Bočnica skrinky kompatibilná so skrinkou do sanitky z riadku 45. | ks | 6 |  |  |