OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Oftalmologický laser so štrbinovou lampou a 
príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb pre potreby II. Očnej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto, vrátane vyloženia,

- inštalácia,

- funkčná skúška, uvedenie do prevádzky,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Oftalmologický laser so štrbinovou lampou a príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Oftalmologický laser, 1 ks |  |  |
| 1.1 | Polovodičový žltý laserový prístroj s integrovanou štrbinovou lampou na ošetrenie periférie sietnice a liečbu glaukómu | áno |  |
| 1.2 | Vlnová dĺžka | 577 nm |  |
| 1.3 | Bezpečnostná trieda lasera | 4 |  |
| 1.4 | Výkon zariadenia v rozsahu | min. od 0 do 2 000 mW |  |
| 1.5 | V pulznom režime lasera doba trvania pulzu v rozsahu | min. od 10 do 1 000 ms |  |
| 1.6 | Veľkosť bodov (spotov): | 50, 100, 200, 400 µm |  |
| 1.7 | V kontinuálnom režime lasera musí zariadenie umožňovať použitie šablón: single spot, Macular grid, Array, Triple Arc, Triple ring, Line, Circle | áno |  |
| 1.8 | Šablóny na laserovanie na periférii oka | Octant, Hexagon |  |
| 1.9 | Požadujeme presné rozostúpenie šablón | áno |  |
| 1.10 | Subprahová terapia na liečbu diabetickej retinopatie | áno |  |
| 1.11 | PSLT - Pattern Laser trabekuloplastika alebo SLT - Selective Laser trabekuloplastika | áno |  |
| 1.12 | Zameriavací polovodičový laser | áno |  |
| 1.13 | Vlnová dĺžka zameriavacieho lúča | 635 nm |  |
| 1.14 | Výkon zameriavacieho lasera nastaviteľný | max. do 1 mW |  |
| 1.15 | Bezpečnostná trieda zameriavacieho lasera | 2 |  |
| 2 | Integrovaná štrbinová lampa, 1 ks |  |  |
| 2.1 | Šírka a dĺžka štrbiny plynule nastaviteľná v rozsahu | min. od 0 do 14 mm |  |
| 2.2 | Uhol štrbiny 0° až 180° s horizontálnou skenovacou schopnosťou | áno |  |
| 2.3 | Osvetlenie štrbinovej lampy | LED |  |
| 2.4 | Zväčšenie štrbinovej lampy | min. 5 stupňov |  |
| 3 | PC vybavenie |  |  |
| 3.1 | Integrované PC vybavenie na ovládanie laserovej konzoly | áno |  |
| 3.2 | Ovládanie systému dotykovou obrazovkou | uhlopriečka min. 10" |  |
| 4 | SW vybavenie |  |  |
| 4.1 | SW vybavenie umožňujúce presné nastavenie viditeľných alebo neviditeľných koncových bodov | áno |  |
| 4.2 | SW vybavenie k presnému riadeniu laserovej energie v pomere k titračnej úrovni | áno |  |
| 4.3 | SW vybavenie k managementu ultra jemného ovládania so zvýšenou presnosťou a opakovateľnosťou | áno |  |
| 4.4 | Algoritmy riadenia koncového bodu poskytujúce absolútnu kontrolu nad dávkovaním energie laseru | áno |  |
| 4.5 | SW vybavenie k managementu PSLT (skenovacia laserová trabekuloplastika) poskytujúce rýchlu, precíznu a minimálne traumatickú počítačom riadenú liečbu glaukomu | áno |  |
| 5 | Príslušenstvo |  |  |
| 5.1 | Ergonomický elektrický stolík umožňujúci vyšetrenie pacientov na invalidnom vozíku | 1 ks |  |
| 5.2 | Multifunkčný ovládací nožný spínač | 1 ks |  |
| 6 | Školenie |  |  |
| 6.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia | áno |  |
| 7 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 7.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 7.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 7.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 7.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 7.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 7.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 7 pracovných dní od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 7.7 | Bez vyzvania vykonanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x počas záručnej doby zahrnuté v cene (podľa pokynov výrobcu) | áno |  |
| 7.8 | Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene | áno |  |
| 7.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno |  |