## Hárok 1
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - MR prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks MR prístroj ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Základné parametre
2 | Intenzita magnetického poľa min. 3 T |  | uveďte hodnotu
3 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode min. 70 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Max. FOV v osiach XYZ min. 50x50x50 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Gradienty
6 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda min. 36 mT/m alebo ekvivalent |  | uveďte hodnotu
7 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) min. 200 T/m/s |  | uveďte hodnotu
8 | Duty cycle 100 % |  | uveďte hodnotu
9 | RF systém
10 | Max. výkon RF-systému v kW v súčte min. 30 KW |  | uveďte hodnotu
11 | Technika paralelnej akvizície |  | áno/nie
12 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov min. 95 |  | uveďte hodnotu
13 | Min. 32 (počet) nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom a ponúkanou verziou prístroja |  | uveďte hodnotu
14 | Min. 32 (počet) nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja.Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). |  | uveďte hodnotu
15 | Chrbticová (posteriórna) cievka so zabudovaným senzorom dýchania alebo SW ekvivalentom |  | áno/nie
16 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky min.24 na min.110 cm pokrytie, berie sa do úvahy údaj z datasheetu |  | uveďte hodnotu
17 | Min. 1 ks špecializovanej hlavovo-krčnej cievky s minimálnym počtom 20 elementov s možnosťou zmeny náklonu cievky pre čo najvyššiu homogenitu obrazu |  | uveďte hodnotu
18 | Min. 1 ks ramennej cievky s minimálnym počtom 16 elementov v jednom FOV (dedikovaná cievka na rameno, nie je možné splniť flexibilnou cievkou) |  | uveďte hodnotu
19 | Min. 1ks cievky na vyšetrenie členka/chodidla s minimálnym počtom 8 elementov v jednom FOV ( dedikovaná cievka na členok/chodidlo, nie je možné splniť flexibilnou cievkou) |  | uveďte hodnotu
20 | Min. 1 ks cievky na vyšetrenie zápästia s minimálnym počtom 16 elementov v jednom FOV (dedikovaná cievka na zápästie, nie je možné splniť flexibilnou cievkou) |  | uveďte hodnotu
21 | Min.1 ks kolennej cievky s počtom min. 18 elementov v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, dedikovaná cievka na koleno, musí splniť Tx/Rx, nie je možné splniť flexibilnou cievkou) |  | uveďte hodnotu
22 | Polohovacie pomôcky ako penové hranoly/vankúšiky pre lepšie nastavenie a zafixovanie pacienta |  | áno/nie
23 | Min.2 ks telových cievok pre vyšetrenie abdoménu pričom každá cievka musí mať počet elementov min. 12 |  | uveďte hodnotu
24 | Min. 2 ks flexibilných cievok pričom aspoň 2 z nich musia mať počet elementov min. 18 |  | uveďte hodnotu
25 | Požaduje sa možnosť kombinácie RF cievok (napr. predná + zadná + flexibilná) v jednom scane bez potreby ich manuálneho odpájania či prepájania, s cieľom kontinuálneho pokrytia väčšej anatomickej oblasti (napr. brucho + panva, celotelové skeny). |  | áno/nie
26 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane |  | áno/nie
27 | Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok min. 205 cm |  | uveďte hodnotu
28 | Min. 1 ks dedikovaná cievka na prsníky (obojstranná), minimálne 16-kanálová, optimalizovaná pre DCE-MRI vyšetrenia, bez povinnej podpory MR-biopsie. |  | uveďte hodnotu
29 | Stabilitata/homogenita sytému
30 | Stabilita v ppm/h |  | uveďte hodnotu
31 | Aktívne tienenie |  | áno/nie
32 | Garantovaná homogenita ppm 50cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) max.4 ppm |  | uveďte hodnotu
33 | Garantovaná homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) max. 0,5 ppm |  | uveďte hodnotu
34 | Garantovaná homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) max. 0,15 ppm |  | uveďte hodnotu
35 | Garantovana homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) max. 0,05 ppm |  | uveďte hodnotu
36 | Garantovaná homogenita ppm 10cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) max. 0,05 ppm |  | uveďte hodnotu
37 | Vlastnosti scanu
38 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D min. 0,2 mm |  | uveďte hodnotu
39 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D min. 0,1 mm |  | uveďte hodnotu
40 | Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v rozsahu ( 9 až 12) µm |  | uveďte hodnotu
41 | Iné funkčné vlastnosti
42 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov |  | áno/nie
43 | Redukcia hluku vrátane špeciálny tichých protokolov (balík musí byť uvedený v produktovom liste) |  | áno/nie
44 | Najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja |  | áno/nie
45 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií |  | áno/nie
46 | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení |  | áno/nie
47 | Synchronizácia s respiráciou vďaka zabudovanému senzoru v chrbticovej cievke alebo ekvivalent |  | áno/nie
48 | Automaticke nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu pouzitim AI s cielom zrýchlenia vyšetrenia, Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počet vrstiev. |  | áno/nie
49 | Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie alebo iným ekvivalentom |  | áno/nie
50 | Automatické polohovanie pacienta do izocentra pri vyšetrovaní veľkých kĺbov bez nutnosti polohovania pacienta s laserom. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. Automatické rekonštrukcie z 3D akvizícií s vysokým rozlíšením. |  | áno/nie
51 | Automatické alebo semiautomatické naplánovanie vyšetrenia abdomenu s vizuálnymi prvkami navádzania a optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia vysetrovacich protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať so zadrzanym dychom. |  | áno/nie
52 | Podpora umelej inteligencie na akceleráciu samotného procesu snímania (napr. pomocou deep learning rekonštrukcií alebo kompresie dát), umožňujúca skrátenie času skenovania pri zachovaní alebo zlepšení kvality obrazu. Funkcionalita môže byť súčasťou integrovaného AI riešenia výrobcu |  | áno/nie
53 | Aplikácia pre hodnotenie tuku a železa v pečeni ako aj ich percentuálne zastúpenie v pečeni s možnosťou odoslania výsledkov do pacsu, automatické upozornenie na prítomnosť tuku a železa v pečeni pri použití dedikovaného protokolu, neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy a hemochromatozy pečene. |  | áno/nie
54 | Automatická detekcia a potlačenie artefaktov v obraze pomocou umelej inteligencie (napr. spôsobených pohybom, susceptibility efektmi alebo nehomogenitami), aplikovaná v reálnom čase alebo postprocesne |  | áno/nie
55 | Podsvietený dotykový tablet alebo displej s tlačidlami na gantry pre ovládanie pohybu stola, zobrazovanie fyziologických kriviek a rýchly výber typu vyšetrenia podľa pripojených cievok |  | áno/nie
56 | MR kompatibilný audio systém s intercom funkciou možnosťou prehrávania zvukových nahrávok pacientovi v gantry prístroja |  | áno/nie
57 | Podpora umelej inteligencie - ako postprocessing na automatickú detekciu, lokalizáciu a klasifikáciu ložísk v rámci vybraných orgánových systémov (napr. prostata, prsník, pečeň, močový mechúr), vrátane možnosti priradenia klasifikácie podľa medzinárodných štandardov (napr. PI-RADS, BI-RADS, LI-RADS, VI-RADS), s možnosťou exportu výsledkov do PACS systému vo forme anotácií, sprievodných máp alebo štruktúrovaných výstupov. |  | áno/nie
58 | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
59 | Ročná spotreba hélia v litroch |  | uveďte hodnotu
60 | Nosnosť stola min 250 kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení, so zachovaním vertikálneho a horizontálneho motorického pohybu stola, pre lepšie nastupovanie pediatrických a starších pacientov |  | uveďte hodnotu
61 | Ochrana konektorov pre špeciálne cievky ako napr. hlavová cievka |  | áno/nie
62 | Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 8 000 kg. |  | áno/nie
63 | Odpojiteľný pacientský stôl s možnosťou samostatného pohybu, mimo MR miestnosť |  | áno/nie
64 | Počítač
65 | Min. 16 ks jadier procesora rekonštrukčného počítača |  | uveďte hodnotu
66 | Fekvencia procesora 2 x min. 2,2 GHz alebo porovnateľné, rekonštrukčného počítača |  | uveďte hodnotu
67 | Operačná pamäť min 128 GB rekonštrukčného počítača |  | uveďte hodnotu
68 | Frekvencia procesora min.2,4 GHz alebo porovnateľné, operačného počítača |  | uveďte hodnotu
69 | Úložný priestor min. 960 GB |  | uveďte hodnotu
70 | Min. 63 000 rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV |  | uveďte hodnotu
71 | Min. 1 ks monitora s min. 24 ´´ ovládacej konzoly |  | uveďte hodnotu
72 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu |  | áno/nie
73 | Dodanie servera s min. požiadavkami: Procesor: min. 2 × 16 Core, min. 2,5 GHz RAM: min. 192 GB GPU: min. 16 GB Úložisko: min. 10 TB Sieťová karta: min. 10 Gbit/s Možnosť naraz spracovať min. 45 000 obr. Počet licencií na serveri : min. 2 Ks Onko, min. 2 ks Neuro, min. 2 ks Muskoloskelet, min. 1 ks Elastografia, min. 1 ks Prostata, min. 1 ks Prsníky a min. 1 ks Mozog a cievy. Dodanie min. 2 samostatných diagnostických pracovných staníc na prehliadanie a vyhodnocovanie MR vyšetrení (s DICOM viewerom, MPR, MIP, fúziou, subtrakciou, exportom) s minimálne 2× diagnostický monitor s rozlíšením 3 MPx a uhlopriečkou min. 21" (3:4) (farba) a min.1 ks 21 palcový LCD farebný monitor na popisovanie alebo 1× diagnostický monitor s rozlíšením min. 6 MPx a uhlopriečkou min. 30" (16:10) (farba) a min.1 ks 21 palcový LCD farebný monitor na popisovanie |  | áno/nie
74 | Software
75 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela |  | áno/nie
76 | Paralelné akvizičné techniky |  | áno/nie
77 | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek |  | áno/nie
78 | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku |  | áno/nie
79 | Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia |  | áno/nie
80 | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia |  | áno/nie
81 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením |  | áno/nie
82 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid |  | áno/nie
83 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 |  | áno/nie
84 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C |  | áno/nie
85 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE |  | áno/nie
86 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK |  | áno/nie
87 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET |  | áno/nie
88 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP/TrueFISP |  | áno/nie
89 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe |  | áno/nie
90 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice |  | áno/nie
91 | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) |  | áno/nie
92 | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA |  | áno/nie
93 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) |  | áno/nie
94 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp |  | áno/nie
95 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením s kompenzáciou tzv. Eddy curent gradientného systému |  | áno/nie
96 | Techinka pre redukciu metalických artefaktov |  | áno/nie
97 | Softvér na tvorbu tzv. dlhých spájaných snímkov napr. angio či snímok chrbtice |  | áno/nie
98 | Compressed sensing technika pre akceleráciu ortopedických vyšetrení pacientov s kovovými implantátmi |  | áno/nie
99 | Dynamické vyšetrenie abdoménu s kontrastom s voľným dýchaním počas ktorého systém sám rozpoznáva rôzne fázy dynamiky |  | áno/nie
100 | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu |  | áno/nie
101 | 4D MR angiografia |  | áno/nie
102 | Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta |  | áno/nie
103 | Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. |  | áno/nie
104 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru |  | áno/nie
105 | Inline 3D korekcia elastického pohybu abdomenu |  | áno/nie
106 | Compressed sensing technika pre dynamické 3Dvyšetrenia |  | áno/nie
107 | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. |  | áno/nie
108 | Automatizovaná analýza dynamických kontrastných štúdií s generovaním kvantitatívnych máp (napr. DCE ložiská pečeň/prsník/prostata), časovo-intenzitných kriviek (TIC) a možnosťou hodnotenia zmeny v čase. AI podpora predikcie malignity (voliteľne) |  | áno/nie
109 | Dynamické zobrazenie pečene (prítok a odtok kontrastu) |  | áno/nie
110 | MR elastografia (minimálne pečeň) SW a HW komponenty pre realizáciu vyšetrenia |  | áno/nie
111 | MR perfúzne vyšetrenia mozgu a tela (napr. DCE-MRI, DSC perfúzia), vrátane softvéru na tvorbu perfúznych máp a kvantifikáciu (Ktrans, Ve, iAUC, CBV/CBF, MTT), s možnosťou exportu výstupov do PACS systému |  | áno/nie
112 | DCE |  | áno/nie
113 | DWI (min. pre prostatu, prsníky, mozog a chrbticu) |  | áno/nie
114 | Technológia na zamedzenie tvorby tzv. broken spine artifacts pri difúznych vyšetreniach (preukázať produktovým listom dedikovanú technológiu) |  | áno/nie
115 | Špeciálne tiché DWI sekvencie s min. 50% redukciou hluku (balík musí byť uvedený v produktovom liste) |  | áno/nie
116 | Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie |  | áno/nie
117 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania |  | áno/nie
118 | SWI |  | áno/nie
119 | MR spektroskopia – podpora jednovoxelovej (SVS) aj multivoxelovej (CSI) akvizície s kvantifikáciou metabolitov (NAA, Cr, Cho, Lipidy, Citrát). Zobrazenie spektier, metabolických máp a export do PACS |  | áno/nie
120 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie |  | áno/nie
121 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) |  | áno/nie
122 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev |  | áno/nie
123 | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním |  | áno/nie
124 | Celotelová angiografia v kvalite lokálnych cievok |  | áno/nie
125 | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií |  | áno/nie
126 | 2D arterial spin labeling |  | áno/nie
127 | 3D arterial spin labeling |  | áno/nie
128 | Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling (PCASL) |  | áno/nie
129 | Neuro compressed sensing |  | áno/nie
130 | Akceleračná technika dedikovaná len pre SWI snímkovanie, ktorú je možné kombinovať s minimálne 1 ďalšou akceleračnou technikou. Technikou musí byť dosiahnutá zvýšená rýchlosť snímkovania a vyššia kvalita snímok. |  | áno/nie
131 | Akceleračná technika pre zrýchlenie snímkovania a zvýšenia kvality založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. |  | áno/nie
132 | Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Bezproblémová integrácia použitie pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou pre min. TSE, TSE DIXON, SE. |  | áno/nie
133 | Rekonštrukčná metóda s použitím umelej inteligencie pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE |  | áno/nie
134 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii raw dát na zrýchlenie času akvizície pre vyšetrenia celého tela. Minimálne 3 úrovne nastavenia odšumenia obrazu. Musí byť kompatibilná minimálne s 1 akceleračnou technikou a 1 AI technikou pre vylepšenie obrazu (napr. snímka kolena do 10 sekúnd). |  | áno/nie
135 | T2,T2*, FLAIR a DWI kontrasty s použitím umelej inteligencie a multishot EPI akvizície. Akceleračná technika musí umožňovať získavanie T2 a T2* simultánne. Do 2 minút musí akceleračná technika poskytnúť všetkých 5 typov kontrastov: T1, T2,T2*, FLAIR a DWI kontrasty. Metóda musí zahŕňať korekciu statického poľa a minimalizáciu geometrického skreslenia. |  | áno/nie
136 | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu vďaka priestorovým selektívnym RF pulzom. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné |  | áno/nie
137 | Compressed sensing technika pre akceleráciu 3D SPACE sekvencií pre vyšetrenia : MRCP, muskulokletálne a neuro vyšetrenia |  | áno/nie
138 | Špecifikácie inštalácie systému
139 | Odovzdanie funkčného a prevádzkyschopné prístroja s potrebnými povoleniami (vrátane zaškolenia zamestnancov) v termíne do 80 pracovných dní od doručenia objednávky v zmysle kúpnej zmluvy |  | áno/nie
140 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy |  | áno/nie
141 | Technologický projekt Projekt stavebných úprav + VV, so všetkými potrebnými profesiami, ktorých potreba vyplynie z Technol. projektu alebo z obhliadky priestorov, ako sú profesie ASR, ELI, VZT, ZTI. Dodávateľ (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť všetky vyjadrenia, posudky a iné dkoumentyy ku projektovej dokumneácii, z ktorej to bude vyplývať. |  | áno/nie
142 | Zabezpečenie BOZP počas realizácie montážnych prác |  | áno/nie
143 | Demontáž odvoz a likvidácia starého - pôvodného prístroja, príprava transportnej trasy |  | áno/nie
144 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS |  | áno/nie
145 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) |  | áno/nie
146 | Systém musí vedieť šetriť energiu automatický, dočasným vypínaním gradientného zosilňovača ak je systém inaktívny min. 10 minút |  | áno/nie
147 | Systém na zvýšenie komfortu pacienta: slúchadlá s hudbou, redukcia akustického hluku počas vyšetrenia. |  | áno/nie
148 | MR injektor (dvojhlavový, peristaltický), kompatibilný s MR prostredím (3T), s možnosťou viacfázového vstrekovania ( vozík a štartovacia sada súčasťou dodávky) |  | áno/nie
149 | MR-kompatibilný monitor vitálnych funkcií počas vyšetrenia, pre monitorovanie pacientov všetkých vekových kategórií (PPG, SpO₂, NIBP, EKG) |  | áno/nie
150 | Zaškolenie personálu: minimálne 10 dní pre technikov, 3 dni pre lekárov, 1 deň pre používateľov popisovacích staníc. Ďalších 15 dní s aplikačným technikom v časom horizonte 3 rokov |  | áno/nie
151 | Faradayova klietka
152 | Demontáž a ekologická likvidácia pôvodnej RF kabíny a zabezpečenie kompletne novej RF kabíny vrátane Faradayovej klietky pre RF tienenie v zmysle požiadaviek prístroja a ich realizácia v mieste inštalácie, prípadne doplnenenie o aktívne tienenie (napr. helmholtzovu cievka) ak to situácia bude vyžadovať. V rámci dodávky výmena vzduchotechnickej jednotky umiestnenej v technickej miestnosti, vrátane jej príslušenstva (pre vetranie RF kabíny a technickej miestnosti) |  | áno/nie
153 | LED osvetlenie Faradayovej klietky |  | áno/nie
154 | Tapeta spríjemňujúca prostredie RF kabíny ( v dizajne dodávateľa) |  | áno/nie
155 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky |  | áno/nie
156 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky |  | áno/nie
157 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. |  | áno/nie
158 | Projekt hlavného rozvádzača technológie (a prípadne podružných rozvádzačov) v rámci realizačného projektu pre montáž a zabezpečenie montáže potrebných rozvádzačov (jeho vyhotovenie a montáž) |  | áno/nie
159 | Všetky potrebné revízie, úradné skúšky a stanoviská OPO k vyhradeným a/alebo vybraným zariadeniam |  | áno/nie
160 | Chladenie MR systému
161 | Demontáž a ekologická likvidácia pôvodného chladenia MR systému a zabezpečenie kompletne nového chladenia, Chiller - externá chladiaca jednotka pre MR, vrátane potrebných napojení a prepojení, základu, akustických opatrení ( tichý režim - splnenie limitov emitovaného hluku je potrebné preukázať akustickou štúdiou ako súčasť realizačného projektu montáže a realizácie) , vnútornej časti na odovzdanie chladu, úpravne vody, systému decentrálneho MaR; systém je schopný komunikovať prostredníctvom protokolu Modbus (umožní budúcu integráciu do centrálneho systému MaR - najmä chybové hlásenia a prevádzkový stav) |  | áno/nie
162 | MRI má možnosť sekundárneho (havarijného) chladenia pri výpadku / poruche / servisu na primárnom zdroji |  | áno/nie
163 | MR systém a jeho periférie musia byť vybavené režimom eko-prevádzky, ktorý znižuje spotrebu energie počas nečinnosti vrátane pohotovostného režimu magnetu, skenera, počítačov a monitora. |  | áno/nie
164 | Chladič musí byť vybavený technológiou, ktorá šetrí energiu - regulácia chladenia na základe toho či je MR zaridenie v stave standby, v stave vyšetrenia alebo vypnuté systém je schopný komunikovať prostredníctvom protokolu Modbus (umožní budúcu integráciu do centrálneho systému MaR - najmä chybové hlásenia a prevádzkový stav) |  | áno/nie
165 | Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
166 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 96 % Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. |  | áno/nie
167 | Do 30.1 každného kalendárneho roku so zazmluvneným servisom poslanie reportu o funkčnosti zariadenia, počet prestojov, termín nástupu technika, termín ukončenia opravy, počet dní nefunkčnosti v roku, počet preventívnych prehliadok a ich trvanie, počet servisných zásahov a ich trvanie |  | áno/nie
168 | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) |  | áno/nie
169 | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj v rozsahu pre min. 3 užívateľov ročne. |  | áno/nie
170 | Preukázateľné disponovanie výrobcom prístroja certifikovaným aplikačným špecialistom v oblasti MR v slovenskom jazyku pre konzultácie MR aplikácií |  | áno/nie
171 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis