## List1
Opis predmetu zákazky Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu akademika Ladislava Dérera
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Názov zákazky: |  | Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu akademika Ladislava Dérera
Počet kusov MR prístroj 3T: |  | 1 ks
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:
Sídlo hospodárskeho subjektu:
IČO hospodárskeho subjektu:
Špecifikácia predmetu zákazky
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
MR prístroj 3T |  | parametre |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia ( Uchádzač vyplní áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) | Uchádzač uvedie ku každej požiadavke: presný názov predloženého dokladu a číslo strany v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci Technické vlastnosti, ( napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenie od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)
|  | MJ | min. požadovaná hodnota
Základné parametre | Intenzita magnetického poľa | T | 2.8
| Priemer pacientského otvoru (gantry) v najužšom bode | cm | 69
| Maximálna FOV v osiach XYZ | cm | 50 x 50 x 50
Gradienty | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda (reálne dosiahnuteľná na základe samotnej hodnoty mT/m a nie implicitne v zmysle TE a TR časov) v každej osi zvlášť | mT/m | 60
| Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) (reálne dosiahnuteľná na základe samotnej hodnoty mT/m a nie implicitne v zmysle TE a TR časov) v každej osi zvlásť | T/m/s | 200
| Možnosť súčasného využitia požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno
| Maximálna efektívna dosiahnuteľná amplitúda | mT/m | 104
| Maximálna efektívna dosiahnuteľná strmosť | T/m/s | 346
| Duty cycle | % | 100
RF systém | Maximálny výkon RF-systému | kW | 30
| Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno
| Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet elementov | 146
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (50x50x50 cm) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet RF kanálov | 60
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie, pričom jednotlivé cievky sa pri efektívnom vyšetrení môžu prekrývať iba minimálne | počet RF kanálov | 60
| Dotykový tablet na gantry pre ovládanie pohybu stola, zobrazovanie fyziologických kriviek a rýchly výber typu vyšetrenia podľa pripojených cievok | áno/nie | áno
| Sprievodca pacienta vyšetrením: 1) minimálna požiadavka je vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, alebo 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku, alebo 3) systém umožňujúci automatický výber zo sady pripojených a na pacientovy umiestnených cievok a optimalizáciu vyšetrovacieho protokolu na základe anatómie pacienta a podľa nastavenia izocentra operátorom, zvolením vyšetrovanej oblasti priamo na pacientskom stole, s následným posunom pacienta do izocentra a integráciou kalibračných skenov s automatickým začatím skenovania - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku | áno/nie | áno
| Dedikovaná prsníková cievka pre diagnostiku, minimálny počet elementov cievky dedikovaných na diagnostiku | počet elementov | 16
| Špecializovaná hlavová alebo hlavovo-krčná cievka na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio, minimálny počet elementov (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet elementov | 48
| Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s počtom elementov min. 48 | áno/nie | áno
| Hlavovo-krčná cievka s možnosťou náklonu s maximálnym počtom elementov 30 (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet elementov | 20
| Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s počtom elementov min. 20 | áno/nie | áno
| Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v osi Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v osi Z) | počet elementov | 32
| Zabudovaný senzor dýchania v chrbticovej cievke | áno/nie | áno
| Individuálny shimming jednotlivých slicov, nie objemov, v prípade vyšetrovania chrbtice a krku pre elimináciu deformácií (tzv. broken spine artifacts) umožňuje presnú fúziu obrazu napr. celotelového DWI vyšetrenia MR s inými modalitami | áno/nie | áno
| Počet cievkových elementov cievky pokrývajúcej nohy - Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) - akceptuje sa splnenie dedikovanou cievkou obopínajúcou každú nohu zvlášť zhora a z oboch strán. Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín v rozsahu min. 100 cm. Počet elementov dedikovanej cievky musí byť min. 35. Alebo je dodané riešenie vyšetrenia peripheral vascular pomocou hyperflexibilných cievok (hyperflexibilné cievky musia splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5 cm.") tak, že toto riešenie obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou) a toto riešenie má počet elementov v jednom FOV minimálne 45 (pričom tento počet elementov v jednom FOV prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | áno/nie | áno
| Dedikovaná kolenná cievka (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet elementov | 18
| Dedikovaná cievka na členok a chodidlo s minimálnym počtom elementov anatomicky tvarovanej dedikovanej cievky v 1 FOV (nie flexibilná) | počet elementov | 16
| Dedikovaná cievka na ruku a zápästie s minimálnym počtom elementov anatomicky tvarovanej dedikovanej cievky v 1 FOV (nie flexibilná) | počet elementov | 16
| Dedikovaná ramenná cievka (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet elementov | 16
| Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti, pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet elementov | 50
| Zabudovaný senzor EKG v telovej cievke | áno/nie | áno
| Dodanie takého počtu flexibilných cievok rôznych veľkostí, aby súčtom ich kanálov bolo dosiahnutých minimálne 36 kanálov, pričom sú požadované minimálne 2 rôzne veľké flexibilné cievky (min. 12 kanálové cievky (v taktomto prípade by boli dodané 3 kusy), (nie je možné splniť abdominálnou cievkou alebo inou cievkou zadefinovanou v inom riadku tejto špecifikácie) | áno/nie | áno
| Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno
| Maximálny scan range celotelový bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | 205
| Počet elementov pre celotelové vyšetrenie dokopy pre posteriórnu a anteriórnu časť (uchádzač vypíše presný zoznam cievok, ktorými vie splniť túto požiadavku a tiež obrázok zapojenia) | počet elementov | 146
| Automatizované vedenie užívateľa pri celotelovom vyšetrovaní zloženého z viacerých skenovaných oblastí. Automatická segmentácia anatomických oblastí podľa špecifických anatomických bodov. Automatické prekrytie skenovaných oblastí. Kroková navigácia vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre plánovanie multiparametrických vyšetrení s automatickou detekciou jednotlivých anatómií. Automatická detekcia bolusu pre oblasť abdomenu, inline kalkulácia a skaldanie celotelových fat-fraction máp. | áno/nie | áno
Stabilitata/homogenita systému | Stabilita v ppm/h, max. 0,1 | áno/nie | áno
| Aktívne tienenie | áno/nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 50cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | 4
| Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | 0.45
| Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | 0.15
| Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | 0.04
| Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | 0.05
Vlastnosti scanu | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | 0.1
| Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | 0.05
Iné funkčné vlastnosti | Technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno
| Redukcia hluku | áno/nie | áno
| Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno
| Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno
| Synchronizácia s EKG s potrebným príslušenstvom a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno
| Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok alebo zabudované senzory) | áno/nie | áno
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti | Ročná spotreba hélia v litroch, max. 0L | áno/nie | áno
| Pacientsky stôl, výškovo polohovateľný, plne odnímateľný vrátane základne so zabudovanými konektormi pre pripájanie cievok s nosnosťou. min. 200kg. (Má sa na mysli schopnosť úplného odpojenia pacientského lôžka aj s jeho spodnou bázou na kolieskach a schopnosť jeho transportu mimo faradayovej klientky.) | áno/nie | áno
Počítač | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | 16
| Frekvencia procesora rekonštrukčného počítača | GHz | 2,9 GHz
| Operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | 96
| Počet rekonštruovaných 2D Fourierových transformácii (2D FFT)/sek. celej matici 256x256, plné FOV, min. 72000 za sekundu | áno/nie | áno
| 2 x monitor ovládacej konzoly - uhlopriečka | inch | 23
| Počet jadier procesora ovládacej konzoly | počet | 8
| Frekvencia procesora ovládacej konzoly | GHz | 2.4
| Operačná pamäť ovládacej konzoly | GB | 96
| Úložný priestor SSD | GB | 1000
| UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu | min | 30
| Archivácia vyšetrení na CD a DVD |  | áno
Software | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela: |  |  | x | x
| 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno
| 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno
| Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno
| Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno
| Sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno
| Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno
| T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno
| Paralelné akvizičné techniky: |  |  | x | x
| Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom | áno/nie | áno
| Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno
| Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno
| MR traktografia – DTI | áno/nie | áno
| MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) | áno/nie | áno
| 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno
| 3D arterial spin labeling | áno/nie | áno
| Spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno
| Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno
| MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno
| Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno
| Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno
| Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno
| Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno
| Sekvencie so supresiou tuku | áno/nie | áno
| Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno
| Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov | áno/nie | áno
| MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno
| Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno
| Celotelová angiografia od 205 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno
| Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) (akceptuje sa riešenie na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) (akceptuje sa riešenie na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno
| Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno
| Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno
| SWI | áno/nie | áno
| DWI | áno/nie | áno
| DCE | áno/nie | áno
| Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno
| Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno
| Vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno
| Systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno
| Spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno
| Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 2500; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno
| Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno
| Redukcia hluku | áno/nie | áno
| Technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli - výrobca uvedie názvy balíkov a tichých sekvencií ktoré sú špeciálne predpripravené pre maximálne tichú prevádzku | áno/nie | áno
| Korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno
| Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno
| Vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno
| Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo všetky uvedené váženia za 5minút | áno/nie | áno
| Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom | áno/nie | áno
| Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačania artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno
| Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno
| Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno
| Akceleračná technika pre zrýchlenie snímkovania a zvýšenia kvality založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. Technika minimálne pre sekvencie typu: RESOLVE, BLADE, BOLD, TSE, TSE Dixon (predovšetkým pre neuro a muskuloskeletálne vyšetrenia) | áno/nie | áno
| Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteraktívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno
| Compressed sensing technika pre dynamické 3D vyšetrenia, pre vyšetrenia abdoménu s 1 zadržaním dychu alebo počas voľného dýchania s automatickým rozpoznaním dynamických fáz pečene s príslušným označením fáz v jednotlivých obrazoch | áno/nie | áno
| Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na mulifázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky. | áno/nie | áno
| 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu | áno/nie | áno
| Kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | áno
| Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno
| Plánovanie a navigácia multiparametrických vyšetrení prostaty na báze umelej inteligencie. Systém musí automaticky segmentovať prostatu a poskytnúť krokovú navigáciu vyšeterním pomocou textu a obrázkov. Systém musí upraviť anatomické pokrytie a anguláciu skenovaného objemu automaticky na základe určených anatomických bodov. Automatický odhad PSA denzity. Do DICOM súboru pacienta musia byť uložené aj automaticky vypočítané údaje o rozmere prostaty, objeme prostaty, PSA denzite a tiež segmentačná maska. | áno/nie | áno
| Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno
| MR elastografia (minimálne pre pečeň), vrátane SW aj HW s nasledovnými komponentmi: -zariadenie generujúce mechanické vlny (aktívny driver) -dva kusy driverov, aplikujúcich mechanické vlny na telo pacienta -prepojovacie príslušenstvo (hadičky na prenos mechanických vĺn z aktívneho na pasívny driver) - pás pre upevnenie pasívneho drivera na telo pacienta | áno/nie | áno
| Dodatočné flexi pasívne drivery k Elastografii s vyššou flexibilitou. Bezpečné upevnenie pomocou nastaviteľného opasku. | áno/nie | áno
| Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno
| Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta. Automatické nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu použitím AI s cieľom zrýchlenia vyšetrenia. Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. | áno/nie | áno
| 3D aplikácie pre vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno
| Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrastnej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadržania dychu | áno/nie | áno
| Automatické polohovanie pacienta do izocentra pri vyšetrovaní veľkých kĺbov bez nutnosti polohovania pacienta s laserom. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. Automatické rekonštrukcie z 3D akvizícií s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno
| Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomen, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky po detekcii bolusu. Vizualizácia arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus. Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta a automaticky určených anatómií. | áno/nie | áno
| Aplikácia pre automatické hodnotenie tuku a železa v pečeni ako aj ich percentuálne zastúpenie v pečeni s možnosťou odoslania výsledkov do PACS-u, automatické upozornenie na prítomnosť tuku a železa v pečeni pri použití dedikovaného protokolu, neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXON-skej techniky na diagnostiku steatózy a hemochromatózy pečene. Automatická segmentácia pečene vo výsledných obrazoch pri použití dedikovaného protokolu s automatickým výpočtom objemu pečene | áno/nie | áno
| Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Integrácia použitia pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou a pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE | áno/nie | áno
| Rekonštrukčná metóda pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE | áno/nie | áno
| Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno
| Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov pre celú chrbticu. Automatické navrhovanie polohovania pre sagitálne, koronálne a dvojité šikmé axiálne rezy v chrbtici. Automatické určenie veľkosti FOV, počtu vrstiev pre pokrytie C, T alebo L chrbtice, automatická detekcia a vyznačenie medzistavcových platničiek v obraze, automatické nastavenie pozície slicov a distančného faktora. Všetky funkcionality musia byť dostupné aj pre deformované chrbtice | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno
| Protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek vrátane farebných máp | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno
| Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno
| Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy) | áno/nie | áno
| Balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno
| Kroková navigácia vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre prsníky. Automatické posúdenie typu implantátu. Automatické modifikovanie skenovacích parametrov na základe zisteného typu implantátu. Automatické FOV pre pravý alebo ľavý prsník, automatické spustenie dynamického protokolu. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera | áno/nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno
| Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoľuje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno
| 4D MR angiografia | áno/nie | áno
| Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno
| Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno
| Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno
| Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG (akceptuje sa riešenie na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno
| Compressed Sensing technika s použitím iteratívnych rekonštrukcií pre kompletný assesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd. | áno/nie | áno
| Sekvencie pre snímanie srdca bez použitia kontrastu počas voľného dýchania | áno/nie | áno
| Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno
| Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. Automatická detekcia 5 anatomických bodov (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca s vizuálnymi a hlasovými prvkami navádzania. Automatická segmentácia ľavej komory počas všetkých cine fáz a všetkých slicov. Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra. Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie. Automatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií. Automatické zarovnanie pomocou umelej inteligencie pre štadardizovaný postup pri vyšetrení | áno/nie | áno
| Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom alebo ARC | áno/nie | áno
| Skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno
| Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno
| Techinka pre redukciu metalických artefaktov | áno/nie | áno
| 2D-selektovane excitované RF pulzy, ktoré sú vysielané z dvôch rôznych ciest (pTx) | áno/nie | áno
| Parallel transmit (pTx) technológia pre zrýchlenie vyšetrenia a elimináciu nehomogenít | áno/nie | áno
| Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno
| Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, | áno/nie | áno
| Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal, | áno/nie | áno
| Compressed sensing dedikovaná technika pre akceleráciu ortopedických vyšetrení pacientov s kovovými implantátmi | áno/nie | áno
| Špeciálny vyšetrovací mód pre pacientov s kovovými implantátmi, s možnosťou zadať špecifické parametre pre jednotlivé implantáty ako napr. SAR a rms, maximálny čas skenovania. Po prekročení času skenovania musí byť používateľ upozornený min. vizuálne | áno/nie | áno
| Compressed sensing technika pre akceleráciu 3D SPACE sekvencií pre vyšetrenia : MRCP, muskulokletálne a neuro vyšetrenia pre kontrasty : T1, T2, PD | áno/nie | áno
| Aplikácia pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch | áno/nie | áno
| Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno
Vyhodnocovacie konzoly | Server pre paralelné vyhodnocovanie na šiestich pracovných staniciach (umožňuje sa aj rozšírenie už existujúceho HW, pričom výsledné riešenie musí spĺňať hárdvérové požiadavky a byť rozšírené o tu požadované licencie a počty užívateľov) | áno/nie | áno
| Minimálne hardvérové požiadavky pre server: server so záložným zdrojom pre paralelné vyhodnocovanie na min. 5 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 3 diagnostických staniciach bez obmedzenia. Server v minimalnej HW konfigurácii: Procesor min. 10 jadrový, alebo ekvivalent RAM: min. 192GB GPU: min. 16 GB, alebo ekvivalent Úložisko min. 5TB | áno/nie | áno
| Počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | 45000
| 3 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli. Každá z nich pozostáva z: | áno/nie | áno
| a) Processor s minimálne 12. generácie so šesťjadrovým procesorom s kmitočtom | GHz | 4.1
| b) Operačná pamäť RAM | GB | 32
| c) Disk drive SSD | GB | 1000
| d) 2ks diagnostický monitor 3 mpx- farebný pre CT/ MR s min. 24") | áno/nie | áno
| e) 1x administratívny monitor min. FULL HD s uhlopriečkou | inch | 23
| f) Grafická karta s min. 3 výstupy s možnosťou pripojenia požadovaných monitorov (HDMI, DVI a DisplayPort), min. 32 GB RAM | áno/nie | áno
| g) Príslušenstvo: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office alebo ekvivalent permanentná licencia, Antivírus minimálne na 2 roky licencie, sieťová karta minimálne 1000 Mbps, minimálne Windows 10 alebo ekvivalent | áno/nie | áno
| h) 3x záložný zdroj (1x UPS pre každú stanicu zvlášť) | áno/nie | áno
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - 4 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Určenie rozmeru stenóz 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Výpočet toku krvi v cievach minimálne 1 licencia natrvalo po dobu životnosti prístroja (akceptuje sa riešenie na akvizičnej stanici). | áno/nie | áno
| 3D VRT vizuálizácia-4 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| MPR- 4 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Funkčné zobrazenie a hodnotenie variability chrupavky minimálne 1 licencia natrvalo po dobu životnosti prístroja (akceptuje sa riešenie na akvizičnej stanici). | áno/nie | áno
| Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR-4 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu: - vyhodnotenie údajov z jednovoxelovej MR-spektroskopie (technika SVS) s komplexným usmerňovaním počas pracovného postupu: - automatické následné spracovanie spektra (vrátane úpravy základnej línie a fázy) - vylepšený algoritmus založený na základe rozšíreného modelovania predchádzajúcich znalostí - 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Vyhodnotenie údajov zo zobrazovania chemického posunu pomocou MR (technika CSI) s komplexným usmerňovaním počas pracovného postupu - Integrovaná kontrola kvality - Automatické následné spracovanie spektra (vrátane úpravy základnej línie a fázy) - Vylepšený algoritmus založený na základe rozšíreného modelovania predchádzajúcich znalostí - Automatické zobrazenie farebného kódovania metabolitov (prednastavené alebo definované používateľom) s možnosťou 3D farebnej interpolácie - Automatické zobrazenie prispôsobenia na spektrálnej mape - Automatické vytváranie MPR pre referenčné obrazy (inline vytváranie MPR, aby zodpovedalo umiestneniu rezov CSI) - Zobrazenie spektier CSI v reálnom čase - Integrácia do pracovného postupu prostaty: Predspracované výsledky sa automaticky zobrazujú - 2 licencie počas celej doby životnosti prístroja | áno/nie | áno
| Kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping komplexné hodnotenie ciev-2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Neuro balík 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (perfúzie, mismatch, traktografie, funkčné MRI, CSI a SVS spektroskopie...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií (SVS aj CSI) min, počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencie - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencie - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - 1 licencie natrvalo po dobu životnosti stroja (akceptuje sa aj riešenie priamo na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie dynamiky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 4 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu natrvalo po dobu životnosti stroja ktoré minimálne obsahujú : - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, | áno/nie | áno
| SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, min. 1 licencia natrvalo po dobu životnosti stroja (akceptuje sa aj riešenie priamo na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu min. 1 licencia natrvalo po dobu životnosti stroja (akceptuje sa aj riešenie priamo na akvizičnej stanici) | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, min. 4 licencie pre súčasných užiívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| Balík pre kardio vyhodnocovanie nasnímaných dát s možnosťou kompletného assesmentu kardio vyšetrenia, s možnosťou zobrazenia a spracovania kardio relaxačných máp, merania a vyhodnocovania T1 a T2 mapovania, vzhodocovania hemochromatózneho stavu, merania všetkých srdcových odddielov, prietokových parametrov ako aj perfúzie myokradu, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
Špecifikácie inštalácie systému | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Demontáž a likvidácia starého - pôvodného prístroja | áno/nie | áno
| Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno
| Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno
| Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 1 roka a 6 mesiacov od inštalácie | áno/nie | áno
Faradayova klietka | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky. | áno/nie | áno
| LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno
| Okno do faradayovej klietky, spĺňajúca zvukovú izoláciu, špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno
| MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno
| MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno
| Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno
| Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno
| Chladenie MR systému: |  |  | x | x
| Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno/nie | áno
| Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno
Ďalšie požadované príslušenstvo | Nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno
| Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno
V....................................., dňa ......................................
.................................................
Meno, priezvisko, prečiatka, podpis oprávnenej osoby