## Hárok1
Opis predmetu zákazky Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Názov zákazky: |  | Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda
Počet kusov MR prístroj 3T: |  | 1 ks
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:
Sídlo hospodárskeho subjektu:
IČO hospodárskeho subjektu:
Špecifikácia predmetu zákazky
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
MR prístroj 3T |  | parametre |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia ( Uchádzač vyplní áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) | Uchádzač uvedie ku každej požiadavke: presný názov predloženého dokladu a číslo strany v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci Technické vlastnosti, ( napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenie od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)
|  | MJ | min. požadovaná hodnota
Základné parametre | Intenzita magnetického poľa | T | 2.8
| Priemer pacientského otvoru (gantry) v najužšom bode | cm | 69
| Maximálna FOV v osiach XYZ | cm | 50 x 50 x 50
Gradienty | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť alebo pozdĺž zloženej osi | mT/m | 45
| Maximálna dosiahnuteľná strmosť v každej osi zvlásť alebo pozdĺž zloženej osi | T/m/s | 200
| Duty cycle | % | 100
RF systém | Maximálny výkon RF-systému | kW | 30
| Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno
| Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet elementov | 97
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet | 97
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. | počet | 64
| Dedikovaná prsníková cievka pre diagnostiku, minimálny počet elementov cievky na diagnostiku | počet elementov | 16
| Prsníková cievka pre biopsiu, minimálny počet elementov cievky na biopsiu. Spolu na 1 MR prístroj požadujeme 2 prsníkové cievky, jedna určená na diagnostiku, druhá určená na biopsiu. | počet elementov | 7
| Špecializovaná hlavová alebo hlavovo-krčná cievka na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio, minimálny počet elementov (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet elementov | 32
| Hlavovo-krčná cievka s maximálnym počtom elementov 30 (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet elementov | 20
| Integrovaná chrbticová cievka so senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta. Chrbticová cievka musí byť kombinovateľná s inými cievkami. V kombinácii s inými cievkami minimálny rozsah 90 cm. | počet elementov | 32
| Cievková výbava na vyšetrenie periférnych ciev v minimálnom rozsahu 128 cm, teda cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah od brucha po končeky prstov na nohách, počet elementov | počet elementov | 30
| Dedikovaná kolenná cievka (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť a Tx/Rx | počet elementov | 16
| Cievka na členok a nohu, počet elementov cievky, alebo v rámci dodávky dodanie min. 1 kus vysokoflexibilnej cievky s hrúbkoum max. 1,2 cm s dodaním príslušného pozicionéra | počet elementov | 16
| Cievka na ruku a zápästie, počet elementov cievky, alebo v rámci dodávky dodanie min. 1 kus vysokoflexibilnej cievky s hrúbkoum max. 1,2 cm | počet elementov | 16
| Ramenná cievka, počet elemntov cievky, alebo v rámci dodávky dodanie min. 1 kus vysokoflexibilnej cievky s hrúbkou max. 1,2 cm | počet elementov | 16
| Cievka alebo kombinácia cievok pre vyšetrenie oblasti abdomenu a hrudníka, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm, počet elementov cievky vo FOV min. | počet elementov | 52
| Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno
| Maximálny scan range celotelový bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | 200
Stabilita/homogenita systému | Stabilita v ppm/h, max. 0,1 | áno/nie | áno
| Aktívne tienenie | áno/nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 40cm, max. 0,5 | áno/nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 30cm, max. 0,15 | áno/nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 20cm, max. 0,1 | áno/nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 10cm, max. 0,05, prípadne typická homogenita 0,005 ppm pri DSV 10cm | áno/nie | áno
Vlastnosti scanu | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm, max. 0,5 | áno/nie | áno
| Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm, max. 0,1 | áno/nie | áno
Iné funkčné vlastnosti | Technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno
| Optický penos signálu od rf-systému | áno/nie | áno
| Redukcia hluku | áno/nie | áno
| Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno
| Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno
| Synchronizácia s EKG s potrebným príslušenstvom | áno/nie | áno
| Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok alebo zabudované senzory) | áno/nie | áno
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti | Ročná spotreba hélia v litroch, max. 0L | áno/nie | áno
| Lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení, min. 250, v prípade odpojiteľného lôžka sa umožňuje max. hmotnosť pacienta 227 kg | áno/nie | áno
Počítač | a) Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | 8
| aa) Frekvencia procesora rekonštrukčného počítača | GHz | 2.3
| alebo |  |  | x | x
| b) Hardvérové vybavenie, ktoré zabezpečí min. 54000 obr/s 2DFFT v matici 256x256 pre plné FOV | áno/nie | áno
| Operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača, min. 96 GB | GB | 96
| Počet rekonštruovaných 2D Fourierových transformácii (2D FFT)/sek. celej matici 256x256, plné FOV, min. 54000 za sekundu | áno/nie | áno
| 1 x monitor ovládacej konzoly | inch | 23
| Úložný priestor SSD | GB | 512
| UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu | min | 30
| Archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno
Software | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela: |  |  | x | x
| 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno
| 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno
| sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno
| sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno
| sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno
| sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno
| T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno
| 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno
| Paralelné akvizičné techniky: |  |  | x | x
| Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno
| Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno
| MR traktografia – DTI | áno/nie | áno
| MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) | áno/nie | áno
| 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno
| 3D arterial spin labeling | áno/nie | áno
| fMRI (Bold technika) - vrátane dodaného hardware, - audio-stimulácia - systém na odpoveď pacienta - pre každú ruku zvlášť (min. pre 1, može byť aj pre viac prstov každej ruky), - meranie času odpovede | áno/nie | áno
| Spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno
| Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno
| MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno
| Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno
| Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno
| Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno
| Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno
| Sekvencie so supresiou tuku | áno/nie | áno
| Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno
| Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov | áno/nie | áno
| MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno
| Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno
| Celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno
| Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | áno/nie | áno
| Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno
| Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno
| Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno
| SWI | áno/nie | áno
| DWI | áno/nie | áno
| DCE | áno/nie | áno
| Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno
| Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno
| Vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno
| Systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno
| Spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno
| Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno
| Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno
| Redukcia hluku | áno/nie | áno
| Technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli - uviesť názvy balíkov a tichých sekvencií ktoré sú špeciálne predpripravené pre maximálne tichú prevádzku | áno/nie | áno
| Korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno
| Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno
| Vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno
| Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5minút | áno/nie | áno
| Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom | áno/nie | áno
| Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačania artefaktov sposobenych metalickými implantátmi | áno/nie | áno
| Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno
| Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno
| Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno
| Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na mulifázickom snímaní s možnosťou zobrayenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky. | áno/nie | áno
| 3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta, | áno/nie | áno
| 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu | áno/nie | áno
| Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno
| Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno
| MR elastografia pečene vrátane hardware výbavy | áno/nie | áno
| Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno
| Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno
| 3D aplikácie pre vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno
| Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno
| Protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno
| Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno
| Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno
| Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia spolu s dodaním pediatrických cievok alebo vysokoflexibilných cievok s hrúbkou max. 1,2cm a pozicionérom | áno/nie | áno
| Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy) | áno/nie | áno
| Balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno
| Software na biopsiu prsníkov | áno/nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno
| Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno
| 4D MR angiografia | áno/nie | áno
| Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno
| Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno
| Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom alebo ARC | áno/nie | áno
| Skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno
| Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno
| Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno
| 2D-selektovane excitované RF pulzy, ktoré sú vysielané z dvôch rôznych ciest (pTx) | áno/nie | áno
| Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno
| Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno
| Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, | áno/nie | áno
| Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal, | áno/nie | áno
| Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch. | áno/nie | áno
| Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno
Vyhodnocovacie konzoly | Server pre paralelné vyhodnocovanie na šiestich pracovných staniciach (umožňuje sa aj rozšírenie už existujúceho HW, pričom výsledné riešenie musí byť rozšírené o tu požadované licencie a počty užívateľov) | áno/nie | áno
| Počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | 40000
| 3 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: | áno/nie | áno
| Processor: min. Intel Core i3 (alebo ekvivalent); min. 4 jadrá. | GHz | 3.2
| Operačná pamäť RAM | GB | 8
| Disk drive SSD | GB | 500
| 1x diagnostický monitor min. 4k a min. 27" (alebo 2ks diagnostický monitor pre CT/ MR s min. 21") | áno/nie | áno
| 1x administratívny monitor min. FULL HD | inch | 23
| Grafická karta s min. 3 výstupy s možnosťou pripojenia požadovaných monitorov (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram | áno/nie | áno
| Príslušenstvo: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 2 roky licencie, sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10 | áno/nie | áno
| 3x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - 6 licencií pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Určenie rozmeru stenóz - 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Výpočet toku krvi v cievach - 2 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| 3D VRT vizuálizácia - 6 licencií pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| MPR - 6 licencií pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky - 3 licenciepre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - 3 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu - 3 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Neuro balík - 3 licencie pre súčasných užívaťelov na trvalo po dobu životnosti prístroja. | áno/nie | áno
| Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, min. 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií min, počet licencií - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencie - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencie - 2 licenciípre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie dynamiky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu natrvalo po dobu životnosti stroja ktoré minimálne obsahujú : - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, | áno/nie | áno
| SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií min. 1 licencia pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
| SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, min. 2 licencie pre súčasných užiívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno
Špecifikácie inštalácie systému | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno
| Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno
| Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno
| Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 1 roka a 6 mesiacov od inštalácie | áno/nie | áno
Faradayova klietka | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky. | áno/nie | áno
| Núdzové vytiahnutie hélia mimo Faradayovej klietky | áno/nie | áno
| LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno
| Okno do faradayovej klietky, spĺňajúca zvukovú izoláciu, špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno
| MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky s optickým zoomom a digitálnym zoomom a MR kompatibilná full HD kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky s nadštandardným zoomom pre priblíženie obrazu do gantry MR a možnosti detailného záberu na tvár pacienta alebo ekvivalentná. | áno/nie | áno
| Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 21" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno
| Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno
| Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno
| Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania hlavných častí po výpadku. | áno/nie | áno
| Chladenie MR systému: |  |  | x | x
| Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno/nie | áno
| Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno
Ďalšie požadované príslušenstvo | Nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno
| Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno
| Automatický injektor na podávanie kontrastnej látky vhodný do MR prostredia, vrátane jeho inštalácie a inštalácie prechodov a konektorov v RF kabíne | áno/nie | áno
| Nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno
| Nemagnetické kreslo pre imobilných pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno
V ......................................., dňa ........................................
...........................................................................
Meno, priezvisko, prečiatka, podpis oprávnenej osoby