## MR 3T
Opis predmetu zákazky Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu Ružinov
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Názov zákazky: |  | Jednotka magnetickej rezonancie s príslušenstvom pre Nemocnicu Ružinov
Počet kusov MR prístroj 3T: |  | 1 ks
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:
Sídlo hospodárskeho subjektu:
IČO hospodárskeho subjektu:
Špecifikácia predmetu zákazky
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
MR prístroj 3T |  |  | parametre |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia ( Uchádzač vyplní áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) | Uchádzač uvedie ku každej požiadavke: presný názov predloženého dokladu a číslo strany v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci Technické vlastnosti, ( napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenie od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)
|  |  | MJ | min. požadovaná hodnota
Základané parametre | Intenzita magnetického poľa |  | T | 3
| Maximálna FOV v osiach XYZ v cm |  | cm | 50x50x50
| Priemer pacienského otvoru (gantry) v najužšom bode |  | cm | 69
Gradienty | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť |  | mT/m | 60
| Maximálna dosiahnuteľná strmosť v každej osi zvlášť |  | T/m/s | 200
| Možnosť súčasného využitia požadovanej max. apmlitúdy a požadovanej max. strmosti |  |  | áno
| Duty cycle |  | % | 100
RF systém | Maximálny výkon RF-systému |  | kW | 30
| Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) |  | áno/ nie | áno
| Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov, pričom tento paramter musí byť preukázaný počtom fyzických konektorov pre cievky a celkovým počtom cievkových elementov dodaných k zariadeniu, ktoré môžu byť súčasne pripojené pre potreby celotelového vyšetrenia (preukázať graficky obrázkom rozloženie cievok pre celotelové vyšetrenie) |  | počet elementov | 108
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV 50x50x50 - potenciál prístroja definovaný datasheetom |  | počet RF kanálov | 90
| Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimálneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. |  | počet RF kanálov | 64
| Aktívny shimming 1. aj 2. rádu |  | áno/ nie | áno
| Pasívny shimming |  | áno/ nie | áno
| 3D shimming |  | áno/ nie | áno
| Špecializovaná hlavová alebo hlavovo-krčná cievka na perfúziu a angio, minimálny počet elementov cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), v prípade digitálnej cievky sa akceptuje 32 elementov |  | počet elementov | 48
| Hlavovo-krčná cievka s maximálnym počtom elementov 30 (skutočný počet elementov samotnej cievky) |  | počet elementov | 20
| a) Dedikovaná hlavová cievka na pediatrické vyšetrenia hlavy a krku pediatrických pacientov do min. 1 roku |  | počet elementov | 8
| alebo |  |  |  | x | x
| b) Vysokolfexibilná cievka s hrúbkou max. 1,5 cm a pozicionérom pre pediatrické vyšetrovanie, minimálny počet elementov cievky |  | počet elementov | 20
| Vykrojenie v hlavovej pediatrickej cievke pre umiestnenie intubačbých hadičiek alebo konfigurácia cievky, ktorá umožňuje intubáciu bez vykrojenia alebo prístroj, ktorý umožňuje použitie intubácie bez obmedzenia |  | áno/ nie | áno
| Chrbticová cievka, minimálny počet elementov cievky |  | počet elementov | 30
| Zabudovaný senzor dýchania v chrbticovej cievke alebo bezkontaktné snímanie dýchania alebo špecializovaný SW pre snímanie dýchania, ktorý pozoruje pohyb bránice a na základe toho redukuje pohybové artefakty |  | áno/ nie | áno
| Samotná telová cievka pre vyšetrenia hrudníka, abdoménu, celotelového vyšetrenia, minimálny počet elementov cievky, minimálne 2ks identických cievok pre pokrytie celej oblasti hrudného koša |  | počet elementov | 18
| Samotná telová cievka, minmálny počet elementov cievky (s min. rozmermi 55x60) |  | počet elementov | 30
| Cievka pokrývajúca nohy. Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín, minimálny počet elementov cievky. Akceptuje sa kombinácia flexibilných cievok, alebo kombinácia anteriornej a posteriornej cievky. |  | počet elementov | 32
| Vyšetrenie peripheral vascular v stehennej oblasti (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti), počet elementov |  | počet elementov | 32
| Vyšetrenie peripheral vascular v lýtkovej oblasti (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti), počet elementov |  | počet elementov | 32
| a) Dedikovaná ramenná cievka v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno), minimálny počet elementov cievky |  | počet elementov | 16
| alebo |  |  |  | x | x
| b) Vysokoflexibilná cievka s hrúbku max. 1,5cm s minimálnym počtom elementov |  | počet elementov | 21
| Dedikovaná kolená cievka s minimálne 16 prijímacími elementmi v jednom FOV a technológiou Tx/Rx, ktorá optimalizuje SNR a presnosť zobrazenia kolenných štruktúr |  | počet | 16
| Semiflexibilná cievka vhodná pre vyšetrenie lakťa, zápästia a ruky (dlane) a osovým pokrytím najmenej 20 cm, čo umožňuje efektívne zobrazovanie malých a anatomicky členitých častí končatín s minimálnym počtom elementov |  | počet | 16
| a) Dedikovaná členková/chodidlová cievka v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) s minnimálnym počtom elementov |  | počet | 16
| alebo |  |  |  | x | x
| b) Vysokoflexibilná cievka s hrúbku max. 1,5cm s počtom elementov minimálne |  | počet | 20
| Pozicionér pre pediatrické vyšetrenia pediatrických pacientov do min. 1 roka s možnosťou transportu/ prenášania zaintubovaného dieťaťa, nosnosť min. 10 kg |  |  | áno
| Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane |  | áno/ nie | áno
| Max.200cm scan range celotelový bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok |  | áno/ nie | áno
Stabilita/ homogenita systému | Stabilita v ppm/h, max. 0,1 |  | áno/ nie | áno
| Aktívne tienenie |  | áno/ nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 50cm, max. 4ppm, akceptuje sa v oblasti elipsoidu 50x50x45 cm alebo pre hodnoty merané z 32 bodov v 24 rovinách sa akceptuje aj hodnota 3ppm a menej pre FOV 50x50x45 |  | áno/ nie | áno
| Zaručená homogenita ppm 10cm, max. 0,008ppm, alebo pre hodnoty merané z 32 bodov v 24 rovinách sa akceptuje aj hodnota 0,05ppm |  | áno/ nie | áno
Vlastnosti scanu | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm, max. 0,5 |  | áno/ nie | áno
| Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm, max. 0,1 |  | áno/ nie | áno
Iné funčkné vlastnosti | Technológia potlačenia pohybových artefaktov |  | áno/ nie | áno
| Redukcia hluku |  | áno/ nie | áno
| Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií |  | áno/ nie | áno
| Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení |  | áno/ nie | áno
| Synchronizácia s EKG s potrebným príslušenstvom |  | áno/ nie | áno
| Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory) |  | áno/ nie | áno
Priestorové, energetické a fyzické nároky/ vlastnosti | Ročná spotreba hélia v litroch max. 0l |  | áno/ nie | áno
| Pacientsky stôl, výškovo polohovateľný, plne odnímateľný vrátane základne, ktorého súčasťou sú aj konektory pre pripojenie povrchových cievok s nosnosťou min. 250kg alebo alternatívny transportný systém vylučujúci prekladanie imobilných pacientov vo vyšetrovni s nosnosťou min. 227kg |  | áno/ nie | áno
Počítač | a) Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača |  | počet | 10
| aa) Frekvencia procesora rekonštrukčného počítača |  | Ghz | 2.3
| alebo |  |  |  | x | x
| b) Hardvérové vybavenie, ktoré zabezpečí min. 54000 obr/s v matici 256x256 pre plné FOV |  | áno/ nie | áno
| RAM |  | GB | 96
| Úložný priestor SSD |  | GB | 512
| 1 x monitor ovládacej konzoly s uhlopriečkou minimálne |  | inch | 23
| Frekvencia |  | Ghz | 3.3
| RAM |  | GB | 32
| Úložný priestor |  | GB | 512
| UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku elektrického prúdu po dobu |  | min | 30
| CD a DVD archivácia a USB konektor pre archiváciu |  |  | áno
Software | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela: |  |  |  | x | x
| Redukcia pohybových artefaktov |  | áno/ nie | áno
| Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia |  | áno/ nie | áno
| 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid |  | áno/ nie | áno
| 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 |  | áno/ nie | áno
| 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C |  | áno/ nie | áno
| 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE |  | áno/ nie | áno
| 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK |  | áno/ nie | áno
| Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET |  | áno/ nie | áno
| Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP |  | áno/ nie | áno
| Sekvencia typu medic/merge/m-ffe |  | áno/ nie | áno
| Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice |  | áno/ nie | áno
| T1 in phase a tiež oposit phase (vyšetrenie brucha) |  | áno/ nie | áno
| 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA |  | áno/ nie | áno
| Paralelné akvizičné techniky: |  |  |  | x | x
| Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom alebo ARC |  | áno/ nie | áno
| Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) |  | áno/ nie | áno
| Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp |  | áno/ nie | áno
| MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) |  | áno/ nie | áno
| 3D arterial spin labeling |  | áno/ nie | áno
| Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) |  | áno/ nie | áno
| Cielené a detailné vyšetrenie temporomandibulárneho kĺbu |  | áno/ nie | áno
| MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) |  | áno/ nie | áno
| Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie |  | áno/ nie | áno
| Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie so supresiou tuku |  | áno/ nie | áno
| MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev |  | áno/ nie | áno
| Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním |  | áno/ nie | áno
| Celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok |  | áno/ nie | áno
| Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením |  | áno/ nie | áno
| Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) (akceptuje sa riešenie na akcizičnej stanici) |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility |  | áno/ nie | áno
| Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta |  | áno/ nie | áno
| SWI |  | áno/ nie | áno
| DWI |  | áno/ nie | áno
| Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice |  | áno/ nie | áno
| Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie |  | áno/ nie | áno
| Systém a sekvencie pre dychový gating |  | áno/ nie | áno
| Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach |  | áno/ nie | áno
| Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie |  | áno/ nie | áno
| Technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli - uviesť názvy balíkov a tichých sekvencií ktoré sú špeciálne predpripravené pre maximálne tichú prevádzku |  | áno/ nie | áno
| Korekcia pohybových artefaktov |  | áno/ nie | áno
| K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou |  | áno/ nie | áno
| K pohybu necitlivá VIBE / PROPELLR MB sekvencia pre vyšetrenie min. abdoménu, hlavy a krku, chrbtice a panvy počas voľného dýchania |  | áno/ nie | áno
| Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov celej chrbtice. Akceptuje sa aj plánovanie vyšetrenia chrbtice v poloautomatickom režime. |  | áno/ nie | áno
| Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru |  | áno/ nie | áno
| Axiálne T2 - vážené TSE |  | áno/ nie | áno
| Axiálne T2 TSE FLAIR |  | áno/ nie | áno
| Axiálne difúzne vážené single-shot EPI |  | áno/ nie | áno
| Difúzne vyšetrenie pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením. |  | áno/ nie | áno
| Difúzne vyšetrenie pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačania artefaktov sposobenych metalickými implantátmi. |  | áno/ nie | áno
| Akceleračná technika pre zrýchlenie snímkovania a zvýšenia kvality založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. |  | áno/ nie | áno
| Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. |  | áno/ nie | áno
| Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy |  | áno/ nie | áno
| Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta |  | áno/ nie | áno
| Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia pre optimálne podanie kontrasntej látky. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadržania dychu. Akceptuje sa aj plánovanie abdomen vyšetrenia alternatívnym SW v poloautomatickom režime. |  | áno/ nie | áno
| Compressed sensing technika pre dynamické 3D vyšetrenia, pre vyšetrenia abdoménu s 1 zadržaním dychu alebo počas voľného dýchania s automatickým rozpoznaním dynamických fáz pečene s príslušným označením fáz v jendotlivých obrazoch |  | áno/ nie | áno
| Automaticke nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu pouzitim AI s cielom zrýchlenia vyšetrenia, Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počet vrstiev. Akceptuje sa aj plánovanie vyšetrenia hlavy alternatívnym inteligentným SW v poloautomatickom režime. |  | áno/ nie | áno
| Automatické polohovanie pacienta do izocentra pri vyšetrovaní veľkých kĺbov bez nutnosti polohovania pacienta s laserom. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. Automatické rekonstrukcie z 3D akvizícií s vysokým rozlíšením. |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni |  | áno/ nie | áno
| Aplikácia pre automatické hodnotenie tuku a železa v pečeni ako aj ich percentuálne zastúpenie v pečeni s možnosťou odoslania výsledkov do pacsu, automatické upozornenie na prítomnosť tuku a železa v pečeni pri použití dedikovaného protokolu, neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy a hemochromatózy pečene. Automatická alebo poloautomatická segmentácia pečene vo výsledných obrazoch pri použití dedikovaného protokolu s automatickým alebo poloautomatickým výpočtom objemu pečene. |  | áno/ nie | áno
| Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Bezproblémová integrácia použitie pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou a pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE. |  | áno/ nie | áno
| Rekonštrukčná metóda s použitím umelej inteligencie pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE. |  | áno/ nie | áno
| Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii raw dát na zrýchlenie času akvizície pre vyšetrenia celého tela. Minimálne 3 úrovne nastavenia odšumenia obrazu. Musí byť kompatibilná minimálne s 1 akceleračnou technikou a 1 AI technikou pre vylepšenie obrazu (napr. snímka kolena do 10 sekúnd). |  | áno/ nie | áno
| 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr |  | áno/ nie | áno
| Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií |  | áno/ nie | áno
| Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania |  | áno/ nie | áno
| Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek |  | áno/ nie | áno
| Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné |  | áno/ nie | áno
| Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomén, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky alebo semi automaticky po detekcii bolusu. Možnosť vizualizácie arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický alebo semiautomatický výpočet príchodu času KL do oblasti záujmu na základe techniky test bolus. Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta rsp na základe zvoleného vyšetrovaného úseku a automaticky alebo semiautomaticky určených anatómií. |  | áno/ nie | áno
| Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku |  | áno/ nie | áno
| Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia |  | áno/ nie | áno
| Plánovanie a navigácia multiparametricých vyšetrení prostaty na báze umelej inteligencie. Asistencia spočíva v automatickej segmentácii prostaty, úprava anatomického pokrytia a angulácie skenovaného objemu automaticky na základe určených anatomických bodov. Automatický odhad PSA denzity na konzole alebo na popisovacej stanici. Akceptuje sa plánovanie vyšetrenia prostaty v poloautomatickom režime. |  | áno/ nie | áno
| Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu |  | áno/ nie | áno
| Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 3D |  | áno/ nie | áno
| 4D MR angiografia |  | áno/ nie | áno
| Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling / ASL |  | áno/ nie | áno
| Automatické ladenie (individuálny shimming jednotlivých slicov, nie objemov), v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v sekvenčných skenoch prípadne iná technika potlačenia artefaktov v difúzne vážených obrazcoch. |  | áno/ nie | áno
Server pre paralelné vyhodnocovanie | Server pre paralelné vyhodnocovanie na pracovných staniciach na baze server-klient: |  |  |  | x | x
| Server v hardwarovej konfigurácii, ktorá umožní plynulé paralelné vyhodnocovanie na 3 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami a dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca s rovnakými aplikáciami na min. 2 diagnostických staniciach (plávajúce licencie) bez obmedzenia a počas celej životnosti prístroja. Vyžaduje sa záloha napájania - UPS. |  | áno/ nie | áno
| Sieťová karta s možnosťou pripojenia min. 10 Gbit/s |  | áno/ nie | áno
| Vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všekým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému počas celej životnosti prístroja. |  | áno/ nie | áno
| Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc na serveri, server-klient riešenie |  | áno/ nie | áno
| Min. počet klientských post-processingových staníc |  | ks | 6
Základané licencie | Základné licencie dostupné pre každú klientsku post-processingovú stanicu dostupné po celú dobu životnosti zariadenia: |  |  |  | x | x
| DICOM 3.0 (kompatibilita) |  | áno/ nie | áno
| Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie |  | áno/ nie | áno
| Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty |  | áno/ nie | áno
| Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami |  | áno/ nie | áno
| Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký. |  | áno/ nie | áno
| Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie |  | áno/ nie | áno
MR Aplikácie (2 licencie z každej aplikácie) dostupné po celú dobu životnosti zariadenia
MR aplikácie | Onkologický softvér s nasledovnými funkcionalitami: |  |  |  | x | x
| Poloautomatické objemové hodnotenie lézií |  | áno/ nie | áno
| Inicializácia segmentácie na základe manuálneho označenia lézie, pomocou boxu alebo štetca |  | áno/ nie | áno
| Poskytnutie najdlhšieho priemeru lézie |  | áno/ nie | áno
| SW a nástroje pre kontrastnú MR mamografiu s nasledovnými funkcionalitami: |  |  |  | x | x
| Korekcia elastického pohybu |  | áno/ nie | áno
| Po zadefinovaní lézie, softvér umožňuje zahrnúť vzdialenosť od bradavky, pokožky a hrudníka do výsledného reportu automaticky po manuálnom nameraní |  | áno/ nie | áno
| Automatická synchronizácia súborov 2D, 3D a 4D údajov |  | áno/ nie | áno
| Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI (Positive Enhancement Integral) |  | áno/ nie | áno
| Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch |  | áno/ nie | áno
| Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie |  | áno/ nie | áno
| Analýza kriviek za chodu na základe ROI a VOI |  | áno/ nie | áno
| Výpočet zväčšujúceho objemu |  | áno/ nie | áno
| Grafická štatistika objemu zväčšenia lézie |  | áno/ nie | áno
| MR onkologický softvér s nasledovnými funkcionalitami: |  |  |  | x | x
| Nástroj na hodnotenie RECIST |  | áno/ nie | áno
| Ďalšie špecifické onkologické rozloženia |  | áno/ nie | áno
| Špeciálne rozloženie pre následné sledovanie |  | áno/ nie | áno
| Štruktúrovaná správa na komunikáciu výsledkov |  | áno/ nie | áno
| Onkologický softvér: |  |  |  | x | x
| Histogram založený na VOI a ROI analýze |  | áno/ nie | áno
| Intuitívna definícia farieb pre tri oblasti histogramu |  | áno/ nie | áno
| Možnosť uloženia predvolieb pre analýzu histogramov |  | áno/ nie | áno
| Výpočet kvantitatívnych parametrov ako je objem segmentácie, priemerná hodnota ADC, štandardná odchylka a percentyl |  | áno/ nie | áno
| MRI celého tela na monitorovanie odpovede na liečbu |  | áno/ nie | áno
| Nástroje na hodnotenie perfúzie T1. |  |  |  | x | x
| Korekcia elastického pohybu |  | áno/ nie | áno
| Registrácia dynamických údajov na anatomické údaje |  | áno/ nie | áno
| Manuálny alebo automatický výber objemu spracovania (sféroid alebo kubus) |  | áno/ nie | áno
| Kvalitatívny model: wash-in, wash-out, iAUC, TTP, AT, PEI |  | áno/ nie | áno
| Kvantitatívny model (Toftsov model): Ktrans, Kep, Ve. |  | áno/ nie | áno
| K dispozícii sú min. tri preddefinované arteriálne vstupné funkcie |  |  |  | x | x
| Prekrytie parametrických máp na zvolených MR snímkach |  | áno/ nie | áno
| Analýza kriviek za chodu, na základe ROI a VOI |  | áno/ nie | áno
| Konfigurovateľné tak, aby automaticky vykonávalo korekciu pohybu, registráciu a počiatočný výpočet farmakokinetickej analýzy ľahko vo fáze predbežného spracovania |  | áno/ nie | áno
| Integrácia do pracovného postupu prostaty: Predspracované výsledky sa automaticky zobrazujú v hlavnom kroku čítania |  | áno/ nie | áno
| Export výsledkov spracovania vo formáte DICOM alebo .CSV |  | áno/ nie | áno
| MR Softvér s nasledovnými funkcionalitami: |  |  |  | x | x
| Umožňuje zobrazovať a ukladať plnoformátové obrázky, napr. chrbtice alebo cievneho stromu, zložené z viacerých prekrývajúcich sa etáp |  | áno/ nie | áno
| Súbory údajov s rôznym FoV, rozlíšením, matricou a hrúbkou rezu možno skladať a kombinovať |  | áno/ nie | áno
| Špecializované algoritmy na skladanie, optimalizované na generovanie anatomických alebo angiografických plnoformátových snímok |  | áno/ nie | áno
| Pôvodné, detailné a rekonštruované snímky možno zobraziť v rôznych rozloženiach |  | áno/ nie | áno
| Merania na rekonštruovaných snímkach, napr. meranie Cobbovho uhla, kyfotického uhla, vertikálnych výškových rozdielov a horizontálnych medzipriestorov na diagnostiku skoliózy |  | áno/ nie | áno
| Kľúčové snímky/nálezy z pracovného postupu zostavovania možno preniesť do reportingu |  | áno/ nie | áno
| Krok kompozície je automaticky integrovaný do celej chrbtice a angio multifunkčnej stanice pre rýchly prístup k plnoformátovým snímkam. |  | áno/ nie | áno
| MR Perfúzie |  |  |  | x | x
| Umožňuje spracovanie súborov údajov o perfúzii mozgu |  | áno/ nie | áno
| Korekcia pohybu perfúznych údajov pre spoľahlivejšie výsledky |  | áno/ nie | áno
| Farebné zobrazenie relatívneho stredného tranzitného času (relMTT), relatívneho objemu mozgovej krvi (relCBV) a relatívneho prietoku krvi mozgom (relCBF), času do vrcholu (TTP) a percenta základnej hodnoty pri vrchole (PBP) |  | áno/ nie | áno
| Na vytvorenie perfúznych máp sa môže použiť globálny alebo lokálny AIF. |  | áno/ nie | áno
| Automatický lokálny AIF s korekciou T1 pre korigovanie účinku úniku spôsobeného hematoencefalickou bariérou |  | áno/ nie | áno
| Integrovaný krok korekcie pohybu pre perfúzne údaje ovplyvnené pohybom pacienta |  | áno/ nie | áno
| Flexibilný výber arteriálnej vstupnej funkcie (AIF) na analýzu zohľadňujúcu dynamiku obohacovania kontrastnou látkou v čase |  | áno/ nie | áno
| Šablóna na podávanie správ orientovaná na ochorenia v oblasti MR neurológie |  | áno/ nie | áno
| Rozšírenie hodnotenia mozgu o výpočet rozdielu perfúzie a difúzie. Hodnotenie sa môže vykonať na základe výpočtu rozdielu medzi dvoma ROI alebo aj niekoľkými kombinovanými ROI v 2D súboroch údajov. |  | áno/ nie | áno
Vyhodnocovanie na základe umelej inteligencie | Softvér využívajúci umelú inteligenciu na vyšetrenie MR mozgu s minimálnym počtom vyšetrení 300/rok po dobu 120 mesiacov: |  |  |  | x | x
| Nástroj na automatickú segmentáciu mozgu s volumetrickým reportom (morfometria) na báze umelej inteligencie využívajúci hlboké neuronové siete (DNN). |  | áno/ nie | áno
| Porovanie výsledkov s nomatívnymi údajmi od zdravej populácie |  | áno/ nie | áno
| Výsledky vyjadrené v číselných hodnotách (report) s vizualizáciou týchto výsledkov (mapa) |  | áno/ nie | áno
| Zobrazenie oblastí mozgu inou farbou |  | áno/ nie | áno
| Zobrazenie odchýlok pre každú štruktúru mozgu od priemerného normatívneho objemu zodpovedajúceho veku a pohlavia |  | áno/ nie | áno
| Podpora DICOM dát nezávislá od dodávateľa MR |  | áno/ nie | áno
| Automatické spracovanie výsledkov so štrukturovaným reportom a automatickým odoslaním do PACS systému |  | áno/ nie | áno
| Prístup k výsledkom aj z web rozhrania |  | áno/ nie | áno
| Využitie cloudového riešenia |  | áno/ nie | áno
| Softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu na vysetrenie MR prostaty s minimálnym počtom vyšetrení 200/rok po dobu 120 mesiacov: |  |  |  | x | x
| Automatická segmentácia prostaty a odhad objemu s možnosťou manuálnych úprav |  | áno/ nie | áno
| Výpočet hustoty PSA na základe vstupnej hodnoty PSA pacienta |  | áno/ nie | áno
| Export výsledkov vo formáte RTSS, ktorý je môžné importovať do ultrazvukových systémov |  | áno/ nie | áno
| Export výsledkov vo forme vypálených kontúr v obrazoch MR DICOM |  | áno/ nie | áno
Hardvérové vybavenie klientských post-processingových staníc | HW pre vyhodnocovacie stanice: |  |  |  | x | x
| Počítačová jednotka s minimálne šesťjadrovým procesorom s kmitočtom |  | GHZ | 4.1
| Operačná pamäť RAM |  | GB | 32
| Kapacitná veľkosť pevného disku HDD |  | TB SATA SSD | 1
| Grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja |  | áno/ nie | áno
| Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, |  | áno/ nie | áno
| Plná DICOM 3.0 kompatibilita |  | áno/ nie | áno
| USB konektor pre pripojenie externých zariadení |  | áno/ nie | áno
| DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača |  | áno/ nie | áno
| Grafická karta s 3 monitorovým výstupom |  | áno/ nie | áno
| 2x Diagnostický, certifikovaný monitor min 2 MPx a uhlopriečkou min 21" pre každú stanicu |  | áno/ nie | áno
| Popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS pre každú stanicu 1ks, rozlíšenie min. FullHD |  | ks | 1
| Uhlopriečka popisovacieho monitora |  | palec (") | 23
| Záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť |  | áno/ nie | áno
Podmienky dodania | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (zabezpečenie súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS je na strane verejného obstarávateľa) |  | áno/ nie | áno
| Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky. |  | áno/ nie | áno
| LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. |  | áno/ nie | áno
| Okno do faradayovej klietky |  | áno/ nie | áno
| MR kompatibilná/plnefunkčná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky a MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky |  | áno/ nie | áno
| Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. |  | áno/ nie | áno
| Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. |  | áno/ nie | áno
| Chladenie MR systému pomocou externého chladiča. |  | áno/ nie | áno
| Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. |  | áno/ nie | áno
Doplnkové vybavenie | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača |  | áno/ nie | áno
| MR kompatibilné slúchadlá, vrátane štupľlových slúchadiel do hlavovej cievky |  | áno/ nie | áno
| Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu |  | áno/ nie | áno
| Injektor kontrastnej látky kompatibilný s dodaným MR |  | áno/ nie | áno
V ......................, dňa ..............................
..........................................................................
Meno, priezvisko, pečiatka, podpis oprávnenej osoby