# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky – aktualizované znenie

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| P.č. | Technická špecifikácia - Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie | Požadovaný parameter prístroja | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uviesť obchodný názov a typové označenie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ prístroja, výrobca |  |  |
| 1. | Mobilný ultrazvukový diagnostický prístroj, plne digitálny | Áno |  |
| 2. | Monitor farebný s rozlíšením min. 1920x1080 px, umiestnený na flexibilnom ergonomickom ramene s možnosťou vertikálneho aj horizontálneho nastavenia nezávisle od ovládacieho panelu | Áno |  |
| 3. | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5“ |  |
| 4. | Dynamický rozsah | min. 350 dB |  |
| 5. | Snímková frekvencia na 2D | min. 6600 Hz |  |
| 6. | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 25 MHz |  |
| 7. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 440 mm |  |
| 8. | Programovateľný a podsvietený ovládací panel | min. 13“ |  |
| 9. | Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. 25 cm |  |
| 10. | Uhlovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. ± 45° |  |
| 11. | Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica | áno |  |
| 12. | Počet rovnocenných portov pre zapojenie sond | min. 4 |  |
| 13. | Podpora sond typu „single crystal“ a „matrix“ | áno |  |
| 14. | Interný SSD s kapacitou | min. 256 GB |  |
| 15. | Pamäťová slučka s kapacitou | min. 512 MB |  |
| 16. | USB porty, z toho dva na ovládacom panely alebo monitore | min. 4 |  |
| 17. | DICOM pripojenie (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno |  |
| 18. | Čiernobiela termotlačiareň ako súčasť prístroja | áno |  |
| 19. | Štart prístroja z vypnutého stavu | max. 60 sek. |  |
| 20. | Multifrekvenčné zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách s počtom stupňov | min. v 3 stupňoch |  |
| 21. | Rozdielové harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | áno |  |
| 22. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | min. v 3 stupňoch |  |
| 23. | Farebné zobrazenie CDI so samostatnou voľbou frekvencie na všetkých sondách | áno |  |
| 24. | Automatická elektronická fokusácia v celom spektre ultrazvukového obrazu bez nutnosti manuálneho nastavovania fokusačného bodu (fokusačný bod sa nezobrazuje obraz USG výseče je fokusovaný v plnom spektre) | áno |  |
| 25. | Širokopásmové farebné zobrazenie s vyššou rozlišovacou schopnosťou na všetkých sondách | áno |  |
| 26. | Power Doppler a smerový Power Doppler so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno |  |
| 27. | Špeciálne zobrazenie mikrovaskularizácie pomocou vysokej snímkovej frekvencie | min. 45 obr/sek. |  |
| 28. | Pulzný Doppler – PWD a HPRV PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu | min. 0,5 kHz – 41 kHz min. 35 m/s |  |
| 29. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu | min. 0,5 – 24 mm |  |
| 30. | Compoud zobrazenie – kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu | min. 3 stupne |  |
| 31. | Funkcia na odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu | min. 5 stupňov |  |
| 32. | Automatická korekcia rýchlosti šírenia USG vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
| 33. | Trapezoidné zobrazenie na lineárnej sonde | áno |  |
| 34. | Duálne zobrazenie B módu a B módu + farebné zobrazenie CDI | áno |  |
| 35. | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 36. | Doplexný mód, Triplexný mód | áno |  |
| 37. | Zoom v reálnom čase | min. 11,5x |  |
| 38. | Automatická optimalizácia 2D obrazu bez nutnosti použitia tlačidla. Obraz upravovaný algoritmami umelej inteligencie v reálnom čase | áno |  |
| 39. | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom | áno |  |
| 40. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 41. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno |  |
| 42. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v zmrazenom obraze aj v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 43. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 44. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dáta s možnosťou dodatočnej úprav obraz. parametrov | bez preferencie |  |
| 45. | Možnosť merania na obrázkoch uložených v archíve | áno |  |
| 46. | Export obrázkov a slučiek vo formáte BMP/JPG a MPEG-4/WW9 | áno |  |
| 47. | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 48. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 49. | Možnosť rozšírenia o softvér pre automatickú detekciu obrysov lézií založenej na algoritmoch umelej inteligencie so zistením plochy a obvodu zistenej lézie s automatickým vložením do reportu vyšetrenia. | áno |  |
| 50. | Možnosť rozšírenia o vyšetrenia pomocou kontrastnej látky (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu. | áno |  |
| 51. | Možnosť rozšírenia o softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC | bez preferencie |  |
| 52. | Strain elastografia | áno |  |
| 53. | Možnosť rozšírenia o elestografiu typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elestogramom v B-móde | áno |  |
| 54 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno |  |
| 55. | Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 3,5 – 15 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 165 mm |  |
|  | - aktívny rozsah zobrazenia (FOV) | min. 45 mm |  |
|  | - aktívna šírka sondy | min. 50 mm |  |
| 56. | Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 3 – 9,9 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 160 mm |  |
|  | - aktívny rozsah zobrazenia (FOV) | min. 38 mm |  |
| 57. | Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 1 – 8 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 440 mm |  |
|  | - uhol zobrazenia (FOV) | min. 100° |  |
|  | Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu. | Áno |  |