Opis predmetu zákazky

| Predmet zákazky | Laparoskopická zostava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované množstvo | 5 ks |  |  |  |  |  |
| Požadovaný termín dodania | najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, alebo najneskôr do 31.05.2026 |  |  |  |  |  |
| Stručný opis predmetu zákazky |  |  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je dodanie kompletnej laparoskopickej zostavy určenej na vykonávanie mini-invazívnych chirurgických zákrokov, vrátane hlavnej zobrazovacej jednotky, svetelného zdroja, kamery, monitorov a príslušenstva, v požadovanej kvalite a technickom vyhotovení, spolu s inštaláciou, uvedením do prevádzky a zaškolením obsluhy. |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom |  |  |  |  |  | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (výrobca / typové označenie výrobku): |  |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - PROCESOR: |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazovací systém s rozlíšením obrazu 4K |  | pixel |  |  | 3840 x 2160 |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Samostatný 4K multišpeciálny video procesor |  | áno |  |  |  |  |
| Procesor integruje 4K, 3D a IR v jednom systéme |  | áno |  |  |  |  |
| Pozorovacie režimy: - režim pozorovania NBI - režim pozorovania YE - režim pozorovania 3D - režim pozorovania IR |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť konfigurácie pomocou softvéru, ktorý je možné konfigurovať, aktualizovať cez port prenosnej pamäte |  | áno |  |  |  |  |
| Elektronický zoom |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosti zväčšenia: 4K: 6 režimov (×1,0, ×1,2, ×1,4, ×1,6, ×1,8, ×2,0) 2D: 3 režimy (×1,0, ×1,2, ×1,5) 3D: 2 režimy (režimy (×1,0, ×1,2 |  | áno |  |  |  |  |
| Pomer strán 16:9 |  | áno |  |  |  |  |
| Dotykový displej procesora a ovládacie tlačidlá kamerovej hlavy |  | áno |  |  |  |  |
| Automatické aj manuálne nastavenie jasu |  | áno |  |  |  |  |
| Individuálne nastavenie farieb |  | áno |  |  |  |  |
| Výstupy na 2D a 3D zobrazenie |  | áno |  |  |  |  |
| Zobrazenie nastavenia prístrojov na endoskopickom monitore v prípade potreby operatéra |  | áno |  |  |  |  |
| Funkcia white balance pomocou jedného tlačidla, prípadne v menu procesora |  | áno |  |  |  |  |
| Procesor sníma technológiu čipu CMOS |  | áno |  |  |  |  |
| Predvoľba pre nastavenie údajov pacientskych dát: - ID pacienta - Meno pacienta - Rok - Vek - Dátum narodenia - Komentár |  | áno |  |  |  |  |
| Funkcia obráteného obrazu pre nahrávanie mikroskopu počas operácie |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - KAMEROVÁ SNÍMACIA HLAVICA: |  |  |  |  |  |  |
| Natívne 4K rozlíšenie |  | pixel |  |  | 3840 x 2160 |  |
| Ohnisková vzdialenosť |  | mm | 19 |  |  |  |
| Priemer kábla |  | mm | 5 |  |  |  |
| Dĺžka kábla |  | m | 3 |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Systém snímania : 1 CMOS |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosti zaostrovania: True 4K, Powered , O-AF, C-AF- cieľové zaostrenie objektu, bez nutnosti sledovania manuálneho zaostrovania |  | áno |  |  |  |  |
| Režimy pozorovania : - NBI - IR pozorovanie - Elektronický zoom |  | áno |  |  |  |  |
| Sterilizovateľná nízkoteplotnou sterilizáciou, autoklávovateľná |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - LED SVETELNÝ ZDROJ: |  |  |  |  |  |  |
| Intenzita svetla |  | W |  | 5,60 |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Samostatný plnofarebný infračervený LED svetelný zdroj |  | áno |  |  |  |  |
| Automatická úprava intenzity svetla v závislosti od aktuálnej potreby operačného poľa |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť vyšetrenia v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom |  | áno |  |  |  |  |
| Expozícia min. 15 krokov |  | áno |  |  |  |  |
| Režim normálneho pozorovania svetla |  | áno |  |  |  |  |
| Režimy pozorovania: - NBI - IR - YE- yellow enhacement- lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive - Fluorescence Imaging Overlay Mode - Pozorovania 3D |  |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - HD KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ SNÍMACIE ZARIADENIE S OHYBNOU DISTÁLNOU ČASŤOU: |  |  |  |  |  |  |
| Priemer pracovnej časti |  | mm |  | 6 |  |  |
| Pracovná dĺžka |  | mm | 360 |  |  |  |
| Hmotnosť zariadenia |  | g |  | 300 |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Flexibilná distálna časť v dvoch na seba kolmých rovinách |  | áno |  |  |  |  |
| Ohybná distálna časť v 4 smeroch |  | áno |  |  |  |  |
| Ohybnosť v každom smere min. 100° |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 3 tlačidlá na ovládanie funkcií kamery |  | áno |  |  |  |  |
| Spôsob snímania - 1 snímací čip umiestnený v distálnej časti zariadenia |  | áno |  |  |  |  |
| Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla |  | áno |  |  |  |  |
| Autoklávovateľné vrátane sterilizačného kontajnera |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - VIDEOTELESKOP: |  |  |  |  |  |  |
| Uhol zobrazenia zorného poľa |  | ° |  |  | 30 |  |
| Priemer tubusu pracovnej časti |  | mm |  |  | 10 |  |
| Pracovná dĺžka |  | mm |  | 340 |  |  |
| Rotácia tubusu videoteleskopu vľavo/vpravo |  | ° |  |  | 165 |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Pevná/ neohybná distálna časť |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 3 tlačidlá na ovládanie funkcií kamery |  | áno |  |  |  |  |
| Spôsob snímania - 2 snímacie čipy umiestnené v distálnej časti zariadenia |  | áno |  |  |  |  |
| Automatické zaostrovanie snímaného obrazu - autofokus |  | áno |  |  |  |  |
| Úprava distálnej časti proti zahmlievaniu |  | áno |  |  |  |  |
| Vrátane sterilizačného kontajnera a integrovaného svetlo-vodného kábla |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - MEDICÍNSKY OPERAČNÝ MONITOR: |  |  |  |  |  |  |
| Uhlopriečka monitora |  | " | 30 |  |  |  |
| Rozlíšenie obrazu |  | pixel |  |  | 3840 x 2160 |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Pomer strán 16:9 |  | áno |  |  |  |  |
| Zoom: 1x, 1,2x, 1,5x alebo 2x |  | áno |  |  |  |  |
| Zobrazenie obrazu , formát 3D a 2D signál v HD a 4K |  | áno |  |  |  |  |
| Medicínsky A-Test |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - INSUFLÁTOR: |  |  |  |  |  |  |
| Maximálny prietok CO2 |  | l/min | 45 |  |  |  |
| Maximálny tlak |  | mmHg | 25 |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt tlaku a prietoku |  | áno |  |  |  |  |
| Kroky nastavenia min. 1 l/minútu |  | áno |  |  |  |  |
| Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu |  | áno |  |  |  |  |
| Grafický ukazovateľ stavu tlakovej nádoby |  | áno |  |  |  |  |
| Indikácia aktívneho ohrevu insuflovaného plynu |  | áno |  |  |  |  |
| Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysoko energetickým prístrojom |  | áno |  |  |  |  |
| Systém automatického odsávania dymu |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 10 ks resterilizovateľnej insuflačnej spojovacej hadice s ohrevom |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 50ks hadicových setov na jedno použitie pre evakuáciu dymu |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 5ks tlakovej spojovacej hadice s redukčným ventilom na CO2 tlakovú nádobu |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - SUKČNO – IRIGAČNÉ ZARIADENIE: |  |  |  |  |  |  |
| Prietok irigácie |  | l/min | 0,1 | 2 |  |  |
| Tlak irigácie |  | mmHg | 5 | 150 |  |  |
| Výkon odsávania |  | l/min | 1,8 |  |  |  |
| Tlak odsávania |  | kPa | -50 |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Rolerový systém |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 10ks irigačných hadíc |  | áno |  |  |  |  |
| Sekretná nádoba s držiakom na policu alebo stropný statív s objemom min. 3 litre |  | áno |  |  |  |  |
| Min. 50ks antivirálnych/antibakteriálnych a hydrofóbnych filtrov |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť pripojenia jednorazových, sterilizovateľných hadicových setov |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - STOJAN PRE ENDOSKOPICKÚ ZOSTAVU: |  |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Zabudované pohyblivé, výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor |  | áno |  |  |  |  |
| Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane |  | áno |  |  |  |  |
| Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery |  | áno |  |  |  |  |
| Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach, min. 2 brzdené |  | áno |  |  |  |  |
| Stojan operačnej zostavy – odolný voči konvenčným dezinfektom |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| - ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA: |  |  |  |  |  |  |
| Výkon |  | W | 320 |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Počet režimov: - Monopolárny rez – min. 4 - Monopolárna koagulácia – min. 4 - Bipolárny rez – min. 2 - Bipolárna koagulácia – min. 6 |  | áno |  |  |  |  |
| Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie |  | áno |  |  |  |  |
| Ovládanie nastavení dotykovým displejom |  | áno |  |  |  |  |
| Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov |  | áno |  |  |  |  |
| Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky |  | áno |  |  |  |  |
| Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
|  |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| - INŠTRUMENTÁRIUM: |  |  |  |  |  |  |
| a) 4K optika 5ks: pracovná dĺžka 317mm, priemer 5mm, uhol pohľadu 30° b) 4K optika 5ks: pracovná dĺžka 318mm, priemer 10mm, uhol pohľadu 30° c) IR optika 5ks: pracovná dĺžka 318mm, priemer 10mm, uhol pohľadu 30° d) sterilizačný kontajner pre optiky 15ks e) svetlovodivý kábel 15ks: priemer jadra 4,2mm, dĺžka 3m |  | áno |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| - MEDICÍNSKE ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE: |  |  |  |  |  |  |
| Zaznamenávanie video signálu do 1080p HD |  | áno |  |  |  |  |
| Formáty videa MPEG-4 a obrázkov JPEG |  | áno |  |  |  |  |
| Porovnávacia analýza side by side |  |  |  |  |  |  |
| Ukážka videa na celej obrazovke na primárnom displeji |  |  |  |  |  |  |
| Video slučka pre sekundárne zobrazenie |  |  |  |  |  |  |
| Intuitívne používateľské rozhranie |  |  |  |  |  |  |
| Ovládanie pomocou klávesnice/myši alebo dotykového panela |  |  |  |  |  |  |
| Označenie voľným textom pre videá, obrázky a tlačové zostavy |  |  |  |  |  |  |
| Systém by mal umožňovať záznam a/alebo zobrazenie frekvencie hlasu ako prekrytie na chirurgickej obrazovke a zaznamenané video. |  |  |  |  |  |  |
| Dvojkanálový záznam, 2x priame SDI |  |  |  |  |  |  |
| Ukážka videa: Používatelia môžu zobraziť ukážku zdrojového videa na celej obrazovke takmer v reálnom čase |  |  |  |  |  |  |
| Nahrávanie zvuku – zvuk je možné nahrávať cez káblový mikrofón. Výstup zo systémového frekvenčného analyzátora hlasu je možné zobraziť aj na monitore ako prekrytie. |  |  |  |  |  |  |
| Malo by byť možné prehrávať údaje nesúvisiace s pacientmi na vzdelávacie účely v režime porovnávania. |  |  |  |  |  |  |
| Rekordér podporuje videá vo formáte Full HD a 3D (HD) vedľa seba. |  |  |  |  |  |  |
| Systém by mal poskytovať kontrolované bezpečné vypnutie, aby sa zabránilo poškodeniu nasnímaných obrázkov a videí v prípade výpadku napájania. |  |  |  |  |  |  |
| V kombinácii s redakčným systémom by sa pri registrácii pacienta v záznamníku mal automaticky spustiť videozáznam. |  |  |  |  |  |  |
| Ovládané pomocou vzdialeného počítača, iPadu alebo lekárskeho monitora s dotykovou obrazovkou |  |  |  |  |  |  |
| Ukážka videa na celej obrazovke na primárnom displeji |  |  |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

| Názov | Požadované parametre | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: | požaduje sa; miestom inštalácie je sídlo verejného obstarávateľa |  |
| Záručná doba na predmet zákazky | minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky |  |
| Nástup na servis do 24 hod. | požaduje sa; nástup do 24 hod. v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | požaduje sa |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | požaduje sa |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | požaduje sa |  |

Predmet zákazky zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.