Opis predmetu zákazky

| Predmet zákazky |  | Multifunkčný robotický RTG digitálny prístroj s vertigrafom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované množstvo |  | 3 ks |  |  |  |  |  |
| Požadovaný termín dodania |  | najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, alebo najneskôr do 31.05.2026 |  |  |  |  |  |
| Stručný opis predmetu zákazky |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky multifunkčného robotického digitálneho RTG prístroja s vertigrafom, určeného na realizáciu širokého spektra rádiodiagnostických vyšetrení. Zariadenie musí umožňovať digitálne snímanie obrazu vo vertikálnej aj horizontálnej polohe pacienta, automatizované polohovanie a bezpečnú manipuláciu prostredníctvom robotického ramena. Súčasťou dodávky je kompletné príslušenstvo, softvérové vybavenie, integrácia do existujúcich nemocničných informačných systémov, zaškolenie obsluhy a zabezpečenie záručného servisu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom |  |  |  |  |  |  | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (výrobca / typové označenie výrobku): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MJ | min. | max. | presne |  |
| 1. | Multifunkčný robotický RTG digitálny prístroj s vertigrafom |  | ks |  |  | 3 |  |
| Technické vlastnosti |  |  | MJ | min. | max. | presne |  |
| 2. | Detektor schopný snímať obraz vo všetkých rovinách, vo vertikálnej polohe aj šikmých projekciách |  | počet |  |  | 1 |  |
| 3. | Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) |  | cm | 42 x 42 |  |  |  |
| 4. | Veľkosť bodu |  | µm |  | 150 |  |  |
| 5. | Rozlíšenie – rozsah šedi |  | bit | 16 |  |  |  |
| 6. | Výstupný výkon generátora |  | kW | 80 |  |  |  |
| 7. | Rozsah kV |  | kV | 40 do 150 |  |  |  |
| 8. | Rozsah nastavenia mAs |  | mAs | 0,8 do 800 |  |  |  |
| 9. | Rozsah frrekvencie pulznej siaskopie |  | kV | 40 - 110 |  |  |  |
| 10. | Digitálna sériová akvizícia s frekvenciou |  | obrazov/ s | 0,5 - 8 |  |  |  |
| 11. | Pulzná fluoroskopia v rozsahu |  | pulzov/ s | 3 - 15 |  |  |  |
| 12. | Veľkosť malého ohniska |  | mm |  | 0,6 |  |  |
| 13. | Veľkosť veľkého ohniska |  | mm |  | 1 |  |  |
| 14. | Žiarič s vysokými obrátkami anódy |  | ot./ min. | 9 000 |  |  |  |
| 15. | Tepelná kapacita anódy |  | kHU | 800 |  |  |  |
| 16. | Antirozptylová mriežka univerzálna |  | lp/ cm | 90 |  |  |  |
| 17. | Prídavný monitor v ovládacej miestnosti RTG prístroja pre zobrazenie fluoroskopických snímok |  | palec | 19 |  |  |  |
| 18. | Rozmer úložnej dosky stola (dĺžka x šírka) |  | cm | 200 x 75 |  |  |  |
| 19. | Rozsah motorického nastavenia výšky stola |  | cm | 40 |  |  |  |
| 20. | Rozsah pozdľžneho motorického pohybu stropného statívu rtg žiariča |  | cm | 340 |  |  |  |
| 21. | Rozsah priečného motorického pohybu stropného statívu rtg žiariča |  | cm | 280 |  |  |  |
| 22. | Rozsah vertikálneho motorického pohybu stropného statívu rtg žiariča |  | cm | 180 |  |  |  |
| 23. | Rozsah pozdľžneho motorického pohybu stropného statívu detektora |  | cm | 340 |  |  |  |
| 24. | Rozsah pozdľžneho motorického pohybu stropného statívu detektora |  | cm | 280 |  |  |  |
| 25. | Rozsah pozdľžneho motorického pohybu stropného statívu detektora |  | cm | 180 |  |  |  |
|  | Akvizičná stanica: |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Hard disk |  | počet | 20 000 obrazov v DICOM formáte |  |  |  |
| 27. | Pamäť RAM (v prípade operačného systému Linux - minimálne 4 GB) |  | GB | 8 |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  |  | Hodnota/ charakteristika |  |  |  |  |
| 28. | Robotický, plnemotorizovaný rtg prístroj s dvomi stropnými statívmi pre rtg žiarič a detektor |  | áno |  |  |  |  |
| 29. | Dynamický detektor, na báze amorfný kremík s CsI scintilátorom |  | áno |  |  |  |  |
| 30. | Pulzná skiaskopia |  | áno |  |  |  |  |
| 31. | Archivácia skiaskopickej slučky |  | áno |  |  |  |  |
| 32. | Možnosť nastavenia hĺbkovej clony bez žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 33. | Integrovaný DAP meter s prenosom dát do PACS pomocou DICOM SR |  | áno |  |  |  |  |
| 34. | Programovanie polôh clôn cez orgánový program vrátane nastavenia spektrálnych filtrov na zredukovanie kožnej dávky žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 35. | RTG žiarič na stropnom statíve s výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora |  | áno |  |  |  |  |
| 36. | Možnosť vytvárať dlhé snímky v stoji a v leže na pacientskom stole |  | áno |  |  |  |  |
| 37. | Držiak pre pacienta k podpore stabilizácie pri vytváraní dlhých snímok vrátane mierky pre meranie dĺžok |  | áno |  |  |  |  |
| 38. | Nástenný držiak pre antirozptylové mriežky |  | áno |  |  |  |  |
| 39. | SW balík umožňujúci fluoroskopické vyšetrenia vrátane ovládacej konzoly umiestnenej v ovladacej miestnosti RTG prístroja |  | áno |  |  |  |  |
| 40. | Pacientsky stôl s nosnosťou min. 240 kg |  | áno |  |  |  |  |
| 41. | Pacientsky rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou |  | áno |  |  |  |  |
| 42. | Fixačný pás pre pacienta upevniteľný na stôl |  | áno |  |  |  |  |
| 43. | Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) |  | áno |  |  |  |  |
| 44. | Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné svetlo |  | áno |  |  |  |  |
| 45. | Možnosť nastavenia min. nasledovných parametrov na dotykovej obrazovke na rtg žiariči: kV, mAs, ms, orgánový program, ohnisko, sčernanie, voľba vzdialenosti ohnisko - detektor |  | áno |  |  |  |  |
| 46. | Autotracking - plnoautomatické motorické sledovanie vzájomnej pozície RTG žiariča, výšky stola, sklonu rtg žiariča a detektora na základe predprogramovaných orgánových programov |  | áno |  |  |  |  |
| 47. | Simultánne motorické pohyby detektora s rtg žiaričom vo všetkých osiach |  | áno |  |  |  |  |
| 48. | Automatické nastavenie vzdialenosti detektor - ohnisko podľa vloženého rastra na zníženie sekundárneho žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 49. | Programovateľný inteligentný antikolízny systém |  | áno |  |  |  |  |
| 50. | Expozičná automatika |  | áno |  |  |  |  |
| 51. | DAP meter |  | áno |  |  |  |  |
| 52. | Interkom pre obojstrannú komunikáciu s pacientom |  | áno |  |  |  |  |
|  | Akvizičná stanica: |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Operačný systém Windows alebo Linux |  | áno |  |  |  |  |
| 54. | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie |  | áno |  |  |  |  |
| 55. | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS |  | áno |  |  |  |  |
| 56. | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku |  | áno |  |  |  |  |
| 57. | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 |  | áno |  |  |  |  |
| 58. | Minimálne funkcie akvizičnej stanice: Skladanie obrazov celej chrbtice aj končatín ležiaceho aj stojaceho pacienta do jedného snímku |  | áno |  |  |  |  |
| 59. | SW pre homogénne znázornenie preexponovaných a podexponovaných objektov v jednom obraze bez poklesu kvality obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 60. | Ďalšie minimálne funkcie akvizičnej stanice: Meranie uhlov a vzdialeností, otáčanie obrazu, zvýraznenie hrán, vkladanie poznámok do obrazu, zväčšenie obrazu, potlačenie šumu |  | áno |  |  |  |  |
| 61. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.. Zároveň vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre verejného obstarávateľa (preberací protokol, vyhlásenie o zhode ES, protokol o zaškolení, preberacia skúška zdroja ionizujúceho žiarenia, technická špecifikácia prístroja, kompletný návod na použitie v slovenskom jazyku, výpis z databázy kódov registrovaných / evidovaných zdrav. pomôcok). |  | áno |  |  |  |  |
| 62. | Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Servisná kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. |  | áno |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

| Názov | Požadované parametre | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: | požaduje sa; miestom inštalácie je Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Antolská 11, 851 07 Bratislava |  |
| Záručná doba na predmet zákazky | minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky |  |
| Nástup na servis do 24 hod. | požaduje sa; nástup do 24 hod. v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | požaduje sa |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | požaduje sa |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | požaduje sa |  |

Predmet zákazky zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.