Opis predmetu zákazky

| Predmet zákazky |  | Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované množstvo |  | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Požadovaný termín dodania |  | najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, alebo najneskôr do 31.05.2026 |  |  |  |  |  |
| Stručný opis predmetu zákazky |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky multifunkčného diagnostického prístroja určeného na skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom. Zariadenie musí umožňovať vysokokvalitné dynamické aj statické zobrazenie s nízkou dávkou žiarenia, presné polohovanie pacienta a flexibilné využitie pri diagnostických a intervenčných výkonoch. Súčasťou predmetu zákazky je kompletné príslušenstvo, softvérové vybavenie, integrácia do systémov, zaškolenie obsluhy a zabezpečenie záručného servisu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom |  |  |  |  |  |  | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (výrobca / typové označenie výrobku): |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY |  |  | MJ | min. | max. | presne |  |
| 1. | Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom |  | ks |  |  | 1 |  |
| Technické vlastnosti |  |  | MJ | min. | max. | presne |  |
| 2. | Digitálny multifunkčný prístroj s možnosťou sklápania gantry v rozsahu |  | stupeň | -90 až +90 |  |  |  |
| 3. | Výškové nastavenie izocentra C ramena v rozsahu |  | cm | 90 až 125 |  |  |  |
| 4. | Motoricky meniteľná vzdialenosť medzi zrojom žiarenia a detektora v rozsahu |  | cm | 90 - 120 |  |  |  |
| 5. | Nosnosť stola |  | kg | 220 |  |  |  |
| 6. | Rozsah rotácie C ramena |  | stupeň | LAO 100 a 100 90 a CRAN/CAUD ± 50 až 70 |  |  |  |
| 7. | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO |  | stupeň/ s | 15 |  |  |  |
| 8. | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami CRAN/CAUD |  | stupeň/ s | 15 |  |  |  |
| 9. | Motorický priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola |  | cm | +25 až -40 |  |  |  |
| 10. | Motorický pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientského stola |  | cm | 120 |  |  |  |
| 11. | Vertikálny motorický pohyb dosky stola od podlahy v prípade horizontálnej polohy stola v rozsahu |  | cm | 70 do 120 |  |  |  |
| 12. | Motoricky posuvné C rameno v celkovom rozsah |  | cm | 160 |  |  |  |
| 13. | Maximálne zaťaženie stupienka na vyšetrenie pacienta v stoji |  | kg | 200 |  |  |  |
| 14. | Možnosť automatických programovateľných pozícií |  | počet | 50 |  |  |  |
|  | RTG generátor: |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Výkon |  | kW | 80 |  |  |  |
| 16. | Rozsah frekvencií generátora pri pulznej prevádzke |  | pulzy/ s | 0,5 do 60 |  |  |  |
| 17. | Časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime |  | kW | 3 |  |  |  |
| 18. | Napájacie napätie žiariča v rozsahu |  | kV | 50 - 120 |  |  |  |
|  | RTG žiarič pre vaskulárne použitie: |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča |  | mA | 250 |  |  |  |
| 20. | Tepelná kapacita anódy |  | MHU | 3,5 |  |  |  |
| 21. | Rýchlosť chladenia anódy |  | KHU | 8,4 |  |  |  |
| 22. | Počet ohnísk |  | počet | 3 |  |  |  |
| 23. | Fyzická veľkosť mikro ohniska |  | mm |  | 0,3 |  |  |
| 24. | Fyzická veľkosť malého ohniska |  | mm |  | 0,6 |  |  |
| 25. | Veľkosť veľkého ohniska |  | mm |  | 1 |  |  |
| 26. | Maximálny výkon veľkého ohniska |  | kW | 80 |  |  |  |
|  | Clona: |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky |  | počet | 5 |  |  |  |
| 28. | Hrúbka medených filtrov |  | mm | 0,2. 0,3. 0,6. 0,8. |  |  |  |
|  | Zobrazovací systém s plochým detektorom pre vaskulárne použitie: |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Aktívne rozmery detektora |  | mm | 380 x 290 |  |  |  |
| 30. | Rozlišovacia schopnosť deketora |  | Lp/ mm | 2,5 |  |  |  |
| 31. | Veľkosť matrice |  | bod | 1 500 x 1 500 |  |  |  |
| 32. | Veľkosť pixela |  | µm |  | 194 |  |  |
| 33. | Hľbka digitalizácie |  | bit | 16 |  |  |  |
| 34. | Počet prepínateľných formátov |  | počet | 5 |  |  |  |
|  | Stropný statív s tromi monitormi vo vyšetrovacej miestnosti: |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Veľkosť monitorov |  | palec | 19 |  |  |  |
|  | Displej v ovládacej miestnosti: |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Farebný diagnostický monitor pre znázornenie obrazov (LIVE, referenčný obraz a 3D pracovná stanica) s uhlopriečkou |  | palec | 30 |  |  |  |
|  | Pracovné akvizičné módy: |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami |  | pulzy/ s | 1 až 30 |  |  |  |
| 38. | Digitálna radiografia s nekompriminovaným rozlíšením detektora s frekvenciou |  | obrazov/ s | 0,5 až 7 |  |  |  |
| 39. | Digitálna subtrakčná angiografia s nekompriminovaným rozlíšením detektora , vrátane voľby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne s frekvenciou |  | obrazov/ s | 0,5 až 7 |  |  |  |
| 40. | Natívna rotačná angiografia s rotáciou |  | stupeň/ s | 45 |  |  |  |
| 41. | Rotačná DSA angiografia s rotáciou |  | stupeň/ s | 45 |  |  |  |
| 42. | Rýchlosť snímkovania pre natívnrotačnú angiografiu a rotačnú DSA angiografiu a pre 3D znázornenie obrazov |  | obrazov/ s | 25 |  |  |  |
|  | Obrazový systém a 3D pracovná stanica: |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Obrazový systém s vysokou rozlišovacou schopnosťou na spracovanie obrazov v reálnom čase |  | k/ bit | 1/ 12 |  |  |  |
| 44. | Monitor s uhlopriečkou obrazovky |  | palec | 19 |  |  |  |
|  | Videoduodenoskop: |  |  |  |  |  |  |
| 45. | veľkosť zorného poľa |  | stupeň | 100 |  |  |  |
| 46. | veľkosť zorného poľa retro |  | stupeň | 15 |  |  |  |
| 47. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu |  | mm |  | 11,3 |  |  |
| 48. | vonkajší priemer distálneho konca |  | mm |  | 13,5 |  |  |
| 49. | priemer pracovného kanála |  | mm | 4,2 |  |  |  |
| 50. | ohybnosť hore/dolu |  | stupeň | 120/ 90 |  |  |  |
| 51. | ohybnosť vpravo/vľavo |  | stupeň | 110/ 90 |  |  |  |
| 52. | pracovná dĺžka |  | mm | 1 250 |  |  |  |
|  | Endoskopická insuflačná jednotka Co2: |  |  |  |  |  |  |
| 53. | tlak |  | kPa |  | 45 |  |  |
| 54. | hmotnosť |  | kg |  | 5 |  |  |
| Technické vlastnosti |  |  | Hodnota/ charakteristika |  |  |  |  |
| 55. | Zariadenie pevne montované na podlahe |  | áno |  |  |  |  |
| 56. | Nový nepoužitý multifunkčný univerzálny jednorovinný skiaskopicko - skiagrafický komplet s maximálnym rozsahom pohybu, plochým detektorom a plnou digitalizáciou obrazu určený pre diagnostiku a intervencie na vaskulárnom a nevaskulárnom systéme, perimyelografie, biopsie, ERCP, PTC, PTD, stentovanie a brachyterapia žlčových ciest, skiaskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, flebografie a iné výkony v rozsahu od hlavy po dolné končatiny vrátane možnosti DSA a 3D zobrazenia. |  | áno |  |  |  |  |
| 57. | Systém musí umožniť akékoľvek projekcie v ľahu a stoji a musí zaručiť voľný prístup k pacientovi zo všetkých strán. Prístroj s najnovšiou a maximálou výbavou výrobcu pre nízke dávky rtg žiarenia. Musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 58. | Flexibilný systém C-ramena musí umožňiť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta a počas vyšetrenia |  | áno |  |  |  |  |
| 59. | Ľubovoľná pracovná poloha C ramena aj priľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola |  | áno |  |  |  |  |
| 60. | Počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anesteziológa |  | áno |  |  |  |  |
| 61. | Možnosť snímkovania z AP alebo PA projekcií |  | áno |  |  |  |  |
| 62. | Plávajúca motorická úložná doska s pozdĺžnym a priečnym posunom |  | áno |  |  |  |  |
| 63. | Antikolízny systém pre pohyby C ramena |  | áno |  |  |  |  |
| 64. | Automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie |  | áno |  |  |  |  |
| 65. | Generátor musí mať integrované automatické ovládanie regulácie napätia, prúdu, šírky pulzov, prídavnej spektrálnej filtrácie v závislosti od hrúbky objektu a prepínania veľkosti ohniska na dosiahnutie nijnižšej možnej dávky pri najlepšej kvalite obrazu počas pulznej skiaskopickej prevádzky. |  | áno |  |  |  |  |
| 66. | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte |  | áno |  |  |  |  |
| 67. | Vysokovýkonný rtg žiarič s rotačnou anódou uloženou v tekutom kove |  | áno |  |  |  |  |
|  | RTG generátor: |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie |  | áno |  |  |  |  |
| 69. | Generátor musí mať integrované automatické ovládanie regulácie napätia, prúdu, šírky pulzov, prídavnej spektrálnej filtrácie v závislosti od hrúbky objektu a prepínania veľkosti ohniska na dosiahnutie nijnižšej možnej dávky pri najlepšej kvalite obrazu počas pulznej skiaskopickej prevádzky. |  | áno |  |  |  |  |
| 70. | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte |  | áno |  |  |  |  |
|  | RTG žiarič pre vaskulárne použitie: |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Vysokovýkonný rtg žiarič s rotačnou anódou uloženou v tekutom kove |  | áno |  |  |  |  |
| 72. | Vysoký skiaskopický výkon žiariča pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok s ochranou proti preťaženiu min. 2,5 kW po dobu viac ako 30 minút |  | áno |  |  |  |  |
|  | Clona: |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Kompaktná forma s elekticky nastaviteľnými pravouhlými a semitransparentnými clonami |  | áno |  |  |  |  |
| 74. | Polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 75. | Musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickou spektrálnou filtráciou medenými filtrami v závislosti od hrúbky objektu a polohy C ramena počas skiaskopie |  | áno |  |  |  |  |
|  | Zobrazovací systém s plochým detektorom pre vaskulárne použitie: |  |  |  |  |  |  |
| 76. | FD technológia - plochý deteckor z materiáku aSi alebo CMOS |  | áno |  |  |  |  |
| 77. | Vyberateľný raster na redukovanie dávky žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 78. | Integrovaný laserový kríž na podporu navigácie |  | áno |  |  |  |  |
| 79. | Ovladacie prvky na radenie pohybov detektora a C ramena (min. otáčanie detektora okolo vlastnej osi, zmena vzdialenosti detektora a žiariča, pozdĺžny pohyb C ramena) priamo na detektore |  | áno |  |  |  |  |
|  | Stropný statív s tromi monitormi vo vyšetrovacej miestnosti: |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Farebné diagnostické monitor pre znázornenie živého, referenčného obrazu a obrazu z 3D pracovnej stanice |  | áno |  |  |  |  |
|  | Pracovné akvizičné módy: |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Roadmap a DSA-digitálna subtrakčná angiografia s automatickou korekciou posunu pixelov v smeroch X,Y,Z v reálnom čase |  | áno |  |  |  |  |
| 82. | Archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte |  | áno |  |  |  |  |
| 83. | Archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte |  | áno |  |  |  |  |
| 84. | LIH - posledný archivovaný obraz |  | áno |  |  |  |  |
| 85. | Prekryté znázornenie skiaskopického obrazu a referenčného obrazu v reálnom čase |  | áno |  |  |  |  |
| 86. | Archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min 30 sec pri matrici 1k pri frekvencii 30 pulzov/sec |  | áno |  |  |  |  |
| 87. | Akvizícia a archivácia obrazov s rozlíšením min. 1024 x 1024/12 bit v celom reťazci s možnosťou jednotlivého snímku a scén, so všetkými modernými vyšetrovacími módmi a záznamovou kapacitou min. 25 000 obrázkov na interný pevný disk |  | áno |  |  |  |  |
| 88. | Znázornenie obrazu v matrici 2k |  | áno |  |  |  |  |
| 89. | Znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze |  | áno |  |  |  |  |
| 90. | Periférna subtrakčná angiografia pomocou krokovania C ramena pri použití jedného vstreku kontrastnej látky, frekvencia snímkovania je ľubovoľne nastaviteľná podľa jednotlivých krokov |  | áno |  |  |  |  |
|  | Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu: |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Prístroj s najnovšiou a maximálou výbavou výrobcu pre nízke dávky rtg žiarenia. Musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 92. | Polohovanie primárnych a semi-transparentných kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze |  | áno |  |  |  |  |
| 93. | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase |  | áno |  |  |  |  |
| 94. | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky |  | áno |  |  |  |  |
| 95. | Report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR) |  | áno |  |  |  |  |
| 96. | Protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 97. | Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 98. | Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu uživatele v reálnom čase |  | áno |  |  |  |  |
| 99. | Kvôli zredukovaniu dávky žiarenia prístroj musí byť vybavený päťstupňovou reguláciou na znižovanie dávky žiarenia, pričom musí byť regulované napätie a prúd rtg žiariča, šírka pulzu, veľkosť ohniska a automatická spektrálna filtrácia žiarenia v závislosti od hrúbky vyšetrovaného objektu |  | áno |  |  |  |  |
|  | Obrazový systém a 3D pracovná stanica: |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania |  | áno |  |  |  |  |
| 101. | Voľba LUT, Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností s automatickou aj manuálnou kalibráciou v 2D aj 3D obraze, vkladanie textov a symbolov do obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 102. | Softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických záberov vrátane DSA obrazov |  | áno |  |  |  |  |
| 103. | 3D Roadmap |  | áno |  |  |  |  |
| 104. | Duálna vizualizácia substrahovaného a 3D obrazu |  | áno |  |  |  |  |
| 105. | Generovanie 3D-objemov s vysokokontrastným rozlíšením, znázornrenie obrazu v MPR, MIP, VRT aj pri stojacom pacientovi |  | áno |  |  |  |  |
| 106. | softvár na virtuálnu endoskopiu z generovaných 3D objemov |  | áno |  |  |  |  |
| 107. | Automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena |  | áno |  |  |  |  |
| 108. | DICOM interface s funkciami Dicon Send, Storage Commitment, Worklist a MPPS a SR |  | áno |  |  |  |  |
| 109. | Záznam angiografických obrazov na CD/DVD alebo USB flash disk vo formáte DICOM 3 s možnosťou exportu do MS Windows kompatibilných digitálnych formátov (napr. Jpg, bmp, tiff a napr. avi pre dynamické scény) |  | áno |  |  |  |  |
| 110. | Požadujeme dodávku 1 ks multimodalitnej pracovnej stanice |  | áno |  |  |  |  |
| 111. | 4-jadrový CPU Intel Core i7 3,5 GHz alebo zodpovedajúci ekvivalent, min. 32GB RAM, SSD min. 256 pre systém, HDD 512 GB pre dáta, Gbit LAN, DVDRW a 6-jadrový CPU Intel Core i7 3,5 GHz alebo zodpovedajúci ekvivalent pre spracovanie 3D obrazov |  | áno |  |  |  |  |
| 112. | USB klávesnica a laserová myš vrátane podložky |  | áno |  |  |  |  |
|  | Obsluha zariadenia vo vyšetrovni: |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Všetky ovládacie prvky systému sú uložené na vodiacej lište vyšetrovacieho stola |  | áno |  |  |  |  |
| 114. | Bezdrôtový nožný spínač na riadenie žiarenia |  | áno |  |  |  |  |
| 115. | Kompletné riadenie zariadenia a obrazového systému vrátane 3D postprocessingu a softvérov na meranie vzdialeností a uhlov pomocou dotykového displaya a joysticku priamo od vyšetrovacieho stola |  | áno |  |  |  |  |
|  | Obsluha zariadenia v obsluhovni: |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Ovládanie všetkých funkcií obrazového systému pomocou klávesnice a užívateľského softvéru |  | áno |  |  |  |  |
| 117. | Kompletné riadenie zariadenia a obrazového systému vrátane 3D postprocessingu a softvérov na meranie vzdialeností a uhlov pomocou dotykového displaya a joysticku |  | áno |  |  |  |  |
| 118. | Univerzálny ručný spínač na riadenie žiarenia a spustenie vyšetrenia vrátane krokovania |  | áno |  |  |  |  |
|  | Príslušenstvo: |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Ochrana spodnej časti tela |  | áno |  |  |  |  |
| 120. | Záložný zdroj (UPS) pre prípad výpadku siete pre možnosť pokračovania prevádzky agiografického kompletu mimo RTG resp. zálohu dát zariadenia (pohyby C-ramena, stola a funkčný obrazový počítať po dobu min. 8 minút) |  | áno |  |  |  |  |
| 121. | Držiak infúznych fliaš, držiak ruky pacienta a kompresný pás uchytiteľný na lištu stola |  | áno |  |  |  |  |
| 122. | Dorozumievacie zariadenie |  | áno |  |  |  |  |
|  | Videoduodenoskop: |  |  |  |  |  |  |
| 123. | systém s použitím jednorazových krytiek distálneho konca endoskopu |  | áno |  |  |  |  |
| 124. | technológia digitálnej chromoendoskopie |  | áno |  |  |  |  |
| 125. | vodotesný konektor |  | áno |  |  |  |  |
| 126. | Zobrazenie zorného poľa na sústredeného na výšku |  | áno |  |  |  |  |
| 127. | Kompatibilita s endoskopickým videosystémom Olympus EVIS EXERA III alebo EVIS X1 |  | áno |  |  |  |  |
| 128. | V prípade nesplnenia podmienky kompatibility sa dodávateľ zaväzuje spolu s Videoduodenoskopmi dodať kompletný endoskopický systém vrátane svetelného zdroja, videoprocesoru, medicínskeho monitoru, pracovnej stanice, odsávacej pumpy, oplachovej pumpy a elektrochirurgickej jednotky |  | áno |  |  |  |  |
| 129. | inštalácia na statív |  | áno |  |  |  |  |
| 130. | farebný CCD čip |  | áno |  |  |  |  |
|  | Endoskopická insuflačná jednotka Co2: |  |  |  |  |  |  |
| 131. | plne automatický insulačný prístroj k intervenčným endoskopickým výkonom s použitím šetrnejšej insuflácie pomocou CO2 |  | áno |  |  |  |  |
| 132. | jedným tlačidlom ovládanie spustenia a zastavenia toku CO2 |  | áno |  |  |  |  |
| 133. | insuflátor musí byť kompatibilný s Videoendoskopickou zostavou Olympus |  | áno |  |  |  |  |
| 134. | vstupné napätie 100- 240 V, 50/60Hz |  | áno |  |  |  |  |
| 135. | musí umožňovať napojenie k centrálnemu rozvodu CO2 pomocou tlakovej hadice alebo k tlakovej fľaši CO2 |  | áno |  |  |  |  |
|  | Statív pre umietnenie endoskopia a periférnych zariadení: |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Stropne zavesený statív s otočným ramenom a centrálnym stĺpom. |  | áno |  |  |  |  |
| 137. | Výškovo a polohovo nastaviteľné rameno s plynulým pohybom a mechanickým brzdením |  | áno |  |  |  |  |
| 138. | Materiál: hliník alebo oceľ s antikoróznou povrchovou úpravou, hladké povrchy vhodné na dezinfekciu |  | áno |  |  |  |  |
| 139. | Otočný rozsah ramena minimálne 270° |  | áno |  |  |  |  |
| 140. | Minimálne 4 police, každá s nosnosťou min. 20 kg |  | áno |  |  |  |  |
| 141. | Police s protišmykovým povrchom a bezpečnostným okrajom |  | áno |  |  |  |  |
| 142. | Integrované napájacie zásuvky (230 V) v súlade s normou IEC 60601-1. |  | áno |  |  |  |  |
| 143. | Integrované dátové porty (LAN, USB) s vnútorným vedením káblov v ochranných kanáloch |  | áno |  |  |  |  |
| 144. | Povrchy odolné voči bežným nemocničným dezinfekčným prostriedkom |  | áno |  |  |  |  |
| 145. | Možnosť rýchleho čistenia a demontáže políc |  | áno |  |  |  |  |
| 146. | Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Servisná kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. |  | áno |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

| Názov | Požadované parametre | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: | požaduje sa; miestom inštalácie je Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Antolská 11, 851 07 Bratislava |  |
| Záručná doba na predmet zákazky | minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky |  |
| Nástup na servis do 24 hod. | požaduje sa; nástup do 24 hod. v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | požaduje sa |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | požaduje sa |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | požaduje sa |  |

Predmet zákazky zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.