Opis predmetu zákazky

| Predmet zákazky | Operačná 2-ramenná LED lampa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované množstvo | 14 ks |  |  |  |  |
| Požadovaný termín dodania | najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, alebo najneskôr do 31.05.2026 |  |  |  |  |
| Stručný opis predmetu zákazky |  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky 14 ks operačných 2-ramenných LED lámp určených na osvetlenie operačných polí pri chirurgických zákrokoch. Zariadenie musí zabezpečovať vysokú intenzitu a homogenitu osvetlenia, verné podanie farieb, nastaviteľnú farebnú teplotu a flexibilné polohovanie ramien a svetelných hláv. Súčasťou predmetu zákazky je príslušenstvo, zaškolenie obsluhy, technická dokumentácia v slovenskom jazyku a záručný servis. |  |  |  |  |  |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (výrobca / typové označenie výrobku): |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Jednotka | Minimum | Maximum |  |
| Hlavné svietidlo: |  |  |  |  |  |
| Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1m |  | lx | 160 000 |  |  |
| Priemer svetelného poľa satelitného svietidla |  | mm | 250 |  |  |
| Voliteľná chromatičnosť svietidla |  | K | 3 500 |  |  |
| Počet LED diód (1 svietidlo) |  | počet | 112 |  |  |
| Životnosť zdroja LED svietidla |  | hod. | 60 000 |  |  |
| Satelitné svietidlo: |  |  |  |  |  |
| Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1m |  | lx | 160 000 |  |  |
| Priemer svetelného poľa satelitného svietidla |  | mm | 250 |  |  |
| Voliteľná chromatičnosť svietidla |  | K | 3 500 |  |  |
| Životnosť zdroja LED svietidla |  | hod. | 60 000 |  |  |
| Počet LED diód (1 svietidlo) |  | počet | 112 |  |  |
| Technické vlastnosti |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Hlavné svietidlo: |  |  |  |  |  |
| Index podania farieb – Ra min. 96 |  | áno |  |  |  |
| Index podania farieb – R9 min. 97 |  | áno |  |  |  |
| Index podania farieb – R13 min. 98 |  | áno |  |  |  |
| Mód endoskopického osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| 100% intenzita osvetlenia záložného zdroja svietidla |  | áno |  |  |  |
| Automatické prepnutie zálohy svietidla |  | áno |  |  |  |
| Regulácia intenzity od 30-100% |  | áno |  |  |  |
| Ovládanie – odnímateľné sterilizovateľné madlo 56ks |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie veľkosti poľa |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| ENDO |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| Kompletná stropná inštalačná konštrukcia |  | áno |  |  |  |
| Napájanie AC 110-240V 50-60Hz |  | áno |  |  |  |
| Príkon 100W |  | áno |  |  |  |
| Zvýšenie teploty pri hlave chirurgia ≤ 1 |  | áno |  |  |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač |  | áno |  |  |  |
| Satelitné svietidlo: |  |  |  |  |  |
| Index podania farieb - Ra min. 96 |  | áno |  |  |  |
| Index podania farieb – R9 min. 97 |  | áno |  |  |  |
| Index podania farieb – R13 min. 98 |  | áno |  |  |  |
| Mód endoskopického osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| 100% intenzita osvetlenia záložného zdroja svietidla |  | áno |  |  |  |
| Automatické prepnutie zálohy svietidla |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| ENDO |  | áno |  |  |  |
| Regulácia intenzity od 30-100% |  | áno |  |  |  |
| Ovládanie – odnímateľné sterilizovateľné madlo 56ks |  | áno |  |  |  |
| Napájanie AC 110-240V 50-60Hz |  | áno |  |  |  |
| Príkon 100W |  | áno |  |  |  |
| Zvýšenie teploty pri hlave chirurgia ≤ 1 |  | áno |  |  |  |
| Kompletná stropná inštalačná konštrukcia |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie veľkosti poľa |  | áno |  |  |  |
| Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia |  | áno |  |  |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač |  | áno |  |  |  |
| Kamera: |  |  |  |  |  |
| Integrovaná kamera v svietidle |  | áno |  |  |  |
| Bezkáblová |  | áno |  |  |  |
| Vysokovýkonný WIFI systém |  | áno |  |  |  |
| Rozlíšenie 4K Ultra HD |  | áno |  |  |  |
| Optický zoom min. 20x |  | áno |  |  |  |
| Digitálny zoom min. 12x |  | áno |  |  |  |
| Maximálny možný zoom pri zachovaní UHD rozlíšenia min. 30x |  | áno |  |  |  |
| Maximálny možný zoom pri zachovaní Full HD rozlíšenia min. 40x |  | áno |  |  |  |
| Maximálny možný dosiahnuteľný zoom min. 240x |  | áno |  |  |  |
| Rozsah nastavenia snímkovej frekvencie kamery 1-10 000Hz |  | áno |  |  |  |
| Video rozlíšenie min. 3 840 x 2 160 |  | áno |  |  |  |
| Stabilizácia obrazu |  | áno |  |  |  |
| Auto IRC mód |  | áno |  |  |  |
| Režimy fokusácie: - automatická, - jednotlačidlová, - manuálna |  | áno |  |  |  |
| Nastaviteľné presety pre záznam obrazu s možnosťou vloženia preddefinovaného textu do obrazu |  | áno |  |  |  |
| Jednorazový návlek na madlo, 100ks |  | áno |  |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

| Názov | Požadované parametre | Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom. |
| --- | --- | --- |
| Názov | Požadované parametre |  |
| Doprava na miesto inštalácie: | požaduje sa; miestom inštalácie je sídlo verejného obstarávateľa |  |
| Záručná doba na predmet zákazky | minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky |  |
| Nástup na servis do 24 hod. | požaduje sa; nástup do 24 hod. v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | požaduje sa |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | požaduje sa |  |
| Certifikát vydaný príslušnou certifikačnou spoločnosťou (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka) | požaduje sa |  |
| Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka). (Toto vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade s normami: SMERNICA RADY 93/42/EHS zo dňa 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach alebo SMERNICA 98/79/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro) | požaduje sa |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | požaduje sa |  |

Predmet zákazky zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.