Nákup prístrojov a detekčných trubičiek na testovanie kvality dýchacieho vzduchu v tlakových zariadeniach

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je nákup prístrojov a detekčných trubičiek na testovanie kvality a hygienickej bezchybnosti dýchacieho vzduchu na výstupe z vysokotlakových vzduchových kompresorov a tlakových fľašiach autonómnych dýchacích prístrojov.

Predmet zákazky

Nákup prístrojov a detekčných trubičiek na testovanie kvality a hygienickej bezchybnosti dýchacieho vzduchu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie kontroly kvality dýchacieho vzduchu kvantitatívnym meraním rôznych potenciálne škodlivých látok oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a oleja v rozptyľujúcom sa stlačenom vzduchu na výstupe z vysokotlakových vzduchových kompresorov a tlakových fliaš určených k autonómnym dýchacím prístrojom v zmysle STN EN 12021.

Miesto dodania predmetu zákazky: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina.

Predpokladané množstvo tovaru: 60 kusov prístrojov na testovanie kvality dýchacieho vzduchu,

250 kusov sád (1 sada = 10 ks) trubičiek na meranie Oxidu uhoľnatého (CO),

250 kusov sád (1 sada = 10 ks) trubičiek na meranie Oxidu uhličitého (CO2),

250 kusov sád (1 sada = 10 ks) trubičiek na meranie Vodnej pary (H2O),

250 kusov sád (1 sada = 10 ks) trubičiek na meranie Oleja.

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Prístroj na testovanie kvality dýchacieho vzduchu v tlakových zariadeniach | Uchádzač uvedie presný názov a typ |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| - prístroj musí byť určený na meranie kvality dýchacieho vzduchu z kompresora alebo tlakovej fľaše v súlade s STN EN 12021, - vstupný tlak musí byť 200/300 bar, - prietok testovaného vzduch musí byť od 0,2 l/min do 0,4 l/min, - musí umožňovať súčasné meranie min. 4 rôznych plynov a pár oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a oleja do max. 5 minút, - musí byť vybavený redukčným ventilom s ručným pripojením, - redukčný ventil musí mať závitové pripojenie G 5/8, - súčasťou prístroja musí byť rozdeľovač na 4 detekčné trubičky, - súčasťou prístroja musí byť zariadenie (otvárač) na detekčné trubičky, - súčasťou prístroja musí byť časomiera, prípadne stopky, - celý prístroj s príslušenstvom musí byť uložený v nárazu odolnom ochrannom kufríku, - maximálna hmotnosť prístroja vrátane príslušenstva musí byť maximálne 9 kg, |  |
| - Detekčné trubičky na testovanie kvality dýchacieho vzduchu | Uchádzač uvedie presný názov a typ |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| - detekčné trubičky musia byť kompatibilné s prístrojom na testovanie kvality dýchacieho vzduchu uvedeného v bode 1 tohto opisu predmetu zákazky, - sada (1 sada = 10 ks) detekčných trubičiek na meranie oxidu uhoľnatého (CO) s meracím rozsahom minimálne 5 - 70 ppm - sada (1 sada = 10 ks) detekčných trubičiek na meranie oxidu uhličitého (CO2) s meracím rozsahom minimálne 100 - 200 ppm, - sada (1 sada = 10 ks) detekčných trubičiek na meranie vodnej pary (H2O) s meracím rozsahom minimálne 5 - 160 mg/m3, - sada (1 sada = 10 ks) detekčných trubičiek na meranie oleja s meracím rozsahom minimálne 0,1 - 1 mg/m3, |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení rámcovej dohody:

- Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis) k každému prístroju samostatne.

- Súčasťou dodávky musí byť kvalifikované zaškolenie obsluhy a údržby, zamerané na používanie prístrojov 
a detekčných trubičiek na testovanie kvality dýchacieho vzduchu v tlakových zariadeniach v rozsahu minimálne 2 hodiny pre 20 osôb na každé krajské riaditeľstvo HaZZ a to v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach s vystavením osvedčenia o odbornom zaškolení.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

- Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o súlade s STN EN 12021 alebo ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov EÚ k ponúkanému výrobku.

- Technický (produktový) list výrobku a návod na použitie k všetkým položkám.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač

Ďalšie informácie:

- Miesto dodania predmetu zákazky: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina.

- Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

- Tovar musí byť dodaný do 6 mesiacov dní od doručenia a potvrdenia čiastkovej objednávky.