## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Verejný obstarávateľ: Ministrestvo zdravotníctva SR
Predmet zákazky: Centrálny nákup tovaru - infúzne a transfúzne súpravy
KALKULÁCIA CENY
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na 12 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL (ak tovar má pridelený ŠUKL kód, uchádzač uvedie kód ŠUKL tovaru) | Kód MZ SR (ak je relevantné) | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ |  |  |  | Informatívny údaj -Dodávateľské balenie - rozpis ceny 1 balenia
[9 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | počet MJ (ks) v 1 dodávateľskom balení | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Infúzna súprava gravitačná | ks | 3373501 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2. | Infúzna súprava s otočným regulátorom prietoku na gravitačné podávanie liečiv a infúzií | ks | 87970 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. | Infúzne súpravy gravitačné/pretlakové bezpečnostné | ks | 105150 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. | Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami
4.1. | Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami (PVC) | ks | 9750 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.2. | Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami (PUR) | ks | 4500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5. | Infúzna súprava gravitačná/pretlaková s bezpečnostnými prvkami a s bočným bezihlovým vstupom | ks | 74200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. | Infúzna súprava na gravitačné podávanie chemoterapeutických látok s 0,2 µm filtrom, bez obsahu PVC | ks | 1150 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7. | Infúzna súprava na gravitačnú/pretlakovú aplikáciu chemoterapeutických látok do cievneho systému z fliaš alebo vakov | ks | 3000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8. | Infúzna súprava gravitačná s 3 ventilmi a predĺženou hadicou | ks | 14000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9. | Infúzne súpravy gravitačné/pretlakové bezpečnostné s 3-cestným kohútom a hadičkou | ks | 31400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10. | Transfúzna súprava | ks | 248475 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11. | Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia
11.1. | Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 4 µm) | ks | 1200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.2. | Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 15 µm) | ks | 36168 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.3. | Infúzna súprava tienená, kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia (filter 15 μm) | ks | 4500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.4. | Infúzny set pre podávanie svetlocitlivých látok, kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 15 μm) | ks | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12. | Infúzny set k injekčnému dávkovaču TIVA Agilia pre napojenie viac súprav | ks | 5500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13. | Infúzna súprava pretlaková s bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
13.1. | Infúzna súprava pretlaková s 3 bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia | ks | 1500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.2. | Infúzna súprava pretlaková s 5 bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia | ks | 1400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14. | Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
14.1. | Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom, bezihlovým vstupom a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia | ks | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14.2. | Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia | ks | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15. | Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Agilia Volumat | ks | 2430 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16. | Infúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus
16.1. | Infúzna súprava gravitačná/pretlaková s bezpečnostnými prvkami kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus | ks | 1200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16.2. | Infúzna súprava pretlaková s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná pre techniku Infusomat compactplus (PVC) | ks | 4000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16.3. | Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat compactplus (PUR) | ks | 150 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16.4. | Infúzna súprava pretlaková s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus | ks | 4000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17. | Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus | ks | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18. | Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat
18.1. | Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PVC) | ks | 58520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18.2. | Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR) | ks | 5500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18.3. | Infúzna súprava pretlaková s bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat | ks | 10500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19. | Infúzna súprava pretlaková s 0,2 µm filtrom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 10860 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20. | Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat
20.1. | Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PVC) | ks | 9820 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20.2. | Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR) | ks | 15550 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20.3. | Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) s bezpečnostnými prvkami kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR) | ks | 1100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
21.1. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 3 bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 29600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21.2. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 5 bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 14600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
22.1. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 3 bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 21400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22.2. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 5 bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 13970 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
23.1. | Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovým vstupom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 25200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23.2. | Infúzna súprava na podávanie svetlocitlivých cytostatík kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 8600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24. | Infúzna súprava/hadička kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
24.1. | Infúzna súprava/hadička pretlaková kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 260 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24.2. | Infúzna súprava/hadička pretlaková s bezihlovým vstupom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 1300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24.3. | Infúzna súprava/hadička pretlaková s ochranou pred UV žiarením s bezihlovým ventilom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 1300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
25. | Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat | ks | 10230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
26. | Infúzna súprava pretlaková kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Micrel PCA | ks | 740 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
27. | Infúzny set pre pretlakovú infúziu kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou TERUFUSION | ks | 8720 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky - uvedie uchádzač presný dátum
V............................., dňa......................
Poznámka:
Položka, na ktorú uchádzač predkladá ponuka musí byť uchádzačom kompletne vyplnená aj v časti Špecifikácia predmetu zákazky a aj v časti kalkulácie ceny
V prípade, ak uchádzač nemá v ponuke daný tovar, alebo predkladá ekvivalent k tovaru, ekvivalent popíše jednoznačne a úplne vo formuláry Špecifikácia predmetu zákazky - k danej položke a v kalkulácií uvedenie cenu tovaru v potrebnom rozsahu.
Uchádzač môže ponuku predložiť na 1 položku, alebo viac položiek resp. všetky položky. Predmet zákazky bude verejným obstarávateľom rozdelený na časti predmetu zákazky (v prípade, ak nastane potreba z dôvodu zabezpečenia rozšírenia účasti subjektov vo verejnom obstarávaní

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a zistenia potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Centrálny nákup tovaru - infúzne a transfúzne súpravy
1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33194120-3-Potreby na infúzie
33194220-4-Spotrebný materiál na transfúziu krvi
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Infúzna súprava je sterilný, jednorazový zdravotnícky spotrebný materiál určený na intravenózne podávanie infúznych a injekčných roztokov z fliaš alebo vakov. Transfúzna súprava je sterilný, jednorazový zdravotnícky spotrebný materiál určený na terapeutický prevod konzervovanej krvi, základných zložiek krvi alebo krvných náhrad z fliaš alebo vakov do žily pacienta. Množstvo a druh je stanovený ako predpokladaný počas obdobia 12 mesiacov.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Ak po vyhodnotení predložených ponúk v realizovanej PTK verejný obstarávateľ identifikuje potrebu rozdelenia predmetu zákazky na časti za účelom zabezpečenia hospodárskej súťaže - predmet zákazky bude rozdelený na časti.
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde sa informácia o ním ponúkanom tovare napr. uchádzač predloží prospekt k tovaru, resp. uvedie presný webový odkaz na zverejnené informácie o ponúkanom tovare)
[6 empty] | spĺňa (uchádzač uvedie presnú hodnotu, ak je to relevantné) / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru (uchádzač uvedie presnú hodnotu ním navrhovaného ekvivalentu)
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
Spoločná požiadavka
| Tovar musí byť nový, v originálnom balení bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  | vyžaduje sa
1. Infúzna súprava gravitačná
1.1. | Dĺžka hadičky/súpravy | cm | 140 | 150
1.2. | Dĺžka kvapkovej komory | cm | 6
1.3. | Partikulárny kvap. infúzny filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
1.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
1.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
1.6. | Vzduchový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru: 3 µm |  |  |  | vyžaduje sa
1.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
1.8. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
1.9. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
1.10. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
1.11. | Pripojovací kužeľ Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
1.12. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
1.13. | Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva |  |  |  | vyžaduje sa
1.14. | Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti infúzie |  |  |  | vyžaduje sa
1.15. | Regulátor prietoku s konektorom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
1.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
1.17. | Regulátor prietoku s ochranným krytom alebo prvkom umožňujúcim bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
1.18. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu (neostávajú stopy po zalomení) |  |  |  | vyžaduje sa
1.19. | Materiálové prevedenie súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
1.20. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
1.21. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
1.22. | Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu |  |  |  | vyžaduje sa
1.23. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
1.24. | Jednoduchá manipulácia |  |  |  | vyžaduje sa
2. Infúzna súprava s otočným regulátorom prietoku na gravitačné podávanie liečiv a infúzií
2.1. | Dĺžka hadičky/súpravy | cm | 145 | 150
2.2. | Infúzny filter v kvapkovej komôrke: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
2.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
2.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
2.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
2.6. | Odchýlka od požadovanej hodnoty rýchlosti infúzie: 5% |  |  |  | vyžaduje sa
2.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
2.8. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
2.9. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
2.10. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
2.11. | Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
2.12. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
2.13. | Regulátor prietoku integrovaný v infúznej súprave, zabezpečujúci udržiavanie nastavenej rýchlosti infúzie počas aplikácie |  |  |  | vyžaduje sa
2.14. | Otočný regulátor prietoku s označením prednastavených rýchlostí ml/h (0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 50 ; 70 ; 100 ; 160 ; 200 ; 270 ; max) |  |  |  | vyžaduje sa
2.15. | Regulátor prietoku umiestnený mimo dosahu pacienta |  |  |  | vyžaduje sa
2.16. | Výrobok predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
2.17. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
2.18. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
2.19. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
2.20. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
2.21. | Regulácia prietoku umožňuje jednoduché, presné a spoľahlivé nastavenie rýchlosti infúzie |  |  |  | vyžaduje sa
2.22. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
2.23. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
3. Infúzne súpravy gravitačné/pretlakové bezpečnostné
3.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 175 | 180
3.2. | Partikulárny kvap. infúzny filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
3.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
3.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
3.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
3.6. | Plniaci/vnútorný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
3.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
3.8. | Infúzny systém umožňujúci bezpečné pretlakové podávanie, vybavený membránou v kvapkovej komôrke a hydrofóbnou membránou |  |  |  | vyžaduje sa
3.9. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
3.10. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
3.11. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3.12. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
3.13. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
3.14. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
3.15. | Farba regulátoru prietoku: farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
3.16. | Farba krúžku na kvapkovej komore: farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
3.17. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
3.18. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
3.19. | Regulátor prietoku vybavený prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
3.20. | Regulátor prietoku s ochranným krytom alebo prvkom umožňujúcim bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
3.21. | Napichovací tŕň umožňujúci vyprázdnenie infúzneho kontajnera bez zvyšku |  |  |  | vyžaduje sa
3.22. | Zavzdušnenie s bakteriálne tesným zatváracím zeleným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
3.23. | Možnosť presného a flexibilného nastavenia rýchlosti prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
3.24. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
3.25. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
3.26. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
3.27. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
3.28. | Bez obsahu DEHP a latexu |  |  |  | vyžaduje sa
3.29. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
3.30. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
3.31. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
4. Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami
Spoločné požiadavky pre položky 4.1. a 4.2.
4.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 175 | 180
4.2. | Infúzny filter v kvapkovej komôrke: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
4.3. | UV ochrana v rozsahu | nm | 500 | 520
4.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
4.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
4.6. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
4.7. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
4.8. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
4.9. | Infúzna súprava vyhotovená z materiálu zabezpečujúceho ochranu pred svetlom, napr. oranžové alebo iné ekvivalentne farebné prevedenie, umožňujúce zároveň vizuálnu kontrolu prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
4.10. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
4.11. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
4.12. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
4.13. | Farba regulátora prietoku: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
4.14. | Farba krúžku na kvapkovej komore: zelená resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
4.15. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
4.16. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
4.17. | Regulátor prietoku s prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
4.18. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
4.19. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
4.20. | Transparentnosť umožňujúca rýchlu detekciu vzduchových bublín a častíc |  |  |  | vyžaduje sa
4.21. | Napichovací tŕň umožňujúci vyprázdnenie infúzneho kontajnera bez zvyšku |  |  |  | vyžaduje sa
4.22. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
4.23. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
4.24. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
4.25. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
4.26. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
4.27. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
4.28. | 4.1. Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami (PVC)
4.28.1. | Hadička vyrobená z PVC trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
4.28.2. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4.29. | 4.2. Infúzna súprava gravitačná pre infúziu svetlocitlivých látok s bezpečnostnými prvkami (PUR)
4.29.1. | Hadička vyrobená z PUR trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
4.29.2. | Bez obsahu DEHP, latexu, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
5. Infúzna súprava gravitačná/pretlaková s bezpečnostnými prvkami a s bočným bezihlovým vstupom
5.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 200 | 220
5.2. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
5.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
5.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
5.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
5.6. | Plniaci / vnútorný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
5.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
5.8. | Systém infúznej pretlakovej súpravy s membránou v kvapkovej komôrke a hydrofóbnou membránou |  |  |  | vyžaduje sa
5.9. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
5.10. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
5.11. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
5.12. | 1x integrovaný bezihlový vstup s pozitívnym tlakom |  |  |  | vyžaduje sa
5.13. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
5.14. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
5.15. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
5.16. | Farba regulátoru prietoku: oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
5.17. | Farba krúžku na kvapkovej komore: zelená resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
5.18. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
5.19. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
5.20. | Regulátor prietoku s prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
5.21. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
5.22. | Napichovací tŕň umožňujúci vyprázdnenie infúzneho kontajnera bez zvyšku |  |  |  | vyžaduje sa
5.23. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
5.24. | Možnosť presného a flexibilného nastavenia rýchlosti prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
5.25. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
5.26. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
5.27. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
5.28. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
5.29. | Bez obsahu DEHP a latexu |  |  |  | vyžaduje sa
5.30. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
5.31. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
5.32. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie
6. Infúzna súprava na gravitačné podávanie chemoterapeutických látok s 0,2 µm filtrom, bez obsahu PVC
6.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 145 | 160
6.2. | Partikulárny kvapalinový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
6.3. | Vzduchový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru: 0,2 µm |  |  |  | vyžaduje sa
6.4. | Inline kvapalinový filter veľkosť póru: 0,2 µm |  |  |  | vyžaduje sa
6.5. | Filtračná plocha inline kvapalinového filtra: 10 cm2 |  |  |  | vyžaduje sa
6.6. | Hydrofóbna membrána na odfiltrovanie vzduchu inline filtra: 2 ks |  |  |  | vyžaduje sa
6.7. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
6.8. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
6.9. | Prietok aqua dist. : 20 ml/min |  |  |  | vyžaduje sa
6.10. | Tlaková odolnosť súpravy: 0,5 bar |  |  |  | vyžaduje sa
6.11. | Doba používania súpravy: 24 hod. |  |  |  | vyžaduje sa
6.12. | Systém infúznej gravitačnej súpravy obsahujúci antibakteriálny vetrací otvor na prívod vzduchu a infúzny kvapalinový filter |  |  |  | vyžaduje sa
6.13. | Materiál filtra PES (polyethersulfon) s nízkou väzbou bielkovín |  |  |  | vyžaduje sa
6.14. | Filter musí obsahovať minimálne dve hydrofóbne membrány PTFE, zabezpečujúce odvod vzduchu z filtra do prostredia ako prevencia vniknutia vzduchu do hadičky |  |  |  | vyžaduje sa
6.15. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
6.16. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
6.17. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
6.18. | Farba regulátoru prietoku: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
6.19. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
6.20. | Farba integrovaného tekutinového inline filtra: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
6.21. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
6.22. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
6.23. | Regulátor prietoku s prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
6.24. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
6.25. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
6.26. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
6.27. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
6.28. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
6.29. | Bez obsahu DEHP, latexu, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
6.30. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
6.31. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
6.32. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
7. Infúzna súprava na gravitačnú/pretlakovú aplikáciu chemoterapeutických látok do cievneho systému z fliaš alebo vakov
7.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 195 | 200
7.2. | Partikulárny kvapalinový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
7.3. | Súprava s UV ochranou | nm | 200 | 600
7.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
7.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
7.6. | Doba používania súpravy: 48 hod. |  |  |  | vyžaduje sa
7.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
7.8. | Farba kvapkovej komôrky: jantárová |  |  |  | vyžaduje sa
7.9. | Dĺžka kvapkovej komôrky | mm | 70 | 85
7.10. | Farba hadičky: jantárová |  |  |  | vyžaduje sa
7.11. | Farba regulátoru prietoku: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
7.12. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
7.13. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
7.14. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
7.15. | Hadička vyrobená z trvanlivého, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
7.16. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
7.17. | Tesniaci hydrofóbny konektor Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
7.18. | na pripojenie infúznej fľaše alebo vaku cez spojku |  |  |  | vyžaduje sa
7.19. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
7.20. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
7.21. | 2x bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
7.22. | 1x bezihlový vstup s pozitívnym tlakom pred pacientskym koncom infúznej súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
8. Infúzna súprava gravitačná s 3 ventilmi a predĺženou hadicou
8.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy: 220 cm |  |  |  | vyžaduje sa
8.2. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
8.3. | Vysoko priehľadný vrch padacej komory |  |  |  | vyžaduje sa
8.4. | Flexibilné dno kvapkacej komory pre rýchlejšie nastavenie hladiny |  |  |  | vyžaduje sa
8.5. | Dlhý rolovací kryt s držiakom na hadicu a ochranným krytom na mandrel (oranžový) |  |  |  | vyžaduje sa
8.6. | Možnosť presného a flexibilného nastavenia rýchlosti prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
8.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
8.8. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
8.9. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
8.10. | Ochranný uzáver zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu |  |  |  | vyžaduje sa
8.11. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vniknutiu vzduchu do spojovacej hadičky |  |  |  | vyžaduje sa
8.12. | 3x bezihlový ventil |  |  |  | vyžaduje sa
8.13. | Závitový koniec Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
8.14. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
8.15. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
8.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
8.17. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
8.18. | Úplné vyprázdnenie infúzie kvôli nízkej polohe odtokového otvoru |  |  |  | vyžaduje sa
8.19. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
8.20. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
9. Infúzne súpravy gravitačné/pretlakové bezpečnostné s 3-cestným kohútom a hadičkou
9.1. | Celková dĺžka hadičky /súpravy | cm | 200 | 230
9.2. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
9.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
9.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
9.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
9.6. | Plniaci/vnútorný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
9.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
9.8. | Infúzny systém umožňujúci bezpečné pretlakové podávanie, vybavený membránou v kvapkovej komôrke a hydrofóbnou membránou |  |  |  | vyžaduje sa
9.9. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
9.10. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
9.11. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
9.12. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
9.13. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
9.14. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
9.15. | Farba regulátoru prietoku: oranžová resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
9.16. | Farba krúžku na kvapkovej komore: zelená resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
9.17. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
9.18. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
9.19. | Regulátor prietoku vybavený prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
9.20. | Regulátor prietoku s ochranným krytom alebo prvkom umožňujúcim bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
9.21. | Napichovací tŕň umožňujúci vyprázdnenie infúzneho kontajnera bez zvyšku |  |  |  | vyžaduje sa
9.22. | Zavzdušnenie s bakteriálne tesným zatváracím zeleným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
9.23. | Možnosť presného a flexibilného nastavenia rýchlosti prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
9.24. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
9.25. | Trojcestný kohút s predlžovacou hadičkou pre bezpečný a ľahký bezihlový prístup podania injekcii, aspiráciu a paralelnú infúziu |  |  |  | vyžaduje sa
9.26. | Trojcestný kohút pri otáčaní má funkciu hmatového vnemu (ľahké cvaknutie) čo umožňuje zistiť správnu polohu ventilu. Má schopnosť otáčania okolo vlastnej osi. |  |  |  | vyžaduje sa
9.27. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
9.28. | Hadička vyhotovená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
9.29. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
9.30. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
9.31. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie /roztoku/ zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
9.32. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
10. Transfúzna súprava
10.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 140 | 150
10.2. | Dĺžka komory | mm | 88 | 108
10.3. | Transfúzny, bakteriálny filter | µm | 200 | 350
10.4. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
10.5. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 4.6
10.6. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.8
10.7. | Transfúzna súprava s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa a regulátorom prietoku (tlačka s kolieskom) |  |  |  | vyžaduje sa
10.8. | Pórovitosť hydrofóbneho bakteriálneho filtra: 3 µm |  |  |  | vyžaduje sa
10.9. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
10.10. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
10.11. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
10.12. | Komora so vzduchovým ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
10.13. | Napájanie: konektor Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
10.14. | Prepichovací tŕň |  |  |  | vyžaduje sa
10.15. | Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a zabezpečiť plynulý prietok počas celej doby aplikácie, s držiakom pre zafixovanie hadičky |  |  |  | vyžaduje sa
10.16. | Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti transfúzie |  |  |  | vyžaduje sa
10.17. | Určené pre pediatrických aj dospelých pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
10.18. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
10.19. | Hadička vyrobená z PVC – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
10.20. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
10.21. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
10.22. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
10.23. | Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu |  |  |  | vyžaduje sa
10.24. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
10.25. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
11. Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia
Spoločné požiadavky pre položky 11.1. - 11.4.
11.1. | Air Bloc membrána |  |  |  | vyžaduje sa
11.2. | Dĺžka kvapkovej komôrky: 65 mm |  |  |  | vyžaduje sa
11.3. | Prietok systémov z PVC: 600/1000 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
11.4. | Prietok silikónového segmentu: 0,1/1500 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
11.5. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
11.6. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
11.7. | Vnútorný priemer silikón. hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 3.41 | 3.45
11.8. | Vonkajší priemer hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 5.11 | 5.15
11.9. | Plniaci objem | ml | 24.8 | 26
11.10. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
11.11. | Kompatibilný/plne funkčný s infúznou technikou Agilia Volumat pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
11.12. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
11.13. | Ochranný kryt hrotu a krytka pripojovacieho konektora |  |  |  | vyžaduje sa
11.14. | Pripojovací konektor Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
11.15. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
11.16. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
11.17. | Kvapková komôrka s kvapalinovým filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
11.18. | Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
11.19. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
11.20. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
11.21. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
11.22. | Nastavovacie konektory so zhodnou modrou a zelenou farbou, tvarom ako špeciálne štrbiny v pumpe pre intuitívnu a rýchlu inštaláciu setu |  |  |  | vyžaduje sa
11.23. | Súprava umožňujúca jednoduchú a bezpečnú manipuláciu; znemožnenie vloženie setu v nesprávnom smere |  |  |  | vyžaduje sa
11.24. | Odolná voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
11.25. | Jednotlivo sterilne balené, Informácie o výrobku pre užívateľa na každom obale. |  |  |  | vyžaduje sa
11.26. | 11.1. Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 4 µm)
11.26.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 260 | 285
11.26.2. | Partikulárny kvapalinový filter: 4 µm |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.3. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky) | cm | 165 | 170
11.26.4. | Dĺžka súpravy od kvapkovej komôrky po regulátor prietoku (dĺžka protitokovej hadičky) | cm | 85 | 90
11.26.5. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.6. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.7. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.8. | Farba valčekovej svorky, krytu: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.9. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.10. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.11. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu s paralelnými pruhmi, označujúcimi správne zaťaženie |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.12. | Spojovací konektor farba: zelená |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.13. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
11.26.14. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
11.27. | 11.2. Infúzny set kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 15 µm)
11.27.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 260 | 285
11.27.2. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.3. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky) | cm | 165 | 170
11.27.4. | Dĺžka súpravy od kvapkovej komôrky po regulátor prietoku (dĺžka protitokovej hadičky) | cm | 85 | 90
11.27.5. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.6. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.7. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.8. | Farba valčekovej svorky, krytu: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.9. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.10. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.11. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu s paralelnými pruhmi, označujúcimi správne zaťaženie |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.12. | Spojovací konektor farba: zelená |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.13. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
11.27.14. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
11.28. | 11.3. Infúzna súprava tienená, kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia (filter 15 μm)
11.28.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 285 | 295
11.28.2. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 1,5 bar |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.4. | UV ochrana | nm | 250 | 350
11.28.5. | Farba kvapkovej komôrky: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.6. | Farba hadičky: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.7. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.8. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
11.28.9. | Bez obsahu DEHP |  |  |  | vyžaduje sa
11.29. | 11.4. Infúzny set pre podávanie svetlocitlivých látok, kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou Agilia (filter 15 μm)
11.29.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 260 | 285
11.29.2. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky) | cm | 165 | 170
11.29.3. | Dĺžka súpravy od kvapkovej komôrky po regulátor prietoku (dĺžka protitokovej hadičky) | cm | 85 | 90
11.29.4. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.5. | Tlaková odolnosť súpravy: 1,5 bar |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.6. | UV ochrana | nm | 450 | 500
11.29.7. | Farba kvapkovej komôrky: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.8. | Farba hadičky: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.9. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: farebná, transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.10. | Farba valčekovej svorky, krytu: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.11. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.12. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.13. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu s paralelnými pruhmi, označujúcimi správne zaťaženie |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.14. | Spojovací konektor farba: zelená |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.15. | Materiál súpravy: PUR |  |  |  | vyžaduje sa
11.29.16. | Bez obsahu DEHP, latexu, Endotoxínu |  |  |  | vyžaduje sa
12. Infúzny set k injekčnému dávkovaču TIVA Agilia pre napojenie viac súprav
12.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 180 | 210
12.2. | Tlaková odolnosť súpravy | bar | 1.9 | 2.1
12.3. | Spätný kontrolný ventil – otvárací tlak: 0,29/ 0,02 psi/bar |  |  |  | vyžaduje sa
12.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 0.9 | 0.95
12.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
12.6. | Plniaci objem: 2 x 1,4 + 0,04 ml |  |  |  | vyžaduje sa
12.7. | Kompatibilný/plne funkčný s infúznou technikou TIVA Agilia pre napojenie viac infúznych súprav |  |  |  | vyžaduje sa
12.8. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
12.9. | Farba dvojitej hadičky: transparentná/biela |  |  |  | vyžaduje sa
12.10. | Prídavné svorky (2 ks á Robson) farba: modrá/resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
12.11. | Svorky zabezpečujúce dodatočnú bezpečnosť pri dlhšej infúzii zastavenie alebo keď je samotný systém manipulovaný |  |  |  | vyžaduje sa
12.12. | Spojovací konektor: transparentná/modrá/resp. iná farba |  |  |  | vyžaduje sa
12.13. | Spätná kontrola ventilu na všetkých samičích luer portoch na usmernenie toku liečiva |  |  |  | vyžaduje sa
12.14. | Hadičky zakončené pozitívnym alebo negatívnym kužeľom Luer Lock umožňujúce pripojenie na stupňovitý kužeľ |  |  |  | vyžaduje sa
12.15. | Tvar súpravy – Y, umožňujúci spojenie dvoch infúznych súprav a súčasný prevod dvoch infúznych roztokov |  |  |  | vyžaduje sa
12.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
12.17. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
12.18. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
12.19. | Bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
12.20. | Nastavovacie konektory so zhodnou modrou a zelenou farbou (resp. ekvivalentnými farbami) a tvarom ako špeciálne štrbiny v pumpe pre intuitívnu a rýchlu inštaláciu setu |  |  |  | vyžaduje sa
12.21. | Súprava znemožňujúca vloženie setu v nesprávnom smere |  |  |  | vyžaduje sa
12.22. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
13. Infúzna súprava pretlaková s bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
Spoločné požiadavky pre položky 13.1. a 13.2.
13.1. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky): 150 cm |  |  |  | vyžaduje sa
13.2. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
13.3. | Air Bloc membrána |  |  |  | vyžaduje sa
13.4. | Dĺžka kvapkovej komôrky: 65 mm |  |  |  | vyžaduje sa
13.5. | Prietok systémov z PVC: 600/1000 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
13.6. | Prietok silikónového segmentu: 0,1/1500 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
13.7. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
13.8. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
13.9. | Vnútorný priemer hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 3.41 | 3.45
13.10. | Vonkajší priemer hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 5.11 | 5.15
13.11. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
13.12. | UV ochrana: 350 nm |  |  |  | vyžaduje sa
13.13. | Kompatibilný/plne funkčný s infúznou technikou Agilia Volumat/Exelia Volumat pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
13.14. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
13.15. | Farba kvapkovej komôrky: žltá resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
13.16. | Farba hadičky: žltá resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
13.17. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
13.18. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
13.19. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
13.20. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu s paralelnými pruhmi, označujúcimi správne zaťaženie |  |  |  | vyžaduje sa
13.21. | Spojovací konektor farba: zelená |  |  |  | vyžaduje sa
13.22. | Ochranný kryt hrotu a krytka pripojovacieho konektora |  |  |  | vyžaduje sa
13.23. | Pripojovací konektor Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
13.24. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
13.25. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
13.26. | Kvapková komôrka s kvapalinovým filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
13.27. | Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
13.28. | Posuvná bezpečnostná svorka medzi dolným bezihlovým vstupom a silikónovým segmentom |  |  |  | vyžaduje sa
13.29. | Posuvná bezpečnostná svorka medzi dolným bezihlovým vstupom a pripojovacím konektorom Male Luer Lock (pacientsky konektor pre pripojenie k IV vstupu) |  |  |  | vyžaduje sa
13.30. | Flow-stop konektor |  |  |  | vyžaduje sa
13.31. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
13.32. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
13.33. | Materiál súpravy: PUR, PP, silikón |  |  |  | vyžaduje sa
13.34. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
13.35. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
13.36. | Nastavovacie konektory so zhodnou modrou a zelenou farbou (resp. ekvivalentnými farbami) a tvarom ako špeciálne štrbiny v pumpe pre intuitívnu a rýchlu inštaláciu setu |  |  |  | vyžaduje sa
13.37. | Súprava umožňujúca jednoduchú a bezpečnú manipuláciu; znemožnenie vloženie setu v nesprávnom smere |  |  |  | vyžaduje sa
13.38. | Odolná voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
13.39. | 13.1. Infúzna súprava pretlaková s 3 bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
13.39.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy: 265 cm |  |  |  | vyžaduje sa
13.39.2. | Plniaci objem: 24 ml |  |  |  | vyžaduje sa
13.39.3. | 3x bezihlový ventil |  |  |  | vyžaduje sa
13.40. | 13.2. Infúzna súprava pretlaková s 5 bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
13.40.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy: 270 cm |  |  |  | vyžaduje sa
13.40.2. | Plniaci objem: 25 ml |  |  |  | vyžaduje sa
13.40.3. | 5x bezihlový ventil |  |  |  | vyžaduje sa
14. Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
Spoločné požiadavky pre položky 14.1. a 14.2.
14.1. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
14.2. | Súčasťou súpravy je infúzny filter 0,2 μm nad pacientskym pripojením |  |  |  | vyžaduje sa
14.3. | Antibakteriálny a odvzdušňovací filter 0,2 μm (neutrálny náboj) |  |  |  | vyžaduje sa
14.4. | Air Bloc membrána |  |  |  | vyžaduje sa
14.5. | Dĺžka kvapkovej komôrky: 65 mm |  |  |  | vyžaduje sa
14.6. | Prietok systémov z PVC: 600/1000 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
14.7. | Prietok silikónového segmentu: 0,1/1500 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
14.8. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
14.9. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
14.10. | Vnútorný priemer hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 3.41 | 3.45
14.11. | Vonkajší priemer hadičky súpravy - pumpový segment | mm | 5.11 | 5.15
14.12. | Plniaci objem: 25 ml |  |  |  | vyžaduje sa
14.13. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
14.14. | Kompatibilný/plne funkčný s infúznou technikou Agilia Volumat/Exelia Volumat pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
14.15. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
14.16. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
14.17. | Farba hadičky: transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
14.18. | Farba kalibrovaného pumpového čerpacieho segmentu na súprave: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
14.19. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
14.20. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
14.21. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu s paralelnými pruhmi, označujúcimi správne zaťaženie |  |  |  | vyžaduje sa
14.22. | Spojovací konektor farba: zelená |  |  |  | vyžaduje sa
14.23. | Ochranný kryt hrotu a krytka pripojovacieho konektora |  |  |  | vyžaduje sa
14.24. | Pripojovací konektor Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
14.25. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
14.26. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
14.27. | Kvapková komôrka s kvapalinovým filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
14.28. | Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
14.29. | Flow-stop konektor |  |  |  | vyžaduje sa
14.30. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
14.31. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
14.32. | Materiál súpravy: PUR, PP, silikón |  |  |  | vyžaduje sa
14.33. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
14.34. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
14.35. | Nastavovacie konektory so zhodnou modrou a zelenou farbou (resp. ekvivalentnými farbami) a tvarom ako špeciálne štrbiny v pumpe pre intuitívnu a rýchlu inštaláciu setu |  |  |  | vyžaduje sa
14.36. | Súprava umožňujúca jednoduchú a bezpečnú manipuláciu; znemožnenie vloženie setu v nesprávnom smere |  |  |  | vyžaduje sa
14.38. | Odolná voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
14.39. | 14.1. Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom, bezihlovým vstupom a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
14.39.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy: 270 cm |  |  |  | vyžaduje sa
14.39.2. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky): 180 cm |  |  |  | vyžaduje sa
14.39.3. | Dodatočný bezihlový prístupový vstup na spodnej časti infúznej súpravy pre bolusové podávanie liečiva |  |  |  | vyžaduje sa
14.40. | 14.2. Infúzna súprava pretlaková s 0,2 μm filtrom a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s infúznou pumpou Agilia
14.40.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy: 285 cm |  |  |  | vyžaduje sa
14.40.2. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientsky Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky): 170 cm |  |  |  | vyžaduje sa
15. Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Agilia Volumat
15.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 250
15.2. | Transfúzny, bakteriálny filter: 200 µm |  |  |  | vyžaduje sa
15.3. | Priemer PVC hadičky | mm | 3 | 4.1
15.4. | Priemer silikónovej hadičky | mm | 3.41 | 5.11
15.5. | Transfúzna súprava s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom v zavzdušňovačom kanáliku prepichovacieho tŕňa a regulátorom prietoku (tlačka s kolieskom). |  |  |  | vyžaduje sa
15.6. | Sterilná určená k jednorazovému použitiu |  |  |  | vyžaduje sa
15.7. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
15.8. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
15.9. | Anti free-flow bezpečnostná svorka |  |  |  | vyžaduje sa
15.10. | Komora so vzduchovým ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
15.11. | Rotačný Male Luer |  |  |  | vyžaduje sa
15.12. | Uzatváracia Flow stop zátka |  |  |  | vyžaduje sa
15.13. | Kalibrovaný silikónový pumpový segment |  |  |  | vyžaduje sa
15.14. | Perforačný tŕň bez ventilu pre krvné vaky |  |  |  | vyžaduje sa
15.15. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovačom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
15.16. | Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva. |  |  |  | vyžaduje sa
15.17. | Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti transfúzie |  |  |  | vyžaduje sa
15.18. | Určené pre pediatrických aj dospelých pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
15.19. | Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný s ochrannými krytmi |  |  |  | vyžaduje sa
15.20. | Hadička z PVC trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
15.21. | Materiál súpravy: PVC, silikón |  |  |  | vyžaduje sa
15.22. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
15.23. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie transfúzneho vaku |  |  |  | vyžaduje sa
15.24. | Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu |  |  |  | vyžaduje sa
15.25. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
15.26. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
16. Infúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus
Spoločné požiadavky pre položky 16.1. - 16.4.
16.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus pre pretlakové podávanie liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
16.2. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
16.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
16.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
16.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
16.6. | Plniaci/vnútorný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
16.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
16.8. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
16.9. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
16.10. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
16.11. | Regulátor prietoku vybavený prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
16.12. | Regulátor prietoku s ochranným krytom alebo prvkom umožňujúcim bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
16.13. | Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
16.14. | Zavzdušnenie s bakteriálne tesným zatváracím zeleným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
16.15. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
16.17. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
16.18. | Bez obsahu DEHP a latexu |  |  |  | vyžaduje sa
16.19. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
16.20. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
16.21. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.22. | 16.1. Infúzna súprava gravitačná/pretlaková s bezpečnostnými prvkami kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus
16.22.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 240
16.22.2. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.3. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.4. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.5. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.6. | Farba regulátoru prietoku: farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.7. | Farba krúžku na kvapkovej komore: farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.8. | Infúzny systém umožňujúci bezpečné pretlakové podávanie, vybavený membránou v kvapkovej komôrke a hydrofóbnou membránou |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.9. | Napichovací tŕň umožňujúci vyprázdnenie infúzneho kontajnera bez zvyšku |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.10. | Možnosť presného a flexibilného nastavenia rýchlosti prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
16.22.11. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
16.23. | 16.2. Infúzna súprava pretlaková s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná pre techniku Infusomat compactplus (PVC)
16.23.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 245 | 250
16.23.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 145 | 150
16.23.3. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.4. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.5. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.6. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.7. | Farba regulátoru prietoku: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.8. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.9. | Farba silikónového segmentu na súprave: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.10. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu, s paralelnými značkami označujúci správne vloženie do pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.11. | Upevňovacie segmenty na spodnej a hornej časti silikónového segmentu pumpy pre jednoduché a bezpečné vedenie hadičky súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.12. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.13. | Silikónový segment pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.23.14. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
16.24. | 16.3. Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat compactplus (PUR)
16.24.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 235 | 240
16.24.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 145 | 150
16.24.3. | Ochrana pred UV žiarením | nm | 500 | 530
16.24.4. | Farba kvapkovej komôrky: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.5. | Farba hadičky: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.6. | Farba regulátoru prietoku: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.7. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.8. | Farba silikónového segmentu na súprave: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.9. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu, s paralelnými značkami označujúci správne vloženie do pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.10. | Upevňovacie segmenty na spodnej a hornej časti silikónového segmentu pumpy pre jednoduché a bezpečné vedenie hadičky súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.11. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.12. | Materiál súpravy: PUR |  |  |  | vyžaduje sa
16.24.13. | Silikónový segment pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.25. | 16.4. Infúzna súprava pretlaková s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus
16.25.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 235 | 240
16.25.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 145 | 150
16.25.3. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.4. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.5. | Farba regulátoru prietoku: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.6. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.7. | Farba silikónového segmentu na súprave: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.8. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu, s paralelnými značkami označujúci správne vloženie do pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.9. | Upevňovacie segmenty na spodnej a hornej časti silikónového segmentu pumpy pre jednoduché a bezpečné vedenie hadičky súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.10. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.11. | Materiál súpravy: PVC |  |  |  | vyžaduje sa
16.25.12. | Silikónový segment pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
17. Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus
17.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat compactplus pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
17.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 235 | 240
17.3. | Transfúzny bakteriálny filter | µm | 200 | 350
17.4. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
17.5. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 4.6
17.6. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.8
17.7. | Apyrogénne, sterilné určené k jednorazovému použitiu |  |  |  | vyžaduje sa
17.8. | Transfúzna súprava s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom v zavzdušnovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa a regulátorom prietoku (tlačka s kolieskom). |  |  |  | vyžaduje sa
17.9. | Napájanie: konektor Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
17.10. | Prepichovací tŕň |  |  |  | vyžaduje sa
17.11. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
17.12. | Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva. |  |  |  | vyžaduje sa
17.13. | Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti transfúzie |  |  |  | vyžaduje sa
17.14. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
17.15. | Bezpečnostná svorka na hadičke |  |  |  | vyžaduje sa
17.16. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
17.17. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
17.18. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
17.19. | Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu |  |  |  | vyžaduje sa
17.20. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
17.21. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
17.22. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
18. Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 18.1. - 18.3.
18.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat FMS, Infusomat Space, Space Plus pre pretlakové podávanie liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
18.2. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
18.3. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
18.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
18.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
18.6. | Plniaci/zásobný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
18.7. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
18.8. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
18.9. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
18.10. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
18.11. | Farba regulátoru prietoku: oranžová |  |  |  | vyžaduje sa
18.12. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
18.13. | Farba silikónového segmentu na súprave: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
18.14. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu, s paralelnými značkami označujúci správne vloženie do pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
18.15. | Upevňovacie segmenty na spodnej a hornej časti silikónového segmentu pumpy pre jednoduché a bezpečné vedenie hadičky súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
18.16. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
18.17. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
18.18. | Regulátor prietoku s prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
18.19. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
18.20. | Kvapková komôrka so vzduchovým a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
18.21. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
18.22. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
18.23. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
18.24. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
18.25. | Silikónový segment pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
18.26. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
18.27. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
18.28. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
18.29. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
18.30. | 18.1. Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PVC)
18.30.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 245 | 250
18.30.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 140 | 145
18.30.3. | Hadička vyrobená z PVC trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
18.31. | 18.2. Infúzna súprava na pretlakové podávanie liečiv a infúzií s pumpovým segmentom kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR)
18.31.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 295 | 300
18.31.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 195 | 200
18.31.3. | 1 x bezihlový vstup s pozitívnym tlakom pred pacientskym koncom infúznej súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
18.31.4. | Hadička vyrobená z PUR trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
18.32. | 18.3. Infúzna súprava pretlaková s bezihlovými vstupmi a bez obsahu PVC kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat
18.32.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 295 | 300
18.32.2. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientský Luer Lock konektor | cm | 195 | 200
18.32.3. | Systém infúznej pretlakovej súpravy s membránou v kvapkovej komôrke a hydrofóbnou membránou |  |  |  | vyžaduje sa
18.32.4. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
18.32.5. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
18.32.6. | 2x integrovaný bezihlový vstup s pozitívnym tlakom |  |  |  | vyžaduje sa
18.32.7. | Hadička bez obsahu PVC vyrobená z PUR alebo ekvivalentného trvanlivého, priehľadného, pružného a poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
19. Infúzna súprava pretlaková s 0,2 µm filtrom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
19.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznymi súpravami vhodnými pre techniku Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus pre pretlakové podávanie liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
19.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 30 | 32
19.3. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
19.4. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
19.5. | Súčasťou súpravy je 0,2 µm infúzny filter |  |  |  | vyžaduje sa
19.6. | Filtračná plocha inline kvapalinového filtra: 10 cm2 |  |  |  | vyžaduje sa
19.7. | Doba používania súpravy: 24 hod. |  |  |  | vyžaduje sa
19.8. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
19.9. | Farba hadičky: uviesť |  |  |  | vyžaduje sa
19.10. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
19.11. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
19.12. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
19.13. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
19.14. | Bez obsahu DEHP, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
19.15. | Hadička bez obsahu PVC vyrobená z PUR alebo ekvivalentného trvanlivého, priehľadného, pružného a poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
19.16. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
19.17. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
19.18. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
20. Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 20.1. a 20.3.
20.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus pre pretlakové podávanie liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
20.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 245 | 250
20.3. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
20.4. | Tlaková odolnosť súpravy: 2 bar |  |  |  | vyžaduje sa
20.5. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
20.6. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
20.7. | Plniaci/zásobný objem na meter dĺžky hadice | ml/m | 7 | 8
20.8. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
20.9. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
20.10. | Ochrana pred UV žiarením | nm | 500 | 530
20.11. | Farba kvapkovej komôrky: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
20.12. | Farba hadičky: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
20.13. | Farba regulátoru prietoku: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
20.14. | Farba krúžku na kvapkovej komore: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
20.15. | Farba silikónového segmentu na súprave: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
20.16. | Silikónový segment pumpy pre vysokú presnosť podávania a dlhodobú konzistenciu, s paralelnými značkami označujúci správne vloženie do pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
20.17. | Upevňovacie segmenty na spodnej a hornej časti silikónového segmentu pumpy pre jednoduché a bezpečné vedenie hadičky súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
20.18. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
20.19. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
20.20. | Regulátor prietoku s prvkom na uchytenie konca hadičky ako prevencia mikrobiálnej kontaminácie voľného pacientskeho konca súpravy. |  |  |  | vyžaduje sa
20.21. | Regulátor prietoku vybavený ochranným krytom alebo prvkom na bezpečné uloženie prepichovacieho tŕňa po použití |  |  |  | vyžaduje sa
20.22. | Kvapková komôrka so vzduchovým a bakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
20.23. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
20.24. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
20.25. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
20.26. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
20.27. | Silikónový segment pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
20.28. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
20.29. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
20.30. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
20.31. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
20.32. | 20.1. Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PVC)
20.32.1. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientsky Luer Lock konektor | cm | 140 | 145
20.32.2. | Hadička vyrobená z PVC – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
20.33. | 20.2. Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR)
20.33.1. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientsky Luer Lock konektor | cm | 140 | 145
20.33.2. | Hadička vyrobená z PUR – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
20.34. | 20.3. Infúzna súprava pretlaková s ochranou pred UV žiarením (UV protect) s bezpečnostnými prvkami kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Infusomat (PUR)
20.34.1. | Dĺžka súpravy od pumpy po pacientsky Luer Lock konektor | cm | 140 | 150
20.34.2. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
20.34.3. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
20.34.4. | Hadička vyrobená z PUR – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
21. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 21.1. a 21.2.
21.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus na terapeutické podávanie cytostatík |  |  |  | vyžaduje sa
21.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 200 | 210
21.3. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
21.4. | Plniaci/zásobný objem | ml | 23 | 24
21.5. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
21.6. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
21.7. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
21.8. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
21.9. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
21.10. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky (AirStop) |  |  |  | vyžaduje sa
21.11. | Pripojovací konektor Luer Lock s voľne otočnou maticou, pri pripojení a vzniku tesného, bezpečného spojenia zvuková signalizácia - kliknutie |  |  |  | vyžaduje sa
21.12. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
21.13. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
21.14. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
21.15. | Hadičky zakončené pozitívnym kužeľom (male Luer Lock) |  |  |  | vyžaduje sa
21.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
21.17. | Hadička vyrobená z PUR – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
21.18. | Bez obsahu DEHP, latexu, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
21.19. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
21.20. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
21.21. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
21.22. | 21.1. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 3 bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
21.22.1. | 3x bezihlový ventil pre pripojenie infúzie cytostatík, bezihlové vstupy opatrené uzáverom, musia byť použiteľné bez nutnosti použitia dezinfekcie |  |  |  | vyžaduje sa
21.23. | 21.2. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 5 bezihlovými ventilmi kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
21.23.1. | 5x bezihlový ventil pre pripojenie infúzie cytostatík, bezihlové vstupy opatrené uzáverom, musia byť použiteľné bez nutnosti použitia dezinfekcie |  |  |  | vyžaduje sa
22. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 22.1. a 22.2.
22.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus na terapeutické podávanie svetlocitlivých cytostatík |  |  |  | vyžaduje sa
22.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 200 | 210
22.3. | Partikulárny kvapalinový filter častíc: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
22.4. | UV ochrana v rozsahu: minimálne 230 až 330 nm |  |  |  | vyžaduje sa
22.5. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
22.6. | Infúzna súprava vyhotovená z materiálu zabezpečujúceho ochranu pred svetlom, napr. oranžové alebo iné ekvivalentne farebné prevedenie, umožňujúce zároveň vizuálnu kontrolu prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
22.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
22.8. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
22.9. | Farba hadičky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
22.10. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou |  |  |  | vyžaduje sa
22.11. | Vzduchový ventil na dne kvapkovej komôrky slúžiaci ako filter, brániaci vzniku vzduchu do spojovacej hadičky |  |  |  | vyžaduje sa
22.12. | Pripojovací konektor Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
22.13. | Regulátor prietoku s kolieskom |  |  |  | vyžaduje sa
22.14. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
22.15. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
22.16. | Hadičky zakončené pozitívnym kužeľom (male Luer Lock) |  |  |  | vyžaduje sa
22.17. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
22.18. | Hadička vyrobená z PUR – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
22.19. | Bez obsahu DEHP, latexu, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
22.20. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
22.21. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
22.22. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
22.23. | 22.1. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 3 bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
22.23.1. | 3x bezihlový ventil pre pripojenie infúzie cytostatík, bezihlové vstupy opatrené uzáverom, musia byť použiteľné bez nutnosti použitia dezinfekcie |  |  |  | vyžaduje sa
22.24. | 22.2. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s 5 bezihlovými ventilmi s ochranou pred svetlom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
22.24.1. | Plniaci/zásobný objem | ml | 23 | 24
22.24.2. | 5x bezihlový ventil pre pripojenie infúzie cytostatík, bezihlové vstupy opatrené uzáverom, musia byť použiteľné bez nutnosti použitia dezinfekcie |  |  |  | vyžaduje sa
23. Infúzna súprava na podávanie cytostatík kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 23.1. a 23.2.
23.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm |  | 40
23.2. | Plniaci objem | ml | 2 | 3
23.3. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
23.4. | Ochranný uzáver s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom zabraňujúci odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a chrániaci pred kontamináciou (PrimeStop) |  |  |  | vyžaduje sa
23.5. | Koncový konektor určený na napojenie na centrálnu linku, vybavený mechanizmom zabraňujúcim vytekaniu, úniku lieku a mikrobiálnej kontaminácii roztoku |  |  |  | vyžaduje sa
23.6. | Pripojovací konektor Luer Lock, s voľne otočnou maticou, pri pripojení a vzniku tesného, bezpečného spojenia zvuková signalizácia – kliknutie. |  |  |  | vyžaduje sa
23.7. | 1x bezihlový vstup pre doplnenie cytostatika do infúzneho roztoku, bezihlový vstup opatrený uzáverom, musia byť použiteľné bez nutnosti použitia dezinfekcie |  |  |  | vyžaduje sa
23.8. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
23.9. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
23.10. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
23.11. | Hadička vyrobená z PUR – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
23.12. | Bez obsahu DEHP, latexu, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
23.13. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
23.14. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
23.15. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
23.16. | 23.1. Infúzna súprava na podávanie cytostatík s bezihlovým vstupom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
23.16.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus pre pretlakové podávanie cytostatických liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
23.16.2. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
23.16.3. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
23.17. | 23.2. Infúzna súprava na podávanie svetlocitlivých cytostatík kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
23.17.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus pre pretlakové podávanie svetlocitlivých cytostatických liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
23.17.2. | UV ochrana v rozsahu: 520 nm |  |  |  | vyžaduje sa
23.17.3. | Infúzna súprava vyhotovená z materiálu zabezpečujúceho ochranu pred svetlom, napr. oranžové alebo iné ekvivalentne farebné prevedenie, umožňujúce zároveň vizuálnu kontrolu prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
23.17.4. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
23.17.5. | Farba hadičky: transparentná/oranžová resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
24. Infúzna súprava/hadička kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
Spoločné požiadavky pre položky 24.1. - 24.3.
24.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat Space, Infusomat Spaceplus a Infusomat fmS pre pretlakové podávanie liečiv |  |  |  | vyžaduje sa
24.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 30 | 32
24.3. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3
24.4. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.2
24.5. | Doba používania súpravy: 24 hod. |  |  |  | vyžaduje sa
24.6. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
24.7. | Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) |  |  |  | vyžaduje sa
24.8. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
24.9. | Zavzdušňovací systém s bakteriálne tesným uzatvárateľným ventilom |  |  |  | vyžaduje sa
24.10. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
24.11. | Bez obsahu DEHP, PVC |  |  |  | vyžaduje sa
24.12. | Hadička bez obsahu PVC vyrobená z PUR alebo ekvivalentného trvanlivého, priehľadného, pružného a poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
24.13. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
24.14. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
24.15. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
24.16. | 24.1. Infúzna súprava/hadička pretlaková kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
24.16.1. | Farba hadičky: uviesť |  |  |  | vyžaduje sa
24.17. | 24.2. Infúzna súprava/hadička pretlaková s bezihlovým vstupom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
24.17.1. | 1x bezihlový vstup |  |  |  | vyžaduje sa
24.17.2. | Farba hadičky: uviesť |  |  |  | vyžaduje sa
24.18. | 24.3. Infúzna súprava/hadička pretlaková s ochranou pred UV žiarením s bezihlovým ventilom kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
24.18.1. | 1x bezihlový vstup |  |  |  | vyžaduje sa
21.48.2. | Farba hadičky: oranžová resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
25. Transfúzna súprava kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat
25.1. | Kompatibilná/plne funkčná s infúznou technikou Infusomat fmS, Infusomat Space a Infusomat Spaceplus pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
25.2. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 245 | 250
25.3. | Transfúzny, bakteriálny filter | µm | 200 | 350
25.4. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
25.5. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 4.6
25.6. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.8
25.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
25.8. | Transfúzna súprava s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom v zavzdušnovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa a regulátorom prietoku (tlačka s kolieskom). |  |  |  | vyžaduje sa
25.9. | Napájanie: konektor Male LUER LOCK |  |  |  | vyžaduje sa
25.10. | Prepichovací tŕň |  |  |  | vyžaduje sa
25.11. | Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa |  |  |  | vyžaduje sa
25.12. | Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva. |  |  |  | vyžaduje sa
25.13. | Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti transfúzie |  |  |  | vyžaduje sa
25.14. | Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  |  |  | vyžaduje sa
25.15. | Bezpečnostná svorka na hadičke |  |  |  | vyžaduje sa
25.16. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
25.17. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
25.18. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
25.19. | Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu |  |  |  | vyžaduje sa
25.20. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
25.21. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
26. Infúzna súprava pretlaková kompatibilná/plne funkčná s prístrojom Micrel PCA
26.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 145 | 155
26.2. | Vzduchový filter s bakteriálnou tesnosťou: 0,22 µm |  |  |  | vyžaduje sa
26.3. | Zásobníkový vak pre roztok | ml | 95 | 100
26.4. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 0.9 | 1
26.5. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 2.1 | 2.2
26.6. | Určené na aplikáciu infúznych a injekčných roztokov do cievneho systému k pumpe Micrel PCA RHYTMIC Evolution |  |  |  | vyžaduje sa
26.7. | Apyrogénne, sterilné určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
26.8. | Farba zásobníkového vrecka: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
26.9. | Farba krytky ukončenia zásobníkového vaku: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
26.10. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
26.11. | Farba segmentu pre dávkovací mechanizmus (pre dosiahnutie presnosti infúzie): transparentná/biela resp. farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
26.12. | Farba posuvnej bezpečnostnej svorky na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku počas prípravy: modrá resp. ekvivalentná |  |  |  | vyžaduje sa
26.13. | Farba filtra eliminátora vzduchu zabraňujúci infiltrácii vzduchu k pacientovi so zadržiavaním bakteriálnych častíc: transparentná/biela |  |  |  | vyžaduje sa
26.14. | Farba protisifónového ventilu zabraňujúci voľnému prietoku k pacientovi: transparentná/biela |  |  |  | vyžaduje sa
26.15. | Farba krytky ukončenia protisifónového ventilu: modrá |  |  |  | vyžaduje sa
26.16. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
26.17. | Hadička vyrobená z PVC – trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného: proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
26.18. | Segment pre dávkovací mechanizmus zo silikónu |  |  |  | vyžaduje sa
26.19. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
26.20. | Jednoduché a bezpečné odstránenie vzduchu počas plnenia a aplikácie infúzie |  |  |  | vyžaduje sa
26.21. | Ľahko a jednoducho zasúvateľná pružná koncovka súpravy vytvárajúca infúzny systém kompatibilný s prístrojovou technikou |  |  |  | vyžaduje sa
26.22. | Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
26.23. | Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie |  |  |  | vyžaduje sa
27. Infúzny set pre pretlakovú infúziu kompatibilný/plne funkčný s infúznou pumpou TERUFUSION
27.1. | Celková dĺžka hadičky/súpravy | cm | 150 | 180
27.2. | Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientský Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky): nastaviteľná |  |  |  | vyžaduje sa
27.3. | Partikulárny kvapalinový filter: 15 µm |  |  |  | vyžaduje sa
27.4. | Dĺžka kvapkovej komôrky: 65 mm |  |  |  | vyžaduje sa
27.5. | Prietok systémov súpravy: 600/1000 ml/h |  |  |  | vyžaduje sa
27.6. | Vnútorný priemer hadičky súpravy | mm | 2.9 | 3.1
27.7. | Vonkajší priemer hadičky súpravy | mm | 4.1 | 4.5
27.8. | Kvapkový faktor: štandardný makrodrip – 20 kvapiek destilovanej vody = 1 ml (± 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
27.9. | Kompatibilný/plne funkčný s infúznou technikou TERUFUSION pre pretlakové podávanie |  |  |  | vyžaduje sa
27.10. | Vzduchový filter |  |  |  | vyžaduje sa
27.11. | Farba kvapkovej komôrky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
27.12. | Farba hadičky: transparentná/biela resp. iné farebné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
27.13. | Farba telesa tlačky: oranžová resp. iné farebné značenie |  |  |  | vyžaduje sa
27.14. | Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
27.15. | Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba: oranžová resp. iné farebné značenie |  |  |  | vyžaduje sa
27.16. | Spojovací konektor farba: transparentná |  |  |  | vyžaduje sa
27.17. | Ochranný kryt hrotu a krytka pripojovacieho konektora |  |  |  | vyžaduje sa
27.18. | Pripojovací konektor Male Luer Lock |  |  |  | vyžaduje sa
27.19. | Regulačná tlačka na hadičke |  |  |  | vyžaduje sa
27.20. | Kvapková komôrka s kvapalinovým filtrom |  |  |  | vyžaduje sa
27.21. | Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku |  |  |  | vyžaduje sa
27.22. | Výrobok je predmontovaný, bez možnosti delenia na menšie časti, s ochranným krytom |  |  |  | vyžaduje sa
27.23. | Hadička vyrobená z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu |  |  |  | vyžaduje sa
27.24. | Materiál súpravy: PVC resp. silikón |  |  |  | vyžaduje sa
27.25. | Bez obsahu DEHP, latexu |  |  |  | vyžaduje sa
27.26. | Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci bezpečné a jednoduché pripojenie infúznej fľaše alebo vaku |  |  |  | vyžaduje sa
27.27. | Súprava umožňujúca jednoduchú a bezpečnú manipuláciu; znemožnenie vloženie setu v nesprávnom smere |  |  |  | vyžaduje sa
27.28. | Odolná voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie/roztoku zo súpravy |  |  |  | vyžaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 12 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Požaduje sa akceptácia dodávateľa, že plnenie bude realizované Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR formou čiastkových objednávok.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") zasielaných Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR s periodicitou a v objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Podriadených organizácií.
3. | Požaduje sa akceptovanie dodávateľa, že plnenie rámcovej dohody Podriadenými organizáciami je výlučne právom Podriadených organizácií a nie povinnosťou a zároveň sa požaduje akceptovanie dodávateľa, že množstvá a druhy tovarov v rámcovej dohode sú uvedené ako predpokladané a nezávazné tak ako aj pre účastníka rámcovej dohody - MZ SR , tak aj pre Podriadené organizácie, ktoré budú realizovať plnenie tejto rámcovej dohody na základe svojej slobodnej vôli a v zmysle zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb.
3.1 | Momentom zaslania čiastkovej objednávky Podriadenou organizáciou vzniká záväzok Dodávateľa dodať podriadenej organizácií tovar v zmysle čiastkovej objednávky a Podriadenej organizácií vzniká povinnosť tovar dodaný Dodávateľom v súlade s čiastkovou objednávkou a Dohodou tovar prevziať a zaplatiť zaň odplatu (kúpnu cenu) Dodávateľovi.
4. | Požaduje sa dodanie tovaru Dodávateľom (v prípade čiastkovej objednávky zadanej Podriadenou organizáciou):
4.1. | do 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania objednávky Podriadenou organizáciou, ak bude čiastková objednávka Podriadenou organizáciou doručená do 16:00 hod. v pracovné dni. Ak bude čiastková objednávka doručená po 16:00 hod., považuje sa na účely počiatku plynutia lehoty na dodanie tovaru za doručenú o 8:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky.
4.2. | v pracovných dňoch,
4.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
4.4. | do miesta dodania Podriadenej organizácie, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru - na vlastné náklady Dodávateľa tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Podriadenej organizácie a zodpovedná osoba na strane Podriadenej organizácie budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu, (presné miesta a kontaktné osoby Podriadených organizácií, ktoré v zmysle Rámcovej dohody budú mať možnosť realizovať plnenie vzmysle uzatvorenej rámcovej dohody)
4.5. | s dodacím listom (v prípade, ak faktúra za tovar nie je zároveň aj dodacím listom), ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo rámcovej dohody, číslo príslušnej čiastkovej objednávky, identifikačné údaje Podriadenej organizácie a Dodávateľa, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, čitateľne uvedené mená a priezviská osôb prítomných pri dodaní za Dodávateľa a príslušnej Podriadenej organizácie a ich podpisy
4.6. | Podriadená organizácia zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu v zmysle čiastkovej objednávky.
4.7. | Požaduje sa, aby dodávateľ do ceny tovaru započítal všetky náklady spojené s dodaním tovaru Podriadeným organizáciam (najmä naklady/nie však výlučne na dopravu tovaru, balenie tovaru, nakladanie/vykladanie tovaru do miest dodania tovaru a pod.)
5. | Podriadená organizácia je oprávnená uplatniť reklamáciu tovaru, ak ide o vady tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri jeho dodaní, a to bezodkladne po tom, čo Podriadená organizácia vady zistila. Dodatočne zistené vady, ktoré pri prevzatí nebolo možné odhaliť, môžu byť reklamované aj v prípade, že pri prevzatí boli identifikované a zaznamenané iné vady alebo nezrovnalosti. Dodávateľ je povinný v lehote 5 pracovných dní od doručenia reklamácie nahradiť reklamovaný tovar tovarom zodpovedajúcim požiadavkám Podriadenej organizácie. Všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou znáša Dodávateľ
6. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a/alebo dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť Podriadenym organizáciám, ktoré vykonávajú plnenie tejto Dodody pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi Dodávateľom poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.
7. | Požaduje sa aby dodávateľ akceptoval, že platba za plnenie tovaru bude realizovaná výlučne Podriadenou organizáciou, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru Dodávateľovi v súlade s Dohodou. Platba bude realizovaná príslušnou Podriadenou organizáciou za dodaný tovar Dodávateľom výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie v zmysle čiastkovej objednávky resp. v zmysle hromadnej faktúry za dodaný tovar v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané dodanie tovaru Dodávateľom Podriadenej organizácií podľa toho, ako sa Dodávateľ a príslušná organizácia dohodnú. Za deň splnenia peňažného záväzku Podriadenej organizácie sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Podriadenej organizácie v prospech účtu Dodávateľa.
8. | Požaduje sa aby každá vystavená faktúra Dodávateľom bola vystavená vv zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so splatnosťou faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Podriadenej organizácií. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu dodacieho listu, ak faktúra neslúži zároveň aj ako dodací list. V prípade vystavenia hromadnej faktúry za príslušný kalendárny mesiac danej Podriadenej organizácií, je dodávateľ povinný priložiť k takto vystavenej faktúre aj potvrdené dodacie listy.
9. | Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie v zmysle Dohody bude realizované Podriadenými organizáciami na základe ich prevádzkových potrieb. Plnenie Podriadenými organizáciami bude realizované na ich slobodnej vôli a dodávateľ nemá právo žiadať, aby plnenie realizovala každá Podriadená organizácia, ktorá je uvedená v tejto Dohode.
10. | Dodávateľ berie na vedomie, že množstvo a druh stanovený v tejto rámcovej dohode je pre Ministerstvo zdravotníctva a Podriadené organizácie, pre ktoré Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje túto Rámcovú dohodu nezáväzné. Dodávateľ nemá právo žiadať odobratie uvedeného množstva a druhu v tejto Dohode v lehote počas jej platnosti.
11. | Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr na 15.deň nasledujúceho mesiaca je povinný zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR, ako účastníkovi tejto Dohody správu o zrelizovaných dodávkach v daný kalendárny mesiac Podriadeným organizáciam. V správe o zrealizovaných dodávkach uvedie Dodávateľ informácie v min. rozsahu: označenie Podriadenej organizácie, ktorej poskytol plnenie, druh a množstvo dodaného tovaru, JC v EUR bez DPH a s DPH za dodaný tovar a celkovú cenu v EUR bez DPH a s DPH za všetky vykonané dodávky tovary v daný kalenárny mesiac. Správu zašle dodávateľ Ministerstvu zdravotníctva elektronicky, na emailový kontakt, ktorý bude uvedený po uzatvorení zmluvného vzťahu.
12. | Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a z príslušných čiastkových objednávok vzniknutých podľa tejto Dohody, na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných Podriadených organizácií, ktoré vykonávajú plnenie v zmysle tejto Dohody; súhlas dotknutej Podriadenej organizácie sa považuje za platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s ustanovením Dohody, bude neplatný
13. | Zoznam Podradených organizácií, ktoré môžu vykonávať plnenie bude súčasťou Dohody - ako príloha Dohody vrátane ich kontaktných údajov a určenia miest dodania
14. | Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením dohody na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu dohody na dodanie tovaru platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
15. | Dodávateľ je povinný na požiadanie Podriadenej organizácie poskytnúť vzorku tovaru, ktorý je predmetom tejto Dohody, na účely overenia kvality, zhody s technickými požiadavkami. Vzorka musí byť dodaná najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Podriadenej organizácie, pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota. Vzorka sa poskytuje bezodplatne a Dodávateľ znáša všetky náklady spojené s jej dodaním.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Ponúkaný tovar musí spĺňať predpisy/nariadenia v súlade s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), prípadne zhodou so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady
3. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie k ponúkanému tovaru alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému tovaru. V prípade, ak tovar nemá pridelený kód ŠUKL, uchádzač uvedie informáciu len v dokumente Návrh na plnenie kritérií, kde uchádzač uvedie číslo CE pre daný tovaru. Ak uchádzač uvedie v Návrhu na plnenie kritérií informáciu o ŠUKL kóde, nie je povinný predložiť potvrdenie ŠUKL v ponuke ale verejný obstarávateľ si informáciu overí náhľadom na stránku www.sukl.sk.
4. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, parametre, vlastnosti tovaru v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ dokázal vyhodnotiť splnenie všetkých stanovených požiadaviek na tovar. Uvedený doklad môže uchádzač nahradiť aj predložením dôveryhodného webového odkazu-linku na stránku, kde sa všetky informácie o ponúkanom tovare uchádzačom v ponuke nachádzajú a verejný obstarávateľ v rámci hodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky si tieto informácie overí na uvedenej stránke.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny -cenový návrh
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list k tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený tovar, na ktorý predkladáme ponuku v plnom rozsahu spĺňa min. požiadavky na tovar a zároveň čestne prehlasujeme, že všetky údaje/informácie, ktoré sme v ponuke uviedli sú pravdivé, úplné a platné.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 3 Zoznam PO
Predpokladaný zoznam podriadených organizácií, pre ktoré plánuje verejný obstarávateľ realizovať verejné obstarávanie na zabezpečenie tovaru
Presný názov podriadenej organizácie: | Sídlo: (ulica, PSČ, mesto)
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica Košice | Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Fakultná nemocnica Nitra | Špitálska 6, 950 01 Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky
Fakultná nemocnica Trenčín | Legionárska 28, 911 01 Trenčín
Fakultná nemocnica Trnava | Andreja Žarnova 11, 917 01 Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Národné rehabilitačné centrum Kováčová | Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
Národný onkologický ústav | Klenová 1, 833 10 Bratislava
Národný ústav reumatických chorôb | Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | Vyšné Hágy 23001, 059 84 Vyšné Hágy
Národný ústav detských chorôb | Limbová 1, 833 40 Bratislava
Psychiatrická nemocnica Hronovce | Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica | Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | Gemerská 233, 049 11 Plešivec
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
Psychiatrická liečebňa Sučany | Hradiská 23, 038 52 Sučany
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie
Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažítková 4, 821 01, Bratislava
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Rastislavova 43, 041 90 Košice
Univerzitná nemocnica Martin | Kollárová 2, 036 59 Martin
Záchranná zdravotná služba Bratislava | Antolská 11, 851 07 Bratislava
Záchranná služba Košice | Rastislavova 43, 041 91 Košice
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Ondavská 8, 040 11 Košice
Nemocnica Poprad, a.s. | Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | Rastislavova 43, 041 91 Košice
Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň | SNP 447, 076 03 Hraň
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | Svätého Jakuba 510, 085 01 Bardejov
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Banisko 273/1, 977 01 Brezno
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. | Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec | Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
Nemocnica Modra n.o. | Vajanského 1, 900 01 Modra
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. | M.R.Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. | Winterova 66, 921 63 Piešťany
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | Litovelská 635, 050 01 Revúca
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora | Predná hora 126, 049 01 Muránska Huta
Poliklinika " Veľké Kapušany n.o." | Zoltána Fábryho 105/20, 079 01 Veľké Kapušany
Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o. | Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. | Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | Dolný Smokovec 16070, 059 81 Vysoké Tatry
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. | Nemocničná č. 756/1, 990 01 Veľký Krtíš
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. | Strojárenská 13, 040 01 Košice
Detenčný ústav Hronovce | Športová 1/B, 935 61 Hronovce
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny | Rastislavova 43, 042 53 Košice
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička | Štiavnička č. 132, 034 01 Štiavnička
Národná transfúzna služba SR | Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
poznámka:
Zoznam podriadených organizácií je verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky upraviť. Zoznam je výlučne informatívnym dokumentom v čase realizácie PTK. V čase vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky, verejný obstarávateľ uvedie presný zoznam podriadených organizácií, ktoré budú mať právo realizovať plnenie na základe Dohody (ktorá bude výsledkom verejného obstarávania s úspešným/úspešnými uchádzačmi)