Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Analytická a detekčná technika pre analýzu rizikových látok neznámeho zloženia s využitím ramanovej spektrometrie

Charakteristika predmetu zákazky:

Mobilný ručný Stand OFF Raman spektrometer pre  identifikáciu vzoriek kvapalného alebo pevného skupenstva, širokého spektra nebezpečných chemických látok, organických i anorganických látok s možnosťou bezkontaktného merania cez priehľadné transparentné a semitransparentné obaly (aj vo viacerých vrstvách vzdialených od seba až 10 centimetrov). Spektrometer je prispôsobený pre prácu v terénnych podmienkach.

Spektrometer musí zaistiť:

- meranie vzoriek s vysokou vlastnou fluorescenciou, vrátane čiernych vzoriek bez rizika ich teplotnej deštrukcie (napríklad Semtex 10 a H, vzorky heroínu, tablety extázy, syntetické drogy alebo nafta),

- bezpečné meranie termicky nestabilných vzoriek ako je strelný prach, surová nitrocelulóza, azidy, fulminát ortutnatý alebo fulminát strieborný bez rizika ich zapálenia alebo iniciácie,

- bezpečné používanie bez ochranných okuliarov ako u obsluhy, tak aj u ostatných osôb stojacich v okolí spektrometra,

- meranie za rôznych svetelných podmienok, vrátane merania v miestnostiach s rôznymi typmi osvetlenia (žiarovky, žiarivky, LED svetlá).

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 2 kusy.

Hlavný kód CPV:

38433000-9	  Spektrometre

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Platnosť zmluvy: do splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia:  do 20 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči,

Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča,

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,

Ku kachličkárni 653/9,  044 23 Jasov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Por. č. | Parametre zariadenia |
| --- | --- |
| 1.1 | Počet – 2 ks |
| 1.2 | Prenosné zariadenie, vhodné na prácu v laboratórnych podmienkach, ako aj mimo štandardných laboratórnych podmienok. |
| 1.3 | a) Hmotnosť max do 2 kg vrátane batérii. b) Rozmery max 30*20*15 cm. |
| Por. č. | Komponenty analyzátora |
| 1.4 | Spektrálny rozsah merania Ramanovho posunu min. v rozsahu od 300 cm-1 do 1800 cm-1 a spektrálne rozlíšenie max. 10 cm-1 v celom spektrálnom rozsahu. |
| 1.5 | Laserové budenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí od 830 nm do 840 nm s presnosťou vlnovej dĺžky max. ±1 nm, s hardware elimináciou fluorescencie na princípe diferenčnej ramanovej spektrometrie s použitím dvoch vlnových dĺžok excitačného lasera líšiacich sa max. o 5 nm. |
| 1.6 | Stabilizovaný pulzný laser (doba pulzu menšia ako 150 ms) s optickým rastrovaním povrchu vzorky, výkon lasera max. 60 mW, pre bezpečné meranie aj tmavých vzoriek a odstránenie rizika možnosti vypálenia otvoru do tenkých plastových obalov a iniciácie energetických materiálov. |
| 1.7 | Laser triedy 3R pre bezpečnú prácu aj bez ochranných okuliarov. |
| 1.8 | Motorizovaná optika zaostrenia excitačného lasera na vzorku pracujúca minimálne v rozsahu od 30 do 200 cm s krokom max. 0,1 cm. Režim automatického zaostrenia na vzorku, vrátane vzoriek umiestnených v transparentných obaloch až do vzdialenosti 10 cm od steny obalu. |
| 1.9 | Vizuálna indikácia správneho zamerania fokálneho bodu na povrch vzorky pomocou dvojice pomocných laserov s jasne viditeľným žiarením (napríklad červený laser). |
| 1.10 | Rozsah pracovných teplôt min. od –20 °C do +40 °C. |
| 1.11 | Zariadenie musí mať farebný grafický display jasne čitateľný aj na priamom slnečnom svetle s uhlopriečkou minimálne 9 cm pre ľahkú prácu so spektrami priamo v prístroji. |
| 1.12 | Zariadenie musí mať batériové napájanie a musí používať bežne dostupné nabíjacie lítium iónové alebo lítiové batérie (napríklad CR123), doba kontinuálnej prevádzky na jedno nabitie (bez výmeny batérie) musí byť min. 2 hodiny, súčasťou dodávky musia byť celkovo tri sady batérii so samostatnou nabíjačkou. |
| 1.13 | Software musí zaručiť plne automatizované meranie, vrátane plne automatickej identifikácie chemickej látky a jej zmesí (až do štyroch komponentov); celý identifikačný proces musí prebiehať bez zásahu obsluhy. Software musí byť schopný automaticky identifikovať spektrá s nízkou kvalitou a upozorniť obsluhu na riziko nízkej kvality spektra. |
| 1.14 | Zariadenie musí umožňovať ľahký a bezpečný export dát (nameraných spektier) na externý počítač, a to buď pomocou USB alebo WiFi rozhrania. |
| 1.15 | USB rozhranie typu C, WiFi komunikácia a interné GPS. |
| 1.16 | Musí byť vybavený integrovanou (internou) knižnicou Ramanových spektier (látok, ktoré možno identifikovať) pre identifikáciu minimálne 8500 látok. Spektrá látok uložené v knižnici prístroja musia byť originálne spektrá namerané na zhodnom type spektrometra. |
| 1.17 | Možnosť pridávania vlastných látok do databázy užívateľom, vrátane možnosti editácie/zadania popisu a vypínania/zapínania užívateľskej knižnice a jednotlivých látok v knižnici. |
| 1.18 | Musí umožniť ľahký upgrade firmware, software a databázy látok užívateľom. |
| 1.19 | K prístroju musí byť dodaný prenosný počítač (notebook) s operačným systémom min. verzie Windows 10 spoločne s predinštalovaným softwarom pre správu nameraných dát, software pro bezobslužné ovládanie s využitím WiFi komunikácie a software umožňujúci priame meranie a ovládanie spektrometra a automatickou identifikáciou látok s rovnakou databázou spektier ako je na vlastnom prístroji. |
| 1.20 | Zariadenie vyrobené z protišmykového materiálu, prispôsobené pre prácu v ochranných prostriedkoch (ochranných rukaviciach) a prispôsobené pre jednoduché umiestnenie na podstavec typu trojnožka. |
| 1.21 | Transportný kufor (odolný proti prachu a vlhkosti), statív typu trojnožka s guľovou hlavou, veľký karbónový statív typu trojnožka, kontrolný štandard a sada testovacích vzoriek, USB flash disk pre ukladanie výsledkov, kábel pre pripojenie k počítaču. |
| 1.22 | Súčasťou dodávky je držiak vialiek - optický nadstavec, ktorý umožňuje priame meranie vzoriek vo fľaštičkách, bezpečné meranie malých vzoriek s otvoreným lúčom a meranie cez priehľadné fľaše vrátane automatického zaostrovania na povrch vzorky. |
| Por. č. | Ďalšie požiadavky |
| 1.23 | Dodanie na adresy príslušných pracovísk. Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, užívateľských účtov. |
| 1.24 | Jednodňové školenie obsluhy pre 3 zamestnancov na každom pracovisku (Slovenská Ľupča, Jasov). |
| 1.25 | Počas záručnej doby je predávajúci povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy. Bezplatné telefonické konzultácie a „vzdialenú diagnostiku“ pri problémoch so správnym fungovaním prístroja. |
| 1.26 | Záruka sa požaduje v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a inštalovania. |
| 1.27 | Návody na používanie v slovenskom alebo českom jazyku. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.