## Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky
Por. č. | Produkty gen. Identifikácie | Názov položky | Špecifikácia položky | Veľkosť balenia | Merná jednotka | Predpokladané množstvo za 4 roky | Kat. číslo | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca | Jednotková cena položky v eur bez DPH | Celková cena položky v eur bez DPH | Sadzba DPH (v %) | Celková cena položky v eur s DPH
Materiál na prevádzkovú a expertíznu činnosť útvarov MV SR
1 |  | Hliníková fólia, hrubá, 10 m | Hliníková fólia, hrubá, 10 m A) Hliníková fólia, hrubá, extra silná a odolná B) Hliníková fólia šírky minimálne 50 cm a dĺžka minimálne 10 m, s hrúbkou 50 mikrónov C) Určená pre technické použitie, prácu v laboratóriu D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kotúč. | 1 ks | ks | 12
2 |  | Kit na stanovenie proteínov v periférnej krvi | Kit na citlivé stanovenie prítomnosti špecifického proteínu vo vzorke periférnej krvi pomocou testovacích prúžkov. A) Kit založený na princípe imunoafinitnej reakcie protilátky imobilizovanej na testovacom prúžku s cieľovým proteínom a na kolorimetrickej detekcií interakcie B) Test musí mať citlivosť minimálne 85% C) Test musí mať špecificitu minimálne 99% D) Produkt musí umožniť kolorimetrické vyhodnotenie výsledku bez potreby špeciálnych zariadení alebo pomôcok E) Produkt musí umožniť uskutočnenie analýzy za maximálne 15 minút od nanesenia vzorky na testovací prúžok F) Kit musí obsahovať sterilnú lancetu a kapiláru na odber vzorky, vyvíjací pufor a testovací prúžok G) Produkt s možnosťou stanovenia cieľového proteínu pri objednaní H) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 analýz. | 25 analýz | bal | 6
3 |  | Benzén pre kvapalinovú chromatografiu | Benzén pre kvapalinovú chromatografiu (CAS 71-43-2) A) Benzén musí byť určený pre HPLC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% C) Obsah vody musí byť maximálne 0,02%, zvyšok po odparení musí byť menej ako 5 mg/l D) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 280 nm musí byť maximálne 1,0, pri vlnovej dĺžke 300 nm maximálne 0,1 a v rozpätí vlnových dĺžok 350-400 nm maximálne 0,01 E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 3
4 |  | Filtračná banka pre Büchnerov lievik, 1000 ml | Filtračná banka pre Büchnerov lievik, 1000 ml A) Filtračná banka musí byť vyrobená z borosilikátového skla s hrubými stenami, ktoré poskytujú zvýšenú mechanickú pevnosť a odolávajú rozdielnym tlakom pri použití vo vákuu s objemom 1000 ml B) Filtračná banka musí disponovať integrovaným skleneným bočným ramenom na pripojenie flexibilných hadíc C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
5 |  | Chlorid titanitý, roztok 20% (w/v) | Chlorid titanitý, roztok 20% (w/v) (CAS 7705-07-9) A) Roztok chloridu titanitého s koncentráciou 20% (w/v) v 2N kyseline chlorovodíkovej B) Balenie musí obsahovať minimálne 25 ml. | 25 ml | bal | 2
6 |  | Styrén, p.a. | Styrén, p.a. (CAS 100-42-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 1
7 |  | Nosiče vzoriek pre SEM | Nosiče vzoriek pre SEM A) Nosiče musia byť vyrobené z hliníka alebo ekvivalentného materiálu a musia byť vhodné na použitie pre účely rastrovacej elektronovej mikroskopie B) Nosiče musia mať priemer 12.5 mm a kolík s priemerom 3.2 mm a dĺžkou 8 mm z dôvodu zabezpečenia kompatibility so zariadeniami rôznych výrobcov C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 20
8 |  | Pinzeta pre manipuláciu s nosičmi vzoriek pre SEM | Pinzeta pre manipuláciu s nosičmi vzoriek pre SEM A) Pinzeta musí byť vyrobená z dumoxelu alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť tvarom čeľustí vhodná na jemnú manipuláciu s nosičmi vzoriek pre SEM s priemerom 12.5 mm C) Čeľuste pinzety musia byť otvárateľné v rozpätí minimálne 10 až 19 mm D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
9 |  | Uhlíkové terčíky pre SEM | Uhlíkové terčíky pre SEM A) Uhlíkové terčíky musia byť vodivé a musia byť vhodné na použitie pre účely rastrovacej elektronovej mikroskopie B) Terčíky musia byť obojstrane lepivé C) Terčíky musia mať priemer 12 mm D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 20
10 |  | HLPC kolónka, 2 x 150 mm | HLPC kolónka, 2 x 150 mm A) Kolónka musí mať náplň StableBond C18 alebo ekvivalent, s veľkosťou častíc 5±0.5 µm, s veľkosťou pórov 80±5 Å, horným limitom veľkosti separovaných látok maximálne 3000 Da B) Náplň kolónky musí byť použiteľná v rozsahu pH minimálne od 1 do 8 a pri teplote minimálne do 90°C C) Kolónka musí byť použiteľná pri tlaku minimálne do 400 bar D) Kolónka s minimálnym vnútorným priemerov 2 mm a dĺžkou 150 mm E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
11 |  | Sklenené vialky 2 ml, skrutkovacie | Sklenené vialky 2 ml, skrutkovacie A) Vialky musia mať objem 2 ml a rozmery 12 x 32 mm (priemer x výška) B) Musia byť vyrobené z číreho skla C) Musia mať závit 9-425 D) Musia mať rovné dno E) Musia byť certifikované a vhodné na GC a LC aplikácie F) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 18
12 |  | Sklenené vialky 2 ml, skrutkovacie | Sklenené vialky 2 ml, skrutkovacie A) Vialky musia mať objem 2 ml a rozmery 12 x 32 mm (priemer x výška) B) Musia byť vyrobené z číreho skla C) Musia mať závit 9-425 D) Musia mať rovné dno E) Musia mať políčko na popisovanie F) Musia byť certifikované a vhodné na GC a LC aplikácie G) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 12
13 |  | Skrutkovacie uzávery so septom pre sklenené vialky 2 ml | Skrutkovacie uzávery so septom pre sklenené vialky 2 ml A) Uzávery musia byť vyrobené z polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Uzávery musia mať priemer 12 mm a závit 9-425 C) Musia byť kompatibilné s vyššie uvedenými 2 ml sklenenými vialkami D) Musia byť dodané so septom PTFE/silikón E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 30
14 |  | SPE kolónky, 3 ml | SPE kolónky 3 ml A) SPE kolónky musia byť špeciálne určené pre forenzné účely, musia byť vhodné na rýchlu extrakciu kyslích omamných látok a ich metabolitov z moču alebo iných biologických matíc B) Kolónky musia obsahovať kombinovaný nepolárny C8 a SAX sorbent, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať minimálne 200 mg náplne s veľkosťou častíc 40±5 µm D) Kolónky musia mať minimálne 3 ml pracovný objem E) Kolónky usia mať fritu vyrobenú z polyetylénu alebo ekvivalentného materiálu s veľkosťou pórov 25±5 µm F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 24
15 |  | SPE kolónky, 6 ml | SPE kolónky 6 ml A) SPE kolónky musia byť špeciálne určené pre forenzné účely, musia byť vhodné na rýchlu extrakciu zásaditých omamných látok a ich metabolitov z moču alebo iných biologických matíc na báze vody B) Kolónky musia obsahovať kombinovaný nepolárny C8 a silný katexový sorbent, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať minimálne 300 mg náplne s veľkosťou častíc 40±5 µm D) Kolónky musia mať minimálne 6 ml pracovný objem E) Kolónky usia mať fritu vyrobenú z polyetylénu alebo ekvivalentného materiálu s veľkosťou pórov 25±5 µm F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 30 ks. | 30 ks | bal | 40
16 |  | UHLPC kolónka, 2 x 100 mm | UHLPC kolónka, 2 x 100 mm A) Kolónka musí mať náplň StableBond C18 alebo ekvivalent, s veľkosťou častíc 2±0.2 µm, s veľkosťou pórov 80±5 Å, horným limitom veľkosti separovaných látok maximálne 3000 Da B) Náplň kolónky musí byť použiteľná v rozsahu pH minimálne od 1 do 8 a pri teplote minimálne do 90°C C) Kolónka musí byť použiteľná pri tlaku minimálne do 600 bar D) Kolónka s minimálnym vnútorným priemerov 2 mm a dĺžkou 100 mm E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
17 |  | UHLPC kolónka, 2 x 150 mm | UHLPC kolónka, 2 x 150 mm A) Kolónka musí mať náplň StableBond C18 alebo ekvivalent, s veľkosťou častíc 2±0.2 µm, s veľkosťou pórov 80±5 Å, horným limitom veľkosti separovaných látok maximálne 3000 Da B) Náplň kolónky musí byť použiteľná v rozsahu pH minimálne od 1 do 8 a pri teplote minimálne do 90°C C) Kolónka musí byť použiteľná pri tlaku minimálne do 600 bar D) Kolónka s minimálnym vnútorným priemerov 2 mm a dĺžkou 150 mm E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
18 |  | UHLPC kolónka, 2 x 50 mm | UHLPC kolónka, 2 x 50 mm A) Kolónka musí mať náplň StableBond C18 alebo ekvivalent, s veľkosťou častíc 2±0.2 µm, s veľkosťou pórov 80±5 Å, horným limitom veľkosti separovaných látok maximálne 3000 Da B) Náplň kolónky musí byť použiteľná v rozsahu pH minimálne od 1 do 8 a pri teplote minimálne do 90°C C) Kolónka musí byť použiteľná pri tlaku minimálne do 400 bar D) Kolónka s minimálnym priemerov 2 mm a dĺžkou 50 mm E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
19 |  | 10 ml liekovky | 10 ml liekovky A) Liekovky musia byť vyrobené zo skla alebo ekvivalentného materiálu B) Liekovky musia mať priemer skla 1.9±1 mm C) Liekovky musia mať otvor veľkosti 13 mm D) Liekovky musia mať rozmery hrdla a lemu v súlade so štandardom DIN E) Jedno balenie obsahuje minimálne 314 ks. | 314 ks | bal | 138
20 |  | Gumové zátky | Gumové zátky A) Zátky musia mať tvar a rozmery kompatibilné s liekovkami a plechovými uzávermi veľkosti ND20 B) Jedno balenie obsahuje minimálne 4000 ks. | 4000 ks | bal | 12
21 |  | Plechové uzávery | Plechové uzávery A) Uzávery musia mať tvar a rozmery kompatibilné s hrdlami liekoviek typu DIN a gumovými zátkami veľkosti ND20 B) Jedno balenie obsahuje minimálne 1000 ks. | 1000 ks | bal | 36
22 |  | Injekčná striekačka, 10 ml | Injekčná striekačka s Luer-lockovou špičkou, 10 ml A) Injekčná striekačka s centrálne (v strede valca) umiestnenou Luer-lockovou špičkou o objeme 10 ml B) Injekčná striekačka musí byť z priehľadného valca s kontrastnou čiernou potlačenou stupnicou a farebným piestom pre dobrú čitateľnosť C) Nesterilné D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 3
23 |  | Injekčné ihly, čierne | Injekčné ihlý, čierne (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 22G x 1 1/4" (0.70 x 30 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
24 |  | Injekčné ihly, fialové | Injekčné ihly, fialové (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 24G x 1" (0.55 x 25 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
25 |  | Injekčné ihly, hnedé | Injekčné ihly, hnedé (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 26G x 1" (0.45 x 25 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
26 |  | Injekčné ihly, modré | Injekčné ihly, modré (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 23G x 1 1/4" (0.60 x 30 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
27 |  | Injekčné ihly, oranžové | Injekčné ihly, oranžové (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 25G x 1" (0.50 x 25 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
28 |  | Injekčné ihly, zelené | Injekčné ihly, zelené (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 21G x 1 1/2" (0.80 x 40 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
29 |  | Injekčné ihly, žlté | Injekčné ihly, žlté (farebné značenie v súlaed s ISO 6009) A) Ihly musia byť tenkostenné, veľkosti 20G x 2 3/4" (0.90 x 70 mm ) B) Musia byť vyrobené z chrómniklovej nerezovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Musia mať kónus so závitom typu Luer lock D) Musia mať vysoko hladký povrch potiahnutý silikónom a dlhý úkos ihly pre nebolestivý vpich E) Ihly musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Ihly musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy ISO 7864 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
30 |  | Injekčné striekačky s integrovanou ihlou, 1 ml | Injekčné striekačky s integrovanou ihlou, 1 ml A) Dvojdielne plastové injekčné striekačky s integrovanou ihlou na jedno použitie B) Striekačky musia mať integrovanú ihlu rozmeru 30 G x 1/2" (0.30 x 12 mm) C) Striekačky musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu D) Striekačky musia umožniť nasatie minimálne 1 ml tekutiny E) Striekačky musia mať bezpečnostné vrchnáky, jeden prekrívajúci ihlu a druhý prekrývajúci piest F) Striekačky musia byť sterilné G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
31 |  | Injekčné striekačky, 2 ml | Injekčné striekačky, 2 ml A) Dvojdielne plastové injekčné striekačky na jedno použitie B) Striekačky musia mať štandardizovaný konus na nasadenie ihly tipu Luer slip C) Striekačky musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu D) Striekačky musia umožniť nasatie minimálne 3 ml tekutiny E) Striekačky musia byť sterilné a jednotlivo balené F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 18
32 |  | Čistiaca kvapalina pre ultrazvukové čističky | Čistiaca kvapalina pre ultrazvukové čističky A) Univerzálny, mierne zásaditý čistiaci prostriedok na odstraňovanie olejov, tukov, pigmentov, proteínov B) Prostriedok musí mať pH 10 ± 0.1 C) Prostriedok vo forme koncentrátu D) Balenie musí obsahovať minimálne 5 l. | 5 l | bal | 8
33 |  | Kit na rýchlu a efektívnu izoláciu PCR produktov a krátkych fragmentov DNA | Kit na rýchlu a efektívnu izoláciu PCR produktov a krátkych fragmentov DNA A) Kit musí byť založený na špecifickej väzbe izolovanej DNA na magnetické častice so špeciálnym povrchom, čo umožňuje jej následné prečistenie za použitia premývacích a elučných roztokov B) Kit musí umožniť efektívne odstránenie primerov, dNTP, primer-dimérov, enzýmov a solí z PCR a iných reakčných zmesí C) Kit musí umožniť uskutočnenie izolácie bez potreby centrifugácie, vákuového odsávania alebo filtrácie D) Kitom získané fragmenty DNA musia byť dostačujúcej čistoty na jej ďalšie využitie v rôznych enzymatických reakciách a molekulárno biologických analýzach (NGS, klonovanie, fragmentova analýza, genotypizácia a iné.) E) Kit musí zabezpečiť purifikáciu fragmentov dvojvláknovej DNA vo veľkostnom rozsahu minimálne 100 až 10 000 bázových párov, pričom optimalizáciou izolačného postupu musí byť možné vybrať užší rozsah v uvedenom intervale F) Výťažky pri izolácií fragmentov vo veľkostnom rozsahu 150 až 10 000 bázových párov musia byť minimálne 70 % G) Doba trvania procedúry musí byť maximálne 15 minút H) Prečistený PCR produkt musí ostať v rovnakej kvalite bez degradácie minimálne týždeň I) Kit musí byť skladovateľný pri izbovej teplote (15-25°C) po dobu najmenej jeden rok J) Kit musí umožniť automatizáciu prostredníctvom kompatibilných pracovných staníc K) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 60 ml roztoku s magnetickými časticami. | 60 ml | bal | 5
34 |  | Detekčný papierik DP-3 | Detekčný papierik DP-3 A) Detekčný papierik DP-3 na detekciu kvapalných bojových otravných látok B) Balenie musí obsahovať minimálne 12 listov | 12 ks | bal | 50
35 |  | Dávkovač Dispensette HF s ventilom | Dávkovač Dispensette HF s vetilom A) Dávkovač vo vyhotovení neobsahuje žiaden sklenený diel a je určený špeciálne pre prácu s kyselinou fluorovodíkovou a roztokmi jej soli B) Dávkovač musí obsahovať recirkulačný ventil pre odvzdušnenie, v nastaviteľným objemom 1-10 ml, s nepresnoťou max. ± 0,5%, s delením 0,2 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
36 |  | Dávkovač Dispensette s ventilom | Dávkovač Dispensette s vetilom A) Dávkovač možno použiť na dávkovanie vysoko čistých kyselín, zásad, agresívnych látok (napr. HCL, HNO3, atď) B) Dávkovač musí obsahovať recirkulačný ventil pre odvzdušnenie, v nastaviteľným objemom 1-10 ml, s nepresnoťou max. ± 0,5%, s delením 0,2 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
37 |  | Násypka, 100 mm, PP | Násypka, 100 mm, PP A) Násypka musí byť vyrobená z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Násypka musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 100±10 mm, vonkajší priemer stonky minimálne 25 mm, a dĺžku stonky minimálne 25 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 18
38 |  | Násypka, 150 mm, PP | Násypka, 150 mm, PP A) Násypka musí byť vyrobená z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Násypka musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 150±15 mm, vonkajší priemer stonky minimálne 30 mm, a dĺžku stonky minimálne 20 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 18
39 |  | Násypka, 60 mm, PP | Násypka, 60 mm, PP A) Násypka musí byť vyrobená z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Násypka musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 60±5 mm, vonkajší priemer stonky minimálne 18 mm, a dĺžku stonky minimálne 25 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 18
40 |  | Pipetové špičky, 0,1-10 µl | Pipetové špičky, 0,1-10 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 10 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu, nesterilné, plne autoklávovateľné pri 121°C C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Finpipette F1 a Brand Transferpette D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 2000 ks. | 2000 ks | bal | 3
41 |  | Pipetové špičky, 1-10 ml | Pipetové špičky, 1-10 ml A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 10 ml B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu, nesterilné, plne autoklávovateľné pri 121°C C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Fintipette F1 a Brand Transferpette D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 200 ks. | 200 ks | bal | 15
42 |  | Pipetové špičky, 2-200 µl | Pipetové špičky, 2-200 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 200 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu, nesterilné, plne autoklávovateľné pri 121°C C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Fintipette F1 a Brand Transferpette D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks. | 1000 ks | bal | 3
43 |  | Pipetové špičky, 50-1000 µl | Pipetové špičky, 50-1000 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 1000 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu, nesterilné, plne autoklávovateľné pri 121°C C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Fintipette F1 a Brand Transferpette D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks. | 1000 ks | bal | 3
44 |  | Plastová kadička, 100 ml | Plastová kadička, 100 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 10 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 12 ks. | 12 ks | bal | 36
45 |  | Plastová kadička, 1000 ml | Plastová kadička, 1000 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 100 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 6 ks. | 6 ks | bal | 18
46 |  | Plastová kadička, 150 ml | Plastová kadička, 150 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 20 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 12 ks. | 12 ks | bal | 36
47 |  | Plastová kadička, 25 ml | Plastová kadička, 25 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 5 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 12 ks. | 12 ks | bal | 36
48 |  | Plastová kadička, 250 ml | Plastová kadička, 250 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 25 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 6 ks. | 6 ks | bal | 36
49 |  | Plastová kadička, 50 ml | Plastová kadička, 50 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 10 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 12 ks. | 12 ks | bal | 36
50 |  | Plastová kadička, 500 ml | Plastová kadička, 500 ml A) Kadička musí byť vyrobená z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie nízke, s výlevkou, podľa normy ISO 7056 C) Kadička musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou s delením maximálne po 50 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 6 ks. | 6 ks | bal | 18
51 |  | Stojan na kyvety | Stojan na kyvety, PP A) Stojan na kyvety musí mať minimálne 16 pozícií pre kyvety B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami a musí byt sterilizovateľný C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
52 |  | Striekačkové filtre s veľkosťou pórov 3 µm | Striekačkové filtre s veľkosťou pórov 3 µm A) Filtračné membrány musia byť vyrobené z teflónu alebo ekvivalentného materiálu B) Filtre s priemerom a dostatočnou filtračnou kapacitou na zabezpečenie kompatibility so semiautomatickými ručnými dávkovacími pomôckami C) Kryty filtrov musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu D) Musia mať pripojenia typu Luer-Slip pre nasadenie E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
53 |  | Fixačný držiak v tvaru kruhu s nasadenou kadičkou 1000 ml k teleskopickej tyči | Fixačný držiak v tvare kruhu s nasadenou kadičkou k teleskopickej tyči A) Fixačný držiak kruhového tvaru spolu s kadičkou o objeme 1000 ml určenou na odber kvapalných látok a vyrobenou z PP, s možnosťou pripojenia k teleskopickej tyči pomocou prídavnej tyči a s možnosťou prispôsobenia sa v požadovanom uhle B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
54 |  | Kanister s vypúšťacím ventilom, 10 l | Kanister s vypúšťacím ventilom, 10 l A) Kanister musí mať dobre tesniaci šróbovací uzáver B) Musí byť vyrobený z UV stabilného HDPE alebo ekvivalentného materiálu C) Musí mať rukoväť na vrchu D) Musí mať plniaci otvor s priemerom minimálne 85 mm E) Musí mať vypúšťací ventil odolný voči kyselinám a zásadám, ktorý nevyčnieva cez spodný okraj nádoby F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 19
55 |  | Kanister s vypúšťacím ventilom, 5 l | Kanister s vypúšťacím ventilom, 5 l A) Kanister musí mať dobre tesniaci šróbovací uzáver B) Musí byť vyrobený z UV stabilného HDPE alebo ekvivalentného materiálu C) Musí mať rukoväť na vrchu D) Musí mať plniaci otvor s priemerom minimálne 85 mm E) Musí mať vypúšťací ventil odolný voči kyselinám a zásadám, ktorý nevyčnieva cez spodný okraj nádoby F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
56 |  | Mosadzný strmeň omega na antikorovú odberovú fľašu | Mosadzný strmeň omega na antikorovú odberovú fľašu A) Strmeň s priemerom materiálu 4,5 mm B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
57 |  | Otočný stojan na pipety | Otočný stojan na pipety A) Otočný stojan musí mať minimálne 40 pozícií pre pipety B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu a pochrómovanej ocele, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
58 |  | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 100 ml | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 100 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho a priesvitného LDPE, alebo ekvivalentného materiálu, hrubostenná a musí byť vhodná na skladovanie hustých kvapalín, práškov a granulátov B) Fľaša musí mať široké hrdlo so závitom minimálne GL 32 a dobre tesniaci LDPE uzáver C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
59 |  | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 1000 ml | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho a priesvitného LDPE, alebo ekvivalentného materiálu, hrubostenná a musí byť vhodná na skladovanie hustých kvapalín, práškov a granulátov B) Fľaša musí mať široké hrdlo so závitom minimálne GL 65 a dobre tesniaci LDPE uzáver C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
60 |  | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 250 ml | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 250 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho a priesvitného LDPE, alebo ekvivalentného materiálu, hrubostenná a musí byť vhodná na skladovanie hustých kvapalín, práškov a granulátov B) Fľaša musí mať široké hrdlo so závitom minimálne GL 40 a dobre tesniaci LDPE uzáver C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
61 |  | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 500 ml | Plastová vzorkovnica, so širokým hrdlom a uzáverom, 500 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho a priesvitného LDPE, alebo ekvivalentného materiálu, hrubostenná a musí byť vhodná na skladovanie hustých kvapalín, práškov a granulátov B) Fľaša musí mať široké hrdlo so závitom minimálne GL 50 a dobre tesniaci LDPE uzáver C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
62 |  | Spúšťacie lanko na odber vody | Spúšťacie lanko na odber vody A) Spúšťacie lanko vyrobené z nerezovej ocele V2A potiahnutej teflónom B) Lanko s priemerom minimálne 2 mm C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 25 m dlhé lanko. | 25 m | bal | 3
63 |  | Spúšťacie lanko na odber vody | Spúšťacie lanko na odber vody A) Spúšťacie lanko vyrobené z nerezovej ocele V4A B) Lanko s priemerom minimálne 1,25 mm C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 25 m dlhé lanko. | 25 m | bal | 2
64 |  | Teleskopická tyč | Teleskopická tyč (odberák) A) Teleskopická tyč s možnosťou nastavenia dĺžky od minimálne 0,95 m do minimálne 2,8 m B) Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
65 |  | Trubička pre termálnu desorpciu | Trubička pre termálnu desorpciu A) Trubička musí mať poróznu polymérovú náplň Tenax TA s veľkosťou častíc v rozmedzí 35-60, alebo ekvivalentnú B) Trubička s vonkajším priemerom 6,35 mm a dĺžkou 88,9 mm C) Trubička musí byť vyrobená z nerezu D) Trubička musí mať kovové uzávery na dlhodobé skladovanie E) Nekondicionovaná F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 16
66 |  | Trubička pre termálnu desorpciu | Trubička pre termálnu desorpciu A) Trubička musí mať kombinovanú náplň Tenax TA 60/80 -Carbograph 1 60/80 mesh - Carbosieve SIII 60/80 mesh, alebo ekvivalentnú B) Trubička s vonkajším priemerom 6,35 mm a dĺžkou 88,9 mm C) Trubička musí byť vyrobená z nerezu D) Trubička musí mať kovové uzávery na dlhodobé skladovanie E) Nekondicionovaná F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 80
67 |  | Trubička pre termálnu desorpciu | Trubička pre termálnu desorpciu A) Trubička musí mať poróznu polymérovú náplň Tenax TA 35/60, Carbograph 1TD 40/60, Carboxen 1003 40/60 B) Trubička s vonkajším priemerom 6,35 mm a dĺžkou 88,9 mm C) Trubička musí byť vyrobená z nerezu D) Trubička musí mať kovové uzávery na dlhodobé skladovanie E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | ks | 5
68 |  | Trubička pre termálnu desorpciu | Trubička pre termálnu desorpciu A) Trubička musí mať poróznu polymérovú náplň Carbograph 1TD 20/40, Carboxen 1000 60/80 B) Trubička s vonkajším priemerom 6,35 mm a dĺžkou 88,9 mm C) Trubička musí byť vyrobená z nerezu D) Trubička musí mať kovové uzávery na dlhodobé skladovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | ks | 2
69 |  | Laboratórna sieťka nad kahan | Laboratórna sieťka nad kahan A) Sieťka s rozmermi 160±10 mm B) Sieťka s nehorľavou keramickou výplňou alebo ekvivalentným technickým riešením C) Sieťka vyrobená z kovu, vhodná na laboratórne použitie D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
70 |  | Meracie vialky so šróbovacím uzáverom pre ramanov spektrometer | Meracie vialky so šróbovacím uzáverom pre ramanov spektrometer A) Vialky z číreho skla s objemom 4 ml B) Musia mať polypropylénový šróbovací uzáver bez otvoru a bez septa C) Musia byť vhodné pre ručný prenosný ramanov spektrometer D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 34
71 |  | Sada podstavcov na banky, korková | Sada podstavcov na banky, korková A) Podstavce na banky vyrobené z lisovaného korku určené pre banky s guľatým dnom B) Podstavce musia byť 4 rôznych priemerov: Ø80, Ø110, Ø140 a Ø170 mm. C) Balenie musí obsahovať minimálne 4 ks 4 rôznych veľkostí. | 1 sada | bal | 15
72 |  | 1-oktanol, 99% | 1-oktanol, 99% (CAS 111-87-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 4
73 |  | Acetón pre plynovú chromatografiu | Acetón pre plynovú chromatografiu (CAS 67-64-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre plynovú chormatografiu a hmotnostnú spektrometriu C) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 11
74 |  | Acetonitril pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Acetonitril pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 75-05-8) A) Acetonitril musí byť určený pre GC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% C) Obsah vody musí byť maximálne 0,05% D) Zvyšok po odparení musí byť menej ako 3 mg/l E) Produkt musí byť vhodný na alanýzu rezíduí F) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 2
75 |  | Aktívne uhlie, práškové | Aktívne uhlie, práškové (CAS 7440-44-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Obsah vody musý byť maximálne 0,8 % C) Produkt s priemernou veľkosťou častíc 75±10 µm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 6
76 |  | Amoniak 26%, p.a. | Amoniak 26%, p.a. (CAS 1336-21-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť 26±1% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 11
77 |  | Citrónan trisodný dihydrát, p.a. | Citrónan trisodný dihydrát, p.a. (CAS 6132-04-3) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
78 |  | Cyklohexán pre kvapalinovú chromatografiu | Cyklohexán pre kvapalinovú chromatografiu (CAS 110-82-7) A) Cyklohexán musí byť určený pre HPLC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% C) Obsah vody musí byť maximálne 100 ppm, zvyšok po odparení musí byť menej ako 5 mg/l D) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 210 nm musí byť maximálne 0,7 a pri vlnovej dĺžke 230 nm musí byť maximálne 0,15 E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 3
79 |  | Disiričitan sodný, p.a. | Disiričitan sodný, p.a. (CAS 7681-57-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 1
80 |  | Dusičnan hlinitý, nonahydrát, p.a. | Dusičnan hlinitý, nanohydrát, p.a. (CAS 7784-27-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 4
81 |  | Dusičnan strieborný, p.a. | Dusičnan strieborný, p.a. (CAS 7761-88-8) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 g. | 100 g | bal | 8
82 |  | Eriochrómová čerň T, p.a. | Eriochrómová čerň T, p.a. (CAS 1787-61-7) A) Musí byť vhodný na použitie ako indikátor (C.I. 14645) B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 g. | 50 g | bal | 3
83 |  | Etylalkohol, absolútny | Etylalkohol, absolútny (CAS 64-17-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% B) Obsah metanolu musí byť maximálne 0,01%, obsah vody musí byť maximálne 0,1% C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 10
84 |  | Etylalkohol, p.a., 96%, denaturovaný | Etylalkohol, p.a., 96%, denaturovaný (CAS 64-17-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 96% B) Denaturovaný lekárenským benzínom do koncentrácie 1% C) Obsah metanolu musí byť maximálne 50 g/hlaa D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 10
85 |  | Formaldehyd, 10%, p.a. | Formaldehyd, 10%, p.a. (CAS 50-00-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 10% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Produkt stabilizovaný metanolom D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 4
86 |  | Formaldehyd, 36-38%, p.a. | Formaldehyd, 10%, p.a. (CAS 50-00-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 36% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Produkt stabilizovaný metanolom D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 4
87 |  | Hexametyléntetraamín, p.a. | Hexametyléntetraamín, p.a. (CAS 100-97-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 3
88 |  | Hydrogénftalát draselný, p.a. | Hydrogénftalát draselný, p.a. (CAS 877-24-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 g. | 100 g | bal | 2
89 |  | Hydroxid draselný, p.a. | Hydroxid draselný, p.a. (CAS 1310-58-3) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 90% B) Obsah uhličitanu draselného musí byť maximálne 0,75%, sodíka maximálne 1% C) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne analýzy D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 9
90 |  | Hydroxid sodný, p.a., pelety | Hydroxid sodný, p.a., pelety (CAS 1310-73-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Obsah uhličitanu sodného musí byť maximálne 0,4%, síranov maximálne 0,005% C) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne analýzy D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 6
91 |  | Chelatón II, p.a. | Chelatón II, p.a. (CAS 60-00-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 3
92 |  | Chelatón III dihydrát, p.a. | Chelatón III dihydrát, p.a. (CAS 6381-92-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 3
93 |  | Chelatonát horečnato-disodný hydrát, p.a. | Chelatonát horečnato-disodný hydrát, p.a. (CAS 14402-88-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 g. | 10 g | bal | 3
94 |  | Chlóramín T trihydrát, p.a. | Chlóramín T trihydrát, p.a. (CAS 7080-50-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 6
95 |  | Chlorid amónny, p.a. | Chlorid amónny, p.a. (CAS 12125-02-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 3
96 |  | Chlorid draselný, p.a. | Chlorid draselný, p.a. (CAS 7447-40-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
97 |  | Chlorid vápenatý, bezvodý, p.a. | Chlorid vápenatý, bezvodý, p.a. (CAS 10043-52-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 96% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 2
98 |  | Chlorid železitý, bezvodý | Chlorid železitý, bezvodý (CAS 7705-08-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 2
99 |  | Izopropylalkohol, p.a. | Izopropylalkohol, p.a. (CAS 67-63-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% B) Obsah vody musí byť maximálne 0,1% C) Obsah nerozpustných látok musí byť menej 0,001% D) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 6
100 |  | Kyselina citrónová, bezvodá, p.a. | Kyselina citrónová, bezvodá, p.a. (CAS 77-92-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
101 |  | Kyselina citrónová, p.a. | Kyselina citrónová, p.a. (CAS 5949-29-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 5
102 |  | Kyselina dusičná 65%, p.a. | Kyselina dusičná 65%, p.a. (CAS 7697-37-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 65% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne analýzy C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 11
103 |  | Kyselina flourovodíková, p.a. | Kyselina flourovodíková, p.a. (CAS 7664-39-3) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 38% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 2
104 |  | Kyselina fosforečná, 85%, p.a. | Kyselina fosforečná, 85%, p.a. (CAS 7664-38-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 84% B) Obsah síranov musí byť maximálne 0,01%, ťažkých kovov maximálne 0,002% C) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne analýzy D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 6
105 |  | Kyselina chlorovodíková 35%, p.a. | Kyselina chlorovodíková 35%, p.a. (CAS 7647-01-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 35% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 16
106 |  | Kyselina kalkonkarboxylová, čistá | Kyselina kalkonkarboxylová, čistá (CAS 3737-95-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) HSN indikátor C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 g. | 10 g | bal | 3
107 |  | Kyselina L-askorbová, 99% | Kyselina L-askorbová, 99% (CAS 50-81-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Obsah vody maximálne 0,4% C) Obsah ťažkých kovov musí byť maximálne 10 ppm D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 4
108 |  | Kyselina octová, p.a. | Kyselina octová, p.a. (CAS 64-19-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 8
109 |  | Kyselina orto-fosforečná, 75%, čistá | Kyselina orto-fosforečná, 75%, čistá (CAS 7664-38-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť 75±1% B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 4
110 |  | Kyselina sírová, 96%, p.a. | Kyselina sírová, 96%, p.a. (CAS 7664-93-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 96% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 9
111 |  | Lekárenský benzín | Lekárenský benzín (CAS 101316-46-5) A) Chemikália v liekopisnej triede čistoty v zmysle normy ČSN 65 6544 B) Zvyšok po destilácií musí byť maximálne 1%, obsah síry musí byť maximále 5 mg/kg C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 5
112 |  | Manganistan draselný, roztok 0,02 mol/l (N/10) | Manganistan draselný, roztok 0,02 mol/l (N/10) (CAS 7722-64-7) A) Vodný roztok manganistanu draselného s koncentráciou 0,02 mol/l B) Produkt musí obsahovať požadovaný faktor riedenia s presnosťou do 0,2% C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 2
113 |  | Metanol pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Metanol pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 67-56-1) A) Metanol musí byť určený pre LC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% C) Obsah vody musí byť maximálne 300 ppm D) Zvyšok po odparení musí byť maximálne 5 ppm E) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 230 nm musí byť maximálne 0,1 a pri pri vlnovej dĺžke 260 nm maximálne 0,01 F) Balenie musí obsahovať minimálne 2.5 l. | 2,5 l | bal | 3
114 |  | n-hexán pre kvapalinovú chromatografiu | n-hexán pre kvapalinovú chromatografiu (CAS 110-54-3) A) n-hexán musí byť určený pre HPLC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% C) Obsah vody musí byť maximálne 100 ppm, obsah aromatických látok musí byť maximálne 100 ppm, obsah síry musí byť maximálne 50 ppm D) Fluorescencia pri vlnovej dĺžke 254 nm musí byť maximálne 1 ppb, pri vlnovej dĺžke 365 nm maximálne 0,5 ppb E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 6
115 |  | n-hexán UV-VIS spektrofotometriu | n-hexán UV-VIS spektrofotometriu (CAS 110-54-3) A) n-hexán musí byť určený pre UV-VIS analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% C) Obsah vody musí byť maximálne 100 ppm, obsah voľných kyselín musí byť maximálne 10 ppm D) Fluorescencia pri vlnovej dĺžke 254 nm musí byť maximálne 1 ppb, pri vlnovej dĺžke 365 nm maximálne 0,5 ppb E) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 210 nm musí byť maximálne 0,3 a v rozmedzí vlnových dĺžok 225-400 nm maximálne 0,01 F) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 3
116 |  | Octan amónny, p.a. | Octan amónny, p.a. (CAS 631-61-8) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 6
117 |  | Parafín tuhý šupinkový | Parafín tuhý šupinkový (CAS 8002-74-2) A) Parafín s teplotou topenia 58-60 °C B) Produkt vhodný na uzatváranie Marinelliho nádob C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 6
118 |  | Peroxid vodíka 30%, p.a., pre stopovú analýzu | Peroxid vodíka 30%, p.a., pre stopovú analýzu (CAS 7722-84-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 30% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre pre stopovú analýzu C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 4
119 |  | Persíran draselný, p.a. | Persíran draselný, p.a. (CAS 7727-21-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
120 |  | Salycilan sodný, p.a. | Salycilan sodný, p.a. (CAS 54-21-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
121 |  | Silikagél | Silikagél (CAS 7631-86-9) A) Produkt s indikátorom vlhkosti B) Veľkosť častíc 2-5 mm C) Priemerná veľľkosť pórov 20-30 Å D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 13
122 |  | Síra prášková, p.a. | Síra prášková, p.a. (CAS 7704-34-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
123 |  | Síran ortuťnatý, p.a. | Síran ortuťnatý, p.a. (CAS 7783-35-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 250 g. | 250 g | bal | 4
124 |  | Síran sodný, p.a., bezvodý | Síran sodný, p.a., bezvodý (CAS 7757-82-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Obsah nerozpustných látok musí byť maximálne 0,1% C) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne analýzy D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
125 |  | Síran strieborný, p.a. | Síran ortuťnatý, p.a. (CAS 10294-26-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 250 g. | 250 g | bal | 5
126 |  | Síran železnato-amónny hexahydrát, p.a. | Síran železnato-amónny hexahydrát, p.a. (CAS 7783-85-9) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 8
127 |  | Sulfanilamid, 98% | Sulfanilamid, 98% (CAS 63-74-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Balenie musí obsahovať minimálne 100 g. | 100 g | bal | 6
128 |  | Štaveľan sodný, p.a. | Štaveľan sodný, p.a. (CAS 62-76-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 2
129 |  | Trietanolamín, p.a. | Trietanolamín, p.a. (CAS 102-71-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 3
130 |  | Uhličitan horečnatý zásaditý, p.a. | Uhličitan horečnatý zásaditý, p.a. (CAS 39409-82-0) A) Obsah horčíka musí byť minimálne 40% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Obsah ťažkých kovov musí byť maximálne 0,0005 % D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 2
131 |  | Uhličitan sodný, bezvodý, p.a. | Uhličitan sodný, bezvodý, p.a. (CAS 497-19-8) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 4
132 |  | Permanentný označovač, čierny, 1 mm | Permanentný označovač, čierny A) Označovač s permanentným atramentom na alkoholovej báze B) S vláknovým hrotom s priemerom 1 mm C) Určený na písanie na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. D) Označovačom vytvorené značky musia byť odolné vode, teplote do 100°C, oteru a poveternostným vplyvom E) Farba značky musí byť čierna F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 445
133 |  | Permanentný označovač, čierny, 4 mm | Permanentný označovač, čierny A) Označovač s permanentným atramentom na alkoholovej báze B) S valcovým hrotom s priemerom 4 mm C) Určený na písanie na neporézne materiály, plasty, sklo, gumu, kožu, kovy D) Označovačom vytvorené značky musia byť vode odolné a nezmazateľné E) Farba značky musí byť čierna F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 740
134 |  | Chemické sorpčné rohože | Chemické sorpčné rohože A) Musia byť vysoko savé, so záchytnou kapacitou minimálne 1 l na kus B) Musia mať hladký nestrapkavý povrch na oboch stranách C) Musia byť odolné proti oderu D) Musia byť vhodné na použitie pri práci s agresívnymi kyselínami, lúhmi, rozpúšťadlami a neznámymi chemikáliami E) Šírka rohože minimálne 40 cm, dĺžka minimálne 50 cm F) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 32
135 |  | Balónik k automatickej byrete podľa Pelleta | Balónik k automatickej byrete podľa Pelleta A) Balónik ručný elipsovitý k automatickej byreta podľa Pelleta minimálne veľkosti 3 B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
136 |  | Čistiaci prostriedok Neodisher Labo Clean FLA, 5 l | Čistiaci prostriedok Neodisher Labo Clean FLA, 5 l (alebo ekvivalent) A) Tekutý, silne alkalický čistiaci prostriedok pre strojové čistenie laboratórneho skla a nástrojov B) Neobsahuje fosfáty, surfuktanty ani oxidačné prísady C) Nenarušuje povrchy z nerezovej ocele, plastov ani keramických materiálov D) Balenie musí obsahovať minimálne 5 l. | 5 l | bal | 12
137 |  | Čistiaci prostriedok Neodisher N, 5 l | Čistiaci prostriedok Neodisher N, 5 l (alebo ekvivalent) A) Tekutý, kyslý, neutralizačný čistiaci prostriedok pre strojové čistenie laboratórneho skla a nástrojov B) Čistiaci prostriedok musí byť určený na neutralizáciu alkalických zvyškov v laboratóriach C) Neobsahuje tenzidy a je ľahko oplachovateľný D) Balenie musí obsahovať minimálne 5 l. | 5 l | bal | 12
138 |  | Detekčné trubičky na civilnú ochranu - sada 2 | Detekčné trubičky na civilnú ochranu - sada 2 A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti minimálne fosgénu, dikyánu, chloridov, chlóru, sírovodíka a yperitu B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 sadu obsahujúcu minimálne 1 trubičku určenú na detekciu každej vyššie uvedenej látky. | 1 sada | bal | 13
139 |  | Detekčné trubičky na stanovenie akrylnitrilu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie akrylnitrilu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti akrylnitrilu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,2 - 4 ppm a 5 - 50 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
140 |  | Detekčné trubičky na stanovenie anorganických spalín - sada 1 | Detekčné trubičky na stanovenie anorganických spalín - sada 1 A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti minimálne fosfánu, chlóru, sírovodíka, fosgénu a oxidu siričitého B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 sadu obsahujúcu minimálne 1 trubičku určenú na detekciu každej vyššie uvedenej látky. | 1 sada | bal | 20
141 |  | Detekčné trubičky na stanovenie esteru kyseliny fosforečnej u vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie esteru kyseliny fosforečnej u vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti esteru kyseliny fosforečnej s koncentráciou 0,05 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 12
142 |  | Detekčné trubičky na stanovenie etylénoxidu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie etylénoxidu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti etylénoxidu minimálne v rozmedzí koncentrácií 1 - 15 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 4
143 |  | Detekčné trubičky na stanovenie fenolu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie fenolu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti fenolu minimálne v rozmedzí koncentrácií 1 - 20 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
144 |  | Detekčné trubičky na stanovenie fluorovodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie fluorovodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti fluorovodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 15 ppm a 10 - 90 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
145 |  | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti formaldehydu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 5 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 5
146 |  | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti formaldehydu minimálne v rozmedzí koncentrácií 2 - 40 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
147 |  | Detekčné trubičky na stanovenie fumigantov - sada 1 | Detekčné trubičky na stanovenie fumigantov - sada 1 A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti minimálne formaldehydu, fosfánu, kyanovodíka, metylbromidu a etylénoxidu B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 sadu obsahujúcu minimálne 1 trubičku určenú na detekciu každej vyššie uvedenej látky. | 1 sada | bal | 19
148 |  | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie olejovej hmly a olejových aerosolov v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie olejovej hmly a olejových aerosolov v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti olejovej hmly a olejových aerosolov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0.1 - 1 mg/m3 B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s prístrojom Aerotest SIMULTAN HP, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
149 |  | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhličitého minimálne v rozmedzí koncentrácií 100 - 3000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s prístrojom Aerotest SIMULTAN HP, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
150 |  | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) v dýchateľnom vzduchu a vysokotlakových vzduchových kompresoroch | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) v dýchateľnom vzduchu a vysokotlakových vzduchových kompresoroch A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhoľnatého minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 150 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s prístrojom Aerotest SIMULTAN HP, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
151 |  | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie vodnej pary v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch | Detekčné trubičky na stanovenie koncentrácie vodnej pary v dýchateľnom vzduchu vysokotlakových vzduchových kompresoroch A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti vodnej pary minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 200 mg/m3 B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s prístrojom Aerotest SIMULTAN HP, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
152 |  | Detekčné trubičky na stanovenie kyseliny octovej vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie kyseliny octovej vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti kyseliny octovej minimálne v rozmedzí koncentrácií 5-80 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
153 |  | Detekčné trubičky na stanovenie merkaptánu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie merkaptánu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti merkaptánu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 2,5 ppm a 3 - 15 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 5
154 |  | Detekčné trubičky na stanovenie organických spalín - sada 1 | Detekčné trubičky na stanovenie organických spalín - sada 1 A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti minimálne alkoholov, alifatických uhlovodíkov, aromatických uhlovodíkov, chlórovaných uhlovodíkov a ketónov B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 sadu obsahujúcu minimálne 1 trubičku určenú na detekciu každej vyššie uvedenej látky. | 1 sada | bal | 20
155 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhličitý vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhličitý vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhličitého minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,025 - 3 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 7
156 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhoného minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 300 ppm a 100 - 3000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 8
157 |  | Detekčné trubičky na stanovenie pár ortuti vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie pár ortuti vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti pary ortuti minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 2 mg/m3 B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 10
158 |  | Detekčné trubičky na stanovenie prírodného zemného plynu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie prírodného zemného plynu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti zemného plynu s koncentráciou do 0,5% B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 5
159 |  | Detekčné trubičky na stanovenie pyridínu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie pyridínu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti pyridínu s koncentráciou do 5 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
160 |  | Detekčné trubičky na stanovenie sírouhlíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie sírouhlíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti sírouhlíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 3 - 95 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
161 |  | Detekčné trubičky na stanovenie styrénu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie styrénu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti styrénu minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 250 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
162 |  | Detekčné trubičky na stanovenie tetrahydrotiofénu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie tetrahydrotiofénu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti tetrahydrotiofénu minimálne v rozmedzí koncentrácií 1 - 10 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 5
163 |  | Detekčné trubičky na stanovenie tioéteru vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie tioéteru vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti tioéteru s koncentráciou 1 mg/m3 B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 12
164 |  | Detekčné trubičky na stanovenie toluéndiizokyanátu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie toluéndiizokyanátu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti toluéndiizokyanátu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02 - 0,2 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 9 ks. | 9 ks | bal | 4
165 |  | Detekčné trubičky na stanovenie trichlóretánu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie trichlóretánu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti trichlóretánu minimálne v rozmedzí koncentrácií 50 - 600 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 4
166 |  | Detekčné trubičky na stanovenie vinylchloridu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie vinylchloridu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti vinylchloridu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 5 a 5 -30 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
167 |  | Detekčné trubičky na stanovenie zemného plynu s odorantom vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie zemného plynu s odorantom vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti zemného plynu minimálne v rozmedzí koncentrácií 1 - 10 mg/m3 a 3 - 15 mg/m3 B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Accuro, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 15
168 |  | Kalibračný štandard pre nebezpečné prchavé látky | Kalibračný štandard pre nebezpečné prchavé látky A) Štandard musí obsahovať minimálne plynu obsahujúceho toluén a izobutylén s koncentráciou 10 ppm B) Štandard musí umožniť kalibráciu prístroja Dräger X-pid 9500, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Balenie musí obsahovať minimálne 58 l plynu. | 1 balenie | bal | 3
169 |  | Ohrievacie púzdro | Ohrievacie púzdro A) Ohrievacie púzdro na detekčné trubičky, ktoré umožňuje zimnú prevádzku detekčných trubičiek, ktoré potrebujú určitú teplotu na správne meranie B) Ohrievacie púzdro musí byť rozmermi kompatibilné s detekčnými trubičkami Dräger C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ohrievacie púzdro a 2 ks ohrievacie vrecká. | 1 súprava | bal | 20
170 |  | Ohrievacie vrecká na detekčné trubičky | Ohrievacie vrecká na detekčné trubičky A) Ohrievacie vrecká na detekčné trubičky, ktoré umožňujú zimnú prevádzku detekčných trubičiek, ktoré potrebujú určitú teplotu na správne meranie B) Ohrievacie vrecká musia byť rozmermi kompatibilné s ohrievacím púzdrom Dräger C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 20
171 |  | Fľaša na dávkovač Dispensette s ventilom | Fľaša na dávkovač Dispensette s vetilom A) Fľaša vo vyhotovení určená špeciálne pre prácu so silnými kyselinami, zásadami a agresívnymi chemikáliami B) Fľaša musí byť objemu v rozsahu 500-1000 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
172 |  | Sada tesnení Guko | Sada tesnení Guko A) Sada kónických gumených teesnení guko pre vákuovú filtráciu B) Sada musí obsahovať minimálne 8 tesnení rôzneho priemeru vo veľkostnom rozsahu minimálne od 22 mm po 84 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 8 ks. | 1 sada | bal | 2
173 |  | Silikónové veká na kadičky | Silikónové veká na zakrytie kadičiek A) Silikónové veká musia byť chemicky odolné, chrániace proti prachu a vyliatiu kvapalín, teplovzdorné (-40°C do 180°C) B) Silikónové veká musia byť troch rôznych veľkostí, priemerovo (43-61 mm, 64-76 mm, 84-100 mm) C) Balenie musí obsahovať z každej veľkosti minimálne 1 ks, spolu 3 ks. | 1 bal | bal | 30
174 |  | Sklenená fľaša so závitom, číra, 100 ml | Sklenená fľaša so závitom, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 55±10 mm a výškou 110±20 mm C) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver D) Fľaša musí mať vylievací krúžok E) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | ks | 22
175 |  | Sklenená fľaša so závitom, číra, 1000 ml | Sklenená fľaša so závitom, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 100±10 mm a výškou 250±20 mm C) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver D) Fľaša musí mať vylievací krúžok E) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | ks | 26
176 |  | Sklenená fľaša so závitom, hnedá, 1000 ml | Sklenená fľaša so závitom, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z hnedého borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 100±10 mm a výškou 220±20 mm C) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 D) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | ks | 22
177 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 400 ml | Sklenená kadička s objemom 400 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 70±5 mm (priemer) x 130±10 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 1
178 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 600 ml | Sklenená kadička s objemom 600 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 80±5 mm (priemer) x 150±15 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 1
179 |  | Dezinfekčné utierky, dóza | Dezinfekčné utierky z netkanej textílie napustené alkoholovým dezinfekčným roztokom. A) Utierky musia byť vhodné na očistenie a súčasne dezinfekciu malých plôch, predmetov a rúk B) Balenie musí obsahovať dózu obsahujúcu celkom 90 kusov utierok, z ktorej sa postupne odoberajú. | 90 ks | bal | 26
180 |  | Dezinfekčné utierky, náplň | Dezinfekčné utierky z netkanej textílie napustené alkoholovým dezinfekčným roztokom. A) Utierky musia byť vhodné na očistenie a súčasne dezinfekciu malých plôch, predmetov a rúk B) Určené na doplnenie dózy z ktorej sa postupne odoberajú C) Balenie musí obsahovať 90 kusov utierok. | 90 ks | bal | 126
181 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 0.1 – 2.5 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 0.1 – 2.5 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 0.1 do 2.5 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 24
182 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 0.5 – 10 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 0.5 – 10 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 0.5 do 10 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 24
183 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 0.5 – 10 µl s viacerými kanálmi | Nastaviteľná mikropipeta, osemkanálová, 0.5 – 10 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 0.5 do 10 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kanálov kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
184 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 10 – 100 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 10 – 100 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 10 do 100 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 24
185 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 10 – 100 µl s viacerými kanálmi | Nastaviteľná mikropipeta, osemkanálová, 10 – 100 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 10 do 100 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kanálov kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
186 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 100 – 1000 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 100 – 1000 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 100 do 1000 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 29
187 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 1000 – 10 000 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 1000 – 10 000 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 1000 do 10 000 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia E) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti F) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom G) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie H) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
188 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 2 – 20 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 2 – 20 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 2 do 20 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 24
189 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 20 – 200 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 20 – 200 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 20 do 200 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 25
190 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 30 – 300 µl s viacerými kanálmi | Nastaviteľná mikropipeta, osemkanálová, 30 – 300 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 30 do 300 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Mikropipeta musí mať odpružený kuželovitý koniec kanálov kvôli zníženiu potrebnej sily pre nasadenie špičiek E) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia F) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti G) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom H) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie I) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
191 |  | Nástroj na odmeriavanie množstva s objemom 500 – 5000 µl | Nastaviteľná mikropipeta, jednokanálová, 500 – 5000 µl A) Mechanická mikropipeta s jednoduchým a rýchlym nastavovaním požadovaného objemu B) Mikropipeta musí mať minimálne 4-miestny, dobre viditeľný displej pre nastavenie pipetovaného objemu, s možnosťou nastavenia objemu minimálne v rozsahu od 500 do 5000 µl C) Mikropipeta musí byť ultraľahká, musí mať ergonomický tvar, musí mať vhodnú polohu vyhadzovača použitých špičiek a musí vyžadovať nízku silu na stlačenie piestu a vyhadzovanie špičiek pre jednoduchú manipuláciu s pipetou D) Celá pipeta musí byť autoklávovateľná bez potreby rozobratia E) Mikropipeta musí byť jednoducho a rýchlo rozobrateľná pre prípad potreby dekontaminácie, alebo pre prípad sterilizácie iab spodnej časti F) Mikropipeta musí odolať chemickým, mechanickým a tepelným vplyvom G) Mikropipeta musí umožniť dočasné nastavenieť pre vyššiu presnosť pri pipetovaní rôznych druhy kvapalín alebo pri pipetovaní vo veľkých výškach a návrat k továrenským nastaveniam bez potreby kalibrácie H) Mikropipeta musí byť jednoducho farebne odlišiteľná od mikropipiet s iným rozsahom objemov I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 29
192 |  | Otočný stojan pre nástroje na odmeriavanie množstva | Otočný stojan pre mikropipety A) Otočný stojan musí umožniť súčasné uloženie minimálne šiestich mikropipet B) Otočný stojan musí byť kompatibilný so všetkými vyššie uvedenými jedno-, osem a dvanásťkanálovými mikropipetami C) Otočný stojan musí umožniť výmenu držiakov pre mikropipety bez potreby nástrojov D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 17
193 |  | Pomôcka na získavanie supernatantu | Pomôcka na získavanie supernatantu A) Pre 12 x 1.5/2.0 ml mikroskúmavky B) Jednoduché ovládanie C) Nastaviteľné otáčky minimálne v rozsahu 800 - 14 000 rpm D) Maximálne zrýchlenie minimálne 14 000 x g E) Nastaviteľný čas minimálne v rozsahu 15 sec – 99 min F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
194 |  | Sada 384 identifikačných adaptérov v skúmavkách | Sada 384 identifikačných adaptérov v skúmavkách A) Sada musí obsahovať 384 unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných 2 ml mikroskúmavkách štandardného formátu C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 384 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 384 rôznych identifikačných adaptérov v lyofilizovanej podobe, pričom obsiahnuté množstvo musí postačovať na uskutočnenie minimálne 32 označovacích reakcií, t.j. celkovo na 12,288 reakcií. | 12 288 reakcií | bal | 1
195 |  | Sada 96 identifikačných adaptérov v skúmavkách | Sada 96 identifikačných adaptérov v skúmavkách A) Sada musí obsahovať 96 unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných 2 ml mikroskúmavkách štandardného formátu C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 96 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 96 rôznych identifikačných adaptérov v lyofilizovanej podobe, pričom obsiahnuté množstvo musí postačovať na uskutočnenie minimálne 32 označovacích reakcií, t.j. celkovo na 3072 reakcií. | 3072 reakcií | bal | 1
196 |  | Užívateľský panel pre masívne paralelné sekvenovanie 1 | Užívateľský panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 A) Špeciálny panel oligonukleotidov zadefinovaný užívateľom, umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 20 amplikónov metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviskaC C) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi, prípadne rozdelené do užívateľom požadovaného počtu zmesí D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 20 vzoriek. | 1 balenie | bal | 4
197 |  | Užívateľský panel pre masívne paralelné sekvenovanie 2 | Užívateľský panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 A) Špeciálny panel oligonukleotidov zadefinovaný užívateľom, umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 30 amplikónov metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviskaC C) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi, prípadne rozdelené do užívateľom požadovaného počtu zmesí D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 20 vzoriek. | 1 balenie | bal | 4
198 |  | Užívateľský panel pre masívne paralelné sekvenovanie 3 | Užívateľský panel pre masívne paralelné skvenovanie 3 A) Špeciálny panel oligonukleotidov zadefinovaný užívateľom, umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 40 amplikónov metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviskaC C) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi, prípadne rozdelené do užívateľom požadovaného počtu zmesí D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 20 vzoriek. | 1 balenie | bal | 4
199 |  | Užívateľský panel pre masívne paralelné sekvenovanie 4 | Užívateľský panel pre masívne paralelné skvenovanie 4 A) Špeciálny panel oligonukleotidov zadefinovaný užívateľom, umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 50 amplikónov metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviskaC C) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi, prípadne rozdelené do užívateľom požadovaného počtu zmesí D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 20 vzoriek. | 1 balenie | bal | 4
200 |  | Užívateľský panel pre masívne paralelné sekvenovanie 5 | Užívateľský panel pre masívne paralelné skvenovanie 5 A) Špeciálny panel oligonukleotidov zadefinovaný užívateľom, umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 100 amplikónov metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviskaC C) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi, prípadne rozdelené do užívateľom požadovaného počtu zmesí D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 20 vzoriek. | 1 balenie | bal | 4
201 |  | Hustomer s teplomerom, 1000 - 1050 kg/m3 | Hustomer so vstavaným teplomerom A) Hustomer musí umožniť meranie hustotry minimálne v rozmedzí od 1000 do 1050 kg/m3 B) Hustomer so stupnicou s delením maximálne po 1 kg/m3 C) Teplomer musí umožniť meranie teploty minimálne v rozmedzí od 0 do +30 °C D) Teplomer so stupnicou s delením maximálne po 1 °C E) Teplomer musí mať zafarbenú organickú náplň v sklenenej kapiláre F) Hustomer so vstavaným teplomerom musí byť vyrobený zo skla alebo ekvivalentného materiálu G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
202 |  | Hustomer s teplomerom, 900 - 950 kg/m3 | Hustomer so vstavaným teplomerom A) Hustomer musí umožniť meranie hustotry minimálne v rozmedzí od 900 do 950 kg/m3 B) Hustomer so stupnicou s delením maximálne po 1 kg/m3 C) Teplomer musí umožniť meranie teploty minimálne v rozmedzí od 0 do +30 °C D) Teplomer so stupnicou s delením maximálne po 1 °C E) Teplomer musí mať zafarbenú organickú náplň v sklenenej kapiláre F) Hustomer so vstavaným teplomerom musí byť vyrobený zo skla alebo ekvivalentného materiálu G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
203 |  | Hustomer s teplomerom, 950 - 1000 kg/m3 | Hustomer so vstavaným teplomerom A) Hustomer musí umožniť meranie hustotry minimálne v rozmedzí od 950 do 1000 kg/m3 B) Hustomer so stupnicou s delením maximálne po 1 kg/m3 C) Teplomer musí umožniť meranie teploty minimálne v rozmedzí od 0 do +30 °C D) Teplomer so stupnicou s delením maximálne po 1 °C E) Teplomer musí mať zafarbenú organickú náplň v sklenenej kapiláre F) Hustomer so vstavaným teplomerom musí byť vyrobený zo skla alebo ekvivalentného materiálu G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
204 |  | Laboratórny teplomer, do 110 °C | Laboratórny teplomer A) Teplomer musí byť vyrobený zo skla alebo ekvivalentného materiálu B) So stupnicou v rozmedzí minimálne od -10°C do +110 °C C) S plochou stupnicou s delením maximálne po 0.5 °C D) Teplomer musí mať zafarbenú organickú náplň v sklenenej kapiláre E) Kapilára musí byť zatavená v ďalšej sklenenej trubici alebo v trubici z ekvivalentného materiálu F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
205 |  | Kefka na skúmavky, priemer 10 mm | Kefka na skúmavky, priemer 10 mm A) Kefka s priemerom čistiacej časti 10 mm a celkovou dĺžkou 150±10 mm B) Kefka so štetinami z polyesteru, alebo ekvivalentného materiálu C) Držadlo musí byť z nerezu, alebo plastu D) Kefka musí byť odolná voči kyselinám, zásadám a teplotným zmenám E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 32
206 |  | Kefka na skúmavky, priemer 15 mm | Kefka na skúmavky, priemer 15 mm A) Kefka s priemerom čistiacej časti 15 mm a celkovou dĺžkou 300±20 mm B) Kefka so štetinami z polyesteru, alebo ekvivalentného materiálu C) Držadlo musí byť z nerezu, alebo plastu D) Kefka musí byť odolná voči kyselinám, zásadám a teplotným zmenám E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 24
207 |  | Kliešte na kadičky | Kliešte na kadičky A) Kliešte musia byť vhodné pre uchopenie kadičiek do priemeru minimálne 20 mm B) Kliešte s dĺžkou minimáln 250 mm C) Kliešte musia byť vyrobené z kovu alebo ekvivalentného materiálu D) Kliešte musia byť nitované E) Čeľuste klieští musia byť potiahnuté plastom alebo ekvivalentným materiálom F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
208 |  | Lyžica chemická obojstranná | Lyžica chemická obojstranná A) Lyžica musí byť vyrobená z nerezu B) Musí mať rôznu veľkosť misiek na každej strane C) Musí mať dĺžku 180±5mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 66
209 |  | Pinzeta priama s guľatými čelusťami | Pinzeta priama s guľatými čelusťami A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezu alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí mať zaguľatené čeluste C) Pinzeta musí mať dĺžku minimálne 160 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 18
210 |  | Pinzeta priama so špicatými čelusťami | Pinzeta priama so špicatými čelusťami A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezu alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí mať špicaté čeluste C) Pinzeta musí mať dĺžku minimálne 160 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
211 |  | Priama pinzeta | Priama pinzeta A) Pinzeta musí byť vyrobená z titánu aleb ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí mať veľmi jemné špicaté čeluste C) Pinzeta musí mať dĺžku minimálne 110 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 25
212 |  | Špachtľa obojstranná na práškové materiály | Špachtľa obojstranná na práškové materiály. A) Špachtľa s dĺžkou 15±1 cm B) Musí byť vyrobená z nerezu, alebo ekvivalentného materiálu C) Jedna strana špachtle musí mať prhĺbenú lopatku vhodnú na manipuláciu s práškovými materiálmi D) Rozmery lopatiek 5±1 mm x 45±5 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 32
213 |  | Špachtľa obojstranná na práškové materiály | Špachtľa obojstranná na práškové materiály. A) Špachtľa s dĺžkou 15±1 cm B) Musí byť vyrobená z nerezu, alebo ekvivalentného materiálu C) Jedna strana špachtle musí mať prhĺbenú lopatku vhodnú na manipuláciu s práškovými materiálmi D) Rozmery lopatiek 7±1 mm x 45±5 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 32
214 |  | Špachtľa obojstranná so zúženou lopatkou | Špachtľa obojstranná so zúženou lopatkou. A) Špachtľa s dĺžkou 15±1 cm B) Musí byť vyrobená z nerezu, alebo ekvivalentného materiálu C) Rozmery lopatiek 5±1 mm x 45±5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 27
215 |  | Trecia miska achátová, s tĺčikom, s priemerom 125 mm | Achátová trecia miska, s tĺčikom, s priemerom 125 mm A) Miska s vnútorným priemerom minimálne 105 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
216 |  | Trecia miska nerezová, s priemerom 155 mm | Nerezová trecia miska, bez tĺčika, s priemerom 155 mm A) Miska s vnútorným priemerom 155±15 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
217 |  | Krimpovacie kliešte otváracie, pre 20 mm uzávery | Krimpovacie kliešte na otváranie krimpovacích vialiek A) Kliešte musia umožniť otváranie vialiek s priemerom vrchnákov 20 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
218 |  | Krimpovacie kliešte zatváracie, pre 11 mm uzávery | Krimpovacie kliešte na zatváranie krimpovacích vialiek A) Kliešte musia umožniť zatváranie vialiek s priemerom vrchnákov 11 mm B) Kliešte musia umožniť nastavenie prítlaku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
219 |  | Pasteurove pipety, jednorázové, 1 ml | Pasteurove pipety, jednorázové, 1 ml A) Vyhotovené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pipeta musí mať objem 1 ml C) Pipeta musí mať tenké ukončenie špičky D) Pipeta musí mať dĺžku minimálne 15 cm E) Nesterilné F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks pipiet. | 500 ks | bal | 7
220 |  | Pasteurove pipety, jednorázové, 10 ml | Pasteurove pipety, jednorázové, 10 ml A) Vyhotovené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pipeta musí mať objem 10 ml C) Pipeta musí mať dĺžku minimálne 17 cm D) Nesterilné E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 200 ks pipiet. | 200 ks | bal | 23
221 |  | Pasteurove pipety, jednorázové, 3 ml | Pasteurove pipety, jednorázové, 3 ml A) Vyhotovené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pipeta musí mať objem 3 ml C) Pipeta musí mať tenké ukončenie špičky D) Pipeta musí mať dĺžku minimálne 15,5 cm E) Nesterilné F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks pipiet. | 500 ks | bal | 13
222 |  | Pasteurove pipety, jednorázové, s dlhou špičkou | Plastové pasteurove pipety, jednorázové, s dlhou špičkou. A) Vyhotovené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pipeta musí mať pracovný objem minimálne 7 ml C) Pipeta musí mať tenkú špičku s dĺžkou minimálne 30 cm D) Pipeta musí vytvárať kvapky s obkemom 50±5 μl E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks pipiet. | 100 ks | bal | 24
223 |  | Pasteurove pipety, jednorázové, s tenkou špičkou | Plastové pasteurove pipety, jednorázové, s tenkou špičkou. A) Vyhotovené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pipeta musí mať pracovný objem minimálne 4 ml C) Pipeta musí mať tenkú špičku s dĺžkou minimálne 15 cm D) Pipeta musí vytvárať kvapky s obkemom 30±5 μl E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks pipiet. | 500 ks | bal | 16
224 |  | PE vrecia na vzorky s uzatváraním | PE vrecia na vzorky s uzatváraním A) Vrecia musia byť vyrobené z číreho transparentného polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Vrecia musia mať hrúbku minimálne 0.1 mm, nosnosť minimálne 5 kg a rozmery minimálne 300 x 400 mm C) Prevedenie s uzatváreteľným vrchom na drôtik D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 250 ks. | 250 ks | ks | 5
225 |  | Striekačkové filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm | Striekačkové filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm A) Filtračné membrány musia byť vyrobené z nylonu alebo ekvivalentného materiálu B) Musia obsahovať predfilter zo sklenených vlákien alebo ekvivalentného materiálu C) Filtre s priemerom 25 mm a dostatočnou filtračnou kapacitou na prefiltrovanie minimálne 100 ml kvapaliny D) Mŕtvy objem filtrov musí byť maximálne 0.1 ml E) Filtre musia zniesť pracovný tlak minimálne 700 kPa F) Musia mať pripojenie typu Luer Lock pre nasadenie striekačky a výstup typu Luer-Slip G) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 12
226 |  | Polypropylénové fólie na meraciu kyvetu pre ručný ED-XRF spektrometer | Polypropylénové fólie na meraciu kyvetu pre XRF spektrometer A) Kruhové fólie s priemerom 64 mm a hrúbkou 4 µm B) Fólie musia byť rozmermi vhodné pre meracie kyvety XRF spektrometra Delta a Vanta C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 400 ks. | 400 ks | bal | 24
227 |  | Odpadová nádoba na biologický odpad, 30 l, jednorázové veko | Odpadová nádoba na biologický odpad, 30 l, jednorázové veko A) Nádoba musí byť vyrobená z odolného plastu alebo ekvivalentného materiálu zabezpečujúceho odolnosť proti nárazom a prepichnutiu pri vysokých aj nízkych teplotách B) Nádoba musí mať rozmery 30±5 x 40±5 x 40±5 cm a využiteľný objem minimálne 30 l C) Nádoba musí mať veko na jednorázové uzavretie s hermeticky tesniacim lepidlom po obvode (alebo ekvivalentným technickým riešením) D) Nádoba musí mať bočné úchyty E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 16
228 |  | Odpadová nádoba na biologický odpad, 30 l, viacnásobne otvárateľné veko | Odpadová nádoba na biologický odpad, 30 l, viacnásobne otvárateľné veko A) Nádoba musí byť vyrobená z odolného plastu alebo ekvivalentného materiálu zabezpečujúceho odolnosť proti nárazom a prepichnutiu pri vysokých aj nízkych teplotách B) Nádoba musí mať rozmery 30±5 x 40±5 x 40±5 cm a využiteľný objem minimálne 30 l C) Nádoba musí mať hlavné veko na jednorázové uzavretie s hermeticky tesniacim lepidlom po obvode (alebo ekvivalentným technickým riešením) D) Nádoba musí mať menší viacnásobne použiteľný plniaci otvor, ktorý je možné v prípade potreby hermeticky uzavrieť E) Nádoba musí mať bočné úchyty F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 26
229 |  | Pomôcka na homogenizáciu | Pomôcka na homogenizáciu A) Maximálna rýchlosť minimálne 2800 rpm B) Orbitálny pohyb s amplitúdou kmitov minimálne 4 mm C) Musí umožniť užívanie v kontinuálnom móde a móde tlakovej aktivácie D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
230 |  | Pomôcka na zmiešavanie | Pomôcka na zmiešavanie A) Zmiešavač musí umožniť prácu so vzorkami minimálne do hmotnosti 2,5 kg B) Zmiešavač musí umožniť minimálne regiulácia otáčok a času C) Súčasťou dodávky musí byť protišmyková podľožka D) Súčasťou dodávky musia byť 3 fixujúce nástavce E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
231 |  | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 10 | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 10 A) Kalibračný tlmivý roztok pripravený voči NIST štandardu B) Hodnota pH roztoku musí byť 10,01±0,02 C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 10
232 |  | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 4 | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 4 A) Kalibračný tlmivý roztok pripravený voči NIST štandardu B) Hodnota pH roztoku musí byť 4,01±0,02 C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 10
233 |  | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 7 | Kalibračný tlmivý roztok (pufer) pH 7 A) Kalibračný tlmivý roztok pripravený voči NIST štandardu B) Hodnota pH roztoku musí byť 7,00±0,02 C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 10
234 |  | Kyvetový test na amoniak | Kyvetový test na amoniak A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti amoniaku minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,015 - 2,0 mg/l a amónia v rozmedzí koncentrácií 0,02 - 2,5 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
235 |  | Kyvetový test na aniónové povrchovo aktívne látky | Kyvetový test na aniónové povrchovo aktívne látky A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 2 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
236 |  | Kyvetový test na aniónové povrchovo aktívne látky | Kyvetový test na aniónové povrchovo aktívne látky A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 4 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
237 |  | Kyvetový test na celkový a 6-mocný chróm | Kyvetový test na celkový a 6-mocný chróm A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti celkového chrómu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,03 - 1,0 mg/l a 6-mocného chrómu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,03 - 1,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Test musí obsahovať zložky na mineralizáciu celkového chrómu D) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov F) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
238 |  | Kyvetový test na celkový dusík | Kyvetový test na stanovenie celkového dusíka A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 40 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
239 |  | Kyvetový test na celkový organický uhlík | Kyvetový test na celkový organický uhlík (TOC) A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti celkového organickéhoo uhlíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 3,0-30,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Test fungujúci na princípe vytesňovacej metódy a mineralizácie pomocou peroxodisíranu D) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov F) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
240 |  | Kyvetový test na celkový organický uhlík | Kyvetový test na stanovenie organického uhlíka A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 30 - 300 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
241 |  | Kyvetový test na dusičnany | Kyvetový test na dusičnany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusičnanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 22 - 155 mg/l a dusičnan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 35 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 8
242 |  | Kyvetový test na dusičnany | Kyvetový test na stanovenie dusičnanov A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,23 - 13,5 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
243 |  | Kyvetový test na dusitany | Kyvetový test na dusitany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusitanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 2,0 mg/l a dusitan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,015 - 0,6 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 8
244 |  | Kyvetový test na hliník | Kyvetový test na hliník A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti hliníka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02 - 0,5 mg/l B) Balenie musí zahŕňať nulový roztok C) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom D) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov F) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 24 testov. | 24 testov | bal | 10
245 |  | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka (CHSK) A) Test musí umožniť stanovenie spotreby kyslíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 5,0 - 60 mg/l O2 B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
246 |  | Kyvetový test na kadmium | Kyvetový test na kadmium A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti kadmia minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02 - 0,3 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
247 |  | Kyvetový test na neióngénne povrchovo aktívne látky | Kyvetový test na neióngénne povrchovo aktívne látky A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 20 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
248 |  | Kyvetový test na olovo | Kyvetový test na olovo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti olova minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 2,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 8
249 |  | Kyvetový test na stopové prvky chrómu | Kyvetový test na stanovenie stopových prvkov chrómu A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti šesťmocného a celkového chrómu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,005 - 0,25 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
250 |  | Kyvetový test na voľný kyanid | Kyvetový test na voľný kyanid A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti voľného kianidu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01 - 0,6 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
251 |  | Kyvetový test pre povrchovo aktívne katiónové látky | Kyvetový test pre povrchovo aktívne katiónové látky A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti cieľových látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,2 - 2 mg/l B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS DR 6000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov D) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 14
252 |  | pH elektróda s robustnou gélovou náplňou a 1 m káblom | pH elektróda s robustnou gélovou náplňou a 1 m káblom A) Kombinovaná pH elektróda s epoxidovým senzorom s rozsahom merania pH minimálne 2–14 a presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,02 B) Elektróda s gélovou náplňou bez možnosti doplnenia C) Elektróda s dvojitým soľným mostíkom a teplotným čidlom D) Kompatibilná s digitálnymi meracími zariadeniami E) Elektróda musí umožniť ukladanie histórie kalibrácie za účelom rýchlej výmeny F) Elektróda s minimálne 1 m káblom G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
253 |  | pH elektróda s robustnou gélovou náplňou a 5 m káblom | pH elektróda s robustnou gélovou náplňou a 5 m káblom A) Kombinovaná pH elektróda z nehrdzavejúcej ocele s rozsahom merania pH minimálne 2–14 a presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,02 B) Elektróda s gélovou náplňou bez možnosti doplnenia C) Elektróda s dvojitým soľným mostíkom a teplotným čidlom D) Kompatibilná s digitálnymi meracími zariadeniami E) Elektróda musí umožniť ukladanie histórie kalibrácie za účelom rýchlej výmeny F) Elektróda s minimálne 5 m káblom G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
254 |  | Pomôcka na zmiešavanie | Pomôcka na miešavanie za účelom odstránenia celkového anorganického uhlíka A) Zmiešavač musí umožniť spracovanie setov HACH B) Zmiešavač musí umožniť paralelné spracovanie minimálne na 8 pozíciách C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
255 |  | Reagencie pre meranie pH | Reagencie pre meranie pH A) Produkt musí umožniť stanovenie pH minimálne v rozmedzí koncentrácií 6,3 - 9,0 B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 4
256 |  | Reagencie pre stanovenie celkového amoniaku | Reagencie pre stanovenie celkového amoniaku A) Produkt musí umožniť stanovenie celkového amoniaku minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 1,50 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
257 |  | Reagencie pre stanovenie celkového chlóru | Reagencie pre stanovenie celkového chlóru A) Produkt musí umožniť stanovenie celkového chlóru minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,04 - 10,0 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
258 |  | Reagencie pre stanovenie celkovej zásaditosti vody | Reagencie pre stanovenie celkovej zásaditosti vody A) Produkt musí umožniť stanovenie zásaditosti vody minimálne v rozmedzí koncentrácií 20 - 200 mg/l CaCO3 B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
259 |  | Reagencie pre stanovenie celkovej zásaditosti vody | Reagencie pre stanovenie celkovej zásaditosti vody A) Produkt musí umožniť stanovenie zásaditosti vody minimálne v rozmedzí koncentrácií 200 - 700 mg/l CaCO3 B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
260 |  | Reagencie pre stanovenie dusitanov | Reagencie pre stanovenie dusitanov A) Produkt musí umožniť stanovenie dusitanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,005 - 0,6 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 10
261 |  | Reagencie pre stanovenie kyseliny peroctovej | Reagencie pre stanovenie kyseliny peroctovej A) Produkt musí umožniť stanovenie kyseliny peroctovej (PAA) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,04 - 50,0 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 4
262 |  | Reagencie pre stanovenie medi | Reagencie pre stanovenie medi A) Produkt musí umožniť stanovenie medi minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,06 - 5,00 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
263 |  | Reagencie pre stanovenie monochlóramínu | Reagencie pre stanovenie monochlóramínu A) Produkt musí umožniť stanovenie monochlóramínu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,04 - 4,0 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
264 |  | Reagencie pre stanovenie ortofosforečnanov | Reagencie pre stanovenie ortofosforečnanov A) Produkt musí umožniť stanovenie ortofosforečnanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,20 - 4,00 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 7
265 |  | Reagencie pre stanovenie ortofosforečnanov | Reagencie pre stanovenie ortofosforečnanov A) Produkt musí umožniť stanovenie ortofosforečnanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 2,0 - 30,0 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 5
266 |  | Reagencie pre stanovenie rozpustného železa | Reagencie pre stanovenie rozpustného železa A) Produkt musí umožniť stanovenie rozpustného železa minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 3,00 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
267 |  | Reagencie pre stanovenie tvrdosti vody | Reagencie pre stanovenie tvrdosti vody A) Produkt musí umožniť stanovenie tvrdosti vody minimálne v rozmedzí koncentrácií 90 - 750 mg/l CaCO3 B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
268 |  | Reagencie pre stanovenie tvrdosti vody | Reagencie pre stanovenie tvrdosti vody A) Produkt musí umožniť stanovenie tvrdosti vody minimálne v rozmedzí koncentrácií 3 - 100 mg/l CaCO3 B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
269 |  | Reagencie pre stanovenie voľného amoniaku a monochlóramínu | Reagencie pre stanovenie voľného amoniaku a monochlóramínu A) Produkt musí umožniť stanovenie voľného amoniaku minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 0,5 mg/l a monochlóramínu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,04 - 4,0 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov pre oba analyty. | 25 testov | bal | 6
270 |  | Reagencie pre stanovenie voľného chlóru | Reagencie pre stanovenie voľného chlóru A) Produkt musí umožniť stanovenie voľného chlóru minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,04 - 4,00 mg/l B) Jednotlivé reagencie musia byť v produkte vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 6
271 |  | Štandardný roztok pre meranie konduktivity | Štandardný roztok pre meranie konduktivity A) Roztok chloridu draselného s konduktivitou 1413 µS/cm pri 25°C B) Produkt s maximálnou odchýlkou ±0,1% C) Roztok musí byťoverený voči NIST štandardu D) Produkt musí byť kompatibilný s prensoným multiparametrovým prístrojom SL1000, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Produkt musí obsahovať minimálne 20 sáčkov roztoku, pričom každý sáčok musí obsahovať minimálne 20 ml roztoku. | 20 testov | bal | 2
272 |  | Uchovávací roztok pre pH a ORP elektródy | Uchovávací roztok pre pH a ORP elektródy A) Roztok musí byť vhodný na dlhodobé uchovávanie pH a ORP elektród rôznych výrobcov B) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 8
273 |  | Vodivostná elektróda s 1 m kábom | Vodivostná elektróda s 1 m kábom A) 4-pólová grafitová vodivostná elektróda s norylovou sondou s rozsahom merania vodivosti minimálne v rozsahu 0,01 µS/cm - 200 mS/cm a presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,5 % B) Elektróda umožňujúca meranie teploty minimálne v rozsahu -10 - +110 °C s presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,3 °C C) Elektróda s automatickou teplotnou kompenzáciou D) Kompatibilná s digitálnymi meracími zariadeniami E) Elektróda musí umožniť ukladanie histórie kalibrácie za účelom rýchlej výmeny F) Elektróda s minimálne 1 m káblom G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
274 |  | Vodivostná elektróda s 5 m kábom | Vodivostná elektróda s 5 m kábom A) 4-pólová grafitová vodivostná elektróda z nehrdzavejúcej ocele s rozsahom merania vodivosti minimálne v rozsahu 0,01 µS/cm - 200 mS/cm a presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,5 % B) Elektróda umožňujúca meranie teploty minimálne v rozsahu -10 - +110 °C s presnosťou merania v rozmedzí maximálne ±0,3 °C C) Elektróda s automatickou teplotnou kompenzáciou D) Kompatibilná s digitálnymi meracími zariadeniami E) Elektróda musí umožniť ukladanie histórie kalibrácie za účelom rýchlej výmeny F) Elektróda s minimálne 5 m káblom G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
275 |  | Vodivostný štandard, KCl 0,01 M | Vodivostný štandard, KCl 0,01 M A) Štandardný roztok chloridu draselného s vodivosťou 1413 µS/cm±1% pri teplote 25°C B) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 4
276 |  | Vodivostný štandard, NaCl 0,05% | Vodivostný štandard, NaCl 0,05% A) Štandardný roztok chloridu sodného s vodivosťou 1015 µS/cm±0.5% B) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml. | 500 ml | bal | 8
277 |  | Pipetové špičky s filtrom s objemom do 300 μl pre pipetovací automat Hamilton | Pipetové špičky s filtrom a pracovným objemom do 300 μl, pre piptovacie automaty Hamilton. A) Vodivé plastové špičky umožňujúce presné určenie hladiny tekutiny v skúmavkách pipetovacím automatom B) Kompatibilné s 1000 μl pipetovcími kanálmi a rôznymi automatickými pipetovacími hlavami značky Hamilton C) S úzkym hrotom a hladkým povrchom umožňujúcim dávkovanie malých objemov D) S dĺžkou minimálne 58 mm E) V súlade s požiadavkami normy ISO 14644 a ISO 13485, bez DNáz, RNáz, endotoxínov a PCR inhibítorov F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 60 x 96 špičiek, uložených na plastových nosičoch po 96 kusov. | 5760 ks | bal | 10
278 |  | Pipetové špičky s filtrom s objemom do 50 μl pre pipetovací automat Hamilton | Pipetové špičky s filtrom a pracovným objemom do 50 μl, pre piptovacie automaty Hamilton. A) Vodivé plastové špičky umožňujúce presné určenie hladiny tekutiny v skúmavkách pipetovacím automatom B) Kompatibilné s 1000 μl pipetovcími kanálmi a rôznymi automatickými pipetovacími hlavami značky Hamilton C) S úzkym hrotom a hladkým povrchom umožňujúcim dávkovanie malých objemov D) S dĺžkou minimálne 38 mm E) V súlade s požiadavkami normy ISO 14644 a ISO 13485, bez DNáz, RNáz, endotoxínov a PCR inhibítorov F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 60 x 96 špičiek, uložených na plastových nosičoch po 96 kusov. | 5760 ks | bal | 10
279 |  | Rezervoár na reagencie pre pipetovací automat Hamilton | 60 ml rezervoár na reagencie, pre piptovacie automaty Hamilton. A) Samostatne stojaci B) S dobre tesniacim vrchnákom C) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 28 ks. | 28 ks | bal | 10
280 |  | Plastový stojan pre mikroskúmavky | Plastový stojan pre mikroskúmavky A) Stojan musí mať minimálne 80 pozícií pre skúmavky s objemom 1,5 ml a 2 ml B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 5 ks | bal | 10
281 |  | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 10 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 10 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená s plastovu zátkou s objemom 10 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 7/16, hnedou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 90±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
282 |  | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 100 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 100 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená s plastovou zátkou s objemom 100 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 12/21, hnedou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 170±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
283 |  | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 25 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 25 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená s plastovou zátkou s objemom 25 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 10/19, hnedou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku maximálne 110±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
284 |  | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 50 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená s plastovou zátkou, 50 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou s objemom 50 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 12/21, hnedou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 140±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 30
285 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 100 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 100 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 100 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 12/21, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 170±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
286 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 1000 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 1000 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 1000 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 24/29, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 300±15 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
287 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 25 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 25 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 25 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 10/19, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 110±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
288 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 250 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 250 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 250 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 14/23, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 220±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
289 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 50 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 50 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 50 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 12/21, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 140±10 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
290 |  | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 500 ml, DURAN | Odmerná banka, sklenená so sklenenou zátkou, 500 ml, DURAN A) Banka odmerná sklenená so sklenenou zátkou DURAN s objemom 500 ml B) Banka musí byť zo skla odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 19/26, presnosti triedy A, s modrou graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 D) Banka musí mať výšku 260±15 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 50
291 |  | Skúmavky s guľatým dnom, priemer 10 mm | Skúmavky s guľatým dnom, priemer 10 mm A) Skúmavky musia byť vyrobené zo sodnodraselného skla alebo ekvivalentného materiálu B) Skúmavky musia mať priemer 10 mm a výšku 75±5 mm C) Skúmavky musia mať rovný okraj D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 1
292 |  | Skúmavky s guľatým dnom, priemer 12 mm | Skúmavky s guľatým dnom, priemer 12 mm A) Skúmavky musia byť vyrobené zo sodnodraselného skla alebo ekvivalentného materiálu B) Skúmavky musia mať priemer 12 mm a výšku 100±10 mm C) Skúmavky musia mať rovný okraj D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 1
293 |  | Mikrofiltračná kapsula pre systém na výrobu čistej/ultračistej vody | Mikrofiltračná kapsula pre systém na výrobu čistej/ultračistej vody A) Prípravný prietokový filter, používa sa na sterilizáciu vydávanej vody vo finálnom štádiu, kaskádovým spôsobom filtrácie cez póry membrány najprv s veľkosťou viac ako 0,45 µm a potom 0,2 µm B) Kapsula musí byť kompatibilná so systémom HYDROLAB, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
294 |  | Predfilter sedimentov pre systém na výrobu čistej/ultračistej vody | Predfilter sedimentov pre systém na výrobu čistej/ultračistej vody A) Filter 5 µm, polypropylénový filter s veľkosťou 25 cm slúžiaci v predprípravnom kroku pri vstupe vody do zariadenia pred modulom reverznej osmózy B) Predfilter musí byť kompatibilný so systémom HYDROLAB, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 32
295 |  | Meracie kyvety pre XRF spektrometer | Meracie kyvety pre XRF spektrometer A) Kyvety musia byť vyhotovené z polyetylénu kruhového tvaru, rozmermi vhodné pre XRF spektrometer Vanta, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 20 ks. | 20 ks | bal | 24
296 |  | Meracie kyvety pre XRF spektrometer | Meracie kyvety pre XRF spektrometer A) Kyvety musia byť vyhotovené z polyetylénu kruhového tvaru, rozmermi vhodné pre XRF spektrometer Delta Olympus, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 20 ks. | 20 ks | bal | 2
297 |  | Injekčná striekačka s adaptérom, 100 ml | Injekčná striekačka s adaptérom, 100 ml A) Sterilná B) Vyrobená v súlade s normou ISO 13485 C) S prípojkou Luer-Lock a s Luer adaptérom D) Individuálne balená E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 100
298 |  | Kalibračný štandard pre nebezpečné prchavé látky | Kalibračný štandard pre nebezpečné prchavé látky A) Štandard musí obsahovať minimálne zmes plynu obsahujúceho toluén s koncentráciou 10 ppm a izobutylén s koncentráciou 10 ppm B) Štandard musí umožniť kalibráciu prístroja Dräger X-pid 9500 priamo v teréne C) Balenie musí mať objem minimálne 1.6 l. | 1 balenie | bal | 3
299 |  | Zápalný drôtik, platinový | Zápalný drôtik, platinový A) Vhodný pre kalorimetre C 1 a C 6000 B) Balenie musí obsahovať minimálne 2 ks. | 2 ks | bal | 2
300 |  | Kit na stanovenie proteínov v steroch | Kit na citlivé stanovenie prítomnosti špecifického proteínu v steroch pomocou testovacích prúžkov. A) Kit založený na princípe imunoafinitnej reakcie protilátky imobilizovanej na testovacom prúžku s cieľovým proteínom a na kolorimetrickej detekcií interakcie B) Test musí mať citlivosť minimálne 98% C) Test musí mať špecificitu minimálne 99% D) Produkt musí umožniť kolorimetrické vyhodnotenie výsledku bez potreby špeciálnych zariadení alebo pomôcok E) Produkt musí umožniť uskutočnenie analýzy za maximálne 15 minút od nanesenia vzorky na testovací prúžok F) Kit musí obsahovať sterilný sterový tampón a skúmavku na odber biologickej vzorky, vyvíjací pufor a testovací prúžok G) Produkt s možnosťou stanovenia cieľového proteínu pri objednaní H) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 analýz. | 25 analýz | bal | 6
301 |  | Büchnerov lievik, 125 mm | Büchnerov lievik, 125 mm A) Lievik musí byť vyrobený s porcelánu alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí mať priemer 130±10 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
302 |  | Trecí tĺčik, glazovaný, 135 mm | Trecí tĺčik, glazovaný, 135 mm A) Trecí tĺčik vyrobený z porcelánu, glazovaný B) Tĺčik s minimálnou dĺžkou 135 mm a s priemerom minimálne 30 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
303 |  | Trecí tĺčik, glazovaný, 150 mm | Trecí tĺčik, glazovaný, 150 mm A) Trecí tĺčik vyrobený z porcelánu, glazovaný B) Tĺčik s minimálnou dĺžkou 150 mm a s priemerom minimálne 35 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
304 |  | Trecia miska drsná, porcelánová, s priemerom 80 mm | Porcelánová trecia miska drsná, bez tĺčika, s priemerom 80 mm A) Miska s priemerom 80±5 mm a výškou 50±5 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
305 |  | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 105 mm | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 105 mm A) Miska vyhotovená z porcelánu, plne glazovaná B) Miska s priemerom 105±10 mm a výškou 65±5 mm C) Miska s objemom 220 ml D) Miska s výlevkou E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
306 |  | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 125 mm | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 125 mm A) Miska vyhotovená z porcelánu, plne glazovaná B) Miska s priemerom 125±10 mm a výškou 70±5 mm C) Miska s objemom 400 ml D) Miska s výlevkou E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
307 |  | Laboratórna strička, 250 ml | Laboratórna strička, 250 ml A) Strička aj tryska musia byť vyrobené z polyetylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Strička musí mať široké hrdlo a závitový uzáver C) Strička s tryskou v uhle cca 90° D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
308 |  | Plastový odmerný valec, 100 ml | Plastový odmerný valec, 100 ml A) Odmerný valec musí byť vyrobený z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu s vysokou chemickou odolnosťou, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie s výlevkou C) Valec musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou D) Musí byť autoklávovateľný pri 121°C E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 30
309 |  | Plastový odmerný valec, 50 ml | Plastový odmerný valec, 50 ml A) Odmerný valec musí byť vyrobený z číreho a vysoko priehľadného polypropylénu s vysokou chemickou odolnosťou, alebo z ekvivalentného materiálu B) Prevedenie s výlevkou C) Valec musí disponovať ľahko čitateľnou stupnicou s modrou potlačou D) Musí byť autoklávovateľný pri 121°C E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 30
310 |  | Sada podnosov z PS | Sada podnosov z PS A) Podnosy musia byť vyrobené z PS, obdĺžnikové bez drážok na dne B) Podnosy musia byt 3 rôznych veľkostí s vnútornými rozmermi: 260x110x30 mm, 310x210x30 mm, 380x270x10 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 3 ks 3 rôznych veľkostí. | 1 bal | bal | 6
311 |  | Sada podnosov z PVC | Sada podnosov z PVC A) Podnosy musia byť vyrobené z PVC, obdĺžnikové s drážkami na dne B) Podnosy musia byt 3 rôznych veľkostí s vnútornými rozmermi: 200x150x45 mm, 320x260x70 mm, 430x330x90 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 3 ks 3 rôznych veľkostí. | 1 bal | bal | 6
312 |  | Stojan na skúmavky | Plastový stojan na skúmavky A) Stojan musí mať minimálne 40 pozícií pre skúmavky s priemerom 25 mm B) Stojan musí byť použiteľný minimálne v teplotnom rozsahu od -20 do +90°C C) Stojan musí byť stohovateľný D) Stojan musí byť autoklávovateľný pri 121°C E) Stojam musí mať alfanumerické označenie radov a stĺpcov za účelom jednoduchej identifikácie vzoriek F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
313 |  | Špachtľa / lyžica | Špachtľa / lyžica A) Špachtľa / lyžica musí byť vyrobená z plastu alebo ekvivalentného materiálu B) Špachtľa / lyžica musí mať dĺžku minimálne 180 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 58
314 |  | Erlenmayerova banka, 1000 ml | Erlenmayerova banka, 1000 ml A) Banka kužeľová podľa Erlenmeyera s objemom 1000 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať závitový uzáver typu GL 32 a vylievací krúžok D) Banka musí mať priemer 140±10 mm a výšku maximálne 220 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
315 |  | Erlenmayerova banka, 250 ml | Erlenmayerova banka, 250 ml A) Banka kužeľová podľa Erlenmeyera s objemom 250 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať závitový uzáver typu GL 32 a vylievací krúžok D) Banka musí mať priemer 80±10 mm a výšku maximálne 150 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
316 |  | Erlenmayerova banka, 500 ml | Erlenmayerova banka, 500 ml A) Banka kužeľová podľa Erlenmeyera s objemom 500 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať závitový uzáver typu GL 32 a vylievací krúžok D) Banka musí mať priemer 100±10 mm a výšku maximálne 180 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
317 |  | Exsikátor s plastovým hmatníkom, priemer 210 mm | Exikátor s plastovým hmatníkom, priemeru 210 mm A) Eksikátor s plastovým hmatníkom, porcelánovou doskou, s priemerom v najširšej časti minimálne 210 mm B) Exsikátor musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
318 |  | Exsikátor s plastovým hmatníkom, priemer 325 mm | Exikátor s plastpvým hmatníkom, priemeru 325 mm A) Eksikátor s plastovým hmatníkom, porcelánovou doskou, s priemerom v najširšej časti minimálne 325 mm B) Exsikátor musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
319 |  | Fľaša podľa Woulffa s jedným hrdlom, 5000 ml | Fľaša podľa Woulffa s jedným hrdlom, 5000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať sklenenú zátku so štandardizovaným zábrusom SJ45/40 C) Fľaša musí mať sklenený spodný výpust s kohútom so štandardizovaným zábrusom SJ24/29 D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
320 |  | Indikátorová fľaša so zabrúsenou pipetkou, 100 ml | Sklenená indikátorová fľaša so zabrúsenou pipetkou, s objemom fľaše 250 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí byť vyhotovená z hnedého skla, pipetka z číreho skla C) Fľaša s rozmermi 50±5 mm (priemer) x 130±05 mm (výška vrátane pipetky) D) Normalizovaný zábrus 14/23 E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
321 |  | Indikátorová fľaša so zabrúsenou pipetkou, 250 ml | Sklenená indikátorová fľaša so zabrúsenou pipetkou, s objemom fľaše 250 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí byť vyhotovená z hnedého skla, pipetka z číreho skla C) Fľaša s rozmermi 70±5 mm (priemer) x 160±15 mm (výška vrátane pipetky) D) Normalizovaný zábrus 19/26 E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
322 |  | Liehový kahan, 100 ml | Liehový kahan, 100 ml A) Liehový kahan vyrobený z borosilikátového skla typu 3.3 B) S kapacitou minimálne na 100 ml liehu C) Vrátane dobre tesniaceho skleneného klobúčika umožňujúceho jednoduché a bezpečné zahasenie D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
323 |  | Náhradná pipetka so zábrusom | Sklenená pipetka so zábrusom k indikátorovej fľaši A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Pietka musí byť vyhotovená z číreho skla C) Pipetka s výškou 160±15 mm a normalizovaným zábrusom 19/26 D) Pipetka musí byť kompatibilná s vyššie opísanou indikátorovou fľašou s objemom 250 ml E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
324 |  | Náhradná pipetka so zábrusom | Sklenená pipetka so zábrusom k indikátorovej fľaši A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Pietka musí byť vyhotovená z číreho skla C) Pipetka s výškou 130±10 mm a normalizovaným zábrusom 14/23 D) Pipetka musí byť kompatibilná s vyššie opísanou indikátorovou fľašou s objemom 100 ml E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
325 |  | Nízka kadička s výlevkou, 2000 ml | Sklenená kadička s objemom 2000 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 130±10 mm (priemer) x 185±15 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 4 ks. | 4 ks | bal | 14
326 |  | Oddeľovací lievik guľovitý, 250 ml | Sklenený oddeľovací lievik guľovitý s objemom 250 ml. A) oddeľovací lievik so zabrúsenou sklenenou zátkou a skleneným kohútom B) Normalizovaný zábrus 19/26 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
327 |  | Oddeľovací lievik guľovitý, 500 ml | Sklenený oddeľovací lievik guľovitý s objemom 500 ml. A) oddeľovací lievik so zabrúsenou sklenenou zátkou a skleneným kohútom B) Normalizovaný zábrus 24/29 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
328 |  | Oddeľovací lievik hruškovitý, 100 ml | Sklenený oddeľovací lievik hruškovitý s objemom 100 ml. A) oddeľovací lievik so zabrúsenou sklenenou zátkou a skleneným kohútom B) Normalizovaný zábrus 19/26 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
329 |  | Oddeľovací lievik hruškovitý, 1000 ml | Sklenený oddeľovací lievik hruškovitý s objemom 1000 ml. A) oddeľovací lievik so zabrúsenou sklenenou zátkou a skleneným kohútom B) Normalizovaný zábrus 29/32 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
330 |  | Oddeľovací lievik, hruškovitý, 250 ml | Oddeľovací lievik, hruškovitý, 250 ml A) Oddeľovací hruškovitý lievik, so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom s objemom 250 ml B) Musí mať normalizovaný zábrus 29/32 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
331 |  | Oddeľovací lievik, hruškovitý, 500 ml | Oddeľovací lievik, hruškovitý, 500 ml A) Oddeľovací hruškovitý lievik, so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom s objemom 500 ml B) Musí mať normalizovaný zábrus 29/32 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
332 |  | Odmerný valec vysoký s výlevkou, 1000 ml | Odmerný valec vysoký, 500 ml A) Valec musí byť vyrobený z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Valec s triedou presnosti B (±10 ml), so stupnicou maximálne po 10 ml dielikoch C) Valec musí mať priemer 70±5 mm a výšku 475±35 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
333 |  | Odmerný valec vysoký, 100 ml | Odmerný valec vysoký, 100 ml A) Valec musí byť vyrobený z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Valec s triedou presnosti A, so stupnicou maximálne po 1 ml dielikoch C) Valec musí mať priemer 30±2 mm a výšku 250±25 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
334 |  | Odmerný valec vysoký, 250 ml | Odmerný valec vysoký, 250 ml A) Valec musí byť vyrobený z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Valec s triedou presnosti A, so stupnicou maximálne po 2 ml dielikoch C) Valec musí mať priemer 40±2 mm a výšku 320±30 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 11
335 |  | Odmerný valec vysoký, 50 ml | Odmerný valec vysoký, 50 ml A) Valec musí byť vyrobený z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Valec s triedou presnosti A, so stupnicou maximálne po 1 ml dielikoch C) Valec musí mať priemer 25±2 mm a výšku 200±20 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
336 |  | Odmerný valec vysoký, 500 ml | Odmerný valec vysoký, 500 ml A) Valec musí byť vyrobený z číreho borosilikátového skla alebo ekvivalentného materiálu B) Valec s triedou presnosti A, so stupnicou maximálne po 5 ml dielikoch C) Valec musí mať priemer 55±2 mm a výšku 400±40 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
337 |  | Pipeta sklopná (špaček), 1 ml vrátane Erlenmeyerovej banky | Pipeta sklopná (špaček), 1 ml vrátane Erlenmeyerovej banky A) Skopná sklenená pipeta (špaček) s objemom 1 ml B) Banka musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 29/32, vrátane Erlenmeyerovej banky s objemom 250 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
338 |  | Pipeta sklopná (špaček), 10 ml vrátane Erlenmeyerovej banky | Sklopná sklenená pipeta, 10 ml A) Skopná sklenená pipeta (špaček) s objemom 10 ml B) Banka musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 29/32, vrátane Erlenmeyerovej banky s objemom 500 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
339 |  | Pipeta sklopná (špaček), 2 ml vrátane Erlenmeyerovej banky | Sklopná sklenená pipeta, 2 ml A) Skopná sklenená pipeta (špaček) s objemom 2 ml B) Banka musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 29/32, vrátane Erlenmeyerovej banky s objemom 250 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
340 |  | Pipeta sklopná (špaček), 5 ml vrátane Erlenmeyerovej banky | Sklopná sklenená pipeta, 5 ml A) Skopná sklenená pipeta (špaček) s objemom 5 ml B) Banka musí byť z borosilikátového skla 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí byť so zábrusom NZ 29/32, vrátane Erlenmeyerovej banky s objemom 250 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
341 |  | Preparačný valec s vekom a s priemerom 150 mm | Sklenený preparačný valec s vekom a s priemerom 150 mm. A) Valec s vonkajším priemerom 150±15 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
342 |  | Preparačný valec s vekom a s priemerom 200 mm | Sklenený preparačný valec s vekom a s priemerom 200 mm. A) Valec s vonkajším priemerom 200±20 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
343 |  | Sklenená odmerná banka, 10 ml | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 10±0.025 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať normalizovaný zábrus 7/16 a vhodnú sklenenú zátku D) Banka musí mať maximálny priemer 30±5 mm a výšku maximálne 100 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 30
344 |  | Sklenená odmerná banka, 1000 ml | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 1000±0.4 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať normalizovaný zábrus 24/29 a vhodnú sklenenú zátku D) Banka musí mať maximálny priemer 125±20 mm a výšku maximálne 300 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
345 |  | Sklenená odmerná banka, 25 ml | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 25±0.04 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať normalizovaný zábrus 10/19 a vhodnú sklenenú zátku D) Banka musí mať maximálny priemer 40±5 mm a výšku maximálne 115 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
346 |  | Sklenená odmerná banka, 250 ml | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 250±0.15 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať normalizovaný zábrus 14/23 a vhodnú sklenenú zátku D) Banka musí mať maximálny priemer 75±10 mm a výšku maximálne 230 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
347 |  | Sklenená odmerná banka, 500 ml | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 500±0.25 ml B) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu C) Banka musí mať normalizovaný zábrus 19/26 a vhodnú sklenenú zátku D) Banka musí mať maximálny priemer 100±20 mm a výšku maximálne 275 mm E) Banka musí mať plochu na popisovanie F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
348 |  | Súdkovitý irigátor, 5 l | Súdkovitý irigátor A) Súdkovitý irigátor s objemom 5000 ml B) Súdkovitý irigátor s priemerom hrdla 100±5 mm C) Irigátor musí mať veko D) Irigátor musí mať na dne tubus E) Irigátor musí byť vybavený výpusťou so štandardný zábrusom 29/32 F) Všetky súčasti irigátora musia byť vyrobené zo skla alebo ekvivalentného materiálu G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
349 |  | Téglik filtračný s fritou | Téglik filtračný s fritou A) Sklenený téglik určný pre vákuovú filtráciu B) Musí mať fritu s porozitou v rozmedzí 15 - 40 µm C) Musí mať objem 35 ml a rozmery 30 x 60 mm (priemer x výška) D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
350 |  | Téglik filtračný s fritou | Téglik filtračný s fritou A) Sklenený téglik určný pre vákuovú filtráciu B) Musí mať fritu s porozitou v rozmedzí 5 - 15 µm C) Musí mať objem 35 ml a rozmery 30 x 60 mm (priemer x výška) D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
351 |  | Trecia miska drsná, s tĺčikom, s priemerom 120 mm | Sklenená trecia miska drsná, s tĺčikom, s priemerom 120 mm A) Miska s priemerom 120±10 mm a výškou 90±5 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
352 |  | Trecia miska drsná, s tĺčikom, s priemerom 80 mm | Sklenená trecia miska drsná, s tĺčikom, s priemerom 80 mm A) Miska s priemerom 80±5 mm a výškou 60±5 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
353 |  | Trecia miska hladká, s tĺčikom, s priemerom 100 mm | Sklenená trecia hladká, s tĺčikom, s priemerom 100 mm A) Miska s priemerom 100±10 mm a výškou 75±5 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 13
354 |  | Trecia miska hladká, s tĺčikom, s priemerom 120 mm | Sklenená trecia hladká, s tĺčikom, s priemerom 120 mm A) Miska s priemerom 120±10 mm a výškou 90±5 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
355 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 100 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 100 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 100 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 55±5 mm a výškou 105±10 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
356 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 1000 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 1000 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 100±5 mm a výškou 240±20 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
357 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 250 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, číra, 250 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 250 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 70±5 mm a výškou 150±15 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
358 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 100 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 100 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 100 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 55±5 mm a výškou 105±10 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
359 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 1000 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 1000 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 1000 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 100±5 mm a výškou 240±20 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
360 |  | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 250 ml | Uzatvárateľná sklenená reagenčná fľaša, hnedá, 250 ml A) Fľaša musí byť vyrobená z číreho borosilikátového skla typu 3.3 alebo ekvivalentného materiálu B) Fľaša musí mať pracovný objem 250 ml C) Fľaša musí byť guľatá s priemerom 70±5 mm a výškou 150±15 mm D) Fľaša musí mať štandardizovaný závit typu GL 45 a kompatibilný plastový uzáver E) Fľaša musí mať vylievací krúžok F) Fľaša musí mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu a políčko na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
361 |  | Varná miska, 60 ml | Varná miska, sklenená, 60 ml A) Varná miska, sklenená, s plochým dnom a výlevkou s objemom 60 ml B) Varná miska s priemerom minimálne Ø70 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
362 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 100 ml | Sklenená kadička s objemom 100 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 50±5 mm (priemer) x 80±5 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
363 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 1000 ml | Sklenená kadička s objemom 1000 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 100±10 mm (priemer) x 180±15 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 10
364 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 150 ml | Sklenená kadička s objemom 150 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 50±5 mm (priemer) x 100±10 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
365 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 250 ml | Sklenená kadička s objemom 250 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 60±5 mm (priemer) x 120±10 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 5
366 |  | Vysoká kadička s výlevkou, 50 ml | Sklenená kadička s objemom 50 ml. A) Produkt z borosilikátového skla (sklo I. hydrolytickej skupiny) alebo ekvivalentného materiálu B) Vysoká kadička s rozmermi 40±5 mm (priemer) x 70±5 mm (výška) C) Kadička musí umožňovať bezproblémové, bezpečné vylievanie manipulovaných kvapalín pomocou výlevky D) Kadička musí byť bezfarebná a opticky číra, musí mať dobre viditeľnú stupnicu a políčko na popisovanie E) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
367 |  | Hadičky PTFE | Hadičky PTFE A) Hadičky vyrobené z polytetrafluóretylénu B) Hadičky s vonkajším priemerom 3,2 mm C) Hadičky s vnútorným priemerom 1,5 mm D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 m. | 10 m | bal | 51
368 |  | Náhradný knôt do liehového kahanu | Náhradný knôt do liehového kahanu A) Knôt s priemerom 6 mm a dĺžkou minimálne 1 m B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
369 |  | Odmerná banka, plastová s plastovou zátkou, 100 ml | Odmerná banka, plastová s plastovou zátkou, 100 ml A) Banka odmerná plastová s plastovou zátkou s objemom 100 ml B) Banka musí byť s NZ 12/21, minimálne presnosti triedy B, s graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
370 |  | Odmerná banka, plastová s plastovou zátkou, 50 ml | Odmerná banka, plastová s plastovou zátkou, 50 ml A) Banka odmerná plastová s plastovou zátkou s objemom 50 ml B) Banka musí byť s NZ 12/21, minimálne presnosti triedy B, s graduáciou a vrátane šaržového certifikátu podľa DIN EN ISO 1042 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
371 |  | Sada stabilizačných kruhov na Erlenmeyerove banky | Sada stabilizačných kruhov na Erlenmeyerove banky A) Stabilizačné kruhy na banky vyrobený z ocele potiahnutej PVC B) Stabilizačné kruhy musia byť 4 rôznych veľkostí: pre banky od 125-500 ml, 250-1000 ml, 500-2000 ml, 1000-4000 ml. C) Balenie musí obsahovať minimálne 4 ks 4 rôznych veľkostí. | 1 sada | bal | 15
372 |  | Box na cetrifugačné skúmavky | Box na centrifugačné skúmavky A) Box na centrifugačné skúmavky s objemom 50 ml, musí mať minimálne 16 pozícií B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami, s priehľadným vekom C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
373 |  | Büchnerov lievik, 90 mm | Büchnerov lievik, 90 mm A) Lievik musí byť vyrobený z porcelánu alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí mať vonkajší priemer minimálne 95 mm a musí byť vhodný pre 90 mm filtre C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
374 |  | Odparovacia miska s výlevkou, porcelánová, 450 ml | Odparovacia miska s výlevkou, porcelánová, 450 ml A) Odparovacia miska vyrobená z porcelánu, plytká s výlevkou s objemom 450 ml B) Odparovacia miska s priemerom minimálne Ø150 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 10
375 |  | Stojan na 12 mm vialky, 50 pozícií | Stojan na 12 mm vialky, 50 pozícií A) Stojan na vialky určený pre 50 ks vialiek priemeru minimálne 12 mm B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
376 |  | Stojan na 15 mm vialky, 40 pozícií | Stojan na 15 mm vialky, 40 pozícií A) Stojan na vialky určený pre 40 ks vialiek priemeru minimálne 15 mm B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
377 |  | Reagenčný papierik jodoškrobový | Reagenčný papierik jodoškrobový A) Jednoducho odlíšiteľými farebnými reakciami musí umožniť stnovenie prítomnosti škrobu a oxidačných činidiel v roztokoch B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 50
378 |  | Univerzálny indikátorový papierik pre pH 0-12 | Univerzálny indikátorový papierik pre pH 0-12 A) Musí umožniť približné stanovenie pH prostredníctvom jednoducho odlíšiteľného zafarbenia papierika v rozsahu pH minimálne od 0 do 12 B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 100
379 |  | Stojan na vailky, 25 ks | Stojan na vialky, 25 ks A) Stojan na vialky určený pre 25 ks vialiek priemeru minimálne 24 mm B) Stojan musí byť vyrobený z akrylu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
380 |  | Adaptéry na SPE kolónky | Adaptéry na SPE kolónky A) Adaptéry musia byť univerzálne, vhodné minimálne pre priemery kolóniek s objemom 1, 3, 6 a 15 ml B) Adaptéry musia byť kompatibilné s prístrojom DORCUS, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 4
381 |  | PCB-Mix 3 10 μg/ml v cyklohexáne | PCB-Mix 3 10 μg/ml v cyklohexáne A) Zmes 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (CAS 35065-28-2), PCB No. 101 (CAS 37680-73-2), PCB No. 118 (CAS 31508-00-6), PCB No. 153 (CAS 35065-27-1), PCB No. 180 (CAS 35065-29-3), PCB No. 128 (CAS 7012-37-5), PCB No. 52 (CAS 35693-99-3) B) Produkt musí obsahovať všetky vyššie uvedené zložky v koncentrácií 10 μg/ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ml. | 1 ml | bal | 2
382 |  | SPE kolónky C18 ec, 3 ml | SPE kolónky C18 ec, 3 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu nepolárne zlúčeniny, PAHy, PBC, ťažké kovy B) Kolónky musia obsahovať nepolárny sorbent C18 ec alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať s priemernou veľkosťou pórov 60Å, veľkosť častíc 45 µm pre C18 ec a plochou 500 m2/g D) Kolónky musia mať minimálne 3 ml pracovný objem E) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom Macherey-Nagel Chromabond, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 9
383 |  | SPE kolónky C18, 3 ml | SPE kolónky, C18, 3 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu neutrálnych alebo nepolárnych látok z komlexných matíc B) Kolónky musia obsahovať nepolárny C18 sorbent, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať priemernou veľkosťou pórov 60Å, veľkosť častíc 45 µm a plochou 500 m2/g D) Kolónky musia mať minimálne 3 ml pracovný objem E) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom Macherey-Nagel Chromabond, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 3
384 |  | SPE kolónky Florisil, 3 ml | SPE kolónky Florisil, 3 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu alifatické karboxylové kyseliny, PAHy a PCB B) Kolónky musia obsahovať sorbent MgO:SiOH v pomere 15:85 alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať veľkosť častíc 150-250 µm D) Kolónky musia mať minimálne 3 ml pracovný objem E) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom Macherey-Nagel Chromabond, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 9
385 |  | SPE kolónky SiOH, 3 ml | SPE kolónky SiOH, 3 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu pesticídov, steroidou, vitamínov B) Kolónky musia obsahovať nemodifikovaný, SiOH sorbent, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať priemernou veľkosťou pórov 60Å, veľkosť častíc 45 µm a plochou 500 m2/g D) Kolónky musia mať minimálne 3 ml pracovný objem E) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom Macherey-Nagel Chromabond, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 9
386 |  | Testovacie prúžky na tvrdosť vody | Testovacie prúžky na tvrdosť vody A) Testovacie prúžky slúžiace na rýchle stanovenie tvrdosti vody B) Testovacie prúžky musi mať dostatočnú citlivosť na bežné rozdelenie vody do skupín podľa koncentrácie mg/l CaCO3, na veľmi mäkká, mäkká, stredne tvrdá, tvrdá a veľmi tvrdá voda C) Produkt musí byť schopný zafarbiť testovacie políčko v priebehu 1-2 minút, na ľahké odčítanie tvrdosti vody D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 12
387 |  | Sklenená fľaša s twist uzáverom, 0.35 l | Sklenená fľaša s twist uzáverom, 0.35 l A) Sklenené fľaše vyrobené z priehľadného skla s twist uzáverom B) Fľaša musí mať objem minimálne 350 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 8 ks. | 8 ks | bal | 100
388 |  | Sklenená fľaša s twist uzáverom, 0.7 l | Sklenená fľaša s twist uzáverom, 0.7 l A) Sklenené fľaše vyrobené z priehľadného skla s twist uzáverom B) Fľaša musí mať objem minimálne 700 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 6 ks. | 6 ks | bal | 100
389 |  | Vysokosorbčné vzorkovacie sondy DVB/CWR/PDMS | Vysokosorbčné vzorkovacie sondy DVB/CWR/PDMS A) Vzorkovacie sondy s troma druhmi sorbčného materiálu (DVB/CWR/PDMS) pre extrakciu chemických látok termodesorpciou alebo priamou extrakciou z roztoku zo vzoriek kvapalného a pevného skupenstva B) Musia byť kompatibilné so systémom termodesorpčných trubičiek pre analýzu v plynovom chromatografe C) Balenie musí obsahovať 6 kusov vzorkovacích sond, držiak s kľúčom a penetračný hrot. | 6 ks | bal | 8
390 |  | Otvárač/zatvárač trubičiek pre termálnu desorpciu | Otvárač/zatvárač trubičiek pre termálnu desorpciu A) Manuálna pomôcka musí umožniť jednoduché a bezpečné uzatvorenie trubičiek pre termálnu desorpciu uzávermi na dlhodobé skladovanie B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
391 |  | Trubička pre termálnu desorpciu | Trubička pre termálnu desorpciu A) Trubička musí mať poróznu polymérovú náplň Tenax TA s veľkosťou častíc v rozmedzí 35-60, alebo ekvivalentnú B) Trubička s vonkajším priemerom 6,35 mm a dĺžkou 88,9 mm C) Trubička musí byť vyrobená z nerezu D) Jedno balenie musí obsahovať aspoň 10 ks. | 10 ks | ks | 4
392 |  | Melaminový tĺčik | Melaminový tĺčik. A) Tĺčik s dĺžkou 180±15 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
393 |  | Melaminový tĺčik s nerezovou hlavicou | Melaminový tĺčik s nerezovou hlavicou. A) Tĺčik s dĺžkou 180±15 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
394 |  | Amoniak, 25% roztok, pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Amoniak, 25% roztok, pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 1336-21-6) A) Vodný roztok s obsahom hlavnej zložky v rozmedzí 25-27% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre kvapalinovú chormatografiu a hmotnostnú spektrometriu C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ml. | 50 ml | bal | 10
395 |  | Amoniak, 25% roztok, pre kvapalinovú chromatografiu | Amoniak, 25% roztok, pre kvapalinovú chromatografiu (CAS 1336-21-6) A) Vodný roztok s obsahom hlavnej zložky v rozmedzí 25-27% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre kvapalinovú chormatografiu a analýzu PFAS v zmysle normy DIN 38407-42 C) Balenie musí obsahovať minimálne 250 ml. | 250 ml | bal | 20
396 |  | Rúška, 3-vrstvové, nesterilné | Rúška, 3-vrstvové, nesterilné A) Rúška musia byť vyhotovené z 3-vrstvovej netkanej textílie B) Rúška musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN 14683:2019, typ IIR, BFE minimálne 98 %, zabezpečujúce odolnosť voči kvapkám či potenciálne kontaminovaným tekutinám C) Rúška bez obsahu sklenených vlákien a latexu D) Rúška musia mať pásik proti zahmlievaniu po celej dĺžke E) Rúška musia mať pohodlné elastické pútka na uši F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 20
397 |  | Rúška, typ IIR | Rúška, typ IIR A) Rúška musia byť vyhotovené z viacvrstvovej netkanej textílie, ktorá muí byť veľmi odolná voči tekutinám s tlakom až 120 mmHg B) Rúška musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN 14683:2019, typ IIR, BFE minimálne 98 %, zabezpečujúce odolnosť voči kvapkám či potenciálne kontaminovaným tekutinám C) Rúška bez obsahu sklenených vlákien D) Rúška musia mať pásik proti zahmlievaniu E) Rúška musia mať pohodlné elastické pútka na uši F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 20
398 |  | Acetón pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Acetón pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 67-64-1) A) Acetón musí byť určený pre GC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% C) Obsah vody musí byť maximálne 0,05%, zvyšok po odparení musí byť menej ako 3 mg/l D) Produkt muí byť vhodný na analýzu rezíduí E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 3
399 |  | Adsorpčná trubica na arzén | Adsorpčná trubica na arzén A) So zábrusom NS29 potrebná pre spektrometrické stanovenie arzénu B) Produkt musí byť kompatibilný s testom na stanovenie arzénu značky Spetroquant C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 36
400 |  | Dietyléter pre plynovú chromatografiu | Dietyléter pre plynovú chromatografiu (CAS 60-29-7) A) Dietyléter musí byť určený pre GC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% C) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 2
401 |  | Dichlórmetán pre plynovú chromatografiu | Dichlórmetán pre plynovú chromatografiu (CAS 75-09-2) A) Dichlórmetán musí byť určený pre GC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% C) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 2
402 |  | Dusitan sodný, 97% | Dusitan sodný, 97% (CAS 7632-00-0) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 97% B) Obsah látok nerozpustných vo vode musí byť maximálne 0,01% C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 4
403 |  | Etylacetát pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Etylacetát pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 141-78-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu C) Obsah vody musí byť maximálne 0,05%, zvyšok po odparení musí byť menej ako 3 mg/l D) Produkt muí byť vhodný na analýzu rezíduí E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 3
404 |  | Chlorid bárnatý, bezvodý, p.a. | Chlorid bárnatý, bezvodý, p.a. (CAS 10361-37-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 g. | 50 g | bal | 6
405 |  | Chlorid neodymitý, bezvodý | Chlorid neodymitý, bezvodý (CAS 10024-93-8) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% B) Chemikália v triede čistoty vhodnej na použitie pre stopovú analýzu kovov C) Balenie musí obsahovať minimálne 25 g. | 25 g | bal | 2
406 |  | Chlorid sodný, p.a. | Chlorid sodný, p.a. (CAS 7647-14-5) A) Obsah hlavnej zložky musí byť ≥99.0% B) Chemikália v triede čistoty vhodnej pre analýzu v zmysle špecifikácie ACS C) Obsah nerozpustného materiálu musí byť maximálne 0,005%, stôp aniónov maximálnee 0.01% a stôp katiónov maximálne 0.01% D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 9
407 |  | Chloroform pre plynovú chromatografiu | Chloroform pre plynovú chromatografiu (CAS 67-66-3) A) Chloroform musí byť určený pre GC analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% C) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 6
408 |  | Jednorázové vzorkovacie trubičky pre analýzu ovzdušia a plynov s obsahom aktivovaného kremičitanového gélu | Jednorázové vzorkovacie trubičky pre analýzu ovzdušia a plynov s obsahom aktivovaného kremičitanového gélu A) Spotrebný materiál pre extrakciu chemických látok z ovzdušia a plynov, určený pre rôzne metódy ďalšieho spracovania a analýzy B) Rozmer vzorkovnice musí byť 6 mm × 75 mm, granulácia sorbentu musí byť 20/45 a návažok sorbentu musí byť 100/50 mg C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 8
409 |  | Jednorázové vzorkovacie trubičky pre analýzu ovzdušia a plynov s obsahom aktivovaného uhlíka | Jednorázové vzorkovacie trubičky pre analýzu ovzdušia a plynov s obsahom aktivovaného uhlíka A) Spotrebný materiál pre extrakciu chemických látok z ovzdušia a plynov, určený pre rôzne metódy ďalšieho spracovania a analýzy B) Rozmer vzorkovnice musí byť 6 mm × 75 mm, granulácia sorbentu musí byť 20/40 a návažok sorbentu musí byť 100/50 mg C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 8
410 |  | Koncový filter k zariadeniu na výrobu ultračistej vody | Náhradná koncový filter k zariadeniu na výrobu ultračistej vody. A) Filter musí umožniť odstránenie nukleáz, endotoxínov a baktérií B) Filter musí umožniť prípravu vody s obsahom DNáz maximálne 5 pg/μl a RNáz maximálne 0.01 ng/μl C) Filter musí umožniť prípravu vody s obsahom endotoxínov maximálne 0.001 EU/ml D) Filter musí umožniť prípravu vody s obsahom baktérií maximálne 0.1 cfu/ml E) Filter musí počas užívania umožniť prípravu vody s vyššie uvedenými kvalitatívnymi parametrami po dobu minimálne 90 dní F) Filter musí byť kompatibilný s výrobníkom ultračistej vody Direct-Q 3 UV používaným na pracovisku G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 filter. | 1 ks | ks | 24
411 |  | Kyselina boritá, prášková | Kyselina boritá, prášková (CAS A) Látka vo forme jemného prášku B) Určená pre prácu s vlnovo disperzným röntgenofluorescenčným spektrometrom C) Musí obsahovať maximálne 0.001% ťažkých kovov D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 kg. | 5 kg | bal | 1
412 |  | Kyselina dusičná 65%, pre stopovú analýzu | Kyselina dusičná 65%, pre stopovú analýzu (CAS 7697-37-2) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 65% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre pre stopovú analýzu anorganických látok C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 8
413 |  | Kyselina mravčia, p.a. | Kyselina mravčia, p.a. (CAS 64-18-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Zvyšok po odparení musí byť menej ako 10 ppm C) Obsah sulfátov, sulfidov a chloridov musí byť menej ako 10 ppm D) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 2
414 |  | Kyvetový test na amóniové ióny | Kyvetový test na amóniové ióny A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti amónia minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01 - 3,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 6
415 |  | Kyvetový test na anionické povrchovo aktívne látky (PAL-A) | Kyvetový test na anionické povrchovo aktívne látky (PAL-A) A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti anionických povrchovo aktívnych látok minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02-2,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
416 |  | Kyvetový test na arzén | Kyvetový test na arzén A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti arzénu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,001-0,100 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 30 testov. | 30 testov | bal | 4
417 |  | Kyvetový test na celkovú tvrdosť vody | Kyvetový test na celkovú tvrdosť vody A) Test musí umožniť stanovenie celkovej tvrdosti vody pomocou stanovenia prítomnosti vápnika minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 215 mg/l, stanovenia prítomnosti CaO minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 300 mg/l a stanovenia prítomnosti CaCO3 minimálne v rozmedzí koncentrácií 15 - 5000 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
418 |  | Kyvetový test na celkový organický uhlík | Kyvetový test na celkový organický uhlík (TOC) A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti celkového organickéhoo uhlíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 5,0 - 80,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 4
419 |  | Kyvetový test na dusičnany | Kyvetový test na dusičnany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusičnanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 1,0 - 85,0 mg/l a dusičnan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,2 - 20,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
420 |  | Kyvetový test na dusičnany | Kyvetový test na dusičnany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusičnan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 18,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
421 |  | Kyvetový test na dusičnany | Kyvetový test na dusičnany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusičnanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 110,0 mg/l a dusičnan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 25,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
422 |  | Kyvetový test na dusitany | Kyvetový test na dusitany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusitanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01 - 3,25 mg/l a dusitan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,002 - 1,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 335 testov. | 335 testov | bal | 2
423 |  | Kyvetový test na dusitany | Kyvetový test na dusitany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti dusitanov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,03 - 2,30 mg/l a dusitan-dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01 - 0,70 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
424 |  | Kyvetový test na fenol | Kyvetový test na fenol A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti fenolu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,002-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 2
425 |  | Kyvetový test na fluoridy | Kyvetový test na fluoridy A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti fluoridov (F-) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 20,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
426 |  | Kyvetový test na fosforečnany | Kyvetový test na fosforečnany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti PO4 - P minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,0025 - 5,0 mg/l, PO4 minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,0077 - 15,3 mg/l a P2O5 minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,0057 - 11,4 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 220 testov. | 220 testov | bal | 4
427 |  | Kyvetový test na hliník | Kyvetový test na hliník A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti hliníka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02-1,20 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 350 testov. | 350 testov | bal | 2
428 |  | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka (CHSK) A) Test musí umožniť stanovenie spotreby kyslíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 150 mg/l O2 B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 4
429 |  | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka (CHSK) A) Test musí umožniť stanovenie spotreby kyslíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 15 - 300 mg/l O2 B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
430 |  | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka | Kyvetový test na chemickú spotrebu kyslíka (CHSK) A) Test musí umožniť stanovenie spotreby kyslíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 25 - 1 500 mg/l O2 B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
431 |  | Kyvetový test na chloridy | Kyvetový test na chloridy A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti chloridov (Cl-) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 5,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
432 |  | Kyvetový test na chloridy | Kyvetový test na chloridy A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti chloridov (Cl-) minimálne v rozmedzí koncentrácií 2,5 - 250,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
433 |  | Kyvetový test na chróm | Kyvetový test na chróm A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti chrómu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01-3,00 mg/l a chrómanových iónov (CrO4) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02-6,65 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 4
434 |  | Kyvetový test na chróm | Kyvetový test na chróm A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti chrómu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05-2,00 mg/l a chrómanových iónov (CrO4) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,15-4,45 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
435 |  | Kyvetový test na kadmium | Kyvetový test na kadmium A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti kadmia minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,002-0,500 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 55 testov. | 55 testov | bal | 4
436 |  | Kyvetový test na kadmium | Kyvetový test na kadmium A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti kadmia minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,025-1,000 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 4
437 |  | Kyvetový test na kyanidy | Kyvetový test na kyanidy A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti kyanidov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,002-0,50 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
438 |  | Kyvetový test na mangán | Kyvetový test na mangán A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti mangánu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,010-10,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 2
439 |  | Kyvetový test na mangán | Kyvetový test na mangán A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti mangánu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1-5,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
440 |  | Kyvetový test na nikel | Kyvetový test na nikel A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti niklu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,02-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 4
441 |  | Kyvetový test na nikel | Kyvetový test na nikel A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti niklu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1-6,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
442 |  | Kyvetový test na olovo | Kyvetový test na olovo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti olova minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 50 testov. | 50 testov | bal | 4
443 |  | Kyvetový test na sírany | Kyvetový test na sírany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti síranov (SO42-) minimálne v rozmedzí koncentrácií 5,0 - 250,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
444 |  | Kyvetový test na sírany | Kyvetový test na sírany A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti síranov (SO42-) minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 50,0 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 testov. | 100 testov | bal | 2
445 |  | Kyvetový test na voľné kyanidy | Kyvetový test na voľné kyanidy A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti voľných kyanidov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01-0,50 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
446 |  | Kyvetový test na železo | Kyvetový test na železo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti železa minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,0025-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 testov. | 250 testov | bal | 2
447 |  | Kyvetový test na železo | Kyvetový test na železo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti železa minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05-4,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 25 testov. | 25 testov | bal | 2
448 |  | Kyvetový test na železo | Kyvetový test na železo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti železa minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,005-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 1000 testov. | 1000 testov | bal | 2
449 |  | Kyvetový test na železo | Kyvetový test na železo A) Test musí umožniť stanovenie prítomnosti železa minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,01-5,00 mg/l B) Jednotlivé roztoky v teste musia byť vopred rozdávkované a vhodné na priame použitie bez potreby dávkovania užívateľom C) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí umožniť automatické rozpoznávanie reagencií v spektrofotometri pomocou čiarových kódov E) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 150 testov. | 150 testov | bal | 2
450 |  | Metanol pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Metanol pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 67-56-1) A) Metanol musí byť určený pre GC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% C) Balenie musí obsahovať minimálne 2.5 l. | 2,5 l | bal | 6
451 |  | Mravčan amónny pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Mravčan amónny (CAS 540-69-2). A) Mravčan amónny musí byť určený pre HPLC a LC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% C) Obsah vody musí byť menej ako 2% D) Zvyšok po žíhaní musí byť menej ako 0.1 % E) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 260 nm musí byť menej ako 0.01 a pri vlnovej dĺžke 280 nm musí byť menej ako 0.01 F) Balenie musí obsahovať minimálne 25 g. | 25 g | bal | 4
452 |  | Náhradná filtračná kazeta k zariadeniu na výrobu ultračistej vody | Náhradná filtračná kazeta k zariadeniu na výrobu ultračistej vody. A) Kazeta musí umožniť prípravu ultračistej vody typu 1 s odporom 18.2 MΩ.cm priamo z vody z vodovodu B) Kazeta musí obsahovať minimálne náplne na predúpravu vody, membrámu pre reverznú osmózu, aktívne uhlie a iónomeničovú náplň C) Kazeta musí mať prietok minimálne 0.5 l/min D) Kazeta musí byť kompatibilná s výrobníkom ultračistej vody Direct-Q 3 UV používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 náhradnú kazetu. | 1 ks | ks | 24
453 |  | Náhradná predfiltračná kazeta k zariadeniam na výrobu čistej a ultračistej vody | Náhradná predfiltračná kazeta k zariadeniam na výrobu čistej a ultračistej vody. A) Kazeta musí umožniť predprípravu vody pre zariadenia na prípravu vody typu 1, typu 2 alebo typu 3 z vody z vodovodu B) Kazeta musí obsahovať kombinovanú náplň na predúpravu vody C) Kazeta musí odstrániť voľný chlór, veľké pevné častice, koloidy, organické látky a látky spôsobujúce tvrdosť vody a musí zabrániť rastu baktérií D) Kazeta musí byť kompatibilná s výrobníkmi čistej vody a ultračistej vody radu Milli-Q® a RiOs™ používanými na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 náhradnú kazetu. | 1 ks | bal | 12
454 |  | n-hexán pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | n-hexán pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 110-54-3) A) n-hexán musí byť určený pre GC-MS analýzy B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% C) Obsah vody musí byť maximálne 100 ppm, obsah aromatických látok musí byť maximálne 100 ppm, obsah síry musí byť maximálne 50 ppm D) Absorbancia pri vlnovej dĺžke 254 nm musí byť maximálne 1,0, pri vlnovej dĺžke 365 nm maximálne 0,5 E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 9
455 |  | Parafilm, 100 mm | Parafilm, 100 mm A) Tesniaca fólia zabraňujúca kontaminácií vzoriek a odparovaniu B) Fólia musí mať schopnosť natiahnúť sa až o 200% C) Fólia musí mať dobrú priľnavosť, aj okolo nepravidelných tvarov a povrchov D) Nesmie obsahovať zmäkčovadlá E) Musí byť použiteľná pri teplotách -45°C až +50°C F) Musí byť dolná voči soľným roztokom, anorganickým kyselinám a alkalickým roztokom G) Rolka so šírkou 100 mm a dĺžkou minimálne 38 m H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 rolku. | 1 ks | ks | 34
456 |  | Parafilm, 50 mm | Parafilm, 50 mm A) Tesniaca fólia zabraňujúca kontaminácií vzoriek a odparovaniu B) Fólia musí mať schopnosť natiahnúť sa až o 200% C) Fólia musí mať dobrú priľnavosť, aj okolo nepravidelných tvarov a povrchov D) Nesmie obsahovať zmäkčovadlá E) Musí byť použiteľná pri teplotách -45°C až +50°C F) Musí byť dolná voči soľným roztokom, anorganickým kyselinám a alkalickým roztokom G) Rolka so šírkou 50 mm a dĺžkou minimálne 76 m H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 rolku. | 1 ks | ks | 34
457 |  | Peroxid vodíka 35% | Peroxid vodíka 35% (CAS 7722-84-1) A) Obsah hlavnej zložky musí byť 35±0.5% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 3
458 |  | Sada na rozklad vzoriek pre stanovenie rôznych látok | Sada na rozklad vzoriek pre stanovenie rôznych látok A) Sada musí umožniť rozklad vzoriek minimálne pre stanovenie olova, kadmia, železa, medi, niklu, celkového fosforu a zinku B) Produkt musí byť kompatibilný so spektrofotometrom UV-VIS Pharo 300, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska a tiež s príslučnými reagenčnými sadami určenými na uskutočnenie stanovení vyššie uvedených látok C) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie rozkladu minimálne 100 vzoriek. | 100 vzoriek | bal | 4
459 |  | Sanitačné tablety k zariadeniu na výrobu čistej a ultračistej vody | Sanitačné tablety k zariadeniu na výrobu čistej a ultračistej vody. A) Tablety musia umožniť elimináciu rastu baktérií na membráne pre reverznú osmózu zariadení na výrobu čistej a ultračistej vody B) Tablety musia byť kompatibilné s výrobníkmi čistej vody a ultračistej vody radu Milli-Q® a RiOs™ používanými na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 48 tabliet. | 48 tabliet | bal | 12
460 |  | Sanitačný kit k zariadeniu na výrobu ultračistej vody | Sanitačný kit k zariadeniu na výrobu ultračistej vody. A) Kit musí umožniť elimináciu rastu baktérií v systéme a vo vnútornej nádrži zariadenia na výrobu ultračistej vody B) Kit musí byť kompatibilný s výrobníkom ultračistej vody Direct-Q 3 UV používaným na pracovisku C) Balenie musí umožniť minimálne 1 sanitačný cyklus. | 1 kit | bal | 8
461 |  | Síran železitý, 97% | Síran železitý, 97% (CAS 15244-10-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 97% B) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 2
462 |  | Stripový test na pH | Stripový test na pH A) Kolorimetrický test na pH na báze prúžkov B) Musí umožniť rýchle a jednoduché meranie pH v rozsahu minimálne od 0 do 14 C) Produkt musí byť kompatibilný s technológiou MQuant D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 testov. | 100 ks | bal | 8
463 |  | Štandardný roztok pre arzén | Štandardný roztok pre arzén A) Roztok musí mať koncentráciu arzénu 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
464 |  | Štandardný roztok pre dusičnany | Štandardný roztok pre dusičnany A) Roztok musí mať koncentráciu dusitanov (NO3-) 1000 mg/l s odchýlkou maximálne ±10 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na iónovú chromatografiu D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
465 |  | Štandardný roztok pre dusitany | Štandardný roztok pre dusitany A) Roztok musí mať koncentráciu dusitanov (NO2-) 1000 mg/l s odchýlkou maximálne ±10 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na iónovú chromatografiu D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
466 |  | Štandardný roztok pre fosforečnany | Štandardný roztok pre fosforečnany A) Roztok musí mať koncentráciu fosforečnanov (PO₄³⁻) 1000 mg/l s odchýlkou maximálne ±10 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na iónovú chromatografiu D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
467 |  | Štandardný roztok pre chemickú spotrebu kyslíka | Štandardný roztok pre chemickú spotrebu kyslíka (CHSK) A) Roztok musí obsahovať látky uskutočňujúce chemickú spotrebu kyslíka v koncentrácií 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na fotometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
468 |  | Štandardný roztok pre chróm | Štandardný roztok pre chróm A) Roztok musí mať koncentráciu chrómu 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
469 |  | Štandardný roztok pre kadmium | Štandardný roztok pre kadmium A) Roztok musí mať koncentráciu kadmia 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
470 |  | Štandardný roztok pre kyanidy | Štandardný roztok pre kyanidy A) Roztok musí mať koncentráciu kyanidu 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na iónovú chromatografiu D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
471 |  | Štandardný roztok pre mangán | Štandardný roztok pre mangán A) Roztok musí mať koncentráciu mangánu 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
472 |  | Štandardný roztok pre nikel | Štandardný roztok pre nikel A) Roztok musí mať koncentráciu niklu 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
473 |  | Štandardný roztok pre olovo | Štandardný roztok pre olovo A) Roztok musí mať koncentráciu olova 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
474 |  | Štandardný roztok pre vápnik | Štandardný roztok pre vápnik A) Roztok musí mať koncentráciu vápnika 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
475 |  | Štandardný roztok pre železo | Štandardný roztok pre železo A) Roztok musí mať koncentráciu železa 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný voči NIST štandardu C) Produkt musí byť vhodný na atómovú absorpčnú spektrometriu D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ml roztoku. | 100 ml | bal | 2
476 |  | Šťaveľan amónny monohydrát, p.a. | Šťaveľan amónny monohydrát, p.a. (CAS 6009-70-7) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 2
477 |  | Toluén pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Toluén pre plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 108-88-3) A) Toluén musí byť určený pre GC-MS B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% C) Obsah vody musí byť maximálne 0,03%, zvyšok po odparení musí byť menej ako 3 mg/l D) Produkt muí byť vhodný na analýzu rezíduí E) Balenie musí obsahovať minimálne 2,5 l. | 2,5 l | bal | 5
478 |  | Univerzálny neutrálny čistiaci prostriedok na odstránenie kontaminácie z pracovných nástrojov a povrchov | Univerzálny neutrálny čistiaci prostriedok na odstránenie kontaminácie z pracovných nástrojov a povrchov A) Koncentrovaný tekutý prostriedok obsahujúci iónové a neiónové surfaktanty, fosfáty a excipienty B) Bez obsahu chlóru C) Bez farbív a vonných zložiek D) Produkt s pH v rozpätí 7±1 v prípade 5% vodného roztoku E) Balenie musí obsahovať minimálne 5 l. | 5 l | bal | 2
479 |  | Univerzálny zásaditý čistiaci prostriedok na odstránenie kontaminácie z pracovných nástrojov a povrchov | Univerzálny zásaditý čistiaci prostriedok na odstránenie kontaminácie z pracovných nástrojov a povrchov A) Koncentrovaný tekutý prostriedok obsahujúci iónové a neiónové surfaktanty, fosfáty a excipienty B) Bez obsahu chlóru C) Bez farbív a vonných zložiek D) Produkt s pH v rozpätí 11,5±0,5 v prípade 5% vodného roztoku E) Balenie musí obsahovať minimálne 5 l. | 5 l | bal | 2
480 |  | Uzávery na stanovenie TOC | Uzávery na stanovenie TOC A) Šróbovacie uzávery na bezpečné uzavretie testovaciej skúmavky počas štiepenia B) Uzáver musí byť vyrobený z hliníka alebo ekvivalentného materiálu C) Produkt musí byť kompatibilný s testom na stanovenie arzénu značky Spetroquant D) Balenie musí obsahovať minimálne 6 ks. | 6 ks | bal | 12
481 |  | Vetrací filter k zariadeniu na výrobu ultračistej vody | Vetrací filter k zariadeniu na výrobu ultračistej vody. A) Vetrací filter s veľkosťou pórov maximálne 0.45 μm na zabránenie vniknutia baktérií, čiastočiek alebo inej kontaminácie do vnútornej nádrže zariadenia na výrobu ultračistej vody B) Vetrací filter so vzduchotesným spojom C) Vetrací filter musí byť kompatibilný s výrobníkom ultračistej vody Direct-Q 3 UV používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 2 vetracie filtre. | 2 ks | bal | 24
482 |  | Vosk, práškový | Vosk, práškový A) Látka vo forme jemného prášku B) Určený na spracovanie vzoriek pre analýzu s vlnovo disperzným röntgenofluorescenčným spektrometrom C) Musí obsahovať maximálne 10 µg/g olova a iných ťažkých kovov D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 10
483 |  | Zinok, granulovaný, p.a. | Zinok, granulovaný, p.a. (CAS 7440-66-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,9% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Produkt s veľkosťou granúl v rozmedzí 3-8 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 g. | 500 g | bal | 2
484 |  | ISE štandard NH4 | ISE štandard NH4 A) Roztok musí obsahovať amónny ión v koncentrácií 1000 mg/l B) Roztok musí byť certifikovaný C) Produkt musí byť vhodný na kalibráciu iónovo selektívnych elektród D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ml roztoku. | 500 ml | bal | 2
485 |  | Regeneračná soľ do umývačky 1,5 kg | Regeneračná soľ do umývačky 1,5 kg A) Regenaračná soľ do profesionálnej umývačky určená pre strojové čistenie laboratórneho skla a nástrojov B) Regeneračná soľ musí byť extra hrubozrnná C) Chráni prístroj pred nebezpečnými usadeninami vápnika D) Balenie musí obsahovať minimálne 1,5 kg. | 1,5 kg | bal | 80
486 |  | Hrubý filter do laboratórnej umývačky | Hrubý filter do laboratórnej umývačky A) Vzduchový filter vonkajšieho sušiaceho agregátu laboratórnej umývačky Miele, typ PG 8583 CD, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
487 |  | Hepafilter 14 do laboratórnej umývačky | Hepafilter 14 do laboratórnej umývačky A) Originálny hepafilter triedy 14 pre laboratórnu umývačku Miele, typ PG 8583 CD, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
488 |  | Stojan na centrifugačné skúmavky, 15 ml | Stojan na centrifugačné skúmavky, 15 ml A) Stojan na centrifugačné skúmavky s objemom 15 ml, priemerom minimálne 16 mm, musí mať minimálne 36 pozícií B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami, autoklávovateľný C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 9
489 |  | Stojan na centrifugačné skúmavky, 50 ml | Stojan na centrifugačné skúmavky, 50 ml A) Stojan na centrifugačné skúmavky s objemom 50 ml, priemerom minimálne 30 mm, musí mať minimálne 9 pozícií B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami, autoklávovateľný C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 9
490 |  | Laboratórna trojnožka | Laboratórny trojnožka A) Trojnožka s priemerom prstenca 150±10 mm B) Trojnožka vyrobená z kovu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
491 |  | Filtre zo sklenených vlákien | Filtre zo sklenených vlákien A) Jednorázové kruhové filtre zo sklovláknitého materiálu (alebo ekvivalent), určené pre stanovenie podielu sušiny v kvapalných vzorkách B) Filtre musia mať priemer 9 cm a musia byť kompatibilné s analyzátorom vlhkosti OHAUS MB23, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Balenie musí obsahovať minimálne 200 ks | 200 ks | bal | 4
492 |  | Ochranné fólie detektora pre XRF spektrometer | Ochranné fólie detektora pre XRF spektrometer A) Fólie musia byť vyrobené z prolénu alebo ekvivalentného materiálu a musia mať hrúbku minimálne 6 µm B) Fólie musia byť rozmermi vhodné pre detektor XRF spektrometra Delta Olympus, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať aspoň 10 ks. | 10 ks | bal | 4
493 |  | Detekčné prúžky na stanovenie nervoparalytických látok | Detektor nervoparalytických látok A) Musí umožniť detekciu akýchkoľvek látok spôsobujúcich inhibíciu a poškodenie acetylcholínesterázy prostredníctvom farebnej reakcie C) Detektor musí umožniť stanovenia v roztokoch, vzduchu alebo na povrchoch D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
494 |  | Detekčné trubičky na stanovenie amoniaku vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie amoniaku (NH3) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti amoniaku s citlivosťou minimálne 50 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
495 |  | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu (HCHO) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti formaldehydu s citlivosťou minimálne 0,5 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
496 |  | Detekčné trubičky na stanovenie fosgénu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie fosgénu (COCl2) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti fosgénu s citlivosťou minimálne 0,5 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
497 |  | Detekčné trubičky na stanovenie chlórovodíku vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie chlórovodíku (HCl) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti chlórovodíku s citlivosťou minimálne 10 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
498 |  | Detekčné trubičky na stanovenie chlóru vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie chlóru (Cl2) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti chlóru s citlivosťou minimálne 3 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
499 |  | Detekčné trubičky na stanovenie kyanovodíka a chlórkyánu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie kyanovodíka (HCN) a chlórkyánu (ClCN) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti kyanovodíka a chlórkyánu s citlivosťou minimálne 3 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
500 |  | Detekčné trubičky na stanovenie nervovoparalytických látok vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie nervovoparalytických látok (sarín, soman, látka VX, GB,GD,VX) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti nervovoparalytických látok (sarín, soman , látka VX, GB, GD, VX) s citlivosťou minimálne 0,05 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
501 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidov dusíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidov dusíka (NOx) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidov dusíka s citlivosťou minimálne 2 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
502 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu siričitého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu siričitého (SO2) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu siričitého s citlivosťou minimálne 5 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
503 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhoľnatého s citlivosťou minimálne 30 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
504 |  | Detekčné trubičky na stanovenie pľuzgierotvorných látok vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie pľuzgierotvorných látok (sulfidický yperit, HC) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti pľuzgierotvorných látok (sulfidický yperit, HC) s citlivosťou minimálne 3 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
505 |  | Detekčné trubičky na stanovenie sírouhlíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie sírouhlíka (CS) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti sírouhlíka s citlivosťou minimálne 20 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
506 |  | Detekčné trubičky na stanovenie sulfánu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie sulfánu (H2S) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti sulfánu s citlivosťou minimálne 5 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
507 |  | Detekčné trubičky na stanovenie všeobecne jedovatých a dusivých látok vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie všeobecne jedovatých a dusivých látok (osgen, difosgen, chlorkyan, kyanovodík, CG, DP, CK, AC) vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti všeobecne jedovatých a dusivých látok (osgen, difosgen, chlorkyan, kyanovodík, CG,DP,CK,AC) s citlivosťou minimálne 5 mg/m3 B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
508 |  | Simulačné trubičky na stanovenie fosgénu vo vzduchu | Simulačné trubičky na stanovenie fosgénu (COCl2) vo vzduchu A) Simulačné trubičky musia umožniť overenie správneho fungovania odberových púmp a správnosti získaných výsledkov B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
509 |  | Simulačné trubičky na stanovenie chlórkyánu vo vzduchu | Simulačné trubičky na stanovenie chlórkyánu (ClCN) vo vzduchu A) Simulačné trubičky musia umožniť overenie správneho fungovania odberových púmp a správnosti získaných výsledkov B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
510 |  | Simulačné trubičky na stanovenie kyanovodíka vo vzduchu | Simulačné trubičky na stanovenie kyanovodíka (HCN) vo vzduchu A) Simulačné trubičky musia umožniť overenie správneho fungovania odberových púmp a správnosti získaných výsledkov B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
511 |  | Simulačné trubičky na stanovenie nervovoparalytických látok vo vzduchu | Simulačné trubičky na stanovenie nervovoparalytických látok (sarín, soman, látka VX, GB, GD, VX) vo vzduchu A) Simulačné trubičky musia umožniť overenie správneho fungovania odberových púmp a správnosti získaných výsledkov B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
512 |  | Simulačné trubičky na stanovenie pľuzgierotvorných látok vo vzduchu | Simulačné trubičky na stanovenie pľuzgierotvorných látok (sulfidický yperit, HC) vo vzduchu A) Simulačné trubičky musia umožniť overenie správneho fungovania odberových púmp a správnosti získaných výsledkov B) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou UNIVERSAL, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 50
513 |  | Filtačný papier pre kvalitatívnu analýzu, hárky 50 x 50 cm | Filtačný papier určený pre kvalitatívnu analýzu, nekrepovaný, nehladený. A) Filtračný papier musí byť v podobe hárkov s rozmermo 50 x 50 cm B) Filtračný papier musí byť vyrobený z delených buničín C) Filtračný papier musí mať plošnú hmotnosť 80±5 g/m2 D) Obsah popola maximálne 0.5 % E) Obsah vody maximálne 8 % F) Filtračná rýchlosť meraná podľa ČSN 50 0338 musí byť do 35 sekúnd G) Balenie musí obsahovať minimálne 12.5 kg. | 12.5 kg | bal | 34
514 |  | Filtačný papier pre kvalitatívnu analýzu, priemer 110 mm | Filtačný papier určený pre kvalitatívnu analýzu, nekrepovaný, nehladený. A) Filtračný papier musí byť v skladanej podobe ako kruhový výsek papiera s priemerom 110 mm B) Filtračný papier musí byť vyrobený z delených buničín C) Filtračný papier musí mať plošnú hmotnosť 80±5 g/m2 D) Obsah popola maximálne 0.5 % E) Obsah vody maximálne 8 % F) Filtračná rýchlosť meraná podľa ČSN 50 0338 musí byť do 35 sekúnd G) Balenie musí obsahovať minimálne 500 kusov filtračných papierov. | 500 ks | bal | 43
515 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, priemer 90 mm | Filtračný papier, 90 mm A) Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, vo forme kruhového výseku s priemerom 90 mm B) Filtračný papier nekrepovaný a nehladený C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks. | 1000 ks | bal | 5
516 |  | n-Butylalkohol, p.a. | n-Butylalkohol, p.a. (CAS 71-36-3) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,5% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Obsah volných kyselín maximálne 0,005 % a vody maximálne 0,2 % D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 5
517 |  | Kanister, 10 l | Kanister, 10 l A) Kanister musí mať dobre tesniaci šróbovací uzáver B) Musí byť vyrobený z HDPE alebo ekvivalentného materiálu C) Musí mať rukoväť na vrchu a musí byť stohovateľný D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 30
518 |  | Kanister, 5 l | Kanister, 5 l A) Kanister musí mať dobre tesniaci šróbovací uzáver B) Musí byť vyrobený z HDPE alebo ekvivalentného materiálu C) Musí mať rukoväť na vrchu a musí byť stohovateľný D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
519 |  | Laboratórna strička, 500 ml, s potlačou | Laboratórna strička, 500 ml, s potlačou A) Strička aj tryska musia byť vyrobené z polyetylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Strička musí mať široké hrdlo a závitový uzáver C) Strička s tryskou v uhle cca 60° D) Strička musí mať potlač - názov a chemický vzorec kvapaliny (minimálne možnosť výberu potlače pre vodu, etanol a acetón) E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 22
520 |  | Roztok pre výplach očí, fyziologický | Roztok pre výplach očí, fyziologický A) Roztok so zložením: 0.9% NaCl B) Roztok musí byť dodaný vo vyplachovacej fľaši s objemom minimálne 500 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks vyplachovacej fľaše s roztokom. | 1 ks | ks | 4
521 |  | Roztok pre výplach očí, pH neutrálny | Roztok pre výplach očí, pH neutrálny A) Roztok musí byť pH neutrálny a musí mať pufrovaciu kapacitu na neurtalizáciu kyselín alebo zásad B) Roztok musí byť dodaný vo vyplachovacej fľaši s objemom minimálne 200 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks vyplachovacej fľaše s roztokom. | 1 ks | ks | 10
522 |  | 1000 µl pipetové špičky pre izolačný automat QIAcube | Pipetové špičky pre izolačný automat QIAcube. A) Pipetové špičky s objemom 1000 µl B) Špičky musia byť sterilné C) Musia byť uložené v rackoch D) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 1024 ks špičiek. | 1024 ks | bal | 52
523 |  | 170 ml rezervoár pre pipetovací automat QIAgility | Reagenčný rezervoár pre pipetovací automat QIAgility A) Plastové rezervoáry s objemom 170 ml B) S dobre tesniacim vrchnákom C) Rezervoáry s plochou základňou a kónickým vnútorným profilom pre minimalizáciu mŕtveho objemu D) Vhodné na uchovávanie reagencií v pracovných postupoch E) Musia byť kompatibilné s príslušnými pozíciami automatu QIAgility používaným na pracovisku F) Balenie musí obsahovať minimálne 20 ks rezervoárov vrátane vrchnákov. | 20 ks | bal | 16
524 |  | 200 µl pipetové špičky pre izolačný automat QIAcube | Pipetové špičky pre izolačný automat QIAcube. A) Pipetové špičky s objemom 200 µl B) Špičky musia byť sterilné C) Musia byť uložené v rackoch D) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 1024 ks špičiek. | 1024 ks | bal | 52
525 |  | 5 ml skúmavky pre pipetovací automat QIAgility | Skúmavky pre pipetovací automat QIAgility A) Skúmavky s objemom 5 ml B) Skúmavky s graduáciou C) Skúmavky s plochou základňou a kónickým vnútorným profilom pre minimalizáciu mŕtveho objemu D) Vhodné na uchovávanie reagencií alebo mastermixu v pracovných postupoch E) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAgility používaným na pracovisku F) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks skúmaviek. | 50 ks | bal | 30
526 |  | 70 ml rezervoár pre pipetovací automat QIAgility | Reagenčný rezervoár pre pipetovací automat QIAgility A) Plastové rezervoáry s objemom 70 ml B) S dobre tesniacim vrchnákom C) Rezervoáry s plochou základňou a kónickým vnútorným profilom pre minimalizáciu mŕtveho objemu D) Vhodné na uchovávanie reagencií v pracovných postupoch E) Musia byť kompatibilné s príslušnými pozíciami automatu QIAgility používaným na pracovisku F) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks rezervoárov vrátane vrchnákov. | 10 ks | bal | 16
527 |  | Elučné skúmavky pre izolačný automat QIAcube | Elučné skúmavky pre izolačný automat QIAcube A) Skúmavky s objemom 1.5 ml B) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks skúmaviek. | 50 ks | bal | 120
528 |  | Karta s predprogramovaným protokolom pre automatický izolátor EZ1 Advanced XL | Karta s predprogramovaným protokolom pre automatický izolátor, nevyhnutná na uskutočnenie nových a upravených postupov izolácie, alebo pre spracovanie nových typov vzoriek A) Karta musí byť kompatibilná s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku B) Možnosť stanovenia požadovaného izolačného postupu obsiahnutého na karte pri objednávke C) Balenie musí obsahovať 1 ks karty. | 1 ks | ks | 6
529 |  | Kit na izoláciu DNA slúžiaci na na určenie identity ľudí | Kit slúžiaci na izoláciu DNA z forenzných vzoriek a vzoriek slúžiacich na určenie identity ľudí, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 50 izolácií vzoriek B) Kit musí byť kompatibilný s možnosťou izolácie za pomoci atomatizovaného robotického systému QIAcube C) Kit slúžiaci na izoláciu biologických vzoriek rôzneho pôvodu (sliny, sperma, krv ... ) za pomoci QIAmp MiniElute kolóniek zaručujúcich vysokú kvalitu izolovanej DNA. D) Kit zaručuje vysoký výťažok DNA zo vzoriek bez prítomnosti inhibítorov a kontaminantov. | 50 analýz | bal | 40
530 |  | Kit na izoláciu DNA zo štandardných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl určený na manuálny pracovný postup (pre LCM) | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určený na manuálne uskutočnenie pracovného postupu v 1.5 ml skúmavkách. A) Kit obsahujúci lyzačné, premývacie a elučné roztoky a ostatné reagencie potrebné na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, swaby, porózne matrice na dlhodobé uchovávanie deoxyribonukleovej kyseliny a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu pomocou magnetu D) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch a vyrobený v súlade s normou ISO 18385 E) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality. F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 400 izolácií. | 400 izolácií | bal | 4
531 |  | Kit na izoláciu mitochondriálnej DNA z eukaryotických buniek a tkanív | Kit slúžiaci na izoláciu mitochondriálnej DNA z eukaryotických buniek a tkanív forenzných vzoriek. A) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 12 izolácií vzoriek. B) Kit musí zabezpečiť vysoký stupeň dokonalosti oddelenia mitochondriálnej DNA od zvyškov lyzačných produktov biologického materiálu. C) Kit musí zabezpečiť vysokú čistotu izolovanej mitochondriálnej DNA v rýchlom, reprodukovateľnom a štandardizovateľnom procese izolácie. | 12 analýz | bal | 3
532 |  | Kit na rýchle a vysoko citlivé určenie ľudskej DNA obsahujúci 24 lokusov | Kit na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group a z Európskej štandardnej sady lokusov v súlade s požiadavkami organizácií ENFSI a EDNAP), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej množstvo deoxyribonukleovej kyseliny v rozsahu minimálne od 0.2 do 2 ng D) Kit obsahujúci špeciálne kontoly poskytujúce informácie o úspešnosti amplifikácie, o prítomnosti DNA vo vzorke, o degradacií vzorky a o prítomnosti PCR inhibítorov E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz a musí byť vyrobený v súlade s požiadavkami ISO 18385 G) Kit umožňujúci získanie výsledkov min. do 1 hodiny celkového času H) Kit musí obsahovať enzymatický mix, zmes primerov, kontrolnú DNA, alelický ladder, štandard molekulovej hmotnosti, vodu bez nukleáz I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 25 μl. | 100 analýz | bal | 40
533 |  | Kit na určenie množstva a kvality celkovej ľudskej a mužskej ľudskej DNA pomocou real time PCR | Kit na simultánne určenie množstva a kvality celkovej namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny a mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie. A) Kit musí umožniť určenie množstva a pomeru celkovej namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny a mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v jednej reakcií B) Kit musí umožniť určenie prítomnosti mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny aj v prípade 400,000, alebo viacnásobného nadbytku ženskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny C) Kit musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach D) Kit musí spoľahlivo namnožiť vzorky ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny s koncentráciou iba 1 pg/µl na poskytnutie dostatočnej citlivosti pre požadované účely E) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť vyrobený v súlade s požiadavkami ISO 18385 F) Kit musí byť kompatibilný s „real time“ termocyklérom spoločnosti Applied Biosystems model 7500, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska. F) Kit musí obsahovať enzymatický mix, zmes primerov, vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie a prítomnosti inhibítorov reakcie a pufor na riedenie vzoriek G) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 20 μl. | 200 analýz | bal | 12
534 |  | Kolónkový kit na automatizovanú izoláciu DNA z krvi | Kolónkový kit na automatizovanú izoláciu malých množstiev DNA z krvi a telesných tekutín. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou špeciálnych roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej, mitochondriálnej alebo vírusovej DNA z plnej krvi, plazmy, séra, kostnej drene, iných telesných tekutín alebo zo sterov C) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v objeme minimálne 200 µl na jedno nanesenie D) Výťažok z 200 µl plnej krvi minimálne 12 µg DNA E) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí od 20 do 150 µl F) Výsledné fragmenty genomickej DNA s dĺžkou až do 50 kb G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku H) Kit musí obsahovať všetky pufre a roztoky, kolónky, rotorové adaptéry, elučné skúmavky I) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 240 izolácií. | 240 izolácií | bal | 30
535 |  | Kolónkový kit na automatizovanú izoláciu DNA z rôznych typov vzoriek | Kolónkový kit na automatizovanú izoláciu malých množstiev DNA pochádzajúcich z rôznych zdrojov. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou špeciálnych roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej, mitochondriálnej, bakteriálnej, parazitickej alebo vírusovej DNA z tkanív, výterov, cerebrospinálneho moku, krvi, telesných tekutín alebo z moču C) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v objeme minimálne 200 µl na jedno nanesenie (v prípade tekutej vzorky) alebo minimálne 25 mg tkaniva D) Výťažok z 200 µl plnej krvi minimálne 4 µg DNA E) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí od 20 do 150 µl F) Výsledné fragmenty genomickej DNA s dĺžkou až do 50 kb G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku H) Kit musí obsahovať všetky pufre a roztoky, kolónky, rotorové adaptéry, elučné skúmavky I) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 240 izolácií. | 240 izolácií | bal | 30
536 |  | Kolónkový kit na izoláciu celkovej DNA z formalínom fixovaných vzoriek tkaniva zaliatych v parafíne | Kolónkový kit na izoláciu malých množstiev celkovej DNA s vysokou čistotou z formalínom fixovaných vzoriek tkaniva zaliatych v parafíne. A) Procedúra založená na odstránení parafínu špeciálnym deparafinizačným činidlom, následnom uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou lyzačných roztokov a proteinázy K, špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA z formalínom fixovaných vzoriek tkaniva zaliatych v parafíne C) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v objeme minimálne 4 mm3 D) Dostačujúca čistota získanej DNA na jej ďalšie využitie v rôznych enzymatických reakciách a molekulárno biologických analýzach E) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 20 do 100 µl F) Formát centrifúgovaných súčastí produktu kompatibilný s centrifúgovými rotormi vhodnými pre eppendorfove skúmavky s objemom 1.5 a 2 ml G) Možnosť manuálnej izolácie alebo plnej automatizácie postupu na prístroji QIAcube H) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 50 izolácií. | 50 izolácií | bal | 12
537 |  | Kolónkový kit na izoláciu celkovej DNA zo živočíšnych tkanív a krvi | Kolónkový kit na izoláciu malých množstiev celkovej DNA s vysokou čistotou zo živočíšnych tkanív a krvi. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou špeciálnych roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej, mitochondriálnej, bakteriálnej, parazitickej alebo vírusovej DNA z rôznych druhov živočíšnych tkanív, krvi, vlasov a chlpov, kultivovaných buniek, fixovaných vzoriek, gram pozitívnych alebo gram negatívnych baktérií, kvasiniek alebo hmyzu C) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v objeme minimálne 200 µl na jedno nanesenie (v prípade tekutej vzorky) alebo minimálne 25 mg tkaniva D) Výťažok z 100 µl cicavčej krvi minimálne 3 µg a z 25 mg tkaniva minimálne 10 µg DNA E) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 100 do 200 µl F) Formát centrifúgovaných súčastí produktu kompatibilný s centrifúgovými rotormi vhodnými pre eppendorfove skúmavky s objemom 1.5 a 2 ml G) Rýchla procedúra umožňujúca izoláciu za 20 minút po lýze buniek H) Výsledné fragmenty genomickej DNA s dĺžkou až do 50 kb I) Výsledné fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny s čistotou A260/A280 - 1.7 až 1.9 J) Možnosť manuálnej izolácie alebo plnej automatizácie postupu na prístroji QIAcube K) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 250 izolácií. | 250 izolácií | bal | 30
538 |  | Kolónkový kit na izoláciu mikrobiálnej DNA zo stolice a pôdy | Kolónkový kit na izoláciu malých množstiev mikrobiálnej DNA s vysokou čistotou zo vzoriek stolice a pôdy. A) Procedúra založená na dôkladnej mechanickej a chemickej homogenizácií vzorky a uvoľnení uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny, následnom odstránení inhibítorov zo vzorky a špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu mikrobiálneej genomickej DNA zo stolice, obsahu žalúdka, pôdy, pevných biologických materiálov C) Kit umožňujúci spracovanie minimálne 200 mg vstupného materiálu D) Formát centrifúgovaných súčastí produktu kompatibilný s centrifúgovými rotormi vhodnými pre eppendorfove skúmavky s objemom 1.5 a 2 ml E) Výsledné fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny s čistotou A260/A280 - 1.7 až 1.9 F) Možnosť manuálnej izolácie alebo plnej automatizácie postupu na prístroji QIAcube G) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 50 izolácií. | 50 izolácií | bal | 4
539 |  | Kolónkový kit na súčasnú izoláciu DNA a RNA zo živočíšnych tkanív | Kolónkový kit na súčasnú izoláciu malých množstiev genomickej DNA a RNA s vysokou čistotou zo živočíšnych tkanív. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou špeciálnych roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia špeciálnych premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA a celkovej RNA z rôznych druhov živočíšnych tkanív C) Kit musí umožniť súčasnú izoláciu genomickej DNA a celkovej RNA bez potreby rozdelenia vzorky D) Kit umožňujúci spracovanie minimálne 5 mg tkaniva E) Výťažok z 5 mg tkaniva minimálne 2 µg DNA a 2 µg RNA F) Elúcia DNA v objeme maximálne 30 µl a RNA v objeme maximálne 10 µl G) Formát centrifúgovaných súčastí produktu kompatibilný s centrifúgovými rotormi vhodnými pre eppendorfove skúmavky s objemom 1.5 a 2 ml H) Rýchla procedúra umožňujúca izoláciu za 35 minút po lýze buniek I) Výsledné fragmenty DNA s čistotou A260/A280 - 1.7 až 1.9 a fragmenty RNA s RIN vyšším ako 9 J) Možnosť manuálnej izolácie alebo plnej automatizácie postupu na prístroji QIAcube K) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 50 izolácií. | 50 izolácií | bal | 4
540 |  | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu DNA z 200 µl krvi | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu genomickej DNA zo vzoriek krvi s objemom 200 µl. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou lyzačných roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na paramagnetické častice, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA vysokej čistoty vhodnej na následné použitie pre STR a SNP genotypyzáciu, AFLP, kvantifikáciu DNA, identifikáciu osôb a sekvenovanie C) Kit umožňujúci spoľahlivú izoláciu DNA z plnej krvi D) Kit umožňujúci spracovanie minimálne 200 µl plnej krvi E) Výťažok minimálne 2.5 µg F) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 50 do 200 µl G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku H) Kit musí umožniť uskutočnenie izolácie za menej ako 20 minút I) Kit musí obsahovať všetky potrebné pufre a roztoky, magnetické častice, špičky, držiaky špičiek, vzorkové skúmavky a elučné skúmavky J) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 48 izolácií. | 48 izolácií | bal | 20
541 |  | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu DNA z 350 µl krvi | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu genomickej DNA zo vzoriek krvi s objemom 350 µl. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou lyzačných roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na paramagnetické častice, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA vysokej čistoty vhodnej na následné použitie pre STR a SNP genotypyzáciu, AFLP, kvantifikáciu DNA, identifikáciu osôb a sekvenovanie C) Kit umožňujúci spoľahlivú izoláciu DNA z plnej krvi D) Kit umožňujúci spracovanie minimálne 350 µl plnej krvi E) Výťažok minimálne 5 µg F) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 50 do 200 µl G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku H) Kit musí umožniť uskutočnenie izolácie za menej ako 20 minút I) Kit musí obsahovať všetky potrebné pufre a roztoky, magnetické častice, špičky, držiaky špičiek, vzorkové skúmavky a elučné skúmavky J) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 48 izolácií. | 48 izolácií | bal | 4
542 |  | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu DNA z forenzných vzoriek | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu genomickej DNA pochádzajúcej z forenzných stôp. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou lyzačných roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na paramagnetické častice, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA vysokej čistoty vhodnej na následné použitie pre STR a SNP genotypyzáciu, kvantifikáciu DNA a sekvenovanie pri identifikácií osôb C) Kit umožňujúci spoľahlivú izoláciu DNA z rônych typov tekutých aj pevných forenzných stôp D) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v objeme minimálne 500 µl E) Výťažok minimálne 150 ng F) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 50 do 200 µl G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku H) Kit musí obsahovať všetky potrebné pufre a roztoky, magnetické častice, špičky, držiaky špičiek, vzorkové skúmavky a elučné skúmavky I) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 48 izolácií. | 48 izolácií | bal | 100
543 |  | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu DNA z tkanív | Magnetický kit na automatizovanú izoláciu genomickej DNA zo vzoriek tkanív. A) Procedúra založená na uvoľnení deoxyribonukleovej kyseliny z buniek pomocou lyzačných roztokov a proteinázy K, následnej špecifickej väzbe deoxyribonukleovej kyseliny na paramagnetické častice, čo umožňuje jej následné prečistenie a izoláciu za použitia premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu genomickej DNA vysokej čistoty vhodnej na následné použitie pre STR a SNP genotypyzáciu, AFLP, kvantifikáciu DNA, identifikáciu osôb a sekvenovanie C) Kit umožňujúci spoľahlivú izoláciu DNA z rônych typov tkanív D) Kit umožňujúci spracovanie vstupného materiálu v rozsahu minimálne od 10 do 40 mg E) Výťažok minimálne 9 µg F) Možnosť nastavenia elučného objemu v rozmedzí minimálne od 50 do 200 µl G) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku H) Kit musí umožniť uskutočnenie izolácie za menej ako 45 minút I) Kit musí obsahovať všetky potrebné pufre a roztoky, magnetické častice, špičky, držiaky špičiek, vzorkové skúmavky a elučné skúmavky J) Balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 48 izolácií. | 48 izolácií | bal | 50
544 |  | Matrix standard kit ku kitu na rýchle a vysoko citlivé určenie ľudskej DNA obsahujúcemu 24 lokusov | Matrix standard kit ku kitu na rýchle a vysoko citlivé určenie ľudskej DNA obsahujúcemu 24 lokusov. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP a BTO, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia analýzy vzoriek v súčinnosti s kitmi, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadením 3500 Genetic Analyzer a musí umožniť automatické vytvorenie maticového súboru na tomto zaridení D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 50 kapilár. | 1 kit | bal | 12
545 |  | Odpadová nádoba pre pipetovací automat QIAgility | Odpadová nádoba pre pipetovací automat QIAgility. A) Plastová nádoba na bezpečný zber použitých špičiek B) S dobre tesniacim vrchnákom C) Musí byť kompatibilná s príslušnou pozíciou automatu QIAgility používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks nádob vrátane vrchnákov. | 10 ks | bal | 12
546 |  | Pipetové špičky s filtrom s objemom do 200 μl pre pipetovací automat QIAgility | Pipetové špičky s filtrom a pracovným objemom do 200 μl, pre piptovacie automaty QIAgility. A) Vodivé plastové špičky umožňujúce presné určenie hladiny tekutiny v skúmavkách pipetovacím automatom B) Vysoko osadené filtre C) Musia byť kompatibilné s rackmi automatu QIAgility používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 960 ks špičiek. | 960 ks | bal | 50
547 |  | Pipetové špičky s filtrom s objemom do 50 μl pre pipetovací automat QIAgility | Pipetové špičky s filtrom a pracovným objemom do 50 μl, pre piptovacie automaty QIAgility. A) Vodivé plastové špičky umožňujúce presné určenie hladiny tekutiny v skúmavkách pipetovacím automatom B) Vysoko osadené filtre C) Musia byť kompatibilné s rackmi automatu QIAgility používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 960 ks špičiek. | 960 ks | bal | 50
548 |  | Rotorové adaptéry pre izolačný automat QIAcube | Rotorové adaptéry pre izolačný automat QIAcube A) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku B) Balenie musí obsahovať minimálne 240 ks adaptérov. | 240 ks | bal | 12
549 |  | Skúmavky pre izolačný automat QIAcube | Skúmavky pre izolačný automat QIAcube A) Skúmavky s objemom 2 ml B) Skúmavky s pripojeným zatláčacím vrchnákom C) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks skúmaviek. | 1000 ks | bal | 48
550 |  | Skúmavky pre izolačný automat QIAcube | Skúmavky pre izolačný automat QIAcube A) Skúmavky s objemom 2 ml B) Skúmavky so šróbovacím vrchnákom C) Skúmavky bez lemu D) Musia byť kompatibilné s prístrojom QIAcube používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks skúmaviek. | 1000 ks | bal | 48
551 |  | Stojan pre automatický izolátor EZ1 Advanced XL | Stojan pre automatický izolátor EZ1 Advanced XL A) Stojan vyrobný z nerezu, alebo ekvivalentného materiálu B) Umožňujúci použitie skúmaviek so zatláčacím vrchnákom pripojeným ku skúmavke C) Stojan musí byť kompatibilný s prístrojom EZ1 Advanced XL používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať 1 ks stojanu. | 1 ks | ks | 3
552 |  | Súprava na odber bukálnych výterov v teréne | Súprava na odber a stabilizáciu vzorky v teréne. A) Súprava musí obsahovať zložku, ktorá je štandardizovaná na forenzné použitie. B) Súprava alebo jej časť musí mať preukázateľné referencie z oblasti forenznej praxe, tieto uchádzač doloží formou tlačených dokumentov vydaných výrobcom alebo vyjadrením výrobcu. C) Súprava musí obsahovať zložku, ktorá musí umožňovať využitie a realizáciu požadovaných štandardizovaných procesov v rámci alebo mimo laboratórnych priestorov, pričom musí spĺňať podmienky zaručujúce prísnu ochranu obsluhy pred infekčnými ochoreniami ako aj podmienky zaručujúce ochranu vzorky pred kontamináciou nežiadúcim templátom. D) Súprava musí obsahovať kompaktnú jednoducho transportovateľnú zložku umožňujúcu odber target templátu na akomkoľvek vyžadovanom mieste podľa potreby forenzných expertov. E) Zložka súpravy určená na odber target templátu musí umožňovať odber z krvných stôp a bukálnej sliznice. F) Zložka súpravy musí mať všetky svoje časti chránené pred vonkajším prostredím kvôli ochrane pred kontamináciou vzorky a musí byť v jednorázovom prevedení z toho istého dôvodu. G) Zložka súpravy musí obsahovať časť zabezpečujúcu ochranu používateľa pred infekčnými ochoreniami z prostredia. Zložka súpravy musí obsahovať časť zabezpečujúcu bezpečný odber target templátu, ako aj zabezpečenie odobratého templátu proti strate objemu alebo kvality. H) Zložka súpravy musí obsahovať časť na uchovávanie odobratého templátu, ktorá musí zabezpečovať ochranu požadovaného obsahu odobratého templátu, a to deoxyribonukleovej kyseliny minimálne pred oxidáciou a poškodením pôsobením UV žiarenia. I) Zložka súpravy určená na uchovávanie target templátu musí taktiež zabezpečovať lýzu bunkových organel a membrán a denaturáciu proteínov, čo následne umožní uvoľnenie požadovaného obsahu templátu zo štruktúr templátu a ochranu požadovaného obsahu odobratého templátu pred poškodením a zabezpečí taktiež ochranu pred interakciami nežiadúcich zložiek templátu so zložkami následných analýz. J) Zložka súpravy na odber a uchovávanie target templátu musí byť v jednom celku kvôli minimalizácii možnosti kontaminácie templátu. K) Zložka súpravy musí taktiež zabezpečovať ochranu požadovaného obsahu templátu a jeho stabilitu pri štandardnej teplote okolia bez potreby použitia komory s regulovanou teplotou pre transportné účely alebo účely uchovávania materiálu a následnej realizácie validovaných protokolov pri použití obsahu templátu pre forenzné účely v dĺžke obdobia minimálne 10 rokov od obdobia odberu, čo zabezpečí ekonomizáciu nákladov na chod laboratória, znižovanie priestorového objemu nutného na uchovávanie požadovaných vzoriek ako aj minimalizuje možnosť degradácie templátu následkom výpadku funkcií prístrojovej techniky. L) Zložka súpravy taktiež musí zabezpečovať možnosť jednoduchého transportu templátu bez potreby využívania špeciálnych boxov s označením biohazard s regulovanou teplotou pri transporte priamo z miesta odberu bez rizika degradácie počas transportu, čo zabezpečuje bezproblémový prevoz templátu na miesto analýzy, rýchlu, nenáročnú výmenu vzoriek medzi účastníkmi realizácie projektu a taktiež ekonomizáciu spotreby financií nutných na realizáciu transportu vzoriek. M) Zložka súpravy musí obsahovať časť určenú na presné označenie a identifikáciu target templátu, čo je nutné na presnú identifikáciu templátu a priradenie templátu k procesovanému subjektu v celom súbore subjektov spadajúcich pod realizáciu projektu. Označenie musí byť kompatibilné s a nadviazať na doteraz interne používané značenie ktoré bolo vyrábané na zákazku. N) V prípade práce s krvnou stopou musí súprava zabezpečovať možnosť sterilizácie miest dotyku s krvnou stopou ako aj prípadné bariérové zabezpečenie miesta odberu v prípade manipulácie s reaktívnym tkanivom. O) Zložka súpravy musí umožňovať následný chod analýz pri procesovaní nosiča obsahu target templátu maximálne do 30 minút, čo umožní plynulý chod práce v laboratóriu a taktiež umožní spracovanie požadovaného množstva vzoriek pracoviskom. P) Nosič obsahu templátu musí byť viacnásobne použiteľný pre následné analýzy. Q) Procesovanie obsahu target templátu pre následné forenzné analýzy musí byť jednoducho realizovateľné s maximálne 4 krokovým protokolom, čo zabezpečí plynulý chod práce v laboratóriu a minimalizuje možnosť nežiadúceho vstupu externého prostredia do procesného chodu. | 50 vzoriek | bal | 400
553 |  | Súprava na odber bukálnych výterov v teréne, špeciálna konfigurácia | Súprava na odber a stabilizáciu vzorky v teréne. A) Súprava musí obsahovať zložku, ktorá je štandardizovaná na forenzné použitie. B) Súprava alebo jej časť musí mať preukázateľné referencie z oblasti forenznej praxe, tieto uchádzač doloží formou tlačených dokumentov vydaných výrobcom alebo vyjadrením výrobcu. C) Súprava musí obsahovať zložku, ktorá musí umožňovať využitie a realizáciu požadovaných štandardizovaných procesov v rámci alebo mimo laboratórnych priestorov, pričom musí spĺňať podmienky zaručujúce prísnu ochranu obsluhy pred infekčnými ochoreniami ako aj podmienky zaručujúce ochranu vzorky pred kontamináciou nežiadúcim templátom. D) Súprava musí obsahovať kompaktnú jednoducho transportovateľnú zložku umožňujúcu odber target templátu na akomkoľvek vyžadovanom mieste podľa potreby forenzných expertov. E) Zložka súpravy určená na odber target templátu musí umožňovať odber z krvných stôp a bukálnej sliznice. F) Zložka súpravy musí mať všetky svoje časti chránené pred vonkajším prostredím kvôli ochrane pred kontamináciou vzorky a musí byť v jednorázovom prevedení z toho istého dôvodu. G) Zložka súpravy musí obsahovať časť zabezpečujúcu ochranu používateľa pred infekčnými ochoreniami z prostredia. Zložka súpravy musí obsahovať časť zabezpečujúcu bezpečný odber target templátu, ako aj zabezpečenie odobratého templátu proti strate objemu alebo kvality. H) Zložka súpravy musí obsahovať časť na uchovávanie odobratého templátu, ktorá musí zabezpečovať ochranu požadovaného obsahu odobratého templátu, a to deoxyribonukleovej kyseliny minimálne pred oxidáciou a poškodením pôsobením UV žiarenia. I) Zložka súpravy určená na uchovávanie target templátu musí taktiež zabezpečovať lýzu bunkových organel a membrán a denaturáciu proteínov, čo následne umožní uvoľnenie požadovaného obsahu templátu zo štruktúr templátu a ochranu požadovaného obsahu odobratého templátu pred poškodením a zabezpečí taktiež ochranu pred interakciami nežiadúcich zložiek templátu so zložkami následných analýz. J) Zložka súpravy na odber a uchovávanie target templátu musí byť v jednom celku kvôli minimalizácii možnosti kontaminácie templátu. K) Zložka súpravy musí taktiež zabezpečovať ochranu požadovaného obsahu templátu a jeho stabilitu pri štandardnej teplote okolia bez potreby použitia komory s regulovanou teplotou pre transportné účely alebo účely uchovávania materiálu a následnej realizácie validovaných protokolov pri použití obsahu templátu pre forenzné účely v dĺžke obdobia minimálne 10 rokov od obdobia odberu, čo zabezpečí ekonomizáciu nákladov na chod laboratória, znižovanie priestorového objemu nutného na uchovávanie požadovaných vzoriek ako aj minimalizuje možnosť degradácie templátu následkom výpadku funkcií prístrojovej techniky. L) Zložka súpravy taktiež musí zabezpečovať možnosť jednoduchého transportu templátu bez potreby využívania špeciálnych boxov s označením biohazard s regulovanou teplotou pri transporte priamo z miesta odberu bez rizika degradácie počas transportu, čo zabezpečuje bezproblémový prevoz templátu na miesto analýzy, rýchlu, nenáročnú výmenu vzoriek medzi účastníkmi realizácie projektu a taktiež ekonomizáciu spotreby financií nutných na realizáciu transportu vzoriek. M) Zložka súpravy musí obsahovať časť určenú na presné označenie a identifikáciu target templátu, čo je nutné na presnú identifikáciu templátu a priradenie templátu k procesovanému subjektu v celom súbore subjektov spadajúcich pod realizáciu projektu. Označenie musí byť kompatibilné s a nadviazať na doteraz interne používané značenie ktoré bolo vyrábané na zákazku. N) V prípade práce s krvnou stopou musí súprava zabezpečovať možnosť sterilizácie miest dotyku s krvnou stopou ako aj prípadné bariérové zabezpečenie miesta odberu v prípade manipulácie s reaktívnym tkanivom. O) Zložka súpravy musí umožňovať následný chod analýz pri procesovaní nosiča obsahu target templátu maximálne do 30 minút, čo umožní plynulý chod práce v laboratóriu a taktiež umožní spracovanie požadovaného množstva vzoriek pracoviskom. P) Nosič obsahu templátu musí byť viacnásobne použiteľný pre následné analýzy. Q) Procesovanie obsahu target templátu pre následné forenzné analýzy musí byť jednoducho realizovateľné s maximálne 4 krokovým protokolom, čo zabezpečí plynulý chod práce v laboratóriu a minimalizuje možnosť nežiadúceho vstupu externého prostredia do procesného chodu. | 50 vzoriek | bal | 10
554 |  | Veľkostný štandard ku kitu na rýchle a vysoko citlivé určenie ľudskej DNA obsahujúcemu 24 lokusov | Veľkostný štandard ku kitu na rýchle a vysoko citlivé určenie ľudskej DNA obsahujúcemu 24 lokusov. A) Musí obsahovať štandardy molekulovej hmotnosti jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny vo veľkostnom rozmedzí 50 až 550 báz s veľkostným rozdielom jednotlivých štandardov maximálne 25 báz, pričom celkovo musí obsahovať minimálne 25 štandardov rôznej dĺžky B) Musí umožňovať relatívnu kvantifikáciu množstva jednotlivých fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny C) Veľkostné štandardy musia byť fluorescenčne značené rovnakou farbičkou, ktorá má maximálnu emisnú vlnovú dĺžku okolo 650 nm D) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístoroji 3500 Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov E) Produkt musí postačovať na uskutočnenie minimálne 800 analýz. | 800 analýz | bal | 7
555 |  | Kit pre stanovenie funkčnosti zariadenia Evidence Investigator | Kit pre stanovenie funkčnosti zariadenia Evidence Investigator. A) Kit určený pre uskutočnenie kontrolných stanovení a potvrdenie plnej funkčnosti zariadenia B) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu C) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku D) Kit musí obsahovať minimálne 18 biočipov. | 18 čipov | bal | 4
556 |  | Kit pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 1) | Diagnostická súprava pre semi-kvalitatívne stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči. A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov nových psychoaktívnych látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Bath Salts I (Mephedrone / Methcathinone), Phenylpiperazines I, Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11), Bath Salts II (α-PVP / MDPV), Phenylpiperazines II, Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA), Benzylpiperazines, Salvinorin, Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA), Mescaline, Synthetic Cannabinoids (JWH-018) E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
557 |  | Kit pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 2) | Diagnostická súprava pre semi-kvalitatívne stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči. A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov nových psychoaktívnych látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Acetylfentanyl, Etizolam, Ocfentanyl, AH-7921, Furanylfentanyl, Sufentanil, Buprenorphine, Mitragynine, U-47700, Carfentanil/Remifentanil, MT-45, W-19, Clonazepam, Naloxone E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
558 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 1) | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v krvi. A) Kit určený pre matricu plná krv B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Oxycodone 1, Oxycodone 2, Opiates, Generic Opioids, Dextromethorphan, Meprobamate, Methamphetamine, Amphetamine, Barbiturates, Benzodiazepines 1, Benzodiazepines 2, Methadone, Phencyclidine, Cocaine Metabolite (BZG), Zolpidem, Tricyclic Antidepressants (TCA), Cannabinoids (THC), Tramadol, Fentanyl, Buprenorphine Metabolite E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 60
559 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 2) | Diagnostická súprava pre kvalitatívne stanovenie omamných látok v krvi. A) Kit určený pre matricu plná krv B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Buprenorphine, Ketamine, Oxycodone I, Creatinine, LSD, Oxycodone II, Fentanyl, MDMA, Propoxyphene, Generic Opioids, Methaqualone E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
560 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 4) | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v krvi. A) Kit určený pre matricu plná krv B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Acetaminophen, Haloperidol, Tramadol, Dextromethorphan, Ibuprofen, Trazodone, Escitalopram, Methylphenidate / Ritalinic Acid, Tricyclic Antidepressants (TCA), Ethyl Glucuronide (EtG), Salicylate, Fluoxetine, Sertraline E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
561 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 1) | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v moči. A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Oxycodone 1, Oxycodone 2, Opiates, Generic Opioids, Dextromethorphan, Meprobamate, Methamphetamine, Amphetamine, Barbiturates, Benzodiazepines 1, Benzodiazepines 2, Methadone, Phencyclidine, Cocaine Metabolite (BZG), Zolpidem, Tricyclic Antidepressants (TCA), Cannabinoids (THC), Tramadol, Fentanyl, Buprenorphine Metabolite E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 60
562 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 2) | Diagnostická súprava pre kvalitatívne stanovenie omamných látok v moči. A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Buprenorphine, Ketamine, Oxycodone I, Creatinine, LSD, Oxycodone II, Fentanyl, MDMA, Propoxyphene, Generic Opioids, Methaqualone E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
563 |  | Kit pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 4) | Diagnostická súprava pre semi-kvalitatívne stanovenie omamných látok v moči. A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Acetaminophen, Haloperidol, Tramadol, Dextromethorphan, Ibuprofen, Trazodone, Escitalopram, Methylphenidate / Ritalinic Acid, Tricyclic Antidepressants (TCA), Ethyl Glucuronide (EtG), Salicylate, Fluoxetine, Sertraline E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 4
564 |  | Kit pre stanovenie omamných látok vo vlasoch | Diagnostická súprava pre semi-kvalitatívne stanovenie omamných látok vo vlasoch. A) Kit určený pre matricu vlasy B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Amphetamine, Benzodiazepine, Cannabinoids (THC), Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite), Hydrocodone, Ketamine, Methamphetamine, Opiate, Oxymorphone, Phencyclidine (PCP) E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Investigator používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 54 biočipov. | 54 čipov | bal | 1
565 |  | Kontrola pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 1) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči. A) Kontrola určená pre matricu moč B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov nových psychoaktívnych látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 1) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
566 |  | Kontrola pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 2) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči. A) Kontrola určená pre matricu moč B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov nových psychoaktívnych látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie nových psychoaktívnych látok v moči (súbor 2) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
567 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 1) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v krvi. A) Kontrola určená pre matricu plná krv B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 1) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 25
568 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 2) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v krvi. A) Kontrola určená pre matricu plná krv B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 2) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
569 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 4) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v krvi. A) Kontrola určená pre matricu plná krv B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v krvi (súbor 4) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
570 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 1) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v moči. A) Kontrola určená pre matricu moč B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 1) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 25
571 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 2) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v moči. A) Kontrola určená pre matricu moč B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 2) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
572 |  | Kontrola pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 4) | Kontrola k diagnostickej súprave pre stanovenie omamných látok v moči. A) Kontrola určená pre matricu moč B) Kontorla k súprave pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Produkt obsahujúci kontrolu v dvoch rôznych koncentráciách, vhodná pre stanovenie omamných látok v súčinnosti s kitom pre stanovenie omamných látok v moči (súbor 4) D) Kit musí obsahovať minimálne 4x2x1 ml kontroly (resp. ekvivalentný objem). | 4x2x1 ml | bal | 4
573 |  | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Investigator - pre mechanické časti | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Investigator - pre mechanické časti. A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie prečistenia mechanických častí zariadenia Evidence Investigator B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 prečistenie. | 1 kit | bal | 1
574 |  | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Investigator - pre optické časti | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Investigator - pre optické časti. A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie prečistenia optických častí zariadenia Evidence Investigator B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 prečistenie. | 1 kit | bal | 1
575 |  | Súprava na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Investigator | Súprava na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Investigator. A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Investigator B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 internú validáciu. | 1 kit | bal | 1
576 |  | Kombinovaný mechanický-uhlíkový filter do výrobníka demineralizovanej vody | Kombinovaný mechanický-uhlíkový filter do výrobníka demineralizovanej vody A) Musí byť kompatibilný s výrobníkom vody RODEM B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
577 |  | Náhradná náplň do výrobníka demineralizovanej vody | Náhradná náplň do výrobníka demineralizovanej vody A) Amberlite MB-20 alebo ekvivalent s rovnakými technickými a funkčnými parametrami B) Musí byť kompatibilný s výrobníkom vody RODEM C) Balenie musí obsahovať minimálne 1,4 l. | 1,4 l | bal | 10
578 |  | Centrifugačné samostojace skúmavky so šrobovacím uzáverom, nesterilné, 50 ml | Centrifugačné samostojace skúmavky so šrobovacím uzáverom, nesterilné, 50 ml A) Centrifugačné samostojace skúmavky so šrobovacím uzáverom, nesterilné, s kónickým dnom, samostojace o objeme 50 ml vhodné na širokú škálu aplikácii, graduované, autoklávovateľné, s nezmývateľnou bielou potlačenou písacou plochou B) Centrifugačné skúmavky musia byť vysokej kvality a zniesť preťaženie minimálne do 6000 x g C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 9
579 |  | Centrifugačné skúmavky so šrobovacím vrchnákom, nesterilné, 15 ml | Centrifugačné skúmavky so šrobovacím vrchnákom, nesterilné, 15 ml A) Centrifugačné skúmavky so šrobovacím uzáverom, nesterilné, typu greiner, s kónickým dnom, o pracovnom objeme 15 ml, vhodné na širokú škálu aplikácii, číre, graduované, autoklávovateľné B) Centrifugačné skúmavky musia byť vysokej kvality a zniesť preťaženie minimálne do 5000 x g C) Balenie musí obsahovať minimálne 150 ks. | 150 ks | bal | 12
580 |  | Centrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 5 ml | Centrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 5 ml A) Centrifugačné skúmavky, nesterilné, eppendorfského typu, s kónickým dnom o objemu 5 ml vhodné na širokú škálu aplikácii, číre, graduovateľné, autoklávovateľné B) Centrifugačné skúmavky sú vysokej kvality, znesú preťaženie až do 20 000 x g, ľahko otvárateľné C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 12
581 |  | Mikrocentrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 0,5 ml | Mikrocentrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 0,5 ml A) Mikrocentrifugačné skúmavky, eppendorfského typu, objemu 0,5 ml vhodné na širokú škálu aplikácii, opticky číre, graduovateľné, autoklávovateľné B) Mikrocentrifugačné skúmavky sú vysokej kvality, znesú preťaženie až do 20 000 x g, ľahko otvárateľné C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 12
582 |  | Mikrocentrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 2 ml | Mikrocentrifugačné skúmavky so zatláčacím vrchnákom, nesterilné, 2 ml A) Mikrocentrifugačné skúmavky, eppendorfského typu, objemu 2 ml vhodné na širokú škálu aplikácii, opticky číre, graduovateľné, autoklávovateľné B) Mikrocentrifugačné skúmavky sú vysokej kvality, znesú preťaženie až do 20 000 x g, ľahko otvárateľné C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 12
583 |  | Pipetové špičky bez filtra, 200 µl | Pipetové špičky bez filtra, 200 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 200 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Eppendorf Research, Brand Transferpette, Finnpipette, Biohit Proline, Gilson Pipetman a Socorex Calibra D) Špičky musia byť autoklávovateľné pri 121°C E) Špičky musia mať graduáciu pre jednoduchú kontrolu nastého objemu F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 480 ks uložených po 96 ks vo forme náhradných náplní pre krabičky. | 480 ks | bal | 21
584 |  | Pipetové špičky bez filtra, pre PCR, 1000 µl | Pipetové špičky bez filtra, pre PCR, 1000 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 1000 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Eppendorf Research, Brand Transferpette, Finnpipette, Biohit Proline, Gilson Pipetman a Socorex Calibra D) Špičky musia byť bez stôp ľudskej DNA, DNáz, RNáz, PCR inhibítorov E) Špičky musia mať graduáciu pre jednoduchú kontrolu nastého objemu G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 480 ks uložených po 96 ks v krabičkách. | 480 ks | bal | 22
585 |  | Pipetové špičky bez filtra, pre PCR, 1000 µl, sypané | Pipetové špičky bez filtra, pre PCR, 1000 µl, sypané A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 1000 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu C) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Eppendorf Research, Brand Transferpette, Finnpipette, Biohit Proline, Gilson Pipetman a Socorex Calibra D) Špičky musia byť bez stôp ľudskej DNA, DNáz, RNáz, PCR inhibítorov E) Špičky musia mať graduáciu pre jednoduchú kontrolu nastého objemu G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks voľne sypaných v sáčku. | 500 ks | bal | 40
586 |  | Pipetové špičky s filtrom, sterilné, 1000 µl | Pipetové špičky s filtrom, sterilné, 1000 µl A) Špičky s maximálnym nominálnym objemom nasatej tekutiny 1000 µl B) Špičky musia byť zhotovené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu C) Špičky musia mať zabudovaný nevzlínavý filter z hydrofóbneho polyetylénu (alebo ekvivalentného materiálu), ktorý slúži ako bariéra proti prenosu aerosolu vzniknutého pri pipetovaní tekutín D) Špičky musia byť sterilné, bez stôp ľudskej DNA, DNáz, RNáz, PCR inhibítorov, pyrogénov a cytotoxínov E) Tvar a rozmery špičiek musia zabezpečiť kompatibilitu minimálne s pipetami radu Eppendorf Research, Brand Transferpette a Gilson Pipetman F) Špičky musia mať graduáciu pre jednoduchú kontrolu nastého objemu G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 480 ks uložených po 96 ks vo forme náhradných náplní pre krabičky. | 480 ks | bal | 5
587 |  | Reakčné skúmavky, 1.5 ml | Reakčné skúmavky, 1.5 ml A) Štandardné reakčné skúmavky typu eppendorf so štandardným tvarom a rozmermi B) Skúmavky musia byť vyrobené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu C) Skúmavky musia mať kónické dno D) Skúmavky musia mať lisovanú graduáciu maximálne po 0.5 ml dielikoch E) Skúmavky musia mať zdrsnenú plôšku na boku umožňujúcu popisovanie a označovanie F) Skúmavky musia mať pripojený uzáver umožňujúcim otváranie a zatváranie skúmavky jednou rukou G) Musia byť vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile o hodnote minimálne 20,000 x g H) Musia byť autoklávovateľné pri 121°C I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 2
588 |  | Sáčky na odpad, 2 l | Sáčky na odpad, 2 l A) Sáčky musia byť vyrobené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu, s minimálnou hrúbkou 50 µm B) Sáčky musia mať rozmery 300±50 mm x 200±50 mm a musia mať objem minimálne 2 l C) Musia byť autoklávovateľné pri 121°C D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 115
589 |  | Skúmavky na odber moču, 10 ml | Skúmavky na odber moču, 10 ml A) Skúmavky musia byť vyrobené z číreho polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Musia mať štandardné rozmery a musia byť kompatibilné s vákuovým odberovým systémom typu „Monovette“ z dôvodu zaužívanej praxe, nastavenia pracovných postupov a jestvujúceho prístrojového vybavenia na pracovisku C) Musia umožniť odber 10 ml moču D) Skúmavky musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicua štítok umožňujúci popis odobratej vzorky E) Skúmavky musia mať nasadený šróbovací vrchnák umožňujúci nasadenie odberovej špičky F) Skúmavky musia mať piest na vytvorenie vákua pre nasatie vzorky G) Musia byť vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile o hodnote minimálne 400 x g H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 64 ks. | 64 ks | bal | 4
590 |  | Skúmavky na odber moču, sterilné, 10 ml | Skúmavky na odber moču, sterilné, 10 ml A) Skúmavky musia byť vyrobené z číreho polypropylénu alebo ekvivaleentného materiálu B) Musia mať štandardné rozmery a musia byť kompatibilné s vákuovým odberovým systémom typu „Monovette“ z dôvodu zaužívanej praxe, nastavenia pracovných postupov a jestvujúceho prístrojového vybavenia na pracovisku C) Musia umožniť odber 10 ml moču D) Skúmavky musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicua štítok umožňujúci popis odobratej vzorky E) Skúmavky musia mať nasadený šróbovací vrchnák umožňujúci nasadenie odberovej špičky F) Skúmavky musia mať piest na vytvorenie vákua pre nasatie vzorky G) Musia byť vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile o hodnote minimálne 400 x g H) Skúmavky musia byť sterilné I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks, pričom skúmavky musia byť jednotlivo balené. | 50 ks | bal | 5
591 |  | Sterilné skúmavky, 25 ml | Sterilné skúmavky, 25 ml A) Skúmavky musia byť vyrobené z číreho polystyrénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Skúmavky musia mať ploché dno a musia byť samostatne stojace C) Skúmavky musia mať priemer 55±5 mm a výšku 25±5 mm a pracovný objem minimálne 25 ml C) Skúmavky musia mať nasadený šróbovací vrchnák D) Skúmavky musia byť sterilné E) Skúmavky musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 16
592 |  | Viacúčelové nádoby, 120 ml | Viacúčelové nádoby, 120 ml A) Nádoby musia byť vyrobené z číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoby musia mať priemer 100±10 mm a výšku 45±5 mm a pracovný objem minimálne 120 ml C) Nádoby musia mať nasadený šróbovací vrchnák D) Nádoby musia byť sterilné E) Nádoby musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu F) Nádoby musia mať ploché dno a musia byť samostojace G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 250 ks. | 250 ks | bal | 16
593 |  | Viacúčelové nádoby, 125 ml | Viacúčelové nádoby, 125 ml A) Nádoby musia byť vyrobené z číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoby musia mať priemer 65±5 mm a výšku 65±5 mm a pracovný objem minimálne 125 ml C) Nádoby musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 22
594 |  | Viacúčelové nádoby, 250 ml | Viacúčelové nádoby, 250 ml A) Nádoby musia byť vyrobené z číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoby musia mať priemer 70±5 mm a výšku 75±5 mm a pracovný objem minimálne 250 ml C) Nádoby musia mať nasadený šróbovací vrchnák D) Nádoby musia byť sterilné E) Nádoby musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 240 ks. | 240 ks | bal | 17
595 |  | Viacúčelové nádoby, 70 ml | Viacúčelové nádoby, 70 ml A) Nádoby musia byť vyrobené z číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoby musia mať priemer 40±5 mm a výšku 55±5 mm a pracovný objem minimálne 70 ml C) Nádoby musia mať nasadený šróbovací vrchnák D) Nádoby musia byť sterilné E) Nádoby musia mať dobre viditeľnú objemovú stupnicu F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 250 ks. | 250 ks | bal | 6
596 |  | Vode odolný označovač | Označovač, čierny A) Označovač musí byť vhodný na označenie plastových nádob a skúmaviek B) Označovačom vytvorené značky musia byť vode odolné a nezmazateľné C) Farba značky musí byť čierna D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 168
597 |  | Vrchnáky pre viacúčelové nádoby | Vrchnáky pre viacúčelové nádoby A) Vrchnáky musia byť vyrobené z plastu alebo ekvivalentného materiálu B) Vrchnáky musia mať priemer 65±5 mm musia byť kompatibilné s vyššie uvedenými viacúčelovými nádobami s objemom 125 ml C) Vrchnáky musia umožniť jednoduché a dobre tesniace nasadenie pritlačením D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 22
598 |  | Zberná nádoba, 4 l | Zberná nádoba, 4 l A) Nádoba musí byť vyrobená z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať otvor s rozmermi minimálne 100 x 50 mm C) Otvor nádoby musí byť vybavený pomôckou na stuahnutie ihiel zo striekačiek D) Nádoby musia mať rozmery 165±15 mm x 165±15 mm x 250±25 mm a objem minimálne 4000 ml E) Nádoba musí mať vrchnák umožňujúci otváranie a zatváranie jednou rukou F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
599 |  | Zberná nádoba, 6 l | Zberná nádoba, 6 l A) Nádoba musí byť vyrobená z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať otvor s rozmermi minimálne 100 x 50 mm C) Otvor nádoby musí byť vybavený pomôckou na stuahnutie ihiel zo striekačiek D) Nádoby musia mať rozmery 165±15 mm x 165±15 mm x 350±30 mm a objem minimálne 6000 ml E) Nádoba musí mať vrchnák umožňujúci otváranie a zatváranie jednou rukou F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 28
600 |  | Plastová dóza s vrchnákom | Plastová dóza s vrchnákom A) Plastová dóza s vrchnákom, klipmi a tesnením B) Musí byť vyrobená zo zdravotne neškodného plastu, ktorý neobsahuje ftaláty ani BPA C) Musí byť vyrobený z priehľadného plastu D) Objem 1 l E) Rozmery: 17±1cm × 12±1cm × 8±1cm F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 30
601 |  | Detekčné trubičky na stanovenie amínov vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie amínov vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti amínov minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 100 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
602 |  | Detekčné trubičky na stanovenie amoniaku vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie amoniaku vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti amoniaku minimálne v rozmedzí koncentrácií 2,5 - 200 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
603 |  | Detekčné trubičky na stanovenie etylénu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie etylénu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti etylénu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,2 - 100 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
604 |  | Detekčné trubičky na stanovenie fluorovodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie fluorovodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti fluorovodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,09 - 72 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
605 |  | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie formaldehydu vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti formaldehydu minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,1 - 40 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
606 |  | Detekčné trubičky na stanovenie chlórovodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie chlórovodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti chlórovodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 1000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
607 |  | Detekčné trubičky na stanovenie chlóru vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie chlóru vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti chlóru minimálne v rozmedzí koncentrácií 25 - 1000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
608 |  | Detekčné trubičky na stanovenie kyanovodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie kyanovodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti kyanovodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 150 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
609 |  | Detekčné trubičky na stanovenie nízkovrúcich uhľovodíkov vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie nízkovrúcich uhľovodíkov vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti nízkovrúcich uhľovodíkov minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,05 - 2,4% B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
610 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidov dusíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidov dusíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidov dusíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 5 - 625 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
611 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu siričitého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu siričitého vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu siričitého minimálne v rozmedzí koncentrácií 20 - 3600 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
612 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhličitého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhličitého vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhličitého minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 20% B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
613 |  | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti oxidu uhoľnatého minimálne v rozmedzí koncentrácií 2,5 - 2000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
614 |  | Detekčné trubičky na stanovenie peroxidu vodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie peroxidu vodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti peroxidu vodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 0,5 - 10 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
615 |  | Detekčné trubičky na stanovenie sírovodíka vo vzduchu | Detekčné trubičky na stanovenie sírovodíka vo vzduchu A) Trubičky musia umožniť stanovenie prítomnosti sírovodíka minimálne v rozmedzí koncentrácií 10 - 4000 ppm B) Stanovenie na základe výraznej zmeny zafarbenia náplne trubičky a kvantifikácia pomocou odčítania podľa stupnice, alebo ekvivalentným spôsobom C) Trubičky musia byť kompatibilné s pumpou Gastec GV-100, ktorá je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 20
616 |  | Odberové vaky | Odberové vaky A) Vaky musia mať objem minimálne 10 litrov B) Musia byť dvojventilové C) Ventily musia byť z nehrdzavejúcej ocele alebo ekvivalentného materiálu D) Musia byť vyrobené z tvrdej, flexibilnej fólie s pevnosťou v ťahu a húževnatosťou, napr. z Tedlaru, alebo ekvivalentného materiálu E) Musia umožniť použítie v rozsahu teplôt minimálne od –72 do +107°C F) Výrobný materiál musí mať nízke pozadie na prchavé organické látky a dobrú stabilitu pre prchavé organické látky, zlúčeniny síry (vrátane sulfánu H2S), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a fluorid sírový (SF6) G) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 40
617 |  | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 100 ml | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 100 ml A) Prachovnica z číreho sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu B) So zabrúsenou sklenenou zátkou C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 120
618 |  | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 250 ml | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 250 ml A) Prachovnica z číreho sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu B) So zabrúsenou sklenenou zátkou C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 120
619 |  | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 500 ml | Prachovnica so zábrusom, širokohrdlá, 500 ml A) Prachovnica z číreho sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu B) So zabrúsenou sklenenou zátkou C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 120
620 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 100 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 100 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, číra, okrúhla, úzkohrdlá s objemom 100 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 14/23, priemerom minimálne 50 mm a výškou minimálne 100 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
621 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 1000 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 1000 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, číra, okrúhla úzkohrdlá s objemom 1000 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 29/32, priemerom minimálne 105 mm a výškou minimálne 195 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
622 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 250 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 250 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, číra, okrúhla, úzkohrdlá s objemom 250 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 19/26, priemerom minimálne 65 mm a výškou minimálne 130 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
623 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 500 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, číra, 500 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, číra, okrúhla úzkohrdlá s objemom 500 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 24/29, priemerom minimálne 85 mm a výškou minimálne 160 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
624 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 100 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 100 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, hnedá, okrúhla, úzkohrdlá s objemom 100 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 14/23, priemerom minimálne 50 mm a výškou minimálne 100 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
625 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 1000 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 1000 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, hnedá, okrúhla úzkohrdlá s objemom 1000 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 29/32, priemerom minimálne 105 mm a výškou minimálne 195 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
626 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 250 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 250 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, hnedá, okrúhla, úzkohrdlá s objemom 250 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 19/26, priemerom minimálne 65 mm a výškou minimálne 130 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
627 |  | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 500 ml | Prachovnica so zábrusom, úzkohrdlá, hnedá, 500 ml A) Prachovnica vrátane sklenenej zábrusovej zátky, hnedá, okrúhla úzkohrdlá s objemom 500 ml B) Prachovnica musí byť zo sodnodraselného skla, alebo ekvivalentného materiálu C) Prachovnica musí byť so zábrusom NZ 24/29, priemerom minimálne 85 mm a výškou minimálne 160 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 30
628 |  | Filter s molekulovým sitom | Filter s molekulovým sitom A) Filter s molekulovým sitom určený na použitie s prenosným zariadením na iónovú pohyblivostnú LCD 3.2E, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska. B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 10
629 |  | Nosiče vzoriek pre SEM, uhlíkové | Nosiče vzoriek pre SEM, uhlíkové A) Nosiče musia byť vyrobené z čistého uhlíka alebo ekvivalentného materiálu a musia byť vhodné na použitie pre účely rastrovacej elektronovej mikroskopie B) Nosiče musia mať priemer 12.7 mm a kolík s priemerom 3.2 mm a dĺžkou 8 mm z dôvodu zabezpečenia kompatibility so zariadeniami rôznych výrobcov C) Nosiče musia mať štandardnú povrchovú úpravu D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 12
630 |  | PTEF trubica, vnútorný Ø 4 mm | PTEF trubica, vnútorný Ø 4 mm A) Trubica musí mať pracovnú teplotu -60 °C/+260 °C B) Musí mať hrúbku steny minimálne 2 mm C) Biela (mliečny zákal) D) Tvrdosť minimálne 60 °Sh E) Nevodivá F) Musí byť odolný voči účinkom kyslíku, ozónu a UV-žiareniu, ohňuvzdorné podľa UL94 V0 G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 m. | 1 m | bal | 30
631 |  | Silikonová hadička, vnútorný Ø 3 mm | Silikonová hadička, vnútorný Ø 3 mm A) Hadička musí mať pracovnú teplotu -60 °C/+200 °C (krátkodobo -90/+300 °C) B) Musí mať hrúbku steny minimálne 1 mm C) Transparentná D) Musí mať vysokú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, poveternostným vplyvom, teplotám, pare, rastlinným olejom, kyselinám nízkych koncentrácií E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 m. | 1 m | bal | 50
632 |  | Silikonová hadička, vnútorný Ø 5 mm | Silikonová hadička, vnútorný Ø 5 mm A) Hadička musí mať pracovnú teplotu -60 °C/+200 °C (krátkodobo -90/+300 °C) B) Musí mať hrúbku steny minimálne 1 mm C) Transparentná D) Musí mať vysokú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, poveternostným vplyvom, teplotám, pare, rastlinným olejom, kyselinám nízkych koncentrácií E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 m. | 1 m | bal | 50
633 |  | Silikonová hadička, vnútorný Ø 6 mm | Silikonová hadička, vnútorný Ø 6 mm A) Hadička musí mať pracovnú teplotu -60 °C/+200 °C (krátkodobo -90/+300 °C) B) Musí mať hrúbku steny minimálne 1,5 mm C) Transparentná D) Musí mať vysokú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, poveternostným vplyvom, teplotám, pare, rastlinným olejom, kyselinám nízkych koncentrácií E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 m. | 1 m | bal | 50
634 |  | Silikonová hadička, vnútorný Ø 8 mm | Silikonová hadička, vnútorný Ø 8 mm A) Hadička musí mať pracovnú teplotu -60 °C/+200 °C (krátkodobo -90/+300 °C) B) Musí mať hrúbku steny minimálne 1 mm C) Transparentná D) Musí mať vysokú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, poveternostným vplyvom, teplotám, pare, rastlinným olejom, kyselinám nízkych koncentrácií E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 m. | 1 m | bal | 50
635 |  | Prípravok na detekciu úniku plynu | Prípravok na detekciu úniku plynu. A) Prípravok musí byť určený na detekciu úniku plynu v plynových chromatografoch a podobných laboratórnych zostavách B) Musí zabezpečiť dlhotrvajúce bublinkovanie umožňujúce detekciu aj tých najmenších netesností C) Súčasťou dodávky musí byť nádoba pre aplikovanie prípravku s dlhým, tenkým a ohybným sosákom umožňujúcim preverenie tesnosti aj ťažko dostupných častí zostáv D) Balenie musí obsahovať minimálne 235 ml. | 235 ml | bal | 6
636 |  | Automatická byreta podľa Pelleta, 10 ml | Automatická byreta podľa Pelleta, 10 ml A) Automatická byreta podľa Pelleta musí byť vyrobená z borosilikátového skla typu 3.3 s výpustným a prepúšťacím kohútikom a skleneným kladivkom B) Automatická byreta musí byť triedy presnosti AS a disponovať delením minimálne po 0,02 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
637 |  | Automatická byreta podľa Pelleta, 25 ml | Automatická byreta podľa Pelleta, 25 ml A) Automatická byreta podľa Pelleta musí byť vyrobená z borosilikátového skla typu 3.3 s výpustným a prepúšťacím kohútikom a skleneným kladivkom B) Automatická byreta musí byť triedy presnosti B a disponovať delením minimálne po 0,1 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
638 |  | 0,2 ml mikroskúmavky s vrchnáčikmi | Mikroskúmavky vhodné ako reakčné nádoby na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie. A) Priehľadné a bezfarebné plastové mikroskúmavky s pripojeným uzáverom a nominálnou hodnotou pracovného objemu 200 µl B) Tenká stena mikroskúmavky s uniformnou hrúbkou umožňujúca rýchlu zmenu teploty a presnú reguláciu teploty jej obsahu C) Vypuklý uzáver umožňujúci dostatočné pritlačenie všetkých skúmaviek do jamiek termobloku prostredníctvom veka termocykléra aj v prípade nezanedbateľných rozdielov v rozmeroch jednotlivých skúmaviek, z dôvodu zabezpečenia identických teplotných podmienok D) Uzáver zabezpečujúci vzduchotesné uzatvorenie mikroskúmavky z dôvodu eliminácie odparovania vody a následnej zmeny koncentrácie chemikálií v reakčnej zmesi E) Nenamáhavé otvorenie a zatvorenie mikroskúmavky F) Štandardný tvar zaručujúci kompatibilitu so všetkými termocyklérmi s 200 µl-ovým formátom bloku G) Bez detegovateľnej prítomnosti ľudskej DNA, DNáz, RNáza a PCR inhibítorov H) Použiteľné v teplotnom rozmedzí minimálne -20 až 105°C. | 1000 ks | bal | 30
639 |  | 0,2 ml tenkostenné skúmavky bez vrchnáčikov | Tenkostenné vzorkové nádobky bez krytu s objemom 0.2 ml. A) Objem 0.2 ml B) Tenkostenné, kónické prevedenie z dôvodu optimalizácie prestupu tepla cez stenu skúmavky pri ohreve vzorky C) Možnosť použitia s optickou fóliou na optických analyzačných zariadeniach D) Minimálna veľkosť balenia 2000 ks. | 2000 ks | bal | 4
640 |  | 50 ml kónické skúmavky | Kónické skúmavky vyrobené z polypropylénu s objemom 50 ml. Skúmavky musia spĺňať podmienky RNase-free a DNase-free, s popisovateľnou časťou na povrchu skúmavky a so značením objemu. Skúmaky musia byť autoklávovateľné do 121°C. Počet kusov v balení 200. | 200 ks | bal | 10
641 | x | 96-jamkové plastové platničky optické | 96-jamkové platničky vhodné na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie. A) Plalatničky vyrobené z priehľadného a bezfarebného plastového materiálu, ktorý odoláva teplotám v rozmedzí najmenej od -20°C do +105°C a ktorý má nízku hladinu autofluorescencie B) Tenké steny jamiek platničiek s uniformnou hrúbkou v súčinnosti s plastovým materiálom s vhodnými vlastnosťami umožňujúce efektívny prestup tepla a tým rýchlu a presnú reguláciu teploty jej obsahu C) Zmatnený povrch platničiek znižujúci interferenciu medzi jednotlivými jamkami D) Počet jamiek 96, pracovný objem jamky 0.2 ml E) Platničky s čiastočným lemom zvyšujúcim teplotnú homogenitu v jamkách počas reakcie F) Dobre viditeľné a jednoznačné označenie radov a stĺpcov jamiek pre zjednodušenie orientácie G) Pre umožnenie sledovania a identifikácie platničiek a minimalizácie pravdepodobnosti chýb musí byť každá platnička jednoznačne označená čiarovým kódom aj alfanumerickým kódom H) Formát platničiek musí byť kompatibilný s termocyklérmi 7000 System, 7300 System, 7500 System (štandardný model) a 7900HT System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska I) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 20 ks. | 20 ks | bal | 80
642 | x | 96-jamkové platničky (0,2 ml) | 96-jamková platnička vhodná na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie zhotovená z plastového materiálu umožňujúceho efektívny prestup tepla a tým rýchlu a presnú reguláciu teploty jej obsahu. A) Vyrobená z priehľadného plastového materiálu, ktorý odoláva teplotám v rozmedzí najmenej od -20°C do +105°C a ktorý má nízku hladinu autofluorescencie B) Tenké steny jamiek s uniformnou hrúbkou C) Zmatnený povrch znižujúci interferenciu medzi jednotlivými jamkami D) Počet jamiek 96, pracovný objem jamky 0.2 ml E) Platničky s čiastočným lemom zvyšujúcim teplotnú homogenitu v jamkách počas reakcie F) Dobre viditeľné a jednoznačné označenie radov a stĺpcov jamiek pre zjednodušenie orientácie G) Formát platničky musí byť kompatibilný s termocyklérom 7900HT System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Na zníženie rizika kontaminácie balené max. po 10 ks v balení. | 10 ks | bal | 180
643 |  | 96-jamkové platničky na izoláciu DNA z forenzných vzoriek, určené na automatizované uskutočnenie pracovného postupu | 96 jamkové platničky na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určené na automatizované uskutočnenie pracovného postupu. A) Platničky musia byť priamo použiteľné pri pracovnom postupe izolácie B) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch C) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 10 ks. | 10 ks | bal | 12
644 |  | 96-jamkové platničky s polovičným lemom pre real-time PCR a sekvenovanie | 96-jamkové platničky s polovičným lemom pre real-time PCR a sekvenovanie A) 96-jamkové platničky musia byť vhodné na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie zhotovené z plastového materiálu umožňujúceho efektívny prestup tepla a tým rýchlu a presnú reguláciu teploty ich obsahu B) Platničky musia byť vyrobené z priehľadného plastového materiálu, ktorý odoláva teplotám v rozmedzí najmenej od -20°C do +105°C a ktorý má nízku hladinu autofluorescencie C) Platničky musia mať tenké steny jamiek s uniformnou hrúbkou D) Platničky musia mať vhodnú mechanickú stabilitu a plochosť a musia byť použiteľné v automatizovaných procesoch E) Platničky musia mať zmatnený povrch znižujúci interferenciu medzi jednotlivými jamkami F) Platničky musia mať počet jamiek 96 a pracovný objem jamiek 0.2 ml G) Platničky musia mať dobre viditeľné a jednoznačné označenie radov a stĺpcov jamiek pre zjednodušenie orientácie H) Formát platničiek musí byť kompatibilný s genetickými analyzátormi, termocyklérmi, real-time termocyklérmy a automatizovanými pracovnými stanicami spoločnosti Thermo Fisher Scientific, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska I) Platničky musia byť bez DNáz, RNáz a PCR inhibítorov J) Jedno balenie obsahuje minimálne 20 kusov. | 20 ks | bal | 8
645 |  | Albumín z hovädzieho séra | Hovädzí sérový albumín (BSA) s kvalitou vhodnou na použitie v molekulárno biologických aplikáciách. A) Pochádzajúci z frakcie V podľa pôvodnej purifikačnej metódy podľa Cohna B) Vhodný na stabilizáciu enzýmov počas skladovania a enzymatických reakcií a zabránenie adhézie eznýmov k povrchu skúmaviek a pipetových špičiek C) Nemodifikovaný D) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 5 mg. | 5 mg | bal | 2
646 |  | Alkalická fosfatáza | Alkalická fosfatáza umožňujúca uvoľnenie fosfátovej skupiny z 5’ a 3’ konca deoxyribonukleovej kyseliny a ribonukleovej kyseliny, z deoxyribonukleotidov a ribonukleotidov, alebo z proteínov. A) Alkalická fosfatáza pochádzajúca z Pandalus borealis (shrimp alcalic phosphatase - SAP), alebo enzým s ekvivalentnými funkčnými parametrami B) Jedna jednotka enzýmu schopná hydrolyzovať 1 µmol 4-nitrofenylfosfátu za 1 minútu pri teplote 37°C vo vhodnom reakčnom prostredí C) Kompatibilita enzýmu s väčšinou reakčných pufrov pre PCR a restrikčné endonukleázy D) Možnosť inhibície enzýmu maximálne 15 minútovou inkubáciou pri teplote 65°C E) V dodávke zahrnuté dostatočné množstvo koncentrovanej reakčnej zmesi optimalizovanej pre daný enzým F) Koncentrácia enzýmu najmenej 1 U/µl G) Minimálne 500 jednotiek enzýmu v jednom balení. | 500 jednotiek | bal | 4
647 |  | AmpliTag Gold Polymeráza s pufrom | Termostabilná Taq DNA polymeráza na uskutočnenie vysoko špecifickej polymerázovej reťazovej reakcie s nízkym množstvom templátu. Požadujeme, aby výrobok spĺňal nižšie uvedené technické parametre: A) Enzým s 5’-3’ DNA polymerázovou a 5’-3’ exonukleázovou aktivitou, bez 3’-5’ exonukleázovej aktivity B) Reverzibilná chemická inaktivácia enzýmu umožňujúca namiešanie reakcie pri izbovej teplote bez rizika vzniku nešpecifických produktov a primer dimérov C) Reverzibilná chemická inaktivácia enzýmu umožňujúca v prípade potreby, napr. pri reakciách s veľmi nízkym obsahom templátu, postupné zvyšovanie polymerázovej aktivity, za účelom eliminácie rizika nešpecifickej amplifikácie D) Schopnosť pripojenia jednej molekuly deoxyadenozín monofosfátu na 3’ konce tupo ukončenej dvojvláknovej DNA E) Schopnosť namnoženia fragmentov DNA s dĺžkou minimálne do 5 kb F) Enzým musí vykazovať 100% polymerizačnú aktivitu v reakčnom prostredí so zložením 10 mM Tris-HCl (pH 8.3) a 50 mM KCl G) Súčasťou dodávky musí byť koncentrovaný optimalizovaný reakčný pufor bez horčíka v množstve odpovedajúcom množstvu polymerázy a tiež odpovedajúce množstvo 25 mM MgCl2 v samostatnej skúmavke/skúmavkách H) Koncentrácia enzýmu najmenej 5 U/μl. | 250 U | bal | 2
648 | x | Anódový pufor ku GA 3500 | Anódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie fragmentovej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácií prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt musí obsahovať nádoby a anódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie všetkých cieľových aplikácií na prístroji 3500 Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Produkt musí obsahovať pufor vhodný na priame použitie bez potreby riedenia C) Musí byť zaručene kompatibilný s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm a 50 cm a s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií D) Produkt musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn umožňujúcu automatickú identifikáciu produktu a jeho základných údajov genetickým analyzátorom E) Produkt musí obsahovať minimálne 4 nádoby. | 1 sada (4 nádoby) | bal | 55
649 |  | Báza 96-jamkovej platne | Centrifugačná podporná platňa k 96 jamkovej platničke. A) Určená na podporu a stabilizáciu reakčných nádobiek v stojane alebo 96 jamkovej reakčnej platničky B) Vhodná na pre a post procesovanie vzorky pri polymerázovej reťazovej reakcii C) Kompatibilná minimálne so systémami genetický analyzátor a real-time PCR zariadenia ABI D) Jednoducho použiteľné pri procedúrach transportu reagencií E) Umožňuje centrifugáciu vzorky F) Vhodná pre použitie s prístrojmi s vyhrievným vekom vzorkovej komory G) Požadované balenie minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 1
650 |  | CE kit na analýzu časti ľudského genómu | Podporný kit na realizáciu CE forenzných analýz pomocou zariadení na analýzu častí humánneho genómu. A) Súčasť procesov realizácie ľudskej identifikácie pomocou STR polymorfizmov B) Vo formáte pripravený na použitie C) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístoroji 3500 Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Súčasťou kitu musia byť vzájomne kompatibilné vzorkové nádobky na transfer a realizáciu analýz, pomôcky na transfer reagencií a vzoriek, reagencie a pomôcky nevyhnutné na uskutočnenie kapilárnej elektroforézy E) Minimálna veľkosť balenia 96 analýz. | 96 analýz | bal | 150
651 |  | Centrifugačné mikroskúmavky s vrchnákom s pracovným objemom 2 ml | Centrifugačné mikroskúmavky s vrchnákom s pracovným objemom 2 ml. A) Vyhotovené z čistého polypropylénu alebo ekvivalentného plastového materiálu B) Skúmavky s vonkajším závitom a nasadeným vrchnákom s kompatibilným závitom C) Produkt musí odolávať centrifugačnej sile minimálne 12 000 x g D) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 500 ks. | 500 ks | bal | 15
652 |  | Čistiaci roztok ku zariadeniu GeneStudio S5 | Čistiaci roztok ku zariadeniu GeneStudio S5 A) Čistiaci roztok musí byť 2-krát koncentrovaný a musí umožniť automatizované hĺbkové prečistenie fluidiky zariadenia GeneStudio S5, ktoré je súčaťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne dve nádoby čistiaceho roztoku, pričom každá nádoba musí umožniť uskutočnenie minimálne jedného čistiaceho cyklu. | 1 sada | bal | 4
653 |  | Dekontaminačný sprej | Roztok na odstránenie Rnáz z povrchu pracovného priestoru a pomôcok. A) Roztok na účinné odstránenie aj zaschnutých RNáz prítomných vo vysokej koncentrácií B) Vhodný na vyčistenie sklenených a plastových povrchov C) Nesmie inhibovať iné enzýmy D) Dodávaný v rozprašovači pre jednoduchú aplikáciu E) Jednoducho odstrániteľný vodou F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 250 ml. | 250 ml | bal | 30
654 |  | Dithiotreitol, DTT | Ditiotreitol (DTT), CAS číslo 3483-12-3, chemický vzorec C4H10O2S2. A) S čistotou minimálne 98% B) Kvantitatívne redukujúci disulfidické väzby a udržiavajúci monotioly v redukovanom stave C) V nízkej koncentrácii stabilizujúci enzýmy a iné proteíny, ktoré obsahujú voľné SH- skupiny D) Minimálna požadovaná veľkosť baleia 1 g. | 1 g | bal | 25
655 |  | Doplnkový kit pre automatizované templátovanie a plnenie čipu | Doplnkový kit pre automatizované templátovanie a plnenie čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 550 B) Kit musí umožniť templátovanie knižníc pre sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne 200 báz pri počte čítaní minimálne 130 miliónov/čip C) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania a plnenie čipov s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút D) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu minimálne na uskutočnenie 4 templátovaní. | 4 reakcie | bal | 4
656 |  | Enzymatický mix na multiplexnú PCR | Reakčná zmes optimalizovaná na uskutočnenie endpoint multiplexnej polymerázovej reťazovej reakcie. A) Mix musí obsahovať termostabilný enzým pôvodom z Thermus aquaticus, alebo ekvivalentný, s hot-start modifikáciou B) Enzymatický mix musí byť dodaný vo forme obsahujúcej všetky potrebné zložky k uskutočneniu multiplexnej PCR reakcie v jednej vialke okrem primerov a templátu, z dôvodu minimalizácie chýb pri ručnom zmiešavaní jednotlivých zložiek a minimalizácií možnosti kontaminácie C) Mix musí byť minimálne 2-krát koncentrovaný D) Mix musí umožniť uskutočnenie minimálne 20-plexnej reakcie bez potreby výraznej optimalizácie E) Mix musí umožniť súčasnú amplifikáciu cieľových úsekov DNA vo veľkostnom rozmedzí minimálne od 50 bp do 2.5 kb F) Balenie musí obsahovať enhancer pre amplifikáciu GC bohatých úsekov G) Jedno balenie postačujúce na uskutočnenie minimálne 500 reakcií s objemom 25 µl. | 500 analýz | bal | 10
657 |  | Enzymatický mix na multiplexnú PCR | Reakčná zmes optimalizovaná na uskutočnenie endpoint multiplexnej polymerázovej reťazovej reakcie. A) Mix musí obsahovať termostabilný enzým pôvodom z Thermus aquaticus, alebo ekvivalentný, s hot-start modifikáciou B) Enzymatický mix musí byť dodaný vo forme obsahujúcej všetky potrebné zložky k uskutočneniu multiplexnej PCR reakcie v jednej vialke okrem primerov a templátu, z dôvodu minimalizácie chýb pri ručnom zmiešavaní jednotlivých zložiek a minimalizácií možnosti kontaminácie C) Mix musí byť minimálne 2-krát koncentrovaný D) Mix musí umožniť uskutočnenie minimálne 20-plexnej reakcie bez potreby výraznej optimalizácie E) Mix musí umožniť súčasnú amplifikáciu cieľových úsekov DNA vo veľkostnom rozmedzí minimálne od 50 bp do 2.5 kb F) Balenie musí obsahovať enhancer pre amplifikáciu GC bohatých úsekov G) Jedno balenie postačujúce na uskutočnenie minimálne 4000 reakcií s objemom 25 µl. | 4000 analýz | bal | 2
658 |  | Enzymatický mix na PCR amplifikáciu | Enzymatický mix vhodný na uskutočnenie klasickej PCR amplifikácie DNA fragmentov s dĺžkou do 5 kb. A) Mix musí obsahovať termostabilný enzým pôvodom z Thermus aquaticus, alebo ekvivalentný, ktorý je DNA dependentnou DNA polymerázou, má schopnosť pridávať nukleotidy do reťazca deoxyribonukleovyj kyseliny v smere 5´- 3´, musí mať polčas rozpadu pri teplote 95°C minimálne 40 minút a chybovosťou prepisu maximálne 2.5 x 10^-5 B) Enzymatický mix musí byť dodaný vo forme obsahujúcej všetky potrebné zložky k uskutočneniu klasickej PCR reakcie v jednej vialke okrem primerov a templátu, z dôvodu minimalizácie chýb pri ručnom zmiešavaní jednotlivých zložiek a minimalizácií možnosti kontaminácie C) Mix musí byť minimálne 2-krát koncentrovaný D) Mix musí obsahovať zložky v minimálnej koncentrácii: 0.05 U/μl Taq DNA polymerázy, 4 mM MgCl2, 0.4 mM nukleotidy vednotlivé dNTP E) Mix musí byť použiteľný aj pre PCR reakciu v reálnom čase F) Balenie musí obsahovať vodu bez nukleáz G) Mix musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl. | 400 analýz | bal | 15
659 |  | Enzymatický PCR master mix | Enzymatický mix s fluorescenčnou farbičkou, ktorá sa interkaluje do štruktúry dvojvláknovej deoxyribonukleovej kyseliny. Mix je určený na realizáciu polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase s nešpecifickým kvantifikovaním dvojvláknovej deoxyribonukleovej kyseliny v reakčnej zmesi. A) Enzymatický mix musí byť dodaný vo forme obsahujúcej všetky potrebné zložky k uskutočneniu polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase reakcie v jednej vialke okrem primerov a templátu, z dôvodu minimalizácie chýb pri ručnom zmiešavaní jednotlivých zložiek a minimalizácií možnosti kontaminácie B) Mix musí byť vhodný na detekciu nízko kópiových templátov, s limitom detekcie iba 2 kópií na reakciu C) Mix musí umožniť spoľahlivú a presnú kvantifikáciu templátových molekúl v širokom dynamickom rozpätí počiatočného množstva templátu D) Mix musí obsahovať DNA dependentnú DNA polymerázu s veľmi nízkou chybovosťou pri amplifikácií za účelom zabezpečenia citlivej, efektívnej a spoľahlivej detekcie nízko kópiových templátov E) Mix musí obsahovať fluorescenčnú farbičku vhodnú na sekvenčne nešpecifickú vizualizáciu dvojvláknovej deoxyribonukleovej kyseliny, s maximálnou excitáciou pri vlnovej dĺžke 495±5 nm a maximálnou emisiou pri vlnovej dĺžke 520 nm F) Mix musí obsahovať uracil namiesto tymínu za účelom eliminácie rizika kontaminácie G) Mix musí obsahovať fluorescenčnú farbičku slúžiacu ako pasívna referencia, ktorá zároveň neinterferuje s detekciou cieľových sekvencií H) Mix musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl. | 400 analýz | bal | 6
660 |  | Fenotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 | Fenotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 23 polymorfizmov typu SNP a jedného polymorfizmu typu in/del metódou masívne paralelného sekvenovania v génoch MC1R, SLC45A2, ASIP/PIGU, EXOC2, HERC2, IRF4, KITLG, OCA2, TYR, SLC24A4 a TRYP1 B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu predikciu farby očí a vlasov D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi F) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 100,000 na 1 vzorku G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu 32 vzoriek. | 1 balenie | bal | 1
661 |  | Fenotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 | Fenotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 40 polymorfizmov typu SNP a jedného polymorfizmu typu in/del metódou masívne paralelného sekvenovania v génoch MC1R, TUBB3, SLC45A2, LOC105374875, LOC105370627, ASIP/PIGU, EXOC2, HERC2, IRF4, KITLG, OCA2, TYR, SLC24A4, TRYP1, ANKRD11, BNC2, RALY a DEF8 B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu predikciu farby očí, vlasov a kože D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi F) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 100,000 na 1 vzorku G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu 24 vzoriek. | 1 balenie | bal | 1
662 |  | Fľaša na dávkovač Dispensette HF s ventilom | Fľaša na dávkovač Dispensette HF s vetilom A) Fľaša vo vyhotovení HDPE neobsahuje žiaden sklenený materál a je určený špeciálne pre prácu s kyselinou fluorovodíkovou a roztokmi jej soli B) Fľaša musí byť objemu v rozsahu 500-1000 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 2
663 |  | Fólie na uzatváranie 96-jamkových platničiek | Priehľadné adhezívne plastové fólie slúžiace na uzavretie jamiek platničiek vhodné na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie. A) Fólie z jednej strany pokryté lepidlom, vhodné na vzduchotesné uzavretie jamiek platničiek, z dôvodu eliminácie odparovania vody a následnej zmeny koncentrácie chemikálií v reakčnej zmesi B) Materiál fólií a lepidlo nesmie reagovať so vzorkami, resp. ich kontaminovať C) Materiál fólií a lepidlo musia byť opticky číre z dôvodu umožnenia spoľahlivého a citlivého zaznamenania hladiny fuorescencie počas kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie D) Rozmery fólií musia byť vhodné na uzavetie všetkých jamiek 96 jamkovej alebo 384 jamkovej platničky jednou fóliou E) Fólie s perforovaným lemom na oboch stranách za účelom jednoduchej aplikácie F) Fólie odstrániteľné bez zvyškov na platničke G) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 ks. | 100 ks | bal | 8
664 | x | HI-DI formamid | Formamid vhodný na prípravu vzoriek pre potreby fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií uskutočnených pomocou automatizovanej kapilárnej elektroforézy. A) Vysoko deionizovaný formamid umožňujúci znovurozpustenie vzoriek nukleových kyselín po ich prečistení etanolom, vhodný na účely elektrokinetickej injektáže vzoriek pri kapilárnej elektroforéze B) Produkt musí byť zaručene kompatibilný s prístrojmi Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer a tiež s príslušnými reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný s rôzne dlhými jednotlivými kapilárami a sadami kapilár určenými pre prístroje Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer D) Na základe potrebného množstva a životnosti produktu s prihliadnutím na ekonomickosť balenia, najvýhodnejšie balenie obsahuje 25 ml. | 25 ml | bal | 130
665 |  | HI-DI formamid ku GA 3500 | Formamid vhodný na prípravu vzoriek pre potreby fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií uskutočnených pomocou automatizovanej kapilárnej elektroforézy. A) Vysoko deionizovaný formamid umožňujúci znovurozpustenie vzoriek nukleových kyselín po ich prečistení etanolom, vhodný na účely elektrokinetickej injektáže vzoriek pri kapilárnej elektroforéze B) Produkt a formát balenia musí byť kompatibilný so zariadením 3500 Genetic Analyzer od firmy Applied Biosystems, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, so sadami kapilár 3500 Genetic Analyzer Capillary Array (36 cm a 50 cm) a tiež s ďalším plastovým spotrebným materiálom a reagenciami, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie analýz na danom zariadení. | 5 ml | bal | 120
666 |  | Identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 | Identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 120 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 150 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu diskrimináciu jedincov, s teoretickou pravdepodobnosťou zhodných profilov pre dvoch jedincov na úrovi maximálne 1x10^-31 E) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 100 pg genomickej DNA F) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v jednej zmesi G) Panel musí byť kompatibilný s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaný pre použitie vo forenzných analýzach H) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou panelu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na uskutočnenie 96 analýz v prípade manuálnej prípravy knižnice alebo 48 analýz v prípade automatizovanej prípravy knižnice pomocou zariadenia IonChef. | 96 analýz | bal | 4
667 |  | Identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 | Identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 30 polymorfizmov typu STR (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group a tiež lokusy Penta D a Penta E ) a minimálne 4 markerov viazaných na pohlavie metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu a spoľahlivú diskrimináciu jedincov v zmysle bežne zaužívaných štandardov forenznej praxe D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 125 pg genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v jednej zmesi F) Panel musí byť kompatibilný s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaný pre použitie vo forenzných analýzach G) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou panelu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na uskutočnenie 96 analýz v prípade manuálnej prípravy knižnice alebo 32 analýz v prípade automatizovanej prípravy knižnice pomocou zariadenia IonChef. | 96 analýz | bal | 4
668 |  | Inštalačný štandard DS-33 | Kit na overenie úspešnej separácie a správnej identifikácie fluorescenčne značených jednovláknových fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny známej dĺžky prostredníctvom genetického analyzátora a príslušného softvéru, umožňujúci novú inštaláciu alebo celkové overenie funkčnosti daného systému ale tiež vhodný ako vnútorná kontrola na zabezpečenie kvality výsledkov jednotlivých behov systému. Kit musí byť kompatibilný so zariadeniami Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch. Kit musí obsahovať minimálne 8 rôzne dlhých kontrolných fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny označených 4 rôznymi a navzájom dobre odlíšiteľnými fluorescenčnými farbičkami v jednej skúmavke, ktorých správna identifikácia potvrdí správnosť fungovania zariadení. Kit musí tiež obsahovať sadu štandardov molekulovej hmotnosti jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny označených piatou fluorescenčnou farbičkou dobre odlíšiteľnej od farbičiek použitých na značenie kontrolných fragmentov. Sada štandardov musí mať rozpätie umožňujúce určenie molekulovej hmotnosti všetkých kontrolných fragmentov. Kit musí umožniť overenie úspešnosti separácie a správnosti identifikácie fragmentov do dĺžky minimálne 600 báz. | 1 kit | bal | 8
669 |  | Inštalačný štandard DS-33 | Kit na overenie úspešnej separácie a správnej identifikácie fluorescenčne značených jednovláknových fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny známej dĺžky prostredníctvom genetického analyzátora a príslušného softvéru, umožňujúci novú inštaláciu alebo celkové overenie funkčnosti daného systému ale tiež vhodný ako vnútorná kontrola na zabezpečenie kvality výsledkov jednotlivých behov systému A) Kit musí byť kompatibilný so zariadeniami Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch B) Kit musí obsahovať rôzne dlhé kontrolné fragmenty jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny označené 4 rôznymi a navzájom dobre odlíšiteľnými fluorescenčnými farbičkami v jednej skúmavke, ktorých správna identifikácia potvrdí správnosť fungovania zariadení C) Kit musí tiež obsahovať sadu štandardov molekulovej hmotnosti jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny označených piatou fluorescenčnou farbičkou dobre odlíšiteľnej od farbičiek použitých na značenie kontrolných fragmentov D) Sada štandardov musí mať rozpätie umožňujúce určenie molekulovej hmotnosti všetkých kontrolných fragmentov E) Kit musí umožniť overenie úspešnosti separácie a správnosti identifikácie fragmentov do dĺžky minimálne 500 báz. | 1 kit | bal | 4
670 |  | Jednorázové rezervoáry na reagencie | Jednorázové rezervoáry na reagencie A) Rezervoáry musia byť vyrobené z plastu alebo ekvivalentného materiálu B) Rezervoáry musia byť samostatne stojace C) Rezervoáry musia byť rozmermi a objemom vhodné na pipetovanie reagencií 8-kanálovými pipetami do skúmavkových stripov D) Rezervoár musí mať v tvare V so žliabkom na dne za účelom minimalizácie mŕtveho objemu a straty reagencií D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 2
671 |  | Jednorázový ochranný kryt pre kapiláry | Jednorázový ochranný kryt pre kapiláry A) Kryt musí byť kompatibilný s vyššie uvedenou kazetou 1 a kazetou 2 so spotrebným materiálom pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie B) Kryt musí mať gélovú náplň a musí ochrániť kapiláry v kazetách pred vysušením a pred mechanickým poškodením počas skladovania otvorených kaziet mimo zariadenia SeqStudio Genetic Analyzer C) Kryt musí mať svorky umožňujúce jednoduché, rýchle a spoľahlivé pripojenie ku kazete a odpojenie z kazety D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
672 |  | Kalibračný kit ku zariadeniu IonChef | Kalibračný kit ku zariadeniu IonChef A) Kit musí umožniť uskutočnenie rekalibrácie presnosti pohybu zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, v osiach XYθ a Z pomocou zarovnania kalibračného tŕňa k vyznačeným bodom kaziet so spotrebným materiálom B) Kit musí obsahovať minimálne 10 PCR platničiek, 96 konduktívnych špičiek, 12 skúmaviek, 10 prepichovacích nástrojov, 2 kaziet na špičky a 2 nádoby C) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 10 rekalibrácií. | 1 kit | bal | 4
673 |  | Kalibračný štandard pre masívne paralelné skvenovanie | Kalibračný štandard pre masívne paralelné skvenovanie A) Produkt musí obsahovať panel fragmentov známej sekvencie s homopolymérovými úsekmi pre kontrolu správneho fungovania masívne paralelného sekvenovania s dĺžkou čítania 200 báz B) Štandard musí byť kompatibilný s technológiou IonTorrent a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať dostatočné množťstvo štandardu minimálne na uskutočnenie 8 kontrolných analýz. | 8 analýz | bal | 2
674 |  | Kalibračný štandard pre masívne paralelné skvenovanie s dlhým čítaním | Kalibračný štandard pre masívne paralelné skvenovanie s dlhým čítaním A) Produkt musí obsahovať panel fragmentov známej sekvencie s homopolymérovými úsekmi pre kontrolu správneho fungovania masívne paralelného sekvenovania s dĺžkou čítania 400 a 600 báz B) Štandard musí byť kompatibilný s technológiou IonTorrent a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Jedno balenie musí obsahovať dostatočné množťstvo štandardu minimálne na uskutočnenie 1 kontrolnej analýzy. | 1 analýza | bal | 8
675 | x | Katódový pufor ku GA 3500 | Katódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie fragmentovej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácií prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt musí obsahovať nádoby a katódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie všetkých cieľových aplikácií na prístroji 3500 Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Produkt musí obsahovať pufor vhodný na priame použitie bez potreby riedenia C) Produkt musí tiež umožňovať čistenie a premývanie vzorkových ihiel a kapilár a musí slúžiť ako rezervoár na vypustenie už použitej separačnej matrice D) Musí byť zaručene kompatibilný s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm a 50 cm a s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií E) Produkt musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn umožňujúcu automatickú identifikáciu produktu a jeho základných údajov genetickým analyzátorom F) Produkt musí obsahovať minimálne 4 nádoby. | 1 sada (4 nádoby) | bal | 55
676 | x | Katódový pufor pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie | Katódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie fragmentovej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácií prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt musí obsahovať nádoby a katódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie všetkých cieľových aplikácií na prístroji SeqStudio Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Produkt musí obsahovať pufor vhodný na priame použitie bez potreby riedenia C) Produkt musí tiež umožňovať čistenie a premývanie vzorkových ihiel a kapilár a musí slúžiť ako rezervoár na vypustenie už použitej separačnej matrice D) Musí byť zaručene kompatibilný s kapilárami, s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikácií E) Kazeta musí mať skladovateľnosť priamo v zariadení SeqStudio Genetic Analyzer minimálne 14 dní po otvorení F) Produkt musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn umožňujúcu automatickú identifikáciu produktu a jeho základných údajov genetickým analyzátorom G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 4 nádoby a každá nádoba musí obsahovať dostatok pufru na analýzu minimálne 500 vzoriek. | 1 sada (4 nádoby) | bal | 30
677 | x | Kazeta 1 so spotrebným materiálom pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie | Kazeta 1 so spotrebným materiálom pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie A) Kazeta musí obsahovať minimálne separačné kapiláry, systém na nanášanie separačnej matrice, univerzálnu separačnú matricu a anódový pufor potrebný pre uskutočnenie kapilárnej elektroforézy za účelom sekvenovania Sangerovou metódou a/alebo fragmentovej analýzy B) Kazeta musí obsahovať 4 kapiláry s dĺžkou 28 cm a musí byť plne kompatibilná so zariadením SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kazeta musí byť validovaná na uskutočnenie analýz pre forenzné účely D) Kazeta musí mať skladovateľnosť priamo v zariadení SeqStudio Genetic Analyzer minimálne 6 mesiacov po otvorení E) Kazeta musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn umožňujúcu automatickú identifikáciu kazety a načítanie jej základných údajov (napr. dátum exspirácie) genetickým analyzátorom F) Kazeta musí obsahovať dostatok reagencií na analýzu minimálne 500 vzoriek. | 500 vzoriek | bal | 8
678 | x | Kazeta 2 so spotrebným materiálom pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie | Kazeta 1 so spotrebným materiálom pre fragmentovú analýzu a sekvenovanie A) Kazeta musí obsahovať minimálne separačné kapiláry, systém na nanášanie separačnej matrice, univerzálnu separačnú matricu a anódový pufor potrebný pre uskutočnenie kapilárnej elektroforézy za účelom sekvenovania Sangerovou metódou a/alebo fragmentovej analýzy B) Kazeta musí obsahovať 4 kapiláry s dĺžkou 28 cm a musí byť plne kompatibilná so zariadením SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kazeta musí byť validovaná na uskutočnenie analýz pre forenzné účely D) Kazeta musí mať skladovateľnosť priamo v zariadení SeqStudio Genetic Analyzer minimálne 6 mesiacov po otvorení E) Kazeta musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn umožňujúcu automatickú identifikáciu kazety a načítanie jej základných údajov (napr. dátum exspirácie) genetickým analyzátorom F) Kazeta musí obsahovať dostatok reagencií na analýzu minimálne 1000 vzoriek. | 1000 vzoriek | bal | 15
679 | x | Kit na amplifikáciu mužskej DNA obsahujúci 27 lokusov | Kit na detekciu prítomnosti mužskej ľudskej genonickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudského genómu prítomných iba u mužov. Kit použiteľný na zistenie prítomnosti cieľových sekvencií a na vytvorenie profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 27 krátkych tandemových repetícií prítomných iba u mužov a z toho min. 5 plymorfných repetícií z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s pravdepodobnosťou minimálne 98 % aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií súčasne v jednej reakcií C) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 0.5 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny D) Kit umožňujúci stanovenie prítomnosti stopových množstiev mužskej deoxyribonukleovej kyseliny pri vysokom pozadí ženskej deoxyribonukleovej kyseliny v zmiešaných vzorkách E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadením 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí G) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 25 μl. | 100 analýz | bal | 10
680 |  | Kit na automatizované databázovanie pomocou STR polymorfizmov | Kit na automatizované databázovanie pomocou STR polymorfizmov. A) Kompletný kit umožňuje databázovanie pomocou STR polymorfizmov B) Kit obsahuje všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach C) Kit umožňuje robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií D) Kit obsahuje všetky reagenčné zložky na určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, pričom analýza je založená na kvantifikácií prítomnosti tzv. house keeping génu alebo ekvivalentnej sekvencie v spojení so sekvenčne špecifickou vizualizáciou hromadenia amplifikačného produktu E) Jednotlivé zložky kitu sú vo formáte pripravený na použitie F) Kit a jeho zložky sú validované na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a sú vyrobené v súlade s požiadavkami noriem ISO 18385 a ISO 13485 G) Kit je validovaný na použitie v súčinnosti so zariadeniami 7500 Real-Time PCR System, QuantStudio 5 Real-Time PCR System a 3500 Genetic Analyzer, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Použitie kitu musí byť plne automatizované prostredníctvom pipetovacieho automatu Hamilton Nimbus 4 bez potreby zavedenia nových skriptov, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Súčasťou kitu sú vzorkové nádobky na transfer a realizáciu analýz, pomôcky na transfer reagencií a vzoriek, reagencie na uskutočnenie kvantifikácie DNA a STR analýzy a tiež plastový spotrebný materiál pre spracovanie pomocou pipetovacieho automatu I) Kit obsahuje všetok potrebný materiál na uskutočnenie minimálne 96 analýz. | 96 analýz | bal | 60
681 |  | Kit na automatizované určenie ľudskej DNA obsahujúci 24 lokusov | Kit na automatizované určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz G) Kit umožňujúci získanie výsledkov min. do 2,5 hodiny celkového času H) Použitie kitu musí byť plne automatizované prostredníctvom pipetovacieho automatu Hamilton Nimbus 4, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, bez potreby zavedenia nových skriptov I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 96 analýz s objemom 25 μl, vrátane nevyhnutného plastového spotrebného materiálu pre spracovanie pomocou pipetovacieho automatu. | 96 analýz | bal | 30
682 |  | Kit na automatizované určenie množstva templátu ľudskej DNA v reálnom čase s možnosťou určenia kvality templátu a zlyhania reakcie | Kit na automatizované určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie. A) Kit musí umožniť kvantifikáciu množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v rôznych vzorkách, napr. na swaboch, z krvi, semena, tkaniva alebo iných zdrojov ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny B) Kit musí obsahovať vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie C) Kit musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach. D) Kit musí umožniť určenie množstva templátu v rozpätí koncentrácií minimálne 3 rádov a musí spoľahlivo namnožiť a kvantifikovať ľudskú genomickú deoxyribonukleovú kyselinu minimálne pri koncentrácií min. 30 pg/µl, na poskytnutie dostatočnej citlivosti E) Kit musí umožniť určiť množstvo ľudskej genomickej DNA v prítomnosti inhibítorov do 45 pg/µl F) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť validovaný kompatibilný s „real time“ termocyklérom spoločnosti Applied Biosystems model 7500 a QuantStudio 5, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Použitie kitu musí byť plne automatizované prostredníctvom pipetovacieho automatu Hamilton Nimbus 4 bez potreby zavedenia nových skriptov, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 96 analýz s objemom 25 μl, vrátane nevyhnutného plastového spotrebného materiálu pre spracovanie pomocou pipetovacieho automatu I) Amplifikácia a stanovenie výsledkov prebieha v čase kratšom ako 120 minút. | 96 analýz | bal | 40
683 |  | Kit na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke A) Kit musí fungovať na princípe porovnania prítomnosti celkovej a krátkych RNA vo vzorke pomocou minimálne dvoch fluorescenčných farbičiek selektívnych pre RNA, jednej farbičky viažucej sa na dlhé, vysoko štrukturované molekuly RNA (napr. mRNA, tRNA, rRNA) a druhej farbičky viažucej sa na krátke, fragmentované úseky RNA B) Fluorescenčné farbičky v kite musia vykazovať vysokú zmenu hladiny fluorescencie v prípade väzby na RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, proteíny alebo voľné nukleotidy C) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú zmes fluorescenčných farbičiek selektívnych pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy, dva štandardny krátkych RNA s rôznou koncentráciou a jeden štandardny dlhých RNA D) Kit musí umožniť stanovenie integrity a kvality vzoriek obsahujúcich 1±0.5 µg RNA E) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl F) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny G) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 75 analýz s objemom 200 μl. | 75 analýz | bal | 4
684 |  | Kit na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke A) Kit musí fungovať na princípe porovnania prítomnosti celkovej a krátkych RNA vo vzorke pomocou minimálne dvoch fluorescenčných farbičiek selektívnych pre RNA, jednej farbičky viažucej sa na dlhé, vysoko štrukturované molekuly RNA (napr. mRNA, tRNA, rRNA) a druhej farbičky viažucej sa na krátke, fragmentované úseky RNA B) Fluorescenčné farbičky v kite musia vykazovať vysokú zmenu hladiny fluorescencie v prípade väzby na RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, proteíny alebo voľné nukleotidy C) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú zmes fluorescenčných farbičiek selektívnych pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy, dva štandardny krátkych RNA s rôznou koncentráciou a jeden štandardny dlhých RNA D) Kit musí umožniť stanovenie integrity a kvality vzoriek obsahujúcich 1±0.5 µg RNA E) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl F) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny G) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 275 analýz s objemom 200 μl. | 275 analýz | bal | 2
685 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre dvojvláknovú DNA a s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na dvojvláknovú DNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na jednovláknovú DNA alebo RNA B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre dvojvláknovú DNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny dvojvláknovej DNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 0.01 do 100 ng/µl, resp. minimálne od 0.2 do 100 ng dvojvláknovej DNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
686 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke, formát na priame použitie | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke, formát na priame použitie A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre dvojvláknovú DNA a s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na dvojvláknovú DNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na jednovláknovú DNA alebo RNA B) Kit musí obsahovať minimálne nasledujúce zložky: predpripravenú 1x koncentrovanú zmes fluorescenčnej farbičky selektívnej pre dvojvláknovú DNA a reakčného pufru na uskutočnenie analýzy, dva štandardny dvojvláknovej DNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 0.01 do 100 ng/µl, resp. minimálne od 0.2 do 100 ng dvojvláknovej DNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
687 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre dvojvláknovú DNA a s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na dvojvláknovú DNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na jednovláknovú DNA alebo RNA B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre dvojvláknovú DNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny dvojvláknovej DNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 0.1 do 1000 ng/µl, resp. minimálne od 2 do 1000 ng dvojvláknovej DNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
688 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity jednovláknovej DNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity jednovláknovej DNA alebo oligonukleotidov vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na jednovláknovú DNA B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny jednovláknovej DNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 0.05 do 200 ng/µl, resp. minimálne od 1 do 200 ng jednovláknovej DNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
689 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity krátkych RNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity krátkych RNA vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA kratšie ako 40 báz (napr.miRNA, krátke ssRNA, fragmentovaná RNA z FFPE vzoriek) a s vysoko zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na krátke RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, rRNA, mRNA, proteíny alebo voľné nukleotidy B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny RNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 50 ng/ml do 100 µg/ml a dosahovať senzitivitu na hladine minimálne 0.5 ng krátkych RNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
690 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity proteínov vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity proteínov vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku vysoko selektívnu pre proteíny a s vysoko zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na proteíny v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na iné biomakromolekuly B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre proteíny, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva proteínové štandardny s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 12.5 do 5000 µg/ml, resp. minimálne od 0.25-5 µg proteínov/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči redukčným činidlám a bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, aminokyseliny, voľné nukleotidy, DNA, rozpúšťadlá F) Kit musí mať nízku medziproteínovú variabilitu čo s týka presnosti kvantifikácie G) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska H) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
691 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s nízkou koncentráciou vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s nízkou koncentráciou vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA a s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, proteíny alebo voľné nukleotidy B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny RNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 0.25 do 100 ng/µl, resp. minimálne od 5 do 100 ng RNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
692 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s vysokou koncentráciou vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s vysokou koncentráciou vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA a s vysokou zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, proteíny alebo voľné nukleotidy B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny RNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 10 do 10,000 ng/µl, resp. minimálne od 200 ng do 10 µg RNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
693 |  | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA vo vzroke | Kit na fluorometrické stanovenie kvantity RNA vo vzroke A) Kit musí obsahovať fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA a s vysoko zmenou hladiny fluorescencie v prípade väzby na RNA v porovnaní so zmenou fluorescencie v prípade väzby na DNA, proteíny alebo voľné nukleotidy B) Kit musí obsahovať minimálne koncentrovanú fluorescenčnú farbičku selektívnu pre RNA, reakčný pufor na uskutočnenie analýzy a dva štandardny RNA s rôznou koncentráciou C) Kit musí umožniť stanovenie v rozmedzí koncentrácií minimálne od 1 do 1000 ng/µl, resp. minimálne od 20 do 1000 ng RNA/vzorku D) Kit musí umožniť uskutočnenie stanovenia z objemu vzorky v rozmedzí minimálne od 1 do 20 µl E) Stanovenie musí byť robustné voči bežným znečisťujúcim prímesiam ako napr. soli, detergenty, alebo proteíny F) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 200 μl. | 100 analýz | bal | 2
694 |  | Kit na izoláciu DNA z fixovaných vzoriek v médiách | Kit na izoláciu celkového obsahu nukleovej kyseliny z formalínom alebo paraformalínom fixovaných vzoriek tkaniva zaliatych v parafíne. A) Kit umožňujúci izoláciu celkovej deoxyribo- aj ribonukleovej kyseliny vo vzorkách B) Procedúra založená na odstránení parafínu, následnej lýze bunie a odbúraní proteínov a špecifickej väzbe izolovanej nukleovej kyseliny na sklenené vlákna alebo ekvivalentný nosič umožňujúci jej prečistenie za použitia špeciálnych väzobných, premývacích a elučných roztokov C) Doba trvania celej procedúry pri izolácií ribonukleových kyselín najviac 2.5 hodín a v prípade deoxyribonukleových kyselín najviac 18 hodín D) Dostačujúca čistota získanej nukleovej kyseliny na jej ďalšie využitie v rôznych enzymatických reakciách a molekulárno biologických analýzach E) Kit umožňujúci izoláciu minimálne 20 µg deoxyribonukleovej kyseliny (samozrejme v závisloti od obsahu deoxyribonukleovej kyseliny v samotnej vzorke) a minimálne 50% obsahu ribonukleových kyselín v porovnaní s ekvivalentnou nefixovanou vzorkou F) Formát centrifúgovaných súčastí produktu kompatibilný s centrifúgovými rotormi vhodnými pre eppendorfove skúmavky s objemom 1.5 a 2 ml G) Izolovaná nukleová kyselina musí byť svojou kvalitou vhodná na použitie pri aplikáciách ako polymerázová reťazová reakcia, kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia, reverzná transkripcia, "microarray" analýza, príprava cDNA knižníc, Souther blot alebo mutačný skríning H) Produkt umožňujúci spracovanie najmenej 40 vzoriek s hmotnosťou minimálne 30 mg. | 40 izolácií | bal | 4
695 |  | Kit na izoláciu DNA z náročných aj štandardných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl s možnosťou automatizácie postupu | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určený na automatizované uskutočnenie pracovného postupu. A) Kit obsahujúci lyzačné roztoky, reagencie a spotrebný materiál potrebný na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, swaby, porózne matrice na dlhodobé uchovávanie deoxyribonukleovej kyseliny a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu pomocou magnetu D) Kit umožňujúci uskutočnenie pracovného postupu v malých objemoch E) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch F) Pracovný postup musí byť automatizovateľný na systéme určenom na forenzné aplikácie fungujúcom na princípe separácie pomocou magnetu minimálne počnúc od spracovania získaného lyzátu vzoriek po získanie čistej deoxyribonukleovej kyseliny G) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality. H) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 960 izolácií. | 960 izolácií | bal | 12
696 | x | Kit na izoláciu DNA z náročných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl s možnosťou automatizácie postupu | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek s možnosťou automatizácie pracovného postupu. A) Kit obsahujúci lyzačné roztoky, reagencie a spotrebný materiál potrebný na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny z štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, kosti, zuby, cigaretové filtre, odtlačky prstov a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu D) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch E) Pracovný postup musí byť automatizovateľný na systéme určenom na forenzné aplikácie fungujúcom na princípe separácie pomocou magnetu minimálne počnúc od spracovania získaného lyzátu vzoriek po získanie čistej deoxyribonukleovej kyseliny F) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality. | 52 izolácií | bal | 200
697 |  | Kit na izoláciu DNA z náročných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl určený na manuálny pracovný postup | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určený na manuálne uskutočnenie pracovného postupu v 1.5 ml skúmavkách. A) Kit obsahujúci lyzačné, premývacie a elučné roztoky a ostatné reagencie potrebné na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny z štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, kosti, zuby, cigaretové filtre, odtlačky prstov a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu pomocou magnetu D) Kit umožňujúci lýxu vzoriek ako kosti a zuby za menej ako 3 hodiny E) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch F) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality G) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 izolácií. | 100 izolácií | bal | 16
698 | x | Kit na izoláciu DNA zo štandardných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl s možnosťou automatizácie postupu | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek s možnosťou automatizácie pracovného postupu. A) Kit obsahujúci lyzačné roztoky, reagencie a spotrebný materiál potrebný na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, swaby, porózne matrice na dlhodobé uchovávanie deoxyribonukleovej kyseliny a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu D) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch E) Pracovný postup musí byť automatizovateľný na systéme určenom na forenzné aplikácie fungujúcom na princípe separácie pomocou magnetu minimálne počnúc od spracovania získaného lyzátu vzoriek po získanie čistej deoxyribonukleovej kyseliny F) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality. | 52 izolácií | bal | 140
699 |  | Kit na izoláciu DNA zo štandardných vzoriek na princípe paramagnetických partikúl určený na manuálny pracovný postup | Kit vhodný na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určený na manuálne uskutočnenie pracovného postupu v 1.5 ml skúmavkách. A) Kit obsahujúci lyzačné, premývacie a elučné roztoky a ostatné reagencie potrebné na uskutočnenie izolácie deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, napr. tkanivo, krv, bukálne vzorky, telesné tekutiny, swaby, porózne matrice na dlhodobé uchovávanie deoxyribonukleovej kyseliny a iné. B) Kit umožňujúci získanie deoxyribonukleovej kyseliny z vyššie popísaných typov vzoriek v dostatočnej kvalite, kvantite a bez inhibítorov na uskutočnenie bežných forenzných analýz vrátane polymerázovej reťazovej reakcie, kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie a typizácie krátkych tandemových repetícií C) Kit umožňujúci jednoduché a rýchle oddelenie nežiadúcich pevných zložiek vzorky od tekutej časti obsahujúcej uvoľnenú deoxyribonukleovú kyselinu pomocou magnetu D) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch E) Všetky zložky kitu musia byť skladovateľné pri izbovej teplote bez zníženia ich kvality. F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 izolácií. | 100 izolácií | bal | 12
700 |  | Kit na kontrolu kvality fragmentových knižníc | Kit na kontrolu kvality fragmentových knižníc A) Kit musí obsahovať všetky reagencie potrebné na uskutočnenie stanovenia častíc IonSphere nesúcich templát ako kontrolu kvality prostredníctvom fluorometrickej analýzy v postupe prípravy fragmentových knižníc pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou Ion Torrent B) Kit musí obsahovať minimálne kalibračné kontroly, pufre, zmes prób vhodné na uskutočnenie kontroly kvality častíc IonSphere nesúcich templát v kroku pred-obohatením aj po-obohatení C) Kit musí byť kompatibilný s fluorometrami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kit, ktorý musí umožniť uskutočnenie minimálne 20 kontrolných meraní. | 1 kit | bal | 5
701 |  | Kit na pravidelnú údržbu zariadenia GeneStudio S5 | Kit na pravidelnú údržbu zariadenia GeneStudio S5 A) Kit musí umožniť uskutočnenie pravidelnej mesačnej údržby zariadenia GeneStudio S5, ktoré je súčaťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetok potrebný materiál na uskutočnenie minimálne jedného údržbového cyklu. | 1 kit | bal | 4
702 |  | Kit na pravidelnú údržbu zariadenia IonChef | Kit na pravidelnú údržbu zariadenia IonChef A) Kit musí umožniť uskutočnenie nevyhnutnej pravidelnej údržby zariadenia IonChef, ktoré je súčaťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetok potrebný materiál na uskutočnenie minimálne jedného údržbového cyklu. | 1 kit | bal | 4
703 |  | Kit na prečistenie reakčných zmesí | Produkt na odstránenie genomickej deoxyribonukleovej kyseliny z reakčných zmesí pred uskutočnením reverznej transkripcie ribonukleovej kyseliny. A) Produkt obsahujúci vysoko účinný enzým schopný degradovať deoxyribonukleovú kyselinu na fragmenty o jednom alebo len niekoľkých nukleotidov B) Produkt obsahujúci enzým s vysokou afinitou voči deoxyribonukleovej kyseline, s afinitou minimálne 5-krát vyššou ako DNáza I C) Produkt umožňujúci úplné odstránenie genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v prípade jej prítomnosti v koncentrácií minimálne do 50 µg/µl ale aj v prípade jej prítomnosti v stopových množstvách, z dôvodu eliminácie rizika kontaminácie reverznej transkripcie zostatkovou deoxyribonukleovou kyselinou a súvisiacich falošne pozitívnych výsledkov D) Produkt obsahujúci zložku na úplné odstránenie enzýmu a na odstránenie dvojmocných iónov bez potreby zahrievania vzorky alebo použitia agresívnych chemikálií E) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 prečistení s objemom 25 µl. | 100 prečistení | bal | 2
704 | x | Kit na predĺženie krátkych jednovláknových fragmentov DNA | Kit na predĺženie krátkych jednovláknových fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny so známou sekvenciou presne o jeden nukleotid, za účelom determinácie nukleotidu, ktorý v sekvencií skúmaného genómu alebo vzorky nasleduje tesne za 5' koncom sekvencie komplementárnej k predlžovaným krátkym jednovláknovým fragmentom. A) Kit musí umožňiť súčasné predĺženie minimálne 10 fragmentov so známou sekvenciou a teda determináciu minimálne 10 nukleotidov skúmanej vzorky v jednej reakcií B) Kit musí obsahovať všetky štyri dideoxynukleozid trifosfáty (alebo ekvivalentné deriváty nukleotidov), pričom každý z nich musí byť značený fluorescenčnou farbičkou s dostatočne odlišným emisným maximom na ich vzájomné odlíšenie C) Kit musí obsahovať vhodnú polymerázu a k nemu prislúchajúci pufor vhodný na uskutočnenie multiplexnej analýzy D) Kit musí obsahovať kontrolné krátke fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny a kontrolný templát umožňujúce overenie správnosti alebo zlyhania analýzy E) Kit musí byť použiteľný v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch F) Kit musí byť použiteľný na vyšetrenie jednonukleotidových polymorfizmov a stavu methylácie deoxyribonukleovej kyseliny pochádzajúcej z akéhokoľvek zdroja G) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 10 µl. | 100 analýz | bal | 4
705 |  | Kit na priamu amplifikáciu ľudskej DNA z nástroja bukálneho steru | Kit na určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. Kit určený na priamu amplifikáciu ľudskej DNA z nástroja bukálneho steru. A) Kit musí obsahovať extrakčné činidlo umožňujúce priamu amplifikáciu deoxyribonukleovej kyseliny bez potreby jej izolácie a prečistenia, všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Kit umožňujúci vysokokvalitnú amplifikáciu reťazca deoxyribonukleovej kyseliny zo zdroja bukálneho steru D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji G) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz H) Kit umožňujúci získanie výsledkov amplifikácie do 2 hodín I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 4
706 |  | Kit na priamu amplifikáciu mužskej DNA z nosičového média | Kit na detekciu prítomnosti mužskej ľudskej genonickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudského genómu prítomných iba u mužov. Kit použiteľný na zistenie prítomnosti cieľových sekvencií a na vytvorenie profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. Kit určený na priamu amplifikáciu mužskej DNA z nosičového média. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 17 krátkych tandemových repetícií prítomných iba u mužov z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s pravdepodobnosťou minimálne 98 % aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musia byť kratšie ako 350 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 200 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 0.5 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Kit umožňujúci stanovenie prítomnosti stopových množstiev mužskej deoxyribonukleovej kyseliny pri vysokom pozadí ženskej deoxyribonukleovej kyseliny v zmiešaných vzorkách, minimálne do pomeru 1:1000 F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadením 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji G) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 150 analýz s objemom 30 μl. | 150 analýz | bal | 4
707 |  | Kit na prípravu jednovláknovej komplementárnej DNA | Kompletný kit na prípravu jednovláknovej komplementárnej deoxyribonukleovej kyseliny z mediátorovej ribonukleovej kyseliny, alebo z celkovej ribonukleovej kyseliny. V spojení s polymerázovou reťazovou reakciou vhodný na detekciu a kvantifikáciu ľubovoľných špecifických molekúl ribonukleovej kyseliny vo veľmi malom množstve vzorky. A) Kit umožňujúci syntézu komplementárnej deoxyribonukleovej kyseliny v prípade použitia templátu jednovláknovej ribonukleovej kyseliny alebo hybridnej molekuly ribo- a deoxyribonukleovej kyseliny B) Spoľahlivá detekcia prítomnosti iba niekoľkých molekúl templátovej ribonukleovej kyseliny C) Možnosť prepisu ribonukleovej kyseliny v rozsahu minimálne od 1 pg po 5µg D) Možnosť prepisu ribonukleovej kyseliny s dĺžkou v rozpätí minimálne od 100 báz do 10 000 báz E) Kit obsahujúci všetky potrebné zložky na prípravu jednovláknovej komplementárnej deoxyribonukleovej kyseliny, vrátane minimálne 10 000 jednotiek robustnej reverznej transkriptázy, prípravku na inhibíciu RNáz, oligo(dT) primerov, náhodných primerov, kontrolnej RNA a kontrolných primerov F) V kite obsiahnutý enzým musí mať zvýšenú termostabilitu, umožňujúcu jej použitie pri zvýšených teplotách a to najmenej do 50°C G) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 50 reakcií s objemom 20 µl. | 50 reakcií | bal | 4
708 |  | Kit na rýchle určenie ľudskej DNA obsahujúci 17 lokusov | Kit na rýchle určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 16 krátkych tandemových repetícií a 1 lokusu viazaného na pohlavie z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu umožnenia zíkania spoľahlivých výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 1 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Kit vhodný na rýchlu analýzu jednoznačných vzoriek, obsahujúcich deoxyribonukleovú kyselinu pochádzajúcu od jedného jedinca F) Kit umožňujúci uskutočnenie namnoženia cieľových lokusov za menej ako 60 minút a uskutočnenia celého pracovného postupu za menej ako 120 minút G) Kit musí v súčinnosti so špeciálnym extrakčným roztokom, ktorý nie je súčasťou kitu, umožniť uskutočnenie namnoženia cieľových lokusov priamo zo swabov alebo papierových substrátov bez potreby predchádzajúcej izolácie deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom skrátenia trvania pracovného postupu a maximalizácie možnosti jeho automatizácie H) Kit musí umožniť vytvorenie konsenzného profilu s vysokou mierou spoľahlivosti aj pre degradované vzorky v kombinácií s kitmi NGM Detect I) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer a 3130xl Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch J) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí, 12 vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musí byť identických s lokusmi v Európskej štandardnej sade lokusov v súlade s požiadavkami organizácií ENFSI a EDNAP, jedným z lokusov musí byť aj SE33 a zvyšné 3 vyšetrované krátke tandemové repetície musia byť spomedzi najpoužívanejších lokusov podľa ENFSI DNA WG - STR Population Database za účelom zabezpečenia vysokej diskriminačnej sily, možnosti cezhraničného zdielania/porovnávania výsledkov a kompatibility so zavedenými postupmi na pracovisku K) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 5
709 |  | Kit na rýchle určenie ľudskej DNA obsahujúci 24 lokusov | Kit na určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. Kit určený na priamu amplifikáciu ľudskej DNA z nosičového média. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz G) Kit umožňujúci získanie výsledkov do 2 hodín H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 5
710 |  | Kit na rýchle určenie ľudskej DNA obsahujúci 25 lokusov | Kit na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. Kit určený na priamu amplifikáciu ľudskej DNA z neopracovaných celulózových substrátov. A) Kit musí obsahovať extrakčné činidlo umožňujúce priamu amplifikáciu deoxyribonukleovej kyseliny bez potreby jej izolácie a prečistenia a všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 23 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group a tiež lokusy Penta D a Penta E), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Kit umožňujúci vysokokvalitnú amplifikáciu reťazca deoxyribonukleovej kyseliny zo vzoriek nanesených na neopracovanom celulózovom substráte D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 465 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji G) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz H) Kit musí byť vyrobený v súlade s minimálnymi požiadavkami normi ISO 18385 I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 8
711 |  | Kit na rýchle určenie ľudskej DNA obsahujúci 25 lokusov, s pufrom | Kit na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. Kit určený na priamu amplifikáciu ľudskej DNA z nástroja bukálneho steru. A) Kit musí obsahovať extrakčné činidlo umožňujúce priamu amplifikáciu deoxyribonukleovej kyseliny bez potreby jej izolácie a prečistenia a všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 23 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group a tiež lokusy Penta D a Penta E), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Kit umožňujúci vysokokvalitnú amplifikáciu reťazca deoxyribonukleovej kyseliny zo zdroja bukálneho steru D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 465 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji G) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz H) Kit musí byť vyrobený v súlade s minimálnymi požiadavkami normi ISO 18385 I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 4
712 |  | Kit na sekvenačnú reakciu pomocou kapilárnej elektroforézy | Kit na uskutočnenie sekvenačnej reakcie vyhodnotiteľnej pomocou automatizovanej kapilárnej elektroforézy. A) Kit na stanovenie pozície alebo sledu všetkých štyroch štandardných deoxyribonukleotidov v jednej skúmavke využitím vylepšenej verzie Sangerovej metódy, tj. na základe zabudovania odlišne fluorescenčne značených dideoxinukleotidov do enzymaticky predlžovaného reťazca deoxyribonukleovej kyseliny B) Produkt optimalizovaný na analýzu sekvencie nukleových kyselín bezprostredne za spoznávacím miestom sekvenčne špecifického primeru, na analýzu sekvencie relatívne krátkych úsekov produktov polymerázovej reťazovej reakcie a na analýzu relatívne krátkych sekvencie nukleových kyselín s vysokým obsahom GC párov (viac ako 65%), alebo AT párov (viac ako 65%) C) Produkt dodaný so všetkými chemikáliami potrebými k uskutočneniu sekvenačnej reakcie okrem špecifických primerov, templátových molekúl a ultračistej vody E) Kit poskytujúci vyváženú hladinu signálov pre rôzne farbičky a tým uniformnú výšku píkov pre jednotlivé bázy F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer a 3730 DNA Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch G) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 24 analýz s objemom 20 µl. | 24 analýz | bal | 10
713 | x | Kit na sekvenačnú reakciu pomocou kapilárnej elektroforézy | Kit na uskutočnenie sekvenačnej reakcie vyhodnotiteľnej pomocou automatizovanej kapilárnej elektroforézy. A) Kit na stanovenie pozície alebo sledu všetkých štyroch štandardných deoxyribonukleotidov v jednej skúmavke využitím vylepšenej verzie Sangerovej metódy, tj. na základe zabudovania odlišne fluorescenčne značených dideoxinukleotidov do enzymaticky predlžovaného reťazca deoxyribonukleovej kyseliny B) Produkt optimalizovaný na analýzu sekvencie dlhších úsekov nukleových kyselín, na de novo sekvenovanie a resekvenovanie rôznych templátov ako napríklad PCR produktov, plazmidov, alebo umelo vytvorených bakteriálnych chromozómov, a na analýzu sekvencie nukleových kyselín s vysokým obsahom GC párov alebo AT párov C) Priemerný počet stanovených báz s kvalitou PHRED Q20 alebo vyššou minimálne 800 D) Produkt dodaný so všetkými chemikáliami potrebými k uskutočneniu sekvenačnej reakcie okrem špecifických primerov, templátových molekúl a ultračistej vody E) Kit poskytujúci vyváženú hladinu signálov pre rôzne farbičky a tým uniformnú výšku píkov pre jednotlivé bázy F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer a 3730 DNA Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch G) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 analýz s objemom 20 µl. | 100 analýz | bal | 10
714 |  | Kit na určenie identity ľudí | Kit na určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom dovyšetrenia problematických vzoriek a doplnenia neúplných údajov potrebných na vytvorenie profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí umožniť vyšetrenie ôsmich najdlhších lokusov amplifikovaných pri práci s kitmi AmpFLSTR Identifiler a SGM Plus (na pracovisku sa bežne využívajú), za účelom umožnenia dodatočného vyšetrenia daných lokusov v prípade neuspokojivých výsledkov pre dané lokusy získané prostredníctvom uvedených kitov, spôsobených inhibítormi alebo degradovanou vzorkou B) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie 8 krátkych tandemových repetícií (D7S820, D13S317, D21S11, D2S1338, D18S51, D16S539, FGA, CSF1PO) a 1 lokusu viazaného na pohlavie C) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musia byť kratšie ako 300 bázových párov z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 0.5 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch G) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 100 analýz s objemom 25 μl. | 100 analýz | bal | 4
715 | x | Kit na určenie ľudskej DNA obsahujúci 17 lokusov | Kit na určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 16 krátkych tandemových repetícií a 1 lokusu viazaného na pohlavie z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 200 bázových párov, z dôvodu umožnenia zíkania spoľahlivých výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 1 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Kit umožňujúci stanovenie prítomnosti minoritnej prímesy v zmiešaných vzorkách F) Kit musí umožniť vytvorenie konsenzného profilu s vysokou mierou spoľahlivosti aj pre degradované vzorky v kombinácií s kitmi NGM Detect G) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer a 3130xl Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch H) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí, 12 vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musí byť identických s lokusmi v Európskej štandardnej sade lokusov v súlade s požiadavkami organizácií ENFSI a EDNAP, jedným z lokusov musí byť aj SE33 a zvyšné 3 vyšetrované krátke tandemové repetície musia byť spomedzi najpoužívanejších lokusov podľa ENFSI DNA WG - STR Population Database za účelom zabezpečenia vysokej diskriminačnej sily, možnosti cezhraničného zdielania/porovnávania výsledkov a kompatibility so zavedenými postupmi na pracovisku I) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 30
716 |  | Kit na určenie ľudskej DNA obsahujúci 17 lokusov, so schopnosťou rozlíšenia degradovaných a inhibovaných vzoriek | Kit na určenie identity ľudí pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 16 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 400 bázových párov, z dôvodu umožnenia získania spoľahlivých výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit musí obsahovať unikátne, v prírode sa nevyskytujúce templátové sekvencie, a odpovedajúce primery umožňujúce spoľahlivé rozlíšenie degradovaných vzoriek od vzoriek obsahujúcich PCR inhibítory E) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 1 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Kit umožňujúci stanovenie prítomnosti minoritnej prímesy v zmiešaných vzorkách G) Kit musí umožniť vytvorenie konsenzného profilu s vysokou mierou spoľahlivosti aj pre degradované vzorky v kombinácií s kitmi NGM Select H) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer a 3130xl Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch I) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí, 12 vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musí byť identických s lokusmi v Európskej štandardnej sade lokusov v súlade s požiadavkami organizácií ENFSI a EDNAP, jedným z lokusov musí byť aj SE33 a zvyšné 3 vyšetrované krátke tandemové repetície musia byť spomedzi najpoužívanejších lokusov podľa ENFSI DNA WG - STR Population Database za účelom zabezpečenia vysokej diskriminačnej sily, možnosti cezhraničného zdielania/porovnávania výsledkov a kompatibility so zavedenými postupmi na pracovisku J) Kit musí byť vyrobený v súlade s minimálnymi požiadavkami normi ISO 18385 K) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 30
717 | x | Kit na určenie ľudskej DNA obsahujúci 24 lokusov | Kit na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz G) Kit umožňujúci získanie výsledkov min. do 2,5 hodiny celkového času H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 30
718 |  | Kit na určenie ľudskej DNA obsahujúci 25 lokusov | Kit na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Kit musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 23 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group a tiež lokusy Penta D a Penta E), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Kit musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Kit určený na priamu amplifikáciu ľudskej DNA zo vzoriek slín alebo krvi bez nutnosti izolácie a prečistenia deoxyribonukleovej kyseliny C) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 465 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie D) Kit umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny E) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji F) Kit musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz G) Kit musí byť vyrobený v súlade s minimálnymi požiadavkami normi ISO 18385 H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 9
719 | x | Kit na určenie množstva templátu ľudskej a mužskej ľudskej DNA v reálnom čase s možnosťou určenia kvality templátu | Kit na simultánne určenie množstva celkovej namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny a mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie. A) Kit musí umožniť určenie množstva a pomeru celkovej namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny a mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v jednej reakcií B) Kit musí umožniť určenie prítomnosti mužskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny aj v prípade 3000, alebo viacnásobného nadbytku ženskej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny C) Kit musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach D) Kit musí spoľahlivo namnožiť ľudskú genomickú deoxyribonukleovú kyselinu o koncentrácií najmenej 6 pg/µl na poskytnutie dostatočnej citlivosti pre požadované účely E) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť kompatibilný s „real time“ termocyklérom spoločnosti Applied Biosystems model 7500. F) Kit musí obsahovať vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie a prítomnosti inhibítorov reakcie G) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl H) Amplifikácia a stanovenie výsledkov prebieha v čase kratšom ako 120 minút. | 400 analýz | bal | 12
720 |  | Kit na určenie množstva templátu ľudskej DNA v reálnom čase | Kit na určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie. A) Kit musí umožniť kvantifikáciu množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v rôznych vzorkách, napr. na swaboch, z krvi, semena, tkaniva alebo iných zdrojov ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny B) Určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny musí byť založená na kvantifikácií prítomnosti tzv. house keeping génu alebo ekvivalentnej sekvencie v spojení so sekvenčne špecifickou vizualizáciou hromadenia amplifikačného produktu C) Kit musí obsahovať vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie D) Výsledky kvantifikačných reakcií musia byť vyhodnotiteľné prostredníctvom zaznamenania hladiny fluorescencie pri vlnovej dĺžke 520±5 nm a 550±5 nm E) Kit musí umožniť určenie množstva templátu v rozpätí koncentrácií minimálne 3 rádov a musí spoľahlivo namnožiť a kvantifikovať ľudskú genomickú deoxyribonukleovú kyselinu minimálne pri koncentrácií 30 pg/µl a viac, na poskytnutie dostatočnej citlivosti F) Kit musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach G) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí H) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl. | 400 analýz | bal | 5
721 | x | Kit na určenie množstva templátu ľudskej DNA v reálnom čase s možnosťou určenia kvality templátu a zlyhania reakcie | Kit na určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie. A) Kit musí umožniť kvantifikáciu množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v rôznych vzorkách, napr. na swaboch, z krvi, semena, tkaniva alebo iných zdrojov ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny B) Kit musí obsahovať vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie C) Kit musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach. D) Kit musí umožniť určenie množstva templátu v rozpätí koncentrácií minimálne 3 rádov a musí spoľahlivo namnožiť a kvantifikovať ľudskú genomickú deoxyribonukleovú kyselinu minimálne pri koncentrácií min. 30 pg/µl, na poskytnutie dostatočnej citlivosti E) Kit musí umožniť určiť množstvo ľudskej genomickej DNA v prítomnosti inhibítorov do 45 pg/µl F) Kit musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť validovaný kompatibilný s „real time“ termocyklérom spoločnosti Applied Biosystems model 7500. G) Kit musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl H) Amplifikácia a stanovenie výsledkov prebieha v čase kratšom ako 120 minút. | 400 analýz | bal | 230
722 |  | Kit na verifikáciu RT 7500 | Súbor predpripravených reakcií na overenie správneho fungovania zariadenia 7500 System (štandardný model). A) Produkt obsahujúci všetky reagencie potrebné na uskutočnenie real time polymerázovej reťazovej reakcie na overenie správneho fungovania zariadenia B) Umiestnené v uzatvorenom 96 jamkovom formáte kompatibilnom so zariadením 7500 System C) Produkt overujúci schopnosť absulútnej kvantifikácie a odlíšenia prítomnosti 5000 a 10 000 kópií templátu v jednotlivých jamkách pomocou kalibračnej krivky. | 1 kit | bal | 8
723 |  | Kit na vytvorenie spektrálnych matríc na RT 7500 | Kit na vytvorenie spektrálnych matríc pre čisté fluorescenčné farbičky a na zaznamenanie hodnôt pre jednofarebné spektrum a multikomponentové spektrálne matrice umožňujúce vyhodnotenie intenzity signálu vyžarovaného danými farbičkami samostatne a v multiplexných reakciách. A) Kit umožňujúci vytvorenie spektrálnych matríc pre fluorescenčné farbičky Cy3®, Cy5®, and Texas Red® B) Kit vo formáte 96 jamkových platničiek kompatibilný s termocyklérom 7500 System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit obsahuje 3 optické 96 jamkové platne preinštalované a hermeticky uzavreté s Cy3, Cy5 a Texas red fluorescenčnými štandardmi. | 1 kit | bal | 3
724 |  | Kit na vytvorenie spektrálnych matríc na RT 7500 | Kit na vytvorenie spektrálnych matríc pre čisté fluorescenčné farbičky a na zaznamenanie hodnôt pre multikomponentové spektrálne matrice umožňujúce vyhodnotenie intenzity signálu vyžarovaného danými farbičkami samostatne a v multiplexných reakciách. A) Kit umožňujúci vytvorenie spektrálnych matríc pre fluorescenčné farbičky FAM/SYBR Green I, VIC/JOE a NED/TAMRA/ROX (alebo ekvivalentne) alebo kalibráciu bloku real time termocykléru B) Kit vo formáte 96 jamkových platničiek kompatibilný s termocyklérom 7500 System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit obsahujúci platničku na určenie hladiny pozadia v jednotlivých jamkách termobloku. D) Kit musí obsahovať kalibračnú platňu - ROI a sedem kalibračných platní na spektrálnu kalibráciu - každá farbička samostatne. | 1 kit | bal | 4
725 | x | Kit pre automatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice | Kit pre automatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice A) Kit musí byť optimalizovaný a validovaný pre automatizovanú prípravu fragmentových knižníc pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať zložky potrebné na prípravu knižnice z cieľových amplikónov D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 20,000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivú amplifikáciu zo vstupného množstva DNA iba 1 ng E) Kit musí umožniť prípravu knižnice s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút F) Kit musí obsahovať minimálne 4 reagenčné kazety s reagenciami pre spracovanie 8 vzoriek, minimálne 4 reagenčné kazety s roztokmi pre spracovanie 8 vzoriek, minimálne 4 kazety so špičkami a potrebnými PCR fóliami a materiálom pre enrichment pre spracovanie 8 vzoriek a minimálne 32 unikátnych identifikačných adaptérov rozdelených po 8 v štyroch samostatných PCR platničkách G) Kit musí umožniť poolovanie minimálne 32 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu H) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na spracovanie minimálne 32 vzoriek. | 32 vzoriek | bal | 4
726 | x | Kit pre automatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov | Kit pre automatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov A) Kit musí byť optimalizovaný a validovaný pre automatizovanú prípravu fragmentových knižníc pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí byť optimalizovaný a validovaný pre prácu s amplifikačnými panelmi validovanými pre forenzné účely C) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Kit musí umožniť spoľahlivé spracovanie vzoriek obsahujúcich iba 1 ng DNA E) Kit musí umožniť prípravu knižnice s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút F) Kit musí obsahovať minimálne 4 reagenčné kazety s reagenciami pre spracovanie 8 vzoriek, minimálne 4 reagenčné kazety s roztokmi pre spracovanie 8 vzoriek, minimálne 4 kazety so špičkami a potrebnými PCR fóliami a materiálom pre enrichment pre spracovanie 8 vzoriek a minimálne 32 unikátnych identifikačných adaptérov rozdelených po 8 v štyroch samostatných PCR platničkách G) Kit musí umožniť poolovanie minimálne 32 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu H) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na spracovanie minimálne 32 vzoriek. | 32 vzoriek | bal | 20
727 | x | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónových fragmentových knižníc B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať zložky potrebné na prípravu knižnice z cieľových amplikónov D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 20,000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivú amplifikáciu zo vstupného množstva DNA 10 ng E) Kit musí byť kompatibilný s identifikačnými adaptérmi za účelom umožnenia špecifického označenia knižníc identifikačnými adaptérmi a ich následné poolovanie F) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu minimálne 8 amplikónových knižníc. | 8 reakcií | bal | 4
728 |  | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónových fragmentových knižníc B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať zložky potrebné na prípravu knižnice z cieľových amplikónov D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 20,000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivú amplifikáciu zo vstupného množstva DNA 10 ng E) Kit musí byť kompatibilný s identifikačnými adaptérmi za účelom umožnenia špecifického označenia knižníc identifikačnými adaptérmi a ich následné poolovanie F) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu minimálne 96 amplikónových knižníc. | 96 reakcií | bal | 2
729 | x | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice z malého množstva templátu | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice z malého množstva templátu A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónových fragmentových knižníc B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať zložky potrebné na prípravu knižnice z cieľových amplikónov D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 20,000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivú amplifikáciu zo vstupného množstva DNA iba 1 ng E) Kit musí byť kompatibilný s identifikačnými adaptérmi za účelom umožnenia špecifického označenia knižníc identifikačnými adaptérmi a ich následné poolovanie F) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu minimálne 24 amplikónových knižníc. | 24 reakcií | bal | 10
730 |  | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice z malého množstva templátu | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónovej fragmentovej knižnice z malého množstva templátu A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu amplikónových fragmentových knižníc B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať zložky potrebné na prípravu knižnice z cieľových amplikónov D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 20,000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivú amplifikáciu zo vstupného množstva DNA iba 1 ng E) Kit musí byť kompatibilný s identifikačnými adaptérmi za účelom umožnenia špecifického označenia knižníc identifikačnými adaptérmi a ich následné poolovanie F) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu minimálne 96 amplikónových knižníc. | 96 reakcií | bal | 30
731 | x | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentových knižníc a musí byť optimalizovaný a validovaný pre prácu s amplifikačnými panelmi validovanými pre forenzné účely B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí umožniť prácu v 96 jamkovom platničkovom formáte v jednotlivých krokoch pracovného postupu z dôvodu jednoduchosti sledovania pozície vzoriek D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 3000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivé spracovanie vzoriek obsahujúcich iba 1 ng DNA E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu knižníc z minimálne 96 vzoriek. | 96 vzoriek | bal | 40
732 |  | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice pre analýzu forenzných panelov A) Kit musí byť určený na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentových knižníc a musí byť optimalizovaný a validovaný pre prácu s amplifikačnými panelmi validovanými pre forenzné účely B) Kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí umožniť prácu v 96 jamkovom platničkovom formáte v jednotlivých krokoch pracovného postupu z dôvodu jednoduchosti sledovania pozície vzoriek D) Kit musí obsahovať mastermix umožňujúci spoľahlivé a uniformné namnoženie viac ako 3000 amplikónov v jednej reakcií a tiež umožňujúci spoľahlivé spracovanie vzoriek obsahujúcich iba 1 ng DNA E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na prípravu knižníc z minimálne 384 vzoriek. | 384 vzoriek | bal | 2
733 | x | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice vrátane identifikačného panelu | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice vrátane identifikačného panelu A) Kit musí obsahovať materiál a reagencie na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentových knižníc a musí tiež obsahovať špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 120 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania a tieto zložky musia v súčinnosti umožniť efektívnu diskrimináciu jedincov, s teoretickou pravdepodobnosťou zhodných profilov pre dvoch jedincov na úrovi maximálne 1x10^-31 B) Kitom vytvorené amplikóny ako aj kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) V kite obsiahnutý panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 150 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Kit musí umožniť prácu v 96 jamkovom platničkovom formáte v jednotlivých krokoch pracovného postupu z dôvodu jednoduchosti sledovania pozície vzoriek E) V kite obsiahnutý panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 100 pg genomickej DNA F) V kite obsiahnutý panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v jednej zmesi G) Súčasti kitu musia byť kompatibilné s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musia byť validované pre použitie vo forenzných analýzach H) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou kitu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva I) Jedno balenie kitu musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na amlifikáciu cieľových oblastí a následnú prípravu knižníc z minimálne 96 vzoriek. | 96 vzoriek | bal | 1
734 |  | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice vrátane pôvodového panelu | Kit pre manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentovej knižnice vrátane pôvodového panelu A) Kit musí obsahovať materiál a reagencie na manuálnu alebo poloautomatizovanú prípravu fragmentových knižníc a musí tiež obsahovať špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 165 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania a tieto zložky musia v súčinnosti umožniť efektívnu predikciu biogeografického pôvodu B) Kitom vytvorené amplikóny ako aj kitom pripravené knižnice musia byť kompatibilné s technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) V kite obsiahnutý panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 150 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Kit musí umožniť prácu v 96 jamkovom platničkovom formáte v jednotlivých krokoch pracovného postupu z dôvodu jednoduchosti sledovania pozície vzoriek E) V kite obsiahnutý panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 125 pg genomickej DNA F) V kite obsiahnutý panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v jednej zmesi G) Súčasti kitu musia byť kompatibilné s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musia byť validované pre použitie vo forenzných analýzach H) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou kitu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva I) Jedno balenie kitu musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na amlifikáciu cieľových oblastí a následnú prípravu knižníc z minimálne 96 vzoriek. | 96 vzoriek | bal | 1
735 |  | Kolónkový kit na izoláciu a purifikáciu RNA | Kolónkový kit na rýchlu a jednoduchú izoláciu a purifikáciu malých množstiev celkovej RNA. A) Procedúra založená na špecifickej väzbe izolovanej ribonukleovej kyseliny na kremičitanovú kolónku, čo umožňuje jej následné prečistenie za použitia špeciálnych väzobných, premývacích a elučných roztokov B) Kit umožňujúci izoláciu z buniek, tkanív a ich preparátov C) Kit umožňujúci spoľahlivú izoláciu celkovej RNA iba z niekoľkých buniek a jej elúciu do objemu iba 10 µl D) Formát kompatibilný s rôznymi veľkosťami skúmaviek E) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 40 izolácií. | 40 izolácií | bal | 4
736 | x | Kolónky na inkubáciu a odstredenie vzorky | Kolónky možňujúce pridanie lyzačného pufra priamo spolu so vzorkou a jej následnú inkubáciu - bez ďalšej manipulácie. A) Kolónky sú vhodné na rýchle odstredenie, ktoré umožňuje prietok lyzátu cez stabilnú membránu, zatiaľ čo substrát zostáva v stĺpci kolonky. B) Skúmavka je priamo použiteľná v prístroji Automate Express ™. C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 24
737 |  | Kombinovaný fenotypovo identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie | Kombinovaný fenotypovo identifikačný panel pre masívne paralelné skvenovanie A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 200 autozomálnych polymorfizmov typu SNP a minimálne 120 polymorfizmov typu SNP na Y chromozóme metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu identifikáciu otcovskej línie, predikciu biogeografického pôvodu a DNA fenotypizáciu D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 125 pg genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi F) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 500,000 na 1 vzorku G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu 24 vzoriek. | 1 balenie | bal | 2
738 |  | Kombinovaný fenotypovo pôvodový panel pre masívne paralelné skvenovanie | Kombinovaný fenotypovo pôvodový panel pre masívne paralelné skvenovanie A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 150 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 175 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek C) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu predikciu biogeografického pôvodu a DNA fenotypizáciu (vrátane predikcie farby očí, vlasov a kože) E) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 100 pg genomickej DNA F) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi G) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 500,000 na 1 vzorku H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu 16 vzoriek. | 1 balenie | bal | 2
739 |  | Kompresná podložka pre 96 jamkové platne | Kompresná podložka pre 96 jamkové platne. A) Zabezpečuje teplotné utesnenie vzorky pri procesované vzorky s použitím termoblokov a optických senzorov, pri použití optickej fólie ako uzatvorenia vzorkových nádobň B) Kompatibilná s 96 jamkovou platničkou C) Opticky kompatibilné prevedenie D) Minimálna kompatibilita s real time PCR zariadeniami ABI a genetickými analyzátormi ABI E) Minimálne požadované balenie 5 ks. | 5 ks | bal | 1
740 | x | Kryty vzorkových nádob zviazané | Kryty vzorkových nádob zviazané. A) Kryty vzorkových nádob zviazané v bloku po 8 ks B) Vhodné na utesnenie jednotlivých vzorkových nádob, vzorkových nádob zviazaných v blokoch po 8 ks a jamiek 96 jamkových platničiek C) Priehľadné, s uniformnou hrúbkou, kompatibilné a vhodné na uskutočnenie real time PCR reakcie D) Neinterferujú s optickou analýzou vzorky E) Zabezpečujú ochranu vzorky proti evaporácii pri ohreve F) Ploché prevedenie z dôvodu zabezpečenia kompatibility s podporným zariadením používaným na pracovisku G) Dobre viditeľné označenie na jednoznačnú identifikáciu a odlíšenie dvoch koncov H) Dostupné aj farebne kódované kvôli zabezpečeniu správnej interpretácii výsledku analýzy vzorky – minimálne 4 farby I) Jednoducho a bezpečne aplikovateľné a odpojiteľné pomocou úchytky J) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 300 ks, z dôvodu zníženie rizika kontaminácie väčšieho počtu krytov musia byť balené maximálne po 12 ks v rámci balenia. | 300 ks | bal | 80
741 |  | Magnetický stojan pre mikroskúmavky | Magnetický stojan pre mikroskúmavky A) Stojan musí umožniť efektívnu separáciu ferromagnetických čiastočiek vo veľkostnom rozmedzí minimálne 1-4 µm B) Tvar stojanu musí zaručiť kompatibilitu so štandardnými mikroskúmavkami typu eppendorf s pracovným objemom 1.5 alebo 2 ml C) Stojan musí mať minimálne 16 mikroskúmavkových pozícií D) Umiestnenie magnetov v stojane musí umožniť zber magnetických čiastočiek na boku skúmaviek E) Jedno balenie obsahuje minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
742 |  | Magnetický stojan pre PCR platničky | Magnetický stojan pre PCR platničky. A) Stojan musí umožniť efektívnu separáciu ferromagnetických čiastočiek vo veľkostnom rozmedzí minimálne 1-4 µm B) Tvar stojanu musí zaručiť kompatibilitu so štandardnými PCR skúmavkovými stripmi a tiež s 96 jamkovými PCR platničkami bez lemu alebo s polovičným lemom s pracovným objemom jamiek 200 µl C) Stojan musí umožniť efektívne premiešavanie, resp. premývanie separovaných častíc bez akýchkoľvek strát a bez potreby manipulácie s obsahom jamiek D) Umiestnenie magnetov v stojane musí umožniť zber magnetických čiastočiek na boku jamiek E) Jedno balenie obsahuje minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
743 |  | Magnetický stojan pre PCR platničky | Magnetický stojan pre PCR platničky. A) Stojan musí umožniť efektívnu separáciu ferromagnetických čiastočiek vo veľkostnom rozmedzí minimálne 1-4 µm B) Tvar stojanu musí zaručiť kompatibilitu so štandardnými PCR skúmavkovými stripmi a tiež s 96 jamkovými PCR platničkami bez lemu alebo s polovičným lemom s pracovným objemom jamiek 200 µl C) Umiestnenie magnetov v stojane musí umožniť zber magnetických čiastočiek na dne jamiek E) Jedno balenie obsahuje minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
744 |  | Matrix standard kit DS-32 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky 5-FAM, JOE, NED a ROX, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy vzoriek, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadeniami 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 192 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 12 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 8
745 |  | Matrix standard kit DS-33 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky 6-FAM, VIC, NED, PET a LIZ, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy vzoriek, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadením 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 768 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 12 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 8
746 |  | Matrix standard kit DS-36 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky 6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ a LIZ, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy vzoriek, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadením 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 384 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 12 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 8
747 |  | Matrix standard kit DS-37 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky 6-FAM, VIC, TED, SID, TAZ a LIZ, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy vzoriek, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadením 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 192 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 12 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 8
748 |  | Matrix standard kit k sekvenačnému kitu | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky ROX, TAMRA, rodamín 110 a rodamín 6G, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy neznámych fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny značených danou sadou fluorescenčných farbičiek (napr. pri použití sekvenačných kitov) B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadeniami 3130 Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer a SeqStudio a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru na týchto zarideniach D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 24 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 6 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 1
749 |  | Matrix štandard DS-02 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou obsahujúca fragmenty označené špecifickou kombináciou fluorescenčných farbičiek. A) Produkt musí umožniť vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice pre fluorescenčné farbičky dR110, dR6G, dTAMRA, dROX a LIZ, alebo inej kombinácie farbičiek s ekvivalentnými spektrálnymi vlastnosťami, za účelom umožnenia automatickej analýzy vzoriek, ktoré obsahujú neznáme fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny značené danou sadou fluorescenčných farbičiek B) Produkt musí obsahovať jeden fragment jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou pre každú fluorescenčnú farbičku v jednej zmesi C) Produkt musí byť zaručene kompatibilný so zariadeniami rady 3130 Genetic Analyzer a musí umožňovať automatické vytvorenie maticového súboru D) Produkt musí postačovať na vytvorenie multikomponentovej spektrálnej matrice minimálne pre 192 kapilár E) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 12 mesiacov bez zníženia jeho kvality. | 1 kit | bal | 4
750 |  | Mikrohaplotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie | Mikrohaplotypový panel pre masívne paralelné skvenovanie A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 74 mikrohaplotypových oblastí zahŕňajúcich minimálne 230 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Mikrohaplotypové oblasti v panely musia byť vysoko informatívne a musia mať vysoký efektívny počet aliel z dôvodu zabezpečenia rozoznania profilov v zmiešaných vzorkách a predikcie biogeografického pôvodu D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 50 pg genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi F) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 500,000 na 1 vzorku G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 16 vzoriek. | 1 balenie | bal | 2
751 |  | Mikroskúmavkové stripy pre fluorometriu, 0.2 ml | Mikroskúmavkové stripy pre fluorometriu, 0.2 ml A) Stripy musia byť vyrobené z polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Stripy musia pozostávať zo skúmaviek s pracovný objemom 200 µl C) Stripy musia mať a tenkú stenu a musia byť vyrobené z materiálu s nízkou autofluorescenciou kvôli zabezpečeniu nízkeho pozadia pri fluorometrických analýzach D) Stripy musia mať rozmery a tvar zabezpečujúci kompatibilitu so zariadením Qubit Flex, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Stripy musia byť vhodné na uskutočnenie fluorometrického stanovenia kvantity DNA, RNA a proteínov vo vzroke F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 125 ks. | 125 ks | bal | 2
752 |  | Mikroskúmavky pre fluorometriu, 0.5 ml | Mikroskúmavky pre fluorometriu, 0.5 ml A) Mikroskúmavky musia byť vyrobené z polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Mikroskúmavky musia mať pracovný objem 500 µl C) Mikroskúmavky musia mať a tenkú stenu a musia byť vyrobené z materiálu s nízkou autofluorescenciou kvôli zabezpečeniu nízkeho pozadia pri fluorometrických analýzach D) Mikroskúmavky musia mať rozmery a tvar zabezpečujúci kompatibilitu so zariadeniami radu Qubit, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Mikroskúmavky musia byť vhodné na uskutočnenie fluorometrického stanovenia kvantity DNA, RNA a proteínov vo vzroke F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 2
753 |  | Mikroskúmavky s plochým vrchnákom s objemom 0,5 ml | Mikroskúmavky vhodné ako reakčné nádoby na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie. A) Priehľadné a bezfarebné plastové mikroskúmavky s pripojeným uzáverom a nominálnou hodnotou pracovného objemu 500 µl B) Tenká stena mikroskúmavky s uniformnou hrúbkou umožňujúca rýchlu zmenu teploty a presnú reguláciu teploty jej obsahu C) Plochý uzáver s matným povrchom umožňujúcim popisovanie rôznymi písacími potrebami D) Uzáver zabezpečujúci vzduchotesné uzatvorenie mikroskúmavky z dôvodu eliminácie odparovania vody a následnej zmeny koncentrácie chemikálií v reakčnej zmesi E) Nenamáhavé otvorenie a zatvorenie mikroskúmavky F) Štandardný tvar zaručujúci kompatibilitu s termocyklérmi s 500 µl-ovým formátom bloku G) Bez detegovateľnej prítomnosti ľudskej DNA, DNáz, RNáza a PCR inhibítorov H) Použiteľné v teplotnom rozmedzí minimálne -20 až 105°C. | 1000 ks | bal | 4
754 |  | Mikroskúmavky s vrchnákom s objemom 1,5 ml | Centrifugačné mikroskúmavky s vrchnákom s pracovným objemom 1.5 ml. A) Vyhotovené z čistého polypropylénu alebo ekvivalentného plastového materiálu B) Skúmavky s pripojeným, dobre tesniacim vrchnákom a stupnicu označujúcu objem obsiahnutej kvapaliny C) Produkt musí odolávať centrifugačnej sile minimálne 12 000 x g D) Neadhezívny vnútorný povrch s nízkou väzbovosťou voči biomakromolekulám E) Skúmavky musia odolávať teplotám v rozmedzí minimálne -80 až +120 °C F) Sterilné, bez DNáz a RNáz D) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 250 ks. | 250 ks | bal | 1
755 | x | Mitochondriálny panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 | Mitochondriálny panel pre masívne paralelné skvenovanie 1 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu celého ľudského mitochondriálneho genómu metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 175 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Panel musí obsahovať aj degenerované primery pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho annealingu za účelom poskytnutia možnosti analyzovať aj vzorky s vysokou mierou degradácie E) Panel musí zabezpečiť vyvážené zastúpenie a hĺbku čítania celého mitochondriálneho genómu F) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 2 pg mitochondriálnej DNA G) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v dvoch zmesiach H) Panel musí byť kompatibilný s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaný pre použitie vo forenzných analýzach I) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou púanelu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na uskutočnenie 96 analýz v prípade manuálnej prípravy knižnice alebo 48 analýz v prípade automatizovanej prípravy knižnice pomocou zariadenia IonChef. | 96 analýz | bal | 10
756 | x | Mitochondriálny panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 | Mitochondriálny panel pre masívne paralelné skvenovanie 2 A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci analýzu 1.2 kb dlhého kontrolného regiónu ľudského mitochondriálneho genómu (musí zahŕňať oblasti HV-I, HV-II a HV-III) metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 175 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Panel musí obsahovať aj degenerované primery pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho annealingu za účelom poskytnutia možnosti analyzovať aj vzorky s vysokou mierou degradácie E) Panel musí zabezpečiť vyvážené zastúpenie a hĺbku čítania celého mitochondriálneho genómu F) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 2 pg mitochondriálnej DNA G) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v dvoch zmesiach H) Panel musí byť kompatibilný s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaný pre použitie vo forenzných analýzach I) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou panelu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva J) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na uskutočnenie 96 analýz v prípade manuálnej prípravy knižnice alebo 48 analýz v prípade automatizovanej prípravy knižnice pomocou zariadenia IonChef. | 96 analýz | bal | 1
757 | x | Nástroj na aplikáciu krytov v blokoch na nádoby | Aplikátor vzorkových krytov nádob v blokoch. A) Umožňuje jednoduché, bezpečné nasadenie krytov vzorkových nádob B)Kompatibilný so vzorkovými uzávermi zviazanými v blokoch C) Vhodný pre aplikáciu krytov na separátne vzorkové nádoby v podporných stojanoch, vzorkových nádob zviazaných v blokoch po 8 alebo 12 ks, ako aj na 96 jamkové platničky D) Aplikačná forma v tvare krytov, pre čo najefektívnejšiu aplikáciu krytov na vzorkové nádoby E) Umožňuje efektivizáciu ochrany proti evaporácii vzorky počas procesu ohrevu vzorky F) Kompatibilný a použiteľný so systémami ABI. | 1 ks | ks | 4
758 |  | Nástroj na odber a aplikáciu nukleových kyselín na adsorpčnú matricu | Nástroj na odber a aplikáciu nukleových kyselín na adsorpčnú matricu. A) Umožňuje maximalizáciu obsahu prenesenej vzorky B) Je kompatibilná s rámom na matricu a s adsorpčnou matrice, spolu s týmito časťami tvorí systém na odber, stabilizáciu, transport a uskladnenie nukleových kyselín pri forenznej analýze C) Umožňuje odber vzorky priamo z bukálnej sliznice suspektu jednoduchým sterom D) Odberový nástroj zabezpečuje presné pozicionovanie miesta odberu na matricu E) Zabezpečuje uniformný transfer bukálnych buniek F) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky G) Nástroj bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny H) Nástroj bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny I) Prevedenie z alifatického semiaromatického polyamidu alebo materiálu s obdobnými parametrami J) Prevedenie s mnohonásonými koncami polyamidu, ktoré zabezpečujú vznik povrchového napätia, čo zjednodušuje silné hydraulické vzlínanie tekutiny vzorky K) Je požadované balenie na odber minimálne 50 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
759 |  | Nástroj na odber, stabilizáciu, transport a uskladnenie nukleových kyselín | Nástroj na odber, stabilizáciu, transport a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky priamo z bukálnej sliznice suspektu jednoduchým sterom B) Obsahuje nástroj na odber C) Obsahuje adsorpčnú matricu vhodnú pre trasport a uskladnenie D) Odberový nástroj zabezpečuje presné pozicionovanie miesta odberu na matricu E) Matricu je možné bezproblémovo vyňať z odberového nástroja F) Zabezpečuje uniformný transfer bukálnych buniek G) Zabezpečuje vysokú reprodukovateľnosť výsledkov H) Umožňuje indikáciu stavu matrice pomocou farby I) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou J) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky K) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti L) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice M) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch N) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote O) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie P) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny Q) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny R) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu S) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia T) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 100 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
760 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou C) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky D) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti E) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice F) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch G) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote H) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie I) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny J) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny K) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu L) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia M) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 100 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
761 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou C) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky D) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti E) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice F) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch G) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote H) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie I) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny J) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny K) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu L) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia M) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 50 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
762 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Umožňuje indikáciu stavu matrice pomocou farby C) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou D) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky E) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti F) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice G) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch H) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote I) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie J) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny K) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny L) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu M) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia N) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 50 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
763 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Obsahuje minimálne dve rôzne separátne adsorpčné miesta na matrici C) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou D) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti E) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice F) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch G) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote H) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie I) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny J) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny K) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu L) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia M) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 100 rôznych vzoriek pri adsorpcii tej istej vzorky na dve odberové miesta. | 1 sada | bal | 4
764 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Obsahuje minimálne dve rôzne separátne adsorpčné miesta na matrici C) Umožňuje indikáciu stavu matrice pomocou farby D) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou E) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti F) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice G) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch H) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote I) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie J) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny K) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny L) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu M) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia N) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 50 rôznych vzoriek pri adsorpcii tej istej vzorky na dve odberové miesta. | 1 sada | bal | 4
765 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Obsahuje minimálne štyri rôzne separátne adsorpčné miesta na matrici C) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou D) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti E) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice F) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch G) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote H) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie I) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny J) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny K) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu L) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia M) Je požadované balenie na odber minimálne 100 rôznych vzoriek pri odbere tej istej vzorky na štyri odberové miesta. | 1 sada | bal | 4
766 |  | Nosič na odber a uskladnenie DNA | Matrica na stabilizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje odber vzorky z rôznych zdrojových vzoriek B) Obsahuje minimálne štyri rôzne separátne adsorpčné miesta na matrici C) Umožňuje indikáciu stavu matrice pomocou farby D) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou E) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti F) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice G) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch H) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote I) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie J) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny K) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny L) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu M) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia N) Je požadované balenie na odber minimálne 50 rôznych vzoriek pri odbere tej istej vzorky na štyri odberové miesta. | 1 sada | bal | 4
767 | x | Optické kryty na vzorkové nádoby | Kryty vzorkových nádob zviazané. A) Kryty vzorkových nádob zviazané v bloku po 8 ks B) Vhodné na utesnenie jednotlivých vzorkových nádob, vzorkových nádob zviazaných v blokoch po 8 ks a jamiek 96 jamkových platničiek C) Priehľadné, s uniformnou hrúbkou, kompatibilné a vhodné na uskutočnenie real time PCR reakcie D) Neinterferujú s optickou analýzou vzorky E) Zabezpečujú ochranu vzorky proti evaporácii pri ohreve F) Ploché prevedenie z dôvodu zabezpečenia kompatibility s podporným zariadením používaným na pracovisku G) Dobre viditeľné označenie na jednoznačnú identifikáciu a odlíšenie dvoch koncov H) Jednoducho a bezpečne aplikovateľné a odpojiteľné pomocou úchytky I) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 300 ks, z dôvodu zníženie rizika kontaminácie väčšieho počtu krytov musia byť balené maximálne po 12 ks v rámci balenia. | 300 ks | bal | 80
768 |  | Plastové držiaky na 0,2 ml skúmavky | Sada plastových držiakov pozostávajúcich zo základnej časti a pridržovacej časti umožňujúcej usporiadanie 0.2 ml skúmaviek bez uzáverov alebo stripov 0.2 ml skúmaviek bez uzáverov do formátu 96 jamkovej platničky za účelom eliminácie rizika zámeny skúmaviek a vyliatia ich obsahu pri náhodnom prevrhnutí skúmaviek. A) Držiaky musia umožniť uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie bez potreby vybratia skúmaviek s držiaka a musia mať plný lem a vhodný výrobný materiál zvyšujúci uniformitu teploty medzi jednotlivými skúmavkami. B) Zostavené držiaky spolu so skúmavkami muisa byť kompatibiliné s blokmi termocyklérov GeneAmp® PCR System 9700 alebo 2720 Thermal Cycler. C) Sada musí obsahovať minimálne 10 základných častí a 10 pridržovacích častí. | 1 sada | bal | 4
769 | x | Plastové septá na prekrytie 96-jamkových platničiek ku GA 3500 | Elastické plastové septá na prekrytie jamiek 96 jamkových platničiek počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy. A) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania obsahu jamiek ako aj pravdepodobnosť krížovej kontaminácie a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora ku vzorkám v jamkách platničky. B) Septá musia byť kompatibilné s prístrojom 3500/3500xl Genetic Analyzer, okrem toho s ďalším príslušenstvom a chemikáliami používanými pri práci s týmito prístrojmi a s vhodnými 96 jamkovými platničkami. C) Balenie musí obsahovať minimálne 20 ks sept | 20 ks | bal | 120
770 | x | Plastové septá na prekrytie 96-jamkových platničiek ku GA SeqStudio | Plastové septá na prekrytie 96-jamkových platničiek ku GA SeqStudio A) Elastické septá vyrobené z plastu (alebo ekvivalentného materiálu) na prekrytie jamiek 96 jamkových platničiek počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy B) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania obsahu jamiek ako aj zníženie pravdepodobnosti krížovej kontaminácie a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora ku vzorkám v jamkách platničky C) Septá musia byť kompatibilné so zariadením SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s ďalším príslušenstvom a chemikáliami používanými pri práci s týmto zariadením a s vhodnými 96 jamkovými platničkami D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 20 sept. | 20 ks | bal | 5
771 |  | Plastový kryt k systému na podporu platničky v GA | Plastový vrchnák držiaka na zabezpečenie presnej polohy 96 jamkových platničiek v genetickom analyzátore a bezpečný prístup kapilár ku vzorkám počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy. A) Vrchnák musí byť kompatibilný so samotným držiakom pre 96 jamkové platničky prístroja 3130 Genetic Analyzer, okrem toho s ďalším príslušenstvom používaným pri práci s týmto prístrojom a s vhodnými 96 jamkovými platničkami. | 4 ks | bal | 4
772 |  | Podporná báza k 96-jamkovej platničke | Podporná platňa k 96 jamkovej platničke. A) Určená na podporu a stabilizáciu reakčných nádobiek v stojane alebo 96 jamkovej reakčnej platničky B) Vhodná na pre a post procesovanie vzorky pri polymerázovej reťazovej reakcii C) Kompatibilná minimálne so systémami genetický analyzátor a real-time PCR zariadenia ABI D) Jednoducho použiteľné pri procedúrach transportu reagencií E) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 10 ks. | 10 ks | bal | 4
773 |  | Podporný kit na analýzu DNA | Podporný kit na realizáciu forenzných analýz pomocou zariadení na analýzu častí humánneho genómu. A) Súčasť procesov realizácie ľudskej identifikácie pomocou STR polymorfizmov B) Kompatibilný so zariadeniami ako sú genetický analyzátor alebo real time PCR zariadenie C) Vo formáte pripravený na použitie D) Súčasťou kitu sú vzorkové nádobky na transfer a realizáciu analýz E) Súčasťou kitu sú pomôcky na transfer reagencií a vzoriek F) Minimálna veľkosť balenia 50 analýz. | 50 analýz | bal | 12
774 |  | Podporný kit pre prípravu fragmentovej knižnice | Podporný kit pre prípravu fragmentovej knižnice A) Kit musí obsahovať zložky používané v procesov realizácie ľudskej identifikácie pomocou STR polymorfizmov alebo SNP polymorfizmov B) Kit musí byť kompatibilný s technológiou IonTorrent a zariadeniami IonChef a GeneStudio S5, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Kit musí obsahovať reagencie vo formáte pripravenom na priame použitie bez potreby riedenia D) Súčasťou kitu musia byť vzorkové nádobky na transfer vzoriek a reagencií a na realizáciu analýz E) Súčasťou kitu musia byť pomôcky na transfer reagencií a vzoriek F) Kit musí obsahovať dostatočné množťstvo materiálu minimálne na prípravu 24 knižníc. | 24 analýz | bal | 4
775 |  | Pomôcka na odstránenie krytov vzorkových nádob | Pomôcka na odstránenie krytov vzorkových nádob. A) Umožňuje bezpečné, rýchle a jednoduché odstránenie krytov vzorkových nádob z jednotlivých vzorkových nádob, zviazaných vzorkových nádob v bloku alebo z 96 jamkových platničiek B) Vhodná na odstránenie mikroplatničiek z blokov termálnych cyklérov C) Vhodná pre odstránenie jednotlivých vzorkových nádob z podporného stojanu D) Vhodná pre otváranie vzorkových nádob E) Umožňuje viacnásobné použitie F) Odolná konštrukcia G) Variabilita použiteľnosti H) Ergonomický tvar I) Prispieva k bezpečnosti vzorky, predchádza a minimalizuje neefektívnu manipuláciu so vzorkou. | 1 ks | ks | 4
776 | x | Pôvodový panel pre masívne paralelné skvenovanie | Pôvodový panel pre masívne paralelné skvenovanie A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 165 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny s priemernou dĺžkou do 150 bp z dôvodu zabezpečenia možnosti vyšetrenia aj degradovaných vzoriek D) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu predikciu biogeografického pôvodu E) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 125 pg genomickej DNA F) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy maximálne v jednej zmesi G) Panel musí byť kompatibilný s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaný pre použitie vo forenzných analýzach H) Vyhodnotenie výsledkov získaných pomocou panelu musí byť automatizované prostredníctvom softvéru Converge, ktorý sa na pracovisku využíva I) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na uskutočnenie 96 analýz v prípade manuálnej prípravy knižnice alebo 48 analýz v prípade automatizovanej prípravy knižnice pomocou zariadenia IonChef. | 96 analýz | bal | 6
777 |  | Proteináza K | Enzým z huby Engyodontium albumu, nešpecifická serínová proteáza vhodná pre bežné trávenie proteínov. A) Enzým je aktívny: v širokom rozmedzí pH (optimálnu aktivitu medzi 6,5 a 9,5), za denaturačných podmienok (napr. za prítomnosti SDS alebo močoviny), v prítomnosti kovových chelačných činidiel (napr. EDTA), pri pomerne vysokých teplotách (optimálna teplota trávenie, je 65 ° C) B) Aplikácia: Odstránenie endogénnych nukleázy pri príprave DNA a RNA, príprava tkanivových rezoch pre in situ hybridizácii. C) Výkon a kvalita testovania: Endodeoxyribonuclease a exodeoxyribonuclease testy, v tekutej forme testované na neprítomnosť RNázy činnosti. D) Jednotka Definícia: Jedna jednotka Manson sa opisuje ako také množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol a Folin-pozitívny aminokyseliny do jednej minúty pri teplote 37 ° C za použitia hemoglobín ako substrát. E) Balenie 500 mg. | 500 mg | bal | 4
778 |  | Proteináza K, roztok | Enzým z huby Engyodontium albumu, nešpecifická serínová proteáza vhodná pre bežné trávenie proteínov. A) Enzým je aktívny: v širokom rozmedzí pH (optimálna aktivita medzi 6,5 a 9,5), za denaturačných podmienok (napr. za prítomnosti SDS alebo močoviny), v prítomnosti kovových chelačných činidiel (napr. EDTA), pri pomerne vysokých teplotách (optimálna teplota trávenia je 65 ° C) B) Aplikácia: Odstránenie endogénnych nukleázy pri príprave DNA a RNA, príprava tkanivových rezoch pre in situ hybridizácii. C) Výkon a kvalita testovania: Endodeoxyribonuclease a exodeoxyribonuclease testy, v tekutej forme testované na neprítomnosť RNázy činnosti. D) Jednotka Definícia: Jedna jednotka Manson sa opisuje ako také množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol a Folin-pozitívny aminokyseliny do jednej minúty pri teplote 37 ° C za použitia hemoglobín ako substrát E) Balenie 5 x 1.25 ml. | 5 x 1.25 ml | bal | 4
779 |  | Pufor na priamu amplifikáciu DNA z FTA karty | Pufor na priamu amplifikáciu deoxyribonukleovej kyseliny z nástroja bukálneho steru. A) Umožňuje vysokokvalitnú amplifikáciu reťazca deoxyribonukleovej kyseliny zo zdroja bukálneho steru B) Použiteľný a kompatibilný s kitmi na identifikáciu ľudskej osoby pomocou amplifikácie selektovaných target oblastí a STR polymorfizmov C) Použiteľný ako „enhancer“ amplifikačných reakcií D) Zabezpečuje konzistenciu píkov, interpretovateľnosť píkov nad detekčným minimom a kvalitné STR profily E) Použiteľný pri automatizovanom ale aj manuálnom procese identifikácie F) Zjednodušuje proces automatizácie G) Maximalizuje integritu a kvalitu dát H) Produkovaný podľa v súlade s príslušnými štandardami pre zabezpečenie reprodukovateľmosti dát I) Vhodný pre forenznú analýzu J) Minimálne požadované balenie 60 ml vhodné na uskutočnenie minimálne 180 reakcií. | 180 reakcií | bal | 8
780 |  | Pufor udržujúci optimálne zloženie sekvenačnej reakcie | Pufor udržujúci optimálne zloženie sekvenačnej reakcie Sangerovou metódou. A) Pufor optimalizovaný pre prípravu reakčnej zmesi kitu určeného na sekvenovanie s fluorescenčným značením a na jeho riedenie B) 5-krát koncentrovaný C) Pufor musí byť kompatibilný so sekvenačnými kitmi určenými na použitie so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer D) Požadovaný minimálny objem 1 ml. | 1 ml | bal | 10
781 |  | Purifikačný kit na prípravu vzorky pre analýzu kapilárnou elektroforézou | Kit na odstránenie nezainkorporovaných fluorescenčne značených dideoxynukleotidov a nadbytočných solí po uskutočnení Sangerovej sekvenčnej reakcie. A) Kit umožňujúci prečistenie za menej ako 45 minút B) Kit umožňujúci prečistenie s vysokou výťažnosťou krátkych aj dlhých amplifikovaných fragmentov C) Kit stabilizujúci amplifikované fragmenty, s možnosťou následného skladovania pri izbovej teplote minimálne po dobu 48 hodín D) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 100 prečistení pre reakcie s objemom 20 µl. | 100 prečistení | bal | 15
782 |  | Reakčná zmes s obsahom dUTP | Predpripravená reakčná zmes optimalizovaná na uskutočnenie spoľahlivej a citlivej detekcie a kvantifikácie špecificých cieľových sekvencií deoxyribonukleových kyselín pomocou metódy real time polymerázová reťazová reakcia. A) 2-krát koncentrovaná reakčná zmes obsahujúca všetky (okrem sekvenčne špecifických oligonukleotidov a templátu) potrebné reagencie na kvantifikáciu jednej alebo niekoľkých cieľových sekvencií prostredníctvom real time polymerázovej reťazovej reakcie B) Zmes obsahujúca DNA dependentnú DNA polymerázu s reverzibilnou chemickou inaktiváciou umožňujúcou namiešanie reakcie pri izbovej teplote bez rizika vzniku nešpecifických produktov a primer dimérov C) Zmes obsahujúca fluorescenčnú farbičku carboxy-X-rodamín slúžiacu na korekciu chýb pri pipetovaní a rôzneho pozadia medzi jednotlivými reakciami D) Zmes obsahujúca dUTP namiesto dTTP a uracil-DNA-glykozylázu, z dôvodu umožnenia zníženia rizika kontaminácie reakcie produktami predošlých amplifikácií rovnakého typu E) Zmes umožňujúca detekciu iba jednej kópie cieľovej sekvencie F) Zmes umožňujúca kvantifikáciu cieľovej sekvencie v rozpätí koncentrácie templátu až 9 rádov G) Produkt musí musí zabezpečiť spoľahlivú kvantifikáciu cieľovej nukleovej kyseliny bez potreby optimalizácie H) Vzhľadom na štandardnú spotrebu materiálu v laboratóriu a na počet analyzovaných vzoriek je nutné, jedno balenie mixu musí obsahovať zmes potrebnú na uskutočnenie 400 reakcií s objemom 50 µl I) Produkt musí byť skladovateľný pri teplote 2-8 °C minimálne 2 mesiace bez zníženia jeho kvality. | 10 ml | bal | 4
783 |  | Real-time PCR kit na kontrolu kvality fragmentových knižníc | Real-time PCR kit na kontrolu kvality fragmentových knižníc A) Kit musí zabezpečiť sekvenčne špecifickú detekciu a vysoko citlivú kvantifikáciu amplifikovateľných templátov vo fragmentových knižniciach B) Kit musí obsahovať minimálne reakčný mastermix, zmes primerov a TaqMan próby na kvantifikáciu knižníc, kontrolnú fragmentovú knižnicu C) Kit musí umožniť uskutočnenie analýzy na ľubovoľnom real-time PCR cykléry prostredníctvom fluorescenčného značenia próby štandardnou farbičkou FAM (alebo ekvivalentnou farbičkou) a prostredníctvom korekcie pozadia pomocou štandardne používanej referenčnej fluorescenčnej farbičky ROX D) Kit musí byť kompatibilný s reagenciami a postupom prípravy fragmentovej knižnice pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent E) Jedno baleni kitu musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 250 analýz. | 250 analýz | bal | 30
784 |  | Roztok na prečistenie po PCR | Reagencia na rýchle a jednoduché odstránenie zvyškov nezabudovaných primerov a deoxynukleozid trifosfátov po polymerázovej reťazovej reakcií. A) Procedúra založená na enzymatickom odbúraní nezabudovaných primerov pomocou exonukleázy I a deoxynukleozid trifosfátov pomocou alkalickej fosfatázy izolovanej z Pandalus borealis, alebo pomocou zložiek s ekvivalentnými funkčnými parametrami B) Jednokroková procedúra s dobou trvania maximálne 30 minút C) Možnosť priameho pridania reagencie do skúmavky s produktom polymerázovej reťazovej reakcie D) Možnosť inaktivácie účinných látok inkubáciou pri 80°C E) Odstránenie zvyškov nezabudovaných primerov a deoxynukleozid trifosfátov bez akejkoľvek straty produktu polymerázovej reťazovej reakcie nezávisle na dĺžke tohto produktu F) Jedno balenie postačujúce na spracovanie 100 vzoriek s objemom 5 µl. | 100 vzoriek | bal | 15
785 | x | Roztok na údržbu a prečistenie pumpy ku GA 3500 | Roztok na údržbu pumpy slúžiacej na dávkovanie polyméru do prístroja 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska. A) Produkt musí byť kompatibilný s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array. B) Produkt musí obsahovať identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn z dôvodu umožnenia jeho identifikácie analyzátorom a potvrdenia platnej životnosti a iných parametrov produktu. C) Na základe potrebného množstva s prihliadnutím na ekonomickosť balenia, najvýhodnejšie balenie obsahuje roztok na 1 použitie. | 1 ks | ks | 160
786 |  | Sada 384 identifikačných adaptérov v platničke | Sada 384 identifikačných adaptérov v platničke A) Sada musí obsahovať 384 unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných jamkách štyroch 96 jamkových SBS platničiek C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 384 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 384 rôznych identifikačných adaptérov v objeme minimálne 20 µl z každého, pričom tento objem musí postačovať na uskutočnenie minimálne 10 označovacích reakcií, t.j. celkovo na 3840 reakcií. | 3840 reakcií | bal | 5
787 |  | Sada 384 identifikačných adaptérov v platničke pre mnohonásobný multiplexing | Sada 384 identifikačných adaptérov v platničke pre mnohonásobný multiplexing A) Sada musí obsahovať skupinu 384 unikátnych identifikačných sekvencií zo súboru 1536 unikátnych identifikačných sekvencií, umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných jamkách štyroch 96 jamkových SBS platničiek C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Kombinácia 4 rôznych skupín/sád 384 identifikačných adaptérov musí umožniť poolovanie minimálne 1536 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 384 rôznych identifikačných adaptérov v objeme minimálne 25 µl z každého. | 1 sada | bal | 5
788 |  | Sada 96 dvojitých identifikačných adaptérov v platničke | Sada 96 dvojitých identifikačných adaptérov v platničke A) Sada musí obsahovať 96 párov unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich špecifické označenie oboch koncov fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené v pároch v samostatných jamkách 96 jamkovej SBS platničky C) Sada dvojitých identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 96 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie dvojitých identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám aj v prípade veľmi nízkeho zastúpenia amplikónov, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 96 rôznych dvojitých identifikačných adaptérov v objeme minimálne 6 µl z každého, pričom tento objem musí postačovať na uskutočnenie minimálne 1 označovacej reakcie, t.j. celkovo na 96 reakcií. | 1 sada | bal | 5
789 |  | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke A) Sada musí obsahovať 96 unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných jamkách 96 jamkovej SBS platničky C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 96 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 96 rôznych identifikačných adaptérov v objeme minimálne 20 µl z každého, pričom tento objem musí postačovať na uskutočnenie minimálne 10 označovacích reakcií, t.j. celkovo na 960 reakcií. | 960 reakcií | bal | 5
790 |  | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke pre mnohonásobný multiplexing | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke pre mnohonásobný multiplexing A) Sada musí obsahovať skupinu 96 unikátnych identifikačných sekvencií zo súboru 768 unikátnych identifikačných sekvencií, umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných jamkách 96 jamkovej SBS platničky C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc E) Kombinácia 8 rôznych skupín/sád 96 identifikačných adaptérov musí umožniť poolovanie minimálne 768 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu F) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 96 rôznych identifikačných adaptérov v objeme minimálne 25 µl z každého. | 1 sada | bal | 2
791 |  | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke validovaná pre forenzné analýzy | Sada 96 identifikačných adaptérov v platničke validovaná pre forenzné analýzy A) Sada musí obsahovať 96 unikátnych identifikačných sekvencií umožňujúcich označenie fragmentových knižníc pripravených z rôznych vzoriek pre následnú súčasnú analýzu vzoriek v jednom behu masívne paralelným sekvenovaním technológiou IonTorrent B) Identifikačné adaptéry musia byť uložené jednotlivo v samostatných jamkách 96 jamkovej SBS platničky C) Sada identifikačných adaptérov musí byť kompatibilná so zaradením GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s rôznymi reagenčnými kitmi určenými na prípravu vzorky, prípravu fragmentovej knižnice, pomnoženie cieľových sekvencií a samotnú sekvenačnú analýzu technológiou masívne paralelného sekvenovania IonTorrent D) Sada identifikačných adaptérov musí kompatibilná s produktmi radu Precision ID a v súčinnosti s nimi musí byť validovaná pre použitie vo forenzných analýzach, napr. predikcí fenotypu, predikcí biogeografického pôvodu,určení otcovskej alebo materskej línie, určení identifikačných STR profilov alebo haplotypových profilov E) Sada musí byť vhodná na označovanie DNA aj RNA knižníc F) Sada musí umožniť poolovanie minimálne 96 knižníc do jednej zmesi a ich súčasnú sekvenačnú analýzu G) Sekvencie identifikačných adaptérov musia byť vyoptimalizované tak aby zabezpečili spoľahlivé a robustné priradenie sekvenačných výsledkov k jednotlivým knižniciam/vzorkám, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie knižníc v pooloch a aby zabezpečili rovnakú efektivitu sekvenovania a hĺbku čítania pre jednotlivé knižnice H) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 96 rôznych identifikačných adaptérov, pričom jednotlivé adaptéry musia postačovať na uskutočnenie minimálne 10 označovacích reakcií, t.j. celkovo na 960 reakcií. | 960 reakcií | bal | 5
792 |  | Sada 96-jamkových platničiek (0,2 ml) so stripmi | Sada 96-jamkových platničiek a kompatibilných uzáverov vhodné na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie. Sada musí spĺňať: A) Platničky vyrobené z priehľadného a bezfarebného plastového materiálu, ktorý odoláva teplotám v rozmedzí najmenej od -20°C do +105°C a ktorý má nízku hladinu autofluorescencie B) Tenké steny jamiek platničiek s uniformnou hrúbkou v súčinnosti s plastovým materiálom s vhodnými vlastnosťami umožňujúce efektívny prestup tepla a tým rýchlu a presnú reguláciu teploty jej obsahu C) Zmatnený povrch platničiek znižujúci interferenciu medzi jednotlivými jamkami D) Počet jamiek 96, pracovný objem jamky 0.2 ml E) Platničky s čiastočným lemom zvyšujúcim teplotnú homogenitu v jamkách počas reakcie F) Dobre viditeľné a jednoznačné označenie radov a stĺpcov jamiek pre zjednodušenie orientácie G) Pre umožnenie sledovania a identifikácie platničiek a minimalizácie pravdepodobnosti chýb musí byť každá platnička jednoznačne označená čiarovým kódom aj alfanumerickým kódom H) Formát platničiek musí byť kompatibilný s termocyklérmi 7000 System, 7300 System, 7500 System (štandardný model) a 7900HT System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska I) Sada obsahujúca uzávery spojené do stripov po 8 kusoch J) Uzávery musia byť kompatibilné s platničkami a umožniť vzduchotesné uzatvorenie jamiek z dôvodu eliminácie odparovania vody a následnej zmeny koncentrácie chemikálií v reakčnej zmesi K) Uzávery musia byť vyrobené z plastového materiálu s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami a musia byť opticky číre z dôvodu umožnenia spoľahlivého a citlivého zaznamenania hladiny fuorescencie počas kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie L) Sada musí obsahovať minimálne 20 platničiek a 300 stripov uzáverov. | 1 sada (20 platničiek a 300 stripov) | bal | 10
793 | x | Sada kapilár s dĺžkou 36 cm ku GA 3500 | Sada kapilár vhodných na forenzné účely a identifikáciu ľudí. A) Sada 8 kapilár s celkovou dĺžkou 36 cm pripevnených na konštrukcií, ktorá umožňuje jednoduchú výmenu kapilár B) S neupraveným/neopracovaným vnútorným povrchom C) Zaručene kompatibilná s prístrojom 3500 Genetic analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracovisk D) Zaručene kompatibilná s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie cieľových aplikácií. | 1 sada (8 kapilár) | bal | 30
794 |  | Sada kolóniek a skúmaviek na inkubáciu a odstredenie vzorky | Kolónky a centrifugačné skúmavky na účinnú izoláciu deoxyribonukleovej kyseliny zo štandardných aj náročných forenzných vzoriek, určené na manuálne uskutočnenie pracovného postupu. A) Kolónky aj skúmaky musia byť vhodné na rýchle odstredenie, ktoré umožňuje prietok lyzátu cez stabilnú membránu, zatiaľ čo substrát zostáva v stĺpci kolónky B) Skúmavky musia byť priamo použiteľné v ďalších krokoch pracovného postupu izolácie C) Produkt musí byť validovaný na použitie vo forenzných postupoch D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks kolóniek a 300 ks skúmaviek. | 1 sada (100 kolóniek a 300 skúmaviek) | bal | 12
795 |  | Sada kontrol pre prípravu fragmentovej knižnice a templátovanie | Sada kontrol pre prípravu fragmentovej knižnice a templátovanie A) Sada musí obsahovať štandardy umožňujúce kontrolu kvality pre proces prípravy fragmentovej knižnice a proces templátovania pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sada musí obsahovať minimálne jeden štandard ľudskej genomickej DNA, jeden štandard 200 bp fragmentovej knižnice so známou sekvenciou a jeden štandard 400 bp fragmentovej knižnice so známou sekvenciou C) Sada musí obsahovať dostatočné množťstvo štandardov minimálne na prípravu 3 knižníc a 10 templátovaní. | 1 kit | bal | 4
796 |  | Sada na odber DNA z bukálnej sliznice | Nástroj na odber, stabilizáciu, transport a uskladnenie nukleových kyselín. A) Umožňuje maximalizáciu obsahu prenesenej vzorky B) Skladá sa minimálne z časti na odber a transfer nukleovej kyseliny na matricu, rámu na matricu a adsorpčnej matrice C) Umožňuje odber vzorky priamo z bukálnej sliznice suspektu jednoduchým sterom D) Odberový nástroj zabezpečuje presné pozicionovanie miesta odberu na matricu E) Matricu je možné bezproblémovo vyňať z odberového nástroja F) Zabezpečuje uniformný transfer bukálnych buniek G) Zabezpečuje vysokú reprodukovateľnosť výsledkov H) Umožňuje indikáciu stavu matrice pomocou farby I) Umožňuje zabezpečenie nukleových kyselín pred degradáciou lýzou a denaturáciou J) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky K) Umožňuje jednoduchý transport vzorky bez jej poškodenia bez potreby chladenia vzorky a to aj na väčšie vzdialenosti L) Umožňuje okamžité spracovanie vzorky cez poylmerázovú reťazovú reakciu bez potreby extrakcie vzorky z matrice M) Umožňuje viacnásobnú izoláciu tej istej vzorky v rôznych časových intervaloch N) Umožňuje dlhodobé uskladňovanie deoxyribonukleových kyselín pri laboratórnej teplote O) Matrica je kompatibilná s následnou forenznou analýzou krátkych tandemových opakovaní pomocou priamej polymerázovej reakcie P) Matrica bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny Q) Matrica bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny R) Matrica ošetrená proti rastu mikrobiómu S) Možnosť automatizácie následných analýz pomocou robotického zariadenia T) Je požadované balenie na spracovanie minimálne 50 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 1
797 |  | Sada na odber vzoriek | Nástroj na odber nukleových kyselín. A) Minimalizuje mŕtvy objem obsahu nukleových kyselín v odberovom nástroji B) Inovatívny dizajn mikrovlákien na povrchu nástroja zabezpečuje maximalizáciu odberového povrchu nástroja, a pritom minimalizuje zadržiavanie obsahu vzorky s nástrojom, t.j. umožňuje maximálne efektívnu elúciu vzorky z nástroja C) Umožňuje veľmi rýchlu adsorpciu vzorky D) Zabezpečuje zvýšenú senzitivitu pre referenčné vzorky aj vzorky priamo z miesta činu E) Nástroj predpripravený na oddelenie časti s adsorbovanou nukleovou kyselinou do vzorkovej nádoby F) Sterilizácia preferenčne pomocou etylén oxidu G) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky H) Nástroj bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny I) Nástroj bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny J) Validované pre použitie pri polymerázovej reťazovej reakcii bez potreby extrakčného kroku K) Nástroj dodávaný priamo vo vzorkovej nádobe vhodnej na ďalšie spracovanie vzorky L) Prevedenie z alifatického semiaromatického polyamidu alebo materiálu s obdobnými parametrami M) Prevedenie s mnohonásonými koncami polyamidu, ktoré zabezpečujú vznik povrchového napätia, čo zjednodušuje silné hydraulické vzlínanie tekutiny vzorky N) Je požadované balenie na odber minimálne 100 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
798 |  | Sada na odber vzoriek | Nástroj na odber nukleových kyselín. A) Minimalizuje mŕtvy objem obsahu nukleových kyselín v odberovom nástroji B) Inovatívny dizajn mikrovlákien na povrchu nástroja zabezpečuje maximalizáciu odberového povrchu nástroja, a pritom minimalizuje zadržiavanie obsahu vzorky s nástrojom, t.j. umožňuje maximálne efektívnu elúciu vzorky z nástroja C) Umožňuje veľmi rýchlu adsorpciu vzorky D) Zabezpečuje zvýšenú senzitivitu pre referenčné vzorky aj vzorky priamo z miesta činu E) Nástroj predpripravený na oddelenie časti s adsorbovanou nukleovou kyselinou do vzorkovej nádoby, dĺžka oddelenej časti maximálne 20 mm F) Sterilizácia preferenčne pomocou etylén oxidu G) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky H) Nástroj bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny I) Nástroj bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny J) Validované pre použitie pri polymerázovej reťazovej reakcii bez potreby extrakčného kroku K) Nástroj dodávaný priamo v jednorázovom akrylovom obale (tube) alebo v obale (v tube) s obdobnými parametrami, s aktívnym systémom sušenia L) Prevedenie z alifatického semiaromatického polyamidu alebo materiálu s obdobnými parametrami M) Prevedenie s mnohonásonými koncami polyamidu, ktoré zabezpečujú vznik povrchového napätia, čo zjednodušuje silné hydraulické vzlínanie tekutiny vzorky N) Je požadované balenie na odber minimálne 50 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
799 |  | Sada na odber vzoriek | Nástroj na odber nukleových kyselín. A) Minimalizuje mŕtvy objem obsahu nukleových kyselín v odberovom nástroji B) Inovatívny dizajn mikrovlákien na povrchu nástroja zabezpečuje maximalizáciu odberového povrchu nástroja, a pritom minimalizuje zadržiavanie obsahu vzorky s nástrojom, t.j. umožňuje maximálne efektívnu elúciu vzorky z nástroja C) Umožňuje veľmi rýchlu adsorpciu vzorky D) Zabezpečuje zvýšenú senzitivitu pre referenčné vzorky aj vzorky priamo z miesta činu E) Nástroj predpripravený na oddelenie časti s adsorbovanou nukleovou kyselinou do vzorkovej nádoby, dĺžka oddelenej časti maximálne 20 mm F) Sterilizácia preferenčne pomocou etylén oxidu G) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky H) Nástroj bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny I) Nástroj bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny J) Validované pre použitie pri polymerázovej reťazovej reakcii bez potreby extrakčného kroku K) Nástroj dodávaný priamo v jednorázovom obale L) Prevedenie z alifatického semiaromatického polyamidu alebo materiálu s obdobnými parametrami M) Prevedenie s mnohonásonými koncami polyamidu, ktoré zabezpečujú vznik povrchového napätia, čo zjednodušuje silné hydraulické vzlínanie tekutiny vzorky N) Dodávané s nádobou vhodnou na spektrofotometrické merania s minimálnym objemom 2 ml, počet ks zhodných s počtom požadovaných odberov O) Je požadované balenie na odber minimálne 100 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 4
800 |  | Sada na určenie ľudskej DNA obsahujúca 24 lokusový kit a nástroje na transfér vzoriek | Kompletná sada na určenie ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny pomocou jej purifikácie a namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Sada musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 22 krátkych tandemových repetícií a 2 lokusov viazaných na pohlavie (musí obsahovať všetky odporúčné lokusy CODIS Core Loci Working Group), z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek uložených v medzinárodných/globálnych databázach B) Sada musí obsahovať zložku určenú na jednoduchú rýchlu purifikáciu genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, odstránenie inhibujúcich prvkov interferujúcich s priebehom polymerázovej reťazovej reakcie pomocou 1% prepojeného polystyrénu vo forme zŕn s aktívnou skupinou matrice sodná soľ iminodioctovej kyseliny s väzbovou afinitou ku katiónom vrátane Mg2+ (alebo materiál s rovnakými alebo podobnými parametrami) C) Sada musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 250 bázových párov, z dôvodu zabezpečenia zíkania čo možno najspoľahlivejších výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Sada umožňujúci vyšetrenie vzorky obsahujúcej 4 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné na 3500 Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na danom prístroji G) Sada musí obsahovať reakčné prostredia vhodné na proces purifikácie deoxyribonukleovej kyseliny H) Sada musí obsahovať jednorázové nástroje vhodné na transfer vzoriek, zásobných roztokov bez možnosti kontaminácie vzoriek a materiálov v minimálnom rozsahu objemov 2-500 μl. I) Sada musí byť validovaná na použitie vo forenzných postupoch na identifikáciu ľudí a zakladania profilov do globálnych databáz J) Sada umožňujúca získanie výsledkov min. do 2,5 hodiny celkového času K) Sada musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 40
801 |  | Sada na určenie ľudskej DNA obsahujúca kit na 17 lokusov a nástroje na transfér vzoriek | Kompletná sada na určenie identity ľudí pomocou purifikácie deoxyribonukleovej kyseliny a namnoženia skupiny vysoko polymorfných krátkych tandemových repetícií ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, za účelom vytvorenia profilu špecifického pre jedinca alebo vzorku. A) Sada musí obsahovať všetky reagenčné zložky na vyšetrenie minimálne 16 krátkych tandemových repetícií a 1 lokusu viazaného na pohlavie z dôvodu zabezpečenia dostatočnej diskriminačnej schopnosti a možnosti odlíšenia jedincov s vysokou pravdepodobnosťou aj v prípade porovnávania veľkých súborov vzoriek B) Sada musí umožniť robustné a reprodukovateľné namnoženie všetkých vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov súčasne v jednej reakcií C) Sada musí obsahovať zložku určenú na jednoduchú rýchlu purifikáciu genomickej deoxyribonukleovej kyseliny, odstránenie inhibujúcich prvkov interferujúcich s priebehom polymerázovej reťazovej reakcie pomocou 1% prepojeného polystyrénu vo forme zŕn s aktívnou skupinou matrice sodná soľ iminodioctovej kyseliny s väzbovou afinitou ku katiónom vrátane Mg2+ (alebo materiál s rovnakými alebo podobnými parametrami) D) Všetky výsledné amplifikačné produkty vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií a lokusov musia byť kratšie ako 450 bázových párov a ich väčšina musí byť kratšia ako 200 bázových párov, z dôvodu umožnenia zíkania spoľahlivých výsledkov aj zo vzorkiek rôzneho pôvodu, degradovaných vzoriek a vzoriek obsahujúcich inhibítory amplifikácie E) Sada umožňujúca vyšetrenie vzorky obsahujúcej 1 ng alebo menej deoxyribonukleovej kyseliny F) Sada umožňujúca stanovenie prítomnosti minoritnej prímesy v zmiešaných vzorkách G) Sada musí umožniť vytvorenie konsenzného profilu s vysokou mierou spoľahlivosti aj pre degradované vzorky v kombinácií s kitmi NGM Detect H) Fluorescenčne značené fragmenty deoxyribonukleovej kyseliny získané pomocou kitu musia byť vyhodnotiteľné v súčinnosti so zariadeniami radu Genetic Analyzer 310, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer a 3130xl Genetic Analyzer bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov na daných prístrojoch I) Sada musí byť validovaná na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí, 12 vyšetrovaných krátkych tandemových repetícií musí byť identických s lokusmi v Európskej štandardnej sade lokusov v súlade s požiadavkami organizácií ENFSI a EDNAP, jedným z lokusov musí byť aj SE33 a zvyšné 3 vyšetrované krátke tandemové repetície musia byť spomedzi najpoužívanejších lokusov podľa ENFSI DNA WG - STR Population Database za účelom zabezpečenia vysokej diskriminačnej sily, možnosti cezhraničného zdielania/porovnávania výsledkov a kompatibility so zavedenými postupmi na pracovisku J) Sada musí obsahovať reakčné prostredia vhodné na proces purifikácie deoxyribonukleovej kyseliny K) Sada musí obsahovať jednorázové nástroje vhodné na transfer vzoriek, zásobných roztokov bez možnosti kontaminácie vzoriek a materiálov v minimálnom rozsahu objemov 2-500 μl. M) Sada musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 200 analýz s objemom 25 μl. | 200 analýz | bal | 60
802 |  | Sada na určenie množstva templátu ľudskej DNA v reálnom čase | Špecializovaná sada na určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny prítomnej vo vzorkách prostredníctvom „real time“ polymerázovej reťazovej reakcie so zložkou na rekonštrukciu obsahu genomickej nukleovej kyseliny v prípade jej nedostatočného množstva vo vzorke. A) Sada musí umožniť kvantifikáciu množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny v rôznych vzorkách, napr. na swaboch, z krvi, semena, tkaniva alebo iných zdrojov ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny B) Určenie množstva namnožiteľnej ľudskej genomickej deoxyribonukleovej kyseliny musí byť založená na kvantifikácií prítomnosti tzv. house keeping génu alebo ekvivalentnej sekvencie v spojení so sekvenčne špecifickou vizualizáciou hromadenia amplifikačného produktu C) Sada musí obsahovať vnútornú kontrolu na odhalenie zlyhania polymerázovej reťazovej reakcie D) Výsledky kvantifikačných reakcií musia byť vyhodnotiteľné prostredníctvom zaznamenania hladiny fluorescencie pri vlnovej dĺžke 520±5 nm a 550±5 nm E) Sada musí umožniť určenie množstva templátu v rozpätí koncentrácií minimálne 3 rádov a musí spoľahlivo namnožiť a kvantifikovať ľudskú genomickú deoxyribonukleovú kyselinu minimálne pri koncentrácií 30 pg/µl a viac, na poskytnutie dostatočnej citlivosti F) Sada musí umožniť odhad kvality templátu a jeho použiteľnosť v ďalších analýzach G) Sada musí byť validovaná na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí H) Sada musí umožniť rekonštrukciu nedostatočného množstva genomickej nukleovej kyseliny s rovnomerným zastúpením všetkých sekvencií v jednej reakcii I) Sada musí obsahovať všetky zložky potrebné na namnoženie nukleovej kyseliny v lyofilizovanej termostabilnej forme s výnimkou templátovej DNA J) Polymerizačná zložka musí zabezpečiť vysokú presnosť prepisu prostredníctvom enzýmu s "proff-reading" aktivitou, s priemernou dĺžkou amplifikovaných fragmentov minimálne 10 kb, priemerný výťažok minimálne 10 µg z 10 ng vstupného materiálu K) Možnosť rekonštrukcie nedostatočného obsahu nukleovej kyseliny pre minimálne 20 vzoriek L) Sada musí obsahovať reakčné prostredia vhodné na proces namnoženia obsahu nukleovej kyseliny M) Sada musí obsahovať jednorázové nástroje vhodné na transfer vzoriek, zásobných roztokov bez možnosti kontaminácie vzoriek a materiálov v minimálnom rozsahu objemov 2-500 μl. N) Sada musí obsahovať zložky postačujúce na uskutočnenie minimálne 400 analýz s objemom 25 μl. | 1 sada | bal | 5
803 |  | Sada oligonukleotidov na kvantifikáciu nukleových kyselín | Predpripravená sada oligonukleotidov vhodných na spoľahlivú detekciu a kvantifikáciu zákazníkom špecifikovanej cieľovej sekvencie nukleových kyselín pomocou metódy real time polymerázová reťazová reakcia. A) Možnosť výberu predpripravených sád oligonukleotidov navrhnutých pre cieľovej sekvencie z databázy minimálne 1 000 000 cieľových sekvencií pochádzajúcich minimálne z 20 modelových organizmov B) Produkt musí obsahovať jeden pár štandardných oligonukleotidov umožňujúcich namnoženie celého úseku alebo jeho časti pomocou polymerázovej reťazovej reakcie C) Produkt musí obsahovať dvojito značenú hydrolyzačnú próbu komplementárnu k sekvencií uloženej na úseku amplifikovanom hore popísaným párom štandardných oligonukleotidov, pričom spoznávacie sekvencie jednotlivých oligonukleotidov sa nesmú prekrývať D) Obsiahnutá dvojito značená hydrolyzačná próba musí umožňovať detekciu prítomnosti a kvantifikáciu počiatočného počtu kópií cieľovej sekvencie prostredníctvom priebežného odčítania hladiny fluorescencie vlnovej dĺžky okolo 520 nm počas trvania reakcie E) Produkt musí obsahovať predpripravenú koncentrovanú zmes troch zmienených oligonukleotidov F) Produkt musí byť kompatibilný s "TaqMan® Universal PCR Master Mix"-om, s teplotnými podmienkami bežne používanými pri uskutočňovaní dvojkrokovej reverzne transkripčnej polymerázovej reťazovej reakcie a s termocyklérom 7900HT System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Produkt musí byť plne funkčný (musí zabezpečiť spoľahlivú kvantifikáciu cieľovej nukleovej kyseliny) bez potreby optimalizácie H) Produkt musí postačovať na uskutočnenie 500 reakcií s objemom 10 μl. | 250 µl | bal | 8
804 |  | Sada optických 96-jamkových platničiek (0,2 ml) s fóliami | Sada 96-jamkových platničiek a kompatibilných adhezívnych plastových fólií slúžiacich na uzavretie jamiek platničiek vhodné na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie a kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie. Sada musí spĺňať: A) Plalatničky vyrobené z priehľadného a bezfarebného plastového materiálu, ktorý odoláva teplotám v rozmedzí najmenej od -20°C do +105°C a ktorý má nízku hladinu autofluorescencie B) Tenké steny jamiek platničiek s uniformnou hrúbkou v súčinnosti s plastovým materiálom s vhodnými vlastnosťami umožňujúce efektívny prestup tepla a tým rýchlu a presnú reguláciu teploty jej obsahu C) Zmatnený povrch platničiek znižujúci interferenciu medzi jednotlivými jamkami D) Počet jamiek 96, pracovný objem jamky 0.2 ml E) Platničky s čiastočným lemom zvyšujúcim teplotnú homogenitu v jamkách počas reakcie F) Dobre viditeľné a jednoznačné označenie radov a stĺpcov jamiek pre zjednodušenie orientácie G) Pre umožnenie sledovania a identifikácie platničiek a minimalizácie pravdepodobnosti chýb musí byť každá platnička jednoznačne označená čiarovým kódom aj alfanumerickým kódom H) Formát platničiek musí byť kompatibilný s termocyklérmi 7000 System, 7300 System, 7500 System (štandardný model) a 7900HT System (štandardný model), ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska I) Sada obsahujúca fólie z jednej strany pokryté lepidlom, vhodné na vzduchotesné uzavretie jamiek platničiek, z dôvodu eliminácie odparovania vody a následnej zmeny koncentrácie chemikálií v reakčnej zmesi J) Materiál fólií a lepidlo nesmie reagovať so vzorkami, resp. ich kontaminovať K) Materiál fólií a lepidlo musia byť opticky číre z dôvodu umožnenia spoľahlivého a citlivého zaznamenania hladiny fuorescencie počas kvantitatívnej "real time" polymerázovej reťazovej reakcie L) Rozmery fólií musia byť vhodné na uzavetie všetkých jamiek 96 jamkovej platničky jednou fóliou M) Fólie odstrániteľné bez zvyškov na platničke N) Sada musí obsahovať minimálne 100 platničiek a 100 fólií. | 1 sada (100 platničiek a fólií) | bal | 8
805 |  | Sada štandardov ku kitu na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke | Štandardy ku kitu na fluorometrické stanovenie integrity a kvality RNA vo vzroke A) Kit musí obsahovať minimálne štandard krátkych RNA s koncentráciou 100 ng/µl a štandard dlhých RNA s koncentráciou 100 ng/µl B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 3 ml z oboch štandardov, pričom štandard dlhých RNA musí byť rozdelený minimálne do 10 alikvotov. | 1 sada | bal | 2
806 |  | Sada uzáverov separačnej matrice ku GA 3500 | Sada uzáverov na opätovné uzatvorenie a uskladnenie už otvorených zásobníkov obsahujúcich tekutú separačnú matricu určenú pre zariadenie 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, z dôvodu uchovania kvality a funkčnosti matrice pre jej nasledujúce využitie. A) Sada musí obsahovať minimálne 4 uzávery. | 4 ks | bal | 12
807 | x | Sekvenačné čipy, 130M | Sekvenačné čipy, 130M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 130 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 200 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 4 čipy. | 4 ks | bal | 1
808 | x | Sekvenačné čipy, 130M | Sekvenačné čipy, 130M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 130 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 200 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 8 čipov. | 8 ks | bal | 1
809 | x | Sekvenačné čipy, 20M | Sekvenačné čipy, 20M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 20 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 600 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 4 čipy. | 4 ks | bal | 30
810 | x | Sekvenačné čipy, 20M | Sekvenačné čipy, 20M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 20 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 600 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 8 čipov. | 8 ks | bal | 8
811 | x | Sekvenačné čipy, 3M | Sekvenačné čipy, 3M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 3 milióny D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 400 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 8 čipov. | 8 ks | bal | 4
812 | x | Sekvenačné čipy, 6M | Sekvenačné čipy, 6M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 6 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 600 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 4 čipy. | 4 ks | bal | 6
813 | x | Sekvenačné čipy, 6M | Sekvenačné čipy, 6M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 6 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 600 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 8 čipov. | 8 ks | bal | 10
814 | x | Sekvenačné čipy, 80M | Sekvenačné čipy, 80M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 80 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 200 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 4 čipy. | 4 ks | bal | 4
815 | x | Sekvenačné čipy, 80M | Sekvenačné čipy, 80M A) Sekvenačné čipy musia byť vhodné pre masívne paralelné sekvenovanie technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Sekvenačné čipy musia byť kompatibilné so zariadením IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za účelom umožnenia automatizovaného templátovania a plnenia čipu C) Sekvenačné čipy musia mať maximálny dosiahnuteľný počet čítaní minimálne 80 miliónov D) Sekvenačné čipy musia umožniť sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne do 200 báz E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 8 čipov. | 8 ks | bal | 4
816 |  | Sekvenačný kit pre analýzu forenzných panelov s automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit pre analýzu forenzných panelov s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska a za použitia sekvenačných čipov typu 520 alebo 530 C) Kit musí byť optimalizovaný a validovaný pre prácu s fragmentovými knižnicami pripravenými pomocou amplifikačných panelov validovaných pre forenzné účely D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na 8 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie 8 sekvenačných analýz. | 8 inicializácií / 8 analýz | bal | 2
817 |  | Sekvenačný kit pre analýzu forenzných panelov s automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit pre analýzu forenzných panelov s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska a za použitia sekvenačných čipov typu 520 alebo 530 C) Kit musí byť optimalizovaný a validovaný pre prácu s fragmentovými knižnicami pripravenými pomocou amplifikačných panelov validovaných pre forenzné účely D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na 4 inicializácie zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie 8 sekvenačných analýz. | 4 inicializácie / 8 analýz | bal | 30
818 |  | Sekvenačný kit s dlhým čítaním s automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit s dlhým čítaním s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 520 alebo 530 C) Kit musí umožniť templátovanie knižníc a sekvenovanie s dĺžkou čítania v rozsahu 400 až 600 báz D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 4 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie minimálne 4 sekvenačných analýz. | 4 analýzy | bal | 8
819 |  | Sekvenačný kit s krátkym čítaním s automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 510, 520 alebo 530 C) Kit musí umožniť templátovanie knižníc a sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne 200 báz D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 4 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie minimálne 8 sekvenačných analýz. | 4 inicializácie / 8 analýz | bal | 8
820 |  | Sekvenačný kit s vysokým počtom krátkych čítaní a automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 540 C) Kit musí umožniť templátovanie knižníc a sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne 200 báz pri počte čítaní minimálne 80 miliónov/čip D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 4 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie minimálne 8 sekvenačných analýz. | 4 inicializácie / 8 analýz | bal | 8
821 |  | Sekvenačný kit s vysokým počtom krátkych čítaní a automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 550 C) Kit musí umožniť templátovanie knižníc a sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne 200 báz pri počte čítaní minimálne 130 miliónov/čip D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 4 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie minimálne 8 sekvenačných analýz. | 4 inicializácie / 8 analýz | bal | 8
822 |  | Sekvenačný so stredným čítaním kit s automatizovaným templátovaním a plnením čipu | Sekvenačný kit s automatizovaným templátovaním a plnením čipu A) Kit musí obsahovať všetok spotrebný materiál, reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu templátovania a plnenia čipov pomocou zariadenia IonChef, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky reagencie a roztoky potrebné k uskutočneniu masívne paralelného sekvenovania technológiou IonTorrent na zariadení GeneStudio S5, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, za použitia sekvenačných čipov typu 510, 520 alebo 530 C) Kit musí umožniť templátovanie knižníc a sekvenovanie s dĺžkou čítania minimálne 400 báz D) Kit musí umožniť uskutočnenie templátovania, plnenie čipov a sekvenovania s minimálnou potrebou intervencie užívateľa počas celej procedúry v trvaní maximálne 15 minút E) Kit musí obsahovať dostatočné množstvo materiálu na uskutočnenie minimálne 8 inicializácií zariadenia GeneStudio S5 a na uskutočnenie minimálne 8 sekvenačných analýz. | 8 inicializácií / 8 analýz | bal | 8
823 |  | Sekvenačný štandard 1 ku GA 3500 | Sekvenačný štandard 1 ku GA 3500 A) Produkt musí obsahovať fluorescenčne značené fragmenty DNA pripravené prostredníctvom fragmentu so známou sekvenciou dlhého 1200 báz a kitu pre sekvenovanie Sangerovou metódou určeného na sekvenovanie dlhých templátov B) Produkt musí obsahovať fragmenty označené fluorescenčnými farbičkami ROX, TAMRA, Rhodamine 110 a Rhodamine 6G, alebo sadou farbičiek s ekvivalentými vlastnosťami C) Produkt musí umožniť uskutočnenie spektrálnej kalibrácie a kontroly funkčnosti, alebo kontrolného sekvenovania na zariadení 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí obsahovať minimálne 4 vialky fluorescenčne značených fragmentov DNA, pričom každá vialka musí obsahovať dostatok materiálu na uskutočnenie minimálne 1 spektrálnej kalibrácie a kontroly funkčnosti všetkých kapilár, alebo 1 kontrolného sekvenovania vo všetkých kapilárach E) Produkt musí obsahovať fluorescenčne značené fragmenty DNA v lyofilizovanej forme z dôvodu zabezpečenia čo možno najdlhšej životnosti a stability. | 4 vialky | bal | 5
824 |  | Sekvenačný štandard 2 ku GA 3500 | Sekvenačný štandard 2 ku GA 3500 A) Produkt musí obsahovať fluorescenčne značené fragmenty DNA pripravené prostredníctvom fragmentu so známou sekvenciou dlhého 1200 báz a kitu pre sekvenovanie Sangerovou metódou určeného na rýchle sekvenovanie krátkych templátov a sekvenovanie náročných templátov B) Produkt musí obsahovať fragmenty označené fluorescenčnými farbičkami ROX, TAMRA, Rhodamine 110 a Rhodamine 6G, alebo sadou farbičiek s ekvivalentými vlastnosťami C) Produkt musí umožniť uskutočnenie spektrálnej kalibrácie a kontroly funkčnosti, alebo kontrolného sekvenovania na zariadení 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí obsahovať minimálne 4 vialky fluorescenčne značených fragmentov DNA, pričom každá vialka musí obsahovať dostatok materiálu na uskutočnenie minimálne 1 spektrálnej kalibrácie a kontroly funkčnosti všetkých kapilár, alebo 1 kontrolného sekvenovania vo všetkých kapilárach E) Produkt musí obsahovať fluorescenčne značené fragmenty DNA v lyofilizovanej forme z dôvodu zabezpečenia čo možno najdlhšej životnosti a stability. | 4 vialky | bal | 5
825 |  | Separačná matrica POP-4 ku GA 3500 | Separačná matrica vhodná na uskutočnenie fragmentovej analýzy prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt musí byť vhodný na uskutočnenie fragmentových analýz s krátkym odčítaním B) Matrica musí dynamicky obaliť vnútorný povrch kapilár a efektívne zamedziť elektroosmotického toku C) Produkt musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť kompatibilný so zariadením radu 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí byť zaručene kompatibilný s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm a s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikáci E) Jedno balenie produktumusí postačovať minimálne na 960 analýz F) Životnosť produktu musí byť najmenej 7 dní v prípade otvorenia a pripojenia ku genetickému analyzátoru. | 960 analýz | bal | 20
826 | x | Separačná matrica POP-4 ku GA 3500 | Separačná matrica vhodná na uskutočnenie fragmentovej analýzy prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt musí byť vhodný na uskutočnenie fragmentových analýz s krátkym odčítaním B) Matrica musí dynamicky obaliť vnútorný povrch kapilár a efektívne zamedziť elektroosmotického toku C) Produkt musí byť validovaný na použitie v postupoch na identifikáciu ľudí a musí byť kompatibilný so zariadením radu 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Produkt musí byť zaručene kompatibilný s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm a s reagenciami a plastovým spotrebným materiálom potrebným na uskutočnenie fragmentovej analýzy a sekvenačných aplikáci E) Jedno balenie produktumusí postačovať minimálne na 384 analýz F) Životnosť produktu musí byť najmenej 7 dní v prípade otvorenia a pripojenia ku genetickému analyzátoru. | 384 analýz | bal | 260
827 |  | Separačná matrica POP-6 ku GA 3500 | Separačná matrica vhodná na uskutočnenie štandardných a rýchlych sekvenačných analýz prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. A) Produkt vhodný na uskutočnenie štandardných a rýchlych sekvenačných protokolov s krátkym aj dlhým odčítaním B) Matrica umožňujúca dynamické obalenie vnútorného povrchu kapilár a efektívnu kontrolu elektroosmotického toku C) Zaručene kompatibilná so zariadením 3500 Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Zaručene kompatibilná s kapilárami 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm a 50 cm od firmy Applied Biosystems E) Možnosť rozlíšenia fragmentov s rozdielom v dĺžke iba o 1 nukleotid minimálne do dĺžky fragmentov 650 nukleotidov F) Produkt obsahujúci identifikačnú značku fungujúcu na báze rádiových vĺn, umožňujúcu automatické rozpoznanie produktu a jeho základných údajov genetickým analyzátorom G) Jedno balenie produktu je možné použiť na minimálne 384 analýz H) Životnosť produktu najmenej 7 dní v prípade otvorenia a pripojenia ku genetickému analyzátoru. | 384 analýz | bal | 4
828 | x | Septá na prekrytie nádoby obsahujúcej katódovy pufor ku GA 3500 | Elastické plastové septá na prekrytie otvorov oboch kompartmentov nádoby obsahujúcej katódový elektroforetický pufor počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy. A) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania pufru a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora k pufru a obsahu premývaciemho kompartmentu nádoby. B) Septá musia byť kompatibilné s nádobami katódového elektroforetického pufru prístrojov 3500/3500xL Genetic Analyzers od firmy Applied Biosystems. C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 10 sept. | 10 ks | bal | 15
829 | x | Septá na prekrytie nádoby obsahujúcej katódovy pufor ku GA SeqStudio | Septá na prekrytie nádoby obsahujúcej katódovy pufor ku GA SeqStudio A) Elastické septá vyrobené z plastu (alebo ekvivalentného materiálu) na prekrytie otvorov oboch kompartmentov nádoby obsahujúcej katódový elektroforetický pufor počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy B) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania pufru a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora k pufru a obsahu premývaciemho kompartmentu nádoby C) Septá musia byť kompatibilné s nádobami katódového elektroforetického pufru zariadenia SeqStudio Genetic Analyzers od firmy Applied Biosystems, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 20 sept. | 20 ks | bal | 5
830 | x | Septá na prekrytie skúmaviek v stripoch ku GA 3500 | Elastické plastové septá na prekrytie skúmaviek s objemom 0.2 ml počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy. A) Septá musia umožniť prekrytie 8 voľných skúmaviek usporiadaných do radu, alebo 8 skúmaviek spojených do tzv. stripu. B) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania obsahu jamiek ako aj pravdepodobnosť krížovej kontaminácie a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora ku vzorkám v jamkách platničky. C) Septá musia byť kompatibilné a validované na použitie s prístrojom 3500 Genetic Analyzer. D) Septá musia byť kompatibilné s ďaľším príslušenstvom a spotrebným materiálom používaným pri práci s týmto prístrojom a tiež s vhodnými 0.2 ml skúmavkami a stripmi. E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 24 sept. | 24 ks | bal | 30
831 | x | Septá na prekrytie skúmaviek v stripoch ku GA SeqStudio | Septá na prekrytie skúmaviek v stripoch ku GA SeqStudio A) Elastické septá vyrobené z plastu (alebo ekvivalentného materiálu) na prekrytie skúmaviek s objemom 0.2 ml počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy B) Septá musia umožniť prekrytie 8 voľných skúmaviek usporiadaných do radu, alebo 8 skúmaviek spojených do tzv. stripu C) Septá musia zabezpečiť zníženie prípadného odparovania obsahu jamiek ako aj zníženie pravdepodobnosti krížovej kontaminácie a zároveň umožniť prístup kapilár genetického analyzátora ku vzorkám v skúmavkách a stripoch D) Septá musia byť kompatibilné so zariadením SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, okrem toho musia byť kompatibilné s ďalším príslušenstvom a chemikáliami používanými pri práci s týmto zariadením a s vhodnými 0.2 ml skúmavkami a stripmi E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 24 sept. | 24 ks | bal | 5
832 |  | STR supplement kit | Podporný kit na realizáciu forenzných analýz pomocou zariadení na analýzu častí humánneho genómu. A) Súčasť procesov realizácie ľudskej identifikácie pomocou STR polymorfizmov B) Kompatibilný so zariadeniami ako sú genetický analyzátor alebo real time PCR zariadenie C) Vo formáte pripravený na použitie D) Súčasťou kitu sú vzorkové nádobky na transfer a realizáciu analýz E) Súčasťou kitu sú pomôcky na transfer reagencií a vzoriek F) Minimálna veľkosť balenia 500 analýz. | 500 analýz | bal | 8
833 |  | Systém na podporu 96-jamkovej platničky v GA | Podpora 96 jamkovej platne pre analyzátor 3100. A) Kompatibilita s analyzátorom 3100 Genetic Analyzer B) Minimálne požadované balenie 4 ks. | 4 ks | bal | 4
834 | x | Systém na podporu a prekrytie 96-jamkovej platničky v GA 3500 | Sada plastových držiakov pozostávajúcich zo základnej časti a vrchnáku na zabezpečenie presnej polohy 96 jamkových platničiek v genetickom analyzátore a bezpečný prístup kapilár ku vzorkám počas uskutočnenia kapilárnej elektroforézy. Držiaky musia byť kompatibilné s prístrojom 3500, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska. Držiaky musia tiež byť kompatibilné s ďaľším príslušenstvom a spotrebným materiálom používaným pri práci s týmto prístrojom, hlavne s vhodnými 96 jamkovými platničkami. | 1 sada | bal | 8
835 |  | Štandard ku kitu na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke | Štandard ku kitu na fluorometrické stanovenie kvantity dvojvláknovej DNA s nízkou koncentráciou vo vzroke A) Kit musí obsahovať štandard dvojvláknovej DNA s koncentráciou 10 ng/µl B) Kit musí byť kompatibilný s formátom kitu obsahujúcim koncentrovanú fluorescenčnú farbičku a reakčný pufor v samostatných skúmavkách ako aj s formátom kitu obsahujúcim predpripravenú 1x koncentrovanú zmes fluorescenčnej farbičky a reakčného pufru C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 5 ml štandardu. | 5 ml | bal | 2
836 |  | Štandard ku kitu na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s vysokou koncentráciou vo vzroke | Štandard ku kitu na fluorometrické stanovenie kvantity RNA s vysokou koncentráciou vo vzroke A) Kit musí obsahovať minimálne štandard RNA s koncentráciou 8 µg/µl B) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ml štandardu rozdeleného minimálne do 5 alikvot. | 1 ml | bal | 2
837 |  | Štandard na určenie molekulovej hmotnosti DNA | Súbor fragmentov jednovláknovej DNA so známou molekulovou hmotnosťou, vhodný ako štandard na určenie presnej molekulovej hmotnosti DNA fragmentov vo veľkostnom romedzí od 50 bp do 400 bp analyzovaných pomocou kapilárnej elektroforézy s následnou laserovou detekciou. A) Musí obsahovať štandardy molekulovej hmotnosti jednovláknovej DNA vo veľkostnom rozmedzí 50 až 400 báz s veľkostným rodielom jednotlivých štandardov maximálne 30 báz, pričom celkovo musí obsahovať minimálne 20 štandardov rôznej dĺžky a v konfigurácií umožňujúcej rýchlu a jednoduchú identifikáciu jednotlivých štandardov B) Veľkostné štandardy musia byť fluorescenčne značené rovnakou farbičkou, ktorá má maximálnu emisnú vlnovú dĺžku 600±5 nm C) Možnosť uskladnenia produktu pri teplote 2-8 °C minimálne šesť mesiacov bez zníženia kvality D) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístorojoch Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska E) Jedno balenie produktu musí obsahovať minimálne 4800 μl, pričom na jednu analýzu musí postačovať 0.5 μl. | 9600 analýz | bal | 1
838 |  | Tampón pre zaisťovanie forenzných vzoriek | Tampón pre zaisťovanie forenzných vzoriek biologického pôvodu, veľkosť hlavy štandard, zalomenie 20mm. Počet kusov v balení min. 100. | 100 ks | bal | 40
839 |  | Tampóny na odber vzoriek | Nástroj na odber nukleových kyselín. A) Minimalizuje mŕtvy objem obsahu nukleových kyselín v odberovom nástroji B) Inovatívny dizajn mikrovlákien na povrchu nástroja zabezpečuje maximalizáciu odberového povrchu nástroja, a pritom minimalizuje zadržiavanie obsahu vzorky s nástrojom, t.j. umožňuje maximálne efektívnu elúciu vzorky z nástroja C) Umožňuje veľmi rýchlu adsorpciu vzorky D) Zabezpečuje zvýšenú senzitivitu pre referenčné vzorky aj vzorky priamo z miesta činu E) Nástroj v súlade s ISO 18385:2016(E). F) Oddeliteľný čiarový kód umožňuje bezpečnú identifikáciu vzorky G) Sušenie vzorky nie je potrebné H) Sterilizácia preferenčne pomocou etylén oxidu I) Antimikrobiálne prevedenie J) Možnosť rozdelenia odberového nástroja na dva rovnaké diely K) Vhodné pre odber minimálne jednej vzorky L) Nástroj bez obsahu enzýmov rozkladajúcich deoxiribo a ribonukleové kyseliny M) Nástroj bez obsahu amplifikovateľnej ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny N) Validované pre použitie pri polymerázovej reťazovej reakcii bez potreby extrakčného kroku O) Nástroj dodávaný priamo v jednorázovej plastovej tube alebo v nádobe z obdobného materiálu P) Prevedenie maximálne vhodné na odber vzoriek z rôznych zdrojov z miesta činu Q) Prevedenie z alifatického semiaromatického polyamidu alebo materiálu s obdobnými parametrami R) Prevedenie s mnohonásonými koncami polyamidu, ktoré zabezpečujú vznik povrchového napätia, čo zjednodušuje silné hydraulické vzlínanie tekutiny vzorky S) Je požadované balenie na odber minimálne 100 rôznych vzoriek. | 1 sada | bal | 10
840 |  | Ultra čistý vodný roztok | Dihydrogén monoxid bez obsahu aktívnych proteínových molekúl štiepiacich nukleové kyseliny. A) Špecifickými reakčnými procesmi ako napríklad deionizáciou alebo filtráciou zbavený nežiadúcich látok, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh analýz, na ktoré bude substancia použitá B) Bez obsahu dietylpyrokarbonátu, možnosť použitia pri špeciálnych aplikáciách C) Testovaná na obsah nešpecifických proteínových substancií štiepiacich nukleové kyseliny zvnútra reťazca, od konca reťazca a štiepiacich ribonukleové kyseliny D) Minimálne požadované balenie 500 ml E) Vhodný pre použitie na molekulárno-biologické aplikácie. | 500 ml | bal | 10
841 | x | Veľkostný štandard LIZ 600 ku GA 3500 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou, vhodný ako štandard na určenie presnej molekulovej hmotnosti deoxyribonukleovej kyseliny fragmentov vo veľkostnom romedzí od 20 do 600 bázových párov analyzovaných pomocou kapilárnej elektroforézy s následnou laserovou detekciou. Produkt musí spĺňať: A) Musí obsahovať štandardy molekulovej hmotnosti jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny vo veľkostnom rozmedzí 20 až 600 báz s veľkostným rodielom jednotlivých štandardov maximálne 20 báz, pričom celkovo musí obsahovať minimálne 35 štandardov rôznej dĺžky B) Musí umožňovať relatívnu kvantifikáciu množstva jednotlivých fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny C) Veľkostné štandardy musia byť fluorescenčne značené rovnakou farbičkou, ktorá má maximálnu emisnú vlnovú dĺžku vyššiu ako 650 nm D) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístoroji 3500 Genetic Analyzer, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov E) Možnosť uskladnenia produktu pri teplote 2-8 °C minimálne šesť mesiacov bez zníženia kvality F) Produkt musí postačovať na uskutočnenie 800 analýz. | 800 analýz | bal | 80
842 |  | Verifikačný kit 1 pre Qubit | Verifikačný kit 1 pre Qubit A) Reagenčný kit musí byť vhodný na overenie správneho fungovania zariadení radu Qubit B) Kit musí obsahovať minimálne roztok na overenie hladiny pozadia, roztok na overenie funkčnosti modrého LED excitačného zdroja (470 nm), prislúchajúceho excitečného filtra (430-495 nm) a prislúchajúceho emisného filtra (510-580 nm) a roztok na overenie funkčnosti červeného LED excitačného zdroja (635 nm), prislúchajúceho excitečného filtra (600-645 nm) a prislúchajúceho emisného filtra (665-720 nm) C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kit, ktorý musí umožniť minimálne 50 overení zariadenia za použitia 0.2 ml skúmavkových stripov. | 50 analýz | bal | 1
843 |  | Verifikačný kit 2 pre Qubit | Verifikačný kit 2 pre Qubit A) Reagenčný kit musí byť vhodný na overenie správneho fungovania zariadení radu Qubit B) Kit musí obsahovať minimálne roztok na overenie hladiny pozadia, roztok na overenie funkčnosti modrého LED excitačného zdroja (470 nm), prislúchajúceho excitečného filtra (430-495 nm) a prislúchajúceho emisného filtra (510-580 nm) a roztok na overenie funkčnosti červeného LED excitačného zdroja (635 nm), prislúchajúceho excitečného filtra (600-645 nm) a prislúchajúceho emisného filtra (665-720 nm) C) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kit, ktorý musí umožniť minimálne 50 overení zariadenia za použitia samostatných 0.5 ml skúmaviek. | 50 analýz | bal | 1
844 |  | Verifikačný kit ku zariadeniu GeneStudio S5 | Verifikačný kit ku zariadeniu GeneStudio S5 A) Kit musí umožniť overenie správneho fungovania zariadenia GeneStudio S5, ktoré je súčaťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí obsahovať všetky potrebné reagencie, roztoky a kontrolný materiál na uskutočnenie minimálne jedného verifikačného experimentu. | 1 kit | bal | 4
845 |  | Verifikačný kit pre fragmentovú analýzu pre GA SeqStudio | Verifikačný kit pre fragmentovú analýzu pre GA SeqStudio A) Kit musí umožniť overenie správneho fungovania a výkonu zariadenia SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí umožniť overenie správnosti výsledkov sekvenačných analýz ako aj fragmentových analýz C) Kit musí byť validovaný na overenie analýz určených pre forenzné účely D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kit, ktorý musí umožniť minimálne 1 kompletné overenie zariadenia. | 1 kit | bal | 1
846 |  | Verifikačný kit pre sekvenovanie a fragmentovú analýzu pre GA SeqStudio | Verifikačný kit pre sekvenovanie a fragmentovú analýzu pre GA SeqStudio A) Kit musí umožniť overenie správneho fungovania a výkonu zariadenia SeqStudio Genetic Analyzer, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska B) Kit musí umožniť overenie správnosti výsledkov sekvenačných analýz ako aj fragmentových analýz C) Kit musí byť validovaný na overenie analýz určených pre forenzné účely D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 kit, ktorý musí umožniť minimálne 1 kompletné overenie zariadenia. | 1 kit | bal | 1
847 |  | Vnútorný veľkostný štandard LIZ 500 | Súbor fragmentov jednovláknovej DNA so známou molekulovou hmotnosťou, vhodný ako štandard na určenie presnej molekulovej hmotnosti DNA fragmentov vo veľkostnom romedzí od 35 bp do 500 bp analyzovaných pomocou kapilárnej elektroforézy s následnou laserovou detekciou. Požadujeme splnenie nižšie uvedených technických parametrov: A) Musí obsahovať štandardy molekulovej hmotnosti jednovláknovej DNA vo veľkostnom rozmedzí 35 až 500 báz s veľkostným rodielom jednotlivých štandardov maximálne 50 báz, pričom celkovo musí obsahovať minimálne 15 štandardov rôznej dĺžky a v konfigurácií umožňujúcej rýchlu a jednoduchú identifikáciu jednotlivých štandardov B) Veľkostné štandardy musia byť fluorescenčne značené rovnakou farbičkou, ktorá má maximálnu emisnú vlnovú dĺžku vyššiu ako 650 nm C) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístorojoch Genetic Analyzer 310, 3130 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov D) Na základe potrebného množstva a životnosti produktu s prihliadnutím na jeho ekonomickosť, najvýhodnejšie balenie obsahuje minimálne 400 μl, pričom na jednu analýzu postačuje 0.5 μl E) Možnosť uskladnenia produktu pri teplote 2-8 °C minimálne šesť mesiacov bez zníženia kvality. | 400 μl | bal | 8
848 |  | Vnútorný veľkostný štandard LIZ 600 | Súbor fragmentov jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny so známou molekulovou hmotnosťou, vhodný ako štandard na určenie presnej molekulovej hmotnosti deoxyribonukleovej kyseliny fragmentov vo veľkostnom romedzí od 20 do 600 bázových párov analyzovaných pomocou kapilárnej elektroforézy s následnou laserovou detekciou. Produkt musí spĺňať: A) Musí obsahovať štandardy molekulovej hmotnosti jednovláknovej deoxyribonukleovej kyseliny vo veľkostnom rozmedzí 20 až 600 báz s veľkostným rodielom jednotlivých štandardov maximálne 20 báz, pričom celkovo musí obsahovať minimálne 35 štandardov rôznej dĺžky B) Veľkostné štandardy musia byť fluorescenčne značené rovnakou farbičkou, ktorá má maximálnu emisnú vlnovú dĺžku vyššiu ako 650 nm C) Produkt musí byť kompatibilný s metódami fargmentovej analýzy uskutočňovanými na prístorojoch Genetic Analyzer 310 a 3130 Genetic Analyzer, ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska, bez potreby zavedenia nových spektrálnych matricových súborov D) Na základe potrebného množstva a životnosti produktu s prihliadnutím na jeho ekonomickosť, najvýhodnejšie balenie obsahuje minimálne 400 μl, pričom na jednu analýzu postačuje 0.5 μl E) Možnosť uskladnenia produktu pri teplote 2-8 °C minimálne šesť mesiacov bez zníženia kvality. | 400 μl | bal | 15
849 |  | Vzorkové nádoby 0,2 ml zviazané po 8 ks | 8 x 0.2 ml vzorkové nádobky zviazané. A) 8 priehľadných a bezfarebných nádobiek zviazaných spolu pre lepšiu manipuláciu so vzorkou B) Nádobky vhodné pre prevedenie reakcie namnoženia krátkych fragmentov deoxyribonukleovej kyseliny C) Nádobky kompatibilné s 0.2 ml termoblokmi cyklérov D) Zabezpečená uniformita vzorky E) Materiál nádobky neinterferuje s optickými meraniami F) Minimálna požadovaná veľkosť balenia 120 ks. | 120 ks | bal | 30
850 |  | Y-SNP panel pre masívne paralelné skvenovanie | Y-SNP panel pre masívne paralelné skvenovanie A) Špeciálny panel oligonukleotidov umožňujúci súčasnú analýzu minimálne 640 haploskupín na Y chromozóme zahŕňajúcich minimálne 850 polymorfizmov typu SNP metódou masívne paralelného sekvenovania B) Panel oligonukleotidov musí vytvárať amplikóny vo veľkostnom rozmedzí 100 až 400 bp a s adaptérovými sekvenciami potrebnými k zabezpečeniu kompatibility s technológiou IonTorrent zavedenou na pracovisku a zariadením GeneStudio S5, ktorý je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska C) Polymorfizmy obsiahnuté v panely musia umožniť efektívnu identifikáciu otcovskej línie a predikciu otcovského biogeografického pôvodu D) Panel musí umožniť efektívnu analýzu v prípade použitia 1 ng genomickej DNA a musí mať senzitivitu na úrovni 25 pg genomickej DNA E) Panel musí obsahovať všetky oligonukleotidy v jednej zmesi F) Panel musí byť navrhnutý tak aby umožnil efektívnu analýzu pri počte čítaní 100,000 na 1 vzorku G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 panel postačujúci na analýzu minimálne 24 vzoriek. | 1 balenie | bal | 2
851 |  | Zmes dNTP | Zmes deoxynukleozid trifosfátov určený na použitie pri realizácii polymerázovej reťazovej reakcie. A) Zmes musí obsahovať 2´-deoxynukleozid 5´-trifosfáty dATP, dCTP, dGTP a dTTP, všetky v rovnakom množstve B) Minimálna celková koncentrácia deoxynukleozid trifosfátov v zmesi musí byť 10 mM C) Zmes musí byť dodávaný vo forme roztoku s pH 7.0 D) Zmes musí byť vhodná na realizáciu polymerázovej reťazovej reakcie E) Zmes musí postačovať na uskutočnenie minimálne 500 štandardných polymerázových reťazových reakcií s objemom 20 µl. | 1 ml | bal | 10
852 |  | Papierové utierky, rolka s 500 útržkami | Papierové utierky, rolka A) Papierové utierky s drsnejším povrchom na jednej strane a jemnejším povrchom na druhej strane B) Utierky musia mať vysokú kapacitu a rýchlosť absorpcie kvapalín C) Utierky musia byť pevné a použiteľné na čistenie za sucha aj za mokra D) Musia byť dodané vo forme rolky obsahujúcej minimálne 500 útržkov E) Rolka musí mať jednoducho oddeliteľné útržky s rozmermi 35±3 cm x 35±3 cm F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 rolku. | 1 ks | ks | 130
853 |  | Utierky z netkanej textílie, rolka s 280 útržkami | Utierky z netkanej textílie, rolka A) Utierky musia mať vysokú kapacitu a rýchlosť absorpcie vody, olejov, rozpúšťadiel či iných kvapalín B) Utierky musia nasaté kvapaliny ľahko uvoľnia späť C) Utierky musia byť pevné a použiteľné na čistenie za sucha aj za mokra D) Musia byť dodané vo forme rolky obsahujúcej minimálne 280 útržkov E) Rolka musí mať jednoducho oddeliteľné útržky s rozmermi 35±3 cm x 35±3 cm F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 rolku. | 1 ks | ks | 210
854 |  | Utierky z netkanej textílie, rolka s 500 útržkami | Utierky z netkanej textílie, rolka A) Utierky musia mať vysokú kapacitu a rýchlosť absorpcie kvapalín B) Utierky musia byť veľmi pevné a odolné voči uvoľňovaniu vlákien a musia byť použiteľné na čistenie za sucha aj za mokra C) Musia byť vhodné aj na čistenie citlivých povrchov bez ich poškodenia D) Musia byť dodané vo forme rolky obsahujúcej minimálne 500 útržkov E) Rolka musí mať jednoducho oddeliteľné útržky s rozmermi 30±3 cm x 35±3 cm F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 rolku. | 1 ks | ks | 110
855 |  | SPE kolónky C18, 6 ml | SPE kolónky, 6 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu neutrálnych alebo nepolárnych látok z komlexných matíc B) Kolónky musia obsahovať nepolárny C18 sorbent, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať minimálne 200 mg náplne s priemernou veľkosťou pórov 60Å a plochou 500 m2/g D) Kolónky musia mať minimálne 6 ml pracovný objem E) Kolónky musia mať koncovú fritu F) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom DORCUS, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 6
856 |  | SPE kolónky PS/DVB, 6 ml | SPE kolónky, 6 ml A) SPE kolónky musia byť vhodné na rýchlu extrakciu neutrálnych alebo aromatických látok z komlexných matíc B) Kolónky musia obsahovať kombinovaný sorbent polystyrén / divinylbenzén, alebo ekvivalentnú náplň C) Kolónky musia obsahovať minimálne 50 mg náplne D) Kolónky musia mať minimálne 6 ml pracovný objem E) Kolónky musia mať koncovú fritu F) Kolónky musia byť kompatibilné s prístrojom DORCUS, ktoré je súčasťou prístrojového vybavenia pracoviska G) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 3
857 |  | Ochranné okuliare | Ochranné okuliare A) Ochranné okuliare vyrobené z plastu, alebo ekvivalentného materiálu B) Rozmery musia umožniť nasadenie na dioptrické C) Musia mať aj bočný ochranný kryt D) Výrobný materiál musí absorbovať 100% UV žiarenia E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 64
858 |  | Plastový stojan pre mikroskúmavky, 5 ml | Plastový stojan pre mikroskúmavky, 5 ml A) Stojan musí mať minimálne 40 pozícií pre skúmavky s objemom 5 ml B) Stojan musí byť vyrobený z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu s rovnakými technickými a funkčnými charakteristikami C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 9
859 |  | Lievik, 150 mm, PP | Lievik, 150 mm, PP A) Lievik musí byť vyrobený z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 150±10 mm, vnútorný priemer stonky minimálne 15 mm, a dĺžku stonky minimálne 95 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 18
860 |  | Lievik, 40 mm, PP | Lievik, 40 mm, PP A) Lievik musí byť vyrobený z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 40±3 mm, vnútorný priemer stonky minimálne 4 mm, a dĺžku stonky minimálne 35 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 24 ks. | 24 ks | bal | 18
861 |  | Lievik, 75 mm, PP | Lievik, 75 mm, PP A) Lievik musí byť vyrobený z vysoko priehľadného a číreho polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí disponovať 60° sklonom pre rýchly prietok, musí mať priemer 75±5 mm, vnútorný priemer stonky minimálne 7 mm, a dĺžku stonky minimálne 55 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 18
862 |  | Podstavec na banky, PP | Podstavec na banky, PP A) Podstavec na banky vyrobený z PP určený pre banky s guľatým dnom B) Podstavec musí byť priemeru Ø160, určený pre banky veľkosti od minimálne 10-10 000 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 10
863 |  | Kit na extrakciu stabilizačmého média | Kit na extrakciu stabilizačného média s obsahom deoxyribonukleových kyselín. A) poloautomatizovaná extrakcia pomocou motorizácie – vyžaduje sa kvôli zabezpečeniu homogénnej replikovanej extrakcie, a tým aj reprodukovateľnosti výsledkov B) vymeniteľné extrakčné nástavce s diskovým fokusom s veľmi ostrými hranami, čo je vyžadované kvôli zníženiu rizika kroskontaminácie medzi vzorkami a zabráneniu vytvárania artefaktov C) ergonomické prevedenie, vyžadované z dôvodu zvýšenej bezpečnosti obsluhy a taktiež dosiahnutia požadovaného množstva analýz pracoviskom v čo najkratšom možnom čase D) automatizované katapultovanie diskových fokusov bez produkcie statickej elektriny, čo zvyšuje presnosť zamerania cieľovej oblasti pre katapultáciu, čím rastie bezpečnosť vzorky a taktiež je minimalizovaná kroskontaminácia E) kompletné funkčné balenie vrátane extrakčnej pomôcky, extrakčných nástavcov s krytmi špičiek, minimálne dvoch náhradných extrakčných nástavcov v priemere maximálne 1.2 mm, na základe potrebného množstva extrakcií a obsahu deoxyribonukleových kyselín na nosnom médiu, motorizačná pomôcka, extrakčná podložka, obal proti poškodeniu kitu. | 1 kit | bal | 12
864 |  | Membránové filtre s veľkosťou pórov 0,2 μm | Membránové filtre s veľkosťou pórov 0,2 μm A) Filtračné membrány musia byť vyrobené z nylonu alebo ekvivalentného materiálu B) Musia mať schopnosť vysokej väzbovosti proteínov a musia byť vhodné pre HPLC aplikácie C) musia byť kompatibilné s vodnými a alkoholovými roztokmi a rozpúšťadlami D) Membrány s priemerom 13 mm E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
865 |  | Kyslíková sonda | Kyslíkový sonda A) Elektróda na stanovenie rozpusteného kyslíka minimáne v rozmedzí koncentrácií 0 - 50 mg/l O2 a saturáciu v rozmedzí 0 - 600 % O2 B) Musí umožniť snímanie parciálneho tlaku O2 minimálne vrozmedzí 0 - 1250 mbar C) Elektróda musí mať integrovaný teplotný senzor s rozsahom merania minimálne v rozsahu 0 - 50 °C D) Elektróda s minimálne 1,5 m káblom E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
866 |  | pH elektróda s gélovou náplňou | pH elektróda s robustnou gélovou náplňou A) Sklenená pH elektróda s rozsahom merania pH minimálne v rozsahu 0–14 B) Elektróda s gélovou náplňou C) Kompatibilná s digitálnymi meracími zariadeniami pomocou DIN+banana prípojok D) Elektróda musí mať integrovaný teplotný senzor s rozsahom merania minimálne v rozsahu 0 - 80 °C E) Elektróda s minimálne 1 m káblom F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
867 |  | 2,2,2-Trichlóretyl chlórformiát, čistý | 2,2,2-Trichlóretyl chlórformiát, čistý (CAS 17341-93-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 98% B) Balenie musí obsahovať minimálne 25 ml. | 25 ml | bal | 2
868 |  | Anhydrid kyseliny heptafluórmaslovej pre GC derivatizáciu | Anhydrid kyseliny heptafluórmaslovej pre GC derivatizáciu (CAS 336-59-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre GC derivatizáciu C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ml. | 10 ml | bal | 4
869 |  | Antistatická nádoba, 75 l | Antistatická nádoba, 75 l A) Nádoba musí byť vyrobená z vodivého polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) a aditívom na báze uhlíka, s povrchovým odporom maximálne 105 Ω, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať rozmery 40±5 cm (priemer) x 70±5 cm (výška) a využiteľný objem minimálne 75 l C) Hrdlo nádoby musí mať priemer minimálne 35 cm D) Nádoba musí byť vybavená skrutkovacím vekom a dvomi úchytmi na bokoch E) Nádoba musí byť certifikovaná k použitiu v priestore s výskytom nebezpečenstva výbuchu F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
870 |  | Antistatické baliace sáčky | Antistatické baliace sáčky A) Sáčky musia byť vyrobené z elektostaticky disipatívneho polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Sáčky musia mať rozmery 50±5 cm x 60±5 cm a hrúbku minimálne 0.1 mm C) Sáčky musia byť zvariteľné teplom D) Potlač sáčkov musí obsahovať ESD symbol E) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 4
871 |  | Antistatické vrecká do odpadových nádob | Antistatické vrecká do odpadových nádob A) Vrecká musia byť vyrobené z elektostaticky disipatívneho polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Vrecká musia mať rozmery 70±5 cm x 110±5 cm, hrúbku minimálne 0.05 mm a využiteľný objem minimálne 120 l C) Potlač sáčkov musí obsahovať ESD symbol D) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 6
872 |  | Čerpadlový filter, pre IONSCAN 500DT | Čerpadlový filter, pre IONSCAN 500DT A) Náhradný čerpadlový filter pre správny odber vzorky B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 12
873 |  | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v krvi | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v krvi A) Kit určený pre matricu plná krv B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Methamphetamine, MDMA, Amphetamine, TCA, Oxycodone, Opiate, 6-MAM, Oxazepam, Clonazepam, Barbiturates, THC, Dextromethorphan, Methadone, BZG/Cocaine, Meprobamate, Tramadol, Fentanyl, Buprenorphine, Propoxyphene, PCP, Zolpidem, Ketamine, Haloperidol, Methaqualone, Pregabalin, Xylazine, EtG, Acetaminophen, Salicylates E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Multistat používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 12 čipov. | 12 čipov | bal | 280
874 |  | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v moči | Diagnostická súprava pre semi-kvantitatívne stanovenie omamných látok v moči A) Kit určený pre matricu moč B) Kit určený pre simultánnu detekciu pôvodných molekúl a metabolitov omamných látok z jednej vzorky C) Princíp reakcie založený na kompetitívnom enzýmovom imunoteste na platforme biočipu D) Diagnostická súprava musí umožniť stanovenie minimálne nasledovných analytov: Methamphetamine, MDMA, Amphetamine, TCA, Oxycodone, Opiate, 6-MAM, Benzodiazepines 1, Benzodiazepines 2, Barbiturates, THC, Dextromethorphan, Methadone, BZG/Cocaine, Meprobamate, Tramadol, Fentanyl, Buprenorphine, Propoxyphene, PCP, Zolpidem, Ketamine, Haloperidol, Methaqualone, Pregabalin, Creatinine, EtG, Acetaminophen, Salicylates E) Kit poskytujúci spoľahlivé výsledky s maximálnym priemerným variačným koeficientom 10% F) Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence Multistat používaným na pracovisku G) Kit musí obsahovať minimálne 12 čipov na analýzu minimálne 24 vzoriek. | 12 čipov | bal | 280
875 |  | Duálne verifikačné tampóny, pre QS-B220 | Duálne verifikačné tampóny, pre QS-B220 A) Verifikačné tampóny umožňujúce overenie správneho fungovania a kalibrácie detektora výbušnín a narkotík, súčasne pre negatívnu aj pozitívnu kontrolu B) Tampóny musia byť vyrobené z o sklenených vlákien s teflónovým povlakom, alebo ekvivalentného materiálu C) Obal nesmie obsahovať kontaminanty a musí byť vzduchotesne uzavretý pre maximálnu čerstvosť a dlhú životnosť tampónov D) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 4
876 |  | Etylacetát pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Etylacetát pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 141-78-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,8% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre kvapalinovú chormatografiu a hmotnostnú spektrometriu C) Obsah vody musí byť maximálne 0.05% a zvyšok po odparení maximálne 2 mg/l D) Priepustnosť pri vlnovej dĺžke 250 nm musí byť minimálne 50% a pri vlnovej dĺžke 270 nm musí byť minimálne 98% E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 4
877 |  | Filter vzorkovacej dráhy, pre QS-B220 | Filter vzorkovacej dráhy, pre QS-B220 A) Náhradný filter umožňujúci prechod cieľových molekúl do detekčného systému a zároveň blokujúci kontaminanty B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
878 |  | Filtre ventilátora, pre QS-B220 | Filtre ventilátora, pre QS-B220 A) Náhradné filtre zabraňujúce vniknutiu prachu a iných nečistôt do vnútra zariadenia B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 5 ks. | 5 ks | bal | 4
879 |  | Germicídna UV lampa pre výrobník vody | Germicídna UV lampa pre výrobník vody A) Ortuťová výbojka emitujúca UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm, alebo ekvivalent B) Musí emitovať UV žiarenie do všetkých smerov (360°) C) UV lampa musí byť kompatibilná s výrobníkmi ultračistej vody typu Elix a Direct-Q používaných na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
880 |  | Hexán pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu | Hexán pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (CAS 110-54-3) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Produkt musí byť chemickou čistotou vhodný pre kvapalinovú chormatografiu a hmotnostnú spektrometriu C) Obsah vody musí byť maximálne 0.005% a zvyšok po odparení maximálne 2 mg/l D) Priepustnosť pri vlnovej dĺžke 210 nm musí byť minimálne 60% a pri vlnovej dĺžke 245 nm musí byť minimálne 98% E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 6
881 |  | Hydrogénfosforečnan disodný dodekahydrát, p.a. | Hydrogénfosforečnan disodný dodekahydrát, p.a. (10039-32-4) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Obsah chloridov musí byť maximálne 0.0005%, síranov maximálne 0.005%, železa maximálne 0.0005% a ťažkých kovov maximálne 0.0005% D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 kg. | 1 kg | bal | 2
882 |  | Kit na čistenie vzduchových potrubí, pre IONSCAN 500DT | Kit na čistenie vzduchových potrubí, pre IONSCAN 500DT A) Dvojskúmavkový regeneratívny systém čistenia vzduchu na odstránenie vlhkosti a nečistôt zo vzduchových potrubí prístroja B) Kit musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku C) Kit musí obsahovať 2 silikónové O-krúžky a nástroj na demontáž D) Kit musí obsahovať materál minimálne na 1 prečistenie. | 1 kit | bal | 8
883 |  | Krimpovacie kliešte na zatváranie krimpovacích vialiek, pre 20 mm uzávery | Krimpovacie kliešte na zatváranie krimpovacích vialiek A) Kliešte musia umožniť zatváranie vialiek s priemerom vrchnákov 20 mm B) Kliešte musia umožniť nastavenie prítlaku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
884 |  | Laboratórny teplomer, do 40°C | Laboratórny teplomer, do 40°C A) Teplomer musí byť vyrobený zo skla alebo ekvivalentného materiálu B) So stupnicou v rozmedzí minimálne od -30°C do +40°C C) S plochou stupnicou s delením maximálne po 1 °C D) Teplomer musí mať zafarbenú organickú náplň v sklenenej kapiláre E) Kapilára musí byť zatavená v ďalšej sklenenej trubici alebo v trubici z ekvivalentného materiálu F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
885 |  | Lievik analytický s priemerom 100 mm | Lievik analytický s priemerom 100 mm A) Lievik musí byť vyrobený z borosilikátového skla, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí byť hladký, vyrobený podľa normy ISO 4798, s rozmermi 100±5 mm (priemer) x 100±5 mm (dĺžka stonky) x 12±1 mm (vonkajší priemer stonky) C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 3
886 |  | Lievik analytický s priemerom 55 mm | Lievik analytický s priemerom 55 mm A) Lievik musí byť vyrobený z borosilikátového skla, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí byť hladký, vyrobený podľa normy ISO 4798, s rozmermi 55±2 mm (priemer) x 55±2 mm (dĺžka stonky) x 8±1 mm (vonkajší priemer stonky) C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 5
887 |  | Lievik analytický s priemerom 75 mm | Lievik analytický s priemerom 75 mm A) Lievik musí byť vyrobený z borosilikátového skla, alebo ekvivalentného materiálu B) Lievik musí byť hladký, vyrobený podľa normy ISO 4798, s rozmermi 75±5 mm (priemer) x 75±5 mm (dĺžka stonky) x 8±1 mm (vonkajší priemer stonky) C) Balenie musí obsahovať minimálne 10 ks. | 10 ks | bal | 5
888 |  | Manuálna pipetovacia pomôcka pre pipety s rozsahom do 200 ml | Manuálna pipetovacia pomôcka pre pipety s rozsahom do 200 ml A) Pomôcka musí umožniť prácu s pipetami v rozsahu pipetovacieho objemu minimálne od 0.1 ml do 200 ml B) Manuálna pomôcka so zásobníkom vákua s objemom minimálne 50 ml C) Špeciálny jednopákový ventilový systém pre veľmi jemné ovládanie D) Membránový filtrer s veľkosťou pórov 3 μm proti vniknutiu kvapaliny, alebo ekvivalent E) pomôcka musí byť plne autoklávovateľná F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
889 |  | Molekulové sitá s filtrom, pre QS-B220 | Molekulové sitá s filtrom, pre QS-B220 A) Molekulárne sito v kanistri na analýzu pomocou prístroja QS-B220 B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku C) Súčasťou balenia musí byť vonkajší filter s veľkosťou pórov 5 µm D) Balenie musí obsahovať minimálne 4 kanistre a 1 vonkajší filter. | 1 balenie | bal | 50
890 |  | Odpadová nádoba na horľavý odpad, 20 l | Odpadová nádoba na horľavý odpad, 20 l A) Nádoba musí byť vyrobená z pozinkovanej ocele ošetrenej vrchnou práškovou farbou, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať rozmery 30±5 cm (priemer) x 40±5 cm (výška) a využiteľný objem minimálne 20 l C) Nádoba musí byť vybavená zvýšeným dnom s prieduchmi a valcovitý tvar zabezpečujúce cirkuláciu vzduchu a redukciu teploty vo vnútri nádoby D) Nádoba musí byť vybavená samouzatvárateľným vekom otvárateľným pomocou nožného pedálu E) Nádoba musí byť certifikovaná k použitiu na určený účel F) Jedno balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
891 |  | Pipetovací balónik pre pipety s rozsahom do 50 ml | Pipetovací balónik pre pipety s rozsahom do 50 ml A) Balónik s horným ventilom s dvoma pracovnými bodmi pre jednoduchú evakuáciu bez potreby stláčania B) Musí umožniť prácu s pipetami s rozsahom pipetovacieho objemu od 1 do 50 ml C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
892 |  | Plastové skúmavky 8 ml, s guľatým dnom | Plastové skúmavky 8 ml, s guľatým dnom A) Skúmavky musia byť vyrobené z číreho, bezfarebného polypropylénu alebo ekvivalentného materiálu B) Skúmavky musia mať pracovný objem 8 ml C) Skúmavky musia mať priemer 13 mm a výšku 100±5 mm D) Skúmavky musia mať rovný okraj E) Ku skúmavkám musia byť dostupné kompatibilné zatláčacie uzávery F) Musia byť vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile o hodnote minimálne 3500 x g G) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 8
893 |  | Protikontaminačný kit | Protikontaminačný kit A) Kit určený na zabránenie kontaminácie pracovného priestoru, v ktorom sa uskutočňujú analýzy, genetickým materiálom a iným nežiadúcim, kontaminujúcim materiálom z okolitého prostredia B) Jednotlivé komponenty kitu musia byť určené na jedno použitie C) Vyrobené z netkanej texílie na báze polypropylénu s plošnou hmotnosťou minimálne 12 g/m², alebo ekvivalentného materiálu, pre časti kitu určené na zabránenie zavlečenia kontaminácie z hlavy a rúk D) Vyrobené z netkanej texílie na báze polypropylénu s plošnou hmotnosťou minimálne 30 g/m², alebo ekvivalentného materiálu, pre časti kitu na zabránenie zavlečenia kontaminácie z tela a nôh E) Univerzálna veľkosť jednotlivých komponentov kitu, alebo možnosť výberu minimálne z veľkostí L, XL a XXL F) Kit musí obsahovať dostatok komponentov minimálne na 10 použití. | 10 ks | bal | 100
894 |  | Pružinová svorka na zábrus 19/26 | Pružinová svorka na zábrus 19/26 A) Svorka určená pre fixáciu kužeľových normalizovaných zábrusov 19/26 B) Svorka musí byť vyrobená z chrómniklovej ocele, alebo ekvivalentného materiálu C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
895 |  | Sada jedorázových špičiek pre zariadenie Evidence MultiStat | Sada jedorázových špičiek pre zariadenie Evidence MultiStat A) Produkt musí byť kompatibilný s prístrojom Evidence MultiStat používaným na pracovisku B) Balenie musí obsahovať minimálne 24 pipetovích špičiek. | 24 ks | bal | 560
896 |  | Sada kondenzačných trubičiek s tesneniami, pre IONSCAN 500DT | Sada kondenzačných trubičiek s tesneniami, pre IONSCAN 500DT A) Sada kondenzačných trubičiek na odstraňovanie nečistôt vo vzduchových potrubiach prístroja B) Sada musí byť kompatibilná s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku C) Sada musí obsahovať minimálne 2 kondenzačné trubičky, vrátane 4 tesniacich krúžkov potrebných pre ich zapojenie. | 1 sada | bal | 8
897 |  | Silikónová pasta | Silikónová pasta A) Silikónová pasta musí byť vhodná na laboratórne použitie, pre mazanie zábrusov, stykových plôch exsikátorov, sklenených ventilov a pod. B) Pasta musá byť bez zápachu a zdravotne nezávadná C) Pasta musí odolať teplotám minimálne v rozmedzí od -70 do +150°C D) Balenie musí obsahovať minimálne 70g. | 70 g | bal | 3
898 |  | Sklenená odmerná banka, 50 ml, trieda A, overená | Odmerná banka používaná na prípravu reagencií a roztokov so stanoveným koncovým objemom. A) Banka triedy presnosti A, s požadovaný koncovým objemom 50±0.06 ml B) Banka musí byť metrologicky overená a označená metrologickou značkou C) Banka musí byť z číreho borosilikátového skla typu 3.3 odolného voči agresívnym chemikáliám, alebo ekvivalentného materiálu D) Banka musí mať normalizovaný zábrus 12/21 a vhodnú sklenenú zátku E) Banka musí mať maximálny priemer 50±5 mm a výšku maximálne 150 mm F) Banka musí mať plochu na popisovanie G) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
899 |  | Sklenená pipeta delená 25 ml | Sklenená pipeta delená 25 ml A) Pipeta s celkovým pracovným objemom 25 ml B) Trieda presnosti B, delená minimálne po 0.1 ml dielikoch, v súlade s normou ISO 835 C) Vyrobená zo sodno-draselného skla, alebo ekvivalentného materiálu D) Pipeta s úplným výtokom E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
900 |  | Sklenená pipeta nedelená 25 ml | Sklenená pipeta nedelená 25 ml A) Pipeta s objemom 25 ml B) Trieda presnosti AS, presnosť 25 ± 0,03 ml, rozšírené prevedenie s jednou ryskou, v súlade s normou ISO 648 C) Vyrobená zo sodno-draselného skla, alebo ekvivalentného materiálu D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 6
901 |  | Sklenený kohút, výtokový, so zábrusom NZ 29/32 | Sklenený kohút, výtokový, so zábrusom NZ 29/32 A) Kohút vyrobený z borosilikátového skla typ 3.3 B) Kohút musí byť pripojiteľný k inému laboratórnemu sklu prostredníctvom normalizovaného zábrusu 29/32 C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 3
902 |  | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Multistat - pre mechanické časti | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Multistat - pre mechanické časti A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie prečistenia mechanických častí zariadenia Evidence Multistat B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 prečistenie. | 1 kit | bal | 1
903 |  | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Multistat - pre optické časti | Súprava na prečistenie zariadenia Evidence Multistat - pre optické časti A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie prečistenia optických častí zariadenia Evidence Multistat B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 prečistenie. | 1 kit | bal | 1
904 |  | Súprava na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Multistat | Súprava na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Multistat A) Súprava obsahujúca všetky komponenty potrebné na uskutočnenie internej validácie zariadenia Evidence Multistat B) Súprava obsahujúca potrebné komponenty pre 1 internú validáciu. | 1 kit | bal | 1
905 |  | Tesniaci krúžok pre kanister s molekulovým sitom, vnútorný, pre QS-B220 | Tesniaci krúžok pre kanister s molekulovým sitom, vonkajší, pre QS-B220 A) Náhradný tesniaci krúžok, vnútorný/malý B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku a tiež s dedikovanými kanistrami obsahujúcimi molekulové sito C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 16
906 |  | Tesniaci krúžok pre kanister s molekulovým sitom, vonkajší, pre QS-B220 | Tesniaci krúžok pre kanister s molekulovým sitom, vonkajší, pre QS-B220 A) Náhradný tesniaci krúžok, vonkajší/veľký B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku a tiež s dedikovanými kanistrami obsahujúcimi molekulové sito C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 16
907 |  | Tesniaci krúžok, pre IONSCAN 500DT | Tesniaci krúžok, pre IONSCAN 500DT A) Náhradný tesniaci krúžok s teflónovým povlakom B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
908 |  | Trecia achátová miska, s tĺčikom, s priemerom 75 mm | Achátová trecia miska, s tĺčikom, s priemerom 75 mm A) Miska s vnútorným priemerom minimálne 60 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 1
909 |  | Trecia miska achátová, s tĺčikom, s priemerom 100 mm | Achátová trecia miska, s tĺčikom, s priemerom 100 mm A) Miska s vnútorným priemerom minimálne 80 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
910 |  | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 140 mm | Trecia miska hladká, bez tĺčika, s priemerom 140 mm A) Miska vyhotovená z porcelánu, plne glazovaná B) Miska s priemerom 140±10 mm a výškou 80±5 mm C) Miska s objemom 500 ml D) Miska s výlevkou E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
911 |  | Verifikačná vzorka, negatívna, pre QS-B220 | Verifikačná vzorka, negatívna, pre QS-B220 A) Verifikačná vzorka na overenie správneho fungovania a kalibrácie detektora výbušnín a narkotík B) Obal nesmie obsahovať kontaminanty a musí byť vzduchotesne uzavretý pre maximálnu čerstvosť a dlhú životnosť tampónov C) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 vzorku. | 1 vzorka | bal | 4
912 |  | Verifikačná vzorka, pozitívna, pre QS-B220 | Verifikačná vzorka, pozitívna, pre QS-B220 A) Verifikačná vzorka na overenie správneho fungovania a kalibrácie detektora výbušnín a narkotík B) Obal nesmie obsahovať kontaminanty a musí byť vzduchotesne uzavretý pre maximálnu čerstvosť a dlhú životnosť tampónov C) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 vzorku. | 1 vzorka | bal | 4
913 |  | Verifikačné pero, pre IONSCAN 500DT | Verifikačné pero, pre IONSCAN 500DT A) Pomôcka/štandard na overenie správneho fungovania detektora výbušnín a narkotík B) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 4
914 |  | Vetrací filter pre PE zásobník k zariadeniu na výrobu vody | Vetrací filter k zariadeniu na výrobu ultračistej vody. A) Vetrací filter s veľkosťou pórov maximálne 0.45 μm na zabránenie vniknutia baktérií, čiastočiek alebo inej kontaminácie do zásobníka B) Filter musí obsahovať aktívne uhlie na absorpciu prchavých organických látok C) Filter musí obsahovať lôžko zo sodnodraselného skla na absorpciu oxidu uhličitého D) Vetrací filter so vzduchotesným spojom E) Vetrací filter musí byť kompatibilný so zásobníkmi výrobníkov ultračistej vody typu Elix a Direct-Q používaných na pracovisku F) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 8
915 |  | Vzorkovacie tampóny, pre IONSCAN 500DT | Vzorkovacie tampóny, pre IONSCAN 500DT A) Tampóny musia umožniť odber častíc z rôznych povrchov na analýzu pomocou prístroja B) Tampóny musia byť vyrobené z Nomexu, alebo ekvivalentného materiálu C) Obal nesmie obsahovať kontaminanty a musí byť vzduchotesne uzavretý pre maximálnu čerstvosť a dlhú životnosť tampónov D) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík IONSCAN 500DT používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 200 ks. | 200 ks | bal | 20
916 |  | Vzorkovacie tampóny, pre QS-B220 | Vzorkovacie tampóny, pre QS-B220 A) Tampóny musia umožniť odber častíc z rôznych povrchov na analýzu pomocou prístroja B) Tampóny musia byť vyrobené z o sklenených vlákien s teflónovým povlakom, alebo ekvivalentného materiálu C) Obal nesmie obsahovať kontaminanty a musí byť vzduchotesne uzavretý pre maximálnu čerstvosť a dlhú životnosť tampónov D) Produkt musí byť kompatibilný s detektorom výbušnín a narkotík QS-B220 používaným na pracovisku E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 40
917 |  | Zásobník na papierové utierky vo forme kotúča | Zásobník na papierové utierky vo forme kotúča A) Plastový zásobník na jednoduché dávkovanie kotúčových papierových utierok B) Zásobník musí mať rozmery maximálne 36 x 30 x 30 cm C) Musí umožniť jednoduchú montáž na stenu pomocou predpripravených otvorov a skrutiek D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
918 |  | Zatláčacie uzávery na skúmavky | Zatláčacie uzávery na skúmavky A) uzávery musia byť kompatibilné s vyššie uvedenými plastovými skúmavkami 8 ml s priemerom 13 mm B) Balenie musí obsahovať minimálne 1000 ks. | 1000 ks | bal | 4
Spotrebný materiál - kriminalistická entomológia
919 |  | Box na odber entomoligických vzoriek v teréne | Entomologický box A) Uzatvárateľný, opakovane použiteľný, umývateľný box na uskladnenie komponentov entomologickej odberovej sady používaný na mieste činu B) Box musí byť vyhotovený z umývateľného, dezinfikovateľného materiálu napríklad komôrkový polypropylén (Akylux), alebo ekvivalent C) Vyhotovenie s prieduchmi D) Minimálne vonkajšie rozmery (š x h x v) 300 x 200 x 140 mm E) Maximálne vonkajšie rozmery (š x h x v) 320 x 220 x 150 mm F) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 1 bal | bal | 50
920 |  | Držiak na mikroskúmavky | Držiak na mikroskúmavky A) Držiaky musia byť vyrobené z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Držiaky musia byť kompatibilné s vyššie uvedenými mikroskúmavkami a umožniť ich umiestnenie na entomologické špendlíky C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 3
921 |  | Entomologická krabica, 150 x 120 x 50 mm | Entomologická krabica, 150 x 120 x 50 mm A) Vyhotovenie korpusu krabice z dreva, z vonkajšej strany potiahnutého plátnom, dno vystlané plastazote-om, alebo vyhotovenie z ekvivalentných materiálov B) Prevedenie v čiernej farbe s plným vrchnákom C) Krabička s rozmermi 150±5 x 120±5 x 50±5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
922 |  | Entomologická krabica, 300 x 230 x 50 mm | Entomologická krabica, 300 x 230 x 50 mm A) Vyhotovenie korpusu krabice z dreva, z vonkajšej strany potiahnutého plátnom, dno vystlané plastazote-om, alebo vyhotovenie z ekvivalentných materiálov B) Prevedenie v čiernej farbe s plným vrchnákom C) Krabička s rozmermi 300±10 x 230±10 x 50±5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
923 |  | Entomologická krabica, 400 x 300 x 50 mm | Entomologická krabica, 400 x 300 x 50 mm A) Vyhotovenie korpusu krabice z dreva, z vonkajšej strany potiahnutého plátnom, dno vystlané plastazote-om, alebo vyhotovenie z ekvivalentných materiálov B) Prevedenie v čiernej farbe s plným vrchnákom C) Krabička s rozmermi 400±15 x 300±10 x 50±5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
924 |  | Entomologická pinzeta č. 1, asymetrická, mäkká | Entomologická pinzeta č. 1, asymetrická, mäkká A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť lomená, s asymetrickým jemným hrotom typ 1 C) Pinzeta musí byť mäkká, s hrúbkou materiálu 0.2 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
925 |  | Entomologická pinzeta č. 1, asymetrická, tvrdá | Entomologická pinzeta č. 1, asymetrická, tvrdá A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť lomená, s asymetrickým jemným hrotom typ 1 C) Pinzeta musí byť tvrdá, s hrúbkou materiálu 0.3 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
926 |  | Entomologická pinzeta č. 2, rovná, mäkká | Entomologická pinzeta č. 2, rovná, mäkká A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť mäkká, s hrúbkou materiálu 0.2 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
927 |  | Entomologická pinzeta č. 2, rovná, tvrdá | Entomologická pinzeta č. 2, rovná, tvrdá A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť tvrdá, s hrúbkou materiálu 0.3 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
928 |  | Entomologická pinzeta č. 3, asymetrická, mäkká | Entomologická pinzeta č. 3, asymetrická, mäkká A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť lomená, s asymetrickým jemným hrotom typ 3 C) Pinzeta musí byť mäkká, s hrúbkou materiálu 0.2 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks | 1 ks | ks | 10
929 |  | Entomologická pinzeta č. 3, asymetrická, tvrdá | Entomologická pinzeta č. 3, asymetrická, tvrdá A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť lomená, s asymetrickým jemným hrotom typ 3 C) Pinzeta musí byť tvrdá, s hrúbkou materiálu 0.3 mm D) Dĺžka pinzety 10±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks | 1 ks | ks | 10
930 |  | Entomologická pinzeta č. 4, rovná, mäkká | Entomologická pinzeta č. 4, rovná, mäkká A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť mäkká, s hrúbkou materiálu 0.2 mm D) Dĺžka pinzety 12±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
931 |  | Entomologická pinzeta č. 4, rovná, tvrdá | Entomologická pinzeta č. 4, rovná, tvrdá A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť tvrdá, s hrúbkou materiálu 0.3 mm D) Dĺžka pinzety 12±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
932 |  | Entomologická pinzeta č. 5, rovná, mäkká | Entomologická pinzeta č. 5, rovná, mäkká A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť mäkká, s hrúbkou materiálu 0.2 mm D) Dĺžka pinzety 15±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
933 |  | Entomologická pinzeta č. 5, rovná, tvrdá | Entomologická pinzeta č. 5, rovná, tvrdá A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť rovná, so symetrickým jemným hrotom C) Pinzeta musí byť tvrdá, s hrúbkou materiálu 0.3 mm D) Dĺžka pinzety 15±0.5 cm E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 10
934 |  | Entomologická sieť | Entomologická sieť A) Sieť s priemerom 30 cm, kompatibilná s vyššie uvedeným rámom B) Sieť s hĺbkou minimálne 60 cm C) Prevedenie - syntetická textília v bielej farbe D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
935 |  | Entomologické špendlíky č. 0 | Entomologické špendlíky č. 0 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.35 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 30
936 |  | Entomologické špendlíky č. 00 | Entomologické špendlíky č. 00 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.3 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 30
937 |  | Entomologické špendlíky č. 000 | Entomologické špendlíky č. 000 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.25 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 30
938 |  | Entomologické špendlíky č. 1 | Entomologické špendlíky č. 1 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.4 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 40
939 |  | Entomologické špendlíky č. 2 | Entomologické špendlíky č. 2 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.45 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 40
940 |  | Entomologické špendlíky č. 3 | Entomologické špendlíky č. 3 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.5 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 40
941 |  | Entomologické špendlíky č. 4 | Entomologické špendlíky č. 4 A) Špendlíky musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 40 mm a priemerom 0.55 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 40
942 |  | Etiketovacie špendlíky | Etiketovacie špendlíky A) Špendlíky musia byť vyrobené z pochrómovanej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 10 mm a priemerom 0.6±0.05 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 40
943 |  | Etylester kyseliny octovej, p.a. | Etylester kyseliny octovej (CAS 141-78-6) A) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99,7% B) Chemikália v triede čistoty pre analýzu, vhodná na laboratórne použitie C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 l. | 1 l | bal | 5
944 |  | Malayseho pasca na lov lietajúceho hmyzu | Malayseho pasca na lov lietajúceho hmyzu A) Pasca s romzermi výška 120±5 cm, šírka 100±5 cm, dĺžka 150±5 cm B) Prevedenie bez podpornej konštrukcie, určená na zavesenie medzi dvomi bodmi a zakotvená kolíkmi C) Prevedenie - syntetická textília v bielej farbe D) Vrchol odchytovej siete vyúsťujúci do rukávu na koniec ktorého je možné upevniť zbernú nádobu E) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 2
945 |  | Médium na uzatváranie preparátov | Médium na uzatváranie mikroskopických preparátov A) Zloženie média - akrylátová živica na báze kopolyméru butylmetakrylátu s metylmetakrylátom v xyléne, alebo ekvivalentný materiál B) Médium musí byť dodávané vo forme 40% roztoku C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ml. | 50 ml | bal | 15
946 |  | Mikroskúmavky na uchovávanie genitálií preparovaného hmyzu | Mikroskúmavky na uchovávanie genitálií preparovaného hmyzu A) Skúmavky musia byť vyrobené z polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Skúmavky s priemerom 5±1 mm a dĺžkou 15±1 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 3
947 |  | Minúcie s priemerom 0.1 mm | Minúcie s priemerom 0.1 mm A) Minúcie musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Minúcie dĺžkou maximálne 12 mm a priemerom 0.15 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 5
948 |  | Minúcie s priemerom 0.15 mm | Minúcie s priemerom 0.15 mm A) Minúcie musia byť vyrobené z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Minúcie s dĺžkou maximálne 12 mm a priemerom 0.15 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 5
949 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 11 x 4 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 11 x 4 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 11 x 4 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
950 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 12 x 4 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 12 x 4 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare päťuholníka s celkovými rozmermi 12 x 4 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
951 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 13 x 8 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 13 x 8 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare rovnoramenného trojuholníka s rozmermi 13 x 8 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
952 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 13 x 8 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 13 x 8 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 13 x 8 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
953 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 14 x 5 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 9 x 6 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 14 x 5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
954 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 15 x 10 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 15 x 10 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 15 x 10 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
955 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 15 x 5 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 15 x 5 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare päťuholníka s celkovými rozmermi 15 x 5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
956 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 8 x 4 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 8 x 4 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 8 x 4 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
957 |  | Nalepovacie entomologické štítky, 9 x 6 mm | Nalepovacie entomologické štítky s romzerom 9 x 6 mm A) Štítky musia byť vyrobené zo špeciálneho papiera, alebo ekvivalentného materiálu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a dobré držanie štítku na špendlíku B) Štítky musia mať jednu stranu oštrenú vhodným adhezívom C) Štítky v tvare obdĺžnika s rozmermi 9 x 6 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
958 |  | Nástroj na odber vzorky, malý | Nástroj na odber vzorky, malý A) Plastová lyžica veľkosti čajovej lyžičky, štandardnej veľkosti, o objeme 5 ml s odchýlkou ±10% B) Dĺžka lyžičky 12.5±0.5 cm C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 1 ks | bal | 50
959 |  | Nástroj na odber vzorky, veľký | Nástroj na odber vzorky, veľký A) Plastová lyžica veľkosti polievkovej lyžice, štandardnej veľkosti, o objeme 15 ml s odchýlkou ±10% B) Dĺžka lyžice 18.5±0.5 cm C) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 1 ks | bal | 50
960 |  | Odberová nádoba 150 ml | Odberová nádoba 150 ml, na usmrtené vzorky A) Nádoba vyrobená z číreho priehľadného polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať široké hrdlo s priemerom 60±5 mm a dobre tesniaci šróbovací vrchnák C) Nádoba musí mať pracovný objem minimálne 150 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks. | 500 ks | bal | 1
961 |  | Odberová nádoba 50 ml | Odberová nádoba 50 ml, na živé vzorky A) Nádoba vyrobená z číreho priehľadného polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať široké hrdlo s priemerom 30±2 mm a dobre tesniaci pripojený vrchnák otvárateľný-zatvárateľný jednou rukou C) Nádoba musí mať pracovný objem minimálne 50 ml, priemer 30±2 mm a výšku 75±5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
962 |  | Odberová nádoba 50 ml, s prieduchmi | Odberová nádoba 50 ml, s prieduchmi, na vzorky vajíčok A) Nádoba vyrobená z číreho priehľadného polypropylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Nádoba musí mať široké hrdlo s priemerom 40±2 mm a dobre tesniaci šróbovací vrchnák C) Nádoba musí mať pracovný objem minimálne 50 ml a výšku maximálne 65 mm D) Prevedenie s viacerými otvormi o veľkosti maximálne 0,3 mm umožňujúcimi vetranie E) Balenie musí obsahovať minimálne 500 ks | 500 ks | bal | 1
963 |  | Petriho misky trojdielne | Petriho misky trojdielne A) Vyrobená z číeho a priesvitného polystyrénu s vysokou čistotou, vhodného na kultiváciu mikroorganizmov na prevných pôdach B) Petriho miska vrátane vrchnáku, vyhotovenie s vertacími otvormi umožňujúcimi prúdenie vzduchu aj pri nasadenom vrchnáku C) Spodná časť misky musá byť rozdelená prepážkami na 3 rovnomerné časti D) Petriho misky musia byť sterilné a balené v sáčkoch maximálne po 20 ks, z dôvoduzníženia pravdepodobnosti kontaminácie väčšieho počtu misiek E) Petriho misky s priemerom 90±5 mm a výškou 15±1 mm F) Balenie musí obsahovať minimálne 4870 ks. | 480 ks | bal | 1
964 |  | Pinzeta pre manipuláciu s mikroskopiskými sklíčkami | Pinzeta pre manipuláciu s mikroskopiskými sklíčkami A) Pinzeta musí byť vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzeta musí byť lomená, s plochými koncami a rozšírenými čelusťami, vhodná na jemnú manipuláciu s podložnými a krycími mikroskopickými sklíčkami C) Dĺžka pinzety 10,5 cm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
965 |  | Pinzety plastové, jednorázové | Pinzety plastové, jednorázové A) Pinzety musia byť číre a transparentné, vyrobené z plastu alebo ekvivalentného materiálu B) Pinzety musia byť priame, so zahrotenými koncami C) Dĺžka pinziet 12,5±0.5 cm D) Pinzety musi byť balené po dvoch v transparentnom PE vrecku s uzatváreteľným vrchom na šnúrku E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks pinziet. | 100 ks | bal | 5
966 |  | Plastazotové hranoly, 4 x 4 x 12 mm | Plastazote-ové hranoly pre dvojitú montáž malého hmyzu A) Hranoly vyrobené z plastazote-u, alebo ekvivalentného materiálu B) Rozmery hranolov 4 x 4 x 12 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 10
967 |  | Plastazotové napínadlo | Plastazote-ové napínadlo pre preparáciu a fixovanie krídiel hmyzu A) Napínadlo vyrobené z plastazote-ových hranolov a dreveného podstavca, alebo ekvivalentných materiálov B) Rozmery napínadla 35±2 cm dĺžka, 14 cm±1 šírka C) Prevedenie šikmé, so 14±1 mm špárou v strede, s hrúbkou plastazote-u 5±0.5 mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 20
968 |  | Plastová nádoba | Plastová nádoba A) Nádoba vyrobená z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu, vhodného na transport konzervačného roztoku na usmrcovanie hmyzu B) Nádoba musí mať široké hrdlo a dobre tesniaci šróbovací vrchnák C) Nádoba musí mať pracovný objem 100 ml D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
969 |  | Preparačná ihla, rovná | Preparačná ihla, rovná A) Preparačná ihla musí byť celokovová (držiak aj hrot), vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) S rovným hrotom C) Celková dĺžka preparačnej ihly musí byť 13±0.5 cm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
970 |  | Preparačná ihla, zahnutá | Preparačná ihla, zahnutá A) Preparačná ihla musí byť celokovová (držiak aj hrot), vyrobená z nerezovej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) So zahnutým hrotom C) Celková dĺžka preparačnej ihly musí byť 14±0.5 cm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
971 |  | Preparačná podložka | Preparačná podložka A) Podložka musí byť vyrobená z plastazote-u, alebo ekvivalentného materiálu B) Hrúbka podložky minimálne 10 mm, rozmery minimálne 100 x 100 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 50
972 |  | Preparačné špendlíky | Preparačné špendlíky A) Špendlíky musia byť vyrobené z pochrómovanej ocele alebo ekvivalentného materiálu B) Špendlíky s dĺžkou maximálne 30 mm a priemerom 0.6±0.05 mm C) Špendlíky so zaguľatenou plastovou hlavičkou (alebo ekvivalent) D) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 20
973 |  | Rám k entomologickej sieti | Rám k entomologickej sieti A) Skladací rám k entomologickej sieti vyrobený z pozinkovaného oceľového drôtu, alebo ekvivalentného materiálu B) Pevné skrutkové spojenie s kompatibilnými rukoväťami C) Rám s priemerom 30 cm D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
974 |  | Roztok na fixáciu hmyzu | Roztok na fixáciu hmyzu A) Vodou riediteľné lepidlo na vhodné na lepenie hmyzu B) V plastovej flaštičke (alebo ekvivalentnom balení) s otvorom umožňujúcim presné nanesenie malých množstiev lepidla C) Balenie musí obsahovať 30 g lepidla. | 30 g | bal | 10
975 |  | Sklenený kalíšok | Sklenený kalíšok s kovovým hrotom na ochranu entomologických zbierok pred škodcam A) Sklenený kalíšok s priemerom 15±1 mm B) Tvarom musí byť vhodný na naplnenie činidlami na ochranu entomologických zbierok pred škodcam C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 100
976 |  | Thymol | Thymol (CAS 89-83-8) A) Thymol vo forme kryštalickej látky slúžiacej na ochranu zbierok hmyzu proti škodcom B) Chemikália v triede čistoty vhodnej na použitie pre entomológiu C) Balenie musí obsahovať minimálne 25 g. | 25 g | bal | 5
977 |  | Tyč k entomologickej sieti | Tyč k entomologickej sieti A) Laminátová (alebo ekvivalentný materiál) teleskopická tyč k entomologickej sieti B) Rozmery tyče v zloženom stave maximálne 25 cm a v rozloženom stave minimálne 110 cm C) Pevné skrutkové spojenie s kompatibilným vyššie uvedeným rámom D) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
978 |  | Vrece na vzorky, 150 x 200 mm | Vrece na vzorky, 150 x 200 mm A) Vrece vyrobené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Vrece s rozmermi minimálne 150 (dĺžka) x 200 (výška) mm C) Prevedenie s uzatváreteľným vrchom na šnúrku D) Balenie musí obsahovať minimálne 50 ks. | 50 ks | bal | 30
979 |  | Vrece na vzorky, 300 x 500 mm, nosnosť 5 kg | Vrece na vzorky, 300 x 500 mm, nosnosť 5 kg A) Vrece vyrobené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Vrece musí mať hrúbku minimálne 50 µm a musí mať nosnosť minimálne 5 kg C) Vrece s rozmermi minimálne 300 (dĺžka) x 500 (výška) mm D) Prevedenie s uzatváreteľným vrchom na šnúrku E) Balenie musí obsahovať minimálne 100 ks. | 100 ks | bal | 20
980 |  | Vrece na vzorky, 700 x 1000 mm, nosnosť 20 kg | Vrece na vzorky, 700 x 1000 mm, nosnosť 20 kg A) Vrece vyrobené z polyetylénu, alebo ekvivalentného materiálu B) Vrece musí mať hrúbku minimálne 130 µm a musí mať nosnosť minimálne 20 kg C) Vrece s rozmermi minimálne 700 (dĺžka) x 1000 (výška) mm D) Balenie musí obsahovať minimálne 25 ks. | 25 ks | bal | 40
981 |  | Výškáčik trojstupňový | Výškáčik trojstupňový na nastavenie výšky hmyzu a etikiet na špendlíku A) Výškáčik musí byť vyrobený z drevena, alebo ekvivalentného materiálu B) Musí byť trojstupňový, s jednotlivými úrovňami odstupňovanými vo výške 10, 21 a 25 mm C) Balenie musí obsahovať minimálne 1 ks. | 1 ks | ks | 5
982 |  | Xylén, čistý | Xylén, čistý A) Rozpúšťadlo na riedenie vyššie uvedeného média na uzatváranie preparátov, za účelom ich opätovného uvoľnenia B) Obsah hlavnej zložky musí byť minimálne 99% C) Chemikália v triede čistoty vhodnej na použitie pre entomológiu D) Balenie musí obsahovať minimálne 250 ml. | 250 ml | bal | 5
SPOLU