Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Vákuová sušiareň s vákuovým čerpadlom.

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je získanie pomocného laboratórneho zariadenia pre sušenie vzoriek v podmienkach zníženého tlaku, čo umožňuje použitie nižších teplôt sušenia. Spracovanie vzoriek sušením pri nízkych teplotách umožňuje zachovanie analytov senzitívnych na vyššie teploty. Obstarávaná položka je inováciou a umožňuje zavádzať nové metodiky pre stanovenie prchavých, nenasýtených a eventuálne reaktívnych organických látok.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 2 ks pre dve pracoviská Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Hlavný kód CPV:

42300000-9 Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)

42942200-3 Vákuové pece

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet |
| --- | --- |
| Vákuová sušiareň s vákuovým čerpadlom | 2 ks |

Jedna zostava vákuovej sušiarne s vákuovým čerpadlom musí spĺňať minimálnu technickú špecifikáciu:

Kompletná zostava zariadenia pozostáva z nasledujúcich komponentov: sušiaca jednotka (sušiareň), zdroj vákua (vákuové čerpadlo), výveva, nosná konštrukcia a celkové zhotovenie, ovládacia jednotka s možnosťou konfigurácie nastavení, ďalšie príslušenstvo a ostatné podmienky.

| Názov komponentu/ príslušenstva | Požadovaná technická špecifikácia: |
| --- | --- |
| Parametre sušiacej jednotky | Výkon dodávaného zariadenia musí byť najmenej 700W. |
|  | Teplotný rozsah sušenia musí byť od 20°C do 200°C, ovládanie musí byť v stupňoch Celzia. |
|  | Musí umožniť nastavenie teploty v dielikoch po 1°C alebo menej. |
|  | Vnútorný objem sušiarne musí byť v rozsahu od najmenej 25 litrov do najviac 35 litrov. |
|  | Vnútorný priestor sušiarne musí disponovať najmenej dvoma policami, ktoré sú súčasťou dodávky, pričom nosnosť police musí byť najmenej 18 kilogramov. |
|  | Vnútorný priestor sušiarne musí byť vyrobený z mimoriadne odolnej nehrdzavejúcej ocele, resp. z materiálu odolného voči korózii a pôsobeniu chemických látok. |
|  | Dvierka sušiarne musia byť aspoň čiastočne vyplnené teplo-odolnou sklenenou výplňou z bezpečnostného skla, cez ktorú bude možné vizuálne skontrolovať obsah sušiarne a priebeh sušiaceho procesu. |
| Parametre vákuového čerpadla | Súčasťou zariadenia musí byť samostatné vákuové čerpadlo umiestnené v samostatnom protihlukovom module, umiestnenom pri komore sušiarne, ktoré v kombinácii so sušiarňou je schopné dosiahnuť a udržiavať konečné vákuum (resp. podtlak) na úrovni 200 Pa. |
|  | Musí byť schopné udržiavať podtlak 200 Pa pri teplote 160°C. |
|  | Vákuové čerpadlo musí byť regulovateľné s rozsahom vákua najmenej od 10 mbar do minimálne 700 mbar a viac, programovateľné, dodané vrátane príruby a hadíc na jeho zapojenie. |
|  | Vákuové čerpadlo musí byť odolné voči korózii, kyselinám a výparom organických rozpúšťadiel a disponovať sacím výkonom aspoň 50 litrov za minútu. |
|  | Požaduje sa suché (t. j. bez olejové) vákuové čerpadlo vhodné aj pre oblasť farmácie alebo potravinárstva, ktoré eliminuje riziko kontaminácie. |
| Parametre vývevy | Výveva sušiarne musí byť vybavená zachytávačom kvapalín, ktorý zabráni vniknutiu kondenzátu do vákuového potrubia. |
|  | Osadená výveva musí byť membránová, chemicky odolná a ovládaná priamo sušiarňou (zaručená kompatibilita). |
| Celkové zhotovenie | Požaduje sa celkové zhotovenie vákuovej sušiarne pre laboratórne aplikácie vhodné pre využívanie v oblasti farmácie alebo potravinárstva – pre elimináciu rizika kontaminácie sušeného materiálu alebo sušiarne. |
|  | Dodávané zariadenie alebo zostava musí byť samostatne stojaca, t. j. požaduje sa dodanie so samostatne stojacim nosným stolíkom, resp. so samostatne stojacou nosnou konštrukciou s pevným státím bez koliesok. Vyhotovenie nosnej konštrukcie musí byť oceľové s ochrannou povrchovou úpravou. |
|  | Celkové rozmery dodávaného zariadenia vrátane samostatne stojacej nosnej konštrukcie musia mať maximálne rozmery (šírka x hĺbka x výška v milimetroch) 800 x 800 x 1800 mm |
|  | Napájanie elektrickým prúdom max. 230 V, 50/60 Hz. |
| Ovládanie a personalizácia | Ovládanie zariadenia musí byť vybavené displejom pre zobrazenie nastavení a ich konfiguráciu, pre nastavenie teploty, tlaku či času. |
|  | Používateľské rozhranie musí byť možné nastaviť do slovenského alebo českého jazyka. |
|  | Požaduje sa možnosť vytvárať a upravovať programy sušenia v počítači. Prenos sušiacich programov z počítača do zariadenia musí byť možný prostredníctvom dátového spojenia cez rozhranie Ethernet LAN alebo USB port. |
|  | Zariadenie musí disponovať funkciou prenosu surových dát (Raw data) do ovládacieho softvéru. |
|  | Nastavenie sušiaceho programu musí disponovať časovačom, ktorý umožní automatické sušenie podľa nastavených parametrov najmenej po dobu 24 hodín. |
| Ďalšie príslušenstvo | USB Ethernetový adaptér. |
|  | Ethernetový pripojovací kábel v dĺžke min. 3 m pre pripojenie s počítačom. |
|  | Prídavné termopolice v počte 2 ks dodané spolu s kalibračným protokolom. |
|  | Nosná konštrukcia – podstavec vyrobený z ocele s ochrannou povrchovou úpravou s výškou minimálne 400 mm veľkostne zodpovedajúcou sušiarni. |
| Ostatné parametre a podmienky | Dodávaný predmet zákazky nemôže byť repasovaný, recyklovaný alebo opravovaný, požaduje sa dodanie nového nepoužívaného prístroja s príslušenstvom podľa opisu v kompletnom stave. |
|  | Požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ. |
|  | Výrobok musí spĺňať štandardy bezpečnosti ustanovené normou EU pre elektrické zariadenia CE. |
|  | Cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu na miesta dodania a záruku po dobu 2 roky od dodania predmetu zákazky. |
|  | Dopravu predmetu zákazky na miesta dodania zabezpečuje dodávateľ. |
|  | Požaduje sa zaškolenie 6 osôb na obsluhu prístroja na každom mieste plnenia, ktorá je zahrnutá v cene. |
|  | Požaduje sa návod na použitie v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.