## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 1; Celok I.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Sterilizátor parný 2-dverový s vlastným vyvíjačom pary, s 2 zavážacími vozíkmi, 600 l
počet: | 2 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | objem komory | min. 600 litrov
| dvojdverové prevedenie - prekladací | ÁNO
| prevedenie s vlastným vyvíjačom pary | ÁNO
| systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov | ÁNO
| počet sterilizačných jednotiek | min. 8 STJ
| parná sterilizácia v rozpätí teplôt | 121°C - 134°C
| požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | 40 minút
| požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | 55 minút
| automatické ovládanie vertikálnych dverí komory | ÁNO
| ergonomicka zavážacia výška do 800 mm | ÁNO
| nerezová konštrukcia komory ocele 316L (leštená na <0,35um) a dvojkomorový plášť | ÁNO
| účinnosť odlúčenia filtra atm. vzduchu 99,998% pre častice 0,3 μm | ÁNO
| pripojovacie napätie | 400 V, 50 Hz
| elektrický príkon | max. 60 kW/100A
| vysokovýkonné dvojkruhové vodné vákuové čerpadlo s kapacitou vákua pod 40 mbar (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | ÁNO
| vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele | ÁNO
| HW/SW vybavenie pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s prístupom na internet | ÁNO
Príslušenstvo k prístroju:
| transportný vozík | 2 ks
| zavážací vozík | 1 ks
| úpravovňa vody, s výrobou RO vody min. 40 l /hod. a zásobníkom vody o objeme min. 300 l s tlakovaním do rozvodu | 1 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 1; Celok II.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd 2-dverový s vlastným vyvíjačom pary, s 2 zavážacími vozíkmi, 600 l
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | objem komory | min. 600 litrov
| dvojdverové prevedenie - prekladací | ÁNO
| prevedenie s vlastným vyvíjačom pary | ÁNO
| systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov | ÁNO
| počet sterilizačných jednotiek | min. 8 STJ
| parná sterilizácia v rozpätí teplôt | 121°C - 134°C
| formaldehydová sterilizácia v rozpätí teplôt | 60°C - 80°C
| požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | 40 minút
| požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | 55 minút
| automatické ovládanie vertikálnych dverí komory | ÁNO
| ergonomicka zavážacia výška do 800 mm | ÁNO
| nerezová konštrukcia komory ocele 316L (leštená na <0,35um) a dvojkomorový plášť | ÁNO
| účinnosť odlúčenia filtra atm. vzduchu 99,998% pre častice 0,3 μm | ÁNO
| pripojovacie napätie | 400 V, 50 Hz
| elektrický príkon | max. 60 kW/100A
| vysokovýkonné dvojkruhové vodné vákuové čerpadlo s kapacitou vákua pod 40 mbar (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | ÁNO
| vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele | ÁNO
| HW/SW vybavenie pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s prístupom na internet | ÁNO
Príslušenstvo k prístroju:
| transportný vozík | 2 ks
| zavážací vozík | 1 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 1; Celok III:
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Plazmový sterilizátor
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
III. | vonkajšie rozmery prístroja (V x Š x H) | max. 1910 x 700 x 1100 mm
| rozmery komory (V x Š x H) | min. 400 x 430 x 730 mm
| celkový objem komory | min. 140 l
| objem komory sterilizátora využiteľný | min. 110 l
| počet vysúvateľných políc v komore sterilizátora | 2 ks
| ovládací dotykový displej o veľkosti | min. 7 "
| veľkosť pamäte prístroja o procesoch | min. 2 GB
| sterilizačná teplota | min. 47 °C , max. 55 °C
| počet typov sterilizačných procesov | min. 3
| počet realizovateľných sterilizačných procesov na 1 dodávanú kazetu so sterilantom | min. 5
| plazmový sterilizátor - dvojdverový, prekladací | ÁNO
| sterilizácia termolabilých aj termostabilných zdravotníckych pomôcok za minimálnej vlhkosti (plných, dutých, kovových, optických, z plastu aj z gumy) | ÁNO
| nízkoteplotný sterilizátor s generovaním plazmy H2O2 priamo v komore, určený pre sterilizáciu termolabilých zdravotníckych pomôcok a dutých nástrojov za minimálnej vlhkosti | ÁNO
| dodávané sterilizačné médium peroxid vodíka v bezpečnostnej kazete s bezpečnou likvidáciou kaziet | ÁNO
| komora sterilizátora vyhotovená z nerezovej ocele 316L | ÁNO
| zabudovaný katalytický konvertor pre likvidáciu rezíduí peroxidu vodíka | ÁNO
| otváranie dverí komory - sklopné posunom dole, bez zaberania priestoru | ÁNO
| jednoduché ovládanie v slovenskom alebo v českom jazyku za pomoci farebného dotykového displeja | ÁNO
| vizuálne aj akustické alarmy | ÁNO
| automatická kontrola expirácie sterilizačného materiálu | ÁNO
| možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do pripojeného PC | ÁNO
| archivácia procesov v pripojenom PC, s možnosťou exportu vybraných dát do externých zariadení (čítačka čiarového kódu) | ÁNO
| vzdialené servisné pripojenie, pre analýzu chyby aj bez nutnosti fyzickej prítomnosti technika | ÁNO
| záruka a servis na prístroj bez podmienky odberu obalových materiálov tyviek a procesových testov od dodávateľa prístroja. | ÁNO
| samostatné zariadenie len s elektrickým napájaním 400 Vac | ÁNO
| bez potreby médií ako: voda/odpad/samostatné odvetranie | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 1; Celok IV.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Parný sterilizátor s integrovaným vyvíjačom pary 1 STJ
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
IV. | celkový objem kvadratickej komory | min. 60 litrov
| počet sterilizačných jednotiek | min. 1 STJ
| dvojdverové prevedenie | ÁNO
| Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie komory (po vyrovnaní tlaku v komore s tlakom atmosferickým) | ÁNO
| Atmosférický vzduch vpúšťaný do komory je filtrovaný. Účinnosť odlúčenia filtra je vyššia, ako 99,998% pre častice veľkosti 0,2μm. | ÁNO
| pripojovacie napätie | 3P/PE 400 V, 50/60 Hz
| hlučnosť | max. 80 dB
| vlastný vyvíjač pary | ÁNO
| vertikálny posun dverí | ÁNO
| Integrovaná úprava vody pre vyvíjač pary (RO) v konštrukcii sterilizátora | ÁNO
| sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nehrdzavejúcej ocele | ÁNO
| dotykový displej zobrazujúci informácie pre obsluhu, teploty, tlaku, fázy sterilizačného cyklu, chybové hlásenia a pod. | ÁNO
| zabudovaná tlačiareň na vytlačenie protokolu o sterilizácii | ÁNO
| záznamu a tlaku a chybových hlásení | ÁNO
Príslušenstvo:
| transportný vozík | 2 ks
| zavážací vozík | 1 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu