## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok I.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Tlaková dezinfekčná pištol
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | pripojenie na stlačený vzduch | ÁNO
| pripojenie na vodu | ÁNO
| set obsahuje min. 8 rôznych nástavcov | ÁNO
| samostatná tlaková pištol | duralové prevedenie
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok II.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Priebežná zváračka obalov
počet: | 2 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | vhodná pre zatavovanie najobvyklejšie používaných sterilizačných obalov na oddeleniach centrálnych sterilizácií | ÁNO
| zariadenie je validovateľné podľa normy ISO 11607-2:2006 s kontrolovanými monitorovanými kritickými parametrami | ÁNO
| pracovná teplota regulovateľná v rozsahu 100°C až 200 °C | ÁNO
| integrovaná tlačiareň so snímačom šírky zvarovaného materiálu pre zabezpečenie tlače všetkých zvolených parametrov | ÁNO
| šírka zvaru cca 10 mm | ÁNO
| komunikácia prostredníctvom dotykovej obrazovky | ÁNO
| automat. štart posunu materiálu s posunom cca 120-170 mm/s | ÁNO
| sieťová karta pre pripojenie do intranetu | ÁNO
| nábeh na pracovnú teplotu do 300 sekúnd | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok III.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Ultrazvuková myčka nástrojov
počet: | 2 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
III. | stolný model so zabudovanou vaničkou a UZ - generátorom pre čistenie chirurgických nástrojov ultrazvukovými vibráciami v čistiacom roztoku. | ÁNO
| prevádzková frekvencia | 35-37 kHz
| pripojovacie napätie | 230 V/50 Hz
| vanička z vysokokvalitnej nerezovej ocele objemu cca 25- 45 litrov | ÁNO
| teplota ohrevu regulovateľná od 30°C do 80°C | ÁNO
| funkcia signalizácie prehriatia pre ochranu čistených položiek | ÁNO
| mechanický časovač – plynulo od 1 do 60 min. so zobrazením času do konca procesu čistenia | ÁNO
| celonerezové prevedenie | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok IV.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Dezinfekčná myčka - dvojdverová, prekladacia
počet: | 2 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
IV. | Umiestnenie: na zemi, flexibilné hadice na pripojenie teplej, studenej vody, prívod elektrickej energie a odpadu smerom do podlahy | ÁNO
| Procesy riadi automatická riadiaca jednotka so záznamom parametrov na integrovanej tlačiarni s možnosťou pripojenia na PC (rozhrania RS 232 a RS 485). | ÁNO
| Umývacia komora objemu cca 200 litrov (kapacita 10 DIN sít na proces). | ÁNO
| Zariadenie vyhovuje technickej norme STN EN ISO 15883. | ÁNO
| Nerezová vysokoleštená roboticky zváraná komora bez záhybov. | ÁNO
| Digitálne zobrazenie teploty umývania a dezinfekcie na informačnom display | ÁNO
| Tepelná dezinfekcia | ÁNO
| Vizuálna indikácie ukončenie programu a indikácia zostávajúcej doby cyklu | ÁNO
| Sušiaci vzduch je filtrovaný HEPA filtrom a jeho cirkuláciu zabezpečuje bezuhlíkový ventilátor s diferenciálnym monitorovaním tlaku (overenie zanesenia filtra) | ÁNO
| Sušiaci agregát s tepelným výmenníkom a efektívnymi výhrevnými telesami. | ÁNO
| Vizuálna indikácia poruchy + označenie číselné poruchy | ÁNO
| Bezpečnostné uzatvorenie dverí počas umývania a dezinfekcie | ÁNO
| Počet dávkovacích čerpadiel kvapalinových prevádzkových chemikálií najmenej tri. | ÁNO
| Monitorovanie prietoku dávkovania prevádzkových chemikálií. | ÁNO
| možnosť ľubovoľne programovať všetky programy podľa želania zákazníka | ÁNO
| viacúčelový systém ochranného kódovania pre užívateľov a autorizovanú osobu | ÁNO
| Maximálna spotreba vody na umývaciu fázu je 25 litrov. | ÁNO
| Výkonné obehové čerpadlo o celkovom výkone najmenej 400 l/min. | ÁNO
| Presklené dvere s osvetlením komory pre možnosť kontroly správnosti zavezenia komory. | ÁNO
| Uzamknutie dverí v priebehu procesu dezinfekčného umývania. | ÁNO
Príslušenstvo:
| Súčasťou dodávky je vozík s 5 úrovňami - s kapacitou 10 DIN sít pre umývanie nástrojov s rotačnými striekacími ramenami pod každou umývacou úrovňou. | 1 ks
| DIN sito s rozmermi 480 x 250 x 50 mm | 20 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok V.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Tlaková dezinfekčná pištol
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
V. | pripojenie na stlačený vzduch | ÁNO
| pripojenie na vodu | ÁNO
| set obsahuje min. 8 rôznych nástavcov | ÁNO
| samostatná tlaková pištol | duralové prevedenie
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok VI.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Vyplachovač ložných mís (dezinfektor)
počet: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
VI. | umiestnenie na podlahu | ÁNO
| flexibilná hadica na pripojenie teplej a studenej vody | ÁNO
| prívod elektrickej energie zo steny a odpad smerom do podlahy | ÁNO
| jednodverová voľne stojaca | ÁNO
| celonerezové prevedenie | ÁNO
| tepelná parná dezinfekcia | min. pri 90 °C
| možnosť dĺžky programu | od 4 do 7 min.
| automatické vyprázdňovanie podložných mís a fliaš | ÁNO
| min. kapacita umývania: 1 ks podložných mís a 2 ks urinálnych fliaš | ÁNO
| automatické dávkovanie detergentu | ÁNO
| displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese | ÁNO
| vlastný vyvíjač pary | ÁNO
| zdroj na termodezinfekciu integrovaný v zariadení | ÁNO
| umývanie pomocou trysiek | ÁNO
| systém umývania nezávislý na prívodnom tlaku vody, s vylúčením spätného toku znečistenia do zdroja vody | ÁNO
| dezinfekcia vrátane termodezinfekcie odpadu | ÁNO
| Príslušenstvo: - štandardne dodávaných stojanov: - kôš na inštrumenty | ÁNO
| splnenie normy ISO EN 15883 | ÁNO
| certifikát alebo vyhlásenie o zhode | ÁNO
| záruka 24 mesiacov | ÁNO
| vrátane inštalácie, dopravy | ÁNO
| komplexné zaškolenie obsluhy | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VII.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 2; Celok VII.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Dezinfekčná myčka jednodverová - elektrická
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
VII. | Umiestnenie: na zemi, flexibilné hadice na pripojenie teplej, studenej vody, prívod elektrickej energie a odpadu smerom do podlahy | ÁNO
| Procesy riadi automatická riadiaca jednotka so záznamom parametrov na integrovanej tlačiarni s možnosťou pripojenia na PC (rozhrania RS 232 a RS 485). | ANO
| Umývacia komora objemu cca 200 litrov (kapacita 8 DIN sít na proces). | ÁNO
| Zariadenie vyhovuje technickej norme STN EN ISO 15883. | ÁNO
| Nerezová vysokoleštená roboticky zváraná komora bez záhybov. | ÁNO
| Digitálne zobrazenie teploty umývania a dezinfekcie na informačnom display | ÁNO
| Tepelná dezinfekcia | ÁNO
| Vizuálna indikácie ukončenie programu a indikácia zostávajúcej doby cyklu | ÁNO
| Sušiaci vzduch je filtrovaný HEPA filtrom a jeho cirkuláciu zabezpečuje bezuhlíkový ventilátor s diferenciálnym monitorovaním tlaku (overenie zanesenia filtra) | ÁNO
| Sušiaci agregát s tepelným výmenníkom a efektívnymi výhrevnými telesami. | ÁNO
| Vizuálna indikácia poruchy + označenie číselné poruchy | ÁNO
| Bezpečnostné uzatvorenie dverí počas umývania a dezinfekcie | ÁNO
| Počet dávkovacích čerpadiel kvapalinových prevádzkových chemikálií najmenej tri. | ÁNO
| Monitorovanie prietoku dávkovania prevádzkových chemikálií. | ÁNO
| Možnosť ľubovoľne programovať všetky programy podľa želania zákazníka | ÁNO
| Viacúčelový systém ochranného kódovania pre užívateľov a autorizovanú osobu | ÁNO
| Maximálna spotreba vody na umývaciu fázu je 25 litrov. | ÁNO
| Výkonné obehové čerpadlo o celkovom výkone najmenej 400 l/min. | ÁNO
| Presklené dvere s osvetlením komory pre možnosť kontroly správnosti zavezenia komory. | ÁNO
| Uzamknutie dverí v priebehu procesu dezinfekčného umývania. | ÁNO
| Príslušenstvo: | ÁNO
| Vozík so 4 úrovňami - s kapacitou 8 DIN sít pre umývanie nástrojov. | 1 ks
| DIN sito s rozmermi 480 x 250 x 50 mm | 8 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu