## Sterilizačné kontajnery
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje
Časť predmetu zákazky: 3; Celok I.
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: | Sterilizačné kontajnery
počet: | 1 zostava | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Materiál vane kontajneru je eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu | áno
| Materiál veka kontajneru je hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu | áno
| Rozmery kontajnerov spĺňajú normy EN | áno
| Farebné odlíšenie identifikačných štítkov, popisy v slovenskom jazyku a značenie kontajnerov strojovo čitateľným kódom | áno
| Filtrový systém - integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na min. 4000 umývacích a sterilizačných cyklov | áno
| Kontajnery možno stohovať bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka | áno
| Stabilita stohovaných kontajnerov spĺňa EN 868 | áno
| Nerezové sitá sú vypaľované laserom, neprepletané, možnosť vybavenia nerezových sít nôžkami pre stabilné stohovanie | áno
| V prípade potreby je možné vybrané sitá doplniť vekom so zámkom | áno
| V prípade potreby je možné vybaviť sterilizačné kontajnery silikónovými vložkami | áno
| Výrobca je certifikovaný ISO | áno
| Akceptovateľná odchýlka od uvedených rozmerov kontajnerových sít a vaní | /+ - 10%/
| Spotrebný materiál: Plastový uzáver pre zabezpečenie kontajneru pred neautorizovaným vstupom | áno
| Spotrebný materiál: Samolepiaca papierová plomba s indikátorom – pre parnú sterilizáciu – zabezpečuje kontajner pred neautorizovaným vstupom | áno
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/2, VÝŠKA 90MM | 37 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/2, VÝŠKA 120MM | 10 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/1, VÝŠKA 90MM | 7 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/1, VÝŠKA 120MM | 19 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/1, VÝŠKA 130MM | 6 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/1, VÝŠKA 180MM | 10 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 1/1, VÝŠKA 240MM | 1 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 3/4 VÝŠKA 90MM | 35 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 3/4, VÝŠKA 120MM | 34 ks
| KONTAJNEROVÁ VAŇA 3/4, VÝŠKA 130MM | 2 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/1 ČERVENÉ | 9 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/1 MODRÉ | 11 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/1 ZELENÉ | 16 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/1 ŠEDÉ | 7 ks
| VEKO KONTAJNERA 3/4 ČERVENÉ | 42 ks
| VEKO KONTAJNERA 3/4 MODRÉ | 10 ks
| VEKO KONTAJNERA 3/4 ZELENÉ | 19 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/2 ČERVENÉ | 20 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/2 MODRÉ | 10 ks
| VEKO KONTAJNERA 1/2 ŠEDÁ | 17 ks
| SITO 1/2 VÝŠKA 45 MM | 10 ks
| VLOŽKA 1/2 VEĽKOSŤ | 81 ks
| SITO DO KONTAJNERA 1/2, VÝŠKA 35MM | 5 ks
| SITO DO KONTAJNERA 1/2, VÝŠKA 55MM | 7 ks
| SITO DO KONTAJNERA 1/2, VÝŠKA75MM | 27 ks
| SITO DO KONTAJNERU 1/1, VÝŠKA 35 MM | 2 ks
| SITO DO KONTAJNERU 1/1, VÝŠKA 75 MM | 32 ks
| SITO DO KONTAJNERU 1/1, VÝŠKA 105 MM | 2 ks
| SITO DO KONTAJNERU 3/4, VÝŠKA 35 MM | 5 ks
| SITO DO KONTAJNERA 3/4, VÝŠKA 55MM | 30 ks
| SITO DO KONTAJNERA 3/4, VÝŠKA 75MM | 39 ks
| SITO DO KONTAJNERA 3/4, VÝŠKA 105 MM | 2 ks
| SITO BEZ NOŽIČIEK 1/2, VÝŠKA 25 MM | 13 ks
| SILIKÓNOVÁ VLOŽKA DO 1/1 KONTAJNERA | 29 ks
| SILIKONOVÁ VLOŽKA DO 3/4 KONTAJNERA | 47 ks
| ZÁSOBNÍK/SITO NA MIKROENDO-NÁSTROJE | 8 ks
| ŠTÍTOK IDENTIFIKAČNÝ S POPISOM ČERVENÝ | 322 ks
| ODOLNÝ PLASTOVÝ UZÁVER | 7000 ks
| PLOMBA PAPIEROVÁ, S INDIKÁTOROM, ČERVENÁ | 7000 ks
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu