## RTG pristroj
Príloha č. 2. - Cenová ponuka a technická špecifikácia
Názov zákazky: Digitálny RTG prístroj
Verejný obstarávateľ
Obchodné meno |  | Mestská poliklinika Senica, a.s.
Sídlo |  | Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
IČO |  | 36273074
Uchádzač
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba (meno, tel.č., e-mail)
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky - RTG prístroja, vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Uchádzač vyplní prázdne zelené bunky. V prípade potreby môže vpisovať aj do prázdnych bielych (nezvýraznených) buniek.
Digitálny RTG prístroj
p.č. | Parameter / podmienka | Hodnota | Splnenie podmienky / parametra
I. RTG prístroj |  |  | áno / nie | Presná hodnota / Poznámka
1.1 | Stropné prevedenie | áno
1.2 | Možnosť rádiografie ležiaceho, sediaceho a stojaceho pacienta | áno
1.3 | Možnosť vytvárať nesymetrické snímky hrudníka na zabezpečenie menšej radiačnej záťaže pacienta | áno
1.4 | Orgánovo programová rádiografia (APR) | áno
1.5 | Výstupný výkon generátora | min. 65 kW, možnosť obmedzenia na max. 68 kW
1.6 | Rozsah expozičného napätia | min. od 40 kV (kVp) do 150 kV (kVp)
1.7 | Rozsah nastavenia mAs | min. od 1 mAs do 630 mAs
1.8 | Možnosť manuálneho nastavenia parametrov generátora | áno
1.9 | Plná integrácia generátora do systému obrazového zobrazenia vrátane orgánových programov | áno
1.10 | Synchrónne pohyby RTG žiariča s pohybom detektora | áno
1.11 | Stropný záves RTG žiariča na koľajniciach s voľným pohybom vo vyšetrovacom priestore | áno
1.12 | Stropný záves RTG žiariča s automatickou kolimáciou žiarenia, teleskopickým predĺžením a ručným ovládaním | áno
1.13 | Stropný záves vybavený dotykovým LCD displejom pre zobrazovanie a ovládanie expozičných parametrov | áno
1.14 | Sledovanie kolimácie kamerou (živý obraz) z pohľadu RTG zväzku so zobrazením v obsluhovni (integrovaný systém certifikovaný v rámci RTG prístroja) | áno
1.15 | RTG žiarič s dvomi ohniskami | áno
1.16 | Maximálny výkon RTG žiariča | min. 65 kW
1.17 | Veľkosť malého ohniska | max. 0,6 mm
1.18 | Veľkosť veľkého ohniska | max. 1,3 mm
1.19 | Tepelná kapacita anódy | min. 300 kHU
1.20 | Otáčky anódy RTG žiariča | min. 8000 rpm
1.21 | Pozdĺžny pohyb RTG žiariča na stropnom závese | min. 3200 mm
1.22 | Priečny pohyb RTG žiariča na stropnom závese | min. 1900 mm
1.23 | Motorický vertikálny pohyb RTG žiariča v rozsahu | min. 1 600 mm
1.24 | Vertikálna rotácia RTG lampy | min. 180° (+/- 90°)
1.25 | Horizontálna rotácia RTG lampy, rozsah +/- | ± 115°
1.26 | Možnosť použitia dodatočných minimálne dvoch Cu filtrov s parametrami 0,1 a 0,2 mm | áno
1.27 | Vyberateľný detektor v pacientskom stole s prenosom dát cez Wi-Fi s možnosťou snímkovania aj mimo stola | áno
1.28 | Aktívna plocha vyberateľného detektora v pacientskom stole | min. 340 mm x 420 mm
1.29 | Počet aktívnych pixelov na plochom detektore v pacientskom stole | min. 2300 x 2800
1.30 | Veľkosť pixela vyberateľného detektora v pacientskom stole | max. 150 µm
1.31 | Bitová hĺbka pixelu vyberateľného detektora v pacientskom stole | min. 16 bit
1.32 | Držiak (rukoväť) alebo ochranný kryt s držiakom (rukoväťou) pre bezpečnejšiu manipuláciu s vyberateľným detektorom | áno
1.33 | Vodotesnosť vyberateľných detektorov | min. IPX3
1.34 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektora alebo nábíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno |  | uviesť alternatívu
1.35 | Zabudovaný alebo vyberateľný detektor vo vertigrafe s prenosom dát prostredníctvom Wi-Fi | áno |  | uviesť alternatívu
1.36 | Aktívna plocha detektora vo vertigrafe | min. 420 mm x 420 mm
1.37 | Počet aktívnych pixelov na plochom detektore vo vertigrafe | min. 2800 x 2800
1.38 | Veľkosť pixela detektora vo vertigrafe | max. 150 µm
1.39 | Bitová hĺbka pixela detektora vo vertigrafe | min. 16 bit
1.40 | V podlahe upevnený, výškovo motoricky nastaviteľný stôl s plávajúcou doskou (priečne aj pozdĺžne) s aretáciou | áno
1.41 | Rozmer stola (dĺžka x šírka) | min. 2300 mm x 750 mm
1.42 | Nosnosť pacientského stola (hmotnosť pacienta) | min. 300 kg
1.43 | Rozsah nastavenia výšky stola od podlahy | min. 580 mm - 850 mm
1.44 | Úložná doska plávajúca v štyroch smeroch s aretáciou | áno
1.45 | Pozdĺžny pohyb úložnej dosky | min. +/- 375 mm
1.46 | Priečny pohyb úložnej dosky | min. +/- 110 mm
1.47 | Nožný spínač pre nastavenie výšky stola | áno
1.48 | Vertikálny statív (vertigraf) s možnosťou motorického nakláňania | áno
1.49 | Sklápanie dosky vertigrafu | min. od -20° do +90°
1.50 | Synchronizovaný vertikálny pohyb žiariča s vertikálnym pohybom detektora vo vertigrafe | áno
1.51 | Pohyb stredu plochého detektora vo vertikálnom statíve od podlahy v rozsahu | min. 350 mm - 1750 mm
1.52 | Automatická kontrola expozície s meracími komôrkami v pacientskom stole aj vo vertigrafe | áno
1.53 | Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | áno
1.54 | Čas zobrazenia snímky po expozícii (náhľad) | max. 4 sek.
1.55 | Čas zobrazenia snímky po expozícii (celý obraz) | max. 8 sek.
1.56 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | max. 7 sekúnd
1.57 | Integrovaná WLAN pre prevádzku detektorov | áno
II. Akvizičná (ovládacia) stanica
2.1 | Operačný systém | Windows alebo Linux |  | uviesť alternatívu
2.2 | Počítač a monitor spĺňajú HW požiadavky najnovších verzií ovládacieho softvéru | áno
2.3 | Kapacita úložiska | min. 240 GB
2.4 | Veľkosť monitora (uhlopriečka) akvizičnej stanice | min. 21"
2.5 | Klávesnica, myš | áno
2.6 | Stitching - spájanie obrazov (dlhé snímky) | áno
2.7 | Kompletné vytvorenie organprogramov (APR) - expozičných parametrov, sekundárnych filtrov, primárneho nastavenia obrazu | áno
2.8 | Softwarové vybavenie pre spracovanie obrazu, min: optimalizácia denzity pre súčasné zobrazenie nízkokontrastného a vysokokontrastného znázornenia bez straty obrazových informácií, zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, zvýraznenie hrán vyšetrovaného objektu, meranie uhlov a vzdialeností, digitálne orezávanie obrazu, vkladanie poznámok do obrazu, označovanie strán R/L. | áno
2.9 | Komunikácia s PACS a podpora DICOM (min.: STORE, SEND, WORKLIST / MPPS, PRINT, Dose SR, Storage Commitment) | áno
2.10 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič a USB | áno
2.11 | Užívateľské rozhranie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku | áno |  | uviesť jazyk
III. Ďalšie požiadavky
3.1 | Technologický projekt predložený dodávateľom do 30 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy | áno
3.2 | Školenie realizované v potrebnom rozsahu minimálne v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo anglickom jazyku s plnohodnotným tlmočením do slovenského alebo českého jazyka | áno |  | uviesť možnosť
3.3 | Integrácia do PACS | áno
3.4 | Platný kód zdravotníckej pomôcky vydaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv | áno |  | uviesť kód
IV. Záručný servis zahrnutý v cene
4.1 | Záručná doba | 24 mesiacov
4.2 | Plná servisná podpora autorizovaným technikom | áno
4.3 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov v súlade kúpnou zmluvou | áno
4.4 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min. 1x ročne počas celej záručnej doby | áno
4.5 | Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov mesiac pred uplynutím záručnej doby | áno
4.6 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno
4.7 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
4.8 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
4.9 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu
4.10 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia
Celková cena v EUR bez DPH
Osoba oprávnená za uchádzača konať
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
0
| Meno a priezvisko: |  |  | ....................................................
| Dátum: |  |  | podpis