## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.....................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:............................................................................................................................................................................................
I. Monitor vitálnych funkcií, EKG, RR, NIBP, SPO2, T, IP, CO2, ICP, CPP, s displejom min. 17" - 8 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 17"
2 | elektrické napájanie 230V / 50Hz , uchytenie na anestéziologický statív ( parametrový modul s úchytom na kabeláž v blízosti pacienta ) | ano
3 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , 2x invazívny TK | ano
4 | modul BIS | 2ks
5 | modul na monitorovanie EtCO2 | 8ks
6 | modul na meranie metaboliky metódou nepriamej kalorimetrie resp. ekvivalentnou metódou | 1ks
7 | Možnosť uživatelskéj voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | ano
8 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
9 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
10 | monitorovanie EKG so zobrazením 3, 5 a 12 zvodov , | Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF ,C1,C2,C3.C4.C5.C6
11 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
12 | schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
13 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4-120 dychov/min
14 | hodnota Sp02 zobrazená v% , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
15 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
16 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy | minimálne v rozsahu od - 50 až do 320 mmHg
17 | meranie ICP katétrami minimálne od dvoch výrobcov (potrebné uviesť ktorých ) | ano
18 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
19 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
20 | modul pre monitorovania CO2 , možnosť voľby jednotiek % , mmHg , kPa | ano
21 | modul BIS s digitálnym spracovaním signálov EEG pre spojitý spracovaný parameter , ktorý koreluje s hladina hypnózy pacienta v rozsahu hodnôt 0 až 100 | ano
22 | modul metaboliky so zobrazením nasledujúcich informácii na obrazovkách modulárnych monitorov | spotreba O2 , eliminácia CO2 . Energetický výdaj , respiračný koeficient , ET CO2 , ETO2 , vdychovaný a vydychovaný TVa a MVa
23 | Hemodynamické výpočty s indexovanými aj neindexovanými hodnotami : C.I., SV, SVI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI, RVED/EDVI, RVEDI/EVDI, RVESW/ESV, RVESWI/ESVI. | ano
24 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami : CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, RQ, ATMP, VO2, VO2I, O2ER, DO2, DO2I, PaO2, PaCO2, CcO2, Qs/Qt | ano
25 | monitorovanie PPV pulse pressure variation | ano
26 | sw monitorov na pripojenie IV techniky, ventilačnej techniky ( uviesť akej - minimálne však 3 výrobcov) | ano
27 | Monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG a iných | ano
28 | monitor vitálnych funkcii musí mať možnosť opcie pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS ( keď bude toto pripojenie funkčné ) | ano
29 | kompletné príslušenstvo na každý monitor: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku-min. 3 veľkostí, káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy, príslušenstvo pre meranie ICP, príslušenstvo pre meranie teploty-min.2sondy, koncentrácie CO2 a BIS (2ks/zostavu), príslušenstvo pre meranie metaboliky (1ks/zostavu) | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
II. Transportný monitor vitálnych funkcií- 2 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
3 | elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou dostatočnou v prípade výpadku | minimálne 120 minut
4 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | Meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
8 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
9 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
10 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
11 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
12 | hodnota Sp02 zobrazená v% , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
13 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
14 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy | minimálne v rozsahu od - 50 až do 320 mmHg
15 | meranie ICP katétrami minimálne od dvoch výrobcov (potrebné uviesť ktorých ) | ano
16 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
17 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
18 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie 2 invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty a koncentrácie CO2 | ano
19 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
III. Monitor srdcového výdaja / hemodynamiky pre OAIM - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Autonómne monitorovanie hemodynamických parametrov pacienta | áno
2 | Monitorovať a zdieľať monitorované parametre s monitorom vitálnych funkcií pacienta na lôžku a centrálnym monitorom na odd. | áno
3 | Vizualizácia fyziológie pacienta v reálnom čase na obrazovke monitora. | áno
4 | Zadávania a zobrazovanie podaných liekov, tekutín, polohovanie pacienta a meraných parametrov v trendoch. | áno
5 | Miniinvazívne kontinuálne monitorovanie hemodynamických parametrov z periférnej artérie: | áno
6 | CO – srdcový výdaj | áno
7 | CI – srdcový index | áno
8 | SV – systolický objem | áno
9 | SVI – index systolického objemu | áno
10 | SVV – variácia systolického objemu | áno
11 | Avg. PR – priemerná pulzná frekvencia | áno
12 | MAP – stredný arteriálny tlak | áno
13 | V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálneho venózneho tlaku CVT merať - kontinuálny systémový cievny odpor SVR | áno
14 | V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálnej venóznej saturácie merať - kontinuálne ScvO2 | áno
15 | V kombinácii s periodickým meraním termodilúčnou metódou merať cez centrálny venózny katéter a katéter vo femorálnej artérii: | áno
16 | intermitentný srdcový výdaj | áno
17 | sCI – srdcový výdaj STAT | áno
18 | SV – systolický objem | áno
19 | SVI – index systolického objemu | áno
20 | iSVR – intermitentná systémová cievna rezistencia | áno
21 | SVRI – index systémovej cievnej rezistencie | áno
22 | EDV – end-diastolický objem pravej komory | áno
23 | RVEF - ejekčná frakcia pravej komory | áno
24 | RVSWI – index sťahu pravej komory | áno
25 | CVP – centrálny venózny tlak | áno
26 | CO – srdcový výdaj | áno
27 | CI – srdcový index | áno
28 | SVI – index systolického objemu | áno
29 | SVR – systémový cievny odpor | áno
30 | SVRI – index systémového cievneho odporu | áno
31 | SV – systolický objem | áno
32 | CcvO2 - zmiešana saturácia krvi kyslikom | áno
33 | EKG vstup dát z externého EKG | áno
34 | VO2I - index spotreby kyslíka | áno
35 | Zdielanie monitorovaných tlakov na externom monitore | áno
36 | SYS – systolický tlak | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
IV. Centrála monitorovacieho systému - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s uhlopriečkou velkosti minimálne ( tri obrazovky umiestnene na oddelení podla pokynov personálu ) | minimálne 19"
2 | Možnosť spojenia min. 16 monitorov vitálnych funkcii , každý zobrazený monitor vitálnych funkcii má priradený video obraz | ano
3 | Sledovanie vitálnych parametrov (napr.: EKG, pulz, ST segment, arytmie, neinvazívny tlak, invazívne tlaky, SpO2, teplota, respirácia,CO2, BIS/EEG, PPV, SPV/SVV, Teplota krvi, kontinuálny srdcový výdaj , kontinuálny srdcový index, kardiálny index, SVR (Systémový vaskulárny odpor) , SVRI (Index systémového vaskulárneho odporu) ) v reálnom čase, sledovanie trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete | ano
4 | Uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hodín
5 | Možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora vitálnych funkcii alebo z centrálneho monitora. | ano
6 | Prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete. | ano
7 | Možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov : krivky, numerické hodnoty a trendy | ano
8 | Umožnenie centrálnej stanice k úplnemu prístupu k mastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch. | ano
9 | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi : Meno pacienta,Identifikačné čislo pacienta,hmotnosť pacienta,Výška pacienta,Dátum narodenia,pohlavie | ano
10 | Možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch. | ano
11 | Kalkulácie a analýzy: liekové, laboratárne, hemodynamické, oxygenačné, ventilačné, možnosť robiť poznámky ku stavu, možnosť robiť objednania výkonov ak je centrála zapojená do NIS alebo ekvivalentné. | ano
12 | Možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku | ano
13 | Podpora IKT štandardu HL7, kompatibilita s nemocným informačným systémom použitým v FN | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
V. Monitor vitálnych funkcií (EKG, resp., NiBP, TT, pulzoxymetria)- 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Farebná dotykova obrazovka s uhlopriečkou | minimálne 12"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | áno
4 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
5 | Meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respirácia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK, možnosť rozšírenia o modul merania invazívnych TK a použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
10 | hodnota Sp02 v %, meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | ano
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
VI. Transportný monitor vitálnych funkcií - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
3 | elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou dostatočnou v prípade výpadku | minimálne 120 minut
4 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
8 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
9 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
10 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
11 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
12 | hodnota Sp02 v %, meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
13 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
14 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy | minimálne v rozsahu od - 50 až do 320 mmHg
15 | meranie ICP katétrami od viacerých výrobcov | ano
16 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
17 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
18 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou použitia rôznych modulov | ano
19 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty , koncentrácie CO2 | ano
20 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VII.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
VII. Monitor vitálnych funkcií (EKG,resp.,NiBP,TT,pulzoxymetria)- 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK, možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK a CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
10 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VIII.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
VIII. Pacientsky monitor EKG, oxymeter, NIBP, TT, IBP - 10 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK, možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK a CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
10 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IX.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
IX. Pacientský monitor - 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK, možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK a CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
10 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
12 | monitorovanie teploty - dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## X.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa): .................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...........................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ:...................................................................................................................................................................................................................
X. Monitor vitálnych funkcií, EKG, RR, NIBP, SPO2, T, s displejom min. 17" - 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 17"
2 | elektrické napájanie 230V / 50Hz , uchytenie na anestéziologický statív ( s úchytom v blízosti pacienta ) | ano
3 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia, SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK, invazívny TK | ano
4 | Možnosť uživatelskéj voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | monitorovanie EKG so zobrazením 3, 5 a 12 zvodov , | Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF ,C1,C2,C3.C4.C5.C6
8 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
9 | schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
10 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4-120 dychov/min
11 | hodnota Sp02 zobrazená v% , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
12 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
13 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
14 | možnosť rozšírenia o meranie CO2 , srdcového výdaja , metaboliky | ano
15 | Hemodynamické výpočty s indexovanými aj neindexovanými hodnotami : C.I., SV, SVI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI, RVED/EDVI, RVEDI/EVDI, RVESW/ESV, RVESWI/ESVI. | ano
16 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami : CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, RQ, ATMP, VO2, VO2I, O2ER, DO2, DO2I, PaO2, PaCO2, CcO2, Qs/Qt, C.O. | ano
17 | monitorovanie PPV pulse pressure variation | ano
18 | sw monitorov na pripojenie IV techniky, ventilačnej techniky ( uviesť akej - minimálne však 3 výrobcov) | ano
19 | Monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG a iných | ano
20 | monitor vitálnych funkcii musí mať možnosť opcie pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS ( keď bude toto pripojenie funkčné ) | ano
21 | kompletné príslušenstvo na každý monitor: EKG káble 3/5 zvodové, saturačný senzor - prstový, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku- min. 3 veľkosti, senzory teploty pacienta-2 ks | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu