Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je: Analytická a detekčná technika pre analýzu rizikových látok neznámeho zloženia s využitím ramanovej spektrometrie.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9	  Spektrometre

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje počas záručnej doby aby predávajúci povinne poskytoval servisné služby  k predmetu zmluvy. Bezplatné telefonické konzultácie a „vzdialenú diagnostiku“ pri problémoch so správnym fungovaním prístroja.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky na adresy príslušných pracovísk. Predávajúci musí zabezpečiť inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií a užívateľských účtov.

- Verejný obstarávateľ požaduje jednodňové školenie obsluhy pre 3 zamestnancov na každom pracovisku (Slovenská Ľupča, Jasov).

- Lehota plnenia je:

do 20 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča,

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  Ku kachličkárni 653/9,  044 23 Jasov.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilný ručný Stand OFF Raman spektrometer | Počet: 2 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Spektrometer pre identifikáciu vzoriek kvapalného alebo pevného skupenstva, širokého spektra nebezpečných chemických látok, organických i anorganických látok s možnosťou bezkontaktného merania cez priehľadné transparentné a semitransparentné obaly (aj vo viacerých vrstvách vzdialených od seba až 10 centimetrov). |  | N/A |  |
| Spektrometer je prispôsobený pre prácu v terénnych podmienkach. |  | N/A |  |
| Spektrometer musí zaistiť: |  |  |  |
| - meranie vzoriek s vysokou vlastnou fluorescenciou, vrátane čiernych vzoriek bez rizika ich teplotnej deštrukcie (napríklad Semtex 10 a H, vzorky heroínu, tablety extázy, syntetické drogy alebo nafta) |  | N/A |  |
| - bezpečné meranie termicky nestabilných vzoriek ako je strelný prach, surová nitrocelulóza, azidy, fulminát ortutnatý alebo fulminát strieborný bez rizika ich zapálenia alebo iniciácie |  | N/A |  |
| - bezpečné používanie bez ochranných okuliarov ako u obsluhy, tak aj u ostatných osôb stojacich v okolí spektrometra |  | N/A |  |
| - meranie za rôznych svetelných podmienok, vrátane merania v miestnostiach s rôznymi typmi osvetlenia (žiarovky, žiarivky, LED svetlá) |  | N/A |  |
| Prenosné zariadenie, vhodné na prácu v laboratórnych podmienkach, ako aj mimo štandardných laboratórnych podmienok. |  | N/A |  |
| Hmotnosť max. do 2 kg vrátane batérii |  |  | N/A |
| Rozmery max. 30x20x15 cm (Prístroj bude využívaný ako prenosný prístroj výjazdovou skupinou pri rýchlom meraní. Rozmery a hmotnosť majú veľký význam pri pohybe v mieste udalosti - vzhľadom na veľmi obmedzený pohyb v ochranných odevoch, maskách, rukaviciach.) |  |  | N/A |
| KOMPONENTY ANALYZÁTORA |  |  |  |
| Spektrálny rozsah merania Ramanovho posunu min. v rozsahu od 300 cm-1 do 1800 cm-1 a spektrálne rozlíšenie max. 10 cm-1 v celom spektrálnom rozsahu. |  |  | N/A |
| Laserové budenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí od 830 nm do 840 nm s presnosťou vlnovej dĺžky max. ±1 nm, s hardware elimináciou fluorescencie na princípe diferenčnej ramanovej spektrometrie s použitím dvoch vlnových dĺžok excitačného lasera líšiacich sa max. o 5 nm. (Parametre definované v tomto bode zabezpečujú možnosť merania za rôznych svetelných podmienok v teréne, vrátane merania pri rôznych druhoch osvetlenia v miestnostiach (žiarovky, žiarivky, LED svetlá). Laserom s týmito parametrami je zabezpečená eliminácia okolitého žiarenia.) |  |  | N/A |
| Stabilizovaný pulzný laser (doba pulzu menšia ako 150 ms) s optickým rastrovaním povrchu vzorky, výkon lasera max. 60 mW, pre bezpečné meranie aj tmavých vzoriek a odstránenie rizika možnosti vypálenia otvoru do tenkých plastových obalov a iniciácie energetických materiálov. |  |  | N/A |
| Laser triedy 3R pre bezpečnú prácu aj bez ochranných okuliarov. |  | N/A |  |
| Motorizovaná optika zaostrenia excitačného lasera na vzorku pracujúca minimálne v rozsahu od 30 do 200 cm s krokom max. 0,1 cm. Režim automatického zaostrenia na vzorku, vrátane vzoriek umiestnených v transparentných obaloch až do vzdialenosti 10 cm od steny obalu. (Tieto parametre zabezpečujú pracovať s minimálnym množstvom vzorky, laserový lúč je možné „zaostriť“ na vzorku tak, aby nebolo potrebné so vzorkou nijako manipulovať (dôležité pri nebezpečných a výbušných materiáloch), umožňuje meranie v pôvodných obaloch, nádobách.) |  |  | N/A |
| Vizuálna indikácia správneho zamerania fokálneho bodu na povrch vzorky pomocou dvojice pomocných laserov s jasne viditeľným žiarením (napríklad červený laser). |  | N/A |  |
| Rozsah pracovných teplôt min. od –20 °C do +40 °C. |  |  | N/A |
| Zariadenie musí mať farebný grafický display jasne čitateľný aj na priamom slnečnom svetle s uhlopriečkou minimálne 9 cm pre ľahkú prácu so spektrami priamo v prístroji. |  |  | N/A |
| Zariadenie musí mať batériové napájanie a musí používať bežne dostupné nabíjacie lítium iónové alebo lítiové batérie (napríklad CR123), doba kontinuálnej prevádzky na jedno nabitie (bez výmeny batérie) musí byť min. 2 hodiny, súčasťou dodávky 1 spektrometra musia byť celkovo min. tri sady batérii so samostatnou nabíjačkou. |  |  | N/A |
| Software musí zaručiť plne automatizované meranie, vrátane plne automatickej identifikácie chemickej látky a jej zmesí (až do štyroch komponentov); celý identifikačný proces musí prebiehať bez zásahu obsluhy. Software musí byť schopný automaticky identifikovať spektrá s nízkou kvalitou a upozorniť obsluhu na riziko nízkej kvality spektra. |  | N/A |  |
| Zariadenie musí umožňovať ľahký a bezpečný export dát (nameraných spektier) na externý počítač, a to buď pomocou USB alebo WiFi rozhrania. |  |  | N/A |
| USB rozhranie typu C, WiFi komunikácia a interné GPS. |  | N/A |  |
| Musí byť vybavený integrovanou (internou) knižnicou Ramanových spektier (látok, ktoré možno identifikovať) pre identifikáciu minimálne 8500 látok. Spektrá látok uložené v knižnici prístroja musia byť originálne spektrá namerané na zhodnom type spektrometra. |  |  | N/A |
| Možnosť pridávania vlastných látok do databázy užívateľom, vrátane možnosti editácie/zadania popisu a vypínania/zapínania užívateľskej knižnice a jednotlivých látok v knižnici. |  | N/A |  |
| Musí umožniť ľahký upgrade firmware, software a databázy látok užívateľom. |  | N/A |  |
| Analyzátor vyrobený z protišmykového materiálu, prispôsobené pre prácu v ochranných prostriedkoch (ochranných rukaviciach) a prispôsobené pre jednoduché umiestnenie na podstavec typu trojnožka. |  | N/A |  |
| Súčasťou dodávky musí byť držiak vialiek - optický nadstavec, ktorý umožňuje priame meranie vzoriek vo fľaštičkách, bezpečné meranie malých vzoriek s otvoreným lúčom a meranie cez priehľadné fľaše vrátane automatického zaostrovania na povrch vzorky. |  | N/A |  |
| Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, užívateľských účtov. |  | N/A |  |
| Jednodňové zaškolenie obsluhy pre 3 zamestnancov na každom pracovisku (Slovenská Ľupča, Jasov). Školenie musí prebehnúť do 30 dní od dodania na príslušné pracoviská. Školenie musí dodávateľ zabezpečiť oprávnenou osobou. |  | N/A |  |
| PRÍSLUŠENSTVO (ku každému spektometru) |  |  |  |
| Prenosný počítač (notebook) uhlopriečka displeja min. 15 palcov ako riadiaca jednotka k spektrometru s operačným systémom min. verzie Windows 10 spoločne s predinštalovaným softwarom pre správu nameraných dát, software pro bezobslužné ovládanie s využitím WiFi komunikácie a software umožňujúci priame meranie a ovládanie spektrometra a automatickou identifikáciou látok s rovnakou databázou spektier ako je na vlastnom prístroji. |  |  | N/A |
| Transportný kufor kompatibilný so spektrometrom pre jeho bezpečné prenášanie, vystlaný penovým materiálom s možnosťou uloženia náhradných batérií. (odolný proti prachu a vlhkosti) |  | N/A |  |
| Statív typu trojnožka s guľovou hlavou kompatibilný so spektrometrom |  | N/A |  |
| Veľký karbónový statív typu trojnožka kompatibilný so spektrometrom |  | N/A |  |
| Kontrolný štandard a sada s minimálne 5-timi rôznymi vzorkami na validáciu výkonu zariadenia |  | N/A |  |
| USB flash disk s kapacitou min. 128 GB, prípadne vhodný ekvivalent kompatibilný so spektrometrom a počítačom pre ukladanie výsledkov |  | N/A |  |
| Kábel pre pripojenie spektrometra k počítaču |  | N/A |  |