## Robotický operačný systém
Robotický operačný systém - minimálna technická špecifikácia
Všeobecné požiadavky na systém
Systém pre minimálne invazívne roboticky asistované operačné výkony umožňujúce prenos pohybov rúk operatéra z nezávislého riadiaceho centra na štyri robotické ramená, ktoré umožňujú diaľkovo ovládanú operačnú činnosť s variabilným prístupom k operačnému poľu v 3D zobrazení | Áno
Ovládanie robotického operačného systému (tj. nástrojov a kamery) z jedného nezávislého riadiaceho centra riadeného hlavným operatérom | Áno
Robotický operačný systém je certifikovaný pre všetky robotické operačné výkony uvedené v registračných listoch ku dni zahájenia výberového konania v nasledujících operačních odbornostech: - urológia - všeobecná chirurgia,hepato-pancreato-biliárna chirurgia - hrudná chirurgia - gynekológia - detská všeobecná chirurgia, urológia | Áno
Systém disponuje bezpečnostnými funkciami k zaisteniu maximálnej bezpečnosti pacienta - napr. blokácia pohybu ramen pri pripojení na pacientské porty, automatické hlásenia o poruchách systému | Áno
Pojazdný operačný systém 2 Ks
Systém pozostáva zo štyroch robotických ramien — troch ramien pre chirurgické nástroje a jedného ramena pre kameru, ktoré sú umiestnené v operačnom poli pre zaistenie optimálneho prístupu k vykonaniu výkonu (tzv. multiportový prístup). Akceptované je konštrukčné riešenie so spoločným pojazdným systémom všetkých štyroch ramien (integrovaný multi-arm systém na jednom vozíku), ako aj riešenie so štyrmi samostatne stojacimi robotickými ramenami (modulárny systém), za predpokladu, že obidva konštrukčné koncepty garantujú požadovaný multiportový prístup k operačnému poľu, identickú funkčnosť, stabilitu, bezpečnosť prevádzky a rovnaký rozsah klinického využitia vo všetkých požadovaných chirurgických odbornostiach | Áno
Ramená majú určený stred otáčania pre redukciu namáhania okolitého tkaniva pri ich pohybe | Áno
Uhol sklonu ramien | min. ± 75°
Možnosť pripojenia a ovládania systému viacerými konzolami súčasne | Áno
Účinná pracovná dĺžka manipulačných a disekčných nástrojov (meraná od konca zavádzacieho trokaru či portu dĺžky 100 mm v tele pacienta po špičku nástroja) okrem pokročilých energetických nástrojov využívajúcich princípy oscilačnej energie, účinná pracovná dĺžka týchto nástrojov musí zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prácu v operačnom poli v súlade s klinickou praxou a technickými parametrami výrobcu daného zariadenia musí byť | min. 30 cm
Počet stupňov voľnosti nástrojov | min. 6 pre nástroje bez úchopu min. 7 pre úchopové nástroje
Rotácia artikulačných nástrojov | min. 525°
Funkcia lineárneho výsunu všetkých 4 ramiem súčastne | Áno
Funkcia rotácie všetkých 4 ramien súčasne | Áno
Mechanizmus riadenej výmeny nástrojov - po výmene je možné nástroj bezpečne umiestniť do rovnakého miesta operačného poľa ako predchádzajúci nástroj s bezpečnostnou toleranciou | Áno
Záložný akumulátor v prípade výpadku elektrickej energie | Áno
Konzola operatéra 4ks
Konzola operatéra s ovládacími prvkami, ktoré umožňujú manipuláciu s nástrojmi a kamerou | Áno
Výška konzoly je ergonomicky nastaviteľná pre zaistenie komfortu operatéra | Áno
Zobrazenie operačného poľa v 3D HD rozlíšení | Áno
Eliminácia trasu ruky operatéra pri pohybe ramien a nástrojov v operačnom poli | Áno
Možnosť zmeny mierky rozsahu pohybov ruky operatéra vzhľadom na rozsah pohybu nástrojov (resp. ramien) | Áno
Aktivácia zobrazenia operačného poľa v NIR spektre (pre zobrazenie ICG kontrastu) z konzoly operatéra | Áno
Bezpečnostné funkcie zablokovania pohybu nástrojov | Áno
Dotykový ovládací panel alebo používateľské menu na hlavnej obrazovke, prípadne integrované ovládacie prvky a menu priamo na chirurgickej konzole alebo periférnom zobrazovacom zariadení, pre prístup k nastaveniam videa, používateľského profilu a ďalších systémových nastavení. | Áno
Príprava na integráciu simulátora, tj digitálneho rozhrania na nácvik operačných výkonov. | Áno
Rozšírená autonómia operatéra - možnosť ovládania robotického inštrumentu pre trvalú koaguláciu veľkých ciev do priemeru 7 mm z konzoly operatéra | Áno
Veža zobrazovacieho zariadenia 2 ks
Farebný monitor s HD rozlíšením a uhlopriečkou | min. 24''
Možnosť nastavenia výšky a sklonu monitora | Áno
Kamerová jednotka s 3D HD výstupom | Áno
Integrované zobrazenie v NIR spektre (pre zobrazenie ICG kontrastu) | Áno
Možnosť nastavenia ovládania systému a zobrazenia | Áno
Automatické zaostrovanie, kalibrácia a vyváženie bielej a čiernej farby | Áno
Optické zväčšenie | min. 10 x
Automatické uzavretie svetelného výstupu po vytiahnutí svetlovodného kábla | Áno
Elektrochirurgická jednotka pre monopolárne, bipolárne a pokročilé technológie energie na uzáver ciev s priemerom do 7 mm. Pokročilou technológiou energie sa rozumie kontinuálna spätnoväzbová regulácia, kedy sa dodávaná energia prispôsobuje nameranej impedancii tkaniva a po dokončení efektu na tkanivo sa prívod energie zastaví. | Áno
Možnosť súčasného pripojenia 2 mopolárnych a 2 bipolárnych nástrojov, príp. 2 monopolárnych, 1 bipolárneho a 1 nástroje s pokročilou bipolárnou technológiou | Áno
Indikácia stavu nalepenia neutrálnej elektródy, meranie hustoty prúdu na neutrálnej elektróde alebo meranie zmeny odporu medzi pacientom a generátorom, kontrola asymetrie umiestnenia neutrálnej elektródy na pacientovi, všetko s varovnou signalizáciou | Áno
Režimy | min. 2 režimy pre monopolárny rez min. 3 režimy pre monopolárnu koaguláciu min. 3 režimy pre bipolárnu koaguláciu
Jednotka umožňuje aktiváciu nástroja ručným a nožným spínačom | Áno
Insuflátor 2ks
Prístroj pre absolútne presnú insufláciu s kontinuálnym odsávaním splodín vznikajúcich pri elektrokoagulácii a filtráciou CO2 | Áno
Insuflátor s režimom na zabezpečenie stabilného kapnoperitonea počas laparoskopických a robotických procedúr s kontinuálnym odsávaním dymu za použitia bezchlopňového portu alebo bezchlopňového adaptéra do robotického portu | Áno
Režim insuflátor s odsávaním dymu | Áno
Režim insuflátor | Áno
Nastaviteľný prietok v rozmedzí | min. 1 - 40 l/min
Nastaviteľné rozmedzie tlaku | min. 5 - 20 mmHg
Integrovaná dotyková obrazovka | Áno
Automatické vypúšťanie plynu pri pretlaku | Áno
Informácie o tlaku, prietoku a celkovej spotrebe plynu | Áno
Pripojenie k fľaši CO2 aj k centrálnemu rozvodu | Áno
Hadicové sety s integrovaným ULPA filtrom častíc 0,01µ pre filtráciu dymu | Áno
Trokar bez vnútornej chlopne so schopnosťou reagovať na zmeny v dutine brušnej a zároveň filtrovať škodlivý dym a strážiť CO2 | Áno
Insuflátor vybavený uzamykacím mechanizmom, ktorý zabraňuje odpojeniu hadicového setu s filtrom počas výkonu | Áno
Ekosystém a podpora užívateľov
Bezplatný update SW počas životnosti systému | Áno
Doloženie dokumentácie pre kybernetickú bezpečnosť (MDS2 alebo ekvivalentný doklad kyberbezpečnosti) prílohou ponuky | Áno
Garancia prevádzkyschopnosti systému | min. 98 % v režime 24/7
Vzdelávacie dokumenty, príručky, inštruktážne videá a záznamy výkonov sú dostupné online | Áno
Súčasťou dodávky sú aj odborné zaškolenia lekárskeho i nelekárskeho zdravotníckeho personálu pre zaistenie efektívneho a bezpečného používania systému | Áno
Bezplatné peer-to-peer vzdelávanie, konzultácie, proctoring | Áno
Podpora pri tvorbe klinických a ekonomických analýz, odborných štúdií | Áno
Zostavenie individuálnych školení konzolových operatérov a asistentov na zaistenie maximálnej bezpečnosti výkonov | Áno
Bezplatný proctoring - Proktor je skúsený a vysoko kvalifikovaný lekársky odborník s doložiteľnou históriou výkonov v oblasti roboticky asistovaných chirurgických zákrokov - obvykle sa jedná o stovky prípadov v konkrétnej odbornosti. Proktor je certifikovaný výrobcom robotického systému, disponuje hlbokými znalosťami detailného postupu každej operácie a je poverený vedením, mentorom. Proctoring zahŕňa praktickú podporu, technické poradenstvo a štruktúrovanú spätnú väzbu s cieľom zaistiť bezpečnosť, efektivitu a dodržiavanie osvedčených postupov v robotickej chirurgii Proctoring pre všetky požadované klinické odbornosti URO.GYN.CHIR.HPBI,HRUD.CHIR | Áno
Kamera/endoskop
Priemer endoskopu | 8-10 mm ± 10%
Zorné pole | 80° ± 10 %
Kvalita obrazu v štandarde HD alebo vyššom | min. HD
Kamera/endoskop je dostupný v prevedení 0° a 30° uhla pohľadu | Áno
Príslušenstvo
Endoskop z uhlom pohľadu 0° | min. 1 ks
Endoskop z uhlom pohľadu 30 ° | min. 3 ks
Sterilizačné kontajnery alebo sitá pre endoskopy | min. 4 ks
Sterilizačné sito pre ručnú kamerovú jednotku spolu s ručnou kamerou | min. 1 ks
Monopolárne káble | min. 2 ks
Bipolárne káble | min. 2 ks
Porty/trokary s priemerom 8-10 mm resterilizovateľné | min. 4 ks
Porty/trokary s priemerom 12 mm resterilizovateľné | min. 2 ks
Simulátor 2ks
Digitálne rozhranie ovládané z konzoly operatéra určené pre nácvik s robotickým operačným systémom umožňujúci operatérom precvičovanie základných a pokročilých zručností a techník potrebných na vykonávanie operačných postupov | Áno
Anatomicky vedený nácvik kľúčových krokov operácií - VYPÚŠŤA SA
Súčasťou dodávky sú licencie pre online prístup k tréningovým modulom | Áno
Ostatné požiadavky
Uchádzač v ponuke predloží platné CE certifikát systému | Áno
Uchádzač predložením ponuky garantuje dostupnosť ND a servisu . | min. 10 rokov od inštalácie zariadenia
Servis
Záruka | min. 24 mesiacov
Full servis v rámci záručnej doby ( všetka práca, kontroly, náhradné diely, pravidelný update HW a SW) | Áno
Garancia doby nástupu na opravu (uvedené lehoty začínajú bežať v intervale základnej pracovnej doby 7:00-16:00 v pracovných dňoch)
Reakčná doba - VYPÚŠŤA SA | max. 8 hodín - VYPÚŠŤA SA
Nástup na opravu | max. 24 hodín
Oprava bez použitia ND | max. 48 hodín
Oprava s použitím ND | max. 72 hodín (najneskôr však do 168 hodín ak sa zmluvné strany nedohodnú inak)
Diaľková diagnostika - pre urýchlenie, resp. zlepšenie diagnostiky | Áno