## Prílohač. 1 Kalkulácia ceny
Verejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Predmet zákazky: CVO - Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky
KALKULÁCIA CENY
P. č. | Položka | Veľkosť | MJ | Predpokladané množstvo MJ na 12 mesiacov (t.j. MJ uvedná v stĺpci E) | Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) (uchádzač uvedie, ak je to relevantné) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | ponúkaný parameter tovaru/balenie, ak je iný ako stanovil verejný obstarávateľ | Kód ŠUKL (ak tovar má pridelený ŠUKL kód, uchádzač uvedie kód ŠUKL tovaru) | Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) | Katalógové číslo ZP | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[12 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Návleky na obuv | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 793520 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Chirurgické rúška s gumičkou | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 2656933 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Chirurgické rúška na úväzky | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 541400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Chirurgické rúška na úväzky sensitive | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 98850 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | Maska operačná proti zahmlievaniu (anti-fog) | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 35350 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6. | Maska operačná proti zahmlievaniu (anti-fog) s penovým pásikom | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 12000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Maska operačná s ochranným štítom | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 2500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8. | Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 100450 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9. | Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 232840 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Zástera jednorazová | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 228820 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11. | Ochranné okuliare | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 248 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12. | Pôrodnícke šaty | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 2000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13. | Gynekologická sukňa | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 5450 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14. | Kolonoskopické šortky
14.1. | Kolonoskopické šortky | univerzálna veľkosť S-L | ks | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.2. | Kolonoskopické šortky | XL | ks | 11620 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15. | Jednorazová čiapka- typ CLIP | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 161500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16. | Jednorazová čiapka- typ BARET | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 496800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
17. | Jednorazová operačná čiapka dámska A | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 212950 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18. | Jednorazová operačná čiapka dámska B | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 45000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19. | Jednorazová operačná čiapka dámska C | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 20000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20. | Jednorazová operačná čiapka pánska A | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 96940 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21. | Jednorazová operačná čiapka pánska B | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 12000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
22. | Jednorazová operačná čiapka typ Kukla | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 21300 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
23. | Jednorazová čiapka s ventilovanou sieťkou | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 33000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
24. | Jednorazová čiapka- typ KOSAK | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 12000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
25. | Jednorazová čiapka- typ RONDO | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 2000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
26. | Jednorazová operačná termobunda A
26.1. | Jednorazová operačná termobunda A | M | ks | 6311 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
26.2. | Jednorazová operačná termobunda A | L | ks | 6751 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
26.3. | Jednorazová operačná termobunda A | XL | ks | 432 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27. | Jednorazová operačná termobunda B
27.1. | Jednorazová operačná termobunda B | M | ks | 350 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27.2. | Jednorazová operačná termobunda B | L | ks | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27.3. | Jednorazová operačná termobunda B | XL | ks | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28. | Jednorazové mini pončo | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 6170 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29. | Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený
29.1. | Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený | M dĺžka min. 115 cm šírka min. 150 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 80 cm | ks | 600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29.2. | Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený | L dĺžka min. 125 cm šírka min. 157 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 90 cm | ks | 7270 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29.3. | Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený | XL dĺžka min. 140 cm šírka min. 170 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm | ks | 11276 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29.4. | Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený | XXL dĺžka min. 155 cm šírka min. 180 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm | ks | 3060 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30. | Plášť operačný sterilný nevystužený A
30.1. | Plášť operačný sterilný nevystužený A | M - dĺžka min. 110 - 120cm | ks | 33057 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30.2. | Plášť operačný sterilný nevystužený A | L - dĺžka min. 130 cm | ks | 89289 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30.3. | Plášť operačný sterilný nevystužený A | XL - dĺžka min. 150 cm | ks | 111203 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30.4. | Plášť operačný sterilný nevystužený A | XXL - dĺžka min. 170 cm | ks | 28206 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
31. | Plášť operačný sterilný nevystužený B | veľkosť 130 cm | ks | 7680 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
32. | Plášť operačný sterilný nevystužený C | veľkosť 150 cm | ks | 7920 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
33. | Plášť operačný sterilný nevystužený D
33.1. | Plášť operačný sterilný nevystužený D | velkosť L/130cm | ks | 1800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
33.2. | Plášť operačný sterilný nevystužený D | velkosť XL/150ks | ks | 4500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
33.3. | Plášť operačný sterilný nevystužený D | veľkosť XL/150cm Large | ks | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
34. | Plášť operačný sterilný vystužený
34.1. | Plášť operačný sterilný vystužený | M - dĺžka min. 115 cm | ks | 7260 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
34.2. | Plášť operačný sterilný vystužený | L - dĺžka min. 125 cm | ks | 11402 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
34.3. | Plášť operačný sterilný vystužený | XL - dĺžka min. 140 cm | ks | 19590 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
34.4. | Plášť operačný sterilný vystužený | XXL - dĺžka min. 155 cm | ks | 9260 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
35. | Plášt návštevnícky, nesterilný
35.1. | Plášt návštevnícky, nesterilný | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 643860 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
35.2 | Plášt návštevnícky, nesterilný | XL | ks | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
36. | Plášt návštevnícky, sterilný | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
37. | Plášť ochranný, nesterilný | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 42470 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38. | Nesterilné nohavice
38.1. | Nesterilné nohavice | S obvod pása min. 68 – 80 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 9100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38.2. | Nesterilné nohavice | M obvod pása min. 70 – 100 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 57334 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38.3. | Nesterilné nohavice | L obvod pása min. 80 – 110 cm dĺžka nohavíc min. 105 cm | ks | 51356 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38.4. | Nesterilné nohavice | XL obvod pása min. 90 – 120 cm dĺžka nohavíc min. 110 cm | ks | 43096 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38.5. | Nesterilné nohavice | XXL obvod pása min. 100 – 130 cm dĺžka nohavíc min. 120 cm | ks | 9824 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38.6. | Nesterilné nohavice | XXXL obvod pása min. 120 – 150 cm dĺžka nohavíc min. 123 cm | ks | 4200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39. | Jednorazové nohavice
39.1. | Jednorazové nohavice | S obvod pása min. 68 – 80 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 1056 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39.2. | Jednorazové nohavice | M obvod pása min. 70 – 100 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 12400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39.3. | Jednorazové nohavice | L obvod pása min. 80 – 110 cm dĺžka nohavíc min. 105 cm | ks | 7850 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39.4. | Jednorazové nohavice | XL obvod pása min. 90 – 120 cm dĺžka nohavíc min. 110 cm | ks | 9300 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39.5. | Jednorazové nohavice | XXL obvod pása min. 100 – 130 cm dĺžka nohavíc min. 120 cm | ks | 2650 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40. | Košeľa A
40.1. | Košeľa A | S obvod hrudníka min. 90 cm dĺžka košele min. 70 cm | ks | 9466 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40.2. | Košeľa A | M obvod hrudníka min. 100 cm dĺžka košele min. 70 cm | ks | 26736 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40.3. | Košeľa A | L obvod hrudníka min. 110 cm dĺžka košele min. 75 cm | ks | 30436 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40.4. | Košeľa A | XL obvod hrudníka min. 120 cm dĺžka košele min. 80 cm | ks | 20344 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40.5. | Košeľa A | XXL obvod hrudníka min. 130 cm dĺžka košele min. 85 cm | ks | 2781 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40.6. | Košeľa A | XXXL obvod hrudníka min. 148 cm dĺžka košele min. 90 cm | ks | 2800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41. | Košeľa B
41.1. | Košeľa B | S obvod hrudníka min. 90 cm dĺžka košele min. 70 cm | ks | 21000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41.2. | Košeľa B | M obvod hrudníka min. 100 cm dĺžka košele min. 70 cm | ks | 32000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41.3. | Košeľa B | L obvod hrudníka min. 110 cm dĺžka košele min. 75 cm | ks | 30200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41.4. | Košeľa B | XL obvod hrudníka min. 120 cm dĺžka košele min. 80 cm | ks | 33000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41.5. | Košeľa B | XXL obvod hrudníka min. 130 cm dĺžka košele min. 85 cm | ks | 13000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál
42.1. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | S obvod hrudníka min. 90 cm dĺžka košele min. 70 cm obvod pása min. 68 – 80 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 11260 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.2. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | M obvod hrudníka min. 100 cm dĺžka košele min. 70 cm obvod pása min. 70 – 100 cm dĺžka nohavíc min. 100 cm | ks | 73498 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.3. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | L obvod hrudníka min. 110 cm dĺžka košele min. 75 cm obvod pása min. 80 – 110 cm dĺžka nohavíc min. 105 cm | ks | 58958 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.4. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | XL obvod hrudníka min. 120 cm dĺžka košele min. 80 cm obvod pása min. 90 – 120 cm dĺžka nohavíc min. 110 cm | ks | 48933 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.5. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | XXL obvod hrudníka min. 130 cm dĺžka košele min. 85 cm obvod pása min. 100 – 130 cm dĺžka nohavíc min. 120 cm | ks | 17798 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.6. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | XXXL obvod hrudníka min. 148 cm dĺžka košele min. 90 cm obvod pása min. 120 – 150 cm dĺžka nohavíc min. 123 cm | ks | 4118 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42.7. | Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál | XXXXL obvod hrudníka min. 160 cm dĺžka košele min. 95 cm obvod pása min. 140 - 165 cm dĺžka nohavíc min. 125 cm | ks | 208 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
43. | Košeľa pre pacienta Anjel | univerzálna veľkosť pre dospelých | ks | 88575 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: | [5 empty] | podpis:
IČO:
DIČ: | [5 empty] | meno:
IČ DPH: | [5 empty] | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: | [5 empty] | UVEDIE UCHÁDZAČ
V............................., dňa......................
Poznámka:
Položka, na ktorú uchádzač predkladá ponuka musí byť uchádzačom kompletne vyplnená aj v časti Špecifikácia predmetu zákazky a aj v časti kalkulácie ceny
V prípade, ak uchádzač nemá v ponuke daný tovar, alebo predkladá ekvivalent k tovaru, ekvivalent popíše jednoznačne a úplne vo formuláry Špecifikácia predmetu zákazky - k danej položke a v kalkulácií uvedenie cenu tovaru v potrebnom rozsahu.
Uchádzač môže ponuku predložiť na 1 položku, alebo viac položiek resp. všetky položky. Predmet zákazky bude verejným obstarávateľom rozdelený na časti predmetu zákazky (v prípade, ak nastane potreba z dôvodu zabezpečenia rozšírenia účasti subjektov vo verejnom obstarávaní

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a zistenia potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: CVO - Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky
1.2 CPV:
33199000-1-Lekárske odevy
18110000-3-Pracovné odevy
60000000-8-Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky sú určené na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a pre pacientov a návštevy.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Ak po vyhodnotení predložených ponúk v realizovanej PTK verejný obstarávateľ identifikuje potrebu rozdelenia predmetu zákazky na časti za učelom zabezpečenia hospodárskej súťaže - predmet zákazky bude rozdelený na časti.
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde sa informácia o ním ponúkanom tovare napr. uchádzač predloží prospekt k tovaru, resp. uvedie presný webový odkaz na zverejnené informácie o ponúkanom tovare)
[6 empty] | spĺňa (uchádzač uvedie presnú hodnotu, ak je to relevantné) / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru (uchádzač uvedie presnú hodnotu ním navrhovaného ekvivalentu)
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. Návleky na obuv
1.1. | funkcia:
1.1.1. | jednorazové návleky na obuv určené na krátkodobé použitie na prekrytie štandardnej obuvi, slúžiace na ochranu obuvi a na obmedzenie znečistenia a kontaminácie priestorov prenášanej z obuvi |  |  |  | vyžaduje sa
1.2. | materiál/prevedenie:
1.2.1. | vyrobené z polypropylénu alebo z ekvivalentného materiálu |  |  |  | vyžaduje sa
1.2.2. | okraj návleku musí byť spevnený gumičkou alebo elastickým sťahovaním v oblasti členka tak, aby návlek pevne držal na obuvi a bránil jeho pretočeniu alebo samovoľnému skĺznutiu |  |  |  | vyžaduje sa
1.2.3. | vyhotovenie bez švov |  |  |  | vyžaduje sa
1.2.4. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
1.2.5. | tvar oválny alebo ekvivalentný |  |  |  | vyžaduje sa
1.2.6. | hrúbka materiálu: | µm | 35
1.2.7. | materiál bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
1.3. | farba:
1.3.1. | stálofarebná modrá alebo zelená; iná farba (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
1.4. | Veľkosť:
1.4.1. | univerzálna veľkosť (vhodná na štandardnú obuv) |  |  |  | vyžaduje sa
1.5. | balenie:
1.5.1. | nesterilné, vo viackusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
1.5.2. | návleky musia byť dodávané ako samostatné kusy; pár návlekov nesmie byť navzájom spojený |  |  |  | vyžaduje sa
1.5.3. | obal musí byť označený minimálne názvom výrobku, veľkosťou, šaržou/LOT a dátumom použiteľnosti, ak ho výrobca pre daný výrobok uvádza. |  |  |  | vyžaduje sa
2. Chirurgické rúška s gumičkou
2.1. | funkcia:
2.1.1. | jednorazové chirurgické rúško s gumičkami okolo uší, na jednorazové použitie. Určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa |  |  |  | vyžaduje sa
2.2. | materiál/prevedenie:
2.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
2.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
2.2.3. | uchytenie s gumičkami okolo uší |  |  |  | vyžaduje sa
2.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
2.2.5. | vyhotovenie: nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
2.3. | klasifikácia:
2.3.1. | min. Type IIR |  |  |  | vyžaduje sa
2.3.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
2.4. | norma:
2.4.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 a ISO 22609 |  |  |  | vyžaduje sa
2.5. | farba:
2.5.2. | biela alebo iná svetlá, čierna neprípustná (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
2.6. | veľkosť:
2.6.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
2.6.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
2.6.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania schopné zakryť nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
2.7. | balenie:
2.7.1. | najmenšie obchodné balenie: 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
2.7.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku |  |  |  | vyžaduje sa
3. Chirurgické rúška na úväzky
3.1. | funkcia:
3.1.1. | jednorazové chirurgické rúško s uchytením pomocou úväzkov, na jednorazové použitie. Určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa. |  |  |  | vyžaduje sa
3.2. | materiál/prevedenie:
3.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
3.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
3.2.3. | uchytenie pomocou textilných úväzkov za hlavou |  |  |  | vyžaduje sa
3.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
3.2.6. | vyhotovenie:
3.2.6.1. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
3.3. | klasifikácia:
3.3.1. | min. Type IIR |  |  |  | vyžaduje sa
3.3.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
3.4. | norma:
3.4.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 a ISO 22609 |  |  |  | vyžaduje sa
3.5. | farba:
3.5.1. | biela alebo iná svetlá, čierna neprípustná (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
3.6. | veľkosť:
3.6.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
3.6.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
3.6.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania schopné zakryť nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
3.7. | balenie:
3.7.1. | najmenšie obchodné balenie: 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
3.7.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku |  |  |  | vyžaduje sa
4. Chirurgické rúška na úväzky sensitive
4.1. | funkcia:
4.1.1. | jednorazové chirurgické rúško s uchytením pomocou úväzkov, na jednorazové použitie. Určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa. |  |  |  | vyžaduje sa
4.2. | materiál/prevedenie:
4.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
4.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
4.2.3. | uchytenie pomocou textilných úväzkov za hlavou |  |  |  | vyžaduje sa
4.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
4.3. | vyhotovenie:
4.3.1. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
4.4. | klasifikácia:
4.4.1. | min. Type II |  |  |  | vyžaduje sa
4.4.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
4.4.3. | diferenciálny tlak ≤ 200 Pa |  |  |  | vyžaduje sa
4.4.4. | mikrobiálna čistota ≤ 30 CFU/g |  |  |  | vyžaduje sa
4.4.5. | biokompatibilita vyhodnotená podľa EN ISO 10993-1 |  |  |  | vyžaduje sa
4.5. | norma:
4.5.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 |  |  |  | vyžaduje sa
4.6. | farba:
4.6.1. | biela alebo iná svetlá, čierna neprípustná, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
4.7. | veľkosť:
4.7.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
4.7.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
4.7.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania schopné zakryť nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
4.8. | balenie:
4.8.1. | najmenšie obchodné balenie: 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
4.8.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku. |  |  |  | vyžaduje sa
5. Maska operačná proti zahmlievaniu (anti-fog)
5.1. | funkcia:
5.1.1. | jednorazové chirurgické rúško s uchytením pomocou úväzkov, určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa |  |  |  | vyžaduje sa
5.1.2. | rúško musí byť vyhotovené v anti-fog prevedení, určenom na obmedzenie zahmlievania okuliarov a okulárov mikroskopov pri bežnom používaní |  |  |  | vyžaduje sa
5.2. | materiál/prevedenie:
5.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
5.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
5.2.3. | uchytenie pomocou textilných úväzkov za hlavou |  |  |  | vyžaduje sa
5.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
5.2.5. | integrovaný anti-fog prvok v hornej časti rúška |  |  |  | vyžaduje sa
5.2.6. | anti-fog prvok / kryt na nos musí byť umiestnený smerom von a musí obmedzovať únik vydychovaného vzduchu smerom nahor |  |  |  | vyžaduje sa
5.3. | vyhotovenie:
5.3.1. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5.4. | klasifikácia:
5.4.1. | min. Type II |  |  |  | vyžaduje sa
5.4.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
5.4.3. | diferenciálny tlak ≤ 200 Pa |  |  |  | vyžaduje sa
5.4.4. | mikrobiálna čistota ≤ 30 CFU/g |  |  |  | vyžaduje sa
5.4.5. | biokompatibilita vyhodnotená podľa EN ISO 10993-1 |  |  |  | vyžaduje sa
5.5. | normy:
5.5.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 |  |  |  | vyžaduje sa
5.6. | farba:
5.6.2. | biela alebo iná svetlá, čierna neprípustná, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
5.7. | veľkosť:
5.7.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
5.7.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
5.7.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania zakrývať nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
5.8. | balenie:
5.8.1. | najmenšie obchodné balenie: 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
5.8.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku. |  |  |  | vyžaduje sa
6. Maska operačná proti zahmlievaniu (anti-fog) s penovým pásikom
6.1. | funkcia:
6.1.1. | jednorazové chirurgické rúško s uchytením pomocou úväzkov, určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa |  |  |  | vyžaduje sa
6.1.2. | rúško musí byť vyhotovené v anti-fog prevedení, určenom na obmedzenie zahmlievania okuliarov a okulárov mikroskopov pri bežnom používaní |  |  |  | vyžaduje sa
6.2. | materiál/prevedenie:
6.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
6.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
6.2.3. | uchytenie pomocou textilných úväzkov za hlavou |  |  |  | vyžaduje sa
6.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
6.2.5. | integrovaný anti-fog prvok v hornej časti rúška |  |  |  | vyžaduje sa
6.2.6. | anti-fog prvok / kryt na nos musí byť umiestnený smerom von a musí obmedzovať únik vydychovaného vzduchu smerom nahor s penovým pásikom |  |  |  | vyžaduje sa
6.3. | vyhotovenie:
6.3.1. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
6.4. | klasifikácia:
6.4.1. | min. Type II |  |  |  | vyžaduje sa
6.4.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
6.4.3. | diferenciálny tlak ≤ 200 Pa |  |  |  | vyžaduje sa
6.4.4. | mikrobiálna čistota ≤ 30 CFU/g |  |  |  | vyžaduje sa
6.4.5. | biokompatibilita vyhodnotená podľa EN ISO 10993-1 |  |  |  | vyžaduje sa
6.5. | normy:
6.5.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 |  |  |  | vyžaduje sa
6.6. | farba:
6.6.1. | biela alebo iná svetlá, čierna neprípustná, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
6.7. | veľkosť:
6.7.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
6.7.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
6.7.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania zakrývať nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
6.8. | balenie:
6.8.1. | najmenšie obchodné balenie: 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
6.8.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku |  |  |  | vyžaduje sa
7. Maska operačná s ochranným štítom
7.1. | funkcia:
7.1. | jednorazové chirurgické rúško s integrovaným ochranným štítom, určené na obmedzenie prenosu infekčných agens z úst a nosa nositeľa a na ochranu očí, čela a prednej časti tváre pred postrekom tekutinami počas zdravotníckych výkonov |  |  |  | vyžaduje sa
7.2. | materiál/prevedenie:
7.2.1. | viacvrstvová (min. trojvrstvová) netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.2. | materiál bez dráždivého účinku pri kontakte s pokožkou |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.3. | uchytenie pomocou textilných úväzkov za hlavou |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.4. | tvarovacia spona v oblasti nosa |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.5. | integrovaný priehľadný ochranný štít pevne spojený s rúškom |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.6. | štít musí byť z opticky číreho materiálu, bez výrazného skreslenia v zornom poli |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.7. | štít musí byť v anti-fog úprave alebo inom výrobcom deklarovanom vyhotovení proti zahmlievaniu |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.8. | štít musí byť vyhotovený tak, aby pri bežnom používaní obmedzoval zahmlievanie a umožňoval použitie s dioptrickými okuliarmi a okulármi zdravotníckych prístrojov |  |  |  | vyžaduje sa
7.2.9. | štít musí chrániť minimálne oči, čelo a prednú časť tváre |  |  |  | vyžaduje sa
7.3. | vyhotovenie:
7.3.1. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
7.4. | klasifikácia:
7.4.1. | min. Type IIR |  |  |  | vyžaduje sa
7.4.2. | bakteriálna filtračná účinnosť BFE ≥ 98 % |  |  |  | vyžaduje sa
7.4.3. | diferenciálny tlak v limite pre Type IIR podľa EN 14683:2025 |  |  |  | vyžaduje sa
7.5. | normy: |  |  |  | vyžaduje sa
7.5.1. | min. EN 14683:2025 / STN EN 14683:2025 a ISO 22609 |  |  |  | vyžaduje sa
7.6. | farba:
7.6.1. | rúško biele alebo inej svetlej farby, čierna neprípustná, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
7.7. | veľkosť:
7.7.1. | univerzálna veľkosť pre dospelých |  |  |  | vyžaduje sa
7.7.2. | rozmer rúška v zloženom stave: | cm | 17,5 × 9,0
7.7.3. | rúško musí po nasadení a rozvinutí plisovania zakrývať nos, ústa a bradu a priliehať po stranách tváre |  |  |  | vyžaduje sa
7.8. | balenie:
7.8.1. | najmenšie obchodné balenie: 25 ks, 50 ks alebo 100 ks |  |  |  | vyžaduje sa
7.8.2. | výrobok musí byť označený a balený v súlade s platnými právnymi predpismi pre zdravotnícke pomôcky, vrátane požiadaviek na informácie poskytované výrobcom a ich uvedenie v štátnom jazyku |  |  |  | vyžaduje sa
8. Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
8.1. | funkcia:
8.1.1. | respirátor slúži na ochranu dýchacích orgánov pred pevnými aerosólmi a kvapalnými časticami |  |  |  | vyžaduje sa
8.1.2. | určený je pre zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. |  |  |  | vyžaduje sa
8.2. | materiál / prevedenie:
8.2.1. | vyrobený z filtračného materiálu s nízkym odporom pri dýchaní, materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie |  |  |  | vyžaduje sa
8.2.2. | vyhotovenie:
8.2.2.1. | bez výdychového ventilu |  |  |  | vyžaduje sa
8.2.2.2. | s formovateľnou nosovou sponou |  |  |  | vyžaduje sa
8.2.2.3. | s upevnením pomocou gumičiek na uchytenie okolo uší alebo okolo hlavy tak, aby respirátor pevne držal v správnej polohe počas používania |  |  |  | vyžaduje sa
8.3. | klasifikácia:
8.3.1. | Osobný ochranný prostriedok kategórie III |  |  |  | vyžaduje sa
8.3.2. | Respirátor triedy FFP3 |  |  |  | vyžaduje sa
8.4. | normy:
8.4.1. | výrobok musí spĺňať požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425 |  |  |  | vyžaduje sa
8.4.2. | respirátor musí byť v súlade s normou EN 149:2001+A1:2009 |  |  |  | vyžaduje sa
8.4.3. | každý respirátor musí byť označený minimálne: FFP3, CE, 4-ciferným číslom notifikovanej osoby a označením normy EN 149:2001+A1:2009. |  |  |  | vyžaduje sa
8.4.4. | požaduje sa predloženie EÚ vyhlásenia o zhode. |  |  |  | vyžaduje sa
8.5. | farba:
8.5.1. | biela alebo iná neutrálna farba, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
8.6. | veľkosť:
8.6.1. | určený pre dospelých používateľov; konštrukcia respirátora musí umožňovať stabilné a tesné priliehanie k tvári. |  |  |  | vyžaduje sa
8.7. | balenie:
8.7.1. | samostatne hygienicky balené po 1 ks alebo maximálne spotrebiteľské balenie po 10 ks |  |  |  | vyžaduje sa
8.7.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, identifikácia výrobcu alebo modelu, číslo šarže a dátum exspirácie/použiteľnosti |  |  |  | vyžaduje sa
9. Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
9.1. | funkcia:
9.1.1. | respirátor slúži na ochranu dýchacích orgánov pred pevnými aerosólmi a kvapalnými časticami. Určený je pre zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti |  |  |  | vyžaduje sa
9.1.2. | materiál / prevedenie:
9.1.3. | vyrobený z filtračného materiálu s nízkym odporom pri dýchaní, materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie. |  |  |  | vyžaduje sa
9.2. | vyhotovenie:
9.2.1. | bez výdychového ventilu. |  |  |  | vyžaduje sa
9.2.2. | s formovateľnou nosovou sponou. |  |  |  | vyžaduje sa
9.2.3. | s upevnením pomocou gumičiek na uchytenie okolo uší alebo okolo hlavy tak, aby respirátor pevne držal v správnej polohe počas používania. |  |  |  | vyžaduje sa
9.3. | klasifikácia:
9.3.1. | osobný ochranný prostriedok kategórie III. |  |  |  | vyžaduje sa
9.3.2. | respirátor triedy FFP2. |  |  |  | vyžaduje sa
9.4. | normy:
9.4.1. | výrobok musí spĺňať požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425. |  |  |  | vyžaduje sa
9.4.2. | respirátor musí byť v súlade s normou EN 149:2001+A1:2009. |  |  |  | vyžaduje sa
9.4.3. | každý respirátor musí byť označený minimálne: FFP2, CE, 4-ciferným číslom notifikovanej osoby a označením normy EN 149:2001+A1:2009. |  |  |  | vyžaduje sa
9.4.4. | požaduje sa predloženie EÚ vyhlásenia o zhode. |  |  |  | vyžaduje sa
9.5. | farba:
9.5.1. | biela alebo iná neutrálna farba, (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
9.6. | veľkosť:
9.6.1. | určený pre dospelých používateľov; konštrukcia respirátora musí umožňovať stabilné a tesné priliehanie k tvári. |  |  |  | vyžaduje sa
9.7. | balenie:
9.7.1. | samostatne hygienicky balené po 1 ks alebo maximálne spotrebiteľské balenie po 10 ks |  |  |  | vyžaduje sa
9.7.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, identifikácia výrobcu alebo modelu, číslo šarže a dátum exspirácie/použiteľnosti |  |  |  | vyžaduje sa
10. Zástera jednorazová
10.1. | funkcia:
10.1.1. | jednorazová ochranná zástera určená ako ochranná bariéra pre zdravotnícky personál |  |  |  | vyžaduje sa
10.2. | materiál/prevedenie:
10.2.1. | PE fólia |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.2. | slúži ako ochranná bariéra |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.3. | jednorazová |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.4. | nesterilná |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.5. | vodeodolná |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.6. | antistatická |  |  |  | vyžaduje sa
10.2.7. | s úväzkami na upevnenie |  |  |  | vyžaduje sa
10.3. | balenie:
10.3.1. | 50 ks alebo 100 ks v balení |  |  |  | vyžaduje sa
10.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
11. Ochranné okuliare
11.1. | funkcia:
11.1.1. | ochranné okuliare určené pre zdravotníckych pracovníkov |  |  |  | vyžaduje sa
11.2. | materiál/prevedenie:
11.2.1. | číry polykarbonátový zorník |  |  |  | vyžaduje sa
11.2.2. | transparentné vyhotovenie |  |  |  | vyžaduje sa
11.2.3. | úprava proti zahmlievaniu a proti poškriabaniu |  |  |  | vyžaduje sa
11.2.4. | bočná ochrana |  |  |  | vyžaduje sa
11.2.5. | ergonomické vyhotovenie vhodné na bežné zdravotnícke výkony |  |  |  | vyžaduje sa
11.3. | normy:
11.3.1. | výrobok musí byť CE označený |  |  |  | vyžaduje sa
11.3.2. | výrobok musí spĺňať požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425. |  |  |  | vyžaduje sa
11.3.3. | výrobok musí byť v súlade s normou EN ISO 16321-1:2022 |  |  |  | vyžaduje sa
12. Pôrodnícke šaty
12.1. | materiál/prevedenie:
12.1.1. | netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 35
12.1.3. | vzdušná |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.4. | nepriehľadné |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.5. | krátky rukáv |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.6. | s výstrihom s viazacou časťou |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
12.1.8. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
12.2. | farba:
12.2.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
12.3. | balenie:
12.3.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici, |  |  |  | vyžaduje sa
12.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
13. Gynekologická sukňa
13.1. | materiál/prevedenie:
13.1.1. | netkaná textília SMS, |  |  |  | vyžaduje sa
13.1.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 35
13.1.3. | vzdušná |  |  |  | vyžaduje sa
13.1.4. | s gumičkou alebo viazaním v páse |  |  |  | vyžaduje sa
13.1.5. | nepriehľadné |  |  |  | vyžaduje sa
13.1.6. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
13.1.7. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
13.2. | farba:
13.2.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
13.3. | balenie:
13.3.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici |  |  |  | vyžaduje sa
13.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
14. Kolonoskopické šortky
14.1. | materiál/prevedenie:
14.1.1. | netkaná textília , |  |  |  | vyžaduje sa
14.1.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 40
14.1.3. | v zadnej časti otvor pre kolonoskopické a rektoskopické vyšetrenie |  |  |  | vyžaduje sa
14.1.4. | nepriehľadné |  |  |  | vyžaduje sa
14.1.5. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
14.1.6. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
14.2. | balenie:
14.2.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici |  |  |  | vyžaduje sa
14.2.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
15. Jednorazová čiapka- typ CLIP
15.1. | funkcia:
15.1.1. | jednorazová čiapka tvorí ochranu prostredia proti pevným časticiam padajúcim z povrchu hlavy |  |  |  | vyžaduje sa
15.2. | materiál/prevedenie:
15.2.1. | netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 10 | 15
15.2.3. | priedušná |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.4. | neprašná |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.5. | kruhového tvaru |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.6. | po obvode obtiahnutá dvojgumičkou |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.7. | obvod: | cm | 50
15.2.8. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
15.2.9. | typ: kompaktný tvar, typ harmonika |  |  |  | vyžaduje sa
15.3. | farba:
15.3.1. | biela alebo zelená; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
15.4. | balenie:
15.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
15.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
16. Jednorazová čiapka- typ BARET
16.1. | funkcia:
16.1.1. | jednorazová chirurgická čiapka vhodná na dlhé výkony, pacientov a návštevníkov |  |  |  | vyžaduje sa
16.2. | materiál/prevedenie:
16.2.1. | materiál polyprolpyén typ Sunbond |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.2. | čepiec kruhového prierezu, v tvare baretky |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.3. | mäkká a ľahká netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.4. | priedušná |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.5. | viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.6. | neobsahuje latex |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.7. | gramáž textílie: | g/m2 |  |  | 18
16.2.8. | upevnenie: po obvode obšitý gumičkou - elasticky riasený lem odolný proti roztrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.9. | priemer: | cm | 53
16.2.10. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
16.2.11. | typ: baret
16.3. | farba: |  |  |  | vyžaduje sa
16.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
16.4. | balenie: |  |  |  | vyžaduje sa
16.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
16.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
17. Jednorazová operačná čiapka dámska A
17.1. | funkcia:
17.1.1. | jednorazová chirurgická dámska operačná čiapka vhodná na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  | vyžaduje sa
17.2. | materiál/prevedenie:
17.2.1. | vhodná pre krátke aj dlhé vlasy |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.2. | netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex a kolofóniu |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.3. | vhodná pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.4. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.5. | vysoko priedušná, bez chĺpkov, odolná voči oderom |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.6. | s protipotnou čelenkou na prednej strane |  |  |  | vyžaduje sa
17.2.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
17.3. | farba:
17.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
17.4. | balenie:
17.4. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
17.4.1. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
18. Jednorazová operačná čiapka dámska B
18.1. | funkcia:
18.1.1. | jednorazová chirurgická dámska operačná čiapka vhodná na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  | vyžaduje sa
18.2. | materiál/prevedenie:
18.2.1. | vhodná pre krátke aj dlhé vlasy |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.2. | netkaná textília, viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.3. | neobsahuje latex |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.4. | zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.5. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.6. | vysoko priedušná, bez chĺpkov, odolná voči oderom |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
18.2.8. | Typ: sesterská čiapka - zaväzovanie na zátylku |  |  |  | vyžaduje sa
18.3. | farba:
18.3.1. | zelená |  |  |  | vyžaduje sa
18.4. | balenie:
18.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
18.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
19. Jednorazová operačná čiapka dámska C
19.1. | funkcia:
19.1.1. | jednorazová chirurgická dámska operačná čiapka |  |  |  | vyžaduje sa
19.2. | materiál:
19.2.1. | vhodná pre krátke aj dlhé vlasy |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.2. | netkaná textília s vysokou priedušnosťou |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.3. | zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.4. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.5. | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.6. | nízka miera uvoľňovania vlákien (linting) |  |  |  | vyžaduje sa
19.2.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
19.3. | typ/prevedenie:
19.3.1. | pružná, vzadu na gumičku |  |  |  | vyžaduje sa
19.4. | farba:
19.4.1. | fialová alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
19.5. | balenie:
19.5.1. | počet kusov: | ks | 100
19.5.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
20. Jednorazová operačná čiapka pánska A
20.1. | funkcia:
20.1.1. | jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná najmä na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  | vyžaduje sa
20.2. | materiál/prevedenie:
20.2.1. | netkaná textília, viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.2. | neobsahuje latex a kolofóniu |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.3. | vhodná pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.4. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.5. | vysoko priedušná, bez chĺpkov, odolná voči oderom |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.6. | s protipotnou čelenkou na prednej strane |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
20.2.8. | typ: lodička s úväzkami |  |  |  | vyžaduje sa
20.3. | farba:
20.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
20.4. | balenie:
20.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
20.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
21. Jednorazová operačná čiapka pánska B
21.1. | funkcia:
21.1.1. | jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná najmä na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.1. | materiál/prevedenie:
21.2.2. | netkaná textília, viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.3. | neobsahuje latex a kolofóniu |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.4. | vhodná pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.5. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.6. | vysoko priedušná, bez chĺpkov, odolná voči oderom |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.7. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
21.2.8. | typ: lodička so širokými úväzkami |  |  |  | vyžaduje sa
21.3. | farba:
21.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
21.4. | balenie:
21.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
21.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
22. Jednorazová operačná čiapka typ Kukla
22.1. | funkcia:
22.1.1. | jednorazová ochranná čiapky určená pre zdravotnícky personál, zabezpečujúca hygienickú ochranu, obmedzuje uvoľnenie vlasov a častíc do pracovného a operačného prostredia |  |  |  | vyžaduje sa
22.2. | materiál/prevedenie:
22.2.1. | netkaná textília z polypropylénu alebo viskóznej netkanej textílie |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.2. | ľahký, priedušný materiál |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.3. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.4. | elastický okraj pre bezpečné uchytenie |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.5. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.6. | bez obsahu latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.7. | vhodné pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.8. | elastické uchytenie |  |  |  | vyžaduje sa
22.2.9. | typ: Astro (kukla) s viazaním v zadnej časti pre individuálne nastavenie veľkosti |  |  |  | vyžaduje sa
22.3. | farba:
22.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
22.4. | balenie:
22.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
22.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
23. Jednorazová čiapka s ventilovanou sieťkou
23.1. | funkcia:
23.1.1. | jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná na dlhé výkony |  |  |  | vyžaduje sa
23.2. | materiál/prevedenie:
23.2.1. | netkaná textília (polyester, polyolefín) |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.2. | vrchná časť (ventilovaná sieťka) - spunbond (polypropylén) |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.3. | priedušná |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.4. | neobsahuje latex, DEHP |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.5. | gramáž textílie: | g/m2 | 66
23.2.6. | vrchná časť s ventilovanou sieťkou |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.7. | absorpčná vrstva pre zachytávanie potu integrovaná v čelovej oblasti |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.8. | upevnenie: v zadnej časti možné prispôsobiť veľkosť pomocou úväzkov |  |  |  | vyžaduje sa
23.2.9. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
23.3. | farba:
23.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
23.4. | balenie:
23.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
23.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
24. Jednorazová čiapka- typ KOSAK
24.1. | funkcia:
24.1.1. | jednorazová chirurgická čiapka vhodná na dlhé výkony |  |  |  | vyžaduje sa
24.2. | materiál/prevedenie:
24.2.1. | čepiec kruhového prierezu, okrúhla čiapka pre dlhšie vlasy s gumičkou iba v zadnej časti |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.2. | mäkká a ľahká netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.3. | priedušná |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.4. | viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.5. | neobsahuje latex |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.6. | gramáž textílie: | g/m2 | 10 | 15
24.2.7. | upevnenie: gumička v zadnej časti |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.8. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
24.2.9. | typ: okrúhla čiapka pre dlhšie vlasy s gumičkou iba v zadnej časti |  |  |  | vyžaduje sa
24.3. | farba:
24.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
24.4. | balenie:
24.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
24.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
25. Jednorazová čiapka- typ RONDO
25.1. | funkcia:
25.1.1. | jednorazová chirurgická čiapka vhodná na dlhé výkony |  |  |  | vyžaduje sa
25.2. | materiál/prevedenie:
25.2.1. | čepiec kruhového prierezu |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.2. | mäkká a ľahká netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.3. | priedušná |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.4. | viskóza |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.5. | neobsahuje latex |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.6. | gramáž textílie: | g/m2 | 10 | 15
25.2.7. | upevnenie: bez gumičky |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.8. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
25.2.9. | typ: okrúhla čiapka vhodná pre kratšie vlasy - bez gumičky |  |  |  | vyžaduje sa
25.3. | farba:
25.3.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
25.4. | balenie:
25.4.1. | balenie nesterilné, vo viac kusovom balení, |  |  |  | vyžaduje sa
25.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
26. Jednorazová operačná termobunda A
26.1. | materiál/prevedenie:
26.1.1. | jednovrstvová netkaná textília - SMMS |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 35 | 40
26.1.3. | tepelne izolačná |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.4. | ľahká, priedušná, antistatická |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.5. | sťahovacia gumička v dolnej časti chrbta |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.6. | na rukávoch štrikovaný lem |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.7. | priľnavý strih |  |  |  | vyžaduje sa
26.1.8. | počet vreciek: | ks | 1
26.1.9. | nesterilná |  |  |  | vyžaduje sa
26.2. | farba:
26.2.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
26.3. | balenie:
26.3.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici, |  |  |  | vyžaduje sa
26.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
27. Jednorazová operačná termobunda B
27.1. | materiál/prevedenie:
27.1.1. | jednovrstvová netkaná textília - SMMS |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.2. | gramáž textílie: | g/m2 | 50
27.1.3. | tepelne izolačná |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.4. | ľahká, priedušná, antistatická |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.5. | sťahovacia gumička v dolnej časti chrbta |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.6. | na rukávoch štrikovaný lem |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.7. | priľnavý strih |  |  |  | vyžaduje sa
27.1.8. | počet vreciek: | ks | 1
27.1.9. | nesterilná |  |  |  | vyžaduje sa
27.2. | farba:
27.2.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
27.3. | balenie:
27.3.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici, |  |  |  | vyžaduje sa
27.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
28. Jednorazové mini pončo
28.1. | materiál/prevedenie:
28.1.1. | jednovrstvová netkaná textília - SMMS |  |  |  | vyžaduje sa
28.1.2. | priľnavý, vyvýšený golier |  |  |  | vyžaduje sa
28.1.3. | udržuje hruď, plecia a šiju v teple |  |  |  | vyžaduje sa
28.1.4. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
28.2. | farba:
28.2.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
28.3. | balenie:
28.3.1. | jednotlivý produkt v kartónovej krabici, |  |  |  | vyžaduje sa
28.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
29. Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený
29.1. | funkcia:
29.1.1. | operačný plášť určený pre chirurgický personál, poskytujúci vysokú bariérovú ochranu proti prieniku tekutín, baktérií a mikroorganizmov ; so zníženou mierou uvoľňovania vlákien, vysokou odolnosťou voči oderu a komfortom pri dlhodobom nosení |  |  |  | vyžaduje sa
29.2. | materiál/prevedenie:
29.2.1. | netkaná textília z polypropylénu spracovaná technológiou SMS |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.2. | tekutiny odpudzujúci, priedušný materiál |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.3. | dodatočná ochrana proti pretekaniu tekutiny: vystužená predná časť a rukávy (predlaktia) z laminovaného bariérového materiálu |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.4. | odolnosť voči prieniku tekutiny ≥ 40 cm H₂O podľa EN 20811 |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.5. | odolnosť proti prieniku mikróbov min. 3,1 IB podľa EN ISO 22610 |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.6. | dlhé rukávy ukončené dlhou pletenou elastickou manžetou |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.7. | extra široké prekrývanie na zadnej strane |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.8. | zosilnenie v oblasti hrudníka a rukávov |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.9. | antistatický materiál bez obsahu latexu, kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.10. | vhodný pre alergikov |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.11. | zdravotne nezávadný |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.12. | 100 % polypropylénová netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
29.2.13. | gramáž textílie: | g/m² | 40
29.3. | farba:
29.3.1. | stálofarebná; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
29.4. | balenie:
29.4.1. | jednotlivé zapečatené v sterilnom primárom |  |  |  | vyžaduje sa
29.4.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
30. Plášť operačný sterilný nevystužený A
30.1. | funkcia:
30.1.1. | sterilný jednorazový operačný plášť na nosenie pri operačných zákrokoch s nízkym objemom tekutín, minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným tímom a operačnou ranou |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.1. | materiál/prevedenie:
30.2.2. | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.3. | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.4. | zapínanie - úväzky: tkanice alebo suchý zips |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.5. | úväzky odolné voči pretrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.6. | dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.7. | materiál: netkaná textília typu spunlace, spunbond |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.8. | gramáž textílie: | g/m² | 40
30.2.9. | ochrana pred premoknutím, odpudzovaním povrchových kvapalín s nízkym napätím, nenasiakavý |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.10. | ľahký a pevný |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.11. | neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.12. | antistatický materiál |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.13. | bez latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
30.2.14. | vhodný pre alergikov, zdravotne nezávadný |  |  |  | vyžaduje sa
30.3. | Strih:
30.3.1. | zavinovací chrbtová časť so širokým prekrytím - ergonomický |  |  |  | vyžaduje sa
30.3.2. | pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  | vyžaduje sa
30.4. | farba:
30.4.1. | stálofarebná; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
30.5. | balenie:
30.5.1. | otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  | vyžaduje sa
30.5.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
31. Plášť operačný sterilný nevystužený B
31.1. | funkcia:
31.1.1. | sterilný jednorazový operačný plášť, určený pre chirurgické operačné zákroky s menším množstvom tekutín |  |  |  | vyžaduje sa
31.2. | materiál/prevedenie:
31.2.1. | polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS ( Spunbond – Meltblown- Meltblown – Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru, teplo a vzduch |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.2. | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.3. | sterilizovaný ethylenoxidom |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.4. | bez zápachu |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.5. | dĺžka minimálne v rozpätí: | cm | 120 | 170
31.2.6. | zaviňovací - uväzovanie pomocou 2 úväzkov s bezpečnostnými záplatami proti prestupu mikroorganizmov |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.7. | so sterilným chrbtom |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.8. | sterilný |  |  |  | vyžaduje sa
31.2.9. | normy:
31.2.9.1. | spĺňa normu: EN13795 |  |  |  | vyžaduje sa
31.3. | balenie:
31.3.1. | sterilné balenie obsahuje transferovú kartu |  |  |  | vyžaduje sa
31.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
32. Plášť operačný sterilný nevystužený C
32.1. | funkcia:
32.1.1. | sterilný jednorazový operačný plášť |  |  |  | vyžaduje sa
32.2. | materiál/prevedenie:
32.2.1. | polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS ( Spunbond – Meltblown- Meltblown – Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru, teplo a vzduch |  |  |  | vyžaduje sa
32.2.2. | sterilizovaný ethylenoxidom, |  |  |  | vyžaduje sa
32.2.3. | bez zápachu |  |  |  | vyžaduje sa
32.2.4. | dĺžka minimálne v rozpätí: | cm | 120 | 150
32.2.5. | uväzovanie pomocou 2 úväzkov s bezpečnostnými záplatami proti prestupu mikroorganizmov; |  |  |  | vyžaduje sa
32.2.6. | sterilný; |  |  |  | vyžaduje sa
32.3. | Balenie:
32.3.1. | sterilné balenie |  |  |  | vyžaduje sa
32.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
33. Plášť operačný sterilný nevystužený D
33.1. | funkcia:
33.1.1. | sterilný jednorazový operačný plášť, určený pre chirurgické operačné zákroky pre operácie s väčším množstvom tekutín aj pri dlhých operačných výkonoch |  |  |  | vyžaduje sa
33.2. | materiál/prevedenie:
33.2.1. | vyrobený z vodeoodpudivého vlisu SPUNLANCE |  |  |  | vyžaduje sa
33.2.2. | vysoká paropriepustnosť |  |  |  | vyžaduje sa
33.2.3. | antistatický materiál |  |  |  | vyžaduje sa
33.2.4. | sterilný |  |  |  | vyžaduje sa
33.2.5. | normy:
33.2.5.1. | spĺňa normu: EN13795 |  |  |  | vyžaduje sa
33.3. | veľkosť:
33.3.1. | veľkosti plášťu sú aj vo variante s rozšíreným hrudníkom /Large/ |  |  |  | vyžaduje sa
33.4. | Balenie:
33.4.1. | sterilné balenie obsahuje 2 uteráky z materiálu celulóza zosilnená bavlnou |  |  |  | vyžaduje sa
33.4.2. | sterilné balenie obsahuje transferovú kartu |  |  |  | vyžaduje sa
33.4.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
34. Plášť operačný sterilný vystužený
34.1. | funkcia:
34.1.1. | operačný plášť stredná - štandardná kategória pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín. Minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným tímom a operačnou ranou |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.1. | materiál/prevedenie:
34.2.2. | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.3. | lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.4. | zapínanie, úväzky sú odolné voči pretrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.5. | dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.6. | strih zavinovací s výstužou |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.7. | chrbtová časť so širokým prekrytím; ergonomický |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.8. | výstuže vyrobené z materiálu, ktorý „nešuští“, nesmie neobťažovať operatéra |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.9. | výstuže zvnútra odolné voči tekutinám v oblasti rukávov a v prednej časti hrudníku pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.10. | materiál: z hydrofóbneho materiálu, netkaného, s antistatickou úpravou, odolnou proti oderu |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.11. | netvoriace žmolky, neplstiaci sa, priedušný, pohodlný, |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.12. | odolný voči presaku tekutín a baktérií |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.13. | polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS, ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.14. | zosilnené prevedenie: hrudník, rukávy ; širšie zosilnený , aj laterálne antistatický, |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.15. | bez latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.16. | vhodný pre alergikov, zdravotne nezávadný |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.17. | polypropylénová 100% netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
34.2.18. | gramáž textílie: | g/m² | 35
34.2.19. | farba:
34.2.19.1. | stálofarebná; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
34.3. | balenie:
34.3.1. | sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  | vyžaduje sa
34.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
35. Plášt návštevnícky, nesterilný
35.1. | funkcia:
35.1.1. | jednorazový plášť vhodný na krátkodobé použitie ako ochrana odevu pred jeho znečistením a kontamináciou,; ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov |  |  |  | vyžaduje sa
35.2. | materiál/prevedenie:
35.2.1. | zosilnený krčný lem |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.2. | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.3. | zapínanie minimálne na dvoch miestach (na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.4. | úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.5. | dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami respektíve elastickým lemom, resp. všitými gumičkami |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.6. | strih: zavinovací |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.7. | materiál: netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.8. | gramáž textílie: | g/m² | 25
35.2.9. | ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.10. | zo zdravotne nezávadného materiálu |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.11. | nesterilný |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.12. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.13. | farba:
35.2.13.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
35.2.13.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
35.3. | balenie:
35.3.1. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
36. Plášt návštevnícky, sterilný
36.1. | funkcia:
36.1.1. | jednorazový plášť vhodný na krátkodobé použitie ako ochrana odevu pred jeho znečistením a kontamináciou,; ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov |  |  |  | vyžaduje sa
36.2. | materiál/prevedenie:
36.2.1. | zosilnený krčný lem |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.2. | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.3. | zapínanie minimálne na dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.4. | úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.5. | dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami respektíve elastickým lemom, resp. všitými gumičkami |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.6. | strih: zavinovací |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.7. | materiál: netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.8. | gramáž textílie: | g/m² | 25
36.2.9. | ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.10. | zo zdravotne nezávadného materiálu |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.11. | sterilný |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.12. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
36.2.13. | farba:
36.2.13.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
36.3. | balenie:
36.3.1. | sterilné |  |  |  | vyžaduje sa
36.3.2. | každý plášť samostatne balený |  |  |  | vyžaduje sa
36.3.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
37. Plášť ochranný, nesterilný
37.1. | funkcia:
37.1.1. | ochranný plášť určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |  |  |  | vyžaduje sa
37.2. | materiál/prevedenie:
37.2.1. | zosilnený krčný lem |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.2. | krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.3. | zapínanie minimálne v dvoch miestach (na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.4. | úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.5. | dlhý rukáv |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.6. | rukávy musia byť ukončené pletenými manžetami |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.7. | strih: zavinovací |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.8. | materiál: netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.9. | gramáž textílie: | g/m² | 35
37.2.10. | zdravotne nezávadný materiál |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.11. | neobmedzujúci v pohybe, ľahký a pevný, bezprašný |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.12. | nesterilný |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.13. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
37.2.14. | farba:
37.2.14.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
37.3. | balenie:
37.3.1. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
38. Nesterilné nohavice
38.1. | funkcia:
38.1.1. | ochranné chirurgické nohavice určené pre zdravotnícky personál na použitie v zdravotníckych zariadeniach, zabezpečujúce hygienickú ochranu, komfort pri nosení a obmedzenie šírenia kontaminácie v pracovnom prostredí |  |  |  | vyžaduje sa
38.2. | materiál/prevedenie:
38.2.1. | netkaná textília z polypropylénu |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.2. | priedušný, ľahký materiál vhodný na celodenné nosenie |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.3. | nesterilné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.4. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.5. | bez obsahu latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.6. | vhodné pre alergikov, zdravotne nezávadné |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.7. | 100 % polypropylénová netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.8. | gramáž textílie: | g/m² | 45
38.2.9. | elastický pás v oblasti pása pre jednoduché a bezpečné upevnenie |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.10. | rovný strih umožňujúci voľnosť pohybu |  |  |  | vyžaduje sa
38.2.11. | farba:
38.2.11.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
38.3. | balenie:
38.3.1. | nesterilne, vo viac kusovom balení alebo jednotlivo podľa výrobcu |  |  |  | vyžaduje sa
38.3.2. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
39. Jednorazové nohavice
39.1. | funkcia:
39.1.1. | jednorazové ochranné chirurgické nohavice určené pre zdravotnícky personál, zabezpečujúce hygienickú ochranu, komfort pri nosení a obmedzenie kontaminácie v zdravotníckom prostredí |  |  |  | vyžaduje sa
39.2. | materiál/prevedenie:
39.2.1. | netkaná textília z polypropylénu |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.2. | priedušný, ľahký materiál vhodný na celodenné nosenie |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.3. | jednorazové |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.4. | nesterilné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.5. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.6. | bez obsahu latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.7. | vhodné pre alergikov, zdravotne nezávadné |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.8. | 100 % polypropylénová netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.9. | gramáž textílie: | g/m² | 30
39.2.10. | elastický pás v oblasti pása so šnúrkou alebo bez |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.11. | rovný strih umožňujúci voľnosť pohybu |  |  |  | vyžaduje sa
39.2.12. | farba:
39.2.12.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
39.3. | balenie:
39.3.1. | nesterilne |  |  |  | vyžaduje sa
39.3.2. | vo viac kusovom balení alebo jednotlivo podľa výrobcu |  |  |  | vyžaduje sa
39.3.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
40. Košeľa A
40.1. | funkcia:
40.1.1. | jednorazová nesterilná ochranná chirurgická košeľa určená pre zdravotnícky personál, zabezpečujúca hygienickú ochranu, komfort pri nosení a obmedzenie šírenia kontaminácie v zdravotníckom prostredí |  |  |  | vyžaduje sa
40.2. | materiál/prevedenie:
40.2.1. | netkaná textília z polypropylénu |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.2. | priedušný, ľahký materiál vhodný na celodenné nosenie |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.3. | jednorazové |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.4. | nesterilné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.5. | krátky alebo dlhý rukáv |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.6. | zapínanie vpredu alebo obliekania cez hlavu |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.7. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.8. | bez obsahu latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.9. | vhodná pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.10. | 100 % polypropylénová netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
40.2.11. | gramáž textílie: | g/m² | 45
40.2.12. | farba:
40.2.12.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
40.3. | balenie:
40.3.1. | nesterilne |  |  |  | vyžaduje sa
40.3.2. | vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
40.3.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
41. Košeľa B
41.1. | funkcia:
41.1.1. | jednorazová nesterilná ochranná chirurgická košeľa určená pre zdravotnícky personál, zabezpečujúca hygienickú ochranu, komfort pri nosení a obmedzenie šírenia kontaminácie v zdravotníckom prostredí |  |  |  | vyžaduje sa
41.2. | materiál/prevedenie:
41.2.1. | netkaná textília z polypropylénu |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.2. | priedušný, ľahký materiál vhodný na celodenné nosenie |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.3. | jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.4. | nesterilné prevedenie |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.5. | krátky rukáv |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.6. | obliekanie cez hlavu alebo so zapínaním |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.7. | antistatické vlastnosti |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.8. | bez obsahu latexu a kolofónie |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.9. | vhodná pre alergikov, zdravotne nezávadná |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.10. | 100 % polypropylénová netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
41.2.11. | gramáž textílie: | g/m² | 30
41.2.12. | farba:
41.2.12.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
41.3. | balenie:
41.3.1. | nesterilne |  |  |  | vyžaduje sa
41.3.2. | vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
41.3.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
42. Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál
42.1. | funkcia:
42.1.1. | set jednorazového nesterilného oblečenia: nohavice + blúzka (tunika), určený pre chirurgické výkony určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |  |  |  | vyžaduje sa
42.2. | prevedenie:
42.2.1. | Tunika - blúzka:
42.2.1.2. | spôsob obliekania cez hlavu |  |  |  | vyžaduje sa
42.2.1.3. | voľný strih T, s guľatým alebo V výstrihom |  |  |  | vyžaduje sa
42.2.1.4. | krčný lem bez goliera a zapínania |  |  |  | vyžaduje sa
42.2.1.5. | krátky rukáv |  |  |  | vyžaduje sa
42.2.1.6. | počet kusov vreciek v spodnej časti tuniky: | ks | 2
42.2.2. | Nohavice:
42.2.1. | zapínanie v mieste opasku obsahujúce vsunutý pás so šnúrkou na pohodlné uviazanie |  |  |  | vyžaduje sa
42.3. | Materiál:
42.3.1. | netkaný textil, priedušná netkaná textília typu SMMS |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.2. | gramáž textílie: | g/m² | 45
42.3.3. | vhodný pre alergikov, zo zdravotne nezávadného materiálu |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.4. | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.5. | priedušný, ľahký |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.6. | odolný proti oteru - netvorí žmolky, chĺpky, bezprašný, nepúšťa vlákna |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.7. | nepriehľadný, tvarovo stály, pohodlný pri nosení |  |  |  | vyžaduje sa
42.3.8. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
42.4. | farba:
42.4.1. | stálofarebná biela, modrá alebo zelená; iná farba; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
42.5. | balenie:
42.5.1. | nesterilne |  |  |  | vyžaduje sa
42.5.2. | vo viac kusovom balení |  |  |  | vyžaduje sa
42.5.3. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
43. Košeľa pre pacienta Anjel
43.1. | funkcia:
43.1.1. | jednorazová košeľa Anjel určená pre pacienta |  |  |  | vyžaduje sa
43.2. | materiál/prevedenie:
43.2.1. | polypropylén netkaný -SMS |  |  |  | vyžaduje sa
43.2.2. | nepriehľadná |  |  |  | vyžaduje sa
43.2.3. | s viazaním na chrbte |  |  |  | vyžaduje sa
43.2.4. | farba:
43.2.4.1. | tmavomodrá, tmavozelená, tmavofialová, iná tmavá; (farbu je uchádzač povinný uviesť v ponuke) |  |  |  | vyžaduje sa
43.2.4.2. | nesterilná |  |  |  | vyžaduje sa
43.2.4.3. | určená na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
43.3. | balenie:
43.3.1. | na balení musí byť uvedené označenie výrobku, šarža a dátum exspirácie, ak je výrobcom stanovený |  |  |  | vyžaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 12 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Požaduje sa akceptácia dodávateľa, že plnenie bude realizované Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR formou čiastkových objednávok.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") zasielaných Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR s periodicitou a v objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Podriadených organizácií.
3. | Požaduje sa akceptovanie dodávateľa, že plnenie rámcovej dohody Podriadenými organizáciami je výlučne právom Podriadených organizácií a nie povinnosťou a zároveň sa požaduje akceptovanie dodávateľa, že množstvá a druhy tovarov v rámcovej dohode sú uvedené ako predpokladané a nezáväzné tak ako aj pre účastníka rámcovej dohody - MZ SR , tak aj pre Podriadené organizácie, ktoré budú realizovať plnenie tejto rámcovej dohody na základe svojej slobodnej vôli a v zmysle zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb.
3.1 | Momentom zaslania čiastkovej objednávky Podriadenou organizáciou vzniká záväzok Dodávateľa dodať podriadenej organizácií tovar v zmysle čiastkovej objednávky a Podriadenej organizácií vzniká povinnosť tovar dodaný Dodávateľom v súlade s čiastkovou objednávkou a Dohodou tovar prevziať a zaplatiť zaň odplatu (kúpnu cenu) Dodávateľovi.
4. | Požaduje sa dodanie tovaru Dodávateľom (v prípade čiastkovej objednávky zadanej Podriadenou organizáciou):
4.1. | do 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania objednávky Podriadenou organizáciou, ak bude čiastková objednávka Podriadenou organizáciou doručená do 16:00 hod. v pracovné dni. Ak bude čiastková objednávka doručená po 16:00 hod., považuje sa na účely počiatku plynutia lehoty na dodanie tovaru za doručenú o 8:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky.
4.2. | v pracovných dňoch,
4.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
4.4. | do miesta dodania Podriadenej organizácie, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru - na vlastné náklady Dodávateľa tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Podriadenej organizácie a zodpovedná osoba na strane Podriadenej organizácie budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu, (presné miesta a kontaktné osoby Podriadených organizácií, ktoré v zmysle Rámcovej dohody budú mať možnosť realizovať plnenie v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody)
4.5. | s dodacím listom (v prípade, ak faktúra za tovar nie je zároveň aj dodacím listom), ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo rámcovej dohody, číslo príslušnej čiastkovej objednávky, identifikačné údaje Podriadenej organizácie a Dodávateľa, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, čitateľne uvedené mená a priezviská osôb prítomných pri dodaní za Dodávateľa a príslušnej Podriadenej organizácie a ich podpisy
4.6. | Podriadená organizácia zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu v zmysle čiastkovej objednávky.
4.7. | Požaduje sa, aby dodávateľ do ceny tovaru započítal všetky náklady spojené s dodaním tovaru Podriadeným organizáciám (najmä náklady/nie však výlučne na dopravu tovaru, balenie tovaru, nakladanie/vykladanie tovaru do miest dodania tovaru a pod.)
5. | Podriadená organizácia je oprávnená uplatniť reklamáciu tovaru, ak ide o vady tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri jeho dodaní, a to bezodkladne po tom, čo Podriadená organizácia vady zistila. Dodatočne zistené vady, ktoré pri prevzatí nebolo možné odhaliť, môžu byť reklamované aj v prípade, že pri prevzatí boli identifikované a zaznamenané iné vady alebo nezrovnalosti. Dodávateľ je povinný v lehote 5 pracovných dní od doručenia reklamácie nahradiť reklamovaný tovar tovarom zodpovedajúcim požiadavkám Podriadenej organizácie. Všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou znáša Dodávateľ
6. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a/alebo dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť Podriadeným organizáciám, ktoré vykonávajú plnenie tejto Dohody pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi Dodávateľom poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.
7. | Požaduje sa aby dodávateľ akceptoval, že platba za plnenie tovaru bude realizovaná výlučne Podriadenou organizáciou, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru Dodávateľovi v súlade s Dohodou. Platba bude realizovaná príslušnou Podriadenou organizáciou za dodaný tovar Dodávateľom výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie v zmysle čiastkovej objednávky resp. v zmysle hromadnej faktúry za dodaný tovar v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané dodanie tovaru Dodávateľom Podriadenej organizácií podľa toho, ako sa Dodávateľ a príslušná organizácia dohodnú. Za deň splnenia peňažného záväzku Podriadenej organizácie sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Podriadenej organizácie v prospech účtu Dodávateľa.
8. | Požaduje sa aby každá vystavená faktúra Dodávateľom bola vystavená vv zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so splatnosťou faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Podriadenej organizácií. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu dodacieho listu, ak faktúra neslúži zároveň aj ako dodací list. V prípade vystavenia hromadnej faktúry za príslušný kalendárny mesiac danej Podriadenej organizácií, je dodávateľ povinný priložiť k takto vystavenej faktúre aj potvrdené dodacie listy.
9. | Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie v zmysle Dohody bude realizované Podriadenými organizáciami na základe ich prevádzkových potrieb. Plnenie Podriadenými organizáciami bude realizované na ich slobodnej vôli a dodávateľ nemá právo žiadať, aby plnenie realizovala každá Podriadená organizácia, ktorá je uvedená v tejto Dohode.
10. | Dodávateľ berie na vedomie, že množstvo a druh stanovený v tejto rámcovej dohode je pre Podriadené organizácie, pre ktoré Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje túto Rámcovú dohodu nezáväzné. Dodávateľ nemá právo žiadať odobratie uvedeného množstva a druhu v tejto Dohode v lehote počas jej platnosti.
11. | Dodávateľ je povinný vykazovať COO dodávky tovaru realizované v prospech Podriadených organizácii podľa tejto Dohody na mesačnej báze, a to vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Vo výkaze dodávok tovaru dodaných Podriadeným organizáciám v príslušnom mesiaci pre COO, je Dodávateľ povinný uviesť minimálne tieto údaje: obchodné meno Podriadenej organizácie, ktorej bol tovar v príslušnom mesiaci dodaný, číslo dodávky tovaru, dátum dodania tovaru, množstvo a presný druh tovaru, jednotkové ceny v EUR bez DPH a ceny s DPH, celkovú cenu v EUR bez DPH a celkovú cenu v EUR bez DPH za všetky uskutočnené dodávky tovaru (súčet všetkých zrealizovaných dodávok). Dodávateľ zašle vyhotovený výkaz dodávok tovaru COO na e-mail.
12. | Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a z príslušných čiastkových objednávok vzniknutých podľa tejto Dohody, na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných Podriadených organizácií, ktoré vykonávajú plnenie v zmysle tejto Dohody; súhlas dotknutej Podriadenej organizácie sa považuje za platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s ustanovením Dohody, bude neplatný
13. | Zoznam Podradených organizácií, ktoré môžu vykonávať plnenie bude súčasťou Dohody - ako príloha Dohody vrátane ich kontaktných údajov a určenia miest dodania
14. | Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením dohody na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu dohody na dodanie tovaru platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
15. | Dodávateľ je povinný na požiadanie Podriadenej organizácie poskytnúť vzorku tovaru, ktorý je predmetom tejto Dohody, na účely overenia kvality, zhody s technickými požiadavkami. Vzorka musí byť dodaná najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Podriadenej organizácie, pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota. Vzorka sa poskytuje bezodplatne a Dodávateľ znáša všetky náklady spojené s jej dodaním.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Prospektový materiál/katalógový list/technický list (ďalej len "doklad") v slovenskom resp. českom jazyku, ním ponúkaného tovaru (každej položky) s popisom technických vlastností, hodnôt a parametrov ním ponúkaných tovarov, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností, hodnôt a parametrov tovaru, musí zároveň obsahovať referenčné číslo ZP, obchodný názov ZP, výrobcu ZP.
2. | Doklad- CE certifikát/Declaration of Conformity vydanými autorizovanými osobami, alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami tovaru, úradne preložené do slovenského jazyka, alebo Vyhlásenie o zhode.
3. | Ponúkaný tovar musí spĺňať predpisy/nariadenia v súlade s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), prípadne zhodou so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady, podľa zaradenia zdravotníckej pomôcky.
4. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie k ponúkanému tovaru alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému tovaru. V prípade, ak má ponúkaný tovar pridelený ŠUKL kód, uchádzač nemusí k cenovej ponuke predložiť CE certifikát.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny -cenový návrh
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list k tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený tovar, na ktorý predkladáme ponuku v plnom rozsahu spĺňa min. požiadavky na tovar a zároveň čestne prehlasujeme, že všetky údaje/informácie, ktoré sme v ponuke uviedli sú pravdivé, úplné a platné.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 3 Zoznam PO
Príloha č. 3
P. č. | Organizácia | Sídlo | IČO | DIČ
1. | Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica | Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica | 37957651 | 2021923222
2. | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2, 821 05 Bratislava | 17336201 | 2020845816
3. | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | Skladná 205/2, 040 01 Košice | 35563737 | 2021916303
4. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica | 37957937 | 2021928150
5. | Detská fakultná nemocnica Košice | Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 00606715 | 2020777880
6. | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica | 00165549 | 2021095670
7. | Fakultná nemocnica Nitra | Špitálska 6, 950 01 Nitra | 17336007 | 2021205197
8. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky | 17336112 | 2021068324
9. | Fakultná nemocnica Trenčín | Legionárska 28, 911 01 Trenčín | 00610470 | 2021254631
10. | Fakultná nemocnica Trnava | Andreja Žarnova 11, 917 01 Trnava | 00610381 | 2021191084
11. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina | 17335825 | 2020699923
12. | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny | Rastislavova 43, 042 53 Košice | 35562340 | 2021871808
13. | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička | Štiavnička č. 132, 034 01 Štiavnička | 17336171 | 2020589065
14. | Národná transfúzna služba SR | Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava | 30853915 | 2021764371
15. | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová | 00518140 | 2021285090
16. | Národný onkologický ústav | Klenová 1, 833 10 Bratislava | 00165336 | 2020830108
17. | Národný ústav detských chorôb | Limbová 1, 833 40 Bratislava | 00607231 | 2020848368
18. | Národný ústav reumatických chorôb | Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany | 00165271 | 2020530732
19. | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | Vyšné Hágy 23001, 059 84 Vyšné Hágy | 00227811 | 2021212622
20. | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | Gemerská 233, 049 11 Plešivec | 17335949 | 2020967256
21. | Psychiatrická liečebňa Sučany | Hradiská 23, 038 52 Sučany | 17335612 | 2020598888
22. | Psychiatrická nemocnica Hronovce | Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce | 00607266 | 2020404694
23. | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica | Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica | 00606987 | 2020536562
24. | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | Malacká cesta 63,902 18 Pezinok | 30801397 | 2022140483
25. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie | 00607274 | 2021103172
26. | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažítková 4, 821 01, Bratislava | 31813861 | 2021700549
27. | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Rastislavova 43, 041 90 Košice | 00606707 | 2021141969
28. | Univerzitná nemocnica Martin | Kollárová 2, 036 59 Martin | 00365327 | 2020598019
29. | Záchranná zdravotná služba Bratislava | Antolská 11, 851 07 Bratislava | 17336210 | 2020845827
30. | Záchranná služba Košice | Rastislavova 43, 041 91 Košice | 00606731 | 2021141980
31. | Národná transplantačná organizácia | Limbová 14, 831 01 Bratislava | 42267617 | 2023686489
32. | Národné centrum zdravotníckych informácií | Lazaretská 26, 811 09 Bratislava | 00165387 | 2020830119
33. | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | Trnavská cesta 8A, 821 08 Bratislava | 36076643 | 2022063802
34. | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | Limbová 12, 833 03 Bratislava | 00165361 | 2020341895
35. | Zdravé regióny | Limbová 2, 831 01 Bratislava | 50626396 | 2120393033
36. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | Kúpeľná 107, 962 71 Dudince | 00165506 | 2020295442
37. | Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik | Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová | 00165476 | 2021328045
38. | Detenčný ústav Hronovce | Športová 1/B, 935 61 Hronovce | 54339448 | 2121649035
39. | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | Kvetná 11, 821 08 Bratislava | 00165221 | 2020857036
40. | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava | 00607223 | 2020878090
41. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | 00606979 | 2021085759
42. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove | Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov | 00611026 | 2020627158
43. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave | Ružinovská 8, 820 09 Bratislava | 00607436 | 2020878123
44. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci | Palárikova 1156, 022 01 Čadca | 17335493 | 2020552105
45. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne | Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín | 00634883 | 2020563743
46. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede | Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda | 17335981 | 2021112500
47. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante | Hodská 2352/62, 924 81 Galanta | 00610917 | 2021197706
48. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom | 26.novembra 1507/2, 066 18 Humenné | 00611018 | 2021166862
49. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne | Mederčská ul. 742/39, 945 01 Komárno | 17335655 | 2021015150
50. | Regionálny úrad verejného zdravotníczva so sídlom v Košiciach | Ipeľská 1, 040 11 Košice | 00606723 | 2020928052
51. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach | Komenského 4, 934 80 Levice | 00610909 | 2021224183
52. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši | Štúrova 1643/36, 031 80 Liptovský Mikuláš | 00607215 | 2020580463
53. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci | Ulica A. Petőfiho 112/1, 984 38 Lučenec | 17335558 | 2021228836
54. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine | Kuzmányho 27, 036 80 Martin | 17335621 | 2020598899
55. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach | S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce | 17335680 | 2020739391
56. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre | Štefánikova 79/58, 94901 Nitra | 17336031 | 2021205208
57. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch | Slovenská č. 13, 940 30 Nové Zámky | 17336121 | 2021530027
58. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade | Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad | 00611051 | 2020651776
59. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici | Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica | 00610941 | 2020705049
60. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove | Jána Hollého 5, 080 01 Prešov | 00610992 | 2020521899
61. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach | Nemočničná 8, 972 01 Bojnice | 17335817 | 2021163298
62. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote | Tomášikova 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota | 00611000 | 2021287851
63. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave | Špitálska 3, 048 01 Rožňava | 17335957 | 2020967267
64. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici | Kolónia 557/21, 905 01 Senica | 00611034 | 2021043871
65. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi | A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves | 00610984 | 2020736542
66. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni | Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa | 17335451 | 2020704686
67. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku | Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník | 17335914 | 2020792092
68. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch | Stummerova 1856/90, 955 01 Topoľčany | 17335761 | 2021306023
69. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove | Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov | 17335434 | 2020754483
70. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne | Nemocničná 4, 911 01 Trenčín | 00610968 | 2021254653
71. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave | Limbová 6053/6, 917 02 Trnava | 00610933 | 2021191095
72. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši | Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš | 17335515 | 2021319707
73. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou | Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou | 17335787 | 2020635881
74. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene | Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen | 17335710 | 2021340090
75. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom | Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom | 17336104 | 2020533680
76. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline | Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina | 17335876 | 2020699956
77. | Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň | SNP 447, 076 03 Hraň | 35581638 | 2022038645
78. | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa | 37983687 | 2022052164
79. | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | Dolný Smokovec 16070, 059 81 Vysoké Tatry | 37886479 | 2021819327
80. | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | Svätého Jakuba 510, 085 01 Bardejov | 36167908 | 2020028824
81. | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Banisko 273/1, 977 01 Brezno | 31908969 | 2021607687
82. | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. | Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava | 36119385 | 2021737828
83. | Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec | Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec | 45737967 | 2023441673
84. | Nemocnica Modra n.o. | Vajanského 1, 900 01 Modra | 36077054 | 2021702188
85. | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. | M.R.Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom | 36119369 | 2021702254
86. | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. | Winterova 66, 921 63 Piešťany | 36084221 | 2021704685
87. | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | Litovelská 635, 050 01 Revúca | 45736324 | 2023325326
88. | Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora | Predná hora 126, 049 01 Muránska Huta | 37954920 | 2022037215
89. | Poliklinika " Veľké Kapušany n.o." | Zoltána Fábryho 105/20, 079 01 Veľké Kapušany | 31257917 | 2021675700
90. | Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o. | Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce | 35581000 | 2021818392
91. | Sanatórium Dr. Guhra, n.o. | Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry | 37886304 | 2020516630
92. | Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. | Tatranská Kotlina 11068, 059 54 Vysoké Tatry | 36167991 | 2021718325
93. | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava | 36077739 | 2021861655
94. | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. | Kláštorská 134, 949 88 Nitra | 37971832 | 2021877792
95. | VITALITA n.o. LEHNICE | Lehnice 113, 930 37 Lehnice | 36084328 | 2021764228
96. | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. | Nemocničná č. 756/1, 990 01 Veľký Krtíš | 31908977 | 2021701583
97. | Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. | Strojárenská 13, 040 01 Košice | 31256911 | 2021823892
98. | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava | 35971126 | 2022105107
99. | Nemocnica Poprad, a.s. | Banícka 803/28, 058 45 Poprad | 36513458 | 2022127657
100. | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica | 36644331 | 2022102753
101. | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | Rastislavova 43, 041 91 Košice | 36603350 | 2022124159
102. | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Ondavská 8, 040 11 Košice | 36601284 | 2022108704
Vyššie uvedený zoznam podriadených organizácií má informatívny charakter – organizácie v pôsobnosti MZ SR v rámci ktorých verejný obstarávateľ predpokladá, že budú realizovať plnenie predmetu. Verejný obstarávateľ má právo zmeny uvedeného zoznamu (doplnenie) o ďalšie organizácie v pôsobnosti MZ SR. Presné miesta dodania a mená kontaktných osôb konkrétnych podriadených organizácií budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi/uchádzačom pred uzatvoreným zmluvného vzťahu/vzťahov.