SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VEREJNÁ SÚŤAŽ

realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**ZVO**“)

(„**verejná** **súťaž**“)

/tovar/

evidenčné číslo verejnej súťaže:

NsPBR/2020/RVO/17

PREDMET ZÁKAZKY

Sonografické prístroje

|  |
| --- |
| Osoba zodpovedná za vypracovanie súťažných podkladov: Bc. Monika Gondová |
| Súťažné podklady schválil:  Ing. Jaroslav Mačejovský  riaditeľ |

V Brezne, dňa 31.08.2020OBSAH

[ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov 5](#_Toc47682719)

[ODDIEL I. Všeobecné informácie 5](#_Toc47682720)

[1 Identifikácia verejného obstarávateľa 5](#_Toc47682721)

[2 Predmet zákazky 5](#_Toc47682722)

[3 Komplexnosť dodávky a jej rozdelenie na časti 6](#_Toc47682723)

[4 Zdroj finančných prostriedkov 6](#_Toc47682724)

[5 Zmluva 7](#_Toc47682725)

[6 Miesto a termín dodania predmetu zákazky 7](#_Toc47682726)

[7 Oprávnení uchádzači 7](#_Toc47682727)

[8 Predloženie a obsah ponúk 7](#_Toc47682728)

[9 Variantné riešenie 10](#_Toc47682729)

[10 Platnosť ponúk 10](#_Toc47682730)

[11 Náklady na ponuky 10](#_Toc47682731)

[ODDIEL II. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 10](#_Toc47682732)

[12 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 10](#_Toc47682733)

[13 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 11](#_Toc47682734)

[14 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 12](#_Toc47682735)

[ODDIEL III. Príprava ponuky 12](#_Toc47682736)

[15 Jazyk ponúk 12](#_Toc47682737)

[16 Zábezpeka 12](#_Toc47682738)

[17 Mena a ceny uvádzané v ponukách 13](#_Toc47682739)

[18 Vyhotovenie ponúk 14](#_Toc47682740)

[19 Konflikt záujmov 14](#_Toc47682741)

[ODDIEL IV. Predkladanie ponúk 14](#_Toc47682742)

[20 Spôsob predkladania ponuky 14](#_Toc47682743)

[21 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 15](#_Toc47682744)

[22 Stiahnutie/vymazanie pôvodnej ponuky a predloženie novej ponuky 16](#_Toc47682745)

[ODDIEL V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 16](#_Toc47682746)

[23 Otváranie ponúk 16](#_Toc47682747)

[24 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk 16](#_Toc47682748)

[25 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 18](#_Toc47682749)

[ODDIEL VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 19](#_Toc47682750)

[26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača a informácia o výsledku hodnotenia ponúk 19](#_Toc47682751)

[27 Uzavretie zmluvy 19](#_Toc47682752)

[ČASŤ B. Opis predmetu zákazky 21](#_Toc47682753)

[**ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky** 21](#_Toc47682754)

[**Časť I. predmetu zákazky** 21](#_Toc47682755)

[1 Položka č. 1 - USG prístroj vyššej triedy celotelový 21](#_Toc47682756)

[**Časť II. predmetu zákazky** 23](#_Toc47682757)

[2 Položka č. 1 - USG prístroj s adekvátnymi sondami 23](#_Toc47682758)

[**Časť III. predmetu zákazky** 26](#_Toc47682759)

[3 Položka č. 1 - Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie 26](#_Toc47682760)

[**Časť IV. predmetu zákazky** 28](#_Toc47682761)

[4 Položka č. 1 - USG prístroj 28](#_Toc47682762)

[**Časť V. predmetu zákazky** 29](#_Toc47682763)

[5 Položka č. 1 - USG echokardiograf -prístroj high-end triedy 30](#_Toc47682764)

[**Časť VI. predmetu zákazky** 32](#_Toc47682765)

[6 Položka č. 1 - Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy 32](#_Toc47682766)

[**Oddiel II. Spoločné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky** 34](#_Toc47682767)

[7 Ďalšie požiadavky na predmet zákazky 34](#_Toc47682768)

[8 Termín dodania predmetu zákazky 34](#_Toc47682769)

[9 Miesto dodania predmetu zákazky 35](#_Toc47682770)

[10 Záruka a servisné podmienky 35](#_Toc47682771)

[11 Ďalšie požiadavky predmet zákazky a súvisiace služby 35](#_Toc47682772)

[ČASŤ C. Spôsob určenia ceny 36](#_Toc47682773)

[1 Stanovenie ceny za predmet zákazky 36](#_Toc47682774)

[2 Predloženie ceny za predmet zákazky 36](#_Toc47682775)

[ČASŤ D. Obchodné podmienky 37](#_Toc47682776)

[1 Podmienky uzatvorenia zmluvy 37](#_Toc47682777)

[2 Vzor zmluvy pre Časť I. až VI. predmetu zákazky 37](#_Toc47682778)

[Časť E. Kritéria hodnotenia ponúk 47](#_Toc47682779)

[1 Kritérium na hodnotenie ponúk 47](#_Toc47682780)

[2 Spôsob vyhodnotenia ponúk 47](#_Toc47682781)

[Časť F. Cenová tabuľka (vzor) 49](#_Toc47682782)

[1 Cenová tabuľka pre Časť I. predmetu zákazky 49](#_Toc47682783)

[2 Cenová tabuľka pre Časť II. predmetu zákazky 49](#_Toc47682784)

[3 Cenová tabuľka pre Časť III. predmetu zákazky 49](#_Toc47682785)

[4 Cenová tabuľka pre Časť IV. predmetu zákazky 49](#_Toc47682786)

[5 Cenová tabuľka pre Časť V. predmetu zákazky 50](#_Toc47682787)

[6 Cenová tabuľka pre Časť VI. predmetu zákazky 50](#_Toc47682788)

[Časť G. Podmienky elektronickej aukcie 51](#_Toc47682789)

[1 Všeobecné informácie 51](#_Toc47682790)

[2 Priebeh aukcie 51](#_Toc47682791)

[3 Ďalšie upozornenia pre účasť v aukcii 54](#_Toc47682792)

[Príloha č.1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vzor) 55](#_Toc47682793)

[Príloha č.2: Jednotný európsky dokument (JED) v zmysle § 39 ZVO 56](#_Toc47682794)

[Príloha č.3: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (vzor) 57](#_Toc47682795)

[Príloha č.4: Vyhlásenie k podmienkam verejnej súťaže (vzor) 58](#_Toc47682796)

[Príloha č.5: Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor) 60](#_Toc47682797)

ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov

2. ODDIEL I. Všeobecné informácie

* 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

### 

### Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

### Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

### Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

### IČO: 31 908 969

### DIČ: 2021607687

### IČ DPH: SK2021607687

### Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

### IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739

### (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“)

### Osoba zodpovedná

### za vypracovanie súťažných podkladov: Bc. Monika Gondová (ďalej len „**Zodpovedná osoba**“)

* 1. Predmet zákazky

### Predmetom zákazky je dodanie tovaru – zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len „**predmet zákazky**“).

### Hlavný kód CPV:

### 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

### Predmet zákazky je rozdelený na šesť samostatných častí pozostávajúce z nižšie uvedených položiek (ďalej aj „**Časti predmetu zákazky**“ alebo len „**Časti**“ ale aj jednotlivo ako „**Časť**“):

### **Časť I.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | USG prístroj vyššej triedy celotelový | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### **Časť II.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | USG prístroj s adekvátnymi sondami | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### **Časť III.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### **Časť IV.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | USG prístroj | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### **Časť V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | USG echokardiograf -prístroj high-end triedy | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### **Časť VI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Dodatočné kódy CPV** |
|  | Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy | 1 | 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje  33141641-5 Sondy |

### Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

* 1. Komplexnosť dodávky a jej rozdelenie na časti

### Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na šest samostatných častí.

### Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero Častí predmetu zákazky.

* 1. Zdroj finančných prostriedkov

### 

### Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „**Poskytovateľ NFP**“) pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" (ďalej „**Projekt**“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

* 1. Zmluva

### 

### Výsledkom verejnej súťaže bude šesť kúpnych zmlúv uzatvorených podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, medzi úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi (predávajúci) a verejným obstarávateľom (kupujúci) (ďalej len ako „**zmluva**“). Pokiaľ sa v súťažných podkladoch hovorí o zmluve, platí, že sa uvádzaná informácia, resp. podmienka vzťahuje na zmluvy pre všetkých šesť Častí predmetu zákazky, ak nie je uvedené inak.

### Obsah zmluvy bude zodpovedať podmienkam stanoveným v týchto súťažných podkladoch a v ponuke úspešného uchádzača.

### Keďže verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnými prostriedkami na financovanie predmetu zákazky v celom rozsahu, podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie výsledku tejto súťaže Poskytovateľom NFP.

* 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

### 

### Miesto dodania predmetu zákazky pre všetky Časti predmetu zákazky: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.

### Termín dodania predmetu zákazky:

### tovar tvoriaci Časť I. až VI. predmetu zákazky bude dodaný do (12) dvanásť týždňov odo dňa účinnosti zmluvy.

* 1. Oprávnení uchádzači

### Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.

### V prípade, ak je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v tejto verejnej súťaži. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

* 1. Predloženie a obsah ponúk

### Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov a v lehote uvedenej v bode 21.3 tejto časti súťažných podkladov.

### Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží dokumenty uvedené v bodoch 8.4.3 až 8.4.6, 8.4.9 a 8.4.10 nižšie pre každú Časť predmetu zákazky samostatne. Z označenia týchto dokumentov musí byť jednoznačne zrejmé, ktorej Časti predmetu zákazky sa týkajú.

### Súčasťou ponuky musia byť nasledujúce doklady / dokumenty:

* + 1. Identifikácia uchádzača (vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. číslom) a Časti predmetu zákazky, pre ktorú ponuku predkladá.
    2. Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu v súlade s podmienkami Časti G. Podmienky elektronickej aukcie (min. v štruktúre meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. a e-mail).
    3. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti požadované v Časti III.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet tejto zákazky uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej „**Oznámenie**“). V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti pre každú z týchto Častí samostatne.
    4. Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých podmienok stanovených v Časti B. Opis predmetu zákazky. Opis musí obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu, ako tovary a súvisiace služby tvoriace ponúkaný predmet plnenia spĺňajú všetky požiadavky uvedené v Časti B. Opis predmetu zákazky. **Uchádzač predloží opis v štruktúre Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov**, pričom uvedie ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch tejto prílohy (uvedie číslo bodu a základný opis tovaru spĺňajúci požiadavky verejného obstarávateľa, respektíve informáciu o spôsobe plnenia/plnení v ňom požadovanej požiadavke/požiadaviek). **Uchádzač tiež uvedie výrobcu ponúkaného tovaru (zariadenia) ako a jeho typové označenie. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia samostatne pre každú Časť.**
    5. Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. **V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží návrh zmluvy pre každú z týchto Častí samostatne.**
    6. Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 16 tejto časti súťažných podkladov vo forme stanovenej v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov. **V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, zloží zábezpeku pre každú z týchto Častí samostatne.**
    7. Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov v súlade s bodom 19 tejto časti súťažných podkladov.
    8. Vyhlásenie o podmienkach verejnej súťaže, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov.
    9. Návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa vzoru v Prílohe č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vzor) týchto súťažných podkladov. **V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží návrh na plnenie kritéria pre každú z týchto Častí samostatne.**
    10. Cena predmetu zákazky stanovená v súlade s podmienkami Časti C. Spôsob určenia ceny a Časti F. Cenová tabuľka (vzor) týchto súťažných podkladov. **V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero Častí predmetu zákazky, predloží cenu predmetu zákazky pre každú z týchto Častí samostatne.**
    11. Kópia ponuky bez dokladov a dokumentov podľa bodu 8.4.3 vyššie vo vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií v súlade s bodom 8.10 tejto časti súťažných podkladov nižšie.

### Každá z vyššie uvedených častí ponuky (pokiaľ z bodov 8.6 alebo 8.7 tejto časti súťažných podkladov nevyplýva inak) musí byť:

### v prípade:

### dokumentu vydaného uchádzačom - **podpísaná uchádzačom**, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných,

### dokumentu, ktorý uchádzač nevydáva a nejedná sa o doklad uvedený v bode 8.4.3 tejto časti súťažných podkladov alebo doklad uvedený v bode 8.4.6 tejto časti súťažných podkladov - **podpísaná treťou osobou**, ktorá ho vydáva, resp. jej štatutárnym zástupcom alebo iným ňou splnomocneným zástupcom,

### **naskenovaná** (odporúčaný formát je „PDF“),

### **vložená** do systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov.

### Doklady a dokumenty uvedené v bode 8.4.3 tejto časti súťažných podkladov, **ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ZVO**, ktoré vydávajú tretie subjekty (najmä orgány verejnej moci), vrátane ich úradných prekladov, ak sú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť do systému JOSEPHINE vložené buď:

### ako doklady obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „**nariadenie eIDAS**“) subjektu, ktorý taký doklad vydal; alebo

### v prípade, ak nie sú vydávané v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa nariadenia eIDAS, tak vo forme elektronického dokumentu vytvoreného zaručenou konverziou pôvodného originálu dokumentu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov.

### V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky, uchádzač predloží v ponuke doklad o zložení bankovej záruky, resp. poistenia záruky podľa bodu 8.4.6 tejto časti súťažných podkladov buď vo forme:

### elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. poisťovne v súlade s nariadením eIDAS v prípade, ak banka, resp. poisťovňa uchádzača takúto formu vystavenia bankovej záruky, resp. poistenia záruky pripúšťa. V takom prípade nesmie byť uplatnenie bankovej záruky, resp. poistenia záruky zo strany verejného obstarávateľa spojené so žiadnou prekážkou vyplývajúcou z elektronickej formy bankovej záruky, resp. poistenia záruky oproti uplatneniu plnenia z písomnej bankovej záruky, resp. poistenia záruky; alebo

### prostej kópie bankovej záruky, resp. poistenia záruky a zároveň samostatne doručí originál záručnej listiny, resp. poistenia záruky (notársky overená kópia záručnej listiny, resp. poistenia záruky nie je postačujúca) na adresu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno v súlade s bodom 21 tejto časti súťažných podkladov.

### V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa sa odporúča, aby uchádzač predložil výpis z bankového účtu, resp. iný doklad potvrdzujúci skutočnosť, že finančné prostriedky budú pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Všetky doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, **musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne**.

### V prípade, ak sa vyskytnú pochybnosti o pravosti dokumentov predložených v ponuke vo forme skenu podľa bodu 8.5 vyššie alebo pravdivosti informácií v nich uvedených, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať od uchádzača ich dodatočné predloženie vo forme obsahujúcej kvalifikovaný elektronický podpis, resp. vo forme zaručenej elektronickej konverzie podľa bodu 8.6 vyššie, resp. vo forme listinného originálu obdobne, ako je uvedené v bode 8.7.2 tejto časti súťažných podkladov.

### Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač elektronicky predloží aj kópiu časti ponuky podľa bodu 8.4.11 tejto časti súťažných podkladov vo formáte Portable Document Format (.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií alebo osobných údajov v zmysle Noriem ochrany osobných údajov (napríklad s vynechaným textom tvoriacim dôverné informácie). Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

* 1. Variantné riešenie

### Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

* 1. Platnosť ponúk

### Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.03.2021.

### V prípade predĺženia procesu verejného obstarávania z objektívnych dôvodov, sa uchádzačom oznámi predĺženie lehoty viazanosti ponúk formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

### Lehota viazanosti ponúk (vrátane jej predĺženia) nepresiahne **12 mesiacov** od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

* 1. Náklady na ponuky

### Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponúk znášajú uchádzači bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

### **Ponuky doručené spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú.** Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

2. ODDIEL II. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
   1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

### Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „**komunikácia**“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku.

### Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.

### JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

### Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (<http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf>).

### Minimálne technické požiadavky na používanie systému sú dostupné na webovom sídle portálu JOSEPHINE (<http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf>).

### Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

### Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

### Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

### Google Chrome, alebo

### Microsoft Edge.

### Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú uchádzačovi, resp. záujemcovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

### Uchádzač, resp. záujemca, sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

### Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

### Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Akákoľvek komunikácia so záujemcami, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke alebo s uchádzačmi, ktorá bude realizovaná prostredníctvom systému JOSEPHINE, bude zasielaná na záujemcom/uchádzačom určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE).

### Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty (i) v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE a (ii) v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

### Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov budú medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, pričom Verejnému obstarávateľovi budú podania doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého je Verejné obstarávanie realizované (t.j. JOSEPHINE).

* 1. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

### V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

### Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

* 1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

### 

### Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

1. ODDIEL III. Príprava ponuky
   1. Jazyk ponúk

### Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

### Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

* 1. Zábezpeka

### Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

### pre Časť I. predmetu zákazky vo výške **1.300,-EUR** (slovom: tisíc tristo euro),

### pre Časť II. predmetu zákazky vo výške **1.000,-EUR** (slovom: tisíc euro),

### pre Časť III. predmetu zákazky vo výške **1.000,-EUR** (slovom: tisíc euro),

### pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške **1.000,-EUR** (slovom: tisíc euro),

### pre Časť V. predmetu zákazky vo výške **2.000,-EUR** (slovom: dvetisíc euro),

### pre Časť VI. predmetu zákazky vo výške **1.300,-EUR** (slovom: tisíc tristo euro).

### Zábezpeku je možné zložiť:

### Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka, v platnom znení. Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť určená v bankovej záruke minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti), t. j. do 31.03.2021. Z bankovej záruky vystavenej bankou musí ďalej vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa vo verejnej súťaži s názvom **Sonografické prístroje, pričom v texte bankovej záruky musí byť verejná súťaž nezameniteľne identifikovateľná napr. číslom Oznámenia, ktorým bola vyhlásená a označením Časti predmetu zákazky, pre ktorú sa banková záruka poskytuje**. Banka sa musí bezpodmienečne a neodvolateľne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú bankovou zárukou na základe prvej výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Banková záruka vzniká dňom písomného vyhlásenia banky a zábezpeka vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky, uchádzač predloží bankovú záruku **vo forme a spôsobom uvedeným v ustanovení bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov**.

### Poskytnutím poistenia záruky za uchádzača:

Poskytnutie poistenia záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistenej zmluve, ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti), t. j. do 31.03.2021. Z dokladu vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto verejnej súťaži s názvom **Sonografické prístroje, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť verejná súťaž nezameniteľne identifikovateľná napr. číslom Oznámenia, ktorým bola vyhlásená a označením Časti predmetu zákazky, pre ktorú sa poistenie záruky poskytuje.** Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Poisťovňa sa musí bezpodmienečne a neodvolateľne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú poistením záruky na základe prvej výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká doručením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnému obstarávateľovi. V prípade poskytnutia zábezpeky formou poistenia záruky, uchádzač predloží doklad vystavený poisťovňou **vo forme a spôsobom uvedeným v ustanovení bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov.**

### Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa musia byť zložené na účet:

1. Názov banky: Tatra banka, a.s.
2. IBAN kód: SK74 1100 0000 0026 2777 8739
3. SWIFTová adresa banky: TATRSKBX
4. Variabilný symbol: [*uchádzač doplní svoje IČO*]
5. Poznámka: Sonografické prístroje [*označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť I. / Časť II. / Časť III. / Časť IV. / Časť V. / Časť VI.]*

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Ak nebude platná banková záruka alebo doklad o poistení záruky súčasťou ponuky uchádzača, prípadne nebudú zložené finančné prostriedky na účte verejného obstarávateľa v zmysle bodu 16.2.3 vyššie, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. a) ZVO. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

### uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

### márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

### uzavretia zmluvy.

### Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

### odstúpi od svojej ponuky alebo

### neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu v súlade s § 56 ods. 8 až 15 ZVO.

* 1. Mena a ceny uvádzané v ponukách

### Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení.

### Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR. Celková cena ako aj každá z cenových položiek musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.

### Časti ponúk uvádzajúce cenu musia obsahovať jednotkovú cenu každej z položiek a celkovú cenu predmetu zákazky, t. j. súčet všetkých položiek, ako aj ďalšie náležitosti uvedené v Časti C. Spôsob určenia ceny.

* 1. Vyhotovenie ponúk

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

* 1. Konflikt záujmov

### Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

### Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

### Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto verejného obstarávania.

### Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov) spôsobom podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.

### Uchádzač, resp. záujemca je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

ODDIEL IV. Predkladanie ponúk

* 1. Spôsob predkladania ponuky

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com>, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov a podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

### Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak

#### nedodržal určený spôsob komunikácie,

#### obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo

#### nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

### Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

### Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

#### v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.,

#### nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.,

#### vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.,

#### počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára záujemcu v listovej podobe formou doporučenej pošty. **Lehota na tento úkon je obvykle 3-4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.**

### Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

### Požiadavka verejného obstarávateľa na doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti, ktoré musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 8 tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač pri vkladaní ponuky samostatne vyplní položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

### Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral). Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa neotvorí.

* 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

### Ponuky sa predkladajú v súlade s podmienkami bodu 20 tejto časti súťažných podkladov.

### Ak uchádzač v ponuke predkladá v zmysle bodu 8.7.2 tejto časti súťažných podkladov aj originál záručnej listiny, resp. originál dokladu o poistení záruky v tlačenej forme, predloží tento dokument v samostatnom uzavretom obale na adresu uvedenú v bode 21.2.1. nižšie, pričom obal musí obsahovať nasledovné údaje:

#### adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

#### adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),

#### označenie „**Verejná súťaž – Sonografické prístroje –** *[označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť I. / Časť II./ Časť III. / Časť IV. / Časť V. / Časť VI.]* **–doklad o zložení zábezpeky - neotvárať**“.

### 

### Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **05.10.2020 o 10:00 hod**. miestneho času.

* 1. Stiahnutie/vymazanie pôvodnej ponuky a predloženie novej ponuky

### Uchádzač môže predloženú ponuku stiahnuť, resp. vymazať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov. Predloženie novej ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE až po jej predchádzajúcom stiahnutí, resp. vymazaní (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). Predloženie novej časti ponuky, ktorá bola predložená podľa bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov, je možné vykonať tak, že uchádzač do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov:

#### predloží novú (kompletnú) ponuku prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE a

#### doručí novú časť ponuky podľa bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov na adresu uvedenú v bode 21.2.1. tejto časti súťažných podkladov.

1. ODDIEL V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
   1. Otváranie ponúk

### Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že sa najskôr overí neporušenosť každej ponuky a následne sa každá ponuka otvorí sprístupnením jej obsahu.

### Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **05.10.2020 o****12:00 hod**. miestneho času na adrese: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.

### Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

### Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO a v súlade ustanovením bodu 24 tejto časti súťažných podkladov.

* 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk

### Posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.

### V rámci procesu hodnotenia ponúk komisia najprv posudzuje splnenie podmienok účasti uchádzačom.

### Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa Časti III.1) Oznámenia bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti týkajúcich sa:

#### osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ZVO,

#### technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36 ZVO.

### Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať na základe dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v Časti III.1) Oznámenia.

### Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED) podľa § 39 ZVO (podrobnejšie inštrukcie sú v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov a na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html). Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

### Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do:

#### dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

#### piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa bodu 24.5.1.

### Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.

### Pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) ZVO verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti.

### Verejný obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 6 a 7 ZVO.

### Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) ZVO a § 40 ods. 7 ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

### Komisia ďalej vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

### 

### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Ustanovenia bodu 24.17 nižšie sa aplikuje primerane aj na hodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### Komisia akceptuje iba ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené v súlade s § 53 ods. 5 Zákona.

### Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, v časti návrhu na plnenie kritérií.

### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky v časti návrhu na plnenie kritérií a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

### Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o

### 15 % nižšia, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

### 10 % nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

### Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o  vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 2 a 6 ZVO.

### V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 1 ZVO a Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016 zo dňa 15.4.2016.

### 

### Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 53 ods. 5 ZVO.

### Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Komisia ďalej vyhodnocuje ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejnej súťaže vylúčené podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v Oznámení a spôsobom určeným v Časti E. Kritériá hodnotenia ponúk týchto súťažných podkladov, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

### Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať spôsobom určeným v Časti E. Kritériá hodnotenia ponúk týchto súťažných podkladov v mene euro (EUR). Hodnotené budú ceny **bez DPH**.

### Na stanovenie konečného poradia ponúk bude použitá elektronická aukcia v súlade s ustanoveniami § 54 ZVO a podmienkami uvedenými v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie týchto súťažných podkladov.

* 1. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

### Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

### Obchodné tajomstvo a informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ:

#### uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. povinnosť zverejňovať zmluvy podľa osobitného predpisu) a

#### z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné.

V opačnom prípade verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „**profil**“) kompletnú ponuku, pričom verejný obstarávateľ a osoba (uvedená v bode 1 Časti A. Pokyny pre uchádzačov) vykonávajúca pre verejného obstarávateľa niektoré činnosti spojené s realizáciou postupu zadávania tejto zákazky, budú vždy zbavení a ochránení pred akoukoľvek potenciálnou ujmou, ktorá im môže byť spôsobená porušením vyššie opísanej povinnosti uchádzača. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoju jednoznačnú vôľu byť viazaný týmto ustanovením.

### Za dôverné informácie môže uchádzač v súlade s § 22 ZVO označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

### Po podpise zmluvy verejný obstarávateľ zverejní v profile v súlade s § 64 ZVO zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu podľa § 24 ZVO, zmluvu a každú jej zmenu. Po skončení alebo zániku zmluvy verejný obstarávateľ zverejní v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy a informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje ZVO.

1. ODDIEL VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
   1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača a informácia o výsledku hodnotenia ponúk

### Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 55 ods. 1 ZVO po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil **na prvom mieste v poradí**.

### Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 ZVO.

### Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 26.1 vyššie a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZVO. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.

* 1. Uzavretie zmluvy

### Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

### Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

### Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 27.2. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

### Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

### Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

### Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

### Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu č. 3 zmluvy najneskôr pred jej podpisom.

### Keďže verejný obstarávateľ pri vyhlásení tejto verejnej súťaže vychádzal z predpokladu, že predmet zákazky bude z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku, neschválenie výsledku tejto verejnej súťaže Poskytovateľom NFP sa považuje za zmenu okolností, za ktorých bola táto verejná súťaž vyhlásená a je dôvodom na jej zrušenie.

### Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, ak právne predpisy alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak.

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

**Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.**

1. **ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky**
2. **Časť I. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

* 1. Položka č. 1 - USG prístroj vyššej triedy celotelový
  2. Predmetom zákazky je tovar – USG prístroj vyššej triedy celotelový v počte 1 ks.
  3. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  |
| 2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 12" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 280 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1 940 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm |  |
| 7 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB |  |
| 8 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 9 | USB porty | min. 4 ks |  |
| 10 | Ethernetový konektor | áno |  |
| 11 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 12 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 13 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 15 | M-mód | áno |  |
| 16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 24kHz | áno |  |
| 17 | Energetický doppler | áno |  |
| 18 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |
| 19 | Kontinuálny CW doppler | áno |  |
| 20 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 21 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 22 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou | áno |  |
| 23 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 24 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 25 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 26 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 27 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 28 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |
| 29 | Softvér pre automatické meranie anteriórnej a posteriórnej karotickej intimy a médie (IMT) | áno |  |
| 30 | Automatické meranie arteriálnej pružnosti s meraním parametrov: CC, DC, PW | áno |  |
| 31 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 32 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |
| 33 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
| 34 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 35 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 36 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 37 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 38 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno |  |
| 39 | Panoramatické zobrazenie | áno |  |
| 40 | Kontrastné zobrazenie - vyšetrovanie echokontrastnými látkami | áno |  |
| 41 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
| 42 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  |
| 43 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 44 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre gynekologicko-pôrodnícke vyšetrovanie | áno |  |
| 45 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 46 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  |
| 47 | Ohrievač gélu | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 48 | Lineárna sonda č.1 | s frekvenčným rozsahom min. 6-18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 49 | Počet elementov na lineárnej sonde č.1 | min. 192 |  |
| 50 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.1 | min. 145 mm |  |
| 51 | Lineárna sonda č.2 | s frekvenčným rozsahom min. 2-11 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 11) MHz musí byť zachovaný |
| 52 | Počet elementov na lineárnej sonde č.2 | min. 256 |  |
| 53 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.2 | min. 195 mm |  |
| 54 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1 - 8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 8) MHz musí byť zachovaný |
| 55 | Počet elementov na abdominálnej konvexnej sonde | min. 192 |  |
| 56 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 400 mm |  |
| 57 | Vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 3-10 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 10) MHz musí byť zachovaný |
| 58 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej sonde | min. 185 mm |  |
| 59 | Počet elementov na vaginálnej sonde | min. 192 |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Časť II. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

* 1. Položka č. 1 - USG prístroj s adekvátnymi sondami
  2. Predmetom zákazky je tovar – USG prístroj s adekvátnymi sondami v počte 1 ks.
  3. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  |
| 2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 10" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 256 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1400 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 500 GB |  |
| 7 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 8 | USB porty | min. 4 |  |
| 9 | Ethernetový konektor | áno |  |
| 10 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 11 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 12 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 13 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 14 | M-mód | áno |  |
| 15 | Anatomický M-mód | áno |  |
| 16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  |
| 17 | Spektrálny PW a CW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW a CW krivky | áno |  |
| 18 | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno |  |
| 19 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 20 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 21 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 22 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 23 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 24 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 25 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |
| 26 | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno |  |
| 27 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 28 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 29 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 30 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 31 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 32 | EKG modul | áno |  |
| 33 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  |
| 34 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 35 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 36 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  |
| 37 | Ohrievač gélu | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 38 | Lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 6-18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 39 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde | min. 145 mm |  |
| 40 | Mikrokonvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9) MHz musí byť zachovaný |
| 41 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na mikrokonvexnej sonde | min. 210 mm |  |
| 42 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 5) MHz musí byť zachovaný |
| 43 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 380 mm |  |
| 44 | Detská kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 8) MHz musí byť zachovaný |
| 45 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na detskej kardiologickej sonde | min. 300 mm |  |
| 46 | Kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1,5 -4 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,5 - 4) MHz musí byť zachovaný |
| 47 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde | min. 350 mm |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Časť III. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

* 1. Položka č. 1 - Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie
  2. Predmetom zákazky je tovar – Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie v počte 1 ks.
  3. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie** požadovaný počet: 1 ks | | | |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  |
| 2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 10" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 256 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1 400 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 250 GB |  |
| 7 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 8 | USB porty | min. 4 |  |
| 9 | Ethernetový konektor | áno |  |
| 10 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 11 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 12 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 13 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 14 | M-mód | áno |  |
| 15 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  |
| 16 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |
| 17 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 18 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 19 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 20 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 21 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 22 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 23 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 24 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno |  |
| 25 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 26 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
| 27 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  |
| 28 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 29 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 30 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 31 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 32 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 33 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
| 34 | Softvér pre automatické meranie anteriórnej a posteriórnej karotickej intimy a médie (IMT) | áno |  |
| 35 | Softvér pre automat. meranie arteriálnej pružnosti s meraním parametrov: CC, DC, PW | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 36 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 37 | Lineárna sonda č. 1 | s frekvenčným rozsahom min. 7-18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (7 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 38 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.1 | min. 140 mm |  |
| 39 | Lineárna sonda č.2 | s frekvenčným rozsahom min. 4-8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 8) MHz musí byť zachovaný |
| 40 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.2 | min. 195 mm |  |
| 41 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-7 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 7) MHz musí byť zachovaný |
| 42 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 360 mm |  |
| 43 | Sektorová sonda pre transkraniálne vyšetrovanie | s frekvenčným rozsahom min. 1,5-4 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,5 - 4) MHz musí byť zachovaný |
| 44 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na sektorovej sonde | min. 270 mm |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Časť IV. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

1. Položka č. 1 - USG prístroj
   1. Predmetom zákazky je tovar – USG prístroj v počte 1 ks.
   2. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **USG prístroj** požadovaný počet: 1 ks | | | |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Typ prístroja | prenosný |  |
| 2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 15" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 200 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1 100 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1 až 15 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 15) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Hmotnosť prístroja | max. 8,00 kg |  |
| 7 | Prevádzka na integrovanú batériu | min. 40 minút |  |
| 8 | Ethernetový konektor + WiFi | áno |  |
| 9 | HDMI alebo VGA alebo DVI | áno |  |
| 10 | USB port | min. 2 ks |  |
| 11 | Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | max. 80 sekúnd |  |
| 12 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 250 GB |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 13 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 15 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 16 | Spektrálny PW a CW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW a CW krivky | áno |  |
| 17 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 18 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 19 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 20 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  |
| 21 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 22 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 23 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 24 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 25 | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 26 | výškovo nastaviteľný vozík | áno |  |
| 27 | Prístroj musí obsahovať rozbočovač sond umiestnený na vozíku prístroja (alebo v prístroji ) s min. 3 portami pre aktívne zapojenie elektronických 2D sond, prepínateľných bez nutnosti vypnutia prístroja | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 28 | Lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-15 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5 - 15) MHz musí byť zachovaný |
| 29 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde | min. 180 mm |  |
| 30 | Konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 7) MHz musí byť zachovaný |
| 31 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 360 mm |  |
| 32 | Kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1,5-4 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,5 - 4) MHz musí byť zachovaný |
| 33 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde | min. 350 mm |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Časť V. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

1. Položka č. 1 - USG echokardiograf -prístroj high-end triedy
   1. Predmetom zákazky je tovar – USG echokardiograf -prístroj high-end triedy v počte 1 ks.
   2. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Uhlopriečka obrazovky LED monitora | min. 21,5" |  |
| 2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 13" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 280 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 2 000 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 22 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 22) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm |  |
| 7 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | áno |  |
| 8 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB |  |
| 9 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 10 | USB porty | min. 4 ks |  |
| 11 | Ethernetový konektor | áno |  |
| 12 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 13 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 14 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 15 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 16 | M-mód | áno |  |
| 17 | Anatomický M-mód | áno |  |
| 18 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekv. min. 24kHz | áno |  |
| 19 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno |  |
| 20 | Spektrálny PW a CW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW a CW krivky | áno |  |
| 21 | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno |  |
| 22 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 23 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 24 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 25 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 26 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 27 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 28 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |
| 29 | Stress echo | áno |  |
| 30 | Softvér pre automat. výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno |  |
| 31 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 32 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pri dopplerovskom zobrazení | áno |  |
| 33 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 34 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 35 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 36 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 37 | Kardio strain - založené na speckle trackingu | áno |  |
| 38 | Softvér pre automatické meranie anteriórnej a posteriórnej karotickej intimy a médie (IMT) | áno |  |
| 39 | Automatické meranie arteriálnej pružnosti s meraním parametrov: CC, DC, PW | áno |  |
| 40 | EKG modul | áno |  |
| 41 | Panoramatické zobrazenie | áno |  |
| 42 | Kontrastné zobrazenie - vyšetrovanie echokontrastnými látkami | áno |  |
| 43 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou | áno |  |
| 44 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  |
| 45 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  |
| 46 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 47 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 48 | Lineárna sonda č.1 | s frekvenčným rozsahom min. 6-14 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 14) MHz musí byť zachovaný |
| 49 | Počet elementov na lineárnej sonde č.1 | min. 192 |  |
| 50 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.1 | min. 145 mm |  |
| 51 | Lineárna sonda č.2 | s frekvenčným rozsahom min. 2-9 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 9) MHz musí byť zachovaný |
| 52 | Počet elementov na lineárnej sonde č.2 | min. 256 |  |
| 53 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.2 | min. 195 mm |  |
| 54 | Vysokofrekvenčná lineárna sonda č.3 | s frekvenčným rozsahom min. 15-22 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (15 - 22) MHz musí byť zachovaný |
| 55 | Počet elementov na vysokofrekvenčnej lineárnej sonde č.3 | min. 192 |  |
| 56 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na vysokofrekvenčnej lineárnej sonde č.3 | min. 75 mm |  |
| 57 | Konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 8) MHz musí byť zachovaný |
| 58 | Počet elementov na abdominálnej konvexnej sonde | min. 192 |  |
| 59 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 400 mm |  |
| 60 | Kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 5) MHz musí byť zachovaný |
| 61 | Počet elementov na kardiologickej sonde | min. 96 |  |
| 62 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde | min. 300 mm |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Časť VI. predmetu zákazky**

**Nižšie je vymedzený základný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.**

1. Položka č. 1 - Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy
   1. Predmetom zákazky je tovar – Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy v počte 1 ks.
   2. Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Parameter/Funkcia/Časť položky** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | **Požadovaná hodnota** | **Doplňujúce informácie** |
| 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  |
| 2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 10" |  |
| 3 | Dynamický rozsah | min. 280 dB |  |
| 4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 2 000 Hz |  |
| 5 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný |
| 6 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm |  |
| 7 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB |  |
| 8 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 9 | USB porty | min. 4 ks |  |
| 10 | Ethernetový konektor | áno |  |
| 11 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 12 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  |
| **Pracovné režimy** | | | |
| 13 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 15 | M-mód | áno |  |
| 16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  |
| 17 | Energetický doppler | áno |  |
| 18 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |
| 19 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 20 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 21 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 22 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 23 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 24 | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno |  |
| 25 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 26 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| **Meranie, software a vyhodnocovanie** | | | |
| 27 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 28 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |
| 29 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
| 30 | Export obrázkov a slučiek vo formáte \*.jpg alebo\*jpeg alebo \*bmp a \*.avi | áno |  |
| 31 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 32 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 33 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| 34 | Automatické merania rozmerov pri pôrodníckych vyšetreniach (HC,AC, FL, BPD) | áno |  |
| 35 | Fetal Echo STIC | áno |  |
| 36 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
| **Doplnková výbava a príslušenstvo** | | | |
| 37 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  |
| 38 | Ohrievač gélu | áno |  |
| **Technické špecifikácie sondy** | | | |
| 39 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-7 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 7) MHz musí byť zachovaný |
| 40 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 400 mm |  |
| 41 | Abdominálna konvexná 3D/4D sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 8) MHz musí byť zachovaný |
| 42 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej 3D/4D sonde | min. 400 mm |  |
| 43 | Vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 3-10 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 10) MHz musí byť zachovaný |
| 44 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej sonde | min. 175 mm |  |
| 45 | Vaginálna sonda 3D/4D | s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 9) MHz musí byť zachovaný |
| 46 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej 3D/4D sonde | min. 155 mm |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | | |
| - | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  |
| - | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  |

1. **Oddiel II. Spoločné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky**
2. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
   1. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť príslušné **vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty** ku všetkým položkám tvoriacim jednotlivé časti predmetu zákazky. Ich nepredložením sa má za to, že tovar ponúkaný uchádzačom nespĺňa požiadavky na kvalitu predmetu zákazky, a preto bude ponuka uchádzača z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky vylúčená.
   2. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť **potvrdenia o autorizovanom servise zariadení tvoriacich položky Časti I. až VI. Predmetu zákazky** vydané výrobcom (nie staršie ako 12 mesiacov).
3. Termín dodania predmetu zákazky
   1. Termín dodania predmetu zákazky:

### tovar tvoriaci Časť I. až VI. predmetu zákazky bude dodaný do (12) dvanásť týždňov odo dňa účinnosti zmluvy.

1. Miesto dodania predmetu zákazky
   1. Miesto dodania predmetu zákazky: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.
2. Záruka a servisné podmienky
   1. Záruka na všetky položky tvoriace všetky Časti predmetu zákazky bude minimálne počas doby 24 mesiacov. Záručná doba za všetky položky tvoriace všetky Časti predmetu zákazky začína plynúť dňom jeho odovzdania (vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky) verejnému obstarávateľovi.
   2. Ďalšie podmienky k záruke ako aj zodpovednosti za vady sú uvedené v Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
3. Ďalšie požiadavky predmet zákazky a súvisiace služby
   1. Všetky položky tvoriace všetky Časti predmetu zákazky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.
   2. Súčasťou dodávky všetkých položiek predmetu zákazky a príslušenstva musí byť ich:

### doprava na miesto dodania, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov,

### montáž a inštalácia,

### uvedenie do prevádzky,

### preukázanie funkčnosti a

### zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru úspešným uchádzačom.

* 1. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne:

### návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,

### záručný list,

### všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,

### vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty.

* 1. Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb tvoria obsah Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny

* 1. Stanovenie ceny za predmet zákazky

### Cena za predmet zákazky podľa Časti B.  Opis predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.

### Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky ako aj cenu každej položky určenej v  Časti F. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor).

### Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej celkovej ceny, v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na dodanie predmetu zákazky.

* 1. Predloženie ceny za predmet zákazky

### Uchádzač uvedie vo svojej ponuke navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**“), ktorú bude musieť verejný obstarávateľ v zmysle slovenských právnych predpisov, v závislosti od uplatneného daňového režimu buď zaplatiť úspešnému uchádzačovi na základe faktúry, alebo priamo odviesť v zmysle režimu prenesenej daňovej povinnosti, a to vo výške stanovenej slovenskými právnymi predpismi.

### Uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií uvedie

### navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,

### sadzbu DPH a výšku DPH (okrem nákladov financovania opatrení),

### navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.

Hodnotená bude cena bez DPH.

Uchádzač zároveň uvedie, či je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike.

### Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač aj vyplnením tabuľky Cenová tabuľka, ktorej vzor tvorí obsah Časti F. Cenová tabuľka (vzor) týchto súťažných podkladov.

ČASŤ D. Obchodné podmienky

* 1. Podmienky uzatvorenia zmluvy

### S úspešným uchádzačom pre jednotlivé Časti predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „**Zmluva**“) za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky. Predmet plnenia, ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v súlade so špecifikáciou stanovenou v Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Uchádzač je povinný použiť vzor Zmluvy uvedený v bode 2 (podľa toho na ktorú Časť predmetu zákazky predkladá ponuku) tejto časti súťažných podkladov. **Uchádzač nesmie okrem doplnenia vyznačeného textu, akokoľvek meniť vzor zmluvy.** Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podané námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Návrh zmluvy pre Časť I. až VI. predmetu zákazky je uvedený v bode 2 nižšie. Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy [*Alt. 1: Časť I. / Alt. 2: Časť II./ Alt. 3: Časť III. / Alt. 4: Časť IV. / Alt. 5: Časť V. / Alt. 6: Časť VI.*] podľa toho, na ktorú Časť predmetu zákazky predkladá ponuku.

### V prípade, ak bude elektronická aukcia znamenať zmenu ceny úspešnej ponuky, bude súčasťou oznámenia o výsledku hodnotenia ponúk aj výzva na predloženie návrhu Zmluvy a cenovej tabuľky vypracovanej podľa vzoru v Časti F. Cenová tabuľka (vzor) tejto časti súťažných podkladov **s cenou aktualizovanou v súlade s výsledkom elektronickej aukcie. Ceny jednotlivých položiek uvedené v aktualizovanej cenovej tabuľke v súlade s výsledkom elektronickej aukcie nemôžu byť vyššie ako ceny jednotlivých položiek, ktoré boli uvedené v ponuke uchádzača pred uskutočnením elektronickej aukcie.**

### Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný, podlieha schváleniu Poskytovateľom NFP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od úspešného uchádzača vykonanie čiastkových obsahových zmien v návrhu Zmluvy. Prípadné požadované zmeny nebudú meniť podmienky súťaže a nebudú znamenať porušenie princípov ZVO.

* 1. Vzor zmluvy pre Časť I. až VI. predmetu zákazky

KÚPNA ZMLUVA **č. .............. / ..............**

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „**Zmluva**“)

**Kupujúci:**

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**

Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

IČO: 31 908 969

DIČ: 2021607687

IČ DPH: SK2021607687

koná: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739

(ďalej len „**Kupujúci**“)

a

**Predávajúci:**

Obchodné meno: *[doplní uchádzač]*

Sídlo: *[doplní uchádzač]*

IČO: *[doplní uchádzač]*

DIČ: *[doplní uchádzač]*

IČ DPH: *[doplní uchádzač]*

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu *[doplní uchádzač]*, oddiel: *[doplní uchádzač],* vložka číslo: *[doplní uchádzač]*

V mene spoločnosti koná: *[doplní uchádzač]*

IBAN: *[doplní uchádzač]*

SWIFT: *[doplní uchádzač]*

(ďalej len „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie *[uchádzač doplní označenie Časti predmetu zákazky Časť I. / Časť II. / Časť III. / Časť IV. / Časť V. / Časť VI.]* predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Sonografické prístroje**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia]*  (ďalej len „**Verejná súťaž**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Zákon o verejnom obstarávaní**").

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

**Čl. I**

**Predmet Zmluvy**

* 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
  2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci:

### *[Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy podľa toho, na ktorú Časť predmetu zákazky predkladá ponuku.]*

### *Alt. 1:* ***Časť I.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | USG prístroj vyššej triedy celotelový | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

### *Alt. 2:* ***Časť II.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | USG prístroj s adekvátnymi sondami | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

### *Alt. 3:* ***Časť III.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

### *Alt. 4:* ***Časť IV.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | USG prístroj | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

### *Alt. 5:* ***Časť V.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | USG echokardiograf -prístroj high-end triedy | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

### *Alt. 6:* ***Časť VI.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** | **Identifikácia predmetu kúpy** |
|  | Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy | 1 | *[uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]* |

vrátane dopravy na miesto dodania, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, montáž a inštaláciu, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti a zaškolenie zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru Predávajúcim.

* 1. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
     1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
     2. záručný list,
     3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
     4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty.
  2. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

**Čl. II**

**Kúpna cena a platobné podmienky**

* + 1. Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako “**Kúpna cena**”).
    2. Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: *[doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miesta]* EUR

Sadzba DPH: *[doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miesta]* EUR

Cena s DPH: *[doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miesta]* EUR

(slovom: *[doplní uchádzač]* EUR)

(ďalej aj ako „**Kúpna cena**“)

* + 1. Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie vád v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
    2. Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
    3. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
    4. Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
    5. Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
    6. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
* obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
* bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód, číslo bankového účtu v tvare IBAN),
* názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
* bankové spojenie Kupujúceho (číslo bankového účtu v tvare IBAN),
* poradové číslo faktúry,
* dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
* dátum vyhotovenia faktúry,
* množstvo a druh dodaného tovaru,
* základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
* sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
* výšku DPH spolu v mene EUR,
* celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
* číslo a názov Zmluvy,
* názov Projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno,
* kód Projektu v ITMS2014+: 302021M099.
  + 1. Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.6 článku III. tejto Zmluvy.

**Čl. III**

**Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a**

**preberanie Predmetu kúpy**

* + 1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
    2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do (12) dvanásť týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
    3. Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.
    4. O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, potvrdenie o realizácii vyloženia tovaru v mieste dodania, jeho vybalenia a likvidácii obalov, montáži a inštalácii, uvedenia do prevádzky, preukázania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
    5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

**Čl. IV**

**Záruka a zodpovednosť za vady**

* + 1. Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
    2. Záručná doba na Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
    3. Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
    4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
       1. identifikáciu Zmluvy,
       2. presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
       3. popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
       4. určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
    5. V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
       1. vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
       2. zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
       3. výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
       4. opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
    6. Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
    7. V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
    8. V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
    9. V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný na servisnú odozvu maximálne do 12 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie a na vykonanie servisného zásahu maximálne do 24 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom **na mieste**, resp. v lehote najneskôr **do 48 hodín** odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primeranie uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
    10. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
    11. Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
* bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
* bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
  + 1. V prípade uplatňovania nárokov z vád Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
    2. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy Predmetu kúpy v intervaloch stanovených výrobcom. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno–technickú prehliadku Predmetu kúpy a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád, resp. porúch na Predmete kúpy.
    3. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať profylaktickú kontrolu Predmetu kúpy dvakrát ročne v dňoch dohodnutých s Kupujúcim. V prípade vady, resp. poruchy na Predmete kúpy vykoná Predávajúci profylaktickú kontrolu v deň odstraňovania vady, resp. poruchy.

**Čl. V**

**Zmluvné sankcie**

* + 1. Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
    2. Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
    3. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
    4. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

**Čl. VI**

**Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

* + 1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
    2. Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

**Čl. VII**

**Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov**

* 1. Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
  2. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
  3. Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
  4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
     1. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa [§ 32](http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/#doc41) ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
     2. Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
     3. Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
     4. Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
     5. Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
     6. Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
  5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
  6. Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
  7. Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád.

**Čl. VIII**

**Subdodávatelia**

* 1. Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
  2. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
     1. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
     2. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
     3. Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
  3. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
  4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
  5. V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
  6. V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

**Čl. IX**

**Záverečné ustanovenia**

* 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov   
     a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
  2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
  3. Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
     + 1. za Predávajúceho:

meno: *[doplní úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

tel: *[doplní úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

e-mail: *[doplní úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

* + - 1. za Kupujúceho:

meno:  *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*

tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*

e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu  10.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
  2. Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
  3. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „**Zmluva o NFP**“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
     + 1. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
       2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
       3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
       4. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
       5. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
       6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
       7. osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

* 1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
  2. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
  3. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
  5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy *[predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]*

Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží uchádzač vo svojej ponuke]*

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

V Brezne, dňa ............ V*[doplní uchádzač]*, dňa*[doplní uchádzač]*

Kupujúci: Predávajúci:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o. Za *[doplní uchádzač]*

### Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Časť E. Kritéria hodnotenia ponúk

* 1. Kritérium na hodnotenie ponúk
  2. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH podľa Časti C. Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

* 1. Spôsob vyhodnotenia ponúk
  2. Ponuky na jednotlivé Časti predmetu zákazky budú hodnotené samostatne.
  3. Poradie ponúk bude určené od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.
  4. Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži pre jednotlivé Časti predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude po uskutočnení elektronickej aukcie obsahovať najnižšiu cenu tejto Časti predmetu zákazky.

Časť F. Cenová tabuľka (vzor)

* 1. Cenová tabuľka pre Časť I. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | USG prístroj vyššej triedy celotelový | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

* 1. Cenová tabuľka pre Časť II. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | USG prístroj s adekvátnymi sondami | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

* 1. Cenová tabuľka pre Časť III. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

* 1. Cenová tabuľka pre Časť IV. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | USG prístroj | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

* 1. Cenová tabuľka pre Časť V. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | USG echokardiograf -prístroj high-end triedy | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

* 1. Cenová tabuľka pre Časť VI. predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Názov položky**  **Opis položky** | **Množstvo (ks)** | **Celková cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR**  **(sadzba 20 %)** | **Celková cena v EUR vrátane DPH** |
|  | Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy | 1 | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* | *Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta* |

Časť G. Podmienky elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ použije **elektronickú aukciu** podľa § 54 ZVO na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so ZVO, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

* 1. Všeobecné informácie
  2. Elektronická aukcia (ďalej len „**eAukcia**“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
  3. Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
  4. Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „**vyhlasovateľ**“) je Verejný obstarávateľ, bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.
  5. Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky **Sonografické prístroje**, podrobne špecifikovaný v Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
  6. eAukcie budú realizované samostatne pre všetky Časti predmetu zákazky definované v bode 2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
  7. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom eAukcie je **cena za celý** **predmet zákazky v EUR bez DPH**. Hodnotená bude konečná cena predmetu zákazky vymedzená v bode 1.3 Časti C. Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. V prípade, ak bude z ponuky uchádzača zrejmé, že ním ponúkaná cena nie je konečná alebo o tom, či je konečná vznikne na strane verejného obstarávateľa pochybnosť, použije verejný obstarávateľ na vyriešenie tohto nedostatku inštitút vysvetľovania ponúk v súlade s ustanoveniami bodov 24 Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
  8. Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
  9. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „**eAukčná sieň**“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
  10. Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s aukčným prostredím pred zahájením aukčného kola (eAukcie).
  11. Aukčné kolo (eAukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
  12. Priebeh aukcie
  13. Názov eAukcie: „**Sonografické prístroje. – Časť I. / Časť II. / Časť III. / Časť IV. / Časť V. / Časť VI.**“. Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny.
  14. eAukcie budú realizované samostatne pre všetkých šesť Častí predmetu zákazky definovaných v bode 2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
      1. Predmetom elektronickej aukcie budú položky, ktoré vychádzajú zo špecifikácie predmetu zákazky, uvedenej v súťažných podkladoch v bode 2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov a Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
      2. Zoznam položiek pre predkladanie nových hodnôt v eAukcii je nasledovný:

### **Časť I. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | USG prístroj vyššej triedy celotelový | 1 |

### **Časť II. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | USG prístroj s adekvátnymi sondami | 1 |

### **Časť III. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie | 1 |

### **Časť IV. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | USG prístroj | 1 |

### **Časť V. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | USG echokardiograf -prístroj high-end triedy | 1 |

### **Časť VI. predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov** | **Množstvo (ks)** |
|  | Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy | 1 |

* 1. Cena bude vyjadrená v **EUR bez DPH**.
  2. V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových  cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „**Výzva**“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 ZVO. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu v zmysle bodu 8.4.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a bude uchádzačom odoslaná najneskôr dva pracovné dni pred konaním aukčného kola.
  3. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.
  4. V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného prostredia (ďalej len „**Prípravné kolo**“). Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá predlžovania aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
  5. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodne predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.
  6. Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve. Na začiatku aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:
     1. ich jednotkové ceny,
     2. najnižšie jednotkové ceny,
     3. najnižšia celková ponuková cena za danú Časť predmetu zákazky,
     4. ich celková ponuková cena za danú Časť predmetu zákazky,
     5. ich priebežné umiestnenie (poradie) za danú Časť predmetu zákazky.
  7. **Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii – t.j. cena za jednotlivé položky poskytnutej cenovej tabuľky v EUR bez DPH, pričom aukčný systém bude automaticky prerátavať celkovú ponukovú cenu za všetky položky spolu v EUR s DPH aj bez DPH.** Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
  8. Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).
  9. V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
  10. Minimálny krok zníženia ceny položky je **1 %** z aktuálnej ceny za danú položku uchádzača.
  11. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.
  12. Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.
  13. eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
  14. Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny spolu za predmet obstarávania automatizovaným vyhodnotením.
  15. Ďalšie upozornenia pre účasť v aukcii
  16. Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet.   
      Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
      1. Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
      2. Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
      3. Google Chrome.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

* 1. Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
  2. Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.
  3. Na ceny aktualizované v eAukcii sa vzťahujú ustanovenia bodu 24 Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov o mimoriadne nízkej ponuke. V prípade, ak bude uchádzač, ktorý predloží v eAukcii najnižšiu cenu z dôvodu predloženia mimoriadnej nízkej ponuky z verejnej súťaže vylúčený, stáva sa úspešným uchádzač druhý v poradí.

Príloha č.1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vzor)

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Sonografické prístroje –** *[uchádzač doplní označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť I. / Časť II./ Časť III. / Časť IV. / Časť V. / Časť VI.]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodné meno a sídlo uchádzača:** | *[doplní uchádzač]* | |
| **Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:** | Áno | Nie |
| **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** | Najnižšia cena predmetu zákazky | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov kritéria** | **Merná jednotka** | **Návrh uchádzača** | | |
| **bez DPH** | **Hodnota DPH (%)** | **s DPH** |
| Najnižšia cena | Celková cena v EUR bez DPH | *[Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta]* | *[Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta]* | *[Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta]* |

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[doplniť meno a priezvisko*

*a  podpis oprávnenej osoby]*

Príloha č.2: Jednotný európsky dokument (JED) v zmysle § 39 ZVO

1. Verejný obstarávateľ uverejní v profile verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentov k zákazke aj jednotný európsky dokument (ďalej len „**JED**“) vo formáte .pdf ako aj verziu elektronického formulára JED vo formáte .xml vygenerovanú verejným obstarávateľom, ktorá bude obsahovať vyplnenú Časť I.: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako aj výber jednotlivých polí formulára predstavujúcich jednotlivé podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom vo verejnej súťaži, ktoré má uchádzač vyplniť.
2. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
3. Uchádzač si stiahne z profilu formulár JED v .xml formáte, ktorý následne importuje na nasledovnej adrese <https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk>. Po načítaní formuláru uchádzač vyplní všetky polia v požadovanom rozsahu.
4. Podrobnejšie inštrukcie sú uvedené na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>.
5. Ak uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti kapacity alebo zdroje inej osoby podľa ust. § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 ZVO, predloží samostatný formulár JED pre každú takúto osobu, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Príloha č.3: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (vzor)

*[doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Sonografické prístroje** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia]*  (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

* nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (**„zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
* neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto verejnej súťaže,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania v rámci verejnej súťaže,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[doplniť meno a priezvisko*

*a  podpis oprávnenej osoby*

Príloha č.4:  Vyhlásenie k podmienkam verejnej súťaže (vzor)

*[doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Sonografické prístroje** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia]*  (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto

**v y h l a s u j e m**

1. že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
2. že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,

informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy

(napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),

budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov

v nasledovnom rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno** | **Sídlo** | **IČO** | **Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** | | | **Podiel subdodávky v %** | **Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH** |
| meno a priezvisko | adresa pobytu | dátum narodenia |
|  |  |  |  |  |  |  | Áno  Nie |
|  |  |  |  |  |  |  | Áno  Nie |
|  |  |  |  |  |  |  | Áno  Nie |

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

samostatne,

ako skupina dodávateľov, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno** | **Sídlo** | **IČO** | **Zástupca skupiny dodávateľov áno/nie** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vyhlasujeme, že** pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom [*doplniť e-mailovú adresu uchádzača*] (ďalej len „**Konto**“) na portáli *JOSEPHINE*. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta na portáli *JOSEPHINE*, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku \*\*

samostatne,

s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov

uchádzača / členov skupiny dodávateľov):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodné meno / názov** | **Sídlo / adresa pobytu** | **IČO (ak bolo pridelené)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*\*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZoOÚ**“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával verejný obstarávateľ.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[doplniť meno a priezvisko*

*a  podpis oprávnenej osoby]*

Príloha č.5: Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

Uchádzač vo svojej ponuke predloží v zmysle bodu 8.4.4 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov Podrobný opisu ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých podmienok stanovených v Časti B. Opis predmetu zákazky, v štruktúre podľa tejto Prílohy. Vzor je záujemcom poskytnutý ako samostatná príloha vo formáte MS Excel.