## Cast_I
Názov predmetu zákazky:
Sonografické prístroje
Časť I.: USG prístroj vyššej triedy celotelový
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
USG prístroj vyššej triedy celotelový požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  | uveďte hodnotu
2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 12" |  | uveďte hodnotu
3 | Dynamický rozsah | min. 280 dB |  | uveďte hodnotu
4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1 940 Hz |  | uveďte hodnotu
5 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm |  | uveďte hodnotu
7 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB |  | uveďte hodnotu
8 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  | áno/nie
9 | USB porty | min. 4 ks |  | uveďte hodnotu
10 | Ethernetový konektor | áno |  | áno/nie
11 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  | áno/nie
12 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  | uveďte hodnotu
Pracovné režimy | Pracovné režimy |  |  | Pracovné režimy
13 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  | áno/nie
14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  | áno/nie
15 | M-mód | áno |  | áno/nie
16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 24kHz | áno |  | áno/nie
17 | Energetický doppler | áno |  | áno/nie
18 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  | áno/nie
19 | Kontinuálny CW doppler | áno |  | áno/nie
20 | Harmonické zobrazenie | áno |  | áno/nie
21 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  | áno/nie
22 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou | áno |  | áno/nie
23 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  | áno/nie
24 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  | áno/nie
25 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  | áno/nie
26 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  | áno/nie
27 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  | áno/nie
Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  | Meranie, software a vyhodnocovanie
28 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  | áno/nie
29 | Softvér pre automatické meranie anteriórnej a posteriórnej karotickej intimy a médie (IMT) | áno |  | áno/nie
30 | Automatické meranie arteriálnej pružnosti s meraním parametrov: CC, DC, PW | áno |  | áno/nie
31 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  | áno/nie
32 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  | áno/nie
33 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  | áno/nie
34 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  | áno/nie
35 | Programovateľné kalkulácie | áno |  | áno/nie
36 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  | áno/nie
37 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  | áno/nie
38 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno |  | áno/nie
39 | Panoramatické zobrazenie | áno |  | áno/nie
40 | Kontrastné zobrazenie - vyšetrovanie echokontrastnými látkami | áno |  | áno/nie
41 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  | áno/nie
42 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
43 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
44 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre gynekologicko-pôrodnícke vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
45 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
Doplnková výbava a príslušenstvo | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  | Doplnková výbava a príslušenstvo
46 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  | áno/nie
47 | Ohrievač gélu | áno |  | áno/nie
Technické špecifikácie sondy | Technické špecifikácie sondy |  |  | Technické špecifikácie sondy
48 | Lineárna sonda č.1 | s frekvenčným rozsahom min. 6-18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 18) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
49 | Počet elementov na lineárnej sonde č.1 | min. 192 |  | uveďte hodnotu
50 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.1 | min. 145 mm |  | uveďte hodnotu
51 | Lineárna sonda č.2 | s frekvenčným rozsahom min. 2-11 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 11) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
52 | Počet elementov na lineárnej sonde č.2 | min. 256 |  | uveďte hodnotu
53 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde č.2 | min. 195 mm |  | uveďte hodnotu
54 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1 - 8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 8) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
55 | Počet elementov na abdominálnej konvexnej sonde | min. 192 |  | uveďte hodnotu
56 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 400 mm |  | uveďte hodnotu
57 | Vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 3-10 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 10) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
58 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej sonde | min. 185 mm |  | uveďte hodnotu
59 | Počet elementov na vaginálnej sonde | min. 192 |  | uveďte hodnotu
Ďalšie požiadavky |  |  |  | Ďalšie požiadavky
60 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
61 | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  | áno/nie
62 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
63 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
64 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
65 | Zaškolenie obsluhy v plnom rozsahu | áno |  | áno/nie
66 | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  | áno/nie
67 | Požadujeme predloženie platného CE certifikátu / vyhlásenia o zhode | áno |  | áno/nie
68 | Požadujeme predloženie potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom (nie staršie ako 12 mesiacov) | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača