## Cast_IV
Názov predmetu zákazky:
Sonografické prístroje
Časť IV.: USG prístroj
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
USG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Typ prístroja | prenosný |  | áno/nie
2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 15" |  | áno/nie
3 | Dynamický rozsah | min. 200 dB |  | uveďte hodnotu
4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1 100 Hz |  | uveďte hodnotu
5 | Frekvenčný rozsah | min. 1 až 15 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 15) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6 | Hmotnosť prístroja | max. 8,00 kg |  | uveďte hodnotu
7 | Prevádzka na integrovanú batériu | min. 40 minút |  | uveďte hodnotu
8 | Ethernetový konektor + WiFi | áno |  | áno/nie
9 | HDMI alebo VGA alebo DVI | áno |  | áno/nie
10 | USB port | min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
11 | Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | max. 80 sekúnd |  | uveďte hodnotu
12 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 250 GB |  | uveďte hodnotu
Pracovné režimy | Pracovné režimy |  |  | Pracovné režimy
13 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  | áno/nie
14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  | áno/nie
15 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  | áno/nie
16 | Spektrálny PW a CW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW a CW krivky | áno |  | áno/nie
17 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  | áno/nie
Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  | Meranie, software a vyhodnocovanie
18 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  | áno/nie
19 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
20 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
21 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
22 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  | áno/nie
23 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  | áno/nie
24 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  | áno/nie
25 | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno |  | áno/nie
Doplnková výbava a príslušenstvo | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  | Doplnková výbava a príslušenstvo
26 | výškovo nastaviteľný vozík | áno |  | áno/nie
27 | Prístroj musí obsahovať rozbočovač sond umiestnený na vozíku prístroja (alebo v prístroji ) s min. 3 portami pre aktívne zapojenie elektronických 2D sond, prepínateľných bez nutnosti vypnutia prístroja | áno |  | áno/nie
Technické špecifikácie sondy | Technické špecifikácie sondy |  |  | Technické špecifikácie sondy
28 | Lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-15 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5 - 15) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
29 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde | min. 180 mm |  | uveďte hodnotu
30 | Konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 7) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
31 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 360 mm |  | uveďte hodnotu
32 | Kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1,5-4 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,5 - 4) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
33 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde | min. 350 mm |  | uveďte hodnotu
Ďalšie požiadavky |  |  |  | Ďalšie požiadavky
34 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
35 | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  | áno/nie
36 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
37 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
38 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
39 | Zaškolenie obsluhy v plnom rozsahu | áno |  | áno/nie
40 | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  | áno/nie
41 | Požadujeme predloženie platného CE certifikátu / vyhlásenia o zhode | áno |  | áno/nie
42 | Požadujeme predloženie potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom (nie staršie ako 12 mesiacov) | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača