## Cast_II
Názov predmetu zákazky:
Sonografické prístroje
Časť II.: USG prístroj s adekvátnymi sondami
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
USG prístroj s adekvátnymi sondami požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  | uveďte hodnotu
2 | Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou | min. 10" |  | uveďte hodnotu
3 | Dynamický rozsah | min. 260 dB |  | uveďte hodnotu
4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1400 Hz |  | uveďte hodnotu
5 | Frekvenčný rozsah | min. 1 až 18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
7 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  | áno/nie
8 | USB porty | min. 4 |  | uveďte hodnotu
9 | Ethernetový konektor | áno |  | áno/nie
10 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  | áno/nie
11 | Počet aktvívnych portov pre zapojenie 2D sond | min. 4 |  | uveďte hodnotu
Pracovné režimy | Pracovné režimy |  |  | Pracovné režimy
12 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  | áno/nie
13 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  | áno/nie
14 | M-mód | áno |  | áno/nie
15 | Anatomický M-mód | áno |  | áno/nie
16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 22kHz | áno |  | áno/nie
17 | Spektrálny PW a CW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW a CW krivky | áno |  | áno/nie
18 | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno |  | áno/nie
19 | Harmonické zobrazenie | áno |  | áno/nie
20 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  | áno/nie
21 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  | áno/nie
22 | Simultánne módy zobrazenia | áno |  | áno/nie
23 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  | áno/nie
24 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  | áno/nie
Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  | Meranie, software a vyhodnocovanie
25 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  | áno/nie
26 | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno |  | áno/nie
27 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  | áno/nie
28 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  | áno/nie
29 | Programovateľné kalkulácie | áno |  | áno/nie
30 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  | áno/nie
31 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  | áno/nie
32 | EKG modul | áno |  | áno/nie
33 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre vaskulárne vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
34 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
35 | Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre kardiologické vyšetrovanie | áno |  | áno/nie
Doplnková výbava a príslušenstvo | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  | Doplnková výbava a príslušenstvo
36 | Čiernobiela termotlačiareň | áno |  | áno/nie
37 | Ohrievač gélu | áno |  | áno/nie
Technické špecifikácie sondy | Technické špecifikácie sondy |  |  | Technické špecifikácie sondy
38 | Lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 6-18 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 18) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
39 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na lineárnej sonde | min. 145 mm |  | uveďte hodnotu
40 | Mikrokonvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
41 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na mikrokonvexnej sonde | min. 210 mm |  | uveďte hodnotu
42 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 5) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
43 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na abdominálnej konvexnej sonde | min. 380 mm |  | uveďte hodnotu
44 | Detská kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-8 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 8) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
45 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na detskej kardiologickej sonde | min. 300 mm |  | uveďte hodnotu
46 | Kardiologická sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1,5 -4 MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,5 - 4) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
47 | Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde | min. 380 mm |  | uveďte hodnotu
Ďalšie požiadavky |  |  |  | Ďalšie požiadavky
48 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
49 | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno |  | áno/nie
50 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
51 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
52 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
53 | Zaškolenie obsluhy v plnom rozsahu | áno |  | áno/nie
54 | Požadujeme predloženie platného ŠÚKL kódu | áno |  | áno/nie
55 | Požadujeme predloženie platného CE certifikátu / vyhlásenia o zhode | áno |  | áno/nie
56 | Požadujeme predloženie potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom (nie staršie ako 12 mesiacov) | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača