Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk


Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin


NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary


Názov predmetu zákazky:
Sonografický prístroj 


	Kritérium č.
	Názov kritéria
	Návrh

	
	
Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH

	

	
	
Sadzba DPH

	

	
1.
	
Cena za celý predmet zákazky v € s DPH 

	





Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................



Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................



V ..........................................., dňa...............................











Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Identifikačné údaje uchádzača



	Obchodné meno:
	

	Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
	

	Právna forma:
	

	Označenie registra:
	

	Číslo zápisu:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Bankové spojenie:
	

	Číslo účtu – IBAN:
	

	Kontaktná osoba:
	

	- telefónne číslo:
- e-mail:
	







V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky


	Meno a priezvisko:
	

	Obchodné meno alebo názov :
	

	Adresa pobytu:
	

	Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
	

	IČO, ak bolo pridelené:
	

	     - telefónne číslo:
     - e-mail:
	







V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu



Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača


Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
c) vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku   
d) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom





V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu


Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin



Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
Sonografický prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:
a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
b) sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................


.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu


Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní


Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin


Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
Sonografický prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“
- § 32 ods. 1 písm. a)  
„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“ 

- § 32 ods. 7 
„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“ 

- § 32 ods. 8 
„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7
a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“


Týmto vyhlasujeme, že 

· inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
             (doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.


· nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *



.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu




V ................................., dňa ..............................



*  záujemca vyberie jednu z možností





Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:
· požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj
	P.č.
	Technická špecifikácia  - sonografický prístroj
	Parametre 
	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

	1.
	USG prístroj
	typ prístroja
	 

	1.1
	OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením 
	Áno
	 

	1.2
	Uhlopriečka obrazovky monitora 
	min. 22"
	 

	1.3
	Rozlíšenie obrazovky monitora 
	min. 1920x1080 px
	 

	1.4
	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo 
	min. 20 cm
	 

	1.5
	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo  
	min. +/- 30°
	 

	1.6
	Frekvenčný rozsah 
	min. 1,0 – 22MHz
	 

	1.7
	Maximálna zobrazovacia hĺbka 
	min. 400 mm
	 

	1.8
	Interný HDD s kapacitou 
	min. 1 TB
	 

	1.9
	Ovládanie pomocou trackballu 
	áno 
	 

	1.10
	Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja 
	áno
	 

	1.11
	USB 3.0 porty 
	min. 2
	 

	1.12
	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond 
	min. 4
	 

	1.13
	Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát 
	áno 
	 

	1.14
	Integrovaný ohrievač gélu
	áno
	

	1.15
	LAN pripojenie min. 1Gbit
	áno
	

	1.16
	Video výstupy HDMI, DVI, DP min. 1.4 
	áno
	

	1.17
	WiFi modul
	áno
	

	2.
	Pracovné režimy 
	
	 

	2.1
	Technológia na potlačenie šumu 
	áno
	 

	2.2
	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu 
	áno
	 

	2.3
	M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov 
	áno
	 

	2.4
	Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou
	áno
	 

	2.5
	Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku 
	áno
	 

	2.6
	Energetický doppler s rozlíšením smeru toku 
	áno
	 

	2.7
	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line 
	áno
	 

	2.8
	CW doppler 
	áno
	 

	2.9
	Tissue Doppler Imagine 
	áno
	 

	2.10
	Harmonické zobrazenie 
	áno
	 

	2.11
	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom 
	áno
	 

	2.12
	Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde 
	áno
	 

	2.13
	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov 
	áno
	 

	2.14
	Dual Live zobrazovací mód 
	áno
	 

	2.15
	Simultánne duálne zobrazovanie B-mód a B-mód + CFM  v reálnom čase
	áno
	 

	2.16
	Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC)
	áno
	 

	2.17
	Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej (prsná žľaza, štítna žľaza) a abdominálnej sondy (stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu)
	áno
	 

	2.18
	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE)  umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde
	áno
	 

	2.19
	Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde 
	áno
	

	2.20
	Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách 
	áno
	

	2.21
	Možnosť aktívnej elastografie v 3D zobrazení (3D elastografia)
	áno
	

	2.22
	Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI
	áno
	

	2.23
	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách 
	áno
	

	2.24
	Duplexné zobrazenie v reálnom čase
	áno
	

	2.25
	Triplexné zobrazenie v reálnom čase 
	áno 
	 

	2.26
	Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke 
	min. 30 s
	

	2.27
	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu – zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod 
	áno
	

	2.28
	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva 
	áno 
	

	2.29
	Mikrovaskulárne zobrazenie (Microvascular flow imaging)
	áno
	

	3.
	Meranie, software a vyhodnocovanie 
	 
	 

	3.1
	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy
	áno
	 

	3.2
	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
	áno
	 

	3.3
	Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D)
	áno
	 

	3.4
	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase 
	áno
	 

	3.5
	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát  s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov  
	áno
	 

	3.6
	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie 
	áno
	 

	3.7
	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0
	áno
	 

	3.8
	Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz)
	áno
	 

	3.9
	Softvér na meranie hepatorenálneho indexu
	áno
	 

	3.10
	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva 
	áno
	 

	3.11
	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky 
	áno
	 

	3.12
	Fúzia živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa
	áno
	 

	3.13
	Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov 
	áno
	 

	3.14
	Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom 
	áno
	 

	3.15
	Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov
	áno
	 

	3.16
	Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie 
	áno
	 

	3.17
	Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou 
	áno
	 

	3.18
	Zobrazenie cirkulačne atypických tokov
	áno
	 

	3.19
	Fúzia živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa 
	áno
	 

	3.20 
	Technológia skladania obrazu tzv. compounding
	áno
	

	3.21
	Možnosť dodatočne dovybaviť prístroj plnou SW výbavou abdominálnych, mamodiagnostických a vaskulárnych vyšetrení a meraní s AI, dostupných od výrobcu 
	Áno 
	

	4.
	Doplnková výbava a príslušenstvo:
Sondy 
	 
	 

	4.1
	Lineárna sonda – pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS s frekvenčným rozsahom min. 3-11 MHz
	áno
	 

	4.2
	Lineárna sonda – pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) umožňujúca vyšetrenie elastografiou; s frekvenčným rozsahom min. 5-13 MHz a veľkosťou min. 50mm
	áno
	 

	4.3
	Konvexná sonda pre vyšetrenie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre punkcie pod USG kontrolou, možnosťou CEUS vyšetrenia a vyšetrenia elastografiou
	áno
	 

	4.4
	Lineárna sonda vysokofrekvenčná – pre vyšetrenie ciev a malých častí s frekvenčným rozsahom min. 4-20 MHz 
	áno
	 

	5.
	Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu.
	áno 
	


















